CAPITOLATO TECNICO DELLA GARA DI BACINO DELLA SICILIA OCCIDENTALE RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER EMODINAMICA

AZIENDA CAPOFILA ARNAS CIVICO, DI CRISTINA E BENFRATELLI DI PALERMO

INDICE

- Materiale per procedure diagnostiche

- Materiale per procedure interventistiche coronariche

- Materiale per procedure interventistiche del circolo periferico

- Materiale per il trattamento delle cardiopatie strutturali

- Materiale vario

–    PALLONI VANNO CONSEGNATI IN CONTO DEPOSITO

–   SI RICHIEDE CAMPIONATURA PER I KIT OPERATORI (ALMENO N. 2 PEZZI)

– LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL MATERIALE DI CONSUMO IN GARA VANNO CEDUTE IN COMODATO

PROCEDURE DIAGNOSTICHE

Lotto n. 1

Aghi per puntura arteriosa iniziale

Ago angiografico ad elemento singolo in acciaio inox, con alette estraibili o senza. Lunghezza 5-7 cm, 18G/0.038”,  19G/0.035",   20G/0.025”. Si richiede campionatura.

Lotto n. 2

Introduttori vascolari con valvola emostatica. Accesso femorale

Introduttore per l’inserimento percutaneo in arteria di dispositivi vascolari dotato di valvola-in-silicone con sei tagli disposti a spirale e siliconati interamente. Lunghezze 5,5-7,5-11-23cm-diam.da 4 a 11F. Le componenti dell’introduttore dovranno essere così-fatte:cannula-in-doppio-strato-di-polietilene ad alta e bassa densità, rastremato in punta con rivestimento in silicone interno,edesterno, munita di collare di sutura. Si richiedono i seguenti accessori : dilatatore rastremato,astrema tura e nylon per i diam. 4 e 5F, con siliconatura interna ed esterna, lunghezza 14,5-15,8-17,8-19 cm ; miniguida con punta preformata a J e dritta lunga 45cm, diam. .021, .035, .038 inch;rubinetto a tre vie, via laterale lunga 22cm; otturatori da 13 e 27,5 cm, diam. da 4 a 9F.

Lotto n. 3

Introduttori vascolari con valvola emostatica. Accesso femorale

Introduttore In ETFE fluororesinoso (Teflon) a parete sottile (0,20 mm) e radiopaca. Dilatatore in polipropilene con punta rastremata flessibile e radioopaca. Valvola emostatica quadri cuspide, in puro silicone, taglio a croce. Transizione dilatatore introduttore lunga a bassissima scanlatura. Dotato di anello di sutura orientabile girevole. Miniguida metallica. Tappo/manico  con blocco a scatto. Codice di colore.

- Kit introduttore lungo cm10, dilatatore, con miniguida in nitinol e poliuretano lunga 45 cm. Misure da 4 Fr a 11 Fr. Base asta

- Kit introduttore lungo 25 cm dilatatore, con miniguida angolata in nitinol, poliuretano e rivestimento idrofilo lunga 80 cm. Misure da 5 Fr a 11 Fr. Base asta

Lotto n. 4

Introduttori vascolari con valvola emostatica. Accesso femorale

Introduttore arterioso con rivestimento esterno idrofilico con guaina in FEP, dilatatore in TEFLON con rastrematura, valvola emostatica in silicone, sistema di bloccaggio, via laterale con rubinetto a 3 vie. Misura French stampata sulle camere di connessione della guaina, del dilatatore e dell’otturatore e codice colore per rendere più immediata l’identificazione.

Misure richieste da 4 a 11 F. La confezione sterile deve essere completa di introduttore, dilatatore, ago cannula 18G e guida bidistale. Lunghezze 11 e 23 cm.

Lotto n. 5

Introduttori vascolari con valvola emostatica. Accesso radiale -N.

Introduttore per l’inserimento per cutaneo in arteria radiale di dispositivi endovascolari dotato di valvola in silicone con sei tagli disposti a spirale e siliconati internamente e ago di 21G (lungh. 3,8cm). Lunghezza 11 e 23 cm, diametri 4-5-6-7F.  I componenti dell’introduttore dovranno essere così fatte:  cannula in doppio strato di polietilene ad alta e bassa densità, rastremato in punta con rivestimento in silicone interno ed esterno munita di collare di sutura; dilatatore rastremato in polietilene con siliconatura interna ed esterna; miniguida idrofilica lungh 45 e 70 cm, diam. 0,021”.

Lotto N.6

Introduttori vascolari con valvola emostatica. Accesso radiale/omerale N.

Kit introduttore vascolare, sterile, apirogeno, monouso, da 4 a 6 Fr, con valvola emostatica in silicone ad alta tenuta, anello di ancoraggio rotante, compatibile con guide 0,018”, lunghezza 7 – 11- 23 cm, differenti tipologie, completo di:

-  ago angiografico con repere tattile ore 12, da 21G, cm 4 – 7

-  guida in acciaio/nitinol+platino 0,018”

-  dilatatore atraumatico

Lotto n. 7

Introduttori vascolari con valvola emostatica. Accesso radiale  - N.

Introduttore ricoperto di polimero idrofilo “M” dedicato all’ accesso radiale. Si richiede nelle misura 6 F; lunghezza 10, 16 o 25 cm nella seguenti due versioni:

introduttore, dilatatore, mini-guida in plastica da 0.025” e ago da 20 G, introduttore, dilatatore, miniguida metallica da 0.021” o 0.025” e ago metallico da 20G. Braccio laterale con rubinetto a tre vie; sistema di blocco Snap-Lock del dilatatore nella guaina durante l’inserimento. Doppia valvola in silicone, autolubrificata. Dilatatore e guaina entrambi in Polietilene. Codice colore riportato rispettivamente su: colletto introduttore, tubo di raccordo al rubinetto a tre vie e sul dilatatore

Lotto n. 8

Introduttore idrofilico radiale  a lume maggiorato – N-

Introduttore per accesso radiale con rivestimento idrofilico in M Coat da 5 F. Compatibilità  introduttore 5 F. Lume maggiorato con  catetere guida 6 F. Disponibilità di kit di accesso con ago cannula o kit con ago in metallo. 20Gx51mm con minigiguida in plastica 0.025”x45/80cm o metallica 0.025”x45/80cm. 22Gx32mm con miniguida in plastica 0.025”x45

Lotto n. 9

Introduttore Radiale 5/6F  - N.

- Introduttori   disponibili nella lunghezza di 12,19,24 cm (1 pz.)

- Dilatatore rastremato. (1 pz.)

- Ago da 21g lungo 4cm che permette l’ introduzione di guide max 0.018”. Impugnatura quadrata che facilita la manipolazione e freccia indicante la corretta direzione per effettuare la puntura. (1 pz.)

- Guida da 0.018 in NITINOL con punta in PLATINO lunghezza  50 cm per introduttori da 12 cm e lunghezza 80 cm per introduttori da 19-24 cm (1 pz.)

Lotto n. 10

Introduttori – guida per angioplastiche periferiche, flessibile  - N.

Introduttore per interventi su arterie periferiche con camicia in nylon, spirale metallica a filo piatto in acciaio e strato interno in PTFE. Marker radiopaco all’estremità distale costituito da anello in oro. Valvola emostatica quadricuspide in silicone. Dilatatore in nylon compatibile con guida da 0,038”.

Punta atraumatica nelle seguenti configurazioni:

5 Fr - 6 Fr - 7 Fr lungh. 45cm: HOCKEY STICK – MULTIPURPOSE – DRITTA – LIMA - RDC.

6 Fr - 7 Fr lungh. 65 cm: DRITTA

5 Fr - 6 Fr – 7 Fr lungh. 90 cm: DRITTA – MULTIPURPOSE

8 Fr lungh. 45 – 65 – 90 cm: DRITTA

Rivestimento idrofilo distale: 5/15/35/60 cm

Lotto n. 11

Introduttori vascolari valvolati antipiegamento  - N.

Introduttori vascolari antipiegamento, con parete in poliuretano che ingloba una spirale in acciaio. Rivestimento esterno idrofilico. Valvola emostatica integrata. Banda altamente radiopaca  posizionata sulla punta. Calibro da 6F a 9 F. Lunghezza da 11 cm a 100 cm.

Lungh. cm11: €

lungh. cm24: € 1

lungh. cm 35: €

lungh. cm 45: €

lungh. cm 65: €

lungh. Cm 80 : €

lungh. cm.90: €

lungh.cm 100: €

Lotto n. 12

Introduttori vascolari armati resistenti a kinking – N.

Introduttori armati resistenti al kinking, rivestiti interiormente ed esteriormente da un polimero idrofilico dotati di marker radiopaco in oro e stelo con anima in acciaio inox e ricoperto in pebax e lubrificata al silicone – diam. da 5 a 12 Fr. e lunghezze da 5-11-24-45-65-90 cm.

Lotto n. 13

Guide metalliche angiografiche – N.

Guide teflonate angiografiche lunghe cm 125,150,220,260 con punta dritta flessibile da 7,10,15cm e diam. 0.018-0,021-0,025-0,032-0,035-0,038 inch. Si richiede punta Betson graduale) per i diam. 0,035 e 0,038 inch.  Lunghezze da 80,125,150,175,260 cm e diam. 0,018-0,025-0,028-0,030-0,032-0,035-0,038 inch con punta preformata a J lunga 7 e 10 cm, raggio 1,5-2-3-6-15 mm.  Per lunghezze di cm 125-150 cm punta doppia :  ad una estremità dritta lungh. 3 cm e all’altra estremità preformata a J raggio 2 mm, lungh. 7 cm, diam. 032” e .035”

Lotto n. 14 –

Guide angiografiche idrofiliche a flessibilità standard  - N.

Guide angiografiche in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo “M Coat”, in struttura monopezzo nelle seguenti tipologie: Lunghezza 120 – 150 – 180 cm. Punta flessibile 1 – 3 – 5 cm – dritta ed angolata a 45°

Diametro: 0,18” – 0,25” – 0,032” – 0,035” – 0,038”.

Lotto n. 15

Guide a flessibilità standard da cambio – N.

Guide angiografiche in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo “M Coat”, in struttura monopezzo nelle seguenti tipologie: Diametro: 0,18” – 0,25” – 0,032” – 0,035” – 0,038”. Lunghezza cm 260 cm

Lotto n. 16

Guide rigide STIFF – N.

Guide angiografiche in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo “M Coat”, in struttura monopezzo nelle seguenti tipologie:

Diametro 0,035” (lunghezza 80 cm – punta angolata)

Diametro 0,025” (lunghezza 150 cm – punta angolata)

Diametro 0,035” (lunghezza 150 – 180– punta angolata e dritta)

Diametro 0,038” (lunghezza 80 – 150 – 180 cm – punta angolata e dritta)

Lotto n. 17

Guide rigide STIFF – N.

Guide angiografiche in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo “M Coat”, in struttura monopezzo nelle seguenti tipologie:

Lunghezza cm 260

Lotto n. 18

Guide rigide SUPER-STIFF – N.

Guida angiografica ibrida superstiff in lega di nitinol, con rivestimento esterno prossimale irrigidente spiralato in PTFE e parte  distale (25 cm) standard idrofila M Coat. Diametro 0.035” e lunghezze 180 e 260 cm.

Lotto N. 19–

Guide angiografiche teflonate – N.

Guide con  punta dritta e a J, diverse misure, diametri delle guide 0,038" – 0,035" (guida di sicurezza ad anima fissa)

€

Lotto n. 20–

Guide angiografiche idrofile. - N.

Guide idrofile ad alto controllo di torsione con anima in nitinol e rivestimento in poliuretano speciale, rivestimento idrofilico al di sopra dello strato in poliuretano, diametri  .035” e .038” , lunghezze 80/150/180/260 cm , punta dritta e angolata , deve avere eccellente controllo di torsione 1:1 e ottima scorrevolezza

€

Lotto n. 21 –

Cateteri per angiografia coronarica, angiografia cardiaca e dei grossi vasi.  N.

Catetere angiografico in poliuretano pelletano con all’interno una maglia metallica costituita da 16 fili di acciaio inox intrecciati. Punta soft atraumatica. Calibro 4-5-6-7F. I-7F-si-richiedono-nellaversione ad ampio lume 0.057”. Si richiedono oltre alle normali configurazioni per coronaria sinistra, destra, mammaria e pigtail anche le configurazioni per brachiale Sones, Castillo, Multipurpose e 3Dwilliams. Lunghezze 100 e 125 cm.

€

Lotto n. 22–

Cateteri diagnostici per coronarografia ed angiografia. N.

Cateteri angiografici composti in mescola di poliuretano e poliammide con armatura in fili di acciaio. Dotato di manovrabilità e controllo 1:1. Cono luer trasparente – per visibilità bolle aria. Curve JL/JR/PIG retto angolato/Amplatz L ed R/Mammaria/Multipurpose/Amplatz modificato/ e curve dedicate TIGER 3.5/4.0/5.0 per approccio radiale con unica curva per coronaria Dx e SX .

Vari calibri e lunghezze.

€

Lotto n. 23–

Cateteri diagnostici – N.

catetere per angiografia cardiovascolare compatibile con filo guida 0.0038' per accesso radiale e femorale. Ampio lume interno, in acciaio braidato 316LVM. Punta atraumatica in Pebax di 2mm.

Lunghezza dello shaft di 100cm, lunghezza totale incluso il pigtail 110cm. Misure disponibili 4F, 5F, 6F, 7. Punta atraumatica morbida con torque force trasferita a 1:1 Lume interno del catetere 4F – 0,042’, 5F – 0,047’, 6F – 0,057, 6F pig – 0,057, 7F – 0,070’, 7F pig – 0,066’

€

Lotto n. 24    –

Cateteri diagnostici N.

Tecnologia innovativa del corpo del catetere Flextrusion che fornisce un diverso grado di rigidità dalla porzione prossimale del catetere fino alla punta. configurazione differenziata per coronaria destra e sinistra per catetere 5F. Diametri: esterno 5 f  interno: 0.047”  per  i cateteri di sinistra, 0.045”  per  i cateteri di destra; esterno 6 f  interno: 0.059”.

Materiale esterno Trilontm  (miscela di nylon e poliuretano). Controllo di torsione 1:1.Maglia in acciaio inossidabile ad alta resistenza alla trazione per fornire un ottimo sostegno e resistenza contro attorcigliamenti accidentali.

Il modello Pigtail: è stato progettato e costruito in due parti separate:

- corpo in maglia d’acciaio rivestito in trilon consente una migliore torsione e facilità di introduzione.

- punta radiopaca in trilon più morbida, più elastica, attraversa più facilmente la valvola cardiaca diminuendo i rischi di traumi durante la rimozione

€

Lotto n. 25 –

Cateteri angiografici di piccolo calibro N.

Catetere angiografico diagnostico  con rivestimento idrofilico in “ legato” . Connettore in policarbonato , corpo del catetere in pebax con besnio e bario , con fascetta di raccordo del connettore in poliuretano morbido bianco a fisarmonica che minimizza l’attorcigliamento. Disponibile nei diametri 4 Fr con lume interno da .040” e da 5 Fr con lume interno da .046” ; nelle lunghezze da 40 e 60 cm rivestimento idrofilico nei 25 cm distali, nelle lunghezze da 100 e 125 cm rivestimento idrofilico nei 40 cm distali, compatibile con guide da .038”.

€

Lotto n. 26–

Cateteri angiografici con markers radiopachi  N.

Cateteri in Nylon, Poliuretano o materiale similare, da 6 fori, flusso oltre 20 ml/sec, per misurazione durante le procedure di impianto di endoprotesi vascolari, dotati di 10 e 20 markers a distanza di 1 cm, radiopachi e con pressione massima 1200 PSI. Misure 5-6 Fr lunghezze varie da 90 cm a 120 cm che accettano guide da 0.32 a 0.38”. Configurazione Pigtail o straight, con markers radiopachi estesi da cm 10 fino a cm 20.

€

Lotto n. 27–

Cateteri di Swan-Ganz N.

Cateteri Swan-Ganz  per esplorazione delle cavità destre e calcolo della portata cardiaca   per termo diluizione o in continuo. Varie misure. Tipologia per portata cardiaca in continuo. Tipologia per termo diluizione

€

Lotto n. 28–

Cateteri angiografici per cateterismo Dx  - N.

a) Catetere angiografico a palloncino tipo Berman, per la misurazione delle pressioni in arteria polmonare.

Possibilità di iniettare attraverso il catetere liquido di contrasto. Dotato di n° 4 fori in prossimità della punta del catetere a monte del palloncino. Misure: 4 Fr. 50 cm. 5 Fr. 60 e 80 cm. 6 Fr. 60 e 90 cm. 7 Fr. 90 e 110 cm.

b)Catetere angiografico a palloncino tipo Berman reverse, per la misurazione delle pressioni in arteria polmonare e per la valutazione delle stenosi dell’arteria polmonare. Possibilità di iniettare attraverso il catetere liquido di contrasto. Dotato di n° 4 fori in prossimità della punta del catetere a valle del palloncino. Misure: 5 Fr. 80 cm. 7 Fr. 110 cm.

c) Catetere angiografico a palloncino per la misurazione della pressione di incuneamento in arteria polmonare e dei valori di saturazione. Misure: 4 Fr. e 5 Fr 60 e 110cm., 6Fr. 60, 90 e 110 cm., 7 Fr. e 8 Fr. 110 cm.

€

Lotto n. 29–

Kit per sistema angiografico di iniezione automatica

costituito da:

A  Comando manuale pneumatico.

B  di A Linea di lavaggio ad alta pressione, rubinetto a tre vie, mainfold  automatico.

C  di A Siringa per iniezione di contrasto con deflussore

a) €

b) €

c) €

Lotto n. 30 –

KIT  per sistema angiografico di iniezione automatica   N.

Materiale di consumo compatibile con l’iniettore Medrad Avanta, confezionati sterilmente

in  involucri   separati così suddivisi:

Connettore Singolo paziente  ( per approccio radiale e femorale )

Connettore multi paziente

Controllo manuale elettronico multi paziente

Copertura sterile Display

Copertura sterile controllo manuale

€

Lotto n. 31–

Sistemi di compressione dell’arteria radiale  N.

Sistema di compressione dell’arteria radiale costituito da un bracciale in materiale plastico totalmente trasparente per garantire il continuo controllo visivo del sito di puntura. Il device è caratterizzato da due palloni disegnati in particolare per la compressione selettiva dell’arteria radiale garantendo la pervietà dell’arteria ulnare e il ritorno venoso.

Volume nominale di aria iniettabile: 13 mL

Volume massimo di aria iniettabile: 18 mLMonouso –

€

Lotto n. 32 –

Sistema di Emostasi radiale - N.

Sistema atraumatico mediante pad/cuscinetto trasparente per massima visibilità del punto di posizionamento.

- Scala graduate per compressione e decompressione.

- Unico bracciale a 20 fori per massima adattabilità.

- Chiusura di sicurezza del Bracciale.

- Clip di sicurezza montata sulla ghiera rigida per evitare la rimozione involontaria

- Indicatore ora inizio emostasi.

€

Lotto n. 33 –

Dispositivi per emostasi radiale - N.

Dispositivo di emostasi per radiale con circonferenza del polso tra 140 e 240mm, progettato per ottenere l’emostasi regolando la pressione attraverso la rotazione della manopola con markers presenti nell’apposito cilindro che, indicano la pressione applicata, 1° indicatore pressione tra 100mmhg e 150mmhg, 2° indicatore tra 150 mmhg e 200mmhg e 3° indicatore tra 200mmhg e 250mmhg.

€

Lotto n. 34  –

Sistemi per emostasi dell’arteria femorale a componenti assorbibili  - N.

Dispositivo per emostasi composto da 3 differenti elementi completamente assorbibili: ancora intraarteriale costituita da una miscela polimerica di acido lattico e glicolico; spugna di collagene extraarteriale; filo di sutura per l’autoserraggio dei componenti. Il kit deve comprendere: introduttore, dilatatore con dispositivo di localizzazione dell’arteria, guida, caricatore di elementi emostatici. Misure da 6F e 8F. Per la misura 6 F disponibilità anche della versione a doppio disco in acido polilattico, senza collagene.

€

Lotto n.35 –

Dispositivi di chiusura dell’arteria femorale  -N.

Dispositivo di chiusura siti-puntura arteria femorale mediante sutura monofilamento in prolene e due aghi 0.17”, con particolare manipolo di impugnatura lungh. 20cm., dotato di due alette laterali per ottimale presa, e di una leva per orientamento del dispositivo ad ancora con tubicino laterale trasparente per controllo visivo del reflusso di sangue e sulla parte superiore un meccanismo di tagli per la sutura. Ipotubo in acciaio inox diametro 6Fr. e lungh. 7cm

€

Lotto n. 36 –

Dispositivi di chiusura dell’arteria femorale mediante quattro aghi  - N.

Dispositivo di chiusura vascolare percutaneo, monorail tramite applicazione di 2 suture in poliestere mis. 3.0, 4 aghi in nitinol e cilindro di ampio diametro per bloccaggio sull’arteria e guida degli aghi sopra vasali

€

Lotto n. 37 –

Dispositivo di chiusura dell’arteria femorale  N.

Dispositivo per emostasi istantanea della puntura arteriosa femorale tramite clip extravascolare in NITINOL per chiusure di accessi sino a 6 french. Provvisto di introduttore di scambio, dilatatore e filo guida.

€

Lotto n. 38     –

Sistemi per chiusura pseudo-aneurismi – N.

Kit per la chiusura percutanea di pseudo-aneurismi, composta da trombina, diluente e collagene con ago a punta chiusa e fenestrato lateralmente e con markers sul connettore

€

Lotto n. 39–

Sistema di chiusura per accessi femorali.  N.

Sistema di chiusura per accessi femorali con sistema di controllo per un corretto posizionamento, rilascio di un tappo in PGA (acido Poliglicolico) con riassorbimento per via idrolitica entro 60gg  e possibilita’ di ripuntura dopo 14gg.

€

Lotto n. 40–

Cateteri guida per PTCA  -N.

Cateteri guida per PTCA rivestiti in nylon e ricoperti internamente in PTFE. L’armatura interna deve avere un doppio intreccio di fili in acciaio a sezione tonda e piatta. Gamma di calibro da 5 a 9 Fr. Per il 5 e 6 FR si richiede la disponibilità della punta soft  15 mm, rivestita di poliuretano pelletano, armata per 13 mm, per un approccio minimamente traumatica. Il 6 Fr. deve avere un lume interno reale di 0.070” e disponibilità di curve 3 dimensionali per le coronarie destre e per i vasi tortuosi e di curve per l’approccio radiale

€

Lotto n. 41–

Cateteri guida per PTCA da 6Fr ad ampio lume – N.

Catetere guida per PTCA da 6F, dotato di ampio lume non inferiore a 0.72, in duralin, con tecnologia multi segmento e armatura ibrida. Punta radiopaca non armata e lume interno ricoperto di teflon PTFE. Armatura con doppio intreccio a sezione piatta di differente larghezza e spessore che garantisce ampio lume con un supporto e torque adeguato. Ampia disponibilita’ di curve.

€

Lotto n. 42–

Cateteri guida per PTCA con approccio radiale  -N.

Cateteri guida per angioplastica coronarica da approccio radiale in poliammide e PTFE. Armatura interna a fili di metallo piatti. Armatura a zone variabili. Punta in poliuretano morbido. Disponibilità curve dedicate alla PTCA radiale /Curva tipo IKARI SX e DX

€

Lotto n. 43–

Catetere guida idrofilico -N.

Catetere guida per PTCA da 5 a 8 F , lungo 100 cm, con rivestimento idrofilico nella parte centrale del catetere (25 cm prossimali e 7 cm distali dello shaft non hanno il rivestimento idrofilico); ad ampio lume interno (5F 0.058”; 6F 0.071”; 7F 0.082”; 8F 0.091”) Shaft con armatura interna in acciaio a treccia piatta. Materiale shaft: strato esterno in  polliamide e strato interno in polliamide e  polietilene modificato. Punta soffice e atraumatica in poliestere. Disponibile con Side-holes.

€

Lotto n. 44–

Catetere guida non armato per tecnica 5F in 6F  N.

Catetere 5 F di diametro interno 0.059 “ da 120 cm, per incannulamento coassiale dentro l’ostio con  catetere 6 F.

€

Lotto n. 45–

Cateteri guida per PTCA -N.

Cateteri guida con  maglia in acciaio inossidabile in cui ci sia un filamento radiopaco per una radiopacità ottimale; lume interno rivestito in PTFE. La punta “softip”, deve essere perfettamente radio-opaca. Curve richieste:

per approccio femorale: ALLRIGHT, Q-Curve,  Voda Left, CLS, KIESZ Left, IMC e Voda

per approccio radiale:   Muta, KIMNY, MANN IM e Radial

Diametri: esterno 6F, interno:  0.070”; esterno 7 f, interno:  0.081”; esterno  8 f. interno:  0.091”

€

Lotto n. 46 –

Cateteri guida per PTCA  - N.

Cateteri guida con miscela polimerica e coating a base siliconica per PTCA, Disponibilità di misure da 5F a 8F con lume interno da 0,058” a 0,091”. La maglia metallica doppia, intrecciata, a sezione rettangolare. Catetere con punta morbida, atraumatica e radiopaca. Disponibilità di curve coronariche standard e per accesso radiale.

€

Lotto n. 47–

Cateteri guida per PTCA -N.

Cateteri guida con miscela polimerica e coating in polietilene per PTCA 6F con lume interno pari a 0,070”. Maglia metallica doppia, intrecciata, a sezione rettangolare. Catetere con punta morbida, atraumatica e radiopaca. Disponibile nelle curve coronariche standard e per accesso radiale.

€

Lotto n. 48–

Catetere guida. N.

Catetere guida per angiografia cardiovascolare. lunghezza dello shaft 100cm. Materiale del catetere in lega di Pebax e Nylon con filamento radiopaco in bario solfato. 16 fili piatti in acciaio di alta qualità. Differente rigidita della superficie, parte prossimale rigida e distale morbida.

Diametro interno – 0.056’ diametro del catetere 5F, 0.070’ diametro catetere 6F, 0.078’ diametro catetere 7F, 0,090’ per il catetere 8F.

€

Lotto n. 49–

Cateteri guida per accesso radiale, senza utilizzo di introduttore vascolare. N.

Con dilatatore interno estraibile, maglia interna incrociata a 8 guide larghe e piatte e 8 guide strette e piatte, superficie ad altissima idrofilicità. Diametri esterno 6.5 F, interno 0.070 i.   esterno 7.5 F, interno 0.081”. Curve JL (punta lunga o corta), JL (punta lunga o corta), AL (punta lunga o corta), Special Curve, Hockey stick, Power backup, Super power back up.

€

Lotto n. 50–

Guide per angioplastica coronarica. - N.

Filo guida coronarico da 0.014” di tipo “shaping ribbon”, con punta ad elevata flessibilità, atraumatica, preformabile, flessibile, risposta torsione 1:1 e memoria di punta garantita da anima piatta. Anima distale in lega nitinolo con rastremazioni graduali, ricopertura distale con spirale in acciaio da 4,5 a 40cm. Lubrificante idrofilo “HYDROCOAT” o idrofobo “MICROGLIDE” su 40cm distali. Disponibilità misure da 190 e 300 cm, con supporto base – medio – elevato,  disponibilità di estensione, punta dritta e preformata a “J”. Radiopacità della punta: 3 / 4,5 / 40cm. Doppio marker prossimale per accesso brachiale o femorale.

€

Lotto n. 52–

Guide per angioplastica coronarica da estensione.   - N.

Filo guida in acciaio a tecnologia Hi-Torque Balance (mix con Elastina) di varie misure e  lunghezze.

€

Lotto n. 53–

Guide idrofiliche per angioplastica coronarica.  N.

Filo guida coronarico da 0.014”, tipo “core to tip”a rastrematura parabolica con anima ad elemento unico in DURASTEEL, ricopertura polimerica 30cm distali senza giunzioni per trattamento lesioni complesse e tortuose, risposta torsione 1:1 ed ottima memoria di punta, spirale in acciaio radiopaca in punta di 3cm, lubrificante idrofilo 35cm distali “TURBOCOAT”. Disponibilità in misure da 190 e 300 cm, punta dritta e preformata a “J”, grado supporto guida disponibile in 3 livelli incrementali. Doppio marker prossimale per accesso brachiale o femorale.

€

Lotto n. 54–

Guide per angioplastica coronarica. N.

Filo guida 0,014” in acciaio, punta tipo shaping ribbon spiralata, porzione ad onde sinusoidali preformate tratto distale tra  12 e 18cm, disponibile con radiopacità su 2 o 30cm, lung 190 o 300cm, disponibile estensione. Doppio marker prossimale per accesso brachiale o femorale.

€.

Lotto n. 55 –

Guide per angioplastica coronarica. N.

Filo guida coronarico da 0.014”, con anima d’acciaio ad elemento unico, tipo “core to tip”, risposta torsione 1:1 e memoria di punta, ricopertura distale con spirale in acciaio radiopaco di 3cm, lubrificante idrofobo su 40cm distali. Disponibilità in misure da 190 e 300 cm, punta dritta e preformata a “J”, disponibile estensione. Doppio marker prossimale per accesso brachiale o femorale. Supporto elevatissimo.

€.

Lotto n. 56–

Guide coronariche a corpo unico -N.

Guide coronariche senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil. Guide di nuova generazione a doppio coil, “3D” con torque elevatissimo grazie alla particolare struttura interna con doppio coil unito al tip attraverso un intreccio di fili guida, con coil esterno con rivestimento idrofilo compreso il TIP e non idrofilo di 1,5 cm distali, secondo Coil interno al primo a 3 cm dalla punta, 18,5 e 28 cm con rivestimento idrofilo, di cui 3cm distali radiopachi in platino. Il resto dello stelo è rivestito in PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza. Tip idrofilo. Grammatura del tip: 0,5 - 0,7 gr .

€

Lotto n. 57 –

Guide per angioplastica coronarica.  - N.

Filo guida coronarico da 0.014”, con anima unica in lega speciale DURASTEEL, tipo “core to tip”a rastrematura parabolica, rivestimento polimerico da 5mm a 30cm distali senza giunzioni per trattamento lesioni complesse e occlusioni croniche, risposta torsione 1:1 ed ottima memoria di punta, ricopertura 3cm distali con spirale in acciaio, radipoacità 3cm, lubrificante idrofilo 30cm distali. Disponibilità in misure da 190 e 300 cm, punta dritta e preformata a “J” con rastrematura da 0,0012” a 0,009”, rigidità punta e grado supporto da 4,8gr a 13,3gr. Marker doppio prossimale per accesso brachiale o femorale.

€

Lotto n. 58 –

Guide idrofiliche per PTCA  -N.

Guide idrofiliche per PTCA

Guida 0.014 lunga 180 cm per PTCA con parte distale idrofila in M COAT. Dotata di anima distale in nitinol e parte prossimale con anima in acciaio tecnologia duocore. Rivestimento esterno ed interno in PTFE.

Disponibile nella versioni: Hypercoat 1g Forza / Intermedia 3.6 g Forza/ Floppy 1 g Forza/ Extra Floppy 1  g Forza.

€

Lotto n. 59  –

Guide per angioplastica coronarica  -N.

Diametro: 0.014” (0,356 mm). Anima interna: 25 cm di segmento in nitinol. Tratto distale: ricoperto da un polimero protettivo. Punta distale: 2 cm di manicotto in polimero con parte interna modellabile in acciaio inox. Rivestimento: rivestimento idrofilico ICE che potenzia la tracciabilitá e l’attraversamento. Radiopacità: 2cm  grazie al tungsteno caricato nella parte distale Lunghezze: 185 cm (provviste nella parte prossimale di segmento magnetico per l’estensione) e 300 cm. Compatibilitá con l’ estensione: ADDWire. Configurazioni: Punta diritta e J. Versioni:

PT2  Light Support (LS): guida a supporto leggero che offre un’ottima flessibilità

PT2  Moderate Support (MS): guida a supporto moderato che offre un maggiore  supporto per la spinta e il rilascio del dispositivo.

€

Lotto n. 60 –

Guide coronariche con attacco magnetico  -N.

Anima interna: corpo unico in acciaio di diametro 0.014” (0,356 mm). Tratto distale di 35 cm: ricoperto da un polimero protettivo. Punta distale: appiattita, ricoperta solo dal polimero Rivestimento: idrofilico per aumentare la scorrevolezza. Radiopacità: l’intero tratto distale di 35 cm. Lunghezze:182 cm e 300 cm.

Versioni: con punta polimero ed Extra-Support, modelli provvisti nella parte prossimale di un segmento magnetico per

€

Lotto n. 61 –

Guide coronariche.	N.

Filo Guida calibro 0,014”, punta retta o a J, disponibile con almeno 5 gradi di rigidità in  punta e due tipi  di supporto.  Anima a elemento unico, con sezione distale piatta e sistema di trasmissione CTP; punta radiopaca in platino e oro. Possibilità di rivestimento idrofilico nella parte distale. Lunghezza circa 175 cm. Disponibilità di estensione.

€

Lotto n.62 –

Guide coronariche   -N.

Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil, diametro 0,014" per vasi stretti e tortuosi. Coil: 11 e 16 cm, di cui i 3 cm distali radiopachi in platino. I 20 cm distali con rivestimento polimerico ed idrofilo garantiscono grande manovrabilità; tip non idrofilo. La guida deve avere una versione rastremata (da 0,014” prossimale a 0,009” distale Il resto dello stelo è rivestito in PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza. Grammatura del tip: 0,8 - 1 gr

€

Lotto n. 63–

Guide coronariche  -N.

Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil, 0,014" ad alto supporto per il posizionamento in loco dei devices per angioplastica coronarica. Questa guida consente di “raddrizzare” i vasi molto tortuosi grazie alla struttura a tutto corpo, riducendo le criticità nel posizionamento dei devices. Coil: 4 cm interamente radiopachi. Lo stelo è rivestito di PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza. Grammatura del tip: 0.7 gr

€

Lotto n. 64 –

Guide per CTO  -N.

Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil, Guida 0,014” per il trattamento delle Cto attraverso l’uso della drilling tecnique, cioè continui movimenti di 90° della guida. Coil: 11 cm con rivestimento non idrofilo e versione totalmente idrofilica, totalmente radiopaco. Tip non idrofilo e versione idrofila. Lo stelo è rivestito di PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza.

Grammatura del tip: 3-4,5-6-12gr

€

Lotto n. 65–

Guide per CTO  - N.

Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil, Guida 0,014” per il trattamento delle Cto attraverso l’uso della penetration tecnique, cioè per sfondamento. Coil: 20 cm con rivestimento idrofilo, totalmente radiopaco. Tip non idrofilo.Lo stelo è rivestito di PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza.La guida è rastremata da 0,014” prossimale a 0,009” distale, facilitando l’accesso al microcanale che sicrea nella lesione totale cronica.

Grammatura del tip: 9-12 gr.

€

Lotto n. 66–

Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil, guida da 330cm, totalmente 0,010” utile per il trattamento delle Cto con approccio retrogrado. Coil: 8 cm con rivestimento idrofilo di cui i 3cm distali radiopachi in platino. La porzione distale di 170cm con rivestimento idrofilo(compreso il coil) garantisce grande manovrabilità. Il resto dello stelo è rivestito in PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza. Grammatura del tip: 3gr

€

Lotto n. 67 –

Guide per CTO N

Fili guida di tipo orientabile con parte distale in versione idrofilia Hydro-Tack e in versione siliconata secondo il modello. Lunghezza di 180 cm e 300 cm con rubinetto in PTFE. Markers a 90 cm e a 100 cm dalla punta distale. Punta radiopaca da 3 cm. Tecnologia di costruzione del core mediante nuova tecnologia realizzata attraverso unica estruzione Accu-Core. Diametro da 0.014” con punta non rastremata. Diametro da 0.009” con punta rastremata

€

Lotto n. 68–

Cateteri a palloncino monorail per angioplastica coronarica  N.

Materiale pallone: Soft LEAP resistente alle alte pressioni utilizzato nei palloncini con diametro 1.5 e 2.0, LEAP resistente alle alte pressioni  utilizzato nei palloncini con diametro 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0. Pressione nominale: 6 ATM. Rated Burst Pressure (RPB): 12ATM: 1.5 – 2.0 mm e 3.5 – 4.0 mm, 14 ATM: 2.25 – 3.25 mm, ¼ - Size Pressure: 11ATM: (3.0 mm diametro).

Sistema di scoppio: Longitudinale. Punta in materiale morbido, profilo d’ingresso di 0,017,          lunghezza della punta  3,5 mm per tutte le misure. Doppio marker in oro: pressati sul corpo del catetere e non incollati. Palloncino a triplice piegatura. Rivestimento: non idrofilo per le lunghezze da 15 a 30 mm. Lunghezze: 9/ 12/ 15/ 20/ 25/ 30 mm. Corpo del catetere prossimale deve essere <1.8 F e <3.1 F per i diametri inferiori a 4 mm e superiori a 4 mm, rispettivamente. Tutte le misure devono essere compatibili con il catetere guida 6 F. Possibilità di effettuare il kissing balloon in cateteri guida 6F. Diametri richiesti: 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00 mm.

€

Lotto n. 69 –

Catetere a palloncino per PTCA versione OTW  -  N.

Catetere a palloncino Over the wire in due versioni, una push da 1.50mm ed una versione flex da 1.50mm. Shaft interno bi-segment. Rivestimento dell’ipotubo in polimero TruFeel. Shaft esterno Slope. Palloncino composto da materiale optiLEAP. Lunghezze: 8-12-15-20-30-40. Diametri: 1.50-2.00-2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-3.75-4.00-4.50-5.00

€

Lotto n. 71–

Catetere a palloncino per PTCA  -N.

Materiale del pallone OptiLEAP. Profilo di ingresso 0.017’’. Versione monorail e overt-the-wire

Diametri da 1,2mm fino a 4mm (1.2  1.5  2.0  2.25  2.5 2.75 3.0  3.25  3.5  3.75  4.0). I diametri 1.2 e 1.5 sono disponibili nella versione standard e nella versione Push. Lunghezze 8mm 12mm 15mm 20mm 30mm. Rivestimento idrofilico Zglide. Shaft BiSegment. Compatibilità del Kissing Balloon nel 6F

€

Lotto n.72 – pallone dilatatore ad alta pressione €

Pallone dilatatore a triplo riavvolgimento.

Punta idrofilica rivestita in Mcoat. Pressione di scoppio 22atm lunghezze disponibili 6,8,12, 15, 20 mm  diametri disponibili 2.0, 2.25, 2.5 , 2.75, 3,00, 3,25, 3.5, 3,75, 4.0, 4.5 e 5,0

Lotto n. 73–

Catetere a palloncino per PTCA  -N.

Catetere a palloncino per PTCA

Catetere dilatatore a palloncino semicompliante a scambio rapido costruito in materiale polimerico a base

di Pebax con coating idrofilico selettivo. Lunghezza del catetere 142 cm, compatibilita del filo guida 0.014",

compatibilita del catetere guida 5F e lume interno minimo 0.056”. Markers in Platino Iridio. Profilo della

punta di 0.016". Numero di folds (“alette del pallone”) variabili in funzione del diametro: diametro 1.5 mm:

2 folds, diametri 2.0 - 3.5 mm: 3 folds, diametri 3.75 - 4 mm: 5 folds. Diametri disponibili: 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,

2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 mm. Lunghezze disponibili: 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm.

€

Lotto n. 74 –

Catetere a palloncino con rivestimento idrofilo a basso profilo    - N.

Catetere a palloncino per PTCA disponibile in versione: Monorail, OTW e  ad alta pressione non compliante. Rivestimento idrofilo in M Coat, solo di punta nelle misure di 10 mm. Shaft prossimale ipotubo 2 F.- Shaft distale 2.5 Fr. flessibile spiralato. Basso profilo del pallone – 0.015” per diametro 1.25 mm. Diametri disponibili 1.25/1.5/2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 mm.

€.

Lotto n. 75 –

Catetere a palloncino a scambio rapido basso profilo per  procedure complesse. N.

Profilo di ingresso pari a 0,015”  con punta atraumatica dotata di transizione uniforme. Elevata capacità di attraversamento delle lesioni grazie al crossing profile di 0,026” e all’applicazione di polimero idrofilo MCoat sui 25 cm distali dello shaft. Compatibilità con tecnica del kissing balloon in catetere guida 6 F. Diametri da 1,25 a 3.0mm e lunghezze da 10 a 20 mm.

€

Lotto n. 76 –

Cateteri a palloncino per PTCA.  -N.

Catetere per dilatazione coronarica a scambio rapido (Rx), profilo di attraversamento  0,021”(rif. Diam. 3.0mm), profilo punta 0,017”, pressione nominale 8 atm, quarto di misura ed RBP a 14 atm su tutte le misure, shaft con ipotubo d’acciaio con camicia polimerica, lunghezza min. 143 cm, doppio strato di rivestimento idrofilo esterno, rivestimento idrofobo lume guida, markers in polimero di tungsteno flessibili senza rilievo, diametri 1,2 mm a 5,0 mm, disponibità quarti di misura, lunghezze da 6 mm a 30mm, tecnica “kissing balloon” 6Fr compatibile. Disponibilità di versione OTW.

€

Lotto n. 77 –

Cateteri a palloncino per PTCA N.C.  -N.

Catetere per dilatazione coronaria ad alta pressione tipo Rx, profilo di attraversamento  0,027”(rif. Diam. 3.0mm), profilo punta 0,018”, pressione nominale 12 atm, RBP a 18 atm, shaft con ipotubo d’acciaio, con camicia polimerica a doppio strato, lunghezza min. 143 cm, dotato di doppio rivestimento idrofilo, markers in polimero di tungsteno flessibili senza rilievo, singolo marker su lunghezza 6mm, rastrematura pallone < 3,0mm, diametri 1,5 mm a 5,0 mm, lunghezze da 8 mm a 25mm.

€

Lotto n. 78 –

Catetere a palloncino per PTCA.  - N.

Compatibilità con catetere guida da 5F (diametro interno 0,058”). Compatibilità con filo guida da 0,014” Materiale corpo distale: poliammide e pebax. Diametro punta: 0,017”. Materiale: poliammide (semicompliante).

Diametri disponibili: 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 mm. Lunghezze disponibili: 10 – 15 – 20 – 30 mm

Due markers in platino (un marker per il pallone di diametro nominale 1.5 mm). Pressioni: Pressione nominale (NP) 6 ATM. Pressione stimata di scoppio (RBP) 14 ATM (16 ATM Ø 1,5 e 2,0 mm). Crossing Profile: 0,024 inch per Ø = 1,5 mm fino a 0,031 inch per Ø = 4 mm.

€

LOTTO 79 –

Catetere a palloncino per PTCA di lesione occlusiva   -N.

Palloncino a bassa complianza con bassissimo profilo per l’attraversamento delle occlusioni e delle lesioni più serrate e dotato di uno speciale rinforzo allo shaft interno per evitare l’effetto ‘kinking’. Punta, lunga 4 mm e particolarmente rastremata, permette di attraversare le lesioni più calcifiche;  profilo  punta di 0.015” e crossing profile di 0.021”; elevata resistenza alle alte pressioni con RBP di 17 atm per il pallone di diametro 1.1 e 25 atm per i diametri 1.5 e 2.0 mm. La versione OTW è disponibile in 2 tipologie: shaft prossimale metallico in modo da avere maggior supporto e spinta, shaft prossimale in miscela polimerica se è necessaria maggiore flessibilità per raggiungere e attraversare la lesione.

Misure disponibili:   Ø: 1.1, 1.5 e 2.0 mm   L:10, 15, 20mm

Versione OTW      : Ø: 1.1mm    L:10, 15, 20mm

€

LOTTO 80 –

Catetere a palloncino ad alte pressioni -N.

Catetere a palloncino di tipo Rapid Exchange (monorail). Compatibilità con catetere guida da 5F (diametro interno 0,056”) e filo guida da 0,014” Profilo punta: 0,017”. Pressione stimata di scoppio (RBP) 18-20 ATM. Pressione media di scoppio (ABP) 24 ATM. Complianza costante in tutto il range pressorio. Rapidissimi tempi di sgonfiaggio. Diametri disponibili: 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 mm. Lunghezze disponibili: 10 – 15 – 20 – 30 mm. Due markers in platino (un marker per il pallone di diametro nominale 1.5 mm).

€

Lotto n. 81 –

Cateteri a palloncino per PTCA  - N.

Catetere a palloncino rx per PTCA in duralyn flex a bassa pressione e basso profilo,con rivestimento Idrofilico del pallone e del corpo distale, particolarmente adatto per l’attraversamento dei vasi tortuosi e distali. Punta corta, rastremata e flessibile. Doppio marker radiopaco.
Transizione tra corpo ipotubo e parte distale che permette la trasmissione della spinta dallo stelo alla punta.Profilo d’ingresso 0,017” Lungh.del pallone 6-10-12-15-20-30 mm diametri 1,5-2,0-2,25-2,50-2,75-3,0-3,25-3,50-4,0

€

Lotto n. 82 –

Cateteri a palloncino per PTCA   -N.

Catetere a palloncino per PTCA a scambio rapido semicompliante a basso profilo 0.78 mm (0.65 mm nelle misure di diametro 1.25 e 1.5 mm) con punta flessibile da 0.5 mm, shaft prossimale 2.01 F in acciaio. Due marker radiopachi sul corpo del catetere posti a 90 cm e 100 cm. per l’approccio radiale e femorale. Tecnologia ipotubo spiroidale rivestita in PTFE. Rivestimento idrofilico Hypergliss che ricopre i 42 cm distali del pallone inclusa la punta. Materiale del pallone in poliammide con piegatura trilobata per tutte le misure che migliora il profilo secondario. Misure del pallone con lunghezze da 10, 15, 20, 30 mm, diametro da 1.25,1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm, lunghezza utile del catetere 140 cm.

€

Lotto n. 83 –

Catetere a palloncino per PTCA non compliante ad alte pressioni  -N.

Catetere a palloncino per PTCA a scambio rapido Non Compliante ad alta pressione e altissima resistenza con MBP da 28 ATM a basso profilo 0.9 mm con punta flessibile da 0.5 mm, shaft prossimale 2.01 F in acciaio. Due marker radiopachi sul corpo del catetere posti a 90 cm e 100 cm. per l’approccio radiale e femorale. Kissing Balloon compatibile con catetere guida 6F. Tecnologia ipotubo spiroidale rivestita in PTFE. Rivestimento idrofilico Hypergliss che ricopre i 42 cm distali del pallone inclusa la punta. Materiale del pallone in poliammide con piegatura trilobata per tutte le misure che migliora il profilo secondario. Misure del pallone con lunghezze da 8, 11, 15, 20 mm, diametro da 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 mm, lunghezza utile del catetere 140 cm.

€

Lotto n. 84 –

Catetere a palloncino per occlusioni croniche coronariche. -N.

Catetere disponibile in versione RX e OTW con palloncino a bassa complianza, bassissimo profilo ed elevata resistenza per angioplastica coronarica particolarmente indicato nelle occlusioni croniche totali o subocclusive, nel recrossing delle maglie dello stent e apertura nei rami collaterali e nelle biforcazioni. Con ricopertura tipo “Peel-away” per agevolare l’inserzione, profilo d’ingresso non superiore a .016”  e profilo di attraversamento pari a .0195” per il 0.85 mm. Presenza di un unico marker radiopaco prossimale e punta allungata rastremata. Misure  0,85 mm e 1.1 mm lunghezze  10/12/15/17/20/22 mm.

€

Lotto n. 85 –

Catetere a palloncino doppio strato ad altissima pressione. -N.

Catetere a scambio rapido con palloncino non compliante con doppia parete in nylon con ricopertura patchwork, doppio marker, ad elevata resistenza, altissima sicurezza, per angioplastica coronarica, particolarmente indicato per lesioni estremamente calcifiche e postdilatazione di stent. Il palloncino presenta un RBP pari a 35 bar. Dotato di manometro dedicato che raggiunge la pressione di 40 bar. Catetere lungo 140 cm compatibile 5F, con due markers radiopachi in platino iridio. Lunghezze da 10 a 20 mm, diametro da 1.5 mm a 4 mm.

€

Lotto n. 86 –

Catetere a palloncino per CTO  -N.

Disponibile nella versione OTW che RX. Compatibilità con filo guida 0,014”. Lunghezza catetere 145/160 mm. Profilo ultrasottile non superiore a 0,016” e 0,0215. Punta allungata, doppio coating idrofilico in LFC e PTFE. Diametri:  1.00 – 1.25 – 1.50. Lunghezze:  10 – 14 – 20 mm

€

Lotto n. 88 –

Pallone non compliante.   -N.

Catetere a palloncino non compliante ad alta pressione, monorail, per angioplastica coronarica; pressione nominale non inferiore a 14 atm; rivestimento differenziato sul catetere - idrofilico distale, idrofobico prossimale ed idrofobico a patchwork sul pallone. Diametri almeno fino a 5.0 mm, lunghezze tra 8 e 30 mm.

€

Lotto n. 89    –

Pallone incisore per angioplastica di lesioni calcifiche     -N.

Costituito da un catetere a palloncino realizzato con miscela di nylon, semicompliante, con due

markers radiopachi in platino-iridio, ed un elemento incisore in nitinol costituito da 3 filamenti di

rinforzo avvolti a spirale intorno al palloncino. Diametri da 2.0-2.5-3.0 e 3.5 mm. Lunghezze da 10-15 e 20 mm. Indicato per la PTCA delle lesioni calcifiche e per ridurre al minimo lo slittamento del palloncino in corso di gonfiaggio. Compatibile con filo guida 0.014” e catetere guida 6 Fr.

€

Lotto n. 90 –

Pallone da dilatazione microchirurgica  -   N.

Dotato di 3 (sui palloni con diametro da 2.0 a 3.25 mm) o 4 (nei diametri da 3.5 a 4.0) aterotomi  con punti di flessione montati longitudinalmente sulla superficie esterna per il trattamento di lesioni resistenti alla dilatazione con tecniche angioplastiche a palloncino tradizionali. Particolarmente indicato per piccoli vasi, biforcazioni, lesioni fibrotiche/calcifiche, lesioni ostiali. Pallone non compliante, diametri da 2.0 a 4.0 mm con incrementi di 0.25 mm, due marker radiopachi, lunghezze utili di lavoro 6 / 10 / 15 mm. Catetere con rivestimento idrofilo, corpo distale da 2.7F, corpo prossimale da 2.0F.

€

Lotto n. 91 –

Pallone coronarico a rilascio di farmaco  -N.

Catetere a palloncino a scambio rapido a rilascio di farmaco (Paclitaxel) indicato per il trattamento di arterie coronariche stenotiche o ri-stenotiche compresi i vasi di piccolo diametro e le lesioni alla biforcazione di arterie coronarie o di bypass coronarici, al fine di migliorare la perfusione miocardica. Il Paclitaxel è applicato direttamente sulla superficie del palloncino combinato con un agente di formazione strutturale Butril-tri-esil-citrato (BTHC; C28H50O8), con un rapporto 90/10 al fine di mantenere il farmaco in una struttura micro-cristallina, garantendo cosi la stabilità del farmaco sul pallone, la distribuzione omogenea e un rilascio  ottimale dopo 30 secondi dal gonfiaggio del palloncino. Tale tecnologia, assicura che il farmaco venga eluito in modo quantificabile e sicuro proprio a livello della lesione trattata e della quale si intende prevenire l’eventuale processo di ristenosi, senza che parte del farmaco entri in contatto con il flusso sanguigno. La quantità di Paclitaxel caricata sul catetere è omogenea in tutta la gamma di riferimento a 2.5 μg/mm². E’ disponibile nei diametri  da 1,5 a 4.0 mm (inclusi i ¼ di misura), e nelle lunghezze da 10 a 40 mm.

€

Lotto n. 92 –

Pallone coronarico a rilascio di farmaco  -N.

Palloncino OTW coronarico a rilascio di farmaco paclitaxel. Il farmaco ridotto in forma di astrema tura e fissato nella matrice eccipiente con tecnica di ricopertura a gradiente ( sotto la matrice dell’eccipiente, acidio scellolico). Shaft in poliammide pallone in poliammide lunghezza device cm 150 rbp 14 bar rivestimento paclitaxel  3.0µg/mm²  Misure 0,14 diametro  2-2,5-2,75-3-3,5 e 4 lunghezze 15-20-25 e 30mm

€

Lotto n. 93  –

Pallone a rilascio di farmaco  -N.

Catetere a palloncino per PTCA a scambio rapido a rilascio di Paclitaxel; pallone a complianza controllata abbinato ad un sistema di doppia saldatura sullo shaft in modo da consentire un aumento della pushability. Indicazione al trattamento della restenosi intrastent. Farmaco e matrice di rilascio applicati con tecnica di micropipettaggio, per favorire la copertura omogenea e totale (comprese le spalle) del palloncino e il rilascio uniforme del Paclitaxel. Profilo d’ingresso 0.017”. Disponibile nei diametri da 2.0 a 4.0 mm e nelle lunghezze da 10, 15, 20, 25 e 30 mm.

€

Lotto n. 94  –

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco  N.

Palloncino a scambio rapido in Flexitec. Rivestimento in FreePac a rilascio di Paclitaxel. Corpo catetere 2.0 Fr. Diametri: 2.00 – 2.25 – 2.50 – 2.75 – 3.00 – 3.25 – 3.50 – 3.75 – 4.00 mm. Lunghezze: 14 – 20 – 30 – 40 mm.

€

Lotto n. 95–

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco  N.

Catetere a palloncino per PTCA “Rapid Exchange”, a rilascio di farmaco Paclitaxel; lunghezze comprese fra 10mm e 30mm, diametri compresi 2,0mm e 4,0mm; compatibile con cateteri guida da F5; per kissing balloon F7; rivestimento per rilascio farmaco costituito da miscela 2:1 di Paclitaxel e Iopromide; 3μg/mm2 di Paclitaxel sulla superficie del palloncino.

€

Lotto n. 96 –

Catetere a palloncino coronarico a rilascio di farmaco. N.

Catetere a palloncino a rilascio di Paclitaxel. Il farmaco dovrà essere steso sulla superficie del pallone senza ausilio di vettori diversi dal farmaco stesso, tecnica polymer free. La quantità eluita dovrà essere pari a 2.5 µg/mm² di arteria per tutte le misure e i diametri del pallone con misure comprese da 1.5 a 4.0 mm di diametro e lunghezze 10-15-20-25-30-35 mm. Profilo di superamento della punta inferiore a .016” per consentire un più agevole attraversamento delle lesioni.

€

Lotto n. 97–

Cateteri da scambio  N.

Microcatetere per scambio guida ed infusione di soluzione salina o mezzi di contrasto diagnostici. Con tre markers distali radiopachi per facilitare la corretta valutazione di entità e lunghezza della lesione; corpo catetere radiotrasparente per migliorare la visualizzazione di sangue, aria o fluidi; con basso profilo (<2.0Fr) e rivestimento idrofilico in spectraglide per aumentare la capacità di attraversamento del catetere; punta rastremata e deformabile per una migliore direzionalità in distretti tortuosi o in presenza di CTOs. In vari diametri e lunghezze, per PTA coronarica (0.014”;135cm) e periferica (0.018”-0.035”;90-135-150cm).

€

Lotto n. 98–

Catetere di supporto per catetere guida. -N.

Catetere di supporto al catetere guida a scambio rapido con un segmento distale di 20cm. in pebax flessibile ed atraumatico per un facile inserimento nel vaso coronarico sx e dx fino a 10cm. Markers in platino. Compatibile con catetere guida da 6-7-8 Fr. Diametro interno 0.056”-0.062”-0.071”. Lunghezza 135cm.

€

Lotto n. 99 –

Microcatetere coronarico  -N.

Microcatetere per cto composto da 18 microguide intrecciate di calibro variabile da distale a prossimale,

rivestimento distale in tungsteno e resina di poliammide, diametro prossimale 2.6 F e distale 1.4 F,

lunghezze 135 e 150 mm, con diametro esterno di calibro tale da consentire l’introduzione di 2 cateteri

contemporaneamente in un catetere guida da 6 F.

€

Lotto n. 100 –

Microcatetere dilatatore a penetrazione di CTO -N.

Struttura composta da 8 fili guida di acciaio intrecciate all’interno di una struttura a spirale che permette un alto potere di penetrazione mediante avvitamento nella lesione, marker distale radiopaco 1 mm, 2.1 e 2.6 Fr, parte flessibile rispettivamente 15-13 cm, lunghezza 135 cm, guida compatibile .014”

€

Lotto n. 101 –

Microcatetere idrofilico per CTO a punta rastremata  -N.

Struttura della pare a maglia di acciaio inossidabile intrecciata per tutta la lunghezza. Diametro distale di 1.8F. Diametro prossimale 2.6F. Rivestimento esterno idofilico. Rivestimento interno in PTFE. Lunghezza cm 130 (rivestimento idrofilico distale per cm 70) e cm 150 (rivestimentto idrofilico distale per cm 90).

€

Lotto n. 102 –

Cateteri per angioplastica Laser assistita coronarica e periferica e per estrazione di elettrocateteri.

Voce a:N.

cateteri per angioplastica Laser assistita coronarica e periferica, compatibili con sistema Laser generante luce fredda con lunghezza d’onda di 308 nanometri, con diametri da 0,9 a 2,5mm e lunghezze da 110 a 150cm.

A) €

Lotto n. 103 –

Kit accessori per PTCA  -N.

Dispositivo di gonfiaggio in policarbonato trasparente dotato di manometro analogico che registra  pressioni fino a 30 ATM e speciale leva a sgancio rapido. Rubinetto con rotore a tre vie. Connettore a Y per PTCA con apertura a pressione “valvola Copilot” con diametro interno 0.096” con particolare guarnizione di bloccaggio con maglia metallica integrata a molla per una perfetta tenuta ai fluidi e guarnizione di ritenzione Introduttore per filo guida, speciale dispositivo per agevolare l’introduzione del filo guida da       0.09” a 0.018”. Dispositivo di torsione per agevolare le manovre del filo guida. –

€

Lotto n. 104 –

Dispositivo di gonfiaggio. N.

Monouso, da 20 ml con indicatore di pressione analogico e digitale retroilluminato da 30 ATM , dotato di stantuffo filettato con barra blocca/rilascia, tubo flessibile di estensione per alta pressione e un rubinetto a tre vie. Il dispositivo deve essere dotato di una  clip sull’impugnatura per  consentire lo spurgo di aria/liquido

€

Lotto n. 105 –

Dispositivo di gonfiaggio. N.

Monouso da 30 ml con indicatore di pressione analogico da 35 ATM , dotato di stantuffo filettato con barra blocca/rilascia, filettatura a passo ampio per raggiungere più rapidamente le alte pressioni, tubo flessibile di estensione per alta pressione e un rubinetto a tre vie ad alta pressione.  Deve potersi preparare con l’uso di una sola mano.

€

Lotto n. 106     –

Connettore a Y -N.

Connettore a Y in policarbonato trasparente, con via coassiale e via laterale: la via coassiale è chiusa da una valvola in silicone il cui movimento è azionato da un movimento “su-giù, che garantisce una perfetta emostasi, cono distale luer-lock rotante, via laterale lunga 30/50 cm. Con diverse configurazioni (con torquer, con introduttore guida, connettore “peel-away”).

€

Lotto n. 107    –

Valvola emostatica  -N.

Valvola emostatica in policarbonato trasparente, doppie guarnizioni indipendenti per un elevato controllo di riflusso ematico, tenuta garantita fino a 400 PSI, con dispositivo di apertura/chiusura automatica a molla, sistema di  fissaggio device a vite, ampio lume interno 0.096”.

€

Lotto n. 108 –

Cateteri per aspirazione dei trombi.  -N.

Catetere di aspirazione trombo di tipo rapid exchange realizzato con Full-Wall Technology – doppia maglia intrecciata a sezione piatta incapsulata in materiale plastico per tutta la lunghezza del catatere fino a 5 mm dall’imbocco del lume di aspirazione. Maglia a densità variabile più supportante nella parte prossimale e più flessibile nella parte distale. Dotato di rivestimento lubrificante idrofilico sulla parte distale (30 cm) del catetere. Il sistema deve presentare un foro di aspirazione unico, tagliato trasversalmente per aumentare la sezione aspirante. Tip morbido e smussato con tecnica heat-polishing. Alette sull’hub per una miglior manovrabilità. Sistema strain relief prossimale ad effetto anti-kinking. Compatibilità con guida 0.014” e catetere guida 6F

€

Lotto n. 109    –

Cateteri per aspirazione di trombi. -N.

Aspiratrombi premontato con stiletto a punta spiralata floppy monorail. Parte monorail da 23 cm. Punta da 6 mm con marker radiopaco a 4 mm dalla punta .

Marker radiopaco di repere da 10 cm posizionato sullo shaft a 90 cm dalla punta.

Rivestimento idrofilico solamente nei 40 cm distali

Disponibile di diametri 6 F ID 1.40 mm - 7 F ID 1.60 mm – 8 F ID 1.78 mm

€

Lotto n. 110 –

Cateteri per aspirazione di trombi.   -N.

Catetere di aspirazione a scambio rapido (RX)  con tipologia costruttiva a doppio lume, uno per il passaggio del filo guida (0.014”) e l’altro per l’aspirazione. Un marker radiopaco situato ad una distanza di 3mm dalla punta distale del catetere. Accesso prossimale di tipo luer-lock, per il collegamento alla linea di aspirazione e alla siringa di aspirazione. La parte distale del catetere è rivestita superficialmente, per una lunghezza di 25 cm ad esclusione della punta, da un rivestimento idrofilico che consente di ridurre l’attrito e migliorare la navigabilità del sistema. Stiletto in acciaio precaricato in grado di fornire maggior supporto al catetere in fase di posizionamento.

Lunghezza utile del catatere 145 cm, lunghezza della tip 5 mm, compatibile con cateteri 6 French (Area di estrazione distale 0.93mm² e prossimale 0.95 mm²), e 7 French (Area di estrazione distale 1.43mm² e prossimale 1.54 mm²).

        - €

Lotto n. 111-

Cateteri per trombectomia meccanica .  N.

Funzionamento ad aspirazione e frammentazione reolitica del trombo per mezzo di un flusso di fluido ad alta velocità. Disponibilità di cateteri dedicati con CE per  coronaria, vasi sotto il ginocchio, By Pass, asse iliaco femorale, fistole venose, embolia polmonare. Cateteri da sia RX che OTW da 3 Fr. Disponibilità anche di cateteri a rotazione di lame .

€

Lotto n. 112 –

  - Cateteri ad ultrasuoni coronarico per immagini intraluminali compatibile con apparecchiatura – N.

Catetere per immagini ad ultrasuoni con frequenza di lavoro di 40 MHz, compatibile con catetere guida da

5F e con fili guida 0.014”. Profilo di entrata 2.0F, lunghezza 135 cm, lunghezza rail 1.6 cm, profilo del

catetere in corrispondenza del transduttore 2.6F, profilo corpo prossimale del catetere 3.0F, distanza dalla

punta al marker femorale 100 cm, distanza del transduttore dalla punta 2.0cm, distanza dalla punta al

marker 5mm.

€

Lotto n. 113 –

Dispositivi per retrazione del catetere ad ultrasuoni  -N.

Sistema automatico di ritiro per catetere ad ultrasuoni coronarico

€

Lotto n. 114 –

Cateteri ad ultrasuoni coronarici per immagini intraluminali compatibili con la piattaforma multimodale -N.

Il catetere è indicato per la valutazione della morfologia vascolare nei vasi sanguigni del sistema  coronarico in ausilio alle normali procedure angiografiche. Permette di valutare il lume, il vaso e la struttura della parete.

Disponibile nella versione:

Elettronico: Tecnologia elettromeccanica che utilizza una frequenza 20 MHz con l’impiego di 64 elementi disposti in maniera circonferenziale all’asse del catetere. I cristalli sono attivati in maniera sequenziale ed in grado di emettere e ricevere ultrasuoni.  Markers radiopachi di Platino-Iridio, distanti 10 mm l’uno dall’altro; ciò consente di effettuare misure o di eliminare errori dovuti a stime di lunghezza basate solo sull’angiografia.

Lunghezza 150 cm

Monorail per 24 cm

Meccanico: Frequenza 45 MHz, include due elementi principali, il nucleo di imaging e il corpo del catetere. Quest’ultimo è composto da tre sezioni. Sezione distale con una porta F/X compatibile da 0,014”, sezione prossimale e sezione telescopica.

Possibilità di effettuare un ritiro automatico con una velocità di 0,5-1mm/s con una lunghezza massima per ogni singolo ritiro di 150 mm

Lunghezza 135 cm

Monorail per 23 mm

€

Lotto n. 115 –

Sistema di ritiro automatico compatibile con la piattaforma multimodale- N.

E’ un sistema monouso di pullback automatico che assicura misurazioni longitudinali accurate.

Velocità di ritiro: 0,5-1 mm/s

€

Lotto n. 116 –

Guide da angioplastica 0.014” per la valutazione del gradiente pressorio (FFR e iFR) compatibile con la piattaforma multimodale -N.

E’ una guida direzionale metallica provvista di un trasduttore elettronico di pressione posizionato a 3 cm dalla punta. Essa può essere utilizzata con gli strumenti di misurazione SmartMap, ComboMap, s5x e S5ix. Misura il gradiente di pressione transtenotica durante le procedure diagnostiche e/o interventistiche all’interno delle coronarie e dei vasi periferici. Le guide sono fornite con un cavo di connessione rotante.

Disponibili nella versione: idrofobica e idrofilica; dritta e curva.

€

Lotto n. 117 –

Catetere per indagine OCT.  -N.

Sistema Rx a fibra ottica lunghezza 135 cm idrofilico  compatibile con catetere guida 6 F.

Pull back da 2.5mm/secondo a 20 mm/secondo regolabile. Catetere con tre markers.

Shaft  distale 2.7 /Shaft prossimale 3.2 Fr.

€

Lotto n. 118–

Guide da pressione  -N.

Guida coronarica per FFR Wireless.

Di ultima generazione dotata di sensore in punta che consente la misurazione della pressione

intracoronarica per il calcolo della Fractional Flow Riserve (FFR) e la misurazione del flusso

intracoronarico (con il sistema della termodiluizione), per il calcolo della Coronary Flow Riserve (CFR), al

fine di valutare accuratamente la significativita funzionale di una stenosi coronarica.

Possibile di misurare la temperatura intracoronarica.

Guida disponibile in due versioni : con cavo di collegamento e senza cavo con funzione wireless.

€

Lotto n. 119   278.400,00 - CIG 5574698252

Catetere per FFR coronarico RX con foro guida a 26 cm dalla punta, compatibile con guida 0.014 “.

Sensore a fibra ottica a 5 mm dalla punta .

Lunghezza catetere cm 150.

€

Lotto n. 120  –

Particelle occlusive per perforazioni distali -

Microsfere per embolizzzione, non riassorbibili, in copolimero (tris-acrylgelatine),

biocompatibil, perfettamente calibrate e con compressione controllata, comprimibili al 33%, elastiche, con

superficie idrofilica, disponibili in siringhe da 20 ml precaricate con 1 o 2 ml, o in flaconi da miscelare,

diametri da: 40-120μ, 100-300μ, 300-500μ, 500-700μ, 700-900μ, 900-1200μ. Disponibili anche colorate.

Certificazione per utilizzo in UFE e PAE.

3 basi gara € -€ - €

Lotto n. 121 –

N.

CATETERE a palloncino a scambio rapido dotato di protrusioni superficiali per il trattamento di lesioni complesse. Catetere a palloncino a protuberanza in materiale polimerico denso che su placche soft consente un grip ottimale evitando lo scivolamento del pallone durante il gonfiaggio ; su placche calcifiche a pressioni elevate (RBP 22 atm) consente una maggiore forza di rottura della placca. Misure disponibili : diametri 2.5-3.0-3-5-4.0 mm; lunghezza 8 – 15-20 mm.

€

Lotto n. 122–

Sistema di micropuntura -N.

Sistema d’introduzione percutanea, costituito da un ago per accesso da 21g lungo 7cm, una guida in nitinol con punta in platino da .018inch lunga 40cm e catetere coassiale da 4, 5fr. lungo 10cm. Sterile e monouso.

€

Lotto n. 123–

Kit introduttore valvolato -N.

Kit Introduttore vascolare , sterile, apirogeno, monouso, da 4 a 8 Fr.,con valvola emostatica ad alta tenuta in silicone, anello di ancoraggio rotante, compatibili con guide 0,035”-0,038”,  lunghezze guaina 4-7-11-23 cm,  con possibilità delle mezze misure nella lunghezza di 11 cm,  con o senza marker tip, attacco tra dilatatore e camicia con scatto udibile  , con possibilità di disporre all’interno della confezione sterile :

- ago angiografico ecoriflettente con repere tattile ore 12, da 18 a 21 G, lungh.cm 4-7

- guida in acciaio/platino+nitinol

- dilatatore atraumatico

€

Lotto n. 124 –

Introduttore flessibile per cross-over  4F  -N.

Introduttore 4F preformato per crossover e dritto, con spiralatura antikinking di tipo piatto in acciaio per tutta la sua lunghezza. Rivestimento interno ed esterno in PTFE. Diametro interno elevato, non inferiore a 0,064”. Compatibilità con guida 0.035”.Marker in punta

€

Lotto n. 125 –

Introduttore vascolare. N.

Set introduzione con valvola in silicone, sistema blocco dilatatore, basso gradino camicia esterna in fep e dilatatore in polietilene, lunghezza introduttore 13cm, dilatatore 20cm, diametro 5, 6, 7, 8 e 9fr, completi di guida da .038”, ago a parete sottile 18g lungo 7cm Sterile e monouso.

€

Lotto n. 126 –

Introduttore vascolare. -N.

Introduttore con dilatatore in HDPE/LDPE, pebax, acciaio inox, tantalio. Dimensioni da 12 Fr a 26 Fr. Lunghezza 28 cm.Tripla valvola per una resistenza superiore al sanguinamento. Coating idrofilico. Guaina armata rinforzata con spirali di acciaio inox. Marker radiopaco distale. Dilatatore radio-opaco con punta conica flessibile. Estremità prossimale filettata per consentire il fissaggio del dilatatore all’alloggiamento a tenuta. Varie misure.

€

Lotto n. 127 –

Introduttore valvolato di grosso calibro.  N.

Lunghezze disponibili 25/30/35 cm

Calibri disponibili 12/14/16/18/20/22 Fr.

Marker di punta in Platino.

€

Lotto n. 128 –

Introduttore valvolato - N

Set introduzione armato, idrofilico e radiopaco Shuttle, resistente al kinking ed alle compressioni, lungo, guaina da 80, 90 e 110cm, diametro 4, 5, 6, 7 e 8fr., valvola tuoy borst. Accetta guida da .018/.035inch., .018/.038inch. Punta radiopaca e banda radiopaca, per carotide. Sterile e monouso

€

Lotto n. 129 –

Introduttore valvolato armato  -N.

Set introduzione, armato, idrofilico e radiopaco di Ansel, resistente al kinking ed alle compressioni, lungo, guaina da 45, 55, 90 e 110cm, diametro 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12fr., valvola tuoy borst, accetta guida da .018/.035inch, .018/38inch. e .035inch, banda radiopaca in punta per selettiva renale, possibilità di avere anche per  il 7, 8, 10 ed il 12fr il dilatatore ad elevata flessibilità giallo. Sterile monouso.

€

Lotto n. 130–

Introduttore transfemorale balloon-expandible  -N.

Introduttore di grosso calibro idrofilo con basso profilo di ingresso. Pallone interno per espansione della guaina fino al diametro nominale. Guaina con valvola antireflusso in silicone. Via laterale con rubinetto a tre vie. Diametri interni: da 14 a 21 Fr. Lunghezze: 25 e 35 cm

Profili di ingresso: da 11 a 14 Fr

€

Lotto n. 131 –

Introduttore valvolato armato.  -N.

Set introduzione valvolato, armato e radiopaco di Balkin, resistente al kinking ed alle compressioni, lungo, guaina da 40cm, diametro 5.5, 6, 7, 8, 10 e 12fr., accetta guida da .038inch.  banda radiopaca in punta per cross-over. Sterile e monouso

€

Lotto n. 132

Introduttore valvolato armato.  -N.

Set introduzione valvolato, armato, radiopaco di Raabe, resistente al kinking ed alle compressioni, lungo guaina da 55, 70 e 90cm, diametro 4, 5, 6, 7, 8 e 9fr, accetta guida da .038inch., e banda radiopaca. Sterile e monouso

€

Lotto n. 133 –

Introduttore di grosso calibro con rivestimento idrofilo  -N.

Introduttori valvolati utilizzati per l’introduzione di device endoprotesici di grande calibro, diametri disponibili da 14F a 24F, lunghezza da 30 a 55 cm

€

Lotto n. 134 –  .

Guida angiografica idrofilica da 0.35”  -N.

Guida per interventistica periferica con rivestimento idrofilico 0,035”, anima in nitinolo rastremato e rivestimento interno in multistrato. Radiopaca con rivestimento di polimero in poymer racket , lubricita’ esterna in materiale idrofilico Surmodics photolink . Punta di 3 cm flessibile angolata e dritta , shaft regular e stiff , lunghezza shaft 150, 180 e 260 cm, lunghezza rastrematura Stiff 8.0”  e  5.9” regular , angolatura stiff e regular 60°.

€

Lotto n.135 –

Guide angiografiche idrofiliche. -N.

Guida in nitinol, rivestimento esterno in poliuretano con punta distale spiralata in platino inclinata o dritta  da .035 e .038inch lunghezza 145, 180 e 260cm. con sezione rastremata corta/corpo flessibile, rastremata standard/corpo flessibile, rastremata standard/corpo rigido, rastremata lunga/corpo rigido

€

Lotto n. 136–

Guide extrarigide completamente teflonate, con punta J raggio 3 mm, da .035 e .038inch  lunghe180 e 260cm, 7cm di punta flessibile e 14cm di punta spiralata. Sterili e monouso

€

Lotto n. 137

Guide per interventistica cardiovascolare tipo Amplatz super stiff -N.

Guida da cambio, ricoperta in teflon, con anima interna larga piatta in acciaio senza saldatura ,

gradualmente rastremata. Rivestimento esterno in PTFE a punta floppy 1cm e da 6 cm, a punta retta o a punta J. Diametro da 0,035 e 0,038, lunghezza da 145 e 260 cm.

€

Lotto n. 138 –

Filo guida angiografico in acciaio -N.

Filo guida angiografico con punta distale dritta e preformabile ed estremità prossimale collegabile all’estensione del filo guida DOC. Provvisto di Marker prossimali. Estremità distale a spirale con copertura polimerica fino a 5 mm dalla punta. Rastrematura della punta da 0.012” a 0.009”, Anima interna in acciaio con unico filamento che si estende dal tratto prossimale fino a quello distale Il tratto distale del filo guida è provvisto di una combinazione di rastremature standard e di rastrema tura parabolica. Disegno della punta core-to-tip. Disponibili con diverse grammature della punta (da 4.8 a 13,3 grammi). La punta è ricoperta da 3 cm di spirale. Rivestimento idrofilico Turbocoat e rivestimento in poliuretano. Tratto prossimale del filo guida rivestito di PTFE con un secondo rivestimento idrofobico. Spirale distale radiopaca lunga 3cm.

€

Lotto n. 139 –

Filo guida angiografico in acciaio e nitinol -N.

Filo guida angiografico di diametro 0,014” con due anime interne in acciaio e nitinol saldate. Disegno core to tip. Segmento distale radiopaco lungo almeno 3 cm. Rivestimento in PTFE nella parte prossimale e rivestimento idrofilico nella parte distale. Possibilità di usare extensions. Disponibile nelle lunghezze da 190 a 300 cm. Peso di punta disponibile da 2,8 a 3,5 grammi.

€

Lotto n. 140  –

Filo guida  - N.

Guida 0.18 x 150 e 200 e 300 cm , punta preformabile per l’utilizzo in vasi di piccolo calibro , teflonate , flessibile e con punta preformabile da 8/12/20 cm, con rivestimento idrofilo solo in queste porzioni. Rivestimento ICE anima interna in scitanium , punta radiopaca e preformabile nella parte distale di 1 cm. Pz.

€

Lotto n. 141 –  .

Guida superselettiva per procedure distali  - N.

Guida super selettiva per procedure distali 0.18/0.14.x130/180/300 cm., anima in acciaio unico pezzo con rapporto di torsione 1/ 2.1 , rivestimento in PTFE nella parte distale, con spirale distale in platino. Punta rastremata retta e preformabile 8 e 3 cm , punta a J 2.5 cm., 2  markers radiopachi a 90 e 100 cm.

€

Lotto n. 142  –  .

Guide a corpo unico -N.

Guide periferiche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, pur in presenza di cambio di materiale, calibri .018” e .014”, varie lunghezze (180-190-300 mm), configurazioni (idrofobica, idrofilica, polimerica) e carichi di punta (1-4-12-20-30 g).

€

Lotto n. 143–

Guide angiografiche idrofiliche. -N.

Guide idrofiliche in nitinol. Rivestimento esterno in poliuretano con punta distale spiralata in platino inclinata  a supporto rinforzato da .018inch. lunga 180 e 300cm. Sterili e monouso

€

Lotto n. 144 –

Guida in acciaio ad anima interna a sezione rettangolare con punta 4 cm. preformabile. Rivestimento in PTFE . Lunghezza 185/300 cm. punta a J e C con floppy 10 e 15 cm.

€

Lotto n. 145 –

Guida in acciaio inox e PTFE  dritta curva ed a doppia curva da .035inch lunghezza 260 e 300 con punta flessibile da 4cm e punta radius dritta, 7.5mm, 75 e 15mm. Sterile e monoso.

€

Lotto n. 146 –

Guide angiografiche metalliche   - N.

Guida varie configurazioni : Newton, heavy,duty , Rosean, Benson e Standard, fissa e anima morbida . Misure 0.18,0.25,0.32, 0.35, 0.38 x 40/80/100/120/125/150/180/260 cm; con punta  dritta e a J 1.5/3/6/12/15 mm. Rastrematura 3/7/15 cm punta flessibile 3.5/10/15 cm.

Il filo coil in acciaio della guida deve essere stato rivestito in PTFE prima dell’avvolgimento della spirale per consentire una patina scorrevole senza vuoti.

€

Lotto n. 147 –

Guida idrofilica ad alto controllo di torsione – N.

Guide idrofile ad alto controllo di torsione con anima in nitinol e rivestimento in poliuretano speciale, rivestimento idrofilico al di sopra dello strato in poliuretano, diametri  .035” e .038” , lunghezze 80/150/180/260 cm , punta dritta e angolata , deve avere eccellente controllo di torsione 1:1 e ottima scorrevolezza.

€

Lotto n. 148 –

Microguida CTO  - N.

Microguida a supporto per interventistica, in acciaio inox con rivestimento in PTFE con 3cm di punta in platino e 13.5 cm di punta distale con rivestimento idrofilico, da .014inch, lunghezza 135, 190 e 300cm. Sterile e monouso.

€

Lotto n. 149 -

Microguida con peso CTO -N.

Microguida in acciaio inox con rivestimento in PTFE da .014 inch lunga 135, 190 o 300 cm, con 3 cm di punta in platino, con 4 diverse opzioni di carico della punta: 6, 12, 18 o 25gr., rastrematura corta della punta di 10 cm, punta facilmente preformabile, per stenosi serrate, con o senza peso in punta. Sterile e monouso.

€

Lotto n. 150 –

Dilatatori idrofilici – N.

Set  di dilatazione coassiale composta da dilatatori idrofilici con diametro 16 e 18fr, 20 e 22fr, 24 e 26fr  lunghi  45cm rastremati in punta. Sterili e monouso.

€

Lotto n. 151 –

Cateteri armati in nylon 75D piu solfato di bario, armato con 16 fili in acciaio intrecciato, idrofilici nella porzione distale (50% della lunghezza) che ne determina una elevata scorrevolezza distale e un elevato controllo di torsione prossimale .Punta radiopaca in tungsteno. Lume interno costante e mai inferiore a 0.42”. Compatibili con guida da .038” e micro cateteri .Diametro 4 e 5FR. Lunghezze da 65 a 125. Ampia gamma di configurazioni della punta con rastrematura. Possibilità di conformazioni “custom Made”.

€

Lotto n. 152 –

Cateteri diagnostici vascolari idrofili 4/5F corti   -N.

Cateteri in poliuretano e poliammide da 65 e 80 cm con armatura interna al corpo catetere ad esclusione della punta, 32 fili per il 4 Fr e 16 fili per il 5Fr. Rivestimento con polimero idrofilo “M Coat” nella parte distale. Marcatura interna in tungsteno per il 5 Fr e in solfato di bario per il 4 Fr. Compatibile con guida da 0,038”. Fino a 1000 psi di pressione.

Cateteri dei seguenti tipi e curve:

COBRA curva I-CURVA J-DRITTO rastremato-DRITTO non rastremato-SIMMONS-SIDEWINDER-HEADHUNTER-BENTSON HANAFEE WILSON-VERTEBRALE

€

Lotto 153

Cateteri diagnostici vascolari idrofili 4/5F lunghi   - N.

Cateteri in poliuretano e poliammide da 100 e 110 cm  cm con armatura interna al corpo catetere ad esclusione della punta, 32 fili per il 4 Fr e 16 fili per il 5Fr. Rivestimento con polimero idrofilo “M Coat” nella parte distale. Marcatura interna in tungsteno per il 5 Fr e in solfato di bario per il 4 Fr. Compatibile con guida da 0,038”. Fino a 1000 psi di pressione. Cateteri dei seguenti tipi e curve: COBRA curva I-CURVA J-DRITTO rastremato-DRITTO non rastremato-SIMMONS SIDEWINDER-HEADHUNTER-BENTSON HANAFEE WILSON-VERTEBRALE

€

Lotto n. 154  –

Catetere angiografico  -N.

Cateteri angiografici con corpo in Pebax, besno e solfato di bario, connettore in policarbonato punta in Pebax con carburo di tungsteno. Cateteri diametro 4 Fr ( ID 0.040”) e 5 Fr ( ID 0.046”/0.052”), lunghezza da 30 a 125 cm, sopporta pressioni superiori ai 1200 PSI. Nelle conformazioni di punta: Headhunter, Newton, benton, Mani, spinale, spinali modificati, Berenstein, MW2, Simmons, cobra, Hook, Shepherd Hook, renali doppia curva, amir motarjeme, reuter, mikaelsson, KA2, Hockey stick, Hook selettivi modificati, selettivi dritti, RBI, RIM, Osborn, Multifunzione A1, 30 cm (pediatrici), Shepherd flush, bolo flush ultra, bolo flush modificati, flush dritti, Hook flush modificati.

Compatibili con guida 0.035” e 0.038” con 2-4-6-10 fori laterali oppure senza fori

€

Lotto n. 155 –

Cateteri idrofili per shuttle  -N.

Catetere in nylon totalmente idrofilico con punta distale morbida, atraumatica ad elevata radiopacità, diametro 4, 4,5 5, 5.5 e 6.5fr, per guida da .035inch e .038inch, lunghezza 65, 75, 90, 100, 125 e 135cm., attacco in plastica senza fori laterali,  configurazione di punta ANG, KMP, 0, C2, DAV, H1, JB1, JB2, KMP, MAN, , MPA,  MPB , RVC, RUC, SIM1, SIM2, SIM3, VERT, VTK, TC, TC-BNK. Sterile e monouso.

€

Lotto n. 156–

Cateteri angiografici – N.

Cateteri Angiografici selettivi e super selettivi  realizzati in Pebax con punta rastremata soffice atraumatica  in  Pebax e tugsteno, con rivestimento  con sostanza idrofila armatura, in  acciaio inox a 30 fili intrecciati, connettore in policarbonato con alette. Compatibile con  farmaci citotossici. Misure 4F/035-5 F 035 e 038 pressione 1050 PSI, lunghezze 40/65 e 100 cm, con formazione delle cure superselettive e panoramiche.

€

Lotto n. 157 –

Cateteri guida per PTA  - N.

Catetere guida in arnitel con armatura a fili intrecciati in acciaio 316L da 0.002 e  0.003. Rivestimento interno in PTFE. Calibro 6/7/8 fr., lume interno 0.070/0.081/0.091. Varie conformazioni tra cui MP1/MP2 e 40.

€

Lotto n. 158 –

Sheathless periferico -N.

Sistema catetere-dilatatore periferico idrofilico che consente di effettuare procedure interventistiche riducendo l'invasività di circa 2 French grazie al mancato utilizzo dell'introduttore 8  French (invasività pari ad introduttore da 6Fr) e con curve dritte e a 45° e lunghezze 90cm e 120cm

€

Lotto n. 159– .

Dispositivi di ricanalizzazione con sistema di rientro -N.

Dispositivo periferico di ricanalizzazione costituito da un catetere, idrofilico nella parte distale, a palloncino su cui sono posizionati due markers radiopachi. Presenza sul lume centrale del catetere  di 2 uscite poste a 180° per facilitare l’orientamento del filo guida verso il lume vero.

Pallone da 3.75 e 2.75. Filo guida dedicato da 0.014 con punta conica angolata di 28° con disponibilità e flessibilità differenti (morbida - standard - rigida) e di lunghezza da 300cm. Compatibile con catetere di supporto da 1.68mm

€

Lotto n. 160 –

Dispositivi di ricanalizzazione con sistema di rientro.   N.

Catetere sterile ,monouso, destinato a facilitare il pilotaggio e il posizionamento di guide da 0.014

nel sistema vascolare periferico mediante introduzione percutanea. Ago presente all’interno e per

tutta la lunghezza del catetere per trasportare il dispositivo. L’ago deve essere attivato dall’operatore tramite un meccanismo prossimale .Misure ago 22 gauge. Lunghezza 14 mm. Lunghezza shaft 120cm, compatibile con introduttore da 6fr.

€

Lotto n. 161 –

Sistema motorizzato per il crossing delle occlusioni croniche totali -N.

Sistema composto da: catetere a palloncino per ancoraggio nel vaso ad 1.5atm, non da dilatazione, invaginato su se stesso a doppio lume (OTW) compatibile con introduttore da 6Fr; una guida da .035”; una unità PCU di controllo della pressione motorizzata (motore esterno), una rampa per lo switch e una siringa da 10ml, studiato per consentire alla guida di attraversare le lesioni croniche totali.

€

Lotto n. 162 –

Sistema per il trattamento delle CTO -N.

Sistema  del trattamento delle occlusioni totali, composto  da un filo  guida assemblato 0.18 x 165 cm, con rivestimento idrofilo, punta distale preformabile, collegata a un  motore. Porzione distale radiopaca per la ricanalizzazione di occlusioni totali croniche periferiche. Possibilità di prolunga assemblabile al filo guida,  unità motore deve essere alimentata a batterie  a litio,  e provvista di sistema di allarme sonoro e visivo.

€

Lotto 163–

Cateteri idrofili da ricanalizzazione 4 Fr. -N.

Cateteri 4 Fr in elastomero di poliestere con doppia armatura interna in sottile rete metallica

(acciaio inox). Rivestimento idrofilo “M COAT  II” nella parte distale. Minimo profilo di crossing e

punta rastremata (angolata o dritta). Tre marker radiopachi in Pt/Ir per effettuare misure

intraluminali accurate. Compatibili con guide 0,035”. Lunghezze 135  e  150 cm.

€

Lotto n. 164 –

Microcateri per CTO. -N.

Microcatetere utilizzato nelle coronarie e vasi distali periferici, altamente supportivo, facilita e consente il posizionamento e lo scambio di un filo guida in posizione distale, mantenendo l'accesso ai vasi distali grazie alla particolare  punta angolata da: ° lunghezza catetere 130/150cm. 90° lunghezza catetere 130/150cm. 120°lunghezza catetere 130/150cm. Altamente idrofilico all'estremità 40cm che ne garantisce la massima scorrevolezza. Rivestimento idrofilico all'estremità distale di 40cm che consente un'ottima scorrevolezza, un solo marker radiopaco posizionato a 0,89mm -0,035”dalla punta distale nel catetere a punta dritta, a 0,76mm-0,00” per i modelli a punta angolata

€

Lotto n. 165–

Dispositivo per occlusioni croniche coronariche -N.

Sistema per l’attraversamento delle occlusioni totali tramite percorso sub intimale costituito da tre componenti: un dispositivo di attraversamento della lesione dotato di un torquer bidirezionale, con punta atraumatica da 3Fr compatibile con guida da 0,014” ed introduttore 6Fr, un dispositivo di rientro in lume costituito da pallone di forma piatta auto-orientabile sulla parete interna dell’arteria compatibile con filo guida da 0,014” ed introduttore 6Fr, e una speciale guida angolata dedicata per il rientro in vero lume. Possibilità di estensione della guida. Guida da 185cm e da 300cm.

€

Lotto n. 166 –

Microcateteri. -N.

- Microcatetere con doppio marker distale, costituito da 4 zone di differente consistenza,

- rivestimento idrofilo, armato in acciaio, esterno in Pebax, interno in PTFE, dotata di adattatore

- luer standard. Pressione di rottura 300 PSI. Punta distale preformabile. Compatibile con DMSO e

- Onyx. Diametro esterno 1,7-2,3 1,9-2,4 e 2,3-2,8 Fr guida compatibile 0.012”, 0.014” e 0.018”

- lunghezze cm 135 e 158

- €

lotto n. 167 –

Microcatetere per applicazioni cardiologiche (supporto guida, scambio guide) e

radiologiche (infusione, iniezione materiale embolico) -N.

Catetere rastremato con 3 diametri:  2.0 2.2 e 2.6 Fr Struttura a guide intrecciate, idrofilico. Lunghezze 105,125,130,150 cm, dritto e angolato, massima pressione sostenuta: 800 psi.

€

Lotto n. 168 –

Microcateteri. -N.

Microcatetere con armatura in acciaio su tutta la lunghezza del catetere con 5 zone di variazione, con diametro esterno 2.5 Fr (0.032”), e diametro interno .021inch. per accesso ai piccoli vasi, che permette di essere introdotto attraverso cateteri di 0.035” , copertura idrofilica posizionata sulla parte distale per 60cm , la parete prossimale non idrofilica riduce il rischio di movimenti dopo il posizionamento, catetere lungo100, 110, 135 e 150cm. Sterile e monouso.

€

Lotto n. 169 –

Catetere di supporto  - N.

Catetere selettivo di supporto per facilitare l’attraversamento delle lesioni più difficili; catetere a tre strati di polimero con armatura in acciaio inox,  con i 40 cm distali della punta  idrofilici , 4 markers radiopachi nei 15 cm distali della punta, con  punta dritta o curva. Catetere da 2.6 fr che accetta guida da .014 inch lungo 90 e 150cm , da 4 fr che accetta guida da .035 inch lungo 90, 135 e 150 cm. Sterile e monouso.

€

Lotto n. 170 –

Catetere di supporto – N.

Catetere di supporto  con punta a bassissimo profilo, rivestimento  degli ultimi  40 cm in bioslide, 3 reperi radiopachi a distanze regolari  in oro, posti distalmente, raccordo luer lock femmina, corpo catetere nylon a diametro  e rigidità  progressiva, misure 0.14/3.4 fr/  2.1 distale, 0.18 4.0Fr x 2 / 4Fr . Profilo di punta rispettivamente 0.018 e 0.022 possibilità di catetere calibro 0.35 con lunghezze 65/90/135 e 150 cm.

€

Lotto n. 171 –

Guide per angioplastica periferica 0.014”  - N.

Guida per inserire e posizionare cateteri e dispositivi interventistici, dotata di supporto intermedio. Anima a transizione lunga ad un pezzo unico diametro 0.076 inch con tre gradi di rastrematura, parte prossimale in acciaio teflonato, parte distale rivestita di PTFE per 25 cm. Lunghezza 195 cm oppure 300 cm (per scambio cateteri). Diametro 0.014 inch, radiopacità per 3 cm distali. Punta con avvolgimento spirale in lega platino lunga 3 cm, supporto medio, retta modellabile e aJ preformato. Versione con e senza 4 marker radiopachi nella sezione distale a 45 mm dalla punta. Ogni marker deve avere una larghezza di 1 mm ed avere una distanza gli uni dagli altri di 10 mm.

€

Lotto n. 172 –

Guida per il posizionamento e lo scambio di dispositivi interventistici  - N.

Diametro 0.035”, anima in acciaio ad elemento unico, rastrema tura di 17 cm con un diametro di .025”, la punta shaping gibbo, 10cm dritta. Rivestimento in MICROGLIDE a doppio strato nei 30 cm distali. Misure da 145 a 300cm

€

Lotto n. 173    –

Guida per ricanalizzazione- N.

Filo Guida calibro 0,014” per ricanalizzazione autraumatica delle lesioni croniche occlusive grazie alla punta ad oliva, retta o J, in platino, che minimizza il rischio di dissezione e perforazione. Anima monostruttura in acciaio con coil distale a rivestimento idrofilico. Lunghezza massima richiesta 175 cm. Disponibilità di estensione.

€

Lotto n. 174 –

Cateteri OTW per angioplastica delle arterie periferiche.- N.

Catetere a palloncino per PTA, OTW, in nylon doppio strato e rivestito in silicone, semicompliante, compatibile con guida 0.035”, con markers radiopachi in platino/iridio. Diametri da 3 a14 mm e lunghezze da 20 a 250mm. Compatibilità introduttori fino a 6F per le misure fino a 12mm di diametro. RBP da 7 a 28 atm. Catetere con disegno coassiale da 80 e 135 cm per tutte le misure.

€

Lotto n. 175–

Cateteri per angioplastica periferica 	- N.

Catetere a palloncino per PTA di vasi periferici, stelo a doppio lume, rivestito  internamente ed esternamente con polimero MDX idrofobico. Sistema over the wire, compatibili con guide 0.035”. Profilo 5Fr. Diametri da 3 a 12mm. Lunghezze da due a 22 cm. Stelo da 80 e 135 cm. RBP fino a 18atm. Compliance inferiore al 10%. Spalla corta. Materiale in duralyn con 5 pieghe per minimizzare il profilo primario e secondario. Punta rastremata di 7,5

€

Lotto n. 176–

Palloni per angioplastica periferica dei grossi vasi.   - N.

Palloncino in duralyn dotato d 2 marker radiopachi lunghezze del catetere richieste da 65 a 110 cm circa diametri del palloncino comprese tra 10 e 25 mm lunghezze tra 2 e 8 cm. Guida da 035”.

€

Lotto n. 177–

Catetere per PTA compatibile con filo guida 0,035” - N.

Catetere con costruzione OTW con calibro massimo di 6F. Pallone semicompliante e disponibile con diametro da 3 a 12 mm e lunghezza da 20 a 300 mm. Compatibilità con filo guida fino a 0,035”. Presenza di rivestimento idrofilo sulla parte distale e prossimale ad esclusione del pallone (Bikini coating). Compatibilità con introduttore da 5F nei palloni di diametro fino a 7 mm. Lunghezza utile almeno fino a 130 cm.

€

Lotto n. 178 –

Catetere per PTA compatibile con filo guida 0,035” - N.

Catetere con costruzione OTW con calibro massimo di 6F e compatibile con filo guida da 0,035”. Pallone semicompliante e disponibile nei diametri da 4 a 7 mm e lunghezza da 200 a 300 mm. Compatibilità con introduttore di 5 F per palloni di diametro fino a 5 x 250mm. Lunghezza utile del catetere di 80 e 130 cm.

€

Lotto n. 179–

Catetere a palloncino per PTA non compliante. - N.

Catetere per PTA a palloncino non compliante su filo guida 0,035”; pallone in PET ad alta pressione (fino a 18bar). Diametri disponibili da 3 a 10mm; lunghezze del pallone da 2 a 10 cm; catetere in due varianti di lunghezza - 75 e 120 cm. Catetere a basso profilo: compatibilità introduttore 5F fino al diametro 6mm e 6F per i diametri superiori. Visualizzazione ottimale grazie alla punta radiopaca ed ai marker che individuano la lunghezza utile del pallone. Sistema “Dog-bone”  per il recupero del profilo alettato dopo ripetuti gonfiaggi.
 €

Lotto n. 180 – importo triennale  €  ?????

Catetere per PTA con palloncino ad alta pressione. - N.

Catetere con costruzione OTW con calibro massimo di 5F, compatibile con filo guida 0,035”. Palloncino ad alta pressione di scoppio (fino a 22 bar) disponibile con diametro da 4 a 8 mm e lunghezza da 20 a 80 mm. Compatibilità con filo guida fino a 0,035”. Nessun rivestimento idrofilo sul palloncino. Lunghezza utile del catetere di 50, 80 e 120 mm.

€

Lotto n. 181–   ?????

Palloni per angioplastica periferica 0.035”  	- N.

Catetere a palloncino per PTA dei vasi periferici, OTW, in polimero semicristallino a compliance controllata e rivestimento idrofobico a ”Patchwork”, per ridurre lo slittamento in sede di gonfiaggio. Compatibile con guida 0.035”. Diametri: da 2.0 a 7.0 mm, lunghezze da 20 a 100 mm.

€

Lotto n. 182 –

Catetere per angioplastica periferica Rx 0,035”. - N.

Shaft con struttura ibrida, rinforzato nella parte prossimale da un'anima in acciaio inox. Rivestimento SiLX2® nei 45 cm distali. Ingresso guida a 33 cm dal capo distale. Pallone in poliammide con marker radiopachi alle estremità del pallone. Lunghezza shaft: 135 cm. Lunghezze pallone: da 20 a 100 mm (in particolare: 20 - 40 – 60 – 80 - 100 mm). Diametri pallone: da 4 a 10 mm (Profilo di ingresso: 0,047”)

€

Lotto n. 183 –

Catetere per angioplastica periferica 0.035”   - N.

Catetere in nylon per PTA con palloncino a basso profilo, non compliante  e semi compliante. Pressione nominale 5 atm. Pressione massima di rottura 14/15atm. Guida 0.035”. Due markers in oro radiopachi posti all’estremità prossimale e distale del palloncino. Via laterale per il gonfiaggio. Lunghezza catetere da 80, 120 e 135cm. Diametro palloncino da 3 a 12 mm. Lunghezza da 2 a 14 cm, completo di Siringa per insufflazione con manometro e display fino a 30 Atm, siringa 20cc, stantuffo a vite e sistema di rilascio rapido. Sterile e monouso.

€

Lotto n. 184 –

Catetere per angioplastica periferica 0.035” - N.

Catetere a palloncino OTW per PTA a doppio lume con costruzione Checker-Flex Points,  compatibile con filo guida da 0.035". Corpo del catetere in pebax, palloncino in nylon ; Lunghezze pallone da 2 a 15 cm, diametri da 4 a 10 mm. Compatibile con introduttore 5 F nel diametro 7 mm, lunghezza 4 cm. Lunghezze corpo catetere nelle versioni da 80 cm e 135 cm.

€

Lotto n. 185 –

Catetere per angioplastica periferica – N.

Catetere per angioplastica a palloncino OTW. Pallone realizzato in Nibax (Nylon e Pebax), profilo 0.39” con punta  a tecnologia  laser. Catetere  compatibile  con guida 0.35 a doppio lume con  connettore a J con canali contrassegnati: filo guida  e palloncino per una immediata identificazion. Markers in  platino-iridio. Rivestimento distale idrofilo prossimale al palloncino. Misure lunghezze catetere 40/75/ e 135 cm. Diametri del pallone  da 3 a 12 mm x 20/30/40/60/80/100/120/150/180/ e 200 mm di lunghezza. Compatibile con introduttore  da 5/6 e 7 mm . Pressione di rottura da 18 a 24 ATM secondo le misure.

€

Lotto n. 186 –

Catetere per angioplastica periferica – N.

Catetere per angioplastica a doppio lume  con catetere e palloncino  in poliammide rivestimento  in Soft Glide misura da 3 a 8 mm per 20/40/ e 80mm, compatibile con introduttore da 5 fr, pressione  ATM 15/16.

€

Lotto n. 187–  .

Cateteri a palloncino per PTA RX 0.018”. - N.

Shaft con struttura ibrida, rinforzato nella parte prossimale da un'anima in acciaio inox. rivestimento idrofilo M Coat nei 45 cm distali. Ingresso guida a 30 cm dal capo distale. Pallone in poliammide con marker radiopachi alle estremità del pallone. Lunghezza shaft: 150 cm

Lunghezze pallone: da 40 a 150 mm (in particolare: 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150 mm)

Diametri pallone: da 2 a 8 mm (Profilo di ingresso: 0,026”)

€

Lotto n. 188 –  .

Cateteri a palloncino a basso profilo per angioplastica periferica  - N.

Catetere a palloncino OTW semicompliante a doppio lume , doppio rivestimento idrofilico in Hydrocoat , punta con lunghezza minore di 3mm e profilo di ingresso 0.017”, compatibile con filo guida 0.014”, diametro del pallone da 1 a 5mm, lunghezza da 6 a 30mm. RBP fino a 14 atm

€

Lotto n. 189–

Cateteri a palloncino per PTA, OTW,  compatibili con guida 0.014” - N.

Cateteri a palloncino in nylon, provvisti di markers radiopachi. Diametri da 1,5 a 4mm e lunghezze da 20 a 200cm. Compatibilità introduttori da 4F per tutte le misure. Pressione nominale di 8atm e RBP di 14 ATM per tutte le misure. Catetere con disegno coassiale da 90 e 150cm per tutte le misure. Punta a parte interna a struttura unificata. Profilo della punta < 0.5mm e lunghezza della punta di 4.5mm

€

Lotto n. 190 –  .

Cateteri per PTA dei vasi periferici distali UTK  - N.

Catetere con costruzione OTW/RX compatibile con filo guida da 0,014”. Pallone semicompliante e disponibile nei diametri da 1,5 a 4 mm e lunghezza da 20 fino a 210 mm. Palloncino lungo 210 mm conico BP ≥ 14 bar per tutte le misure. Compatibilità introduttore 4F. Profilo di ingresso di 0,017”. Presenza di rivestimento idrofilico sulla parte distale e sul pallone. Lunghezza utile del catetere 120 e 150 cm (versione OTW) e 150 cm (versione RX).

€

Lotto n. 191–

Cateteri a palloncino per piccoli vasi. -N.

Catetere  a palloncino semicomplaiante in pebax in versione Monoreil e OTW, a configurazione del corpo coassiale compatibile  con guida 0.014”. palloncino a profilo basso a tecnologia laser, con bordi  flessibili e smussati. Shaft del catetere a tecnologia BI SEGMENT. Palloncino semicomplaiante rivestito con sostanza idrofila. Nella versione a scambio rapido  la sezione prossimale deve essere formata da un ipotubo in acciaio inossidabile dotato di guaina  a lame singolo. Con il raccordo luer  singolo per il gonfiaggio e sgonfiaggio del palloncino. Misure monoreil da 1,5/2/2.5/3/3.5/4 mm x 20x30x40x60x80x100x120x150x200 cm, lunghezza shat  90 e 150cm circa, compatibile con cateteri  guida 5 fr e RBP12/14 ATM Punta 0.017”.

€

Lotto n. 192–

Palloni per angioplastica periferici 0.014” - N.

Palloni OTW per angioplastica compatibili con guida .014” ed introduttore 4F, shaft coassiale, semicomplianti in nylon idrofilici, shaft idrofilico da cm 90-150, RBP max 18 atm, punta rastremata con profilo 0.017”, crossing profile da 0.027” a 0.042”, versione da mm 210 con diametro distale ridotto di mm 0,5 - misure disponibili:  diametri mm 1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 lunghezze mm 20-40-80-120-150-210

€

Lotto n. 193 –  .

Palloni per angioplastica periferici 0.014” - N.

Palloni RX per angioplastica compatibili con guida .014” ed introduttore 4F, shaft coassiale, pallone  semicompliante, shaft e pallone in nylon, con coating idrofobico, lunghezze del catetere da cm 90-170, RBP max 14 atm, punta rastremata con profilo 0.0168”, crossing profile da 0.029” a 0.036”, versione da mm 210 con diametro distale ridotto di mm 0,5 - misure disponibili: diametri mm 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 lunghezze mm 20-40-80-100-120-150-210

€

Lotto n. 194–  .

Catetere OTW per angioplastica dei vasi periferici distali con palloncino lungo  - N.

Catetere con costruzione OTW compatibile con filo guida da 0,014”. Pallone conico semicompliante e disponibile nei diametri da 2,0 a 4,0 mm e lunghezza > 200 mm. RBP ≥ 14 bar per tutte le misure. Compatibilità con introduttore 4F. Profilo di ingresso di 0,017”. Presenza di rivestimento idrofilico sulla parte distale e sul pallone. Lunghezza utile del catetere 120 e 150 cm.

€

Lotto n. 195–  .

Catetere RX per angioplastica dei vasi periferici distali con palloncino lungo – N.

Catetere con costruzione a scambio Rapido compatibile con filo guida da 0,014”. Pallone conico semicompliante e disponibile nei diametri da 2,0 a 4,0 mm e lunghezza > 200 mm. RBP ≥ 14 bar per tutte le misure. Compatibilità con introduttore 4F. Profilo di ingresso di 0,017”. Presenza di rivestimento idrofilico sulla parte distale e sul pallone. Lunghezza utile del catetere 150 cm.

€

Lotto n.196 –  .

Cateteri per PTA compatibile con filo-guida 0.018”        - N.

Catetere con costruzione OTW con calibri massimi da 3,9F o 4.2F, compatibile con filo guida da 0,018”. Pallone semicompliante e disponibile nei diametri da 2 a 7 mm (con le mezze misure) e lunghezza da 20 a 150 mm. Compatibilità con introduttore di 4F per palloni di diametro fino a 7.0 x 60 mm. Presenza di rivestimento idrofilo sulla parte distale e prossimale del pallone (Bikini coating). Lunghezza utile del catetere di 90, 130 e 180 cm.

€

Lotto n. 197 –  .

Palloni per angioplastica periferici 0.018” - N.

Palloni OTW per angioplastica compatibili con guida .018” ed introduttore 4F-5F, shaft a doppio lume, semicomplianti in nylon rivestito in PVP, shaft idrofilico da cm 90-150, RBP max 14 atm, punta rastremata con profilo 0.024”, crossing profile da 0.038” a 0.065”, 4 markers per lunghezze 150 e 210, diametri 2-2,5-3-4-5-6 lunghezze 20-40-60-80-100-120-150-200

€

Lotto. N. 198–  .

Cateteri a palloncino per piccoli vasi  - N.

Catetere a palloncino per piccoli vasi. corpo del catetere in duralyn nylon. Costruzione coassiale. Disegno pallone sgonfio a 4 ali. Diametro catetere 3.0 fr distale – 3.5 fr prox. Cat lungo 80-120-150 punta distale 0.26 lunghezza 0.25. Lunghezza del pallone cm 2-4-6-10. Diametri da 2 a 6 mm, comprese le mezze misure. Guida 0.18”.

€

Lotto n. 199 –  .

Catetere a palloncino OTW 0.014” -N.

Catetere a palloncino 0.014” per dilatazione periferica a complianza controllata con configurazione Over the Wire (OTW) dalle prestazioni ottimali in termini di pushability, trackability e crossability, in grado di facilitare l’attraversamento di lesioni particolarmente difficili ed anatomie dei vasi tortuose. Pressione nominale non superiore a 7 atm. Rivestimento differenziato sul catetere - idrofilico distale, idrofobico prossimale ed idrofilico a patchwork sul pallone. Lunghezze del catetere: 90 cm, 120 cm, 150 cm. Lunghezze del pallone fino a 220 mm.

€

Lotto n. 200–  .

Cattetere a palloncino per piccoli vasi.  N.

Catetere realizzato in duralyn con un’asta a doppio lume con rivestimento idrofobico palloncino compreso. Profilo da 3F. lunghezza pallone da 2,4,6,10,12,15, 20 e 22cm, diametri da 2 a 6 mm comprese le mezze misure. Pressione nominale a 6 At. Lunghezza catetere da 80 e 120 cm, compatibile con guide da .018”

€

Lotto n. 201–  .

Catetere a palloncino per piccoli vasi. N.

Cateteri per PTA di piccoli vasi OTW compatibili con guida 0.014" e 0.018" con palloncino a bassa complianza in Nylon con costruzione Checker-Flex Points ; corpo del catetere in copolimero a lume coassiale, punta rastremata e traumatica, rivestimento idrofilico in Ultra-Cross sui 25 cm distali, richiede introduttori da 4 a 6 Fr completo di dispositivo per il riavvolgimento situato sul corpo del catetere e di uno stiletto per facilitare il riavvolgimento e ripiegamento del palloncino. Per catetere con guida da 0.014" lunghezze pallone 2-4-8-12-15-22, diametri pallone da 1.5 a 5 mm con mezze misure, corpo catetere da 150 cm; per catetere con guida 0.018" lunghezze pallone 2-4-6-8-10-12-15-22, diametri pallone da 2 a 9 mm, corpo catetere da 75 e 130 cm.

€

Lotto n. 202 –  .

Cateteri per PTA di piccoli vasi. N.

Catetere per PTA per angioplastica da 4fr. monorail e over the wire con palloncino a basso profilo semi compliante pressione nominale 5atm. pressione massima di rottura rispettivamente da 12 e 14atm. diametro guida .014 e .018 inch. 2 markers in oro radiopachi posti all’estremità prossimale e distale del palloncino, via laterale per il gonfiaggio, catetere da 170, 80 e 135cm diametro palloncino rispettivamente da 2, 2.5, 3 e 4mm e da 3 a 8mm lunghezza rispettivamente 2, 4, 6, 8, 12, 16 e 20cm e da 2 a 10cm, completo di Siringa per insufflazione con manometro e display fino a 30Atm, siringa 20cc, stantuffo a vite e sistema di rilascio rapido, possibilità anche di palloni Micro. Sterile e monouso.

€

Lotto n. 203 –  .

Catetere dilatativo a basso profilo per PTA periferica di piccoli vasi OTW, compatibile con guida 0.014.          N.

Pallone semicompliante (diametri 1,25 e 1,50 mm) o non compliante (diametri da 2 a 4 mm) con shaft in poliimmide e rivestimento idrofilo distale con polimero M coat per una lunghezza massima di 86 cm. Lunghezze shaft: 100 - 148 cm. Lunghezze pallone: da 20 a 200 mm.Diametri pallone: da 1,25 a 4 mm. Compatibilità introduttore: 4 Fr

€

Lotto n. 204–  .

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco 	 - N.

Catetere a palloncino periferico medicato PTA dei vasi sottogenicolari e femorali, OTW, in polimero semicristallino a compliance controllata e rivestimento idrofobico a ”Patchwork”, per ridurre lo slittamento in sede di gonfiaggio. Compatibile con guida 0.018” e introduttore 4F (almeno per le misure più piccole). Diametri da 2.0 a 7.0 mm, lunghezze da 20 a 200 mm.

€

Lotto n. 205 –  .

Pallone periferico UTK 0.018  - N.

Pallone OTW per periferico. Basso profilo,  Pallone semicompliante  (3 Fold), resistente a lesioni molto calcifiche e studiato per gonfiaggi multipli, due marker, pressione nominale 8 atm e pressione di rottura fino a 16 atm. Compatibilità con introduttore 4 e 5F e filo guida 0.018’’. Punta soffice e rastremata per una facile navigabilità. Diametri da 1,5 a 9 mm e lunghezze da 20 a 300 mm. Lunghezze catetere 90, 130 e 150 cm. Coating idrofilico sul corpo del catetere.

€

Lotto n. 206 –  .

Pallone periferico UTK 0.018”  - N.

Cateteri a palloncino per PTA, OTW compatibili con guida 0.018”, shaft diametro distale di 3.4 F prossimale di 3.6F Rivestimento in Jet coating, materiale pallone in BM1 e diametri da 2 a 6mm. Alta resistenza al Kinking ed eccellente pushability e trackability.RBP a 22 at.

€

Lotto n. 207 –  .

Catetere a palloncino periferico -N.

Catetere a palloncino per interventistica periferica Over the Wire (OTW). Catetere per dilatazione a basso profilo, composto da stelo con doppio lume interno. Palloncino semi-compliante in PolynP (lunghezze da 20 a 200 mm e diametro da 3 a 12 mm), dotato di doppio marker per tutte le misure , con pressione nominale fino a  8  atm,  e RBP fino a 14 atm. Da utilizzarsi con guida 0.035”. Lunghezze del catetere disponibili  cm 80; 130; 150. Utilizzabile con introduttori a partire da 5 Fr. Rivestimento idrofilico sul corpo del catetere. Punta del catetere morbida per favorire l’attraversamento della lesione.

€

Lotto n. 208 –  .

Catetere a palloncino a scambio rapido per angiopalstica periferica distale N.

Catetere Rapid Exchange con palloncino semi-compliante in poliestere Quadflex compatibile con fili guida da 0.014” e con i più diffusi sistemi di protezione distale coassiali. Ipotubo sottile da 2.16 Fr, utilizzabile con cateteri guida da 4Fr per palloncini fino a 5mm di diametro e da 5Fr per palloncini fino a 7mm di diametro. Palloncino con piegatura doppia per il diametro da 2.0mm, triplice per diametri fino a 6mm e a sei pieghe per diametri maggiori. Disponibile con cateteri di lunghezza 150 e 155cm, palloncini di diametro da 2 a 9mm e lunghezza da 15 a 120mm con possibilità di richiedere palloncini e cateteri di dimensioni diverse. Punta da 0.018” e spalle a basso profilo, pressione nominale 6 atm, RBP da 12 a 16 atm secondo i diametri. Markers in platino-iridio da 1 mm e rivestimento in SiLX2 ad alta scivolosità.

Lotto n. 209 –  .

Cateteri a palloncino Rx per PTA carotidea  - N.

Catetere a palloncino monoreil per pre e post dilatazione carotidea. Materiale del pallone DYNALEAP semicomplaiante. Con due markers pressati e non incollati. Diametri  da 1.5 a 7 mm con pregressioni da 05 x lunghezze da 1.5 , 2 e 3 cm. Profilo d’ ingresso 0.022, con punta track tip da 5.5 mm. Compatibilità con filo guida 014/018 ed introduttori 4 e 5 Fr secondo misure.

€

Lotto n. 210 –  .

Palloncini per PTA della carotide  - N.

Catetere a palloncino in duralyn monorail con shaft da 3,3 Fr a doppio lume siliconato, punta flessibile rastremata, marker radiopachi per tutti i diametri e lunghezze , guida accettata da 014” diametri del pallone da 4-4,5-5-5,5-6-7, lunghezze da 15,20,30,40mm, lunghezza del catetere 140

€

Lotto n. 211 –  .

Catetere a scambio rapido per PTA dei vasi periferici, carotidi, renali. - N.

Catetere a scambio rapido (RX) con pallone semicompliante ad alta RBP (fino a 17 bar) e disponibile nei diametri da 2 mm a 7 mm (con le mezze misure) e lunghezza fino a 80 mm. Compatibile con filo guida fino a 0,018”. Presenza di rivestimento idrofilo sulla parte distale e sul pallone. Lunghezza utile almeno fino a 135 mm.

€

Lotto n. 212 –  .

Catetere a palloncino multifunzione "2 in 1". - N.

Catetere a poalloncino OTW, per angioplastica dei vasi periferici e contestuale iniezione di mezzi

di contrasto e/o farmaci tramite apposita valvola tipo "Visiovalve" o similare integrata nel catetere.

Palloncino semi-compliante ad elevate pressioni di rottura (fino a 24 ATM) .Lunghezza catetere fino a 80 cm, disponibili in molteplici versioni con lunghezza palloncino fino a 100 mm e diametri da 2 a 12 mm.

€

Lotto n. 213 –  .

Catetere a palloncino semicompliante - N 
Catetere a basso profilo per PTA a palloncino semicompliante caratterizzato da pallone in Nylon con pressione nominale di 6 atm per tutte le misure; ideale per impiego ordinario nella POBA ed anche per pre/post-dilatazione accurata dello stent. 
VoceA N.   :
Catetere compatibile con filo guida 0,035” ed introduttore 5F fino al diametro 8mm incluso. RBP fino a 16atm;. lunghezza utile del catetere disponibile in due varianti: 75 e 120cm. Pallone disponibile con lunghezze da 20 a 150 mm e diametri da 3 a 10mm. 
VoceB N. :
Catetere compatibile con filo guida 0,018 ed introduttore 4F per tutte le misure. RBP fino a 18atm. Pallone disponibile nei diametri da 2 a 7mm e lunghezze da 20 a 220 mm; catetere in tre lunghezze: 90, 135 e 150 cm.
A) € ;

B) €

Lotto n. 214 –  .

Catetere per PTA a rilascio di farmaco.   N.

Catetere con costruzione OTW con calibro massimo di 3.9F e compatibile con filo guida da 0,018”. Palloncino semicompliante e disponibile con diametro da 4 a 7 mm e lunghezza da 40 a 120 mm, rivestito con matrice di natura organica a base di Urea e di farmaco antiproliferativo (Paclitaxel) con rilascio al gonfiaggio (30-60 sec.). Compatibilità con introduttore da 5F per i diametri fino a 6 mm. Lunghezza utile di 90 e 130 cm.

€

Lotto n. 215–  .  ??????

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco Rx - N.

Palloncino a scambio rapido in Flexitec. Rivestimento in FreePac a rilascio di Paclitaxel

Corpo catetere 2.0 Fr. Diametri: 2.00 – 2.25 – 2.50 – 2.75 – 3.00 – 3.25 – 3.50 – 3.75 – 4.00 mm

Lunghezze: 14 – 20 – 30 – 40 mm

€

Lotto n. 216 –  .

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco OTW – N.

Catetere a palloncino medicato OTW 0.035”. Catetere per PTA con costruzione OTW, 6 fold balloon con corpo da 2.8 Fr. Palloncino semicompliante in Flexitec Xtreme a rilascio di paclitaxel mediante tecnologia Free Pac. Lunghezza corpo catetere 80-130 cm.

Diametri da 4.0 a 7.0 mm e lunghezze da 40 a 120 mm. Compatibile con filo guida da 0,035” e introduttore 5/6 Fr. Diametro corpo catetere 5 Fr.

€

Lotto n. 217 –  .

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco – N.

Catetere con costruzione OTW con calibro massimo di 5F. Palloncino semicompliante e disponibile con diametro da 4 a 7 mm e lunghezza da 40 a 120 mm rivestito con matrice di natura organica a base di Urea e di farmaco antiproliferativo (Paclitaxel) con rilascio al gonfiaggio (30-60 sec.). Compatibilità con filo guida fino a 0,035”. Compatibilità con introduttore da 5 a 7F. Lunghezza utile di 80 e 130 cm.

€

Lotto n. 218–  .

Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – N.

Palloncino medicato al Taxolo per PTA periferica. Disponibile su guida da 0.14 e 0.35 inc.

Sistema di fissaggio ed eluizione del farmaco con metodo Shellac coating. Palloni di lunghezze disponibili 20/40/80/100/120/150 mm. Diametri disponibili da 20/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0 mm.

€

Lotto n. 219 –  .

Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco -N.

Palloncino OTW periferico a rilascio di farmaco paclitaxel. Il farmaco ridotto in forma di astrema tura e fissato nella matrice eccipiente con tecnica di ricopertura a gradiente  (sotto la matrice dell’eccipiente, acidio scellolico). Shaft in poliammide pallone in poliammide lunghezza device cm 135 rbp 14 tip lenght 5.0 mm  bar rivestimento paclitaxel  3.0µg/mm²   Misure 0,14: diametro  2-2,5-3-3,5 e 4 lunghezze 20-40-60-80-100-120-150 e 200 mm Misure 0,35: diametro  4-5-6-7-8-9 e 10  lunghezze 20-40-60-80-100-120-150 mm

€

Lotto n. 220 –  .

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco – N.

Catetere a palloncino per PTA a rilascio di paclitaxel, per il trattamento di stenosi delle arterie femorali e dei piccoli vasi.  Il farmaco deve essere applicato su tutta la superficie del palloncino con un processo di copertura a due strati che garantisca una concentrazione di paclitaxel non inferiore a 2µg/mm2.  Possibilità di gonfiaggi multipli.  Diametro del palloncino:  2.00-2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00-5.50-6.00mm. Lunghezza del palloncino: 10-13-16-18-21-24-27-30-33-36-39mm. Catetere a scambio rapido compatibile con guida da 0.014”, lunghezza utile del catetere almeno135cm.

€

Lotto n. 221 – i

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco – N.

Catetere OTW a doppio lume a eluizione di Paclitaxel mediante tecnologia FreePac compatibile con introduttore  5/6 Fr. Compatibile con filo guida da 0.018”. Palloncino in Flexitec. Diametri da 4 a 7 mm. Lunghezze da 40 a 120 mm

Lotto n. 222.

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco – N.

Catetere a palloncino medicato per PTA con costruzione OTW, 6 fold balloon con corpo da 2.8 Fr. Palloncino semicompliante in Flexitec Xtreme  a rilascio di paclitaxel mediante tecnologia Free Pac. Lunghezza corpo catetere 80-130 cm. Diametri da 4.0 a 7.0 mm e lunghezze da 40 a 120 mm. Compatibile con filo guida da 0,035” e introduttore 5/6 Fr. Diametro corpo catetere 5 Fr.

€

Lotto n. 223 –  .

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco. N.

Catetere a palloncino per PTA, a rilascio di farmaco; disponibile nelle lunghezze 75cm, 110cm e 130cm; lunghezze palloncino comprese fra 20mm e 220mm, diametri compresi fra 3,0mm e 12,0mm; versioni compatibili con filo guida da 0,018” e/o 0,035”; palloncino in Poliammide semicompliante; rivestimento per rilascio farmaco costituito da miscela di Paclitaxel e Resveratrolo; 3μg/mm2 di Paclitaxel sulla superficie del palloncino.

€

Lotto n. 224 –  .

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco – N.

Catetere a palloncino doppio lume in nylon semi-compliante, medicato rivestito di paclitaxel 3µg/mm2 prima dell’avvolgimento e senza l’utilizzo di additive o eccipienti, compatibile con guida da .018inch shaft da 135cm pallone con diametro da 3 a 8mm  e lunghezza 40, 80 e 100mm. Pressione nominale 8atm pressione di rottura 12atm. Sterile e monouso.

€

Lotto n. 225 –  .

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco – N.

Catetere OTW periferico con palloncino semicompliante a rilascio di farmaco antiproliferativo Paclitaxel con concentrazione uniforme di 2 ng/mm2 in formulazione speciale contenente Polisorbato e Sorbitolo. Palloncini nelle misure: diam. 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 lunghezze 40/80/100/120 nei cateteri che accettano guida 0.014" diametro corpo 150 cm e palloncini diametri 4.0/5.0/6,0, lunghezze 40/60/80/100/120/150 nei cateteri che accettano guida da 0.035" lunghezza corpo 130 cm.

€

Lotto n. 226 –  .

Dispositivo a palloncino x PTA dotato di aterotomi . N.

Dispositivo a palloncino  x PTA dotato di 3/4 aterotomi posti longitudinalmente, monorail ed otw. Diam. 2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8 mm, varie lunghezze e stelo da 50/90/135/140 cm.

€

Lotto n. 227 –  .

Set per angioplastica della femorale superficiale con approccio radiale.

Set composto da:

voce a N.:

pallone con coating idrofobico non compliante in PET compatibile con filo guida 0,018” e lunghezza del catetere 180cm ideale per approccio brachiale/radiale delle lesioni femoro-poplitee; profilo 5F compatibile per tutta la gamma di misure: diametri da 5 a 8mm e lunghezze 40 e 60 mm. Pressione nominale di 8atm e RBP minima di 12atm per tutte le misure; ideale sia per impiego POBA che per post-dilatazione accurata dello stent.
voce b N.:

introduttore armato con lunghezza di 120cm e calibro 5F per patologie estremamente distali o per l’approccio brachiale/radiale delle lesioni femoro-poplitee; caratterizzato da elevata resistenza al kinking ed elevata preformabilità della punta: il coil che costituisce l’armatura dell’introduttore garantisce una parete sottilissima ad elevata resistenza al kinking; l’acciaio impiegato per la realizzazione dell’armatura monofilamento favorisce la modellabilità e la rimodellabilità della punta da parte dell’operatore in modo da ottenere sempre il migliore approccio dell’introduttore in ogni condizione anatomo-patologica. Dotato di dilatatore radiopaco per ottimizzare la visibilità della punta del sistema assemblato e garantire la massima sicurezza ed il miglior controllo in fase di posizionamento/avanzamento. La valvola tipo “Arydo-valve”è separabile dall’introduttore per offrire la massima versatilità d’impiego.
voce c N.:

filo guida 0,018” in nitinol con coating in PTFE con lunghezza di 400cm per consentire lo scambio dei cateteri over-the-wire da 180cm per angioplastica con approccio brachiale/radiale delle lesioni femoro-poplitee. Punta atraumatica ad elevata radiopacità grazie alla combinazione di platino e tungsteno. Disponibile anche con lunghezze inferiori a 400 cm e fino a 200cm.

A) € ; B) € ; C) €

Lotto n. 228 –  .

Filtro per la protezione embolica distale.  N

Dispositivo a scambio rapido, costituito da filtro con loop in nitinol radiopaco montato su guida .014”. Per ottimizzare l’allineamento alla parete del vaso la guida è mantenuta al centro del filtro da una struttura orizzontale. La membrana del filtro è in poliuretano. Disponibilità in unica misura che si adatta a vasi tra 3.5 e 5.5 mm.

€

Lotto n. 229 –  .

Filtro per la protezione embolica distale.   N.

Sistema di protezione distale da embolizzazione con filtro interamente in nitinol eparinato, su guida 0.014” lunga cm 190 e 320 riducibile a 190. Movimento longitudinale e rotativo del filtro sulla sua guida. Filtro con 2 marker radiopachi alle estremità, 1 anello prossimale in oro. Capacità di attraversare la lesione con guida a scelta. Catetere monorail unico per rilascio e recupero. Disponibile nei diametri 3, 4, 5, 6, 7 mm.

€

Lotto n. 230 –  .

Filtro per la protezione embolica distale  - N.

Sistema di protezione cerebrale a scambio rapido (RAPID EXCHANGE) con membrana in nylon e struttura interna in nitinol radiopaca con pori di 120 micron, con adattabilità che consenta adeguata apposizione alle pareti anche per vasi di differenti diametri, Filo guida dedicati a movimento indipendente dal filtro 0.014” con fermo distale di 0,19”.

€ 850,00

Lotto n. 231–  .

Filtro per la protezione embolica distale – N.

Sistema di protezione cerebrale in poliuretano con struttura autocentrante in Nitinol, pori del diametro di 115 micron. Catetere di rilascio con sistema peel away, sistema di tipo rapid Exchange; 2 tipi di catetere di recupero monorail , con punta preformabile . Diametri da 4.5mm a 7.5mm.

€

Lotto n. 232   –  .

Sistema per la protezione cerebrale.  N.

Dispositivo di protezione cerebrale durante stenting carotideo con blocco di flusso prossimale dotato di

corpo unico con lume interno di lavoro di 1.76 mm o 2.12 mm e doppio palloncino per occlusione carotide

esterna e comune. Compatibile con introduttore da 8 - 9 Fr. Disponibile anche in versione singolo pallone

per il blocco dell’arteria carotide comune in caso di occlusione della carotide esterna.

€

Lotto n, 233–  . ????

Stent autoespandibile per vena cava.  - N.

Stent autoespandibile in acciaio inox di Gianturco per vena cava,  con diametro di 20, 30 o 40mm, lungo 25, 50 o 75cm, sterile e monouso. Il set deve essere fornito completo di sistema d’introduzione con banda radiopaca, introduttore da 10, 11, 12 14fr. lungo 60cm, che accetta guida da .038inch. Sterile e monouso.

€

Lotto n. 234 –  .

Catetere per trombectomia meccanica  - N.

Catetere rotante a 50.000 e 60.000 rpm meccanico per trombectomia per la 
ricanalizzazione dei vasi periferici, con distacco, aspirazione da 0.66 ml/sec a 1.5 ml/sec, 
frantumazione ed eliminazione del materiale d´ostruzione.

Innesto elettromagnetico al motore e dispositivo di sicurezza del momento 
torcente a 18 mNm e  25 mNm. Completo di filo guida da 0.018" in Nitinol lunga 260 e 300 cm. e copertura Sterile per l´unità motore e pedale. Corpo del catetere in Poliuretano con punta in acciaio inossidabile. Compatibile con introduttore armato da 45 cm. Cateteri da 6F da 110 – 135 cm e 8F da 85 – 110 cm, 10F da 95 cm.

€

Lotto n. 235–

Aterotomo direzionale  - N.

Aterotomo per il trattamento di lesioni delle arterie periferiche con la rimozione di placche aterosclerotiche e calcifiche, costituito da un catetere flessibile (lunghezza utile da 101 a132 cm) compatibile con guida da 0,014” ed introduttore da 6, 7 e 8 Fr. secondo misura. L’estremità distale del catetere presenta lateralmente una lama (in acciaio al cobalto per il calcio) circolare concava rotante ed a seguire il serbatoio di raccolta. L’estremità prossimale del catetere presenta un connettore e una leva di posizionamento da inserire in un azionatore monouso alimentato a batteria. Crossing profile del catetere mm 1,57 - 1,9 - 2,3 - 2,4 - 2,7. Area di lavoro/compatibilità vaso mm 1.5-2.0  2.0-2.5  3.0-3.5  3.5-5.0  4.5-6.5  4.5-7.0

€

Lotto n. 236  –  .

Microcatetere idrofilo per embolizzazioni periferiche.

Voce a:

microcatetere coassiale superselettivo da 2,9 Fr e rastremato in punta a 2,7 Fr, semidrofilo, con armatura elicoidale in tungsteno a disegno variabile, con guida idrofila rivestita in M COAT da 0,021” con punta spiralata in oro e unita al catetere da un sistema monoblocco esclusivo, per il distretto epatico o altre ramificazioni del tronco aortico. Disponibile con marker radiopaco singolo e punta da 2,8 Fr

Voce b:

microcatetere coassiale superselettivo rastremato in punta a 2,4 Fr semidrofilo, con armatura elicoidale in tungsteno a disegno variabile, compatibile con guida da 0,018”, per il distretto periferico in generale, dall’extracranico agli arti inferiori.

a) €

b) €

Lotto 237 –  .

Idrosfere per embolizzazioni in polimero

Idrosfere per embolizzazioni in POLIMERO N-FIL colorato di blu, superelastico, non riassorbibile ed in siringhe precaricate da 2 ml, dei seguenti calibri:

100 – 300 Micron

300 – 500 Micron

500 – 700 Micron

700 – 900 Micron

900 – 1.200 Micron

basi gara

Lotto n. 238–  .

Microsfere per embolizzazioni a rilascio di farmaco. N.

Idrosfere per embolizzazioni in N-FIL sulfonato, non riassorbibili, idrofile, precalibrate, in flacone preriempito da 10 ml, con  marchio CE per il caricamento con DOXORUBICINA e IRINOTECAN ed in grado di rilasciare lo stesso con farmacocinetica controllata  in 14 gg (Doxo) e di restringersi in diametro del 20% circa una volta caricate di farmaco.;

misure: 70-150 micron (DC Bead M1); 100-300 micron; 300-500 micron; 500-700 micron.

€

Lotto n. 239 –  .

Spirali embolizzanti.

Spirali embolizzanti per il trattamento di aneurismi e patologie vascolari periferiche in platino

rivestite in hydrogel di polimero acrili ammidico attivo, in grado di espandersi a contatto con il sangue, di diametri 0.018”- 0.035”.

Voce a:

A DISTACCO CONTROLLATO (tipo termo meccanico) con sistema di controllo del distacco di tipo termomeccanico che non richiede fonte di alimentazione esterna (batteria interna 12V), in confezione sterile (monopaziente). Lunghezza 5-30 cm.

Voce b:

A DISTACCO A SPINTA: pushable con polimero espandibile come sopra di lunghezze da 2 a 14 cm.

a) €

; b) €

Lotto n. 240 –  .

Spirali periferiche N.

Spirali per embolizzazione periferica in tungsteno e titanio con doppio filamento interno in polipropilene, completamente ricatturabili e riposizionabili, con sistema di rilascio istantaneo e meccanico. Vasta gamma di misure da 2mm a 20mm di diametro della coil e da 4cm a 50cm di lunghezza. Due diametri del filo della spirale da 0.0165 e 0.021. Il distacco della spirale è istantaneo mediante dispositivo lineare monopaziente (distaccatore).

€

Lotto n. 241–  .

Microcatetere per embolizzazioni periferiche N.

Microcatetere   super selettivo con doppio markers  a basso  profilo, con struttura rinforzata da spirale in acciaio e da maglia metallica lunghezza  156 e 167 cm circa, punta  arrotondata preformabile dritta e rivestimento  idrofilo sugli ultimi 100 cm distale. Diametro interno 0.0165”, diametro esterno 2.1 Fr, rastremato 1.6 fr

€

Lotto n. 242 –

Spirali embolizzanti. N.

Spirali in platino e tugsteno con spingitore in acciaio rivestito nella parte prossimale da armatura con markers a Zebra spirali calibro 10 e 18 lunghezze varie, ampiezza  e forma, tipologia complessa a diametri variabili, morbide, elicoidali/soft e regular. Sistema di controllo del distacco tipo termo meccanico.

€

Lotto n. 243 –  .

Spirali embolizzanti -N.

Spirali in platino e tugsteno da riempimento a forma  complessa, ad alternanza di loops concentrici segmenti ad onda libera, sistema di distacco termomeccanico.

€

Lotto n. 244 –  .

Microspirali embolizzanti – N.

Micro Spirali  in platino- tugsteno a distacco  controllato, ricoperta di fibre sintetiche  per una  migliore trombogenicità  possibilità di recupero  della spirale prima  del definitivo posizionamento, misure 3, 4.5 , 5, 6, 8, 10,12,14 mm in versione  2D – 2/3- 2/4 -2/5- 2/6- in versione tronco conica, lunghezza dello spingitore 175 cm. Spirale 0.18 per catetere,0.021”.

€

Lotto n. 245 –  .

Microspirali embolizzanti  N.

Microspirale in platino  in platino  tugsteno ricoperti  con fibra in dacron a distacco controllato calibro 0.035. Possibilità di rilascio  controllato e recupero della spirale  configurazione a cubo 2D elical,  e a doppio tronco cono spingitore  in acciaio e misure cubo da 4 mm x 6 cm; 6 x10 cm e 20 cm / 8 x 20 cm / 10 mm x 25 e 40 cm/ 15 mm x 25 e 40  cm / e 20 mm x 40 cm. 2D 3 mm x 4 cm /4 mmx 10 cm /6mmx 10 e 20 cm /8x10 -20e 40 cm / 10-12-15-18 x20e 40 cm, forma doppio cono, 4 x4.5  cm / 6 mm x 9 cm, 8 mm x 14 cm, 10x21 cm.

€

Lotto n. 246–  .

Spirali coil embolizzanti – N.

Spirali Coil per embolizzazione in lega di platino collegate  ad uno spingitore dotato di markers di posizionamento, ad  un impugnatura  per distacco. Diametro 0.020”. Modalità di costruzione tretch resistent, in nitinol .La spirale deve avere  un repere radiopaco nella parte  distale, configurazione  complex a J con morbidezza standard / soft e extrasoft. Misure da 3 a 32 mm  x lungh. da 6 a 60 cm.

€

Lotto n. 247 –  .

Spirali embolizzanti.  N.

Spirale per embolizzazione in inconel, materiale amagnetico con barbs in fibre sintetiche, compatibili con dispositivi MRI, diametro interno .025, .035 e .038inch, lunghezza embolo 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8, 10, 15 e 20cm e diametro embolo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 e 20mm. Sterile e monouso.

€

Lotto n. 248 –  .

Spirali embolizzanti – N.

Spirale per embolizzazione in platino con barbs in dacron da .035 e .018inch diametri 4, 6, 8, 10 e 12mm con lunghezza embolo 14cm completo di sistema d’introduzione. Sterile e monouso.

€

Lotto n. 249–  .

Microspirali  -N.

Microspirali per embolizzazione in platino tenero. Microcoils con barbs in fibre sintetiche da .018inch., compatibili con dispositivi MRI, configurazioni Tornado e Hilal. Sterile e monouso.

€

Lotto n. 250–  .

Spirali embolizzanti. . N.

Spirale per embolizzazione a distacco controllato in platino per embolizzazione arteriosa e venosa. Il sistema di avvitamento meccanico è abilitato ad un distacco sicuro e rapido con possibilità di riposizionare, rimuovere o cambiare la spirale. Configurazione dell’embolo a J e spirale, diametro dell’embolo da 2 a 20mm, lunghezza embolo da 2 a 50cm, fornita premontata su un guida da rilascio da .011 o .018inch., idrofilica con punta rastremata compatibile con microcateteri da 2.6 o 3fr. E sistema di bloccaggio, completo di sistema d’introduzione. Sterile e monouso.

€

Lotto n. 251 –  .

Collagene microfibrillare attivo al 100% secco di origine bovina, sterile, fibroso ed

insolubile, nelle seguenti tipologie e misure:

1010020 Fiocco da 1gr. in vasetto contenitore (cfx6pz)

1010590 Fiocco da 5gr. in vasetto contenitore (cfx6pz)

1010080 Falda da 35x35x1mm. (cfx6pz)

1010090 Falda da 70x35x1mm. (cfx6pz)

1010110 Falda da 70x70x1mm. (cfx6pz)

1010340 Siringa precaricata con fiocco da 1gr. (cfx6pz)

1050040 Tampone 8x12.5x1cm. (cfx6pz)

1050030 Tampone 8x6.25cm. (cfx6pz)

1050020 Tampone 2x6.25x7mm. (cfx12pz)

in base alle misure, prezzi unitari:

basi gara €

Lotto n. 252 –  .

Microcatetere per embolizzazioni N.

Microcatetere, con doppia armatura incrociata a morbidezza progressiva, trattamento idrofilo,

semitrasparente per consentire l’ispezione visiva e, con due marcher distali a 3 cm di distanza. Il catetere

deve essere disponibile da 10/18/21/25/28/35 e di lunghezza da 135 a 155 cm, suddiviso in sezioni:

prossimale rigido, mediale / distale flessibile e super morbido.

€

lotto n. 253–  .

Spirali per embolizzazioni periferiche.  N.

Spirali per embolizzazione periferiche in platino con e senza dacron, disponibili in diametri variabili da minimo 2mm a massimo 16 mm, con lunghezze variabili da 30mm a 450mm, con colil disponibile da 15",18",32",37". Compatibili con cateteri diagnostici o micro cateteri.

€

Lotto n. 254 –  .

Particelle occlusive.  N.

Particelle di polivinilalcool per occlusione dei vasi, dimensioni omogenee da 50 a 2800 micron in flaconi da 100mg, sterile e monouso.

€

Lotto n. 255–  .

Cateteri per occlusioni periferiche.  N

Cateteri OTW per occlusioni delle arterie periferiche compatibili con guida .014”, .018” e .035”. Costituiti da nylon rivestito in PVP, rivestimento idrofilico del lume interno, rispettivamente crossing profile mm 0.51 – 0.58 – 1.04 e sezione distale mm 0.69 – 0.79 – 1. rispettivamente 30, lunghezze cm 65-90-135-150.

€

Lotto n. 256–  .

N.  - Catetere a palloncino per occlusione temporanea in latex doppia via, catetere in polietilene con palloncino da 11.5mm. massimo volume di insufflazione 07cc..

Compatibile con guida 0.38, corpo catetere 7fr

€

Lotto n. 257 –  .

Catetere per occlusione aortica – N.

Catetere a palloncino per modellazione ed occlusione aortica con tecnologia

costruttiva bilume, catetere da 10fr. Lunghezza stelo 120cm compatibile con guida da ,035inch, palloncino con diametro di espansione 32 o 40mm, bande radiopache all'estremità distali e prossimali del pallone in platino e de iridio. Sterile e monouso.

€

Lotto n. 258 –  .

Palloni da occlusione temporanea – N.

Pallone da occusione temporanea a due lumi coassiali, diametri del pallone da 20,25,30,40 mm - lunghezza del pallone da 30,40 e 50 mm. Calibro del catetere di 8f necessita di un introduttore dello stesso calibro, lattice assente.

€

Lotto n. 259 –  .

Tampone vascolare autoespandibile – N.

Tampone Vascolare autoespandibile, indicato per l’embolizzazionie di arterie e vene nella vascolarizzazione periferica. Il dispositivo si presenta in forma cilindrica ed è costituito da 72 fili di nitinol tra loro intrecciati. Il diametro delle protesi va da un minimo di 3 mm ad un max di 22 mm. Catetere compatibile per il rilascio in gamma da 4Fr diagnostico a 9Fr portante. In forma cilindrica costituito da 144 fili di nitinol tra loro intrecciati

€

Lotto n. 260 –  .

  - Endoprotesi periferica multistrato

Voce a: €

Endoprotesi periferica multistrato, radiopaca ed autoespandibile che consiste in fili metallici intrecciati multistrato in una lega di cobalto per il trattamento degli aneurismi delle arterie iliache, femorali, poplitea e renali. Sistema di rilascio compatibile con fili-guida da 0,018”/0.025”. Struttura 3D radio-opaca a flessibilità longitudinale. Diametri da 5 a 12 mm. Lunghezze da 30 a 120 mm. –

voce b: €

Endoprotesi toraco addominale multistrato autoespandibile  composta da fili intrecciati multistrato in lega di cobalto Phynox, Rilascio tipo pullback

Le dimensioni dei pori e delle maglie devono consentire un flusso laminare attraverso la ramificazione preservando la pervieta’ dell’arterie collaterali.

Misure da 80 a 200mm x diametri da 25 a 45mm con shaft da 100 cm.

voce c: €

Sistema per fissare e sigillare sulla parete arteriosa protesi endovascolari in procedure di EVAR.

Composto da : Catetere guida ad angolatura variabile,cassetta di ancorette elicoidali e applicatore

elettronico.

Piu Basi

Lotto n. 261–  .

Endoprotesi periferica.

Endoprotesi periferica per iliaca femorale superficiale e poplitea composta da una protesi a parete sottile in PTFE e supporto esterno auto espandibile in Nitinol, integrato nella parete della protesi, composto da uno stent in Nitinol auto espandibile, con molecola di eparina legata al lume della protesi mediante legame terminale covalente (CBAS) disponibile nella seguenti misure:

- diam. da 5-6-7-8mm lungh. 2,5cm

- diam. da 5-6-7-8-9-10-11-13mm  lungh. 5cm

- diam. da  5-6-7-8-9-10-11-13mm  lungh. 10cm

- diam. da  5-6-7-8-9-10mm lungh. 15cm

- diam. da 5-6-7-8mm lungh 25cm

A) E B) €; C) € ; D) €  ; E)   Piu basi

Lotto n. 262  –  .

Cateteri centimetrati  - N.

Catetere in nylon non armati radiopaco per la misurazione dei vasi da 5fr per guida da .035inch lungo 100cm, con 10 fori laterali configurazione a Pigtail, Dritto e CFP, nella porzione distale del catetere sono posti 20 markers in iridio/platino distanziati a 1cm. sterile e monouso.

€

Lotto n. 263–  .

Cateteri centimetrati  - N.

Catetere angiografico centimetrato in poliuretano armato con maglia metallica per la misurazione delle lesioni vascolari,punta dritta o pigiai da 5FR possibilita’ di  6 e 8 fori laterali,flusso oltre 20ml/sec marker in oro a distanza di 1 cm. Possibilita’ di 10 o 20 marker

€

Lotto 264  .

Catetere endovascolare per immagini IVUS.  -N.

Catetere diagnostico monouso per rilevazione di immagini ad ultrasuoni con frequenza di lavoro 20 MHz, compatibile con cateteri guida da 5 F e con fili guida da 0.014”. Indicato per la valutazione della morfologia vascolare nei vasi sanguigni del sistema vascolare coronarico e periferico (Carotide, Iliaca, Femorale) in ausilio alle normali procedure angiografiche. Permette di visualizzare il lume, il vaso e la struttura della parete. In grado di effettuare una valutazione anche qualitativa della placca, tramite caratterizzazione istologica virtuale con codice colore e di effettuare valutazioni sulla presenza di eventuali dissezioni o sul corretto posizionamento degli stent grazie alla tecnologia ChromaFlo.

€

Lotto n. 265–  .

Cateteri ad ultrasuoni per immagini intraluminali nei distretti periferici, compatibili con la piattaforma multimodale – N.

Il catetere è indicato per la valutazione della morfologia vascolare nei vasi sanguigni del sistema vascolare periferico, iliaca, femorale e aortica in ausilio alle normali procedure angiografiche. Permette di valutare il lume, il vaso e la struttura della parete. Imaging diameter da 24 a 60 mm. Disponibili in due lunghezze: 90 cm per 0.035” e 135 cm per 0.018”.

€

Lotto n. 266–  .

ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE IN ACCIAIO

Voce a: €

stent aortico corpo principale biforcato, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox autoespandibile e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene, marker radiopachi in oro; dotato di una parte free flow prossimale con uncini, per aggancio sopra renale. Diametro endoprotesi pari a 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 36mm, lunghezza lato controlaterale 82, 96, 111, 125 e 140mm, ad eccezione della 36 le cui lunghezze sono 95, 113, 131 e 149mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo Z-TrakTM Plus Introducer armato con rivestimento idrofilico del diametro di 18, 20 e 22fr. Sterile e monouso.

Voce b: €

stent aortico componente iliaco; realizzata con struttura Spiral-Z in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti di sutura in prolene. Diametro distale pari a 9, 11 e 13mm lunghezza utile 39, 56, 74, 90, 107 e 122mm, e diametro 16, 20 e 24mm, lunghezza utile 39, 56, 74, e 90mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione  Z-TrakTM Plus Introducer armato con rivestimento idrofilico del diametro di 14 e 16fr. Sterile e monouso.

Voce c: €

estensione  aortica corpo prossimale. realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro pari a 22, 24, 26, 28, 30 e 32mm, lunghezza 39 e 58mm diametro 36mm lunghezza 50 e 73mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione. Sterile e monouso.

Voce d: €

estensione  iliaca, realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro pari a 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24mm, lunghezza totale 55mm. Sterile e monouso. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione.

Sterile e monouso.

Voce e:  €

convertitore, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene. Diametro prossimale  24, 28, 32 e 34mm, diametro distale 12mm, lunghezza 80mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione  . Sterile e monouso.

Lotto n. 267 –

ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE BASSO PROFILO

Voce a: €

stent aortico corpo principale biforcato a basso profilo, realizzato con struttura Z-Stent in nitinol autoespandibile e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene, marker radiopachi in oro; dotato di una parte free flow prossimale con uncini, per aggancio sopra renale. Diametro endoprotesi da 22 a 32mm, lunghezza da 70 a 128mm.  Il componente viene fornito precaricato su dispositivo  One –Shote ™ Introducer del diametro di 16fr. Sterile e monouso.

Voce b: €

Stent aortico componente iliaco realizzata con struttura Z-Stent in nitinol e rivestita in Woven Polyester, punti di sutura in prolene. Diametro da 10 a 24, lunghezza da 36 a 120mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione del diametro di 14fr. Sterile e monouso.

Voce c: €

estensione  aortica corpo biforcato realizzato con struttura Z-Stent in nitinol e rivestito in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro  da 22 a 32mm, lunghezza 45 a 58mm.  Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione del diametro di 14fr. Sterile e monouso.

Voce d: €

convertitore, realizzato con struttura Z-Stent in nitinol e rivestito in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro da 24 a 32mm, diametro distale 12mm, lunghezza 66mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione del diametro di 14fr. Sterile e monouso

PIU BASI

lotto n. 268–  .

ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE  AORTOUNILIACO

Voce a: €

stent aortico modello AUI, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in prolene e parte free flow con uncini per aggancio sopra renale. Diametro prossimale pari a 22, 24, 28, 30, 32 e 36mm, diametro distale 12mm, lunghezza totale 130, 147 e 161mm. Endoprotesi precaricata con dispositivo di introduzione  armato con rivestimento idrofilico (40cm di lunghezza).

Voce b: €

Stent aortico modello AUI, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in prolene e parte free flow con uncini per aggancio sopra renale. Diametro prossimale pari a 22, 24, 28, 30, 32 e 36mm, diametro distale 12mm, lunghezza totale 130, 147 e 161mm. Endoprotesi precaricata con dispositivo di introduzione  armato con rivestimento idrofilico (40cm di lunghezza).

Voce c: €

stent aortico , realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in prolene e parte free flow con uncini per aggancio sopra renale. Diametro da 22 a 36mm, lunghezza da 43 e 62mm. Endoprotesi precaricata con dispositivo di introduzione   armato con rivestimento idrofilico (40cm di lunghezza).Sterile e monouso.

Voce d: €

stent aortico, occlusore iliaco, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro pari a 14, 16, 20, 22 e 24mm, lunghezza 30mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione. Sterile e monouso.

Lotto n. 269 –  .

BRANCH IPOGASTRICA

Voce a: €

Stent aortico, componente iliaco biforcato per branch ipogastrico , realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti di sutura in polene, marker radiopachi in oro nella parte prossimale  e nella biforcazione ipogastrica, diametro distale 10 e 12mm,  prossimale 12mm, biforcazione 8mm, lunghezza dalla parte prossimale alla biforcazione esterna ipogastrica 45 o 61mm. il componente viene fornito precaricato su dispositivo  introduttore armato con rivestimento idrofilico .Sterile e monouso.

Voce b: €

stent aortico estensione per componente iliaco biforcato ad elica, con diametro 12mm e lunghezza 59 o 76mm; il componente viene fornito precaricato su dispositivo  introduttore armato con rivestimento idrofilico .Sterile e monouso.

Lotto n. 270 –  .

ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE MODELLO  FENESTRATO

Voce a: €

Stent aortico Fenestrato ad uno stent,  parte prossimale realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox  e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene e polipropilene, marker radiopachi in oro; dotato di una parte free flow prossimale con uncini, per aggancio sopra renale, Dotato inoltre di orifizi/aperture (piccole/grandi fenestrazioni o Scallop) nel tessuto (Polyester) contornate da rinforzi in nitinolo avvolto da sutura di prolene hai margini di tali aperture. Diametro prossimale 24, 26, 28, 30 e 32mm lunghezza totale 76, 91, 106 e 121mm.diametro 34 e 36 lunghezza totale 84, 99, 114, e 129. Endoprotesi precaricata con dispositivo di introduzione con valvola, con regolazione di calibro del diametro di passaggio in PTFE lunghezza 50cm, diametro 20fr. Sterile e monouso.

Voce b: €

stent aortico Fenestrato a due stent,  parte prossimale realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox  e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene e polipropilene, marker radiopachi in oro; dotato di una parte free flow prossimale con uncini, per aggancio sopra renale, Dotato inoltre di orifizi/aperture (piccole/grandi fenestrazioni o Scallop) nel tessuto (Polyester) contornate da rinforzi in nitinolo avvolto da sutura di prolene hai margini di tali aperture. Diametro prossimale 24, 26, 28, 30 e 32mm lunghezza totale 94, 109 e 124mm.diametro 34 e 36 lunghezza totale 107, 122 e 137. Endoprotesi precaricata con dispositivo di introduzione     con valvola   con regolazione di calibro del diametro di passaggio in PTFE , lunghezza 50cm, diametro 20fr. Sterile e monouso.

Voce c:€

stent aortico corpo biforcato, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene e polipropilene, marker radiopachi in oro; Diametro distale omolaterale 12, 16, 20 e 24mm, lunghezza lato controlaterale 76, 94, 109 e 124mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione con valvola   con regolazione di calibro del diametro di passaggio in PTFE, lunghezza 40cm, diametro 20fr. Sterile e monouso.

I

Lotto n. 271 –  .

ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA TORACICA

Voce a: €

stent aortico toracica prossimale, realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in prolene, parte prossimale endoprotesi fornita con e senza barbs per ancoraggio. Diametro da 22 a 42mm. lunghezza da 79 a 218mm. Il componente viene fornito precaricato su dispositivo introduttore armato con rivestimento idrofilico. Sterile e monouso.

Voce b: €

stent aortico toracica prossimale conica, realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in prolene, parte prossimale endoprotesi fornita con e senza barbs per ancoraggio; Diametro da 26 a  42mm, il calibro distale rastremato è inferiore di 4, 6, 8 o 10mm  rispetto al calibro prossimale, lunghezza da 154 a 214mm. Il componente viene fornito precaricato su dispositivo  introduttore  armato con rivestimento idrofilico. Sterile e monouso.

Voce c: €

stent aortico toracica distale, realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in polene, dotato di una parte free flow distale con uncini per ancoraggio. Diametro da 28 a 42mm lunghezza da 127 a 207mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo introduttore armato con rivestimento idrofilico. Sterile e monouso.

Voce d: €

Stent aortico nudo per dissezione toracica autoespandibile in acciaio inox con diametro 36 e 46mm e lunghezza 82, 123 e 164mm, precaricato su sistema d’introduzione da 16fr. Sterile e monouso.

Voce e: €

estensione toracica distale realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestite in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro 22, 24, 26, 28, 30 e 32mm lunghezza 80mm, diametro 34, 36 e 38mm lunghezza 77mm, diametro 40 e 42mm lunghezzaq 81mm. Il componente viene fornito precaricato su dispositivo  introduttore armato con rivestimento idrofilico. Sterile e monouso.

Voce f: €

estensione toracica  prossimale realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestite in Woven Polyester , punti di sutura in polene, parte prossimale endoprotesi fornita di barbs per ancoraggio. Diametro 22, 24, 26, 28, 30 e 32mm lunghezza 80mm, diametro 34, 36 e 38mm lunghezza 77mm, diametro 40 e 42mm lunghezza 81mm. Il componente viene fornito precaricato su dispositivo  introduttore armato con rivestimento idrofilico. Sterile e monouso.

Lotto n. 272 –  .

ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA TORACO-ADDOMINALE

Voce a: €

protesi endovascolare tubolare con quattro rami realizzata in tessuto poliestere Dacron fissato a stent autoespandibili in acciaio inossidabile Cook-Z con suture in poliestere intrecciato e monofilamento in polipropilene. la protesi ha uno stent rivestito in corrispondenza dell’estremità prossimale, dotato di uncini di ancoraggio per un migliore fissaggio del dispositivo.Per agevolare la visualizzazione fluoroscopica, la protesi è dotata di marker radiopachi d’oro. La protesi è fornita precaricata su introduttore idrofilico armato.

Voce b: €

stent aortico corpo biforcato, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene e polipropilene, marker radiopachi in oro; Diametro di 22 mm, lunghezza da 81 a 132mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione con valvola emostatica. Sterile e monouso.

Lotto n. 273 –  .

KIT ACCESSORI PER PROCEDURA DI AAA, FAA, TAA E BRANCH

Voce a: €

Kit accessori per procedura di endoprotesi addominale composto da: 2 aghi, 2 introduttori 7fr, guida standard 35inch. lunga 145cm, due guide extra stiff lunderquist 260mm, catetere Dritto, catetere PIG, catetere PIG centimetrato, catetere VANSCHIE2, catetere BELL 1.5, catetere C2 e pallone   da 32mm di diametro. Sterile e monouso.

Voce b: €

Kit accessori per procedura di endoprotesi addominale composto da: 2 aghi, 2 introduttori 7fr, guida standard 35inch. lunga 145cm, due guide extra stiff lunderquist 260mm, catetere Dritto, catetere PIG, catetere PIG centimetrato, catetere VANSCHIE2, catetere BELL 1.5, catetere C2 e pallone   da 32mm di diametro. Sterile e monouso.

Voce c: €

Kit accessori per procedura branch ipogastrica composto da: 1 introduttore 6fr, guida roadrunner 180mm, guida extra stiff lunderquist 300mm, catetere PIG centimetrato e pallone da 40mm. di diametro. Sterile e monouso.

Voce d: €

Kit accessori per procedura endoprotesi toracica composto da: 1 introduttore 5fr, guida roadrunner 180mm, guida extra stiff lunderquist 260mm, catetere PIG centimetrato e pallone   da 40mm. di diametro. Sterile e monouso.

Lotto n. 274 –  .

ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE

Endoprotesi addominale formata da:

Un corpo principale biforcato, senza gamba controlaterale separata,  costituito da un graft esterno in ePTFE  multiplayer “Strata” completamente supportato all’interno (endo-stent) da uno stent  in lega di Cr-Co autoespandibile a basso profilo. Lo stent è costituito da un singolo filo continuo in Cr-Co ed è suturato al graft con polipropilene solo a livello prossimale e distale. separata, in ePTFE multistrato e stent interno in CoCr. Le misure del corpo principale vanno da 22 a 28 mm.

Estensioni Aortiche sia infrarenali che soprarenali con misure fino a 34 mm;

Estensioni iliache  con misure di diametri fino a 20mm;

L’introduttore AFX a basso profilo 19F (OD) completamente idrofilico e flessibile caratterizzato da elevata scorrevolezza e navigabilità. Rivestimento idrofilico anche sul dilatatore che rende  l’inserimento atraumatico.

€  corpo principale;

€; introduttore €

Lotto n. 275 –  .

ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE

Sistema a basso profilo 17F (OD) flessibile ed idrofilico, utilizzabile tramite accesso femorale,per il sealing aortico da adoperarsi per il trattamento degli aneurismi dell'aorta addominale, sottorenale o aneurismi aorto–iliaci. Costituito da:coppia di stent in CoCr ricoperti indipendenti muniti di sacca in poliuretano insufflabile tramite polimero e sistema di espansione e filling dedicato, con capacità di trattare aneurismi con colletti particolarmente corti, a partire da 10 mm. Il diametro degli stent sarà da 10mm e le lunghezze da 100 a 180 mm. Polimero Nellix 40 ml. Dispenser polimero Nellix.

Stent € ; polimero €; dispenser €

Lotto n. 276 –  .

ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE

Endoprotesi addominale aortica trimodulare in poliestere woven e anelli in nitinolo. La protesi deve essere totalmente riposizionabile anche dopo la completa apertura e prima del rilascio definitivo. Il sistema deve essere dotato di meccanismo con magnete integrato per l'introduzione della branca controlaterale:

- Corpo biforcato da 19 a 34 mm. €

- Gambe iliache rette da 10 a 18 mm. €

- Gambe iliache svasate da 12 - 14 mm. a 17-23 mm. €

- Filo guida non magnetico ultra stiff €

- Catetere guida controlaterale €

- Fili magnetici da 180 e 260 cm. €

base di gara €

Lotto n. 277 –  .

ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE

Endoprotesi addominale con fenestrature trimodulare in poliestere woven e anelli in nitinolo. La protesi deve essere totalmente riposizionabile anche dopo la completa apertura e prima del rilascio definitivo. Il sistema deve essere di meccanismo con magnete integrato per l'introduzione della branca controlaterale, calibri da 23 a 34 mm:

-Sistema a due fenestrazioni.

- Sistema a tre fenestrazioni.

- Sistema a quattro fenestrazioni.

€ ;  €;€

Lotto n. 278 –

INTRODUTTORE PER ENDOPROTEI

kit introduttore di ampio diametro completo di dilatatore, guida e accessori. Introduttore dotato di impugnatura per inserimento facilitato, via laterale LLF e valvola emostatica. La valvola emostatica deve essere costituita da un diaframma che si chiude in maniera pracisa attorno al dispositivo, consentendo la tenuna ermetica ed evitando perdite di sangue.Il meccanismo di apertura e chiusura della valvola deve poter essere regolato manualmente mediante una leva che viene fatta scorrere lungo un binario situato a lato dell'impugnatura dell'introduttore. il Kit dovrà contenere, oltre all'introduttore, un dilatatore con tappino, una guida .035'', un dispositivo per introduzione e centraggio della guida, una prolunga con rubinetto a tre vie. Compatibilità con dispositivo per introduzione simultanea di più sistemi.

Misure:

kit introduttore c/valvola HQS 14 F L 140 mm. Guida .035, €

kit introduttore c/valvola HQS 16 F L 140 mm. Guida .035 €

Kit introduttore c/valvola HQS 18 F L 140 mm. Guida .035 €

Kit introduttore c/valvola HQS 20 F L 140 mm. Guida .035  €

Kit introduttore c/valvola HQS 22 F L 140 mm. Guida .035  €

Kit introduttore c/valvola HQS 24 F L 140 mm. Guida .035  €

Kit introduttore c/valvola HQS 26 F L 140 mm. Guida .035 €

Kit introduttore c/valvola HQS 14 F L 300 mm. Guida .035 €

Kit introduttore c/valvola HQS 16 F L 300 mm. Guida .035 €

Kit introduttore c/valvola HQS 18 F L 300 mm. Guida .035 €

Kit introduttore c/valvola HQS 20 F L 300 mm. Guida .035 €

kit introduttore c/valvola HQS 22 F L 300 mm. Guida .035 €

Kit introduttore c/valvola HQS 24 F L 300 mm. Guida .035 €

Kit introduttore c/valvola HQS 26 F L 300 mm. Guida .035 €

Lotto n. 279–  .

Doppio pallone per dilatazione degli stent aortici – N.

Catetere a palloncino a tre lumi coassiali per la dilatazione controllate, composto da due palloni l'uno all’interno dell'altro. Il pallone interno deve essere di 1 cm più corto del pallone esterno, il suo diametro deve essere inferiore del 50% di quello esterno. Lunghezza del catetere di 110 cm, con lume centrale della guida  da 035'' e calibro del catetere da 8f, 9f.

€

Lotto n. 280 –  .

Pallone per dilatazione degli stent aortici  - N.

Palloni elastomerici non complianti di grande diametro per le dilatazioni valvolari e stent aortici, diametri

compresi da 16mm a 40mm, lunghezze richieste da 30mm, 40mm, 50mm, 60mm.

€

Lotto n. 281 –  .

Endoprotesi per aneurisma dell’aorta addominale – N.

Caratteristiche:

Endoprotesi Trimodulare

Materiali: Stent in NiTiNol, copertura in Dacron Fissaggio: Attivo con doppia serie di uncini posizionati sia a livello Sopra che sotto-renale. Branche iliache telescopiche con sistema di aggancio attivo (Leg-Lock). Diametri prossimali da 20 a 36mm. Lunghezza del corpo biforcato di 50, 70 e 90mm. Diametri delle estensioni distali da 8 a 24mm. Lunghezza delle estensioni distali da 80 a 180mm. Sistema d’introduzione da 18 o 19 Fr (O.D.) Il sistema d’introduzione può essere utilizzato come introduttore vascolare valvolato. I sistemi d’introduzione delle estensioni possono venire posizionati attraverso l’introduttore del corpo biforcato.

€

Lotto n. 282–  .

Endoprotesi per aneurismi dell’aorta toracica – N.

Endoprotesi per aneurismi dell’aorta toracica

Endoprotesi toracica in dacron LPS e nitinol con o senza stent scoperto prossimale e con stent scoperto o

coperto distale, retta e conica senza barra di connessione con stent in configurazione picco-valle e

premontata su sistema di rilascio meccanico a vite di precisione con sistema di sgancio rapido idrofilico e

con sistema tip capture autocentrante. Lunghezza coperta nominale da 100, 150, 200 mm. Diametro

esterno del catetere di rilascio da 22 a 25 Fr.

€

Lotto n. 283–  .

Kit per il trattamento d’emergenza degli aneurismi rotti dell’aorta addominale.

Kit composto da endoprotesi aorto-uniliache modulari costituite da stent in nitinolo ricoperto da tessuto in dacron multi filamento. Stent soprarenale dotato di ancore di fissaggio e stent sottorenale a M per il trattamento di angolazioni fino a 75° e colletti di 10 mm.  Sistema di rilascio a vite micrometrica con sistema Capture Tip.

Le conformazioni necessarie per poter trattare tutte le varianti anatomiche che si dovessero presentare sono le seguenti:

N° 5 Endoprotesi aorto-monoiliaca diametri da 23/25/28/32/36 mm.

N° 5 Estensione iliaca diametri 10/13/20/24/28 mm.

N° 5 Estensione aortica diametri 23/25/28/32/36 mm.

N° 6 Endoprotesi contro-laterale iliaca 16/16 da 80 cm. – 16/16 da 95 cm. – 16/13 da 95 cm. – 16/20 da 95 cm. – 16/10 da 95 cm. – 16/24 da 95 cm.

N° 4 Occluder

N° 4 Palloni

€

Lotto n. 284 –  .

Kit per il trattamento d’emergenza degli aneurismi  dell’aorta toracica – N.

Kit composto da endoprotesi toraciche in dacron LPS e nitinol con o senza stent scoperto prossimale e con stent scoperto o coperto distale, retta e conica senza barra di connessione con stent in configurazione picco-valle e premontata su sistema di rilascio meccanico a vite di precisione con sistema di sgancio rapido idrofilico e con sistema tip capture autocentrante.

Le conformazioni necessarie per potere trattare tutte le varianti anatomiche che si dovessero presentare sono le seguenti:

N° 1 Endoprotesi toracica lunghezza 100 mm. diametro 22 mm.

N° 3 Endoprotesi toracica lunghezza 150 mm. diametro 24 mm./26 mm./28 mm.

N° 1 Endoprotesi toracica lunghezza 200 mm. diametro 38 mm./40 mm./44 mm.

€

Lotto n. 285–  .

Endoprotesi per aneurismi dell’aorta addominale

- Voce a (corpo principale):

Endoprotesi biforcata per il trattamento di AAA in dacron multifilamento e stent in nitinol elettropulito. Stent

soprarenale dotato di ancore di fissaggio e stent sotorenale a forma di “M” per il trattamento di angolazioni

fino a 75° e colletti fino a 10 mm. Sistema di rilascio a vite micrometrica a basso profilo con sistema

“capture tip” e guaina idrofilica. Diametri prossimali da 23 a 36 mm; diametri distali da 13 a 20 mm;

lunghezze 103, 124, 145, 166 mm.

- Voce b (gamba controlaterale):

Gamba controlaterale in dacron multifilamento e stent in nitinol elettropulito, configurazione Open Web

prossimale. Sistema di rilascio a vite micrometrica a basso profilo con guaina idrofilica. Diametri

prossimali da 16 mm.

Diametri distali da 10 a 28 mm, lunghezze: 82 – 93 – 124 – 156 – 199 mm.

- Voce c (estensioni aortiche):

Estensione per corpo principale in dacron e nitinol elettropulito. Stent soprarenale dotato di ancore di

fissaggio. Sistema di fissaggio a vite micrometrica a basso profilo con sistema capture tip e guaina

idrofilica. Diametri prossimali da 23 a 36 mm, lunghezza 49 mm.

- Voce d (estensioni iliache):

Estensione iliaca in dacron e nitinol elettropulito. Sistema di rilascio a vite micrometrica a basso profilo con

guaina idrofilica. Diametri distali da 10 a 28 mm, lunghezza 82 mm.

- Voce e (occluder):

Sistema di occlusione in dacron e nitinol elettropulito. Diametri da 8 a 24 mm, lunghezza da 31 a 35 mm.

- Voce f (pallone)

Pallone da occlusione compliante tipo OTW. Compatibilita filo guida 0.038”. Profilo dello shaft 8 French.

Compatibilita con introduttore 12 French. Range di utilizzo del pallone vasi da 10 mm a 46 mm di diametro.

Lotto n. 286 –  .

Tubo aortico.  - N.

Endoprotesi per il trattamento di AAA in dacron multifilamento e stent in nitinol elettropulito.

Stent soprarenale dotato di ancore di fissaggio e stent sottorenale a forma di “M” per il trattamento di angolazioni fino a 75° e colletti fino a 10 mm. Sistema di rilascio a vite micrometrica a basso profilo con sistema capture tip e guaina idrofilica.

Diametri prossimali da 23 a 36 mm, lunghezze da 70 mm.

€

Lotto n. 287 –  .

ENDOPROTESI  AORTO  MONOILIACA -N.

Endoprotesi per il trattamento di AAA in dacron multifilamento e stent in nitinol elettropulito.

Stent soprarenale dotato di ancore di fissaggio e stent sottorenale a forma di “M” per il trattamento di angolazioni fino a 75° e colletti fino a 10 mm. Sistema di rilascio a vite micrometrica a basso profilo con sistema capture tip e guaina idrofilica.

Utilizzabile in abbinamento ad estensioni iliache distali e all’occlusore controlaterale per il trattamento di aneurismi in emergenza. Diametri prossimali da 23 a 36 mm, lunghezza 105  mm.

€

Lotto n. 288 –

ENDOPROTESI  TORACICA  IN DACRON  LPS   - N.

Endoprotesi toracica in dacron LPS e nitinol con o senza stent scoperto prossimale o coperto distale retta e conica senza barra di connessione con stent in configurazione picco-valle e premontata su sistema di rilascio meccanico a vite di precisione con sistema di sgancio rapido idrofilico  e con sistema tip capture autocentrante. Lunghezza coperta nominale da 100, 150, 200mm; diametri da 22 a 25 Fr.

lunghezza 100 mm

lunghezza 150 mm

lunghezza 200 mm

€

Lotto n. 289   .

CATETERE CON PALLONCINO DA OCCLUSIONE – N.

Pallone da occlusione compliante tipo OTW. Compatibilità filo guida 0.038”. Profilo dello shaft 8 French. Compatibilità con introduttore 12 French. Range di utilizzo del pallone vasi da 8 mm a 46 mm di diametro. N° 2 markers radiopachi.

€

Lotto n. 290–  .

ENDOPROTESI PER ANEURISMI DELL’AORTA ADDOMINALE

ENDOPROTESI ADDOMINALE

Endoprotesi addominale in E-PTFE supportato, senza suture, esternamente, nella parete della protesi da un filo di NITINOLO elettropulito e composta da- corpo principale riposizionabile per colletti corti ed angolati, ruotabile fino a 360° per facilitare l’accesso al gate contro laterale, composto da:

- ramo aortico: diam. 23-26-28-31-35 mm; lungh. da 14 a 1 7cm

- ramo contro laterale iliaco: diam. 12-14-16-18-20-23-27 mm; lungh. da 9,5 a 14 cm

A) € ; B) €

lotto 291–  .

ACCESSORI PER ENDOPROTESI ADDOMINALE EXCLUDER

- Endoprotesi  iliaca in PTFE senza suture, supportato esternamente, nella parete della protesi, da un filo di NITINOLO elettropulito: diam. da 10 a 14,5 cm; lungh. 7 cm

- Endoprotesi aortica, in PTFE  senza suture, supportato esternamente, nella parete della protesi da un filo di NITINOLO elettropulito: diam. 23-26-28-32-36 mm; lungh. 3,3 e 4,5cm

A) € , B) €

Lotto n. 292 –  .

Accessori per procedure endoprotesiche

- Introduttore con valvola emostatica in PTFE e rivestimento idrofilico da 12-14Fr

- Introduttore con valvola emostatica in PTFE e rivestimento idrofilico da 16-18-20Fr

- Catetere a palloncino trilobato e non per occlusione e dilatazione diam. da 16 a 42 mm; lungh. 10 cm

A)€ ; B) € ; C) €

Lotto n. 293–  .

ENDOPROTESI PER AORTA TORACICA

Endoprotesi per aorta toracica in PTFE con supporto esterno in Nitinol integrato nella parete della protesi, composto da uno stent in nitinol autoespandibile, ad alta con formabilità, diam. da 21 a 45mm, lungh. da 10-15-20cm. Disponibile nei seguenti diametri:

CONFIGURAZIONE RETTA:

- diam 21-26-28-31-34-37-40 e 45mm lungh 10cm - €

- diam.28-31-34-37-40 e 45mm lungh. 15cm- €

- diam. 34-37-40 e 45mm lungh. 20cm- €

CONFIGURAZIONE CONICA

- diam. prossimale 26mm diametro distale 21mm lungh. 10cm- €

- diam. prossimale 31mm diametro distale 26mm lungh. 10cm- €

- Introduttore con valvola emostatica e rivestimento idrofilico da 18-20-22-24-26Fr- €

- Catetere a palloncino trilobato e non per occlusione e dilatazione diam. da 16 a 42mm lungh. 10Cm- €

Lotto n. 294

Guida dedicata per difetti settali e chiusura dell’auricola. - N.

Guida da scambio superstiff, ultrarigide teflonate ed eparinate, per difetti interatriale, forami ovali pervi, dotto di Botallo, difetti interventricolari, di lunghezza non inferiore a 300 cm, con punta a J di lunghezza 1,5mm – 3mm – 5mm – 6 cm. del diametro 0,35”. Il corpo prossimale deve essere rigido, quello distale morbido per prevenire perforazioni vasali, con zona di transizione graduale.

€

Lotto n. 295  –  .

Cateteri a palloncino per calibrazione dei difetti settali. N.

Cateteri a palloncino per calibrazione del diametro dei difetti inter-atriali, devono essere cateteri da 6, 7 e

8 Fr a due lumi con pallone di materiale soffice e molto elastico con diametro compreso tra 20, 27 e 40

mm. La lunghezza dei palloni devono essere di 35 mm, 45 mm, 55 mm. Il segmento che porta il pallone

deve avere una angolazione di 45° rispetto al catetere prossimale per facilitare il posizionamento del

pallone stesso a cavallo del setto interatriale. Devono avere markers radio-opachi a 2 e 15 mm di distanza

fra di loro per le misurazioni angiografiche. Guida richiesta 0.035.

€

Lotto n. 296 –

Aghi transettali di BROCKENBROUG – N.

Aghi transettali tipo Brockenbrough costituiti da un unico blocco di fusione realizzato in acciaio inox, dotato di stiletto d'inserzione e di manopola prossimale rimovibile per ispezione e lavaggio. Siano disponibili tre diverse curve distali per adulti (lunghezza 71cm, 89 cm e 98 cm, calibro 18 Gauge).

€

Lotto n. 297

Cateteri di Mullins – N.

CATETERI DI MULLINS: Diam.8F. Lung.60cm.

€

Lotto n. 298  –  .

Sistemi per la chiusura dell’auricola. 		- N.

Dispositivo percutaneo per la chiusura transcatetere dell’auricola sinistra in pazienti con fibrillazione atriale

non valvolare autoespansibile, con conformazione a doppio disco di maglia metallica di nichel-titanio,

destinato all'occlusione dell’auricola sinistra. Il dispositivo, composto da lobo con uncini per ancoraggio,

parte intermedia e disco prossimale, deve disporre di marker radiopachi, alle estremita e sugli uncini, per

la visualizzazione del device e deve essere autocentrante, ricatturabile e riposizionabile. Misure: 16, 18,

20, 22, 25, 28, 30, 34. Il sistema di rilascio deve essere di 12 e 14 Fr.

€

Lotto n. 299–

Sistema premontato per la chiusura dell'Auricola Sinistra per via percutanea – N.

Sistema di occlusione in Nitinol costituito da membrana in polietilenetereftalato (PET) da 160µm con 10 ancore di fissaggio attive attorno al perimetro del dispositivo per ancorarsi al tessuto dell'auricola sinistra. Misure disponibili: 21, 24, 27, 30, 33 mm (diametro). Introduttore precaricato da 12 Fr compatibile con tutte le misure del dispositivo. Sistema di accesso transettale di 75 cm, curva doppia o singola da 14 Fr diametro esterno (4,7 mm) 12 Fr diametro interno (4 mm).

€

Lotto n. 300 –  .

Protesi per la chiusura dei DIA – N.

Protesi cardiaca a doppio disco autoespandibile costituito da due dischi asimmetrici, di una rete di 144

filamenti di Nitinol uniti da un segmento intermedio corto, il cui diametro corrisponde al diametro del difetto

interatriale. Il disco di maggiore diametro deve posizionarsi in atrio sinistro, con evidente punto di reperescopico

nella sua porzione piu prossimale. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla

struttura metallica con fili di poliestere. Il disco deve avvitarsi sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire

svitando il cavo dal disco. Le misure delle protesi devono essere 27 e comprese tra 04 mm e 40 mm. I

sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 6 Fr e 12 Fr.

€

Lotto n. 301 –  .

Protesi per la chiusura dei DIA cribiformi – N.

Protesi per la chiusura dei DIA cribiformi

Protesi cardiaca a doppio disco autoespandibile, deve essere costituito da due dischi asimmetrici, di una

rete di 144 filamenti Nitinol uniti da un segmento intermedio corto. Entrambi i dischi devono essere di

uguale diametro. Il disco che si posizionera in atrio sinistro, dovra contenere un evidente punto di reperescopico

nella sua porzione piu prossimale. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla

struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacita occlusiva del sistema. Il disco si deve

avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco. Le misure delle protesi

devono essere comprese tra i 16 mm ed i 40 mm. I sistemi di rilascio della protesi devono essere

compresi tra 8 Fr e 10 Fr.

€

Lotto n. 302 –  .

Sistema percutaneo per la chiusura dei difetti interatriali- N.

Sistema percutaneo per la chiusura dei difetti interatriali di tipo ostium secundum e multifenestrati.

Dispositivo occlusore a doppio disco in nitinol (mesh 0.082-0.186 mm ) ricoperto di ossido di titanio,

assenza di protrusioni tipo hub sul disco sinistro ( le estremita sono unite in un unico fulcro a sfera solo

sul lato prossimale, caratteristica che permette di ridurre la quantita di metallo impiantato), recuperabile e

riposizionabile, patch in PET(30-45 μ ), misure waist da 4mm a 40mm (per la chiusura dei difetti interatriali

di tipo ostium secundum) e misure dei due dischi di identiche dimensioni: 17mm ,24mm, 28mm, 33mm,

40mm per i difetti multifenestrati, compatibilita da 7F a 12 F. . Sistema di rilascio (simil biotomo) e delivery

system con shapeable tip, che permette un angolazione superiore a 50° fino a 180° per favorire il miglior

posizionamento e ridurre possibilita di jump. . Il sistema viene fornito completo di mullins dedicato e

sistema di rilascio.

€

Lotto n. 303 –  .

Protesi per la chiusura del DIA. - N.

Dispositivo autoespandibile, per la chiusura del difetto interatriale tipo ostium II, e del forame ovale pervio, a doppio disco, realizzato in una rete metallica in nitinol, circa 72 fili tra loro intrecciati, di diverso calibro (0,004”, 0,005”, 0,006” in base al diametro del device), sagomata con profilo a due dischi piani e un elemento di giunzione cilindrico tra i due dischi.

I dischi e la cintola mediana sono rivestiti di dacron cucito tramite fili di poliestere.

Nel device da dia, il diametro dell’elemento di giunzione tra i due dischi corrisponde alla dimensione del difetto del setto interatriale cardiaco (DIA).

Sistema stentante e autocentrante ricatturabile e riposizionabile senza alcun problema.

Il device si caratterizza dalla completa rimozione del nickel (ossido di nickel) dai dischi esterni, interni e cintola mediana, ed apposizione di platino tramite nanotecnologia, per cui il suo aspetto bianco è dovuto a platino e titanio.

Ideale per pazienti allergici.

Altamente biocompatibile e resistente alla corrosione. Ha un marker sul disco distale e uno su quello prossimale fuso con l’invito per il delivery system.

Device disponibile da 8 mm a 40 mm con incrementi ogni 2 mm e lunghezza della cintola mediana di 3-4 mm, mentre per il pfo ha dischi di diametro 18,25,30,35 mm con il destro più grande del sinistro tranne nella versione cribrosa che sono uguali

Completa la dotazione un delivery system armato di vario calibro in base al diametro dei devices, con marker in punta, angolato di 45° e, un cavo metallico flessibile che termina con una vite per connettersi al disco prossimale del device di diametro variabile in base al diametro del device scelto.

€

Lotto n. 304 –  .

Protesi per la chiusura del Forame Ovale (PFO) – N.

Sistema Occludente per difetti “Forame Ovale Pervio”, a doppio disco autoespandibile, deve essere costituito da due dischi asimmetrici, di  una rete di filamenti Nitinol uniti da un segmento intermedio corto. Il disco di minore diametro dovrà posizionarsi in atrio sinistro, con evidente punto di repere-scopico nella sua porzione più prossimale. Il disco di maggiore diametro deve invece  posizionarsi in atrio destro. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacità occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. Le misure delle protesi devono essere 18mm, 25mm, 30mm, 35mm. I sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 8 Fr e 9 Fr.

€

Lotto  n. 305–  .

Protesi per la chiusura del Forame Ovale (PFO)  - N.

Sistema percutaneo per la chiusura di tutti i tipi di forame ovale pervio compreso quello per setto aneurismatico. Dispositivo occlusore  a doppio disco in nitinol con minima esposizione di nickel al flusso ematico, assenza di protrusioni tipo hub sul disco sinistro( le estremità sono unite in un unico fulcro, solo sul lato prossimale, caratteristica che permette di ridurre la quantità di metallo impiantato), recuperabile e riposizionabile, patch in PET, dischi asimmetrici con misure: 16/18mm 23/25mm 27/30mm 31/35mm. Sistema di rilascio (simil biotomo) che permette un angolazione superiore a 40° per favorire il miglior posizionamento e ridurre possibilità di jump. Il sistema viene fornito completo di mullins dedicato e sistema di rilascio.

€

Lotto n. 306–  .

Protesi per la chiusura del Forame Ovale (PFO) – N.

Device per la chiusura del forame ovale pervio con o senza aneurisma del setto, e del difetto interatriale composto da una serie di 19 microcavi in nitinol tra di loro intrecciati e ripiegati a formare una struttura analoga ai petali di una margherita senza alcun rischio di erosione o perforazione delle cavità atriali.

Ogni disco è ricoperto da una membrana di PVA (alcool polivinilico o Ivalon™) per accelerare il processo di chiusura e successiva endotelizzazione. Massima bio/emocompatibilità, grazie al PVA utilizzato anche come patch chirurgico.

La particolare conformazione della struttura rendono possibile, in caso di necessità (FA da trattare con ablazione) il suo attraversamento tramite puntura del setto con ago dedicato.

Il device è stentante ed autocentrante, per cui consente la chiusura dei difetti utilizzando un disco dello stesso calibro del difetto misurato tramite apposito palloncino compliante da sizing.

Fornito con un apposito sistema di rilascio a biotomo modificato montato su adeguato cavo metallico.

Le dimensioni dei dischi devono essere di 20,25,30,35 mm per la parte destra, e di 16,20,25,30 mm per quella sinistra per il pfo e di diametro da 6 a 34 mm per il dia con i dischi destro e sinistro uguali 14 mm maggiori della cintola mediana

Introduttore dedicato in poliammide armato con marker in punta e curva a 45° di calibro variabile in base alla dimensione del device.

€

Lotto n. 307 –  .

Protesi per lachiusura del Forame Ovale e di DIA di piccole dimensioni – N.

Composto da sistema occludente a doppio disco in politetrafluoroetilene espanso (ePTFE) con rivestimento idrofilico, sostenuto da una cornice in filo in nichel-titanio (nitinolo) con anima in platino completamente rivestita da ePTFE.

Sistema di rilascio con catetere precurvato 10Fr con porta per filo guida.

Misure disponibili: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm

€

Lotto n. 308–  .

Protesi per la chiusuradei difetti inter-ventricolari (DIV)  -N.

Dispositivo di chiusura per il difetto interventricolare di tipo muscolare o perimembranoso,  di tipo autoespandibile, a doppio disco, realizzato in una rete metallica in nitinol, circa 72 fili tra loro intrecciati, di diverso calibro (0,004”, 0,005”, 0,006”, in base al diametro del device), sagomata con profilo a due dischi piani e un elemento di giunzione cilindrico tra i due dischi.

Per aumentare la capacità di chiusura del device e per ridurre gli shunt residui, una membrana in polipropilene, ricopre internamente le strutture discoidali e l’elemento di giunzione; la membrana in polipropilene è saldamente cucita al dispositivo con un filo di poliestere.

La corta cintola mediana permette libertà totale di movimento dei dischi per meglio adattarsi al setto interventricolare ed ha uno spessore variabile a seconda se trattasi di difetti del setto di tipo muscolare o perimembranoso, infatti va da 4 mm a 7 mm, fino a 10 mm per il muscolare.

Il device si caratterizza dalla completa rimozione del nickel (ossido di nickel) dai dischi esterni, interni e cintola mediana, ed apposizione di platino tramite nanotecnologia, per cui il suo aspetto bianco è dovuto a platino e titanio.

Ideale per pazienti allergici.

Il diametro dei dischi è variabile in base alle versioni, e va da 10 a 18 mm con incrementi di due mm alla volta e sono uguali sia quello di destra che di sinistra, inoltre la lunghezza della cintola mediana sarà di 4 mm, oppure di 7 mm o di 10 mm in base alla diversa tipologia del difetto interventricolare che andiamo a trattare.

Diversa è anche il diametro della cintola mediana che è quella che va a stentare il difetto, infatti nel perimembranoso andrà da 3,25 mm a 11,25 mm con incrementi ogni 2 mm, oppure da 4 mm a 12 mm, sempre con incrementi ogni 2 mm per i difetti interventricolari muscolari e post infartuali.

Delivery system annesso con apposita curva a 45° o a 180° vario calibro, armato con marker in punta e apposito cavo di connessione per attaccare il device.

€

Lotto n. 309

Sistemi per la chiusura del dotto di Botallo.  - N.

Sistema Occludente per chiusura dotto di Botallo autoespandibile, deve essere costituito da una struttura  troncoconica di una rete di filamenti Nitinol, con un bordo di circa 2 mm dal lato maggiore, da posizionare nell’estremità aortica del dotto di botallo. Il sistema deve contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentarne la capacità occlusiva. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. Le misure delle protesi devono essere comprese tra 5/4mm, e 16/14mm e con estensione della protesi tra 5 e 8 mm. I sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 5 Fr e 9 Fr.

€

Lotto n. 310

Sistemi per la chiusura del dotto di Botallo  - N.

Sistema percutaneo per la chiusura del Dotto di Botallo adattabile a tutte le sue forme e dimensioni. Dispositivo occlusore di forma conica con disco distale sul lato aortico, in nitinol con minima esposizione di nickel al flusso ematico, assenza di protrusioni tipo hub sul lato aortico,  recuperabile e riposizionabile, patch in PET, misure del diametro dei difetti da 5mm a 18 mm e di lunghezza da 4,25mm a 16 mm. Sistema di rilascio (simil biotomo) che permette un angolazione superiore a 40° per favorire il miglior posizionamento e ridurre possibilità di jump. . Il sistema viene fornito completo di mullins dedicato e sistema di rilascio.

€

Lotto n. 311

Sistemi per la chiusura del dotto di Botallo. - N

Sistema transcutaneo per la chiusura del dotto di Botallo pervio, composto da unica spirale in nitinol a doppio cono premontata su sistema di rilascio con manico monouso provvisto di sistema di distacco meccanico.

€

Lotto n. 312 –  .

Pallone per dilatazione valvolare aortica e mitralica. -N.

Catetere a palloncino elastomerico a due lumi coassiali non compliante per valvuloplastica, gonfiaggio e

sgonfiaggio rapido, diametri da 18,20, 22, 25, 28,30. Il pallone deve avere una forma a clessidra per

evitare di scivolare durante la dilatazione.

€

Lotto n. 313–  .

Pallone per la dilatazione delle valvole cardiache. -N.

Palloni elastomerici non complianti per le dilatazioni valvolari polmonari e aortiche a basso profilo. Gli

introduttori richiesti deevono essere da un min di 4f ad un max 9f, la lunghezza utile del catetere

dovraessere da 70,90,100 cm, i diametri del pallone richiesti dovranno essere compresi tra 4 e 30mm, le

lunghezze da 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm. Il catetere dovra accettare guide da 021", 025", 035"..

€

Lotto n. 314 –  .

Pallone per valvuloplastica in Fibre di Kevlar. - N.

Pallone per valvuloplastica aortica (BAV) ad alta forza radiale e sgonfiaggio rapido.

Diametri disponibili 20/22/24 mm..

€

Lotto n. 315 –  .

Catetere a palloncino ad alta pressione. -N.

Catetere a palloncino ad alta pressione non compliante per BV aortica e polmonare in materiale copolimero. Basso profilo, trifolding. Spalla corta. Marker radioopachi in oro. Ottima volocità di gonfi aggio e sgonfi aggio. Diametro nominale del pallone uniforme per tutta la lunghezza del pallone. Lunghezza utile dello shaft 100 cm e misura da 4 9 F. Lunghezza del pallone 20, 30, 40, 50, 60 mm. Diametri da 4 a 30 mm. Guide raccomandate da 0.025 a 0.035”.

€

Lotto n. 316

Stent per coartazione aortica – N.

Stent in cromo-cobalto nudo, per trattamento delle stenosi polmonari, coartazioni aortiche, stent venosi e

possibile utilizzo biliare ed altri distretti non vascolari. Lo stent deve poter essere montato su palloni con

diametro variabile, da un minimo di 8mm ad un massimo di 32mm. Le lunghezze devono essere

comprese tra un minimo di 13mm ed un massimo di 57mm.

€

Lotto n. 317

Stent aortico nudo o ricoperto in PTFE – N.

Protesi endovascolare in platino e iridio  ricoperta in ptfe, adatta alle dilatazioni aortiche. Diametri di espansione variabile da 8mm 24mm, disponibile in lunghezze comprese da 16mm, 22mm, 28mm, 34mm, 39mm, 45mm.

€

Lotto n. 318–

Protesi valvolare aortica auto espandibile e  ricatturabile ed accessori.  - N.

Dispositivo impiantabile percutaneo per la sostituzione valvolare aortica, con funzionamento sopranulare, costituito dai seguenti elementi:

1) Frame autoespandibile di supporto alla valvola in nitinol, angiograficamente visibile ;

2) Protesi valvolare in pericardio porcino suturato direttamente alle maglie del frame;

3) Catetere di rilascio con introduttore integrato 14 a 16 Fr equivalente e sistema monouso di caricamento della valvola nel catetere di rilascio; il delivery system  e completo di sistema di ricattura della valvola.

4) Filo guida specifico per procedure tavi. Diametro esterno 0.035” , lunghezza 260 cm.

5) Valvola autoespandibile che copre annulus da 18 a 30 mm, con diversi accessi vascolari  transfemorale, transucclavio e trans aortico e diametri minimi fino a 5,5 mm.

Lotto n. 319–  .

Protesi valvolare aortica – N.

Valvola biologica in pericardio bovino, sottoposto a trattamento Anti calcificante thermafix. Premontata su stent in cromo cobalto. Sistema di rilascio da 18 fr. tramite catetere con pallone espansibile. Possibilità di impianto sia con approccio trans femorale che con approccio trans apicale.

€

Lotto n.320

Riduttore Tips – N.

Stent autoespandibile per la riduzione della TIPS: realizzato in Nitinol con design a clessidra dedicato per l’incremento del gradiente pressorio dopo procedura TIPS; stent a celle chiuse riposizionabile fino all’80% della lunghezza scoperta. Stent con lunghezza 40mm, diametro libero di ancoraggio da 12 a 14mm e diametro di riduzione da 4 a 6mm. Sistema di rilascio coassiale per filo guida 0,035” con lunghezza utile di 70cm; compatibilità con introduttore di 10F per minimizzare l’invasività della procedura. Marker sullo stent in Tantalio per la migliore biocompatibilità e radiopacità. Sistema di controllo del rilascio dello stent ad accoppiamento geometrico di forma tipo “Anti-Jump-Technique” per impedire la dislocazione in posizione scorretta dello stent durante l’apertura.

€

Lotto n. 321 –  .

Palloni per IABP in dotazione – N.

Palloni intraortici di varia misura, compatibili con contropulsatore a fibra ottica “AUTO CATE 2 WAVE” della ditta ARROW (apparecchiatura dedicata già in dotazione presso i laboratori di Villa Sofia e Cervello).

€

Lotto n. 322 –  .

Palloni per contropulsatore aortico Datascope

Voce a:

cateteri per contropulsazione aortica a doppio lume condiviso in poliuretano trasparente radioopaco da 25cc, 34cc, 40cc, diametro 7,5 Fr con introduttore da 7,5 Fr e da 50 cc. Diametro da 8 Fr con introduttore da 8 Fr. Diametro costante su tutta la lunghezza del catetere/pallone. Confezione singola sterile, monouso.

Voce b:

Cateteri a fibra ottica, a doppio lume condiviso in poliuretano trasparente radioopaco da 34 cc, 40 cc da 7Fr e da 50 cc 8 Fr. Dispositivo di fissaggio del catetere senza sutura incluso nella confezione.

Cateteri per contropulsazione aortica a doppio lume 7.5 FR e 8 FR, nelle varie misure, compatibili con   contropulsatore  aortico Datascope  in dotazione.

VOCE A) €

VOCE B) €

Lotto n. 323–  .

Sistema di assistenza ventricolare sinistra

Sistema di assistenza ventricolare sinistra mediante pompa microassiale endovascolare, con flusso da 2,5 L/min -13 French compatibile e 3,7 L/min - 14 French compatibile per accesso percutaneo e con flusso da 5 L/min mediante esposizione chirurgica dell'arteria.

€  DA 2,5 L.

€  DA 3,7 L.

Lotto n. 324

Sistema di assistenza ventricolare destra. - N.

Pompa microassiale endovascolare percutanea per trattamento insufficienza ventricolare destra.

€

Lotto n. 325–  .

Dispositivo ventricolare impiantabile per via percutanea.  - N.

Costruzione in  nitinolo ed ePTFE, per l’esclusione della porzione ventricolare apicale in presenza di acinesia o discinesia post-ischemica”.

€

LOTTO N.326

Cateteri per sistema di assistenza ventricolare portatile che si utilizza nell’insufficienza cardiaca acuta

Cateteri per ossigenatore extracorporeo a membrana.

lotto n. 327–  .

Sistema per il recupero di corpi estranei – N.

Kit per il recupero intravasale  di corpi estranei in periferia, per il posizionamento di protesi e durante le procedure in cross over. Composto da  catetere con ansa (radiopaca con coil in platino) a laccio terminale in nitinol orientata su due piani ortogonali per facilitare il recupero degli oggetti, catetere introduttore, torque e guida per facilitare l'introduzione del catetere ad ansa. Diametri  5, 10, 15, 20, 30 mm; lunghezza 125 cm e introduttore 4, 5 o 6F (in funzione del diametro) di  lunghezza 105 cm.

€

Lotto n. 328–  .

Sistema per il recupero di corpi estranei.  -

Laccio per il  recupero di corpi estranei e/o per il riposizionamento di dispositivi interventisti costituito da un cappio in nitinol placcato oro apribile a 90° rispetto al sistema portante. Disponibile nei diametri da mm 2 a 35 con catetere in varie lunghezze.

€  mini; €  standard

Lotto n. 329–  .

Sistema di recupero corpi estranei.

Sistemi di recupero tipo snare-loop, con ansa in nitinolo rivestita in oro disponibili in diametri da:

-2, 4, 7 mm di loop, con lunghezza da 175 cm e compatibile con introduttori da 3-2,3f;

-5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 mm di loop, con lunghezza da 125 cm e compatibile con introduttori da 4 e 5f;

-12, 15,17 mm di cestello, con lunghezza utile da 90 e120 cm, compatibile con introduttori da 4f;

-25 mm di loop, a due lumi di cui uno per la guida da 032 " e uno per lo snare. Lunghezza dello shaft da

150 cm e compatibile con introduttori da 8F.

Mini € ; standard €

Lotto n. 330 –  .

Sistema per il recupero di corpi estranei.  - N.

Set per estrazione corpi estranei ad ansa metallica lungo 100cm, da 6.3fr. diametro ansa 25mm, con angolazione a 90° completo di raccordo con via laterale e adattatore tuohy-borst in plastica, impugnatura con morsetto in plastica.

€

Lotto n. 331 –  .

Sistema per il recupero di corpi estranei. - N.

Recuperatore vascoalre in nitinol over the wire, a quattro petali da 8fr con diametro di ansa da 40mm,  stelo da 55 o 100cm accetta guida da 035inch. Sterile e monouso.

€

Lotto n. 332 –  .

Sistemi per il recupero di corpi estranei.   N.

Sistema di recupero corpi estranei. Rapporto torsione 1:1 . il catetere portante in FEP con marker

radiopaco in prossimita della punta. Lunghezza dello snare deve essere di 120 cm mentre il catetere deve

essere lungo 100 cm. I micro snare devono avere lunghezza dello snare di 175/200 cm e del catetere di

150/175 cm per cateterismo dei vasi sopraortici. Strisce di platino sono incorporate sul loop dello snare

per agevolarne la visibilita sotto fluoroscopia.

Nelle configurazioni:

- a tre loop a forma di trifoglio in nitinol tungsteno intrecciati e interlacciati tra loto aventi dimensioni da 2 a

45 mm. L’introduttore deve essere di 3.2F, 6F o 7F.

- a singolo loop in tungsteno placcato in oro avente diametri da 5 a 35 mm. l'Introduttore deve essere di

2.3, 3 4F, 6 F o 7 F .

€

Lotto n. 333 –  .

Sistema per il recupero di corpi estranei – N.

Dispositivo a cappio per rimozione di corpi estranei, con nucleo centrale mobile con cappio preformato all’estremità alloggiato in una guaina esterna – esiste nelle versioni:

0.035” lungh. 150cm. diametro del cappio mis. 5-10-15-25-35mm.

0.014” lungh. 180cm. diametro del cappio mis. 2-4-7mm.

Mini €

Lotto n. 334 –  .

Filtro cavale   - N.

Filtro cavale in acciaio inox amagnetico e compatibile con risonanza magnetica da 65cm con approccio giugulare o femorale diametro massimo di espansione 30x46mm, preassemblato su sistema d’introduzione in polietilene con banda radiopaca da 8.5fr, dispositivo plastico per rilascio filtro con raccordi, mandrino in acciaio inox, ed accessori, sterile e monouso, completo di sistema di recupero con loop a 90° guaina da 11fr lunga 60cm ansa da 6.3fr. sterile e monouso

€

Lotto n. 335–  .

  - Filtro cavale rimovibile  - N.

Filtro cavale rimovibile in nitilon autoespandibile. Due sistemi di accesso (giugulare/femorale) e (brachiale) con kit di sistema di recupero.

€

Lotto n. 336–  .

Filtro cavale – N.

Filtro cavale opzionale autocentrante, elettropulito in nitinol tagliato al laser su pezzo unico. A due livelli di filtraggio con sei braccia e sei gambe, con uncini craniali e ancore caudali, gambe con presenza di limitatori della penetrazione. Diametro braccia 32 mm , diametro gambe 40 mm, altezza complessa del filtro 51 mm, adatto a vene cave con diametri minori o uguali a 28 mm, MRI compatibile, sistema di rilascio femorale e giugulare.

€

Lotto n. 337 –  .

Filtro cavale definitivo   - N.

Filtro cavale definitivo in nitinol autoespandibile. Due sistemi di accesso (giugulare/femorale) e (brachiale)

Lotto n. 338

Kit per la misurazione della pressione cruenta – N.

Set di monitoraggio pressorio con circuito chiuso per campionamento ematico con camera di richiamo del fluido automatica. Deve avere un deflussore senza presa d’aria, con goccio latore da 20 gocce/ml secondo e filtro da 15 m alla base della cameri di gocciolamento, lunghezza tubo 150 cm, e rotella per regolazione flusso. Sistema di lavaggio per un flusso continuo a 3 ml/h 300 mm/Hg, integrante sistema di flusso rapido per riempimento linee e dispositivo per test onda quadra; trasduttore monouso da usare con monitor di classe CF con raccordo per cavo da interfacciare ai vari monitors; sensore a diaframma per precise registrazioni.

Tubo di pressione in PVC con riga rossa ; Camera di richiamo del fluido integrante molla per aspirazione automatica e velocita’ controllata, cappuccio di manovra conformato ergonomicamente, labirinto anticontaminazione fra cappuccio e corpo camera.

€

Lotto n. 339 –  .

Kit per iniezione manuale di liquido di contrasto. - N.

Composizione:

1 SIRINGA DA 12 ML CONO LUER LOCK CON ANELLI PER CONTRASTO E STOPPER

1 DEFLUSSORE VALVOLATO LUNGHEZZA 180CM

1 LINEA DI MONITORAGGIO M-F LUNG. 180CM

1 ESTENSORE PVC BP LLF-LLM ROTANTE L.60CM

1 RAMPA 2 RUBINETTI MP 180° OFF 500 PSI

1 CONNETTORE LLF-LLM ROTANTE

1 TELO TAVOLO MADRE 90X90

TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE PREASSEMBLATO E CONFEZIONATO IN BUSTA PETYVEK

€

Lotto n. 340 –  .

Kit angiografico base.  - N.

Composizione:

n. 1 telo in TNT avvolgente il kit che serve da copricarrello cm 120x240 assorbente all’interno ed impermeabile all’esterno. 1 spugna con manico per disinfezione della cute

n. 1 telo copri tavolo

n. 2 cuffie per intensificatore da 120 cm DI DIAMETRO

N. 2 cuffie da 90 cm di diametro

n. 1 tovaglietta assorbente

n. 4 siringhe 10 ml (2attacco cono e 2 attacco L.L.)

n. 2 siringhe 20 ml attacco L.L.

n. 1 ciotola diametro 28-30 cm, h. 10-12cm, colore celeste

n. 3 ciotole diametro 10 cm circa (1 rossa, 1 gialla, 1 celeste)

n. 20 garze 10x10cm

n. 40 garze 40x40cm

n. 1 ago agiografico 18G 7 cm

n. 1 bisturi n. 11

n. 1 prolunga HP LL M/F cm 175

n. 1 telo per angiografia in TNT con fori femorali adesivi e con fori radiali e con rinforzo superassorbente cm 200x350 con bande laterali trasparenti e assorbente in tutta la superficie; ; 4 fori in corrispondenza delle sedi di puntura femorale e radiale

n. 1 telo trasparente cm 100x150

n. 3 camici sterili in TNT superassorbenti mis.L

n. 1 vassoio di cm 32x27x10

n. 1 ago ipodermico da 18 G

n. 1 ago ipodermico da 20 G

n. 1 ago ipodermico da 22 G

€

Lotto n. 341 –  .

Kit sterile completo, per procedure di diagnostica e/o interventistica coronarica e periferica. - N.

Composizione:

n 1  Telo per tavolo madre in biaccoppiato con spessore di 50 µm di cm 150x200 e zona centrale assorbente

n 2  Camice in SMMS mis. L con maniche termosaldate a ultrasuoni;

n 2  Cuffia per intensificatore da 120 cm di diametro

n 3  Cuffie da  cm 90 di diametro

n 1  Guaina tubolare cm 13 x 250 con sistema di attacco

n 1  Tovaglietta retinata cm 48x38

n 1  Telo angiografico cm 240x350 due fori femorali di 8 cm passante e doppio adesivo di posizionamento e  n 2 fori radiali passanti 6x9 e 2 bande laterali trasparenti .

Il telo deve avere un’ampia zona assorbente a T del peso di 150 g/mq e la capacità assorbente non inferiore a circa 1.200 g/mq

n 20 Garze (20 PZ.) cm 10x10 a 16 strati 20 F

n 40 Garze  laparotomiche di cm 20x30

n 1   Spugna con manico lunga 15 cm

n 1   Ago angiografico 18G 7cm,

n 1   Bisturi monouso fig.11

n 2  Rubinetti HP.3 vie OFF (presione max.1000 psi)

n 1  Prolunga HP.armata LL M/F cm 175 (P.MAX.1200 psi)

n 4    Siringhe LS da 10 cc

n 1    Siringa LS da 20 cc

n 1    Ago ipodermico 18G  (rosa)

n 1    Ago ipodermico 20G  (giallo)

n 1    Ago ipodermico 22G  (grigio)

n 2    Ciotole da (250cc)

n 1    Ciotola da (400cc)

n 1    Ciotola da (1000cc)

n 1    Vassoio di cm 32x27x10

€

lotto n. 342–  .

Kit sterili, completi per procedure di diagnostica ed interventistica coronarica – N.

Kit sterili, completi per procedure di diagnostica ed interventistica coronarica –

Composizione:

.n. 1 ago angiografico 18 G lungo 7 cm, compatibile con guide 0,035”

. n. 1 Bisturi con manico n. 11;

. n. 2 Camici in polipropilene (SMMS) mis. L con maniche termosaldate a ultrasuoni e placche di rinforzo

ai lacci posteriori;

. n. 1 Spugna grande con manico per disinfezione della cute lunga 20 cm;

. n. 2 Ciotole da 250 cc;

. n. 1 Ciotola da 400 cc;

. n. 2 salviette assorbenti retinate.

. n. 1 Vassoio 32 x 27 x 10 cm circa;

. n. 10 Garze in cotone mis.10 x 10 cm a 20fili;

. n. 10 Garze orlate laparotomiche senza filo radiopaco mis. 20 x 30 cm a 4 strati;

. n.1 Guida teflonata .”35”x180cm J3 contenuta in dispenser con sistema di sicurezza antikinking;

. n. 2 Siringhe Luer 10 ml, munite di ago ipodermico (1 da 18G e 1 da 20G );

. n. 2 Siringhe Luer 20 ml, munite di ago ipodermico (1 da 21G e 1 da 20G );

. n. 1 Siringa LL 20 ml, completa di ago da 21G;

. n. 1 Siringa da insulina 1 ml completa di ago da 25G

n. 1 Set Etichetta colorata adesiva;

. n. 1 Telo paziente in Polipropilene (SMMS) cm 240x380 con zona di rinforzo assorbente a T in

Polipropilene (SMS) e accessi femorali bilaterali e radiali con doppio adesivo e bande laterali trasparenti

cm 70 per lato

. n. 1 Cuffia trasparente copri agiografo rotonda 90 cm;

. n. 1 Cuffia copri paratia anti-RX 100x80 cm ;

. n. 1 Cuffia copri pedale RX 45 cm;

. n. 1 Klemmer di plastica.

.n 1 prolunga lunga 120 cm con attacco LL M/F alta pressione.

.n 1 prolunga lunga 20 cm con attacco LL M/F.

. n 1 Il tutto deve essere avvolto in un telo per tavolo madre in biaccoppiato avvolgente 230 x 200 cm di

50μm di spessore e zona centrale assorbente per copertura tavolo e ordinatamente contenuto in una

confezione sterile.

€

Lotto n. 343–  .

Kit per pericardiocentesi. - N.

Composizione::

TELO TRIACCOPPIATO cm 46x51 CON FORO D=cm12 ADESIVO

ASCIUGAMANI cm 40x50

PACCO GARZE(6 PZ.)cm  10x10

BISTURI FIG.11

AGO PER BIOPSIA TEFLONATO 18GA 15 cm con raccordo trasparente e cannula anche inpolietilene CON CONNETTORE FEMMINA

Introduttore  6FR cm 7 OD .079” ID .041”PER GUIDE .035”–.038”

CATETERE SKATER 6FR/35cm

RUBINETTO B.P.3 VIE LLMG DX OFF 180°(P.MAX.75 psi)(*899053)

SACCA DRENAGGIO 2L CON LLF

SIRINGA 50 cc LUER LOOCK

GUIDA TEFLONATA ANIMA FISSA 3mmJ/ .035”x150cm.

€

Lotto n. 344 –  .

SET PER PERICARDIOCENTESI  - N.

Composizione: catetere 40cm in Pebax, Pigtail e retto 6-8-9Fr.  con porzione distale perforata, rubinetto a tre vie per la raccolta di campioni e sistema di fissaggio alla cute. Ago 18G 9cm., guida a J diam. 0.035” 80cm., dilatatore e fissatore per catetere.Set raccolta: circuito di aspirazione e raccolta provvisto di valvole unidirezionali – siringa 50cc luer lock –sacca di raccolta da 1 litro con dispositivo di svuotamento.Telo con foro adesivo per la preparazione del campo.

€

Lotto n. 345–  .

Catetere per denervazione renale.  - N.

Catetere per denervazione renale a Basket con quattro elettrodi.  Funzionamento a radiofrequenza prodotta da generatore dedicato.

Possibilità di esclusione selettiva di uno qualsiasi degli elettrodi.

€

Lotto n. 346–  .

Catetere per ablazione renale  - N.

Catetere a palloncino OVER THE WIRE per il trattamento  in modalità bipolare dei pazienti in ipertensione farmacoresistente. Il palloncino deve essere montato all’ esterno da contatti elettrici per erogazione di energia in radiofrequenza a bassa intensità, palloncino non complaiante 3 ATM. Elettrodi in oro radiopachi, ciascuno elettrodo deve avere un rilevatore di temperatura ed un a regolazione indipendente dell’ intensità. Il catetere deve essere  lungo  circa 90 cm e deve potersi connettere ad un generatore di radiofrequenza, dato in uso dalla ditta aggudicatura .

Misure dal palloncino 4/5/6 e 7 mm x 25 cm con numero  elettrodi rispettivamente di 4/6/8 paia.

Compatibile  con filo guida 0.14 e 0.18 e cateteri  guida  da 8 fr.

€

Lotto n. 347 –  .

Catetere per ecografia intracardiaca – N.

Costituito da trasduttore piezoelettrico con frequenza di lavoro di 9MHz, con inclinazione di circa 45°. Il trasduttore, attivato dall’unità motore, effettua una rotazione alla velocità di 1800 RPM (Rate Per Minutes) ed emette 256 impulsi per rotazione (viene cioè compiuto un giro di 1.4° per impulso). Tutto ciò consente la visualizzazione, sullo schermo della console, delle strutture intracardiache. Diametro catetere 9 F. Lunghezza Catetere 110 cm.

€

Lotto n. 348 –  .

Elettrodi per stimolazione bipolare         - N.

Elettrocatetere per stimolazione temporanea, bipolare, a pallone.

Misure richieste: 5Fr. lunghezza 110cm

€

Lotto n. 349–  .

Elettrocateteri per stimolazione temporanea  - N.

Elettrocatetere precurvato per stimolazione temporanea, bipolare, lunghezza di 120cm, calibro 5F e 6F, distanza interelettrodica 10mm, curva distale Cournard e Josephson. Il corpo del catetere deve essere realizzato in mescola di poliuretano e rinforzato con maglia di acciaio. La parte terminale deve essere di lunghezza non inferiore a 10cm, con punta flessibile, soffice e non armata

€

Lotto n. 350–  .

Elettrodi stimolatori temporanei per urgenze  - N.

Elettrodi stimolatori temporanei per urgenze

Cateteri ad Elettrodo corpo di poliuretano estruso e Woven, Bipolari, per Terapia d’Urgenza, con

Palloncino, Lunghezza elettrodo 2 mm, materiale dell’elettrodo Acciaio inox , Misure disponibili French 4 e 5, spaziatura elettrodi 1 cm, Lungh. utile 110 cm, Lungh. Totale 130 cm, tipo di connettore a poli protetti, dotato di adattatore ECG, siringa, ago/cannula per introduzione.

€

Lotto n. 351

Sistema diagnostico per il monitoraggio della terapia antiaggregante – N.

Sistema per l’analisi completa della funzionalità piastrinica e per il monitoraggio dei farmaci antiaggreganti con tecnologia impedenziometrica. Esame su sangue intero con l’utilizzo di reagenti; Lettura automatica in doppio per ogni test. Memorizzazione sino a 20.000 test. Possibilità di effettuare 5 test simultaneamente. Test per aspirina, inibitori IIb/IIIa, Clopidrogel, Prasugrel.

€

Lotto n. 352

Detettore a  detezione ottica turbidimetrica . N.

Indagine Point of care, per la valutazione dell’efficacia di terapia antiaggregante tramite misurazione dei aggregazione piastrinica di campione di sangue intero .

€

Lotto n. 353 –  .

Patch emostatico per chiusura accessi vascolari – N.

Patch emostatico non invasivo per il controllo delle emorragie anche gravi, a base di polisaccaride naturale biocompatibile a carica elettrica positiva senza interferenza sulla cascata coagulativa, con proprietà antibatteriche ad ampio spettro sia su micro-organismi Gram+ che Gram- compresi lo Stafilococcus Aureus antibioticoresistente alle meticilline (MRSA), l'Enterococcus Faecalis (VRE), l'Acinetobacter Baumanii ATCC e la Klebsiella Pneumoniae ATCC.

Patch misura cm 4x4

Strip misura cm 2,5x10

€

Lotto n. 354 –  .

Connettore a Y  - N.

Connettore a Y per procedure complesse e cto, diametro interno 3,33 mm, compatibile fino a 10 F, apertura a pressione e chiusura a rilascio, apertura e blocco effettuando ¼ di giro della ghiera di apertura, vite per stringere la valvola. Con due valvole, una emostatica e una fissa.

€

Lotto n. 355 –  .

Valvola emostatica a Y – N.

Valvola Emostatica ad Y easy catch con sistema a 3 scatti (aperto-chiuso e con possibilità di operare-chiuso) per procedure diagnostiche/interventistiche con sistema di chiusura a pulsante e sistema di chiusura di sicurezza automatica durante l' utilizzo di pompa di iniezione di contrasto tipo Acist o Medrad. Disponibile in varie configurazioni di Kit (con torquer, Ago, via laterale”). Lunghezza via laterale 23 cm con diametro interno 2mm e tolleranza di pressione di 100 Psi, ago da 102 mm e diametro interno da 0.019'', Torquer disponibili in vari colori.

€

Lotto n. 356 –  .

Mandrino controllo di torsione  - N.

Mandrino controllo di torsione per guide idrofili che compatibile con guide diametro da 0,010” a 0,038 – con mordente a crimpaggio controllato antigraffiamento.

€

Lotto n. 357–  .

Torquer compatibili per guide di 0.014 e maggiore di 0.014”.  - N.

Lotto n. 358.

Rubinetto tipo  Floswtich con meccanismo di apertura e chiusura ON / OFF trasparente , compatibile  con guida non superiore a 0.015”. Possibilità  di chiusura  con guida  all’ interno  per utilizzo  torque 1.050 PSI ON – 200 PSI  OFF.

€

Lotto n. 359

Filo guida in acciaio a tecnologia Hi-Torque Balance (mix con Elastina) di varie misure e lunghezze. N.

€

Lotto n. 360

Catetere a doppio lume per la misurazione della pressione simultanea.  N.

Catetere a doppio lume per la misurazione simultanea della pressione intraventricolare, trans-vascolare intra-vascolare. Basso profilo di attraversamento.

Pigtail, Lunghezze catetere da 110cm e 125cm 6/7/ e 8fr lume interno 4 e 5fr, punta atraumatica che protegge le pareti del ventricolo sinistro durante l'iniezione di mezzo di contrasto, indicato per le misurazioni intraventricolari.

Multipurpose lunghezza catetere 100cm  indicato per l'attraversamento della valvola aortica, e nella versione dritta per la misurazione della pressione in lesione intravascolari e periferiche.

Catetere Punta dritta lunghezza 110cm, particolarmente indicato per la misurazione della pressione portale durante la TIPS, senza rimuovere la guida.

€

Lotto n. 361.

Catetere di rientro IVUS guidato – N.

Catetere di rientro per le procedure di angioplastica sub-intimale; il catetere, a doppio lume, è dotato di trasduttore ultrasonico per ecografia intravascolare nella sezione distale e di ago in nitinol da 24 Gauge regolabile (da 3 a 7 mm) tramite apposita impugnatura.

€

Lotto n. 362

Sistema monitoraggio diuresi	- N.

Sistema di monitoraggio della diuresi e mantenimento della volemia nei pazienti sottoposti a procedure interventistiche, al fine di ridurre marcatamente l’incidenza di nefropatia da mezzo di contrasto. Elementi principali sono la consolle ed i Kit monouso costituiti da linea monouso, prolunga d’estensione e sacca di raccolta.

€

Lotto n. 363

Biotomi per biopsie endomiocardiche e introduttori per biotomi

Voce a:

Biotomi in acciaio inossidabile teflonato con lunghezza stelo 50 e 104 cm, diam. 5.5 e 7 Fr, punta modellabile.

Voce b:

Introduttori per biotomi lunghezza 45 e 98 cm, nel calibro di 7 Fr, versione punta dritta e  curva, calibro 8 Fr

€

Lotto n. 364

Catetere da ablazione laser a palloncino –

Catetere per ablazione laser monouso da 12 Fr multilume provvisto alla sua estremità di un palloncino sagomato gonfiabile da 20 a 30 mm di diametro, di un generatore laser ad arco spostabile e ruotabile per regolare la posizione di erogazione di energia e di un fluido di raffreddamento che ricircola attraverso il palloncino compliante. Provvisto di lumi separati per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio del palloncino, per l'accesso endoscopico e l'illuminazione.

Introduttore Deflettibile

Introduttore deflettibile fino a 180 gradi monouso da 12 Fr da inserire nella vena femorale e avanzare nell'atrio sinistro attraverso una puntura transettale per facilitare il posizionamento del catetere laser a palloncino

Endoscopio

Endoscopio riutilizzabile del diametro di 500 micron con ampio campo visivo da inserire nel catetere laser a palloncino. Il lume dell'endoscopio non è in contatto con i fluidi corporei del paziente e, di conseguenza, l'endoscopio è riutilizzabile per circa 5-10 procedure.

€ ; € ; €

Lotto n. 365

Aghi per termo ablazione a RF. - N.

Aghi ad uncini estraibili con termocoppie in punta. Possibilità di disattivazione selettiva di un qualsiasi uncino. Sistema di uscita ago a punta attiva antiseeding.

€

Lotto n. 366  –  .

Ago antenna per microonde. - N.

Ago antenna composto da manicotto plastico e trocar metallico coperto in fluoro polimerico plastico, con indicatore di profondità. Punta rastremata affilata in bronzo. Disponibilita di aghi con punte da 2 cm/4.1 cm/. Lunghezze di aghi disponibili da 15 e 25 cm con indicatore anti ustione, di distanza limite in estrazione per la disattivazione della punta. Aghi corredati da clip blocca ago e maniglia in plastica. –

Lotto n. 367 –  .

Cuvette per il controllo dei parametri coagulativi con microgoccia per poter eseguire i seguenti test : ACT, APTT, PT in sala di emodinamica.

Cuvette per il controllo dei parametri coagulativi con microgoccia per poter eseguire i seguenti test : ACT,

APTT, PT in sala di emodinamica.

I test consentono la determinazione dei tempi di coagulazione ed il controllo dei parametri coagulativi, il

monitoraggio della coagulazione Il sistema deve essere a micro-goccia, e deve avere una gestione

dinamica del campione di sangue con una doppia rilevazione del coagulo una di tipo meccanica ed una di

tipo foto-ottica. Inoltre deve eseguire i test in tempi brevi (possibilita di eseguire il test ACT per alti dosaggi

di eparina in meta tempo fino a 350 sec.) La stabilita dei reattivi deve essere di almeno 24 h per le

cartucce aperte, di un mese a temperatura ambiente e di almeno quattro mesi in frigorifero, e di 1 anno.

Gli esami eseguibili dovranno essere: Voce a): ACT-LR (eparina bassi dosaggi) espressi in secondiequivalente

ACT/CELITE

Voce b) VACT + (eparina alti dosaggi )

Voce c) : APTT sensibilita dell’eparina fino a 1,5 unita /ml di sangue. Risultati correlati in tempo plasma

fino a 400 secondi -

Voce d): PT che permette di eseguire il test utilizzando un campione di sangue venoso o capillare

(fingerstick) . Risultato riportato in INR e tempo plasma .

BASI DI GARA

Voce a) € ; Voce b) € ; Voci c) e d) €

Lotto n. 368 –  .

Copertura per tavolo di Emodinamica – N.

Sistema di copertura igienica  per tavolo operatorio, protettivo e superassorbente,  con tecnologia Mojave  capace di assorbire fino ad 8 Litri di fluidi. L’utilizzo di tale sistema di copertura aumenta la soglia dell’igiene in sala di emodinamica, riducendo le infezioni associate all’assistenza sanitaria, Massima protezione del materassino aumentando quindi la longevità delle attrezzature della sala. Riduce i tempi per la pulizia del tavolo operatorio e degli accessori, tra un intervento e l’altro, mantiene asciutta e morbida la superficie a contatto con il paziente, migliorandone il confort. Il kit deve comprendere: telo copri tavolo con tecnologia Mojave  assorbente  misura 101x229cm; telo di trasferimento paziente, copertura per supporti braccia e copri poggiatesta.

Per tale dispositivo se ne  aggiunge un altro con caratteristiche uguali ma con diversa misura 101cm x 305 cm

€

Lotto n. 369–  .

Bende adesive . N.

Bende adesive per fasciature compressive della regione inguinale e brachiale. Benda elastica adesiva costituita da tessuto elastico areato, strato adesivo multi direzionale a spina di pesce e pellicola protettrice intercalata.

€

Lotto n. 370 –  .

Copri-sonda TEE – N.

kit copri sonde per ecocardiografia trans esofagea, monouso, sterile, latex free in poliuretano con incluso paradenti, siringa e gel conduttore, con comodo applicatore mis: 30x16x1000mm.

€

Lotto 371–  .

Copri sonde ecografiche in poliisoprene per sonda cardiaca adulti, monouso, sterile, latex free, misura:40x 300mm, arrotolata e copri cavo 150x1500mm. - N.

€

lotto n. 372 –  .

Gradft addominale trimodulare ovation – N.

Stent/graft addominale trimodulare  Stent/graft addominale trimodulare  composto da Corpo Aortico, due estenzioni iliache ; complete di autoiniettore e polomero ;   Sistema di rilascio  a basso profilo ( 14F-15F di diametro Esterno) ;  le gambette del corpo Aortico sono legate fra di loro tramite un filo guida collegato al sistema di rilascio , per facilitarne la canulazione del gate contro-laterale;  La sezione Aortica è costituita da uno Stent Prossimale in Nitinolo radiopaco  per il fissaggio soprarenale e da un innesto in PTFE a bassa permeabilità ; Stent con Ancorette che ne consentono il fissaggio alla parete Aortica soprarenale; presenza di anelli che hanno la funzione di sigillatura prossimale dell'Endoprotesi sulla parete  aortica stessa con un  Polimero riempitivo  biocompatibile che ha la funzione indispenzabile per un perfetto sealing;    Estensioni Iliache costituite da stent in Nitinolo incapsulato nel  PTFE   ; precaricate in sistema di rilascio con diametro esterno di 13F;14F;15F; Polimero riempitivo( PEG)  degli anelli Biocompatibile fornito sottoforma di Kit; Munito di Autoiniettore

€

Lotto n.  373

Pallone per angioplastica periferica – N.

Catetere a palloncino per angioplastica periferica di tipo OTW dotato di pallone semi-compliante Quadflex. Dotato di shaft da 100, 130 o 150 cm e disponibile in diametri da 1,5mm a 5mm (con mezze misure) per lunghezze da 20mm a 280mm compatibile con guida 0,014”.

€

Lotto n. 374–  .

Cateteri ad ultrasuoni – N.

Catetere ad ultrasuoni per la visualizzazione endocardiaca ed endoluminale dell’anatomia e della fisiologia cardiache e dei grandi vasi, lunghezza del catetere cm 90 in pebax con manipolo policarbonato di grado medico e punta in pebax, Fr 8, rotazione 160° in 4 direzioni (ant,post,dx e sx) frequenza 5-10 MHz, tecnologia phased array (64 elementi) e trasduttore ad ultrasuoni per imaging bidimensionale in punta. Modalità doppler PW,CW,DTI.COLOR.

€

Lotto n. 375

cateteri guida 8F. - N.

Cateteri portanti in duraform e poliestere con armatura a 16 fili intrecciati in acciaio 316L.Lume interno rivestito in PTFE. Punta extrafoft 7cm. in tre configurazioni :ST/MP/40°.Misure 5fr0.53/6fr.0.64/7fr.0.81/8fr.0.86/9fr.o.99 per lunghezza 90 e 100 cm.

€

Lotto n. 376–  .

Kit misurazione pressione cruenta con trasduttore – N.

Kit per misurazione pressione cruenta con trasduttore compatibile con controp. DATASCOPE 216

€

Lotto n. 377

Catetere per denervazione renale via radiale. -N.

Catetere di Lunghezza:105/155 cm. Diametro dello Shaft :4Fr ( 1.33mm). Compatibilità del catetere guida :6 Fr ( 2.0mm). Materiale dello shaft in nickel-titanio. Possibilità di trattare l’arteria renale attraverso catetere dedicato per approccio radiale.

€

Lotto n. 378

Palloni per contropulsatore aortico.- N.

Catetere a doppio lume intregrato, in nylon ricoperto di poliuretano. Punta tapered. Dimensioni: 8 Fr per 35 mm. Possibilità di inserimento sia in assenza di introduttore che con introduttori dedicati.

€

Lotto n. 379

Dispositivo per stimolazione del ventricolo destro- N.

Dispositivo per stimolazione del ventricolo destro, con batteria e cateteri incorporati, senza elettrocatetere. Posizionamento tramite sistema di  introduzione dedicato 18Fr. Possibilità di  riposizionamento durante impianto e di recupero tramite apposito sistema. Dispositivo dotato di marker radiopaco per il posizionamento. Fissazione tramite vite esposta ed alette di fissaggio. Dimensioni: volume 1cc, peso 2 gr, lunghezza totale 12,8 mm,  diametro esterno massimo 4.6mm. Longevità: 8.4 anni (100% stimolazione VVIR , freq. base 60bpm, 2.5 V@0.4ms, 500 Ω). Telemetria bidirezionale condotta. Funzione Rate Responsive basata su sensore di temperatura sanguigna correlato alla domanda metabolica

€

Lotto n. 380  .

Pallone per Valvuloplastica – N.

Catetere  transluminale a palloncino per valvuloplastica aortica con particolare disegno a forma di clessidra V8,  evitando nel gonfi aggio un eccessiva dilatazione dell’anulus valvolare, palloncino nella parte centrale più compliante rispetto ai segmenti a bulbo; RBP 3.0 ATM-

Mis. 22mm – 24mm – 26mm – 28mm

€

Lotto n. 381–  .

Microcatetere ad alto flusso  - N.

Microcatetere ad alto flusso  costituito da tre strati coestrusi  a durometria variabile con rivestimento in hydropass negli ultimi 65 cm e markers distale in platimo-iridio; calibro est 3 Fr. distale 2.8 Fr, lume interno 0.027. lunghezze 105/115/135/150 cm con punta non armata da 10/20 cm compatibile con guida 0.18 portata 800 psi.

Lume interno rivestito in PTFE con armatura in Vortec plus nello strato centrale. Connettore tipo Venturi, calibro compatibile con l’introduzione di contour sino a 500 micron e embosfere sino a 900 micron. Nel kit deve essere presente una guida 0.16 tipo fathom con rivestimento in ICE 0.16 premontata sul catetere ed un introduttore per micro guide compreso di un torque.

€

Lotto n. 382 –  .

Guida V 14 lunghezze 182 e 300 cm

Guida V 14 lunghezze 182 e 300 cm guida punta dritta, angolata  preformabile rivestita con polimero e rivestimento idrofilo, anima  in scitanium. Punta distale in tungsteno radiopaco e preformabile prossimale rivestite in PTFE, punta lunga  11 cm 3 gr., punta rastremata x 3 e 6 gr.

Voce 2) Sistema di rientro dallo spazio subintimale a palloncino di posizionamento compatibile con guida 0.135, lunghezze 70-100 cm diametro del palloncino 5.4 mm compatibile con introduttore 6 Fr.

Catetere OTW a palloncino di posizionamento, microcatetere con punta ad ago costruito da un catetere ipotubo diametro 0.31 compatibile con guida 0.14.

Voce 1) €   ; Voce 2) €

Lotto n. 383 –  .

Particelle biodegradabili di amido parzialmente idrolizzato. N.

Particelle biodegradabili di amido parzialmente idrolizzato 50 micron. Emivita di circa 35/50 minuti. Devono essere utilizzabili nella TACE e nel trasporto di farmaco chemioterapico per  embolizzazione temporanea.

Farmaci compatibili gentabicina, doxsorubicina, oxsoliplatino, docetaxsell, irinotecan.

€

Lotto n.384 –  .

Catetere a palloncino per PTA, non compliante, da 5 e 6F in materiale composito multistrato estremamente resistente, RBP tra le 20 e le 24 atm, catetere coassiale nella parte prossimale e a triplo lume nella parte distale per garantire una capacità di spinta ottimale e allo stesso tempo rapidità di gonfiaggio/sgonfiaggio e angolo di spalla rastrernato.Punta in Tungsteno lunga 4.5 mm. Compatibilità con guida .035i diametri da 3 a 10 mm , lunghezze pallone da 2 a 20 cm, lunghezze catetere da 40 a 135 cm.

€

Lotto n. 385–  .

Sistema percutaneo di riduzione dell'insufficienza mitralica – N.

Sistema percutaneo di riduzione dell'insufficienza mitralica Mitra Clip

€

Lotto n. 386  .

Endoprotesi per aneurisma iliaco ed ipogastrico in EPTFE – N.

Endoprotesi per aneurisma iliaco ed ipogastrico in EPTFE supportato esternamente, senza suture, da un filo continuo in nitinolo elettropulito composta da:

– lunghezza 10 cm.

- Branch ipogastrico diametro prossimale 16 mm e diametro distale 10-12-14 mm

lunghezza 7 cm

    - Biforcata iliaca diametro prossimale 23 mm e diametro distale 10-12-14 mm,

    - Ramo aortico diametro 23-26-28-31 e 35mm.

    - Ramo controlaterale diametro 12-14-16-18-20-23 e 27 mm.

€

Lotto n. 387–  .

Sistema di introduzione per  manovre interventistiche – N.

Sistema di introduzione per  manovre interventistiche per via percutanea costituito un ago da 21g  con otturatore  guida di sicurezza  da 0.18  cm 60 in nitinol  o  a scelta in acciaio con punta  floppy in platino - sistema coassiale 4 fr. Con cannula irrigiditrice metallica e camicia 6 fr.  con marker  distale. Guida  Heavy Duty 038 dritta o a J  3 mm  a scelta

€.

Lotto n. 388–  .

Calibri vari – N.

Endoprotesi biliare plastica tipo Carey Coons   calibri vari.

€.

Lotto n. 389 –  .

Endoprotesi biliari per stenosi benigne e maligne – N.

Endoprotesi biliari per stenosi benigne e maligne, rimovibile e non, in PTFE a basso profilo diam. 8 e 10mm lungh. 4-6-8-10cm

€.

Lotto n. 390 –  .

Stent Transepatico biliare – N.

Stent Transepatico biliare totalmente rivestito parzialmente rivestito e nudo in platinol ( anima  in platino rivestito  da nitinol). Rivestimento  dello stent ricoperto e del parzialmente ricoperto in permalume. Doppio cappio per  recupero parziale o rimozione. Possibilità di utilizzo per  patologie  benigne e maligne. Stent a doppia svasatura . Catetere posizionatore da 8.5 Fr x cm 75. Misure stent non rivestito diametro 8 e 10 mm x 40/60/80/100 mm. Misure stent  parzialmente rivestito e totalmente  rivestito diametro 8 mmx60/80 mm; diametro 10 mmx40/60/80 mm. Compatibile con RNM sino a 3 TESLA.

€.

Lotto n. 391  .

Catetere per drenaggio percutaneo – N.

Catetere per drenaggio percutaneo con punta a J e Pigtail con fermo esterno a tiranti, realizzato in flexima per posizionamento con metodo Seldinger o a puntura diretta in mescola standard rigida o morbida. Materiale  flessibile altamente radiopaco  bicompatibile  e altamente resistente alle incrostazioni, pareti  sottili e resistente al KinKing fori ovali e rivestimento idrofilico. Ogni catetere deve essere  dotato di stiletto a punta di diamante, cannula irrigidiatrice metallica con punta  ecogenica e mandrino plastico, lunghezza cm. 20 e 25, nelle misure 6/8/12/14. Possibilità di  lunghezza anche 35 cm per drenaggio esterno/interno

€.

Lotto n. 392–  .

Elettrodi per ablazione a radiofrequenza  nelle  configurazioni :

Ago a punta trocar con punta esposta  cm. 1.5, schermato senza sistema di raffredamento , materiale costruito in acciao con markers di posizionamento.Ago tipo LeVeen lunghezze 12/15/ e 25 cm con area di trattamento 2/3/3.5/4 cm cannula da 17/15/14 e 13 ga lunghezza 8.5 e 10.5

Ago tipo LeVeen ad ago coassiale costituto  da trocar in acciao iper ecogenico, misure 3/3.5/4 cm x cm 15 e cannula 16 ga.

€.

Lotto n. 393–  .

Applicatore interstiziale, monouso – N.

Applicatore interstiziale, monouso, per termoablazione  a Microonde. Il dispositivo deve essere:

· Dotato di punta tipo trocar, per un'agevole penetrazione, e deve consentire ablazioni almeno fino a 5,5 cm di diametro trasversale in 15 minuti circa alla potenza di 80W;

· Dotato di dispositivo per l'intrappolamento delle M/O riflesse, al fine di evitare gli effetti del riscaldamento retrogrado, assicurando il pieno controllo sulla figura della necrosi;

· Dotato di chip di memoria per il riconoscimento automatico del tipo e modello di applicatore, dal generatore;

· Dotato di sistema idraulico per il raffreddamento dell'antenna ;

· Capace di controllare, tramite il generatore, l'indice di sfericità, la dimensione dell'ablazione, la potenza e la durata del trattamento;

· Totalmente isolato, ad eccezione della zona operativa, utilizzabile sotto guida US e TAC;

· Riutilizzabile sullo stesso pz e nella stessa seduta interventistica, per il trattamento di lesioni più estese;

· Completo di cavo di collegamento al generatore ed alla pompa per il raffreddamento;

· Mini-invasivo eliminando l'uso di piastre neutre per la chiusura del circuito elettrico, riducendo così l'invasività della procedura sul pz.

Il sopradescritto ago deve essere fornito in kit, sterile, completo di: applicatore per la disinfezione della cute; telo operatorio con foro; indicatore di profondità; bisturi m/uso e protettore rimovibile copri-ago

Lotto n. 394–  .

Custom Kit per embolizzazioni – N.

Custom Kit per embolizzazioni, costituito dai seguenti componenti  siringa da 2 ml embosfere a scelta  900/1200 micron - 700/900 micron -500/700 micron, rubinetto a tre  vie Ra/RH off 180° -1000 PSI  siringa 1cc LLM in PC - stantuffo bianco - siringa 30 cc LLM - paio guanti chirurgici in lattice misure a scelta

€.

Lotto n. 395–  .

Kit per vertebroplastica – N.

Kit per vertebroplastica con cemento ad elevata viscosità tipo Confidence completo di sistema di preparazione "chiuso" e di iniezione ad alta pressione. Quantità minima di cemento per confezione 10 ml.Il kit deve essere provvisto di almeno 2 aghi punta trocar o becco di flauto,calibri vari,ago da biopsia,martello e manipolo reggi ago.

€.

Lotto n. 396–  .

Kit sterile copri sonda ecografica  - N.

Kit sterile copri sonda ecografica lunghezza min 150 cm con confezione di gel sterile .

€.

Lotto n. 397–  .

Catetere a palloncino ricoperto in Nitinol – N.

Catetere per PTA  semicompliante ricoperto da struttura di forma rettangolare in Nitinol per procedure periferiche BTK e ATK disponibile in diam da 2.5mm fino a 6.0mm con lunghezze da 20 a 120mm, compatibile con guide .014'' e .018", introduttori da 5 e 6Fr.

€.

Lotto n. 398  .

Plug  autoespandibile – N.

Plug  autoespandibile precaricato su un catetere provvisto di manipolo per il rilascio controllato. Costituito da una membrana in ptfe e una anima elicoidale in nitinol a memoria di forma. Compatibile con catetere guida da 6 fr.e 7.5 secondo misure.Mis.6,9 e14 mm. X 15,18 e23mm lunghezza device 105 cm

€.

Lotto n. 399–  .

Dispositivo per biopsie multiple – N.

Dispositivo per biopsie multiple con meccanismo automatico tipo tru cut. Manipolo in plastica, ago in acciaio in due pezzi :cannula esterna tagliente  e stiletto a becco di flauto con incavo di prelievo. Codice colore secondo calibro e manipolo utilizzabile e caricabile con l'ausilio di una sola mano.Sito di prelievo frustoli 19mm.con sezione superiore a  180° ad incavo core concept. Ago con markers progressivi di profondità ogni centimetro. Punta ecogena  e compatibilità con tutti gli apparecchi di stereotassi.

Deve essere corredato di cannule multi prelievo mandrinate e  compatibili con le varie misure: 20/18/16/14G. per cm. 10/16/20.

€.

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

Lotto n. 400–

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco

Catetere a palloncino per PTA a rilascio di paclitaxel, per il trattamento di stenosi delle arterie femorali e dei piccoli vasi.  Il farmaco deve essere applicato su tutta la superficie del palloncino con un processo di copertura a due strati che garantisca una concentrazione di paclitaxel non inferiore a 2µg/mm2.  Possibilità di gonfiaggi multipli.  Diametro del palloncino:  2.00-2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00-5.50-6.00mm. Lunghezza del palloncino: 10-13-16-18-21-24-27-30-33-36-39mm. Catetere a scambio rapido compatibile con guida da 0.014”, lunghezza utile del catetere almeno135cm.

Lotto n. 401

Spirali coil embolizzanti –

Spirali Coil per embolizzazione in lega di platino collegate  ad uno spingitore dotato di markers di posizionamento, ad  un impugnatura  per distacco. Diametro 0.020”. Modalità di costruzione tretch resistent, in nitinol .La spirale deve avere  un repere radiopaco nella parte  distale, configurazione  complex a J con morbidezza standard / soft e extrasoft. Misure da 3 a 32 mm  x lungh. da 6 a 60 cm.

Lotto n. 402

Valvola emostatica a Y con connettore rotante a 360° dotato di luer lock, membrana della valvola in silicone a 3 lembi, struttura in PVC trasparente, lume interno 0.118 pollici, per cateteri fino a 9F

Lotto n. 403

Spirale per embolizzazione definitiva in platino e fibre di poliestere a rilascio libero. Configurazione a cono calibro 035 misure 2/4 x 30 mm, 3/5 x 35 mm, 3/6 x 53 mm, 3/7 x 67 mm; calibro 018 misure 2 x 3 x 22mm, 2 x 4 x 42mm, 2 x 5 x 60mm, 2 x 6 x 85mm Configurazione a doppio vortice misure 2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6 Configurazione ad elica calibro 035 misure 3x2, 3x4, 4x3, 5x3, 5x5, 6x4, 7x4, 9x6 Fibered calibro 018, filamento primario 0155 pollici misure 2x10, 2x20, 3x30, 4x30, 4x40, 5x50, 6x60x 7x70

Lotto n. 404

Catetere dilatatore a palloncino a doppio lume non compliante con doppio marker radiopaco, 8 ATM, calibro 5.8 F lunghezze del catetere 75 e 120 cm. Misure: diametro 12 e 14 mm lunghezze 2cm, 4cm, 6cm. Cateteri in poliammide, palloncino in Poli5, rivestimento in Mediglide.

Lotto n. 405

Catetere a palloncino per occlusione temporanea di grossi vasi, cateteri in nylon, pallone in lattice e siringa a corredo in polietilene. Calibro 7F, lunghezza dello shaft 65cm e 100cm, diametro da 20/27/33/40mm, lunghezza del palloncino 2cm, compatibili con guida 038, struttura a 2 lumi paralleli.

Lotto n. 406

Guida 014 e 018 super selettiva per piccoli vasi, lunghezze da 130/190/300cm, punta retta modellabile e a J 2.5cm, punte floppy da 3/5/7/10cm, 3 o 4 markers secondo modello distanziati 5cm uno dall’altro. Sezione distale ricoperta da spirale in platino altamente radiopaco, anima in acciaio monopezzo con rivestimento in PTFE. Controllo di torsione 1 a 1. Reperi prossimali a 90 e 100 cm secondo modello.

Lotto n. 407

Catetere a palloncino semicompliante OTW e Monorail compatibile con guida da 014 e 018, lunghezza dello shaft da 80/90/150cm, diametri del palloncino da 2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8mm, lunghezze del palloncino da 10/15/20/30/40/60/80/100/120/135/150cm. Palloncino in Pebax, catetere in nylon12, markers in oro, rivestimento in Softglide.

Lotto n. 408

Micro catetere per mezzo di contrasto, embolizzanti o chemioterapici, calibro da 3.0F rastremato a2. 4F, lume interno da .021, lunghezza del catetere da 105/130/150 cm, punta da 20 o 30cm, compatibile con filo guida da 018 e introduttore da 4F, 1000 PSI, punta dritta preformabile a vapore con mandrino e valvola emostatica in dotazione ed angolata, rivestito in Polifusion con superficie interna in PTFE, catetere armato con fili in acciaio, rivestimento idrofilo in Hydropass, markers in platino iridio.

Lotto n. 409

Particelle embolizzanti per occlusione con calibri 45-150/150-250/250-355/355-500/500-710/710-100/1000-1180 in fiale da 2ml volume a secco 1cc. Le particelle devono essere costituite da grani calibrati di alcool polivinilico con dimensioni costanti che si discostano massimo del 5%, volume a contatto con il liquido con alterazione massima del 10%, sterilizzazione a raggi gamma.

Lotto n. 410

Microcatetere da 021 e 027 precaricato con filo guida 016 per indagini super selettive, infusione di mezzo di contrasto, embolizzanti, chemioterapici; realizzato da un ipotubo in nitinolo micro fessurato, rivestimento interno realizzato con 4 mescole differenti di materiali polimerici estrusi, rivestimento idrofilico per circa i 70% della lunghezza, rivestimento prossimale in PTFE, markers radiopachi in platino iridio, punta dritta preformabile, Bern, J tip, Swan Neck, lunghezza del microcatetere 105/130/155 cm, 1200 PSI.

Lotto n. 411

Siringa con manometro a doppia scala per gonfiaggio cateteri a palloncino, capacità 20cc, pressione 26 Atm, struttura con regolazione micrometrica a vite dello stantuffo, filettatura ridotta, sistema di gonfiaggio e sgonfi aggio rapido azionato da bottone, blocco di fine corsa, manometro angolato con scala luminescente, siringa in PVC e manometro in ABS.

Lotto n. 412

Introduttore composto da guaina e dilatatore con markers radiopaco in tantalio a 2cm dalla punta, realizzazione in unico pezzo dell’asta e del mozzo della guaina, codice colore e valvola emostatica, tubo laterale con rubinetto a 3 vie con sistema di fissaggio, shaft in tetrafluoroetilene e solfato di bario, introduttore in poliammide, guidino a corredo in acciaio, rivestimento dell’introduttore in silicone. Calibri 4/5/6/7/8/9F lunghezze 7/11/25 cm, compatibile con guida da 038.

Lotto n. 413

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco OTW e OTW SL semicompliante rivestito in Paclitaxel, rivestimento del palloncino con TRANS PAX costituita da una combinazione di Paclitaxel ed eccipiente che permette una dose di farmaco ridotta sulla superficie del pallone pari a 2.0 mg per mm2,, doppio lume coassiale per il filoguida rispettivamente da 014 o 018, doppio markers radiopaco, lunghezze di lavoro rispettivamente 80 e 150 cm , 90 e 150 cm. Il palloncino deve essere dotato di sistema di caricamento per preservare il rivestimento in Paclitaxel. Catetere in nylon con rivestimento interno in Pebax e palloncino in Pebax, markers in oro, eccipiente estere citrato, farmaco Paclitaxel. Disponibile nelle misure: diametri da 2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8 mm, lunghezze da 30/40/60/80/100/120/150. Profilo di punta 0022, pressione 6 Atm / 14 Atm.

Lotto n. 414

Guida per CTO periferiche da .014 e .018 con 4 diversi livelli di rigidità in punta. Anima interna in acciaio con rivestimento prossimale in PTFE e distale polimerico, rivestimento idrofilico esterno Arland. La punta distale a spirale altamente radiopaca da 2 o 2.5 cm con peso variabile da 12-15-25-30 grammi, lunghezze da 190 e 300 cm.

Lotto n. 415

Drenaggi in Expel per rimozione interna o esterna di sacche di fluidi. Calibri da 16-18-24-26 F per 30 e 40 cm, punte J tip o Pigtail con fermo esterno, compatibili con guida da .035 o .038. Posizionabili con tecnica Seldinger o a puntura diretta. Materiale di costruzione in Flexitane resistente ed altamente visibile in Tac e fluoroscopia, rivestito in polimero idrofilico, punta rastremata 1.3 mm, markers radiopachi a 5 cm dal foro di drenaggio, connettore svasato. Con le stesse caratteristiche di costruzione si richiede stent ureterali radiologici nelle misure da 6.3 e 10.3F nelle lunghezze 16-20-22-24-26-28 cm, drenaggi nefrostomici da 8.3F 10.3F 12F 14F lunghezza 25cm, stent ureterali da 8.3F e 10.3F lunghezze da 22-24-26-28 cm.

Lotto n. 416

Micro guida per embolizzazione interventistica periferica da .016 e 0.14, costruita in acciaio gradualmente rastremata, sulla parte distale è inserito un ipotubo in nitinol micro fessurato perpendicolarmente, rivestimento esterno in polimero idrofilo tranne nella parte prossimale rivestita in PTFE. Sezione distale da 25 o 35 cm morbidi con filo di platino radiopaco, punta floppy da 10 e 20 cm preformabile, lunghezze disponibili .016 da 140 e 180 cm e .014 da 200 e 300 cm con punta dritta e angolata.

Lotto n. 417

Micro catetere per infusioni selettive di mezzo di contrasto e rilascio di spirali nel sistema vascolare periferico e intracranico. Lume interno 0.025 realizzato in polimero estruso a densità variabile, rivestimento a tripla armatura di nitinol prossimale ed unica distale, doppio marker distale a 3cm l’uno dall’altro, copertura idrofila nei 90cm distali. Misure 115-135-150 cm, punta dritta-45°-90°130°. Punte preformabili a vapore.

Lotto n. 418

Spirali per embolizzazione periferica in lega di platino (platino e tungsteno) a distacco controllato, diametro primario 020, stretch resistent attraverso un filo di nitinol, repere radiopaco a 3 cm dalla punta dello spingitore per un corretto e preciso rilascio, configurazione Complex, morbidezze standard e soft, indicate per aneurismi periferici, malformazioni e fistole arterovenose. Lunghezza da 1 60 cm, diametro da 2 a 32 mm.

Lotto n. 419

Sistema di trombo aspirazione per malattie vascolari e periferiche arteriose e venose con approccio prossimale. Il sistema comprende un catetere da riperfusione, guida separatore e pompa d’aspirazione con filtro e tubo d’aspirazione. Catetere a riperfusione in nitinol acciaio nitinol rivestito con sostanza idrofila, con connettore rastremato trasparente. Diametro 3.4F 5F 6F 8F con possibilità di punta dritta o precurvata, area di aspirazione da 15mm a 25.4mm

Lotto n. 420

Catetere da angioplastica ricoperto da struttura reticolare in nitinol OTW, profilo 020, diametro del palloncino da 2.5 a 6.0 mm, lunghezza del palloncino da 40-80-120 mm, lunghezza dello shaft da 120-135-150 cm a secondo calibro, compatibile con introduttore da 5F, 9/14 Atm, deve essere disponibile nelle modalità medicata con Paclitaxel e nelle modalità non medicato

Lotto n. 421

Palloncino per grossi vasi con 2 markers radiopachi all’interno del palloncino, catetere a 3 lumi per filo guida 038 e per rapido gonfi aggio e sgonfiaggio del pallone, palloncino in mescola di poliuretano, diametri da 10-20-30-40-45-50 mm, lunghezza del catetere da 65 e 100 cm.

Lotto n. 422

Dispositivo per occlusione in lega di platino collegato ad uno spingitore ed ad una impugnatura per il distacco, realizzato con doppio filamento in nitinol nella parte prossimale e mono filamento in nitinol nella parte distale, diametro primario della spirale 020, stretch resistent. Il sistema deve essere dotato di 1 marker radiopaco in punta per un corretto rilascio. Diametri da 4 a 8, lunghezza rispettivamente da 30-50-60 cm.

Lotto n. 423

Microsfere in vetro sterile e monouso caricate con ittrio con calibratura da 3-5-7-10-15-20 GBQ per il trattamento delle neoplasie.

Lotto n. 424

Palloncino per post dilatazione carotidea monorail, palloncino in nylon filtro con membrana con porosità 40 micron, cestello di protezione con 6 fili per adattarsi al vaso, 6 markers radiopachi sulla corona del filtro e 2 markers radiopachi nelle estremità del palloncino, apertura del filtro fino a 7 mm, compatibile con filo guida da 014 e introduttore da 6F e catetere guida da 7F, lunghezza del dispositivo 140 cm, diametro del palloncino da 5 e 5.5 mm, lunghezza da 20 e 30 mm.

Lotto n. 425

Dispositivo di gonfiaggio/sgonfiaggio monouso da 30 ml con indicatore di pressione analogico da 35 ATM , dotato di stantuffo filettato con barra blocca/rilascia, filettatura a passo ampio per raggiungere più rapidamente le alte pressioni, tubo flessibile di estensione per alta pressione e un rubinetto a tre vie ad alta pressione. Deve potersi preparare con l’uso di una sola mano.

Lotto n. 426

Microsfere per embolizzazione, non riassorbibili, in copolimero (tris-acrylgelatine), biocompatibil, perfettamente calibrate e con compressione controllata, comprimibili al 33%, elastiche, con superficie idrofilica, disponibili in siringhe da 20 ml precaricate con 1 o 2 ml, o in flaconi da miscelare, diametri da: 40-120µ, 100-300µ, 300-500µ, 500-700µ, 700-900µ, 900-1200µ. Disponibili anche colorate.

Certificazione per utilizzo in UFE e PAE.

Lotto n. 427

Particelle embolizzanti in Alcol Polivinilico, non sferiche, di varie dimensioni, perfettamente calibrate con distribuzione granulometrica, biocompatibili, non riassorbibili, disidratate. Idrofile e confezionate in flaconcini sterili e monouso contenenti 100mg di particelle. Prive di lattice, ftalati e sostanze di origine animale o biologica. Dimensioni di 45-150µm, 150-200 µm, 200-355 µm, 355-500 µm, 500-710 µm, 710-1000 µm e 1000-1180 µm.

Lotto n. 428

Flacone con microsfere per chemio-embolizzazione, di co-polimero superassorbente disidratate che quadruplicano il diametro iniziale una volta idratate con fisiologica, realizzate in sodium acrylate vinyl alcohol con elevata assorbibilità per il caricamento di farmaco chemioterapico all’interno delle sfere. Rilascio a cinetica controllata e prolungata nel tempo, utilizzabile anche per  Doxorubicina ed Irinotecan, ottima comprimibilità per occlusione uniforme e permanente del vaso. Dimensione microsfere disidratate 30-60/50-100/100-150/150-200 μ; dimensione microsfere caricate 120-240/200-400/400- 600/600-800 μ

Lotto n. 429

Sistema di recupero corpi estranei. Rapporto torsione 1:1. il catetere portante in FEP con marker radiopaco in prossimità della punta. Lunghezza dello snare deve essere di 120 cm mentre il catetere deve essere lungo 100 cm. I micro snare devono avere lunghezza dello snare di 175/200 cm e del catetere di 150/175 cm per cateterismo dei vasi sopraortici. Strisce di platino sono incorporate sul loop dello snare per agevolarne la visibilità sotto fluoroscopia.

Nelle configurazioni: - a tre loop a forma di trifoglio in nitinol tungsteno intrecciati e interlacciati tra loto aventi dimensioni da 2 a 45 mm. L’introduttore deve essere di 3.2F, 6F o 7F.  
- a singolo loop in tungsteno placcato in oro avente diametri da 5 a 35 mm. l'Introduttore deve essere di 2.3, 3 4F, 6 F o 7 F .

Lotto n. 430

Catetere per irrigazione intravasale con irradiazione a 360°  grazie alla presenza di fori posti a “spirale “ sul catetere,  per un rilascio uniforme del farmaco. Deve essere compatibile con guida fino a  0.035” . il segmento di infusione deve essere delimitato da 2 marker radiopachi in platino-iridio posti uno prossimalmente e l’altro  distalmente . Le dimensioni del catetere devono essere da 4fr e 5fr e lunghezze da 45-90 e 135cm. Le configurazioni del segmento infusorio devono essere disponibili nelle lunghezze da: 5-10-20-30-40-50cm. Il catetere deve essere corredato da sistema di rilascio dei fluidi con apposito alloggiamento per la siringa da20ml ,filo di occlusione, valvola emostatica.

Lotto n. 431

Catetere angiografico diagnostico Catetere angiografico diagnostico con corpo in Pebax, besno e solfato di  bario, connettore in policarbonato punta in Pebax con carburo di tungsteno. Cateteri diametro 4 Fr (ID 0.040”) e 5 Fr (ID 0.046”/0.052”), lunghezza da 30 a 125 cm, sopporta pressioni superiori ai 1200 PSI. Nelle conformazioni di punta: Bentson, Berenstein, Cerebral Modified, Cobra DVS, Headhunter, Hockey Stick, Hook, KA, KA2, Mani, Mikaelsson, Motarjeme, Motarjeme Cane, Motarjeme Exchange,  Multipurpouse, MW2, MW2 Modified, Newton, Osborn, Renal Double Curve, Renal Bifurcation Iliac, Reuter, RIM, Mini RIM Shepherd Hook, Simmons, Simmons Modified, Straight Selective, Uterine Artery ,Vertebral, Shepherd Flush, Ultra Bolus Flush, Modified Bolus Flush, Pigtail Flush, Straight Flush, Modified Hook Flush. Compatibili con guida 0.035” e 0.038” con 2-4-6-10 fori laterali oppure senza fori.

Lotto n. 432

Catetere angiografico diagnostico con rivestimento idrofilico in copolimero foto-polivinilpirrolidone e foto-poliacrilammide e Isopropanolo. Connettore in policarbonato , corpo del catetere in pebax con besnio e bario , con fascetta di raccordo del connettore in poliuretano morbido bianco a fisarmonica che minimizza l’attorcigliamento. Disponibile nei diametri 4 Fr con lume interno da .040” e da 5 Fr con lume interno da .046” ; nelle lunghezze da 40 e 60 cm rivestimento idrofilico nei 25 cm distali, nelle lunghezze da 100 e 125 cm rivestimento idrofilico nei 40 cm distali, compatibile con guide da .038”.

Nelle conformazioni di punta: Bentson, Berenstein, Cerebral Modified, Cobra, Headhunter, Hockey Stick, Hook, Ka2, Mani, Mikaelsson, Motarjeme, Motarjeme Cane,  Multipurpouse, MW2, Newton, Osborn, Renal Double Curve, Renal Bifurcation Iliac, Reuter, Sheperd Hook, Simmons, Simmons Modified, Straight Selective, Vertebral, Shepherd Flush, Ultra Bolus Flush, Modified Bolus Flush, Pigtail Flush, Straight Flush, Modified Hook Flush

Lotto n. 433

Filo guida diagnostico per interventistica, diametri .035”  .038”, punta dritta , Newton, Betson, Rosen, J da 1,5 , 3,0  , 6,00 e 15,00 mm, superstiff  con estremità singola o doppia per l'utilizzo in procedure complesse. Lunghezze 50/80/100/150/180/260, particolare procedura di rivestimento in PTFE effettuato nell’intera superficie della guida, prima che la  guida venga assemblata e con applicazione pre-coating sul filo prima di essere lavorata. Tale procedura assicura una maggiore copertura ed elevata lubricità e una maggiore durata ed efficacia del rivestimento in PTFE.

Lotto n. 434

Guide idrofile ad alto controllo di torsione. Filo centrale in Nitinol con guaina in poliuretano e riempimento in tungsteno rivestito da Copolimero idrofilico. Diametri  .018 ", .025" , 035” e  .038” , lunghezze 80/150/180/260 cm  e 220 cm nel diametro .035", punta dritta e angolata. Deve avere eccellente controllo di torsione 1:1. Anche in versione rigida (stiff).

Lotto n. 435

Microcatetere compatibile con guida 0.018” e 0.021” avente diametro interno 0.020” , 0.024” e 0.027”, in configurazione di punta dritta, angolare a 45 gradi e Swan Neck, lunghezze complessive 110, 130 e 150 cm. Tutti compatibili con 800 PSI, costruzione in tre differenti parti: connettore in poliammide; pressacavo in Nylon e ossido di titanio, catetere nella parte distale  in Pebax e  solfato di bario , nella parte prossimale in Nylon e  solfato di bario, caratteristica che riduce gradualmente e progressivamente la rigidità del catetere. Rivestimento in Copolimero di polivinilpirrolidone e di  poliacrilammide con striscia indicatrice in platino.

Lotto n. 436

Sistema di introduzione non vascolare composto da catetere coassiale in polietilene da 6 F x 20 cm completo di dilatatore in polietilene 4 Fr, filo guida diagnostico con diametro  0,018" x 60 cm in versione in acciaio ed in versione in nitinol, entrambe con  punta soffice in platino ; filo guida diagnostico  extra rigido con doppio terminale a J da  3 mm  con diametro 0,038" da 80 cm e 150 cm in versione in acciaio e in versione in nitinol, entrambe  con punta soffice in platino;  ago introduttore stiletto trocar o Chiba 21 G x 15 cm  e 20 cm.

Lotto n. 437

Sistema di accesso vascolare con micropuntura composto da:  ago 21 G x 4 e 7 cm con parete molto sottile, diametro interno 0,023" con attacco in  policarbonato e corpo in acciaio inox e punta poco smussata per diminuire  trauma e perforazione al vaso ; guida con diametro 0,018" da 40 cm, in versione acciaio con punta in acciaio , in palladio e soffice in platino; in versione nitinol con punta in palladio e soffice in platino ; introduttore coassiale da 4  Fr x 10 cm e 5 Fr x 10 cm con raccordo e tubo in polietilene ; dilatatore con raccordo e tubo in polietilene e dado di bloccaggio Luer a scatto in Acrilonitrile-butadiene-stirene, anche in versione rigida con cannula di acciaio inossidabile incassata in manicotto di nylon .

Lotto n. 438

Siringhe per pressione negativa in policarbonato trasparente con tasselli d’aggancio, 4 o 6, direttamente sullo stantuffo per poter bloccare la siringa in aspirazione e mantenere costante la pressione negativa, con intervalli di bloccaggio di 10ml. Devono avere capacità di 10, 20, 30 e 60ml. La siringa da 60ml deve possedere inoltre una guarnizione di tenuta ad anello e non a punta standard.

Lotto n. 439

Valvola emostatica in policarbonato trasparente, con valvola in silicone, necessita di minima rotazione per operare, la parte prossimale del cappuccio si stacca e non oscilla quando la valvola è in posizione aperta, deve avere una angolazione minima nel lume di entrata principale del dispositivo per evitare danni ai cateteri o alle guide, facile inserzione e assenza di spigoli vivi, resistente fino a 400 psi,  accetta dispositivi fino a 7,4 F, speciale meccanismo pushpull che consente facilmente di aprire e chiudere la valvola con una sola mano durante l’introduzione di dispositivi, anche in versione doubleplay con lume interno 9Fr (.120”), presenta due valvole, una convenzionale in silicone tipo touhy che mantiene il dispositivo in posizione e una valvola secondaria a fessura che garantisce una procedura incruenta.

Lotto n. 440

Kit introduttore valvolato con prolunga laterale in poliuretano; rubinetto a tre vie; anello di sutura applicata all'attacco dell'introduttore, marker radiopaco nella posizione distale in tungsteno/carburo; guida in acciaio con doppio terminale floppy e a J di 3 mm disponibile nelle misure 0,035" e 0,038" e nelle lunghezze cm 50 e 80; dilatatore che si fissa con scatto udibile Fr 4-5-6-7 e 8.

Nella versione con  ago angiografico 7 cm con repere tattile 18 G nella lunghezza 11 cm e nei Fr da 5 a 8.

Nella versione con introduttore corto da 4 cm con prolunga laterale a 45° e morsetto a scatto e clip indicatrici dell'accesso venoso/arterioso con codice cromatico blu/rosso.

Nella versione con introduttore lungo 11 cm e Fr 4,5 / 5,5 / 6,5 / 7,5 / 8,5  .

Lotto n. 441

Kit introduttore per accesso radiale  in polietilene , con valvola in silicone , prolunga laterale in poliuretano; rubinetto a tre vie; anello di sutura applicata  all'attacco dell'introduttore,  dilatatore che si fissa con scatto udibile.  introduttore da Fr 4-5-6 e 7, lunghezza 7, 11 e 23 cm .Disponibile anche nella versione in polipropilene con marker radiopaco in punta in tungsteno/carburo .Guida da 0,018" e 0,025" x 40, 50 e 80 cm,  in acciaio e in nitinol con punta soffice in platino.

Lotto n. 442

Kit introduttore valvolato per accesso radiale con rivestimento idrofilico

Introduttore radiale con rivestimento idrofilico in co-polimero photo-polivinilpirrolidone e co-polimero poliacrilammide con prolunga laterale in poliuretano carbotano, composto da :
• valvola emostatica in silicone a massima tenuta,

• diverse opzioni di filo guida dritta e a J 3 mm (Acciaio, Nitinol/Platino, Spring Coil, Plastic Jacket con rivestimento idrofilico) di diversi calibri 0,018” - 0,021” - 0,025" - 0,035” e lunghezze (cm 40-45-50-80)

• introduttore di diverse lunghezze (7-11-16-23 cm) e calibri (da 4 a 7 Fr),

• ago angiografico in acciaio inox 20, 21 e 22 G con repere tattile

• Ago cannula 20 e 22 G

• Dilatatore che si fissa con scatto udibile. Anche nella versione con dispositivo per l'incannulamento della guida.

Lotto n. 443

Catetere diagnostico in Pebax, nylon e ossido di titanio, per approccio radiale e femorale, da 4, 5 e 6 Fr, lunghezze 40, 65, 80, 90, 100, 110 , 120 e 125 cm, resistente a pressioni fino a 1200 psi, con possibilità di avere da 0 a 10 fori laterali. Compatibilità del filo guida da 0.035” e 0,038”. L'estremità prossimale del catetere deve essere dotata di connettore a farfalla e un raccordo luer femmina rastremato. Punta del catetere in pebax e sottocarbonato di bismuto. Disponibile in diverse configurazioni: Ultimate, Judkins R/L, Modified Judkins, Amplatz, Cardiac Pigtail, L/R Coronary bypass, Progressive R Coronary, Coronary Sinus, Multipurpose, Internal Mammary, Sones Type, Bentson. Nella versione armata con infrastruttura intrecciata in acciaio inox a 42 e 52 fili.

Lotto n. 444

Catetere per misurazione dei vasi con stelo in nylon  radiopaco disponibile con 2-11-20 bande radiopache in Platino e con 5-6-10 fori laterali per il drenaggio, disposti tra punta e prima banda radiopaca. Diametri 4 e 5 Fr, lunghezze 65 e 100 cm. Conformazione di punta dritta, pigtail, bolo ultra, Modified Hook. Compatibilità filo guida max 0,035”.

Lotto n. 445

Catetere guida con struttura in tre strati , uno in PTFE, una maglia intrecciata in acciao inox e un rivestimento in pebax miscelato a carbonato di bismuto. Il catetere deve essere composto da 3 diversi segmenti progressivamente più soffici dalla parte prossimale a quella distale. La punta deve essere morbida, atraumatica e arrotondata, curve per approccio radiale e femorale, torque 1:1. Disponibile da 5 a 8 Fr x 100 cm; anche nella versione con 2 fori in punta e con configurazione di punta Amplatz  left e right , El Gamal, Hockey Stick , Internal Mammary, Judkins left e right, Multipurpose, Left e Right Coronary Bypass, SBS, Renal Double Curve, Ultimate; accetta guida fino a 0,038" .

Lotto n. 446

Sistema di fissaggio per cateteri non vascolari o drenaggi da 6 a 24 Fr, suturless, a placca adesiva, con sistema rotante che attivato manualmente fissa il catetere tramite lacci pretensionati con nodi che si avvolgono attorno al catetere, fissandolo. Dotato di copertura di protezione impermeabile trasparente, monouso, sterile, apirogeno, ipoallergenico.

Lotto n. 447

Sistema per emostasi radiale e femorale e per costituire barriera antimicrobica a base di Chitosan, biopolimero polisaccaride. Misure 4 cm x 4 cm

Lotto n. 448

Cerotto adesivo per la compressione pneumatica dell’arteria radiale e femorale

Dispositivo sterile monouso per la compressione pneumatica post-procedurale, nella versione radiale  e nella versione femorale, latex-free, composto da cerotto adesivo ipoallergenico a bracciale e bulbo gonfiabile attraverso prolunga in PVC tramite qualsiasi siringa (L.L. /L.S.) con 7 ml di aria nella versione radiale e 40 ml di aria nella versione femorale. Il bulbo deve essere in Poliuretano trasparente e fenestrato per il controllo immediato del sito di punzione.

Lotto n. 449

Microcatetere orientabile a 180°, per l’approccio ad ostio vascolare impegnativo, utilizzabile senza filo guida, lunghezza cm 125, di cui cm 80 idrofilici, con I.D. 0,021” (compatibile con microsfere max 500μ e con coils max 0,018”), con stelo in Pebax con armatura in acciaio inox a maglie intrecciate e fili direzionali in tungsteno, e con due markers bands che ne migliorano notevolmente la radiopacità.

Lotto n. 450

Catetere di drenaggio ad alto flusso dotato di 7, 8, 9 fori con calibro da 6,5 a 14 Fr. Compatibilità filo guida fino a 0.038”, lunghezze da 15-25 e 40 cm. Possibilità di punta dritta a J o PIG. Il catetere deve avere una cannula irrigiditrice flessibile in copoliestere. Deve essere idrofilico, e antiinginocchiamento, con ricciolo atraumatico che si richiude, grazie alla trazione di un filo in nylon, all’interno dello stesso pig, con sistema che eviti la sovrapposizione della punta sul catetere una volta chiuso. Dotato di stiletto di supporto estraibile in acciaio. Con un marker radiopaco sul catetere in Platino/uretano  indicante l’inizio dei fori di drenaggio. Sistema di bloccaggio della punta tramite pulsante a scatto, dotato di chiavetta di sbloccaggio. Sterile, monouso e apirogeno.

Lotto n. 451

Drenaggio percutaneo a breve termine in FEP miscelato a solfato di bario. Nelle versioni con valvola siliconica luer lock o a scatto e nella versione  senza valvola . Con ago in acciaio inox ecocompatibile per migliorarne la visibilità in fluoroscopia. Catetere disponibile nella versione senza fori accessori laterali di drenaggio e con 4 fori posizionati a spirale. Misure di 4 Fr con ago da 20G e lunghezze di 7 e 10cm, e 5 FR con ago da 19G e lunghezze di 7, 10 e 15 cm.

Lotto n. 452

Catetere per drenaggio biliare in poliuretano, con rivestimento idrofilico, punta atraumatica, antiinginocchiamento, con meccanismo di bloccaggio del ricciolo che si richiude all’interno dello stesso pig, grazie alla trazione di un filo in nylon, con sistema che eviti la sovrapposizione della punta sul catetere una volta chiuso per ridurrre il trauma. Il catetere deve avere una cannula flessibile in polypropilene per raddrizzare lo stesso ed agevolarne l’inserzione. Dotato di stiletto di supporto estraibile in acciaio. Con un marker radiopaco sul catetere in Platino/uretano indicante l’inizio del tratto drenante. con due differenti schemi di ampi fori di drenaggio a 17 o 18 fori, con porzione drenante di lunghezza di 11cm e 14cm . Misure da 8,5 a 14 Fr con lunghezza di 40cm. Indicatori di profondità non radiopachi posti lungo il corpo del catetere distanziati di un centimetro. Sistema di bloccaggio della punta tramite pulsante a scatto, dotato di chiavetta di sbloccaggio . Sterile, monouso e apirogeno.

Lotto n. 453

Dispositivo di torsione per fili guida da 0,009” a 0,018”. Con colorazione fluorescente rosa o verde. Dotato di una copertura ruvida in polipropilene ed una pinza stringi guida in ottone.

Lotto n. 454

Microguide in acciaio per cateterismi superselettivi. Composto da due porzioni, quella prossimale rivestita in Teflon ed una distale di 50cm rivestita da polimero idrofilico. Dotato di punta preformabile in versione dritta e angolata (45°/60°), avvolta da una spirale in platino di 3 cm rivestita da bario solfato per aumentarne la radiopacità. Disponibile in  misure da 0,014” a 0,018” e lunghezza di 165Cm. La guida deve essere Latex Free e priva di Phtalati. Nella confezione devono essere presenti un introduttore per filo guida ed un dispositivo di torsione.

Lotto n. 455

Ago angiografico in acciaio inox dotato di raccordo femmina traslucido per connessioni Luer lock con colore identificativo del calibro su cui è presente un repere tattile per l’immediato orientamento dell’ago. Con calibri da 18G a 22G e lunghezze di 2,5 , 4, 5, 7, 9Cm. Accetta guide da 0,021”a 0,038”. Presente anche nella versione curva a 45° con possibilità della punta eco rinforzata per l’immediata visualizzazione il fluoroscopia.

Lotto n. 456

Rampa a rubinetti in policarbonato trasparente. Configurazioni a 2, 3, 4 o 5 porte, a metà corpo o corpo intero ed orientamento delle porte destro o sinistro. Impugnature 360° ON/OFF. In versione con resistenza fino a 200 psi e versione fino a 500 psi. Dotata di connettore con diverse configurazioni, luer femmina, luer maschio rotante e fisso, dado girevole in copoliestere o luer scorrevole. Possibilità di raccordo in PVC  da 15 Cm.

Lotto n. 457

Catetere OTW periferico con palloncino semicompliante per la dilatazione di lesioni vascolari stenotiche o ostruttive negli arti inferiori e le fistole artero-venose native o sintetiche; a rilascio di farmaco antiproliferativo Paclitaxel con concentrazione uniforme di 2 µg/mm² con carrier uniforme in formulazione speciale contenente Polisorbato e Sorbitolo. Perdita di farmaco inferiore a 0.1%. I Cateteri che accettano guida da 0,035": shaft dotato di strisce di marker radiopache distanziate di 1 cm per il corretto posizionamento del "pallone" sulla lesione; misura pallone: SHAFT 130 e 100 : compatibile con introduttore 5F e 6 Fr, diametri 4.0/5.0/6.0 mm lunghezze  40/60/80/100/120/150mm, SHAFT 75: compatibile con introduttore da 5F a 10 Fr, diametri 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0, lunghezze 40/60/80mm. I Cateteri che  accettano guida da 0,014": shaft 150 cm, compatibile con introduttore da 5F, misura pallone: diam. 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 mm. lunghezze 40/80/120/150 mm .

Lotto n. 458

Catetere a palloncino OTW ultra non compliante, per il trattamento delle lesioni periferiche e delle fistole artero-venose naturali o sintetiche per emodialisi, compatibile 5 , 6 e 7 Fr, in materiale composito multistrato estremamente resistente, RBP tra le 20 e le 24 atm, catetere coassiale nella parte prossimale e a triplo  lume nella parte distale e angolo di spalla rastremato. Punta in tungsteno lunga  4,5 mm.   Compatibilità con guida .035i, diametri da 3 a 10 mm, lunghezze pallone da 2 a 20 cm, lunghezze corpo catetere 40, 80, 120 e 135 cm

Lotto n. 459

Catetere OTW compatibile con guida 0.35" con palloncino semicompliante montato sulla punta distale; il catetere con punta ultra-rastremata, atraumatica e radiopaca. Stelo del catetere dotato di strisce di marker radiopache distanziate di 1 cm per il posizionamento accurato del pallone. Dimensioni del pallone: diam. 3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10/12.0 mm ;lunghezze 2/4/6/8/10/12/15/22/30 cm. Lunghezza del corpo del catetere 75 e 130 cm. Indicato per la dilatazione delle stenosi di arterie periferiche, per il trattamento di lesioni ostruttive delle fistole arterovenose  native o sintetiche e nella post dilatazione di stent ricoperti nelle arterie iliache.

Lotto n. 460

Cateteri OTW compatibili con guida 0.014” e 0.018” con palloncino semicompliante per PTA delle arterie renali, poplitee, tibiali, femorali e peroneali; corpo del catetere in co-polimero Pebax, punta ultra-rastremata e atraumatica, dotato di doppio rivestimento idrofilico e con punti di flessione sulla superficie del pallone fittamente avvolta attorno al catetere per le anatomie tortuose. Compatibilità con introduttori da 4 a 6 Fr completo di stiletto e di dispositivo per il riavvolgimento situato sul corpo del catetere per facilitare il riavvolgimento e ripiegamento del palloncino. Per catetere con guida da 0.014” lunghezze pallone 2-4-8-12-15-22-30 cm, diametri pallone  1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0 mm, corpo catetere 150 cm; per catetere con guida 0.018” lunghezze pallone 2-4-6-8-10-12-15-22-30, diametri pallone da 2 a 9 mm, corpo catetere da 75 e 130 cm. Anche nella versione 0.014"  RX con lunghezza corpo del catetere 150 cm e 200 cm.

Lotto n. 461

Catetere OWT per angioplastica ad azione concentrata (Focused force), con meccanismo di dilatazione a doppio filo guida orientato a 180° su pallone a bassissima pressione in pebax, dotato di doppio rivestimento idrofilico per garantire la navigabilità nelle anatomie tortuose, compatibile con guida .014" e 0.35" e con introduttore da 4F.  Stelo dotato di strisce di marker radiopache distanziate di 1 cm per il posizionamento accurato. LUNGHEZZA da 2 a 30cm - DIAMTERI: per 0.014 da 2 a 7mm; per 0.35" da 4 a 8 mm.  Dotato di 2 strisce di marker nella porzione distale e una striscia nella porzione prossimale per differenziare le due porzioni. Indicato per la dilatazione delle stenosi di arterie periferiche, per il trattamento di lesioni ostruttive delle fistole arterovenose native o sintetiche e nella post dilatazione di stent ricoperti nelle arterie iliache.

Lotto n. 462

Catetere per PTA non compliante ad altissima resistenza allo scoppio, RBP da 30 a 40 atm con palloncino in materiale composito multistrato, lume catetere coassiale, per uso specifico nel trattamento delle lesioni occlusive a carico delle fistole arterovenose naturali o sintetiche a seguito di dialisi, punta corta e conica,rigida in poliammide, compatibilità con introduttore da 6 a 8F, diametro palloncino da 4 a 12 mm, lungh. da 2 a 10 cm. Corpo del catetere da 50cm con diametri da 4 a 9mm e lunghezze da 2 a 10 cm. Corpo del catetere da 75cm con diametri da 4 a 12mm e lunghezze da 2 a 10 cm

Lotto n. 463

Catetere a palloncino ultra non compliante e ad alta pressione ad elevata resistenza allo scoppio e alle abrasioni. Pallone in PET con fibre di molecole di Polietilene e Pebax  con angolo di spalla rastremato, basso profilo, punta radiopaca in poliammide, 2 marker radiopachi in platino. RBP tra 12 e 18 atm. Misure pallone da 12 a 26mm ; lunghezza 2, 4 e 6 cm. Compatibilità con introduttore da 7 a 12 Fr e lunghezze shaft da 80 e 120 cm. Lume del catetere coassiale. compatibile con guida da 0.035”. Indicato per angioplastica transluminale percutanea di arterie iliache, trattamento lesioni fistole arterovenose e per la post dilatazione a seguito di stent e innesti

Lotto n. 464

Filtro cavale opzionale autocentrante, elettropulito in nitinol tagliato al laser su pezzo unico. A due livelli di filtraggio con sei braccia e sei gambe, con uncini craniali e ancore caudali, gambe con presenza di limitatori della penetrazione. Diametro braccia 32 mm , diametro gambe 40 mm , altezza complessa del filtro51 mm, adatto a vene cave con diametri minori o uguali a 28 mm, MRI compatibile,sistema di rilascio femorale e giugulare. E sistema di recupero.

Lotto n. 465

Catetere di supporto in HDPE, OTW in tre configurazioni .035i - .018i - .014i, con lunghezze variabili da 65 a 150 cm, la parte distale del catetere e rastremata in due steps, con presenza di markers radiopachi di 1 cm distanziati tra loro di 1 cm per un totale di 30 cm . Catetere con rivestimento idrofilico nei 45 cm distali; marker distale da 0.5 cm. Doppia linea che identifica i segmenti da 10 e da 20 cm

Lotto n. 466

Catetere per drenaggio percutaneo universale con armatura in nitinol all’interno della parete del catetere, resistente ai piegamenti, radiopaco, con superficie lubrica

ed ampio lume interno, punta rastremata a J e a pigtail, con sistema di sicurezza che agevola il saldo posizionamento ed evita il gocciolamento. Diametro catetere 6-8-10-12 Fr , lunghezza 30 cm, accetta guida da .035”/ .038” e diametri 8-10-12 Fr. con lunghezza 40 cm

Lotto n. 467

set per procedure interventistiche

composizione

1telo per tavolo madre in biaccoppiato cm 150x200

2camice in sontara mis. xl

2cuffia per intensificatore da 120cm di diametro

3cuffia da 90cm di diametro

1tovaglietta assorbente cm 38x38 gr 65

1telo angiografico cm 240x350 due fori femorali e n. 2 fori radiali e 2 bande laterali trasparenti, con rinforzo superassorbente.

20garza (20pz) cm 10x10 a 16 strati 20 f

4garza laparotomiche di cm 20x30 a 4 strati

1spugna con manico lunga 15 cm

1disinfettante da 25 ml con clorexidina 0,015%+cetrimide 0,15%

1ago angiografico 18g 7cm

1bisturi monouso fig. 11

2rubinetti hp. 3 vie off

1prolunga hp ll m/f cm 120 (p.max. 1200 psi)

4siringa ls da 10cc

1siringa ls da 20cc

1ago ipodermico 18g (rosa)

1ago ipodermico 20g (giallo)

1ago ipodermico 22g (grigio)

2ciotola da (250 cc)

1ciotola da (400 cc)

1ciotola da (1000 cc)

1ciotola con fermaguida da 3000 ml

1confezionamento busta medicale

Lotto n. 468

kit Angiografico

1 Telo Biaccopiato avvolgente copricarrello cm 120x240;

2 Camicie rinforzato L;

1 Copertura per I.B. cm 46x120;

1 Copertura per monitor cm 75x38;

1 Telo per Angiografia Quadriaccoppiato cm 200x350, 2 Fori Radiali, 2 Fori Femorali Adesivi

Rinforzo superassorbente, 2 Bande Laterali Trasparenti;

1 Telo Trasparente cm 100x150;

1 Pacco Garze (10 PZ.) cm 10x10;

10 Garza Laparatomica cm 40x40;

1 Bisturi Fig. 11;

1 Spugna con manico per disinfezione della cute;

1 Prolunga LLM/F cm 100(150 psi);

2 Siringa 10ml con sistema di sicurezza attivo LS COD. Colore Verde;

1 Siringa 10ml con sistema di sicurezza attivo LS COD. Colore Rosso;

1 Siringa 20ml LS con ago ipodermico 20G 1 ½"(4cm) Giallo;

1 Sistema di immobilizzazione da 5mm in PVA automodellabile;

1 Disco umidificatore a fisiologica per ritenzione guide durante la procedura;

1 Ciotola Graduata Ø=cm 10(250ml)Rossa;

1 Ciotola Graduata Ø=cm 10(250ml)Gialla;

1 Ciotola Graduata Ø=cm 10(250ml)Celeste;

1 Ciotola Ø=cm 28(5000ml)Celeste;

2 Siringa Loer Lock da 2,5 o da 3;

1 Copri maniglia scialitica.

Lotto n. 469

Kit introduttore lungo 25 cm in ETFE, con valvola quadricuspide in silicone monoparete taglio a croce, dilatatore, con miniguida angolata in nitinol e poliuretano e rivestimento idrofilo lunga 80 cm.

Misure da 5 Fr a 11 Fr

Lotto n. 470

Kit introduttore lungo 10 cm in ETFE, con valvola quadricuspide in silicone monoparete taglio a croce, dilatatore, con miniguida in nitinol e poliuretano lunga 45 cm.

Misure da 4 Fr a 11 Fr

Lotto n. 471

Guide angiografiche in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo “M Coat”, in struttura monopezzo nelle seguenti tipologie:

Guide a flessibilità standard:

Lunghezza 120 – 150 – 180 cm

Punta flessibile 1 – 3 – 5 cm – dritta ed angolata a 45°

Diametro: 0,18” – 0,25” – 0,032” – 0,035” – 0,038”

Lotto n. 472

Guide angiografiche in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo “M Coat”, in struttura monopezzo nelle seguenti tipologie:

Diametro 0,018” – 0,025” – 0,032” – 0,035” – 0,038” (lung. 260 cm)

Lotto n. 473

Guide agiografiche rigide in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo “M Coat”, in struttura monopezzo nelle seguenti tipologie:

Diametro 0,035” (lunghezza 80 cm – punta angolata)

Diametro 0,025” (lunghezza 150 cm – punta angolata)

Diametro 0,035” (lunghezza 150 – 180– punta angolata e dritta)

Diametro 0,038” (lunghezza 80 – 150 – 180 cm – punta angolata e dritta)

Lotto n. 474

Guide agiografiche rigide in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo “M Coat”, in struttura monopezzo nelle seguenti tipologie:

Punta dritta ed angolata.

Lotto n. 475

Guida angiografica super rigida ibrida superstiff in lega di nitinol, con rivestimento esterno prossimale irrigidente spiralato in PTFE e parte distale (25 cm) standard idrofila M Coat. Diametro” 0.014/0.018/0.035 e lunghezze 260 e 300 cm.

Lotto n. 476

MANDRINO CONTROLLO DI TORSIONE PER GUIDE IDROFILE plastiche Compatibile con guide diametro da 0,010” a 0,038 – con mordente a crimpaggio controllato antigraffiamento.

Lotto n. 477

Cateteri agiografici in poliuretano e poliammide da 65 e 80 cm con armatura interna al corpo catetere ad esclusione della punta, 32 fili per il 4 Fr e 16 fili per il 5Fr. Rivestimento con polimero idrofilo “M Coat” nella parte distale. Marcatura interna in tungsteno per il 5 Fr e in solfato di bario per il 4 Fr. Compatibile con guida da 0,038”. Fino a 1000 psi di pressione.

Cateteri dei seguenti tipi e curve: COBRA curva I, CURVA J, DRITTO rastremato, DRITTO non rastremato, SIMMONS SIDEWINDER, HEADHUNTER, BENTSON HANAFEE WILSON, VERTEBRALE

Lotto n. 478

CATETERI ANGIOGRAFICI IDROFILI 4 Fr. e 5 Fr.:

Cateteri in poliuretano e poliammide da 100 e 110 cm con armatura interna al corpo catetere ad esclusione della punta, 32 fili per il 4 Fr e 16 fili per il 5Fr. Rivestimento con polimero idrofilo “M Coat” nella parte distale. Marcatura interna in tungsteno per il 5 Fr e in solfato di bario per il 4 Fr. Compatibile con guida da 0,038”. Fino a 1000 psi di pressione.

Cateteri dei seguenti tipi e curve: COBRA curva I, CURVA J, DRITTO rastremato, DRITTO non rastremato, SIMMONS SIDEWINDER, HEADHUNTER, BENTSON HANAFEE WILSON, VERTEBRALE

Lotto n. 479

Catetere diagnostico -

Composto in mescola di poliuretano e poliammide con armatura in fili di acciaio.

Dotato di manovrabilità e controllo 1:1.

Cono luer trasparente – per visibilità bolle aria.

Curve : renale piccola e grande/cobra/hook/simm/headhunter/neton/benton hanafee wilson/mani/vertebrale/pi/dritto.

Lotto n. 480

Catetere angiografico armato in maglia di acciaio diagnostico in elastomero di poliammide extra morbido.

Area di flusso di 0.95 mmq .

Marcatura interna in ossido di bismuto.

Cono attacco luer trasparente per visualizzazione bolle d’aria.

Parte distale di punta non armata morbida.

Curve disponibili Renale/Cobra/Shepherd/Cobra/Headhunter/Newton/Bentson 1 e 2/Mani/Vertebrale/Hinck/Pig/Dritto rastremato per 8 cm.

Lotto n. 481

CATETERI DA RICANALIZZAZIONE IDROFILI 4 Fr: GLIDECATH

Cateteri 4 Fr in elastomero di poliestere con doppia armatura interna in sottile rete metallica (acciaio inox). Rivestimento idrofilo “M COAT II” nella parte distale. Minimo profilo di crossing e punta rastremata (angolata o dritta). Tre marker radiopachi in Pt/Ir per effettuare misure intraluminali accurate. Compatibili con guide 0,035”. Lunghezze 135 e 150 cm.

Lotto n. 482

CATETERI A PALLONCINO PER PTA RX su guida da 0.18.

Shaft con struttura ibrida, rinforzato nella parte prossimale da un'anima in acciaio inox. rivestimento idrofilo M Coat nei 45 cm distali. Ingresso guida a 30 cm dal capo distale. Pallone in poliammide con marker radiopachi alle estremità del pallone.

Lunghezza shaft: 150 cm

Lunghezze pallone: da 40 a 150 mm (in particolare: 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150 mm)

Diametri pallone: da 2 a 8 mm

(Profilo di ingresso: 0,026”)

Lotto n. 483

Catetere dilatatore OTW di guida compatibile 0.014.

Semi compliante per le misure di calibro 1.25mm e 1.5 mm.

Compliante per le misure di calibro 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 mm

Rivestimento idrofilico M2 Coat.

Disponibile delle lunghezze di catetere da 100 cm e 148 cm.

Lotto n. 484

Pallone dilatatore RX per PTA periferica.

Guida compatibile 0.035 “.

Avvolgimento pallone a tre lembi per i diametri da 3.0mm 9.0

Avvolgimento a cinque lembi per i diametri da 10 mm a 12 mm.

Corpo catetere cm 135 cm.

Diametri disponibili 3.0/4.4/5.0/6.6/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0 mm .

Lunghezze disponibili 20/30/40/50/60/80/100/120/150/200 mm.

Presine di scoppio max 20 ATM

Lotto n. 485

CATETERE per PTA PERIFERICA, semi compliante su guida da 0,035”.

Shaft con struttura ibrida, rinforzato nella parte prossimale da un'anima in acciaio inox. Rivestimento SiLX2® nei 45 cm distali. Ingresso guida a 33 cm dal capo distale. Pallone in poliammide con marker radiopachi alle estremità del pallone.

Lunghezza shaft: 135 cm

Lunghezze pallone: da 20 a 100 mm (in particolare: 20 - 40 – 60 – 80 - 100 mm)

Diametri pallone: da 4 a 10 mm

(Profilo di ingresso: 0,047”)

Lotto n. 486

Catetere per PTA Rx guida da 0.18 “.

Corpo dello shaft con armatura metallica elicoidale nella parte prossimale. marker radiopachi alle estremità del pallone.

Lunghezza shaft: 90 cm e 150 cm

Diametri del pallone:  4 – 5 – 6 – 7 mm;

Lunghezza del pallone: 20 mm.

Lotto n. 487

Palloncino medicato per PTA

Palloncino medicato al Taxolo per PTA periferica.

Disponibile su guida da 0.14 e 0.35 inc.

Disponibilità anche della versione per fistola artero venosa AV ad alta pressione 20 ATM di scoppio.

Sistema di fissaggio ed diluizione del farmaco con metodo Shellac coating.

Palloni di lunghezze disponibili 20/40/80/100/120/150 mm

Diametri disponibili da 20/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0 mm.

Lotto n. 488

Catetere per PTA Rx du guida da 0.18 “.

Corpo dello shaft con armatura metallica elicoidale nella parte prossimale. marker radiopachi alle estremità del pallone.

Lunghezza shaft: 90 cm e 150 cm

Diametri del pallone:  4 – 5 – 6 – 7 mm;

Lunghezza del pallone: 20 mm.

Lotto n. 489

Palloncino medicato per PTA

Palloncino medicato al Taxolo per PTA periferica.

Disponibile su guida da 0.14 e 0.35 inc.

Disponibilità anche della versione per fistola artero venosa AV ad alta pressione 20 ATM di scoppio.

Sistema di fissaggio ed eluizione del farmaco con metodo Shellac coating.

Palloni di lunghezze disponibili 20/40/80/100/120/150 mm

Diametri disponibili da 20/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0 mm.

Lotto n. 490

Endoprotesi in PTFE microporoso ad uno strato con piattaforma in Cromo Cobalto montato su pallone.

Sistema OTW calibri da 5/6/7/8/9/10 mm .

Lunghezze disponibili 18/22/28/38/58 per piccoli vasi, 18/23/27/37/57 mm per vasi medi, 27/37/57 per grandi vasi.

Misure per impianti aortici : da 12 a 24 mm

Compatibilità con introduttore 6 Fr per le misure fino a 6 mm x 58 mm.

Shaft da 5 Fr disponibili da 75 cm e 120 cm.

Lotto n. 491

Aghi per termo ablazione a RF. Aghi a 3/7/9 uncini estraibili con termocoppie in punta.

Ago a 9 uncini munito di 5 termocoppie.

Possibilità di disattivazione selettiva di un qualsiasi uncino.

Sistema di uscita ago a punta attiva antiseeding.

Aghi con reperi di penetrazione sul manico

Lotto n. 492

Microguida superselettiva in lega superelastica di nitinol, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento idrofilo esterno M Coat, in struttura monopezzo di calibro 0,012” con punta flessibile 25 cm, e 0,016” con punta flessibile 35 cm, con spirale radiopaca in oro. Lunghezza totale della guida 200 cm, angolo della punta 45°, 90°, 90°+150°

Lotto n. 493

Sistema ad antenne per microonde .

Sistema a micro onde con possibilità di usare quattro antenne in simultanea, e gestirle anche singolarmente in termini di wattaggio .

Cavo antenna staccabile per utilizzo sotto tac.

Ago con via di infusione per alcool mezzi di contrasto farmaco o soluzione salina.

Aghi da 11 a 18 G e lunghezza da 10 a 25 cm.

Lotto n. 494

Microcatetere a palloncino a modulazione di flusso per occlusione temporanea di vasi periferici. Diametro esterno max 2.8 Fr, punta da 1.8 Fr, palloncino compliante in poliuretano 4x10mm, coating idrofilico, doppio marker radiopaco, disponibile in varie lunghezze (110-130-150 cm), compatibile con guida ≤ 0.014”.

Lotto n. 495

MICROCATETERE IDROFILO PER EMBOLIZZAZIONI

Microcatetere coassiale superselettivo da 2,9 Fr e rastremato in punta a 2,7 Fr, semidrofilo, con armatura elicoidale in tungsteno a disegno variabile, con guida idrofila rivestita in M COAT da 0,021” con punta spiralata in oro e unita al catetere da un sistema monoblocco esclusivo, per il distretto epatico o altre ramificazioni del tronco aortico. Disponibile con marker radiopaco singolo e punta da 2,8 Fr

Microcatetere coassiale superselettivo rastremato in punta a 2,4 Fr semidrofilo, con armatura elicoidale in tungsteno a disegno variabile, compatibile con guida da 0,018”, per il distretto periferico in generale, dall’extracranico agli arti inferiori.

Lotto n. 496

Microsfere per embolizzazione in PEG a rilascio di farmaco, calibrate ad alta precisione (range max=±50 micron), in PEG (glicole polietilenico), diluite in 4 ml di PBS in siringa da 20 ml preriempita, con tempo in sospensione > 2 min. Caricabili con farmaci chemioterapici e con capacità di rilascio a farmacocinetica controllata. Codice colore. Seguenti calibri e misure:

100±25  200±50   400±50

Lotto n. 497

Microsfere per embolizzazione in PEG (glicole polietilenico), calibrate ad alta precisione (range max=±75 micron), colorate, non riassorbibili, elastiche e comprimibili, disponibili in siringa da 20 ml precaricata con 2 ml di prodotto in 4 ml di PBS. Tempo in sospensione > 2 min. Codice colore anche sul prodotto. Seguenti calibri e misure:

75±30  200±75  400±75  600±75  800±75  1100±75

Lotto n. 498

Dispositivo sterile monouso per concentrato midollare autologo da 240 ml CE per salvataggio di arto .

caratteristiche:

doppio confezionamento sterile vassoio con contenitori ed accessori e vassoio per aspirazione midollare .

materiale per prelievo completo di aghi da biopsia con foratura apicale e laterale.

Siringhe Vac-Lock complete di sacca da sangue .

dispositivo di concentrazione a doppia camera, dotato di setto di separazione liberamente flottante e siti di accesso in gomma perforabile.

Lotto n. 499

SPIRALI EMBOLIZZANTI

A DETACHABLE per il trattamento di aneurismi e patologie vascolari periferiche in platino rivestite in hydrogel di polimero acrili ammidico attivo, in grado di espandersi a contatto con il sangue, di diametri 0.018”- 0.035”.

DISTACCO CONTROLLATO (tipo termo meccanico) con sistema di controllo del distacco di tipo termo-meccanico: non richiede fonte di alimentazione esterna (batteria interna 12V), in confezione sterile (monopaziente). Lunghezza 5-30 cm

BASE ASTA

Lotto n. 500

Catetere per denervazione renale a Basket con quattro elettrodi.

Funzionamento a radiofrequenza prodotta da generatore dedicato.

Possibilità di esclusione selettiva di uno qualsiasi degli elettrodi.

Lotto n. 501

SPIRALI EMBOLIZZANTI PUSHABLE per il trattamento di aneurismi e patologie vascolari periferiche in platino rivestite in hydrogel di polimero acrili ammidico attivo, in grado di espandersi a contatto con il sangue, di diametri 0.018”- 0.035”

A distacco a SPINTA: pushable con polimero espandibile come sopra di lunghezze da 2 a 14 cm.

Lotto n. 502

Catetere per denervazione renale da radiale .

Il catetere ha le seguenti caratteristiche:

Lunghezza: 105cm / 155cm.
Diametro dello Shaft: 4Fr (1.33mm).
Compatibilità del catetere guida: 6Fr (2.0mm)
Tecnologia di Radio Frequenza Mono-polare .

Materiale dello shaft in nickel-titanio.

Possibilità di trattare l'arteria renale attraverso un approccio radiale con catetere Kit dedicato.

Lotto n. 503

Dispositivo monopaziente per angiografia mediante l’utilizzo di anidride carbonica proveniente da dispenser portatile a cartuccia da 25g.

Kit composto da siringhe di insufflaggio assemblate da 60 ml e 30 ml, inserite in circuito da 1/8 con valvole di non ritorno su linea OUT e linea IN .

Circuito gas con valvola a K a selezione manuale .

Lotto n. 504

Endoprotesi stent in nitinol auto espandibile, riposizionabile ricoperta a D .

Calibro 14 Fr, composta da due segmenti modulari con configurazione double barrel a D e due stent iliaci con rilascio dal basso verso l’alto.

Lotto n. 505

Sistema ad aghi per ablazione non termico mediante elettroporazione irreversibile .

Il Kit trattamento deve essere composto da:

1 ago attivatore e 5 ago elettrodi tutti con punta trocar da calibro 19g e con porzione attiva regolabile da 0-4 cm tramite un pulsante a slitta. Lunghezze disponibili da 15 e 25 cm.

Lotto n. 506

CONTAGARZE da sala operatoria.

Sistema monouso sterile con sistema di conta garze alveolare con conta aghi e vassoi per lo smaltimento dei rifiuti post operatori.

Lotto n. 507

Sistema di chiusura per breccia femorale.

Sistema di chiusura della breccia arteriosa privo di collagene, munito di dischetti occlusivi interno e esterno alla parete vasale in polimero acido polilattico riassorbibile e sutura riassorbibile.

Composto da sistema di rilevamento del sito arterioso tramite riempimento della camera trasparente senza fuori uscita di sangue.

Lotto n. 508

Sistema di chiusura per breccia femorale

Dispositivo per emostasi composto da composto da 3 differenti elementi completamente assorbibili

ancora intraarteriale costituita da una miscela polimerica di acido lattico e glicolico;

spugna di collagene extraarteriale;

filo di sutura per l’autoserraggio dei componenti;

Il kit deve comprendere: introduttore, dilatatore con dispositivo di localizzazione dell’arteria, guida, caricatore di elementi emostatici. Misure da 6F e 8F.

Lotto n. 509

Guida angiografica ibrida superstiff in lega di nitinol, con rivestimento esterno prossimale irrigidente spiralato in PTFE e parte distale (25 cm) standard idrofila M Coat. Diametri da 0.014/0.018/0.035 / e lunghezze 180 .

Lotto n. 510

Dispositivo di gonfiaggio/sgonfiaggio 30ATM

Dispositivo di gonfiaggio monouso da 20 ml con indicatore di pressione analogico e digitale retroilluminato da 30 ATM , dotato di stantuffo filettato con barra blocca/rilascia, tubo flessibile di estensione per alta pressione e un rubinetto a tre vie. Il dispositivo deve essere dotato di una clip sull’impugnatura per consentire lo spurgo di aria/liquido.

Lotto n. 511

Dispositivo di gonfiaggio/sgonfiaggio 40ATM

Sistema di gonfiaggio da 30 ml con manometro che misura la pressione da 0 atm fino a 40 ATM. Sistema con meccanismo doppio dotato di una grande leva per lo sgonfiaggio, azionabile con l'una o l'altra mano con minima pressione.

Lotto n. 512

Sistema OCT assistito per aterectomia nel sistema vascolare periferico

Sistema Aterotomo OCT assistito per rimozione della placca (aterectomia rotazionale) per l’attraversamento delle lesioni totali croniche dell’albero vascolare periferico. Cateteri over the wire con lunghezza da almeno 110 cm (compatibile con introduttore da 6 Fr) e 135 cm (compatibile con introduttore da 5 Fr). Cateteri compatibili con guida 0.014”. Catetere comprensivo di propria maniglia per l’innesto della rotazione della punta indipendente dall’orientamento del catetere e dotato di sistema OCT integrato al catetere che permette la visualizzazione del vaso. Catetere compatibile con il proprio sistema di interfaccia.

Lotto n. 513

Sistema OCT assistito per aterectomia nel sistema vascolare periferico

Sistema Aterotomo OCT assistito per rimozione della placca (aterectomia direzionale) nei vasi parzialmente occlusi del sistema vascolare periferico (SFA-BTK). Catetere monorail con lunghezza di almeno 110 cm compatibile con introduttore da 7 o 8 Fr e guida da 0.014” utilizzabile in vasi > di 3 mm. Porzione distale con ogiva flessibile ed inclinabile dotato di sistema OCT integrato al catetere che permette la visualizzazione a 180° del vaso; attiva prima, durante e dopo l’aterectomia. Catetere compatibile con il proprio sistema di interfaccia.

Lotto n. 514

MICROCATETERE PERIFERICO PER

DISOSTRUZIONEOCCLUSIONE CRONICHE TOTALI Microcatetere accessorio inserito nel sistema vascolare periferico mediante introduzione percutanea per fornire supporto a cateteri per disostruzione occlusioni croniche totali. Profilo 4,5 fr lungh. 82 – 132cm

Lotto n. 515

CATETERE PERIFERICO PER DISOSTRUZIONI OCCLUSIONI CRONICHE TOTALI Catetere sterile, monouso per disostruzione d’occlusioni totali croniche tramite la creazione di un canale all’interno della lesione a livello periferico attraverso una punta di azionamento distale smussa, composta da pezzi bilaterale incernierati. Impugnatura munita di ruotatore integrale e di entrata laterale per il lavaggio interno del dispositivo.

Lunghezza shaft 90cm-140cm. Profilo 3,1 fr

Lotto n. 516

SISTEMA DI PROTEZIONE EMBOLICA Sistema di protezione dall’embolizzazione distale composta da guida metallica da 0.014” per 180 cm alla cui estremità sia annesso filtro autoespandibile e autorecuperabile a forma di cestello in poliuretano capace di trattenere materiale emolitico garantendo un flusso Timi 2.  Diametro del filtro da 5,6,7 e 8 mm con profilo 3,3 Fr per il più piccolo e non superiore ai 4 F per l’8 mm.  Doppio marker per un corretto posizionamento.  Compatibile con introduttori da 6F.  Completo di sistema di recupero del filtro

Lotto n. 517

GUIDA PER PTA 0,035 e 0,038Guida utilizzata nelle procedure agiografiche per l’inserimento di dispositivi interventistici.  La guida deve essere costruita con una doppia trafilatura esterna disposta in senso inverso ad anima fissa con diametri da 0,035 e 0,038.  Rivestita in silicone SLX e disponibile in lunghezze da 180 e

Lotto n. 518

CATETERE PTA A PALLONCINO PER PICCOLI VASI

Pallone in duralyn 12 costruzione doppio lume con lume per la guida rivestito in slx rivestimento esterno catetere in slx nei 30 cm distali design palloncino sgonfio a 3 ali lunghezze catetere 80-120 e 135 cm press max 450 psi press nom. 10 atm diametri pallone 3-4-5-6-7 e 8 mm lunghezze 2 e 4 cm guida 0.18

Lotto n. 519

DISPOSITIVO DI COMPRESSIONE Dispositivo di compressione sterile con due differenti lati per una perfetta

compressione, misura grande.

Lotto n. 520

SISTEMA DI COMPRESSIONE Sistema di compressione, pronto all'uso, per il trattamento post terapia del

sito di puntura percutanea brachiale, materiale brevettato a 5 strati, può

essere usato direttamente dopo la rimozione dell'introduttore e del catetere,

ipoallergenico, traspirante. Dispositivo trasparente, possibilità sterile e non sterile.

Lotto n. 521

SISTEMA DI COMPRESSIONE Sistema di compressione, pronto all'uso, per il trattamento post terapia del

sito di puntura percutanea radiale, materiale brevettato a 5 strati, può essere

usato direttamente dopo la rimozione dell'introduttore e del catetere,

ipoallergenico, traspirante. Dispositivo trasparente e non trasparente, sterile e non sterile.

Lotto n. 522

DISPOSITIVO DI BENDAGGIO Sistema di bendaggio lavabile fino a 8 volte per il trattamento post-terapia

del sito di puntura percutanea della femorale destra o sinistra finalizzato alla

prevenzione dell'ematoma e del sanguinamento, elevata stabilità laterale,

confortevole per il paziente e di facile uso per l'infermiere, latex-free. Da utilizzarsi dopo la compressione manuale e l'emostasi. Con possibilità di fascia addominale più estesa per pazienti di taglia elevata.

Lotto n. 523

ENDOPROTESI AORTICA AAA Endoprotesi trimodulare con sistema di rilascio ha un basso profilo equivalente a 14 Fr (Outer Diameter) compreso lo stent,  in poliestere a bassa porosità ed è supportata da stent in nitinolo elettrolucidati, corpo biforcato è disponibile nei diametri 22-26-30-34 mm ed è provvisto, nella porzione prossimale, di uno stent transrenale non rivestito, svasato e munito di barbs per fissaggio attivo, due branche iliache, disponibili nei diametri 10-13-16-20-24 mm, completano la configurazione di base e possono essere sovrapposte al corpo biforcato per un minimo di 2cm ad un massimo di 5 cm sull’ipsilato e per un minimo di 2cm ad un massimo di 4 cm sul controllato, sia il corpo che le branche sono precaricate su un sistema di rilascio idrofilico armato di tipo micrometrico che consente il posizionamento controllato della protesi.

Lotto n. 524

SISTEMA DI EMOSTASI RADIALE Sistema di emostasi radiale in policarbonato e siringa in polisulfone trasparente e sterile. Bracciale trasparente con chiusura in velcro sistema di compressione con doppio palloncino gonfiabile trasparente. Visione continua dell’accesso arterioso modulazione della pressione di compressione tramite insufflamento con siringa. Supporto ergonomico non sterile in PSE ricoperta di TNT medicale del polso per posizionamento accesso radiale.

Lotto n. 525

MICROCATETERE ARMATO OTW 0.014’ PER CTO Microcatetere monovolume OTW per il supporto a guide 0.014” durante angioplastiche coronariche complesse e CTO.

Corpo rinforzato da struttura integrata costituita da un intreccio di fili d’acciaio (coiling) per permettere una spinta ottimale (pushability) contestualmente ad un controllo (torque) costante del catetere.

Lunghezze da 135 cm per approccio anterogrado e 155 cm per approccio retrogrado.

Coating idrofilico sulla parte distale per 25 cm e 60 cm rispettivamente per le lunghezze da 135 cm e 155cm.

Diametro esterno tratto prossimale 2.6F, tratto distale 2,3F e punta rastremata morbida ed atraumatica radiopaca di 1,3F lunga 7mm.

Il tratto distale da 2,3F, che configura una modifica dell’intreccio integrato dei fili d’acciaio, può essere scelto per le lunghezze di 3cm se si ha esigenza di maggiore pushability, o per lunghezze di 6 cm se si ha esigenza di una maggiore navigabilità.

Diametro interno minimo 0,40 mm. Lume interno con coating MDX per ridurre frizione interna. Un torque che permette di bloccare la parte prossimale del microcatetere sulla guida, così che la guida ed il microcatetere possano agire come un unico dispositivo ibrido. Questo permette di ottenere un sistema ibrido più potente senza cambiare guida anche se giudicata soft. Inoltre quando la guida ha passato la lesione, con il bloccaggio del torque e la sua rotazione si facilita l’attraversamento della lesione da parte del microcatetere stesso.

Compatibilità catetere guida 4F.

Lotto n. 526

MICROCATETERE ARMATO 0.014’ A DOPPIO LUME PER CTO Microcatetere a doppio lume per il trattamento delle lesioni coronariche nei pressi di biforcazioni critiche in cui il filo guida non offre il necessario supporto nell’ingaggiare il side branch e per svariate tecniche procedurali nel trattamento delle CTO.

Supporta fili guida del diametro 0.014”.

Corpo rinforzato da struttura integrata costituita da un intreccio di fili d’acciaio a tessitura variabile per permettere una spinta ottimale (pushability) contestualmente ad un controllo (torque) costante del catetere

Lunghezza utilizzabile 135 cm.

Coating idrofilico NDurance sulla parte distale.

Il lume monorail è posto all’estremità distale del microcatetere, mentre il lume di uscita over the wire OTW a 7 mm dall’estremità distale. Il lume monorail termina con una punta rastremata morbida atraumatica e totalmente radiopaca di 6 mm, così come il lume OTW finisce con un anello morbido radiopaco. Questa conformazione dei lumi di uscita permette, contrariamente ai prodotti esistenti che hanno marker posizionati distalmente rispetto ai lumi di uscita stessi, una valutazione reale dei lumi di uscita e l’esatto posizionamento del lume OTW rispetto a quello monorail (a destra, a sinistra o frontale).

NHancer RX ha la caratteristica esclusiva di possedere un torque che permette di bloccare la parte prossimale del microcatetere sulla guida, così che la guida ed NHancer RX possono agire come un unico dispositivo ibrido. Questo permette di ottenere un sistema ibrido più potente e più direzionabile.

Compatibilità catetere guida 5F.

Lotto n. 527

ESTENSIONE RX/MONO RAIL PER CATETERI GUIDA MONOLUME  catetere per l’estensione del catetere guida, monolume e a scambio rapido (RX/Monorail) commercializzato in misure compatibili con cateteri guida da 5F, 6F, 7F e 8F.

Permette supporto alla guida in distretti distali, e di operare con le guide in anatomie difficili, vasi tortuosi, lesioni complesse; permette lo scambio guida; facilita il posizionamento di altri device o/e l’impianto di stent specialmente quelli lunghi e quelli riassorbibili particolarmente rigidi.

Può essere utilizzato su guida da scambio o una guida da 180cm.

lunghezza effettiva di 150cm.

Il corpo prossimale è composto da una lega di acciaio speciale anti-kinking, seguito nella parte distale da un tratto provvisto di lume (tubo distale) di 25 cm in materiale polietilenico con all’interno una struttura integrata di acciaio elicoidale (coil) ( possiede armatura non coil ma intrecciata che nelle tortuosità non garantisce la dimensione interna del lume) per garantire forza con una flessibilità eccezionale  pur mantenendo sempre le dimensioni e la forma rotonda del lume interno anche quando impegnato nei vasi più tortuosi o negli spigoli di calcio.

La zona di transizione è stata disegnata a becco di flaut, non possiede parti metalliche  e possiede una superficie di passaggio tra i due corpi del catetere particolarmente levigata; questo per eliminare alcuna possibilità che altri device possano trovare resistenza.

ssiede in esclusiva alla estremità distale una punta morbida atraumatica e radiopaca (PE emulsionato con Tungsteno) che permette una visibilità ottimale senza l’utilizzo di marker metallici (immersi o meno nella struttura) che possono causare frizioni od impuntature )

Diametri interni nelle varie configurazioni   3,1F – 4,3F – 4,7F – 5,4F

Diametri esterni nelle varie configurazioni      4F – 5,1F – 5,7F – 6,2F

Catetere guida compatibile nelle varie configurazioni 5F – 6F – 7F – 8F

Lotto n. 528

Microguida in acciaio 0.08” distale 0.012” prossimale lunga cm 200, rivestimento idrofilo a triplo strato, punta distale soffice, rivestita in platino e pre-formabile.

Lotto n. 529

Microguide in acciaio 0.010”, 0.014”, 0.016” lunga cm 200, rivestimento idrofilo a triplo strato, punta soffice rivestita in platino e pre-formabile.

Lotto n. 530

Microguide in acciaio inossidabile con triplo rivestimento idrofilo dotate di una punta estremamente soffice, rivestita in platino nel tratto distale (10-20 cm).

Anima ad elemento unico in acciaio, rastremazione distale (35-40 cm) per consentire un elevato controllo di torsione, punta preformabile per un perfetto adattamento vascolare.

I 30 cm prossimali non sono idrofili per aumentare la maneggevolezza della guida da parte dell’ operatore.

Gamma disponibile: 0.010” (rastremata: prossimale 0.012”), 0.014”. lunghezza 200cm

Lotto n. 531

Microguida con anima in acciaio inossidabile lunga 205 cm, calibro 0.014";con parte prossimale di 167cm rivestito in PTFE, mentre la parte distale di 38cm presenta un rivestimento in tungsteno e un’ulteriore copertura idrofilica. Sulla punta distale dell’anima della guida è posizionata una spirale in platino di 5cm per aumentarne ulteriormente la visibilità.

Lotto n. 532

Stent intracranico in nitinol autoespandibile, auto avvolgente, a celle chiuse, 1 marker radiopaco prossimale e 3-4 distali (secondo misura) , ricatturabile e riposizionabile, a distacco elettrolitico. Disponibile in diverse misure, diametri mm 3,4,5,6 e lunghezze mm 10,15,20,30,40.

Lotto n. 533

Sistema di trombectomia meccanica autoespansibile in nitinolo a celle chiuse completamente retraibile, tipo stentreiver, per la rimozione meccanica di trombi da un vaso sanguigno intracranico. Lo stent è attaccato ad uno spingitore in acciaio. Design auto-avvolgente (parametricTM design) che permette al dispositivo di catturare al meglio il trombo. Disponibile nei diametri 4 o 6 e rispettivamente nelle lunghezze 15 o 20 mm e 20 e 30 mm. Sistema provvisto di 3 o 4 markers radiopachi distali e di un marker prossimale che ne delimitano la lunghezza complessiva.

Lotto n. 534

Microcatetere armato in acciaio inossidabile, dotato di rivestimento idrofilo Hydak. Presenta markers distali. Corpo microcatetere in Pebax lume interno in PTFE. Punta atraumatica e preformabile.

Profilo 27, distale-prossimale: 2.8 Fr - 2.8 Fr lume interno 0.027”

Profilo 18, distale-prossimale: 2.3 Fr - 2.8 Fr lume interno 0.021”

Profilo 14, distale-prossimale: 1.9 - 2.4 Fr lume interno 0.017”

Profilo 10, distale-prossimale: 1.7 Fr - 2.3 Fr lume interno 0.015”

Disponibili in diverse lunghezze (da 110 cm a 153 cm). I microcateteri Rebar sono concepiti per il rilascio di materiali embolizzanti di diversa tipologia quali Onyx colle, particelle.

Lotto n. 535

Catetere guida con palloncino per l’occlusione temporanea di un vaso sanguigno. Il catetere è a lume coassiale, con armatura in acciaio inossidabile a rigidità variabile. Disponibile nelle misure 6F+, 7F+, 8 e 9F, il palloncino è in silicone compliante delimitato da due markers radiopachi, ed è lungo 10mm per l’8F e 9F mentre è lungo 7mm per i calibri 6 e 7F. Lunghezza totale 103cm (tranne il 9Fr che è lungo 100cm).

Lotto n. 536

Crioaghi per il trattamento di lesioni neoplastiche a  crioablazione.

Il diametro dell’ ago non deve essere superiore a 1,4 mm.

Il crioago impiegato per la crioablazione deve consentire di modulare  il diametro dell’ iceball in base alla dimensione della lesione:

0° iceball 43x60 mm/ -20° iceball 30x 48 mm/ -40° iceball 18x 42 mm. La zona perineoplastica non deve subire lesione per un estensione di 1 mm.

Lotto n. 537

Termosensori per crioaghi  utilizzati per rilevare le temperatura intra e perilesionale ad una distanza  di almeno 5 mm, indipendenti dall’ ago per crioablazione . Diametro non superiore a 1,47mm.

Lotto n. 538

kit elettrodo per ablazione RF della tiroide, raffreddato utilizzabile con tecnica MovingShot.

Aghi elettrodi disponibili:

Elettrodo raffreddato monopolare da 7 e 10cm di lunghezza con esposizione fissa dell’elettrodo da 5,7,10 e 15mm, di calibro 18 e 19G

Elettrodo raffreddato monopolare da 7 e 10cm di lunghezza con esposizione variabile dell’elettrodo da 5, 10, 15, 20, 25 e 30mm, di calibro 18G

Elettrodo raffreddato bipolare da 7 e 10cm di lunghezza con esposizione fissa da 12, 14 e 16mm, di calibro 17G

Lotto n. 539

Microguida da scambio in acciaio speciale 0.010’’ e 0.014’’ lunga cm 300 e 350, triplo rivestimento idrofilo, rivestimento in teflon prossimale, punta rivestita in platino

Lotto n. 540

Set per galattografia g24 curva/siringa+dilatatori

Lotto n. 541

Sistema d’introduzione percutanea, costituito da un ago per accesso da 21g lungo 7cm, una guida in nitinol con punta in platino da .018inch lunga 40cm e catetere coassiale da 4, 5fr. lungo 10cm. Con e senza valvola emostatica. Sterile e monouso.

Lotto n. 542

Set introduzione con valvola in silicone, sistema blocco dilatatore, basso gradino camicia esterna in fep e dilatatore in polietilene, lunghezza introduttore 13cm, dilatatore 20cm, diametro 5, 6, 7, 8 e 9fr, completi di guida da .038inch, ago a parete sottile 18g lungo 7cm Sterile e monouso

Lotto n. 543

Set introduzione valvolato, armato, idrofilico e radiopaco per arteria radiale, resistente al kinking ed alle compressioni,  guaina da 7, 13 o 23cm, dilatatore rastremato,  diametro 4, 5, 6 e 7fr., guida in nitinol  con punta in platino da .018inch ed ago per accesso da 21g lungo 4 o 2.5cm. Sterile e monouso

Lotto n. 544

Set introduzione armato, idrofilico e radiopaco Shuttle e Ansel , resistente al kinking ed alle compressioni, lungo, guaina da 55, 80, 90 e 110cm, diametro 4, 5, 6, 7 e 8fr., valvola tuoy borst, accettano guida da .018/ .035 inch., .018/. 038 inch  e .038inch con punta radiopaca e banda radiopaca, per accesso infrapopliteo e carotideo retti e curvi. Sterile e monouso

Lotto n. 545

Set introduzione, armato, idrofilico e radiopaco l , resistente al kinking ed alle compressioni, lungo, guaina da 40, 45, 55, 70,  90 e 110cm, diametro 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12fr., valvola emostatica, accetta guida da .018/ .035 inch, .018/38inch. e .035inch e 038inch, banda radiopaca in punta, configurazione retta, Ansel 1, Ansel2, Ansel3, Balkin e RAABE. Sterile monouso.

Lotto n. 546

Introduttori valvolati con diametro da 7a14fr, lunghezza da 30, 45, 63, 75, 80 e 85cm con banda radiopaca con configurazione dritta e MTS. Sterile e monouso

Lotto n. 547

Introduttori valvolati di grande calibro, diametri disponibili 16 e 18fr, lunghezza da 30, 45, 70, 80 e 85cm con banda radiopaca. Sterile e monouso

Lotto n. 548

Raccordi per iniettore automatico ad alta pressione con raccordo di tipo luer-lock preferibilmente in metallo, maschio- femmina lunghezza 30, 60,100, 120 e 180cm., pressione massima di infusione di almeno 1200psi. Sterile e monouso.

Lotto n. 549

Dilatatori vascolari idrofilici da 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e 20fr.,  che accettano  guide da 0,035 e 0,038inch., lunghi 20cm. Sterile e monouso.

Lotto n. 550

Set  di dilatazione coassiale composta da dilatatori idrofilici con diametro 16 e 18fr, 20 e 22fr, 24 e 26fr  lunghi  45cm rastremati in punta. Sterili e monouso.

Lotto n. 551

Guida Lunderquist  extra stiff  per procedure endovascolari in acciaio inox e PTFE  dritta curva ed a doppia curva da .035inch lunghezza 90, 145, 180, 260 e 300 con punta flessibile da 3, 4 e 7cm e punta radius dritta, 7.5mm, 75 e 15mm. Sterile e monouso.

Lotto n. 552

Guida ad anima fissa e punta a J molto stretta di Rosen heavy-duty con la punta flessibile per 2cm completamente teflonata da .035inch lunghe 145, 180 e 260 . sterile e monouso.

Lotto n. 553

Guide extrarigide di Amplatz completamente teflonate, dritte e curve da ,025 a 038inch  lunghe 80, 145, 180 e 260cm. Sterili e monouso

Lotto n. 554

Guide idrofiliche in nitinol nere, standard e stiff, dritta e angolata con mandrino rastremato  da .018inch, .025inch, 035inch e .038inch, lunga 80, 150, 180, 260 e 320 cm. Sterile e monouso.

Lotto n. 555

Guide idrofiliche in nitinol, , rivestimento esterno in poliuretano con punta distale spiralata in platino inclinata o dritta  da .035 e .038inch lunghezza 145, 180 e 260cm. con sezione rastremata corta/corpo flessibile, rastremata standard/corpo flessibile, rastremata standard/corpo rigido, rastremata lunga/corpo rigido

Lotto n. 556

Guide idrofiliche in nitinol, , rivestimento esterno in poliuretano con punta distale spiralata in platino inclinata  a supporto rinforzato da .018inch. lunga 180 e 300cm. Sterili e monouso

Lotto n. 557

Microguida con mandrino di Cope per interventistica, in nitinol con punta distale spiralata in platino da .018inch lunghezza 60, 100 e 145cm. Sterile e monouso.

Lotto n. 558

Microguida  a supporto per interventistica, in acciaio inox con rivestimento in PTFE con 3cm di punta in platino e 13.5 cm di punta distale con rivestimento idrofilico, da .014inch, lunghezza 135, 190 e 300cm. Sterile e monouso.

Lotto n. 559

Microguida in acciaio inox con rivestimento in PTFE da .014 inch lunga 135, 190 o 300 cm,  con 3 cm di punta in platino, con 4 diverse opzioni di carico della punta 6, 12, 18 o 25gr., rastrematura corta della punta di 10 cm, punta facilmente preformabile, per stenosi serrate., con o senza peso in punta. Sterile e monouso.

Lotto n. 560

Microguida in acciaio inox e teflon con rivestimento idrofilico  da .014 e 16 inch lunga 135, e 180cm,  con punta distale spiralata e modellabile di  3 cm . Sterile e monouso.

Lotto n. 561

Catetere in nylon non armati ad elevato controllo di torsione con punta distale morbida atraumatica ad elevata radiopacità diametro 4 e 5fr., per guida .035 e .038inch.,  lunghezza 70, 80 e 100cm, attacco in plastica, senza fori, con 4 e 10 fori laterali , con configurazioni della punta PED, PIG, CFP e dritto. sterile e monouso.

Lotto n. 562

Catetere in nylon armato e non armato ad alto flusso con punta distale morbida, atraumatica ad elevata radiopacità, diametro, 4 e 5fr. per guida da .035 e .038inch e NT (non tapered) lunghezza 65, 90 e 100cm, attacco in plastica senza fori laterali, configurazione di punta BMC, C1, C2, C3, DAV, H1, JB1, JB2, JB3, MPA, MPB, SIM1, SIM2, SIM3, VAL, VERT, RUC, WNBG, VANSCHIE1, VANSCHIE2, VANSCHIE3, HET. Sterile e monouso.

Lotto n. 563

Catetere in nylon non armati radiopaco per la misurazione dei vasi da 5fr per guida da .035inch lungo 100cm, con 10 fori laterali configurazione a Pigtail, Dritto e CFP, nella porzione distale del catetere sono posti 20 markers in iridio/platino distanziati a 1cm. sterile e monouso.

Lotto n. 564

Catetere in nylon totalmente idrofilico con punta distale morbida, atraumatica ad elevata radiopacità, diametro 4, 4,5 5, 5.5 e 6.5fr, per guida da .035inch e .038inch, lunghezza 65, 75, 90, 100, 125 e 135cm., attacco in plastica senza fori laterali,  configurazione di punta ANG, KMP, 0, C2, DAV, H1, JB1, JB2, KMP, MAN, , MPA,  MPB , RVC, RUC, SIM1, SIM2, SIM3, VERT, VTK, TC, TC-BNK. Sterile e monouso.

Lotto n. 565

Microcatetere selettivo di supporto idrofilico  per utilizzo periferico, armato senza fori laterali con porzione distale dotata di 4 markers radiopachi, punta del catetere radiopaca configurazione retta, ANG, ANG2  e DAV. Catetere da 2.3, 2.6 e 4fr che accettano rispettivamente guida da .014, .018 e .035inch lungo 65, 90, 135  e 150cm. Sterile e monouso.

Lotto n. 566

Microcatetere con armatura in acciaio su tutta la lunghezza del catetere con 5 zone di transizione totalmente idrofilico  con punta modellabile  con diametro esterno 2.5 e 2,8inch catetere lungo100, 110, 135 e 150cm.  E markers radiopachi Possibilità di set con guida da ,016inch. Sterile e monouso.

Lotto n. 567

Filtro cavale  premontato su sistema d’introduzione da 7fr  e pre-dilatatore idrofilico da 10fr  possibilità all'interno del set sterile dell'accesso giugulare o femorale il filtro è dotato di 4 markers in platino radiopachi  , diametro max filtro 30x49mm catetere lungo 71 o 79cm e guaina lunga 65cm. sterile e monouso

Lotto n. 568

Recuperatore vascolare in nitinol a quattro anelli da 6fr con anima in tantalio premontata su sistemi a guaine coassiale da 8fr diametro interno con bande radiopache per l'esatta identificazione della punta distale lunghezza del catetere ad ansa 90cm, lunghezza guaina esterna 85 e 80cm. Sterile e monouso.

Lotto n. 569

Set per estrazione corpi estranei con cestello a 4 fili con guaina esterna in teflon radiopaco di Dotter, da 8fr. lungo 95cm., cestello elicoidale  e guida esterna in acciaio inox, lunghezza  cestello aperto 7cm diametro apertura cestello 3cm. Completo di introduttore da  8fr. valvolato in teflon con valvola prossimale in silicone e via laterale con rubinetto. Sterile e monouso.

Lotto n. 570

Set per estrazione corpi estranei ad ansa metallica lungo 100cm, da 6.3fr. diametro ansa 25mm, con angolazione a 90° completo di raccordo con via laterale e adattatore tuohy-borst in plastica, impugnatura con morsetto in plastica.

Lotto n. 571

Sistema di compressione e bendaggio per accessi femorali e radiali in poliuretano. Comprensivo di sistema di fissaggio riposizionabile in similvelcro e dispositivo di pressione a forma cilindrica in poliestere, monouso ipo-allergico latex-free. Struttura a tre strati, elasticità con allungamento con peso di 900gr e larghezza di 150mm. non sterile e monopaziente. Nelle seguenti tipologie:

benda sx compressione femorale

benda dx compressione femorale

benda per entrambi gli accessi dx e sx

benda compressione accesso radiale sterile e non sterile

benda di compressione accesso brachiale

Lotto n. 572

Spirale per embolizzazione in inconel, materiale amagnetico con barbs in fibre sintetiche, compatibili con dispositivi MRI, diametro interno .025, .035 e .038inch, lunghezza embolo 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8, 10, 15 e 20cm e diametro embolo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 e 20mm. Sterile e monouso.

Lotto n. 573

Spirale per embolizzazione in platino con barbs in dacron da .035  e .018inch diametri da 2 a 20mm  con lunghezza embolo da 3, 5, 7, 14 e 20cm completo di sistema d’introduzione. Possibilità di avere spirale con conformazione a cono con diametri da 3-2 a 10-5  Sterile e monouso.

Lotto n. 574

Spirale per embolizzazione a distacco controllato in platino per embolizzazione arteriosa e venosa. Il sistema di avvitamento meccanico è abilitato ad un distacco sicuro e rapido con possibilità di riposizionare, rimuovere o cambiare la spirale. Configurazione dell’embolo a J e spirale, diametro dell’embolo da 2 a 20mm, lunghezza embolo da 2 a 50cm, fornita premontata su un guida da rilascio da .011 o .018inch., idrofilica con punta rastremata compatibile con microcateteri da 2.6 o 3fr. e sistema di bloccaggio, completo di sistema d’introduzione. Sterile e monouso.

Lotto n. 575

Spirale per embolizzazione in platino tenero a distacco controllato con barbs in dacron da .035  diametri da , 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20mm  con lunghezza embolo esteso da 7 e 14cm cm completo di sistema d’introduzione. Sterile e monouso.

Lotto n. 576

Particelle di polivinilalcool per occlusione dei vasi, dimensioni omogenee da 50 a 2800 micron in flaconi da 100mg, sterile e monouso.

Lotto n. 577

Catetere per PTA per angioplastica da 3, 4 e 5fr. monorail e over the wire con palloncino a basso profilo semi compliante pressione massima di rottura rispettivamente da 8 a 16atm. diametro guida 014, .018. e .035 inch 2 markers in oro radiopachi posti all’estremità prossimale e distale del palloncino, via laterale per il gonfiaggio, catetere da 40, 50, 80, 90, 110, 120, 135, 150 e 170cm diametro palloncino rispettivamente da 1.5 a 14 mm lunghezza rispettivamente da 2 a 20cm., completo di siringa per insufflazione con manometro e display fino a 30Atm, Sterile e monouso.

Lotto n. 578

Catetere a palloncino per modellazione ed occlusione aortica  con tecnologia costruttiva bilume, catetere da 9fr. Lunghezza  stelo 120 e 140cm compatibile con guida da ,035inch, palloncino con diametro di espansione 32 o 46mm, bande radiopache all'estremità distali e prossimali del pallone in platino e de iridio. Sterile e monouso.

Lotto n. 579

Catetere a palloncino medicato a doppio lume in nylon semi-compliante,  rivestito di paclitaxel 3µg/mm2 prima dell’avvolgimento e senza l’utilizzo di additive o eccipienti, compatibile con guida da .018inch shaft da 135cm pallone con diametro da 3 a 8mm  e lunghezza 20, 40, 80 e 100mm. Pressione di rottura 12atm. Sterile e monouso.

Lotto n. 580

Catetere a palloncino semi compliante over the wire per ricanalizzazione di fistole artero-venose con presenza di 4 elementi polimerici rigidi sulla superficie esterna del pallone compatibile con guida da .035inch diametro pallone 6, 8, 10 e 12mm lunghezza pallone 4cm catetere da 50, 80 e 135cm. sterile e monouso.

Lotto n. 581

Kit procedurale composto da un catetere da 5,4fr per l' erogazione intelligente del farmaco con dispositivo endovascolare microsonico e trasduttore ad ultrasuoni con zona di trattamento da 6 a 50 cm lunghezza del catetere da 106cm e 135cm. L' Azienda dovrà fornire, in uso gratuito, apparecchiatura ad ultrasuoni completa di accessori.

Lotto n. 582

Set completo per drenaggio multipurpose in poliuretano composto da un sistema d’introduzione di Neff, catetere in poliuretano idrofilico da 8.5, 10.2, 12 o 14fr lungo 25cm con 6fori laterali accetta guida da .038inch, banda radiopaca e sistema di chiusura dell’anello Mac-Loc, guida heavy-duty curva ad anima fissa, dilatatore di Coons, tubo di connessione, 2 cannule irrigiditrici una flessibile ed una rigida, stiletto in acciaio con punta trocar e sistema di fissaggio catetere alla cute. Sterile e monouso. Possibilità di avere anche sistemi completi per biliare.

Lotto n. 583

Set catetere per drenaggio nefrostomico/biliare esterno/biliare interno esterno in ultrathane antikinking con rivestimento idrofilico, catetere da 8.5, 10.2, 12 e 14fr compatibile con guida da .38inch.,  marker radiopaco nella parte prossimale dei fori, sistema di bloccaggio dell’ansa distale Mac-Lock, ago trocar per eventuale posizionamento one-shot, catetere nefrostomico lungo 15, 25, 45 e 60cm con 3, 5 o  6 fori laterali, catetere biliare lungo 40 e 50cm con 32 fori, distribuiti prima e sul pigtail. Sterile e monouso.

Lotto n. 584

Set per biopsia epatica transgiugulare, composto da un ago quick-core da 19g lungo 60cm con frustolo e lunghezza di taglio da 20mm, cannula irrigiditrice da 14g con punta extrasottile lunga 50.5cm in acciaio inox, guaina in FEP radiopaca da 7fr lunga 49cm, catetere retto in TFE radiopaco da 5fr. lungo 62cm catetere in nylon armato radiopaco da 5fr. lungo 80cm con curva multipurpose. Sterile e monouso.

Lotto n. 585

Set per accesso e biopsia renale, composto da un ago quick-core da 19g lungo 70cm con frustolo e lunghezza di taglio da 20mm, adattatore con valvola, cannula irrigiditrice da 14g con punta extrasottile lunga 60.5cm in acciaio inox, introduttore Desilet-Hoffman in FEP radiopaca da 7fr lunga 59cm, catetere retto in TFE radiopaco da 5fr. lungo 72cm catetere in nylon armato radiopaco da 5fr. lungo 90cm con curva multipurpose. Sterile e monouso.

Lotto n. 586

Set di Cope utilizzati per l'ancoraggio alla parete anteriore dello stomaco o della parete addominale prima dell'introduzione di un catetere, composto da un ago introduttore da 17g lungo 12cm, una speciale guida a mandrino in acciaio inox da .018inch con punta a spirale da .035inch lunga 75cm, set di suture ad ancora precaricate, possibilità di sistema ad ancora ad uso pediatrico. Sterile e monouso.

Lotto n. 587

Set Utilizzato per facilitare la pulizia del colon anterograda del grosso intestino per pazienti con incontinenza fecale, composto da un ago introduttore da 18g lungo 7cm, guida in acciaio inox ultra stiff di Amplatz da .035inch lunga 80cm, cartuccia prevaricata con suture ad ancora, dilatatore di Coons da 8fr, catetere di drenaggio Dawson-Mueller multipurpose idrofilico da 8.5fr lungo 25cm con sistema di blocco mac-loc, cannula irrigiditrice, adattatore per alimentazione enterale, adattatore con tubo di connessione, catetere per colostomia da 10fr lungo 7 o 14cm. Sterile e monouso.

Lotto n. 588

Set per gastrostomia utilizzato per il posizionamento percutaneo di un catetere per alimentazione gastroenterica. Il set deve essere costituito da un bisturi, ago per accesso ad un elemento da 18g  siringa, guaina peel-away dilatatori di Coons rastremati idrofilici nelle misure small. medium e large,  Sondino  a scelta  da 12 a 24fr. e sistema di suture con ancora completo di guida ad anima fissa da ,35inch  ,.e sistema di suture precaricato a 2 o 3 ancore.  Sterile e monouso.

Lotto n. 589

Set per gastrostomia utilizzato per il posizionamento percutaneo di un catetere per alimentazione gastroenterica. Il set comprende: un ago-catetere da 5fr. lungo 8cm., guida Amplatz Extra Stiff da 0.038”, , set di dilatatori da 7 a 14fr. lunghi 20cm., catetere in poliuretano lungo 30 cm. con diversi fori laterali munito di cannula irrigiditrice, completo di introduttore Peel –away. Catetere disponibile in 10.2, 12 e 14 Fr, con introduttori inclusi da 11, 13,15 Fr. Dispositivo di fissaggio per il catetere e due connettori per nutrizione enterale. Sterile e monouso.

Lotto n. 590

Set per TIPSS composto da un catetere in nylon da 5fr lungo 65cm compatibile con guida .035inch con configurazione della punta TIPS, catetere in nylon da 5fr lungo 80cm compatibile con guida .035inch con configurazione della punta VPPC con 8 fori laterali, guida di Amplatz ultra stiff rivestita in TFE da .035inch lunga 180cm punta a J da 3mm, guida idrofilia Roadrunner da .035inch lunga 145cm, catetere per angioplastica periferica da 5fr. lungo 80cm compatibile con guida .035inch. con diametro del palloncino gonfiato 8mm e lunghezza palloncino 4cm, catetere per angioplastica periferica da 7fr. lungo 80cm compatibile con guida .038inch, con diametro del palloncino gonfiato 10mm e lunghezza palloncino 4cm, due morsetti a coccodrillo, un righello per misurazione, completo di set d’introduzione per TIPSS. Sterile e monouso.

Lotto n. 591

Set di Rosch-Uchida per accesso intraepatico transgiugulare composto da un ago per accesso modificato da 14g lungo 52cm, catetere in TFE radiopaco, coassiale all’ago transgiugulare, da 9fr, introduttore flexor armato anti inginocchiamento con valvola lungo da 10fr. lungo 40.0cm, dilatatore in polietilene da 12 Fr, catetere in nylon armato radiopaco da 5fr. con curva multipurpose e punta distale morbida e atraumatica, catetere in TFE radiopaco da 5fr. lungo 80cm con configurazione della punta VAN ANDEL, dilatatore radiopaca da 11fr. lungo 20cm, guida curva Necton in acciaio inox rivestita in TFE da .35inch lunga 190cm, guida retta extra rigida di Amplatz in acciaio inox rivestita in TFE da .035inch. lunga 190cm. Sterile e monouso.

Lotto n. 592

Set di Ring per accesso intraepatico transgiugulare composto da un ago per accesso modificato Ross da 16g lungo 52cm, catetere in TFE radiopaco, coassiale all’ago transgiugulare, da 9fr, introduttore flexor armato anti inginocchiamento con valvola lungo da 9fr. lungo 38.5cm, dilatatore in polietilene, catetere in nylon armato radiopaco da 5fr. con curva multipurpose e punta distale morbida e atraumatica, catetere in TFE radiopaco da 5fr. lungo 80cm con configurazione della punta VAN ANDEL, dilatatore radiopaca da 11fr. lungo 20cm, guida curva Necton in acciaio inox rivestita in TFE da .35inch lunga 190cm, guida retta extra rigida di Amplatz in acciaio inox rivestita in TFE da .035inch. lunga 190cm. Sterile e monouso.

Lotto n. 593

Set per biopsia transluminare dei dotti biliare, composto da un sistema d’accesso percutaneo a tre pezzi con guida in nitinol da .18inch lunga 60cm e punta in platino, pinza bioptica in acciaio con rivestimento in ptfe da 5.2fr lunga 60cm e volume massimo di prelievo di 2.25mm3, introduttore armato antikinking da 7fr. lungo 30cm con banda radiopaca, catetere per manipolazione biliare idrofilico armato da 5fr lungo 40cm, guida Newton retta in acciaio inox.  035inch lunga 145 ed una guida Roadrunner in nitinol idrofilica da .035inch lunga 150cm con punta rastremata da 11cm con punta floppy angolata da 3cm. Strerile e monouso.

Lotto n. 594

Set completo per gastrostomia di Russel con set di suture con ancora gastrointestinale di Cope composto da un catetere per gastrostomia da 14fr lungo 17cm, introduttore peel-away da 17fr lungo 15cm, ago introduttore da 18g lungo 7cm, guida in acciaio inox da .038inch lunga 40cm, dilatatori da 12 e 14fr lunghi 13cm, set di suture con ancora gastrointestinale di Cope con ago da 17g lungo 12cm e guida da .018/0.35inch con punta a spirale elicoidale lunga 75cm. Sterile e monouso.

Lotto n. 595

Catetere di supporto singolo lume Catetere di supporto singolo lume a scambio rapido compatibile con cateteri guida 5F, 6F, 7F, 8F.Il catetere ha la struttura dello shaft  in acciaio inox. La parte più distale è costituita da una sezione cava lunga 25 cm. Il catetere è indicato come supporto dei cateteri guida per permettere l’accesso e facilitare il posizionamento di fili guida o di altri dispositivi. E’ dotato di due markers sullo shaft posizionati a 95 e 105 cm dalla punta. Punta atraumatica radiopaca priva di marker metallico. Lunghezza catetere: 150 cm  Diametro interno: 5F/1,04mm – 6F/1,42mm – 7F/1,57mm – 8F/1,80mm

Lotto n. 596

Microcatetere singolo lume

Microcatetere a singolo lume OTW compatibile con fili guida da 0,14’’

E’ fornito di un torquer che può essere bloccato nella parte prossimale del catetere per fare in modo che filo guida e catetere lavorino in un sistema integrato.

Dotato di punta radiopaca di 7 mm , morbida e atraumatica per prevenire complicanze.

Nella parte distale dello shaft è presente un rivestimento idrofilico di lunghezza variabile da 25 cm a 60 cm.

Lunghezze disponibili da 135 cm a 155 cm

Diametro esterno dello shaft da 0,75 mm a 0,86 mm

Lotto n. 597

Microcatetere doppio lume

Microcatetere a doppio lume compatibile con fili guida da 0,14’’

Dotato di un lume OTW per tutta la lunghezza del microcatetere eccetto nella parte distale dove il lume è a scambio rapido.

La parte distale del microcatetere è formata da una punta di 6 mm che identifica l’uscita RX mentre a 7 mm dalla punta un marker, posizionato lateralmente, identifica l’uscita OTW del microcatetere.

Lunghezza 135 cm

2 markers a 95 cm e a 105 cm dello shaft

Diametro esterno distale 1,1 mm

Lotto n. 598

Catetere a palloncino medicato periferico

Catetere a palloncino medicato per angioplastica dei vasi periferici per PTA (sopra il ginocchio) con costruzione OTW con corpo da 6 Fr, con palloncino semicompliante in Polyamide, Grilamid L25 (Nylon 12) a rilascio di Paclitaxel nella dose di 2 µg/mm2 eccipiente Polietilene Glicole mediante tecnologia EnduraCoat.

Disponibile nei diametri 4, 5 e 6 mm e lunghezza 40, 80 e 120 mm.

Compatibile con filo guida da 0,035” ed introduttore 6 Fr.

Lunghezza utile del catetere da 80 a 135 cm.

Lotto n. 599

Aterotomo

Catetere per arterectomia rotazionale con punta dritta e deflettibile, con motore a batteria monouso; compatibile 1.8 mm con 5F, 2.2 mm con 6F, 2.4 mm con 7F.

Lotto n. 600

Catetere a palloncino per angioplastica di tipo over the wire ad eluizione di farmaco anti-proliferativo con pallone semi-compliante che permetta la pre-dilatazione ed il trattamento con il farmaco. Struttura di deposizione del farmaco a 3 strati senza eccipienti con sistema di rilascio del farmaco durante il gonfiaggio. Compatibilità filo guida 0,014”, 0,018", 0,035", disponibile nei diametri da 1.5 a 14 con lunghezze da 10 a 250 mm. 4F compatibile fino a 6 mm.

Lotto n. 601

Pallone da pta otw 0,035 con rivestimento idrofilico. Il pallone deve avere diametri da 3 a 12mm con lunghezze fino a 200 mm. Il pallone deve essere compatibile con introduttori 5F almeno fino al 7mm compreso.

Lotto n. 602

Pallone da pta otw 0,018 con rivestimento idrofilico. Il pallone deve avere diametri da 2 a 9 mm con lunghezze fino a 300 mm. Il pallone deve essere compatibile con introduttori 4F per palloni da 7x200 mm. Lunghezza shaft da 45-90-130-150 cm.

Lotto n. 603

Valvulotomo over the wire compatibile con filo guida 0.018”, profilo 4F e 5F, cestello autoespandibile di diametro 8,00mm e clip di taglio poste in posizione distale rispetto al punto di massimo diametro. Le clip di taglio devono arrivare a un diametro di 6,3mm. Il sistema di apertura del cestello e quindi del valvulotomo con tecnica pull-back. Hub prossimale costituito da una valvola a Y per effettuare in caso dei venogrammi.

Lotto n. 604

Palloni di grosso diametro per dilatazione stent, elastomerici non complianti di diametro compresi da 12mm a 25mm, lunghezze da 30mm, 40mm, pressioni di lavoro superiori alle 9 atm.

Lotto n. 605

Spirali in platino con sistema di distacco meccanico (idropneumatico) comprensivo di spingitore di calibro 0,10" e 0,018" con conformazione finale sia a spirale che raggruppamento tridimensionale (3D) di lunghezza variabile

Lotto n. 606

Sistema di Trombectomia meccanica rotazionale ad uso arterioso e venoso composto da un’unità di controllo e da un catetere monouso 6F,8F,10F connesso al motore, mediante un accoppiamento magnetico (rotazione elica di circa 40.000 rpm) e fornito con guida 0,018”e sacca di raccolta del materiale asportato. Il sistema deve essere dotato di cateteri dedicati a vasi arteriosi e vasi venosi con diverse conformazioni di punta.

Lotto n. 607

Sistema di protezione da embolia polmonare peri-operatorio costituito da sistema autoespandibile in nitinolo ancorato ad un catetere che permetta inoltre l’aspirazione del materiale embolico catturato. Sistema utilizzabile in vene cava da 20mm a 30mm.

Lotto n. 608

Liquido embolizzante a base di EVOH e DMSO per il trattamento delle malformazioni cerebrali, in polvere di tantalio Micronizzata al fine di rendere meno radiopaco il prodotto e facilitarne lo studio delle MAV. Formulazioni da 18 cento pois, 18 low density; Formulazioni da 12 cento pois 12 low density. Da utilizzarsi con microcateteri DMSO compatibili.

Lotto n. 609

Dispositivo per Biopsia istologica dei tessuti molli, Full-Core a sistema triassiale interno

Pistola monouso, completamente automatica, per biopsia istologica Full-Core, che permette il campionamento cilindrico del frustolo, utilizzando la tecnica mista degli aghi Tru-Cat e Menghini. Cannula centimetrata con Sistema Triassiale e meccanismo di intrappolamento interno, avanzamento fisso a 15 o 25 mm, impugnatura ergonomica con leva di caricamento a retrazione ed indicatore di carica, doppio pulsante di sparo posteriore e laterale con sistema di sicurezza passivo, sicuro per i pz perché evita sanguinamenti e seeding.

Misure richieste: Calibro G 14/16/18 – Lunghezza Cm 10/15/20/25 – Avanzamento Cm 1,5 e 2,5.

Lotto n. 610

Kit dispositivo per Biopsia Istologica dei tessuti molli, Full-Core con tecnica Menghini

Pistola monouso, semiautomatica, per biopsia istologica Full-Core, che permette il campionamento cilindrico del frustolo, utilizzando la tecnica Menghini. Cannula centimetrata, sganciabile, con pareti ultrasottili con fermo di profondità scorrevole e meccanismo di intrappolamento interno a depressione automatica, mandrino a punta piramidale e siringa con blocco della depressione, solidale al mandrino. Inserto ecogeno per utilizzo sia sotto guida ECO che TAC. Impugnatura ergonomica con stantuffo di caricamento a retrazione ed indicatore di carica, pulsante di sparo laterale.

Il Kit deve contenere: Teli per campo sterile, provetta con formalina 10%, garze sterili, cerotto per medicazione post-puntura, applicatore per disinfezione della cute, siringa da 10 ml con ago ipodermico prefiltrato G18x40 mm ed ago ipodermico G21x 40 mm, Fiala di Lidocaina al 2%.

Misure richieste: Calibro G 16/18/20/22 – Lunghezze Cm 7/9/10/12/15/20.

Lotto n. 611

Kit dispositivo per Biopsia Istologica dei tessuti molli a ghigliottina con tecnica Tru-Cat

Pistola monouso, semiautomatica, per biopsia istologica a ghigliottina, che permette il campionamento del frustolo, utilizzando la tecnica Tru-Cat. Cannula centimetrata, sganciabile, con fermo di profondità scorrevole, mandrino  rimovibile con culla da 20 mm, mandrino aggiuntivo con punta piramidale per posizionamento TAC guidato. Inserto ecogeno per utilizzo sia sotto guida ECO che TAC. Impugnatura ad anelli e stantuffo posteriore per il caricamento a retrazione ed indicatore di carica a 10 o 20 mm, pulsante di sparo posteriore, fermo di sicurezza e supporto per stereotassi.

Il Kit deve contenere: Teli per campo sterile, provetta con formalina 10%, garze sterili, cerotto per medicazione post-puntura, applicatore per disinfezione della cute, busta di ghiaccio istantaneo, siringa da 10 ml con ago ipodermico prefiltrato G18x40 mm ed ago ipodermico G21x 40 mm, Fiala di Lidocaina al 2%. Misure richieste: Calibro G 14/16/18/20 – Lunghezze Cm 7/10/15/20.

Lotto n. 612

Kit dispositivo per Biopsia Osteomidollare con dispositivo Trap-System Antilussazione

Ago per biopsia osteomidollare che esclude la manovra di lussazione, con punta tipo Jamshidi rastremata, cannula centimetrata a bocca di pesce, mandrino estraibile con punta piramidale, impugnatura ergonomica con connettore L/L, dispositivo Trap-System di intrappolamento del frustolo a cucchiaio, filo di estrazione del campione privo di punta, tappo di protezione antipuntura e tappo L/L per evitare l'eventuale fuoriuscita di sangue.

Il Kit deve contenere: Teli per campo sterile, provetta con formalina 10%, garze sterili, cerotto per medicazione post-puntura, applicatore per disinfezione della cute, siringa da 10 ml con ago ipodermico prefiltrato G18x40 mm ed ago ipodermico G21x 40 mm, Fiala di Lidocaina al 2%, siringa da 20 ml, vetrini sabiati con porta vetrini, busta con chiusura totale porta campioni  ed etichetta  adesiva per riconoscimento pz.

Misure richieste: Calibro G 8/11 e 13 – Lunghezze Cm 6/10 e 15.

Lotto n. 613

Dispositivo per Biopsia Osteomidollare Cito-Istologico con dispositivo Trap-It Antilussazione

Ago per biopsia osteomidollare che esclude la manovra di lussazione, con punta tipo Jamshidi modificata cilindrica a corona, cannula centimetrata cilindrica (non rastremata) che assicura il prelievo del campione al 100%, mandrino estraibile con punta piramidale, impugnatura ergonomica con connettore L/L, dispositivo Trap-It di intrappolamento del frustolo integrato nell'ago, filo di estrazione del campione, tappo di protezione antipuntura e tappo L/L per evitare l'eventuale fuoriuscita di sangue, dispositivo L/L per l'aspirazione del campione citologico.

Misure richieste: Calibro G 8/10 e 11 – Lunghezze Cm 10 e 15.

Lotto n. 614

Dispositivo come sopra in Kit composto da: Teli per campo sterile, provetta con formalina al 10%, garze sterili, cerotto per medicazione post-puntura, applicatore per disinfezione della cute, siringa da 10 ml con ago ipodermico prefiltrato G18x40 mm ed ago ipodermico G21x 40 mm, Fiala di Lidocaina al 2%, siringa da 20 ml, vetrini sabiati con porta vetrini, busta con chiusura totale porta campioni ed etichetta adesiva per riconoscimento pz. Misure richieste: Calibro G 8/10 e 11 – Lunghezze Cm 10 e 15.

Lotto n. 615

Set di accesso all'osso e Biopsia Ossea con dispositivo Trap-System Antilussazione

Componenti del set:

- Ago introduttore centimetrato con punta smussa, mandrino a punta piramidale e raccordo L/L;

- Filo di Kirschner per l'ancoraggio all'osso;

- Dilatatore a punta smussa e cono L/L per la dilatazione dei tessuti;

- Introduttore coassiale a bocca di pesce e cono L/L per l'introduzione della punta di trapano;

- Punta di trapano;

- Kit contenente Ago da biopsia osteomidollare con Trap-System, relativi accessori per l'esecuzione della procedura in modo sterile (teli, garze, cerotto, applicatore per disinfezione della cute, siringhe da 10 e 50 ml, aghi ipodermici, misuratore di profondità, provetta vuota con tappo).

Misure richieste: Calibro G 11 Lunghezza Cm  15 e 19 – Calibro G 13 Lunghezze Cm 10 e 15.

Lotto n. 616

Dispositivo per Biopsia Ossea e Vertebroplastica percutanea con dispositivo Trap-It

Set per biopsia osteomidollare e Vertebroplastica percutanea composto da:

- Ago cilindrico, centimetrato, con punta a corona e impugnatura ergonomica con connettore L/L;

- Mandrino estraibile con punta piramidale a tre facce;

- Cannula di intrappolamento del campione integrata antilussazione e Accessorio per l'apertura della cannula di intrappolamento;

- Accessorio a punta smussa per l'estrazione del campione con tappo di protezione antipuntura;

- Cannula per vertebroplastica, con punta smussa e cono L/L completa di filo spingi-cemento;

- Tappo L/L per chiudere l'ago evitando la fuoriuscita di sangue e adattatore L/L.

Misura richiesta: Calibro G11 – Lunghezza Cm 12.

Lotto n. 617

Stabilizzatori per Aghi da biopsia dei tessuti molli ed Applicatori per Termoablazione

Supporti sterili, monouso, Free Latex, per procedure interventistiche percutanee sotto guida TAC o Ecoguidate, con le seguenti caratteristiche tecniche: Orientabili in tutte le direzioni, dotati di alette flessibili adesive ad alta tenuta, radiopachi, senza componenti metallici ed utilizzabili con dispositivi di puntura di diverse misure, posizionabili anche dopo la centratura ed il posizionamento, senza la necessità di estrarre quest'ultima.

Lotto n. 618

Kit con catetere per drenaggio percutaneo per uso generale

Dispositivo percutaneo con tecnica di accesso diretta o Seldinger, composto: da Catetere in PUR flessibile, ORX, idrofilico, anti-kinking, punta pigtail rastremata con fori ampi, con lume interno che semplifica il ritiro della cannula di irrigidimento metallica a punta smussa, con e senza sistema di blocco della punta pigtail, connettore L/L, raddrizzatore per la punta e mandrino a punta piramidale.

Il Kit deve contenere: Ago introduttore, guida flessibile o Lunderquist, raccordo di estensione con connettori L/L, Raccordo per sacca, dilatatori sequenziali con punta rastremata, valvola per il lavaggio del catetere, telo per campo sterile, garze sterili, rubinetto a tre vie e gel sterile.

Misure richieste: Fr 6/7/8/10/12/14 e 16 – Lunghezze operativa Cm 24/29 e 39

Lotto n. 619

Kit per accesso vascolare Artero-Venoso sotto guida Ecografica

Set composto da catetere artero-venoso, in PE, monouso, sterile, completo di Coprisonda in Etil-Meta-Acrilato, Gel per US Sterile in busta, Telo per campo sterile in TNT e PE, Telo sterile in SMS con Foro adesivo Cm 9x6, Dispositivo adesivo di fissaggio del catetere trasparente e traspirante con bordi in schiuma di PUR.

Nelle misure:

- Fr 3x8   Cm;

- Fr 4x18 Cm;

Lotto n. 620

Catetere con palloncino ellittico per Isterosalpingografia e/o Isterosonografia

Dispositivo per Isterosalpingografia e/o isterosonografia, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- Catetere in Polietilene, flessibile, ORX, free latex, con foro laterale distale, dotato di palloncino ellittico a bassa pressione, per l'ispezione dell'intera cavità uterina e sferico ad alta pressione, per la visualizzazione della parte superiore dell'utero;

- Di piccole dimensioni (5 Fr x 30 cm), per consentire l'uso contemperano della sonda ecografica;

Utilizzabile con mezzi di contrasto a base di olio;

Lotto n. 621

Applicatori interstiziale, monouso per termoablazione a MW ed RF

Applicatore interstiziale, monouso, per termoablazione  a Micro-Onde, per Fegato – Rene – Polmone ed Osso. Il dispositivo deve essere dotato di:

- Punta metallica trocar per un'agevole penetrazione nei tessuti; dispositivo per l'intrappolamento delle M/O riflesse che consente ablazioni fino a 5,5 cm di diametro trasversale in 15 minuti circa alla potenza di 80W; Chip di memoria per il riconoscimento automatico, del tipo e modello di applicatore, dal generatore; Sistema idraulico, a circuito chiuso, per il raffreddamento dell'antenna; Totalmente isolato, ad eccezione della zona operativa, centimetrato con banda bianca di segnalazione al penultimo centimetro distale ed utilizzabile sia sotto guida ECO che TAC; Completo di cavo di collegamento al generatore ed alla pompa peristaltica per il raffreddamento;

- Mini-invasivo eliminando l'uso di piastre neutre per la chiusura del circuito elettrico, riducendo così l'invasività della procedura sul pz;

- Nelle misure: Calibro G 11/14/16 – Lunghezza Cm 15/20/27;

- Fornito in kit, sterile, completo di: applicatore per la disinfezione della cute; telo operatorio con foro; indicatore di profondità scorrevole; bisturi m/uso e protettore rimovibile copri-ago.

Lotto n. 622

Applicatore interstiziale, monouso, per termoablazione  a Radio-Frequenza con punta dritta, per Fegato, Rene, Tiroide, Osteoma Osteoide e Insufficienza Venosa Cronica. Il dispositivo deve essere dotato di:

- Punta metallica piramidale, per un'agevole penetrazione nei tessuti e l'esposizione della punta deve consentire ablazioni da mm 5 a mm 35; Chip di memoria per il riconoscimento automatico, del tipo e modello dell'ago elettrodo, dal generatore; Termocoppia interna per il controllo della temperatura alla punta dell'ago; Sistema idraulico, a circuito chiuso, per il raffreddamento dell'elettrodo; Totalmente isolato, ad eccezione della zona esposta, centimetrato ed utilizzabile sia sotto guida ECO che TAC; Completo di cavo di collegamento al generatore ed alla pompa peristaltica per il raffreddamento;

Nelle misure:

- Calibro G 17 – Lunghezza Cm 10/15/20/25 e 27, Punta Esposta mm 5/7/10/15/20/25/30 e 35;

Calibro G 18 – Lunghezza Cm 7/10 e 13, Punta Esposta mm 5/7/10 e 15;

- Fornito in kit, sterile, completo di: applicatore per la disinfezione della cute; telo operatorio con foro; indicatore di profondità scorrevole; bisturi m/uso e protettore rimovibile copri-ago e coppia di elettrodi dispersivi.

Lotto n. 623

Termocoppie interstiziali, costituite da ago con sensore di temperatura in punta, che consenta di tenere sotto controllo il riscaldamento dei tessuti circostanti la zona ablata;

Nelle misure:

- Calibro G 19 – Lunghezza Cm 15;

Lotto n. 624

ENDOPROTESI PER ANEURISMA ILIACO ED IPOGASTRICO IN E-PTFE

Endoprotesi per aneurisma iliaco ed ipogastrico in E-PTFE supportato esternamente, senza suture, da un filo continuo di Nitinolo elettropulito. Composto da:

biforcata iliaca supportato esternamente, senza suture, da un filo continuo di Nitinolo elettropulito siam. prossimale 23mm diam. distale 10-12-14mm lungh. 10cm

Branch ipogastrico diam. prossimale 16mm diam. distale 10-12-14mm lungh. 7cm

Ramo aortico in E-PTFE supportato esternamente, senza suture, da un filo continuo di Nitinolo elettropulito, diam. 23-26-28-31-35mm

Ramo controlaterale in E-PTFE supportato esternamente, senza suture, da un filo continuo di Nitinolo elettropulito, diam. 14-14-16-18-20-23-27mm

Lotto n. 625

Dispositivo monouso sterile per il fissaggio di breve o di lungo termine di cateteri inseriti per via percutanea; il fissaggio avviane tramite un perno di ancoraggio smusso in Nitinol che viene posizionato nello spazio sottocutaneo. Mis. 3-4-5-6-7-8Fr Latex free

Lotto n. 626

Valvola Emostatica

Valvola emostatica “corta” (non a Y9 tipo “ Arydo-valve” compatibile con cateteri e introduttori con connettore luer-lock, la linea è dotata da rubinetto a tre vie separabile. Disponibile in due misure per fili guida da 0,014” a 0,038” e catetere da max 6Fr, compatibilità filo guida 0,035” a 0,038” compatibilità catetere max 9Fr

Lotto n. 627

INTRODUTTORE VASCOLARE ARMATO

A) Introduttore con elevata resistenza al kinking ed elevata preformabilità della punta. Dotato di dilatatore radiofaro per ottimizzare la visibilità della punta del sistema assemblato e garantire la massima sicurezza ed il miglior controllo in fase di posizionamento/avanzamento. Valvola tipo”ARYDO-VALVE” separabile dall’introduttore.Calibri richiesti da 4 a 8 Fr e lungh. da 45 a 90cmB) Caratteristiche generali come la voce A; lungh. di 120cm e calibro 5Fr per patologie estremamente distali o per l’approccio brachialedelle lesioni femori-poplitee

Lotto n. 628

GUIDE ANGIOGRAFICHE

filo guida 0,018” in nitinol con coating in PTFE con lunghezza di 400cm per consentire lo scambio dei cateteri over-the-wire da 180cm per angioplastica con approccio brachiale/radiale delle lesioni femoro-poplitee. Punta atraumatica ad elevata radiopacità grazie alla combinazione di platino e tungsteno. Disponibile anche con lunghezze inferiori a 400 cm e fino a 200cm.

Lotto n. 629

Catetere a palloncino non compliante per  PTA

Palloncino per Catetere per PTA a palloncino non compliante su filo guida 0,035”; pallone in PET ad alta pressione (fino a 18bar). Diametri disponibili da 3 a 10mm; lunghezze del pallone da 2 a 10 cm; catetere in due varianti di lunghezza - 75 e 120 cm. Catetere a basso profilo: compatibilità introduttore 5F fino al diametro 6mm e 6F per i diametri superiori. Visualizzazione ottimale grazie alla punta radiopaca ed ai marker che individuano la lunghezza utile del pallone. Sistema “Dog-bone” per il recupero del profilo alettato dopo ripetuti gonfiaggi.

Lotto n. 630

Catetere a palloncino semicompliante per  PTA

Catetere a Palloncino per PTAcatetere a basso profilo per PTA a palloncino semicompliante caratterizzato da pallone in Nylon con pressione nominale di 6 atm per tutte le misure; ideale per impiego ordinario nella POBA ed anche per pre/post-dilatazione accurata dello stent.   A) Catetere compatibile con filo guida 0,035” ed introduttore 5F fino al diametro 8mm incluso. RBP fino a 16atm;. lunghezza utile del catetere disponibile in due varianti: 75 e 120cm. Pallone disponibile con lunghezze da 20 a 150 mm e diametri da 3 a 10mm.   B) Catetere compatibile con filo guida 0,018 ed introduttore 4F per tutte le misure. RBP fino a 18atm. Pallone disponibile nei diametri da 2 a 7mm e lunghezze da 20 a 220 mm; catetere in tre lunghezze: 90, 135 e 150 cm.

Lotto n. 631

Endoprotesi per il trattamento dell’ipertensione portale

A) Endoprotesi per il trattamento dell’ipertensione portale e delle complicanze ad esso associate, in PTFE espanso rinforzato da un supporto in Nitinolo disponibile nei diam. 8-10-12mm lungh. 4-5-6-7-8cm

B) Endoprotesi per il trattamento dell’ipertensione portale e delle complicanze ad esso associate con “espansione controllata” in PTFE espanso rinforzato da un supporto in Nitinolo, guaina a pallone espandibile sulla porzione rivestita dell’endoprotesi, disponibile siam. 8-10mm lungh. 4-5-6-7-8cm

Lotto n. 632

SET PER PTA/STENTING

Set per PTA/stenting aorta e vena cava composto da:   A) Pallone non compliante realizzato in PET con rivestimento idrofobo compatibile con filo guida 0,035”; dedicato per vasi di grosso calibro come l’aorta e la vena cava grazie alla disponibilità di diametri fino a 28mm e alla certificazione CE in classe III. Catetere con lunghezza utile di 100cm per introduttore compatibile al massimo di 12F per minimizzare l’invasività della procedura. Disponibile in due lunghezze 20 e 40mm ideali sia per la pre-dilatazione che per la post-dilatazione intrastent.   B) Stent autoespandibile in Nitinol con design a celle chiuse dedicato ai vasi di grosso calibro come l’aorta e la vena cava ed al trattamento dell’Endoleak di tipo I. Disponibile con diametri dello stent da 16mm a 34mm e lunghezze da 30 a 100 mm. Sistema di rilascio coassiale per filo guida 0,035” con lunghezza utile di 100 cm caratterizzato da una camicia armata da rete metallica (incorporata nella mescola) che riduce l’attrito durante l’apertura dello stent anche con i diametri maggiori; la compatibilità con introduttore è di 10F per minimizzare l’invasività della procedura. Marker sullo stent in Tantalio per la migliore biocompatibilità e radiopacità. Sistema di controllo del rilascio dello stent ad accoppiamento geometrico di forma tipo “Anti-Jump-Technique” per impedire la dislocazione in posizione scorretta dello stent durante l’apertura.

Lotto n. 633

INTRODUTTORE VALVOLARE LUNGO + VALVOLA EMOSTATICA

Introduttore armato preformabile con valvola separabile: Voce a Introduttore armato caratterizzato da elevata resistenza al kinking ed elevata preformabilità della punta: il coil che costituisce l’armatura dell’introduttore garantisce una parete sottilissima ad elevata resistenza al kinking; l’acciaio impiegato per la realizzazione dell’armatura monofilamento favorisce la modellabilità e la rimodellabilità della punta da parte dell’operatore in modo da ottenere sempre il migliore approccio dell’introduttore in ogni condizione anatomo-patologica. Dotato di dilatatore radiopaco per ottimizzare la visibilità della punta del sistema assemblato e garantire la massima sicurezza ed il miglior controllo in fase di posizionamento/avanzamento. La valvola tipo “Arydo-valve”è separabile dall’introduttore per offrire la massima versatilità d’impiego. Disponibile con calibri da 4 a 8F e lunghezze da 45 a 90cm.   Voce b Valvola emostatica “corta” (non a “Y”) tipo “Arydo-valve” compatibile con cateteri e introduttori con connettore luer-lock; la linea laterale è dotata rubinetto a tre vie separabile. Disponibile in due misure per fili guida da 0,018” a 0,038” e cateteri da 4 a 9 F.  Rivestimento in PTFE nella parte prossimale e rivestimento idrofilico nella parte distale. Disponibile nelle lunghezze da 145 a 300 cm. Punta radiopaca in platino non ricoperta con profilo rastremato disponibile da 0.018 a 0.0125”, grammatura della punta disponibile da 4 a 30 grammi.

Lotto n. 634

PALLONE X PTA CAROTIDEA 0.014

Cateteri a palloncino per PTA, monorail, compatibili con guida 0.014”, con palloncino XCELON, ipotubo d’acciaio rivestito in NYLON e rivestimento in MICROGLIDE. Diametri da 4 7mm lunghi da 15 a 40. RBP fino a 14 atm.

Lotto n. 635

CATETERE A PALLONCINO 0.018

Catetere a palloncino per PTA, OTW compatibile con guida 0,018”, provvisto di markers flessibili in Tungsteno radiopachi, shaft diametro  distale di 0,59mm, prossimale 0,49 mm. Catetere con disegno coassiale da 90 e 150 cm per tutte le misure. Rivestimento in Jet coating su punta, pallone e shaft, materiale pallone in Nylon e diametri da 2 a 6 mm con diametro intermedio da 5,5mm. Lunghezze da 20 a 200 mm, alta resistenza al kinking ed eccellente pushability e trackability. Pressione nominale a 8 atm, RBP a 14 atm.

Lotto n. 636

GUIDA ANGIOGRAFICA 0.018

Filo guida angiografico  di diametro 0,018” con l’anima interna in acciaio e disegno core to tip.

Pallone da pta otw 0,035 con rivestimento idrofilico. Il pallone deve avere diametri da 3 a 12mm con lunghezze fino a 200 mm. Il pallone deve essere compatibile con introduttori 5F almeno fino al 7mm compreso.

Lotto n. 637

Liquido embolizzante a base di EVOH e DMSO per il trattamento delle malformazioni cerebrali, in polvere di tantallio Micronizzata al fine di rendere meno radiopaco il prodotto e facilitarne lo studio delle MAV. Formulazioni da 18 cento pois, 18 low density; Formulazioni da 12% pois 12 low density.Da utilizzarsi con microcateteri DMSO compatibili.

Lotto n. 638

Kit Micro Introduttore

Kit micro introduttore transitionless , 0.018’’ compatibile,   composto:

-Da un dilatatore interno entro una guaina esterna più corta (entrambi radiopachi) collegati tra loro da un connettore di tipo spin-lock. Lunghezza 5, 10,15 cm in configurazione  normal o stiffen con diametri da 4 e 5 F.

- filo guida 0.018 disponibile a mandrino o con anima a spirale, lunghezza da 40, 45, 50 e 60 cm  con punta in acciaio, in oro o in platino;

- Ago da 21 Gauge e 7 cm, disponibile anche in versione ecogenica.

Lotto n. 639

Kit micro Introduttore Valvolato

Micro Introduttore valvolato con transizione morbida e punta atraumatica con lunghezze da 5.5cm , 12 cm, 24cm e 70cm con dilatatore che accetta guide fino a .018” con diametri da 4 FR a 7 FR. Disponibile con marker radiopaco distale. Aghi da 21 Ga con lunghezze da 4 cm e 7cm anche ecogenici. Guide da .018” con mandrino in acciaio o in nitinol. Punta in acciaio soft , oro o platino soft. Sia la valvola che l’introduttore hanno ricopertura in silicone.

Lotto n. 640

Cerotto adesivo per la compressione pneumatica dell’arteria radiale e femorale

Dispositivo sterile monouso per la compressione pneumatica post-procedurale, nella versione radiale  e nella versione femorale, latex-free, composto da cerotto adesivo ipoallergenico a bracciale e bulbo gonfiabile attraverso prolunga in PVC tramite qualsiasi siringa (L.L./L.S.) con 7 ml di aria nella versione radiale e 40 ml di aria nella versione femorale. Il bulbo deve essere in Poliuretano trasparente e fenestrato per il controllo immediato del sito di punzione.

Lotto n. 641

Catetere di drenaggio ad alto flusso

Catetere di drenaggio ad alto flusso dotato di 7, 8, 9 fori con calibro da 6,5 a 14 Fr. Compatibilità filo guida fino a 0.038”, lunghezze da 15-25 e 40 cm. Possibilità di punta dritta a J o PIG. Il catetere deve avere una cannulla irrigiditrice flessibile in copoliestere. Deve essere idrofilico, e antiginocchiamento, con ricciolo atraumatico che si richiude, grazie alla trazione di un filo in nylon, all’interno dello stesso pig, con sistema che eviti la sovrapposizione della punta sul catetere una volta chiuso. Dotato di stiletto di supporto estraibile in acciaio. Con un marker radiopaco sul catetere in Platino/uretano  indicante l’inizio dei fori di drenaggio. Sistema di bloccaggio della punta tramite pulsante a scatto, dotato di chiavetta di sbloccaggio. Sterile, monouso e apirogeno.

Lotto n. 642

Drenaggio percutaneo a breve termine

Drenaggio percutaneo a breve termine in FEP miscelato a solfato di bario. Nelle versioni con valvola siliconica luer lock o a scatto e nella versione  senza valvola . Con ago in acciaio inox ecocompatibile per migliorarne la visibilità in fluoroscopia. Catetere disponibile nella versione senza fori accessori laterali di drenaggio e con 4 fori posizionati a spirale. Misure di 4 Fr con ago da 20G e lunghezze di 7 e 10cm, e 5 FR con ago da 19G e lunghezze di 7, 10 e 15 cm.

Lotto n. 643

Catetere per drenaggio biliare

Catetere per drenaggio biliare in poliuretano, con rivestimento idrofilico, punta atraumatica, antiginocchiamento, con meccanismo di bloccaggio del ricciolo che si richiude all’interno dello stesso pig, grazie alla trazione di un filo in nylon, con sistema che eviti la sovrapposizione della punta sul catetere una volta chiuso per ridurrre il trauma. Il catetere deve avere una cannulla flessibile in polypropilene per raddrizzare lo stesso ed agevolarne l’inserzione. Dotato di stiletto di supporto estraibile in acciaio. Con un marker radiopaco sul catetere in Platino/uretano indicante l’inizio del tratto drenante. con due differenti schemi di ampi fori di drenaggio a 17 o 18 fori, con porzione drenante di lunghezza di 11cm e 14cm . Misure da 8,5 a 14 Fr con lunghezza di 40cm. Indicatori di profondità non radiopachi posti lungo il corpo del catetere distanziati di un centimetro. Sistema di bloccaggio della punta tramite pulsante a scatto, dotato di chiavetta di sbloccaggio . Sterile, monouso e apirogeno.

Lotto n. 644

Catetere OTW per angioplastica periferica con doppio folo guida

Catetere OWT per angioplastica ad azione concentrata (Focused force), con meccanismo di dilatazione a doppio filo guida orientato a 180° su pallone a bassissima pressione in pebax, dotato di doppio rivestimento idrofilico per garantire la navigabilità nelle anatomie tortuose, compatibile con guida .014" e 0.35" e con introduttore da 4F.  Stelo dotato di strisce di marker radiopache distanziate di 1 cm per il posizionamento accurato. LUNGHEZZA da 2 a 30cm - DIAMTERI: per 0.014 da 2 a 7mm; per 0.35" da 4 a 8 mm.  Dotato di 2 strisce di marker nella porzione distale e una striscia nella porzione prossimale per differenziare le due porzioni. Indicato per la dilatazione delle stenosi di arterie periferiche, per il trattamento di lesioni ostruttive delle fistole arterovenose native o sintetiche e nella post dilatazione di stent ricoperti nelle arterie iliache.

Lotto n. 645

Catetere per angioplastica periferica da altissima pressione

Catetere per PTA non compliante ad altissima resistenza allo scoppio, RBP da 30 a 40 atm con palloncino in materiale composito multistrato, lume catetere coassiale, per uso specifico nel trattamento delle lesioni occlusive a carico delle fistole arterovenose naturali o sintetiche a seguito di dialisi, punta corta e conica,rigida in poliammide, compatibilità con introduttore da 6 a 8F, diametro palloncino da 4 a 12 mm, lungh. da 2 a 10 cm. Corpo del catetere da 50cm con diametri da 4 a 9mm e lunghezze da 2 a 10 cm. Corpo del catetere da 75cm con diametri da 4 a 12mm e lunghezze da 2 a 10 cm

Lotto n. 646

Catetere per angioplastica ad alta pressione ed elevata resistenza

Catetere a palloncino ultra non compliante e ad alta pressione ad elevata resistenza allo scoppio e alle abrasioni. Pallone in PET con fibre di molecole di Polietilene e Pebax  con angolo di spalla rastremato, basso profilo, punta radiopaca in poliammide, 2 marker radiopachi in platino. RBP tra 12 e 18 atm. Misure pallone da 12 a 26mm ; lunghezza 2, 4 e 6 cm. Compatibilità con introduttore da 7 a 12 Fr e lunghezze shaft da 80 e 120 cm. Lume del catetere coassiale. compatibile con guida da 0.035”. Indicato per angioplastica transluminale percutanea di arterie iliache, trattamento lesioni fistole arterovenose e per la post dilatazione a seguito di stent e innesti

Lotto n. 647

Catetere di supporto

Catetere di supporto in HDPE, OTW in tre configurazioni .035i - .018i - .014i , con lunghezze variabili da 65 a 150 cm, la parte distale del catetere è rastremata in due steps, con presenza di markers radiopachi di 1 cm distanziati tra loro di 1 cm per un totale di 30 cm . Catetere con rivestimento idrofilico nei 45 cm distali; marker distale da 0.5 cm. Doppia linea che identifica i segmenti da 10 e da 20 cm

Lotto n. 648

Sistema di crioanalgesia per il trattamento del dolore cronico associato alle faccette articolari

Il sistema deve essere composto da:

Consolle

Bombola di gas CO2 medicale certificata per l’utilizzo in criochirurgia

Criosonda sterilizzabile (diametro 2.1 mm e 1.3 mm)

Aghi per crioanalgesia monouso (lunghezza 93 mm-diametro esterno 2.6mm; lunghezza 123mm-diametro 2.6mm e lunghezza 115 mm-diametro 1.8mm)

Pedaliera.

La criosonda deve consentire di effettuare la stimolazione sensoriale e la stimolazione motoria per l’individuazione del target; la stessa criosonda, introdotta coassialmente all’interno dell’ago da crioanalgesia, deve permettere l’esecuzione del trattamento di crioanalgesia.

La consolle di gestione del sistema deve consentire di fare lo scanner e leggere il barcode relativo al paziente e deve permettere di salvare (tramite USB) e stampare tutti i dati di funzionamento e di monitoraggio del trattamento.

Le funzioni di stimolazione/congelamento e gestione del menu della consolle devono essere eseguibili tramite sia pedaliera che manualmente dalla consolle.

Lotto n. 649

Sistema di decompressione discale mediante laser ad olmio Ho:YAG che consenta l'aspirazione di una porzione di nucleo polposo, liquefatto a temperatura non superiore ai 45C° tramite sistema di aspirazione.

Caratteristiche laser: laser Ho:YAG con lunghezza d'onda 2100nm ed energia di 500mJ per 200us per singolo impulso.

Il kit monouso:

Ago centimetrato da anestesia locale

Filo guida

Cannula centimetrata di accesso al disco

Cannula di lavoro con connettore a Y

Siringa per il vuoto da 30 ml e fibra ottica.

Lotto n. 650

EMOSTATICO CUTANEO

Emostatico cutaneo, semplice da utilizzare, che riduce i tempi nelle procedure  di compressione meccanica alla fine degli interventi di Radiologia Interventistica, Angiografia, Emodinamica, Biopsie midollari o renali.

Il dischetto con polvere pressata a base di polimero idrofilo e potassio ferrato  coagula rapidamente le proteine del  sangue fuoriuscente, sigillando il punto d’inserzione, riducendo notevolmente i tempi della compressione, proteggendo il sito dalla contaminazione batterica  con il Ph neutro.

Il sito d’inserzione non viene compromesso, perciò riutilizzabile per un eventuale accesso successivo.

Lotto n. 651

SISTEMA DI TERM,OABLAZIONE A RADIOFREQUENZE

Set catetere a radiofrequenza per vasi sanguigni con reflusso venoso composto da un catetere in PVC con estremità riscaldante in acciaio inox con diametro dell’estremità da 6.6fr completo di cavo di connessione, nelle seguenti misure:

lunghezza inseribile 45cm lunghezza estremità del catetere riscaldante 10mm

lunghezza inseribile 45cm lunghezza estremità del catetere riscaldante 15mm

lunghezza inseribile 45cm lunghezza estremità del catetere riscaldante 20mm

lunghezza inseribile 45cm lunghezza estremità del catetere riscaldante 30mm

lunghezza inseribile 60cm lunghezza estremità del catetere riscaldante 70mm

lunghezza inseribile 70cm lunghezza estremità del catetere riscaldante 70mm

lunghezza inseribile 90cm lunghezza estremità del catetere riscaldante 70mm

lunghezza inseribile 100cm lunghezza estremità del catetere riscaldante 70mm

L’azienda dovrà fornire in uso gratuito l’apparecchiatura necessaria al funzionamento di quanto richiesto.

Aghi  monopunta  raffreddati  internamente, con termocoppia. Varie misuresemplice medicazione.

Deve: avere  tempi di intervento  molto rapidi, chiusura venosa max 2 minuti, arteria 3-5 minuti; essere utilizzabile su paziente di qualsiasi età; lasciare ilsito d’inserzione riutilizzabile;essere ipoallergenico e antibatterico.

Lotto n. 652

Sistema di fissaggio di endoprotesi toracica o addominale

Sistema di fissaggio di endoprotesi toracica o addominale alla parete aortica per la correzione di migrazioni o perdite endovascolari. Il sistema è composto da:

- Applicatore per l'impianto delle ancore completo di impugnatura di comando e catetere applicatore. L'applicatore contiene 10 ancore caricate singolarmente in 10 porte. Applicatore toracico: lunghezza utile 114 cm e diametro esterno 12Fr; applicatore addominale:  lunghezza utile 86 cm e diametro esterno 12Fr.

- Ancore per il fissaggio alla parete aortica in lega Nichel-Cobalto, di forma elicoidale di diametro 3 mm e lunghezza 4.5 mm. Sono in grado di penetrare spessori fino a 2 mm.

- Catetere guida per l'applicazione delle ancore, completo di otturatore con punta atraumatica, maker radiopaco a 2 mm dall'estremità e compatibile con guida 0.035". Diametro esterno del catetere guida addominale 16F, lunghezza operativa di 62 cm. Diametro esterno del catetere guida toracico 18Fr lunghezza operativa di 90 cm.

Lotto n. 653

Introduttore orientabile

Introduttore orientabile percutaneo sterile, monouso e monopaziente, progettato per facilitare il posizionamento vascolare di dispositivi diagnostici e terapeutici. Dotato di una punta regolabile mediante un collare di rotazione incorporato nell’impugnatura. Dotato di valvola emostatica, ingresso laterale con rubinetto e punta distale radiopaca. Dilatatore compatibile con guide da 0,035” a 0,038” o con ago transettale. Diametri interni: 6.5, 7.0, 8.5 Fr. Lunghezza utile di 45 o 55 cm. Diametro punta flessa a 180° di 9, 17 o 22 mm.

Lotto n. 654

Liquido embolizzante periferico

Liquido embolizzante periferico biocompatibile formato da un ciolto in polvere di Tantalio micronizzata per rendere il liquido radiopaco. Copolimero di alcol vinyl ethylene (EVOH), solvente DMSO (Dimetilsulfossido), polvere di Tantalio micronizzata per rendere il liquido radiopaco. Trattasi di materiale coesivo e non adesivo, iniettabile tramite apposite siringhe (fornite con il kit), pre-mescolato e solidifica tramite processo di precipitazione a contatto con liquidi (sangue, acqua o liquidi corporei). Disponibile nelle viscosità 18 e 34 ed in confezioni da 1,5 ml e 6 ml. Consente di gestire l’iniezione in un ampio arco di tempo.

Lotto n. 655

Sistema per l’occlusione dei vasi periferici ovoidale.

Sistema per l’occlusione dei vasi di forma ovoidale composto da nitinol e da una lega di nikel titanio, parzialmente rivestito in PTFE, autoespandibile e riposizionabile con due markers in platino ad entrambe le estremità. Sistema di distacco  meccanico. Il sistema è confezionato in unità singola complete di introduttore e guida di rilascio. Il sistema di distacco viene fornito in confezione separata. Diametri vasi che vanno da 1.5 a 7 mm. Da 1.5 a 5 mm compatibilità con microcatere.

Lotto n. 656

Particelle embolizzanti

Particelle sferiche di idrogel non assorbibili rivestite di polimero inorganico per embolizzazione selettiva e superselettiva misure 40,75,100 micron caricabili con farmaco.

Lotto n. 657

Particelle embolizzanti

Particelle sferiche di idrogel non assorbibili rivestite di polimero inorganico per embolizzazione selettiva e superselettiva misure 40,75,100 ,250,400,500,700,800,900,1100,1330 micron.

Lotto n. 658

Introduttori vascolari per accesso radiale

Kit per accesso radiale composto dai seguenti elementi a scelta dell'operatore:

- ago cannula o ago nudo: hub trasparente per migliore visualizzazione del flusso ematico, marker nero indicatore di direzione della punta dell'ago;

- 3 tipologie di guide: nitinol, acciaio, polimerica. Punta floppy ed atraumatica; introduttore e dilatatore

idrofilico con punto di transizione dei due ridotto. Misure 4, 5, 6F; lunghezze: 7, 11, 23 cm.

Lotto n. 659

Introduttori vascolari per accesso radiale

Sistema per accesso radiale compatibile con cateteri guida di diametro 5, 6 e 7F lunghi 90cm e 100cm, composto da due dilatatori idrofilici nei 20cm distali, con due marker prossimali per vasi sanguigni, compatibili con fili guida da 0,53mm e da 0,88mm, filo guida disponibile sia idrofilico che non rivestito di 45cm e da 0,53mm, un catetere IV ed un ago non rivestito. Il sistema deve avere una porta per filo vicino l’estremita distale e progettata per facilitare la rimozione del mini filo-guida.

Lotto n. 660

Cateteri per angiografia coronarica, angiografia cardiaca e dei grossi vasi

Cateteri diagnostici in materiale plastico con doppia maglia metallica in acciaio a sezione circolare con

ottimo controllo di torsione e assenza di piegamento. Dotato di punta morbida ed atraumatica. Idrofilico.

Disponibilita di curve standard e curve universali per coronaria destra e sinistra. Misure da 5F a 7F.

Lotto n. 661

Dispositivo per emostasi radiale

Sistema di chiusura per arteria radiale a bracciale con design ergonomico. Presenza di due cuscinetti che

garantisce la conservazione della pressione all'interno del braccialetto. Possibilità di aumentare o

diminuire la pressione tramite sistema di avvitamento.

Lotto n. 662

Dispositivo di chiusura vascolare

Dispositivo di chiusura vascolare per l’emostasi dell’arteria e della vena femorale 5, 6 e 7 F, tramite

l’introduzione di un catetere a palloncino per il rilascio di un sigillante sintetico costituito da polietilenglicole

(PEG) riassorbibile entro 30gg, di una siringa di bloccaggio da 10ml per gonfiare e sgonfiare e di una

guaina procedurale. Il sistema e composto da un indicatore di gonfiaggio, una finestra indicatrice, una

cannula della navetta, una cannula di avanzamento, manicotto sigillante, marker sul corpo, palloncino,

rubinetto di arresto e siringa di bloccaggio. Gomma di latex-free e codice colore.

Lotto n. 663

Cateteri guida per PTCA

Cateteri guida per PTCA 6F con lume interno pari a 0,070” disponibili in due diverse varianti a seconda della flessibilità del segmento distale. Costituiti da una miscela polimerica e da un coating in polietilene ad alta densita. Con maglia metallica doppia, intrecciata ed a sezione rettangolare, incapsulata tra lo strato polimerico interno ed esterno. Dotati di punta morbida, atraumatica e radiopaca. Disponibile nelle curve coronariche standard, ad alto supporto e per accesso radiale.

Lotto n. 664

Guida per angioplastica coronarica

Guide con diametro nominale pari a 0.014 in (≤ 0.37 mm) e lunghezza nominale di 190 o 300 cm. Tutti i

modelli sono disponibili con una punta diritta sagomabile o con una preformata a “J”.

Dotate di un’estremita prossimale modificata per consentire il collegamento con l’estensione Stretch Extention

Wire. Costituite da un core interno in acciaio con rastrematura progressiva. Porzione distale costituita

da 17 cm di spirale in acciaio. Segmento radiopaco di 3 cm distale in Platino/Nickel. Sezione distale

rivestita con materiale idrofilico, mentre quella prossimale in PTFE. Peso in punta 0,9 gr.

Lotto n. 665

Guida per angioplastica coronarica

Guide con diametro nominale pari a 0.014 in (≤ 0.37 mm) e lunghezza nominale di 190 o 300 cm. Tutti i

modelli sono disponibili con una punta diritta sagomabile o con una preformata a “J”.

Dotate di un’estremita prossimale modificata per consentire il collegamento con l’estensione Stretch Extention

Wire. Costituite da un core interno in acciaio con rastrematura progressiva. Segmento radiopaco di

4 cm distale in Platino/Nickel. Porzione del core interno distale caratterizzata da un doppio coil in acciaio

(Inner coil tecnology).

Risposta di torsione 1:1. Peso in punta 0.5 gr; 1.2 gr. Rivestimento idrofilico (con riduzione di gradiente in

prossimita della punta).

Lotto n. 666

Guida per angioplastica coronarica per accesso ad anatomie complesse e lesioni serrate

Guide dotate di un’estremita prossimale modificata per consentire il collegamento con l’estensione Stretch

Extention Wire. Costituiti da un core interno in acciaio con rastrematura progressiva (0.014” con

rastrematura in punta fino a 0.009”) per un supporto moderato. Copertura polimerica nei 18 cm distali del

corpo della guida. Segmento radiopaco di 3,5cm distale in Platino/Nickel. Sezione distale delle guide

rivestita con materiale idrofilico, mentre la porzione prossimale ha un rivestimento in PTFE. Lunghezze

190, 300 cm. Peso di punta 1.5 gr..

Lotto n. 667

Guida per angioplastica coronarica per trattamento di lesioni complesse ed altamente stenotiche

Guide con diametro nominale pari a 0.014 in (≤ 0.37 mm) e lunghezza nominale di 190 o 300 cm. Tutti i

modelli disponibili con una punta diritta sagomabile. Dotate di un’estremita prossimale modificata per consentire

il collegamento con l’estensione Stretch Extention Wire. Porzione distale delle guide costituita da

15 cm di spirale in acciaio. Segmento radiopaco di 3,5cm distale in Platino/Nickel. Lunghezze 190, 300

cm. Sezione distale della punta con diametro di 0.008”, mentre la grammatura varia con pesi di 1 gr; 10 gr;

14 gr.

Lotto n. 668

Guide per CTO

Guida a corpo unico con doppio coil per cto, diametro guida .014”, rastremazioni punta .010” .011” .012”,

grammature punta 1.7 – 3.5 – 4.5 g, lunghezza coil 15 cm, porzione distale radiopaca 15 cm, rivestimento

idrofilo 40 cm dal tip, punta della guida di tipo conico, punta preformata per 1 mm angolata a 45°

Lotto n. 669

Guide per CTO

Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil)

senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che

compone il coil. Guide di nuova generazione a doppio coil, “3D” con torque elevatissimo grazie alla

particolare struttura interna con doppio coil unito al tip attraverso un intreccio di fili guida, con coil esterno

con rivestimento idrofilo su polimero compreso il TIP. Grammatura del tip: 0,8 gr

Lotto n. 670

Cateteri a palloncino monorail a complianza ridotta realizzato con un materiale a doppio strato (strato

esterno in Nylon e strato interno in Pebax). Shaft interno Bi-Segment per una massima navigabilita. Shaft

con rivestimento idrofilo ZGlide e Xtra. Pressione nominale 12 ATM. Diametri Disponibili: 2.00, 2.25, 2.50,

2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00 mm. Lunghezze Disponibili: 6, 8, 12, 15, 20, 30

mm. RPB: 20 ATM: 2.0-4.0 mm 18 ATM: 4.5-6.0 mm. La lunghezza di lavoro e di 143 cm. Profilo

d’ingresso di 0,017”. Markers in Platino-Iridio pressati sul corpo del catetere e non incollati.

Lotto n. 671

Catetere a palloncino per PTCA

Catetere dilatatore a palloncino semicompliante Over The Wire. Diametro nominale del pallone di 1,25

mm con un profilo di attraversamento pari a 0,020”. Profilo di attraversamento ridotto grazie alla

tecnologia zero fold. Il profilo di entrata del catetere e pari a 0,016” ed e compatibile con filo guida da

0,014”. Il dispositivo e munito di un marker in lega Platino/Iridio collocato al centro del pallone. Il modello e

disponibile nelle lunghezze: 6, 10, 12, 15, 20 mm.

Lotto n. 672

Catetere a palloncino per PTCA non compliante

Catetere dilatatore a palloncino non compliante a scambio rapido con coating idrofilico selettivo.

Lunghezza del catetere 142 cm. Doppio marker in Platino Iridio. Numero di folds (“alette del pallone”)

variabili in funzione del diametro: diametri 2.0 - 3.75 mm con 3 folds; diametri 4 - 5 mm con 5 folds. Shaft

con tecnologia powertrac. Tutti i modelli hanno un profilo di entrata di 0,015” e scorrono su un filo guida da

0,014”. Pressione nominale 12 atm, pressione di sicurezza (RBP) 20 atm. Diametri disponibili: 2.0, 2.25,

2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 mm. Lunghezze disponibili: 6, 8, 12, 15, 20, 27 mm.

Lotto n. 673

Catetere a palloncino per CTO

Disponibile sia nella versione OTW che RX. Compatibilita con filo guida 0,014”. Lunghezza catetere

145/160 mm. Profilo ultrasottile non superiore a 0,016” e 0,0215. Punta allungata, doppio coating idrofilico

in LFC e PTFE. Diametri: 1.00, 1.25, 1.50. Lunghezze: 10, 14, 20 mm.

Lotto n. 674

Catetere a palloncino per PTCA con punta idrofilica.

Disponibile in versione monorail che OTW. Rivestimento idrofilo in M Coat , solo di punta nelle misure di

10 mm. Shatf prossimale ipotubo 2 F.- Shaft distale 2.4 per misure fino a 2.0 mm Fr. Parte interna di

ipotubo del pallone flessibile spiralata. Basso profilo del pallone – 0.015 per diametro 1.25 mm.

Diametri disponibili 1.25/1.5/2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 mm. Lunghezze disponibili 10/15/20/30/40 mm.

Lotto n. 675

Cateteri a palloncino per PTCA N.C.

Catetere per dilatazione coronaria ad alta pressione tipo Rx, profilo di attraversamento 0,027”(rif. Diam.

3.0mm), profilo punta 0,018”, pressione nominale 12 atm, RBP a 18 atm, shaft con ipotubo d’acciaio, con

camicia polimerica a doppio strato, lunghezza min. 143 cm, dotato di doppio rivestimento idrofilo, markers

in polimero di tungsteno flessibili senza rilievo, singolo marker su lunghezza 6mm, rastrematura pallone <

3,0mm, diametri 1,5 mm a 5,0 mm, lunghezze da 8 mm a 25mm.

Lotto n. 676

Catetere a palloncino per PTCA di lesione occlusiva

Palloncino a bassa complianza con bassissimo profilo per l’attraversamento delle occlusioni e delle lesioni

piu serrate e dotato di uno speciale rinforzo allo shaft interno per evitare l’effetto ‘kinking’. Punta, lunga 4

mm e particolarmente rastremata, permette di attraversare le lesioni piu calcifiche; profilo punta di 0.015”

e crossing profile di 0.021”; elevata resistenza alle alte pressioni con RBP di 17 atm per il pallone di

diametro 1.1 e 25 atm per i diametri 1.5 e 2.0 mm. La versione OTW e disponibile in 2 tipologie: shaft

prossimale metallico in modo da avere maggior supporto e spinta, shaft prossimale in miscela polimerica

se e necessaria maggiore flessibilita per raggiungere e attraversare la lesione. Misure disponibili: Ø: 1.1,

1.5 e 2.0 mm L:10, 15, 20mm

Versione OTW : Ø: 1.1mm L:10, 15, 20mm

Lotto n. 677

Cateteri a palloncino per PTCA

Catetere a palloncino per PTCA a scambio rapido semicompliante a basso profilo 0.78 mm (0.65 mm

nelle misure di diametro 1.25 e 1.5 mm) con punta flessibile da 0.5 mm, shaft prossimale 2.01 F in acciaio.

Due marker radiopachi sul corpo del catetere posti a 90 cm e 100 cm. per l’approccio radiale e femorale.

Tecnologia ipotubo spiroidale rivestita in PTFE. Rivestimento idrofilico Hypergliss che ricopre i 42 cm

distali del pallone inclusa la punta. Materiale del pallone in poliammide con piegatura trilobata per tutte le

misure che migliora il profilo secondario. Misure del pallone con lunghezze da 10, 15, 20, 30 e 40 mm,

diametro da 1.25,1.5 (con un solo marker radiopaco) 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 e 5.0 mm (con

due marker radipoachi), lunghezza utile del catetere 140 cm.

Lotto n. 678

Catetere a palloncino per angioplastica di tipo monorail ad eluizione di farmaco anti-proliferativo con

pallone semi-compliante che permetta la pre-dilatazione ed il trattamento con il farmaco. Struttura di

deposizione del farmaco a 3 strati senza eccipienti con sistema di rilascio del farmaco durante il

gonfiaggio. Compatibilita filo guida 0,014”, disponibile nei diametri da 1.5 a 6.0 con lunghezze da 10 a 250

mm. 4F compatibile.

Lotto n. 679

Pallone DCB per PTCA a rilascio di Farmaco Sirolimus

Pallone coronarico a rilascio di Sirolimus (rapamicina), monorail con profilo in punta di 0.016'', shaft

prossimale di 1,7 F, distale 2,5 F, pressione di sicurezza 14/16 atm in base al diametro del pallone. Dose

di farmaco a 1,27mg/mm2 con eccipiente fosfolipidico. Utilizza la nanotecnologia per la diffusione del

farmaco per maggiore diffusibilita e solubilita a livello tissutale. Diametri: 1.50 – 2.00 – 2.50 – 2.75 – 3.00

– 3.50 – 4.00 mm Lunghezze: 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40mm.

Lotto n. 680

Microcatetere rastremato (profilo distale 0,016”) per oltrepassare occlusioni totali

croniche in via anterograda e retrograda, 5 mm distali radiopachi e atraumatici in polvere di tungsteno,

struttura a vite nei 20 cm distali grazie all’intreccio di 8 guide da 0,07mm e 2 da 0,12 mm, 60 cm distali

idrofilici, consente iniezione selettiva di liquido di contrasto.

Due lunghezze: 135 cm e 150 cm

Lotto n. 681

Microcatetere dilatatore a penetrazione di ostruzioni in procedure CTO cardiologiche,

Struttura composta da 8 fili guida di acciaio intrecciate all’interno di una struttura a spirale che permette un

alto potere di penetrazione mediante avvitamento nella lesione, marker distale radiopaco 1 mm, 2.1 e 2.6

Fr, parte flessibile rispettivamente 15-13 cm, lunghezza 135 cm, guida compatibile .014”

Lotto n. 682

Catetere a doppio lume (monorail e over the wire) utile per il trattamento delle biforcazioni e per poter

contemporaneamente iniettare contrasto e utilizzare una guida durante il trattamento delle Cto in via

anterograda.

La guida inserita nel lume over the wire esce lateralmente, quella nel Rx in punta.

Distanza tra i due fori: 6,5mm

Dimensioni: da 3,2 Fr prossimali a un profilo di attraversamento di 0,017”. Rivestimento idrofilico.

Lotto n. 683

Catetere a singolo lume indicato per essere usato nei vasi coronarici o periferici nel trattamento nelle

lesioni complesse e delle occlusioni croniche totali shaft del catetere OTW realizzato con una tecnologia

multistrato. Questo disegno conferisce allo shaft del catetere elevata flessibilita, ottimo controllo nella

rotazione dalla parte prossimale a quella piu distale e resistenza al kinking disponibile nelle versioni :

standard con punta morbida liscia in PTFE ; LP a basso profilo con punta morbida liscia in PTFE ; spiral

con punta morbida liscia e due centimetri dello shaft distale con spirale esterna direttamente collegata alla

punta del catetere ; gold con due centimetri dello shaft distale con spirale esterna e punta filettata rigida in

acciaio inox placcata in oro.

Lotto n. 684

Catetere doppio lume idrofilico monorail e ower the wire compatibile filo guida 0.014" e catetere guida 5Fr.

6Fr. che permette l’utilizzo di due guide per il trattamento di biforcazioni con massima risposta alla

torsione grazie alla tecnologia a doppia spirale e di infondere farmaci in situ, dotato di 2 marker,

lunghezza catetere 135 e 140cm.

Lotto n. 685

Microcateri per CTO.

Microcatetere utilizzato nelle coronarie e vasi distali periferici,rivestimento interno “dual coil”, altamente

supportivo, facilita e consente il posizionamento e lo scambio di un filo guida in posizione distale,

mantenendo l'accesso ai vasi distali grazie alla particolare punta angolata da: 45° lunghezza catetere

130/150cm. 90° lunghezza catetere 130/150cm. 120°lunghezza catetere 130/150cm. Altamente idrofilico

all'estremita 40cm che ne garantisce la massima scorrevolezza. Rivestimento idrofilico all'estremita

distale di 40cm che consente un'ottima scorrevolezza, un solo marker radiopaco posizionato a 0,89mm -

0,035”dalla punta distale nel catetere a punta dritta, a 0,76mm-0,00” per i modelli a punta angolata.

Lotto n. 686

Microcatetere idrofilico per CTO a punta rastremata.

Copertura distale idrofilia in M COAT. Compatibilita guida 0.014 “. Lunghezze disponibili 130 e 150 cm.

Diametro esterno distale 1.8 Fr. Diametro esterno prossimale 2.6 Fr.

Lotto n. 687

Microcatetere a doppia guida per CTO.

Rivestimento idrofilico. Lunghezza catetere 140 cm. Due markers in punta uno per la linea OTW e uno a 4

mm dalla punta per la linea RX. Shaft distale 2.2 Fr.

Lotto n. 688

Materiale per Aterectomia Rotazionale

A)Kit preassemblato: Turbina alimentata ad aria compressa o azoto medicale che consente la rotazione

della fresa ad una velocita di 160,000 – 180,000 RPM, con frese di calibro 1.25 – 1.5 – 1.75 – 2.00 – 2.15

– 2.25 – 2.38 – 2.50

B)Frese di ricambio: Cateteri fresa di ricambio dei calibri 1.25 – 1.50 – 1.75 - 2.00 – 2.15 – 2.25 – 2.38 –

2.50

C)Guide: Filo guida lunghezza cm. 325, modelli Floppy ed ExtraSupport.

Lotto n. 689

Kit dispositivo di gonfiaggio: introduttore, dispositivo di torsione e adattatore a Y.

• Dispositivo di gonfiaggio che offre un alto rendimento a pressione elevata. Siringa per insufflazione di

capacita 20cc dotata di manometro analogico con doppia scala di monitoraggio da 0 a 26 atm/bar (0-2634

KPa).

• Adattatore a Y costituito da tre componenti: un attacco luer maschio girevole, un corpo dell’adattatore a

Y e un cappuccio con vite ad alette. Lume interno 0.118” (3mm) (9F).

• Dispositivo di torsione per filoguida studiato per il controllo di torsione della guida che puo essere

utilizzato con tutte le guide per angioplastica da .014”.

• Introduttore per filoguida

Lotto n. 690

Dispositivo di gonfiaggio. N.1059

Monouso da 30 ml con indicatore di pressione analogico da 35 ATM , dotato di stantuffo filettato con barra

blocca/rilascia, filettatura a passo ampio per raggiungere piu rapidamente le alte pressioni, tubo flessibile

di estensione per alta pressione e un rubinetto a tre vie ad alta pressione. Deve potersi preparare con

l’uso di una sola mano.

Lotto n. 691

Dispositivo di gonfiaggio.

Dispositivo di gonfiaggio in policarbonato trasparente dotato di manometro analogico che registra

pressioni fino a 30 ATM e speciale leva a sgancio rapido.

Lotto n. 692

Valvola emostatica a y con membrana a cinque lembi con ali a grilletto per una ottimale tenuta durante le

procedure di angioplastica. Il presidio deve essere ergonomico e comodamente utilizzabile con una mano

grazie anche al sistema a molla con pulsante Quikloc per aprire e chiudere il lume. Lume interno deve

essere da 8F. Guida da 0,008” a 0,038”.Disponibile in kit con torquer stiletto di inserzione e prolunga da

25 a 50 cm.

Lotto n. 693

Catetere di aspirazione trombo di tipo rapid exchange realizzato con Full-Wall Technology che consente

una velocita di aspirazione pari a 52 cc/min. Costituito da doppia maglia intrecciata a sezione piatta

incapsulata in materiale plastico per tutta la lunghezza del catatere fino a 5 mm dall’imbocco del lume di

aspirazione. Maglia a densita variabile piu supportante nella parte prossimale e piu flessibile nella parte

distale. Dotato di rivestimento lubrificante idrofilico sulla parte distale (30 cm) del catetere. Il sistema deve

presentare un foro di aspirazione unico, tagliato trasversalmente per aumentare la sezione aspirante. Tip

morbido e smussato con tecnica heat-polishing. Alette sull’hub per una miglior manovrabilita. Sistema

strain relief prossimale ad effetto anti-kinking. Compatibilita con guida 0.014” e catetere guida 6F. Il

sistema e dotato di siringhe di aspirazione (capacita 30 cc) e filtri (porosita 40 μ) per la verifica del

materiale estratto.

Lotto n. 694

Cateteri per aspirazione di trombi.

Catetere di aspirazione a scambio rapido (RX) con tipologia costruttiva a doppio lume, uno per il

passaggio del filo guida (0.014”) e l’altro per l’aspirazione. Un marker radiopaco situato ad una distanza di

3mm dalla punta distale del catetere. Accesso prossimale di tipo luer-lock, per il collegamento alla linea di

aspirazione e alla siringa di aspirazione. La parte distale del catetere e rivestita superficialmente, per una

lunghezza di 25 cm ad esclusione della punta, da un rivestimento idrofilico che consente di ridurre l’attrito

e migliorare la navigabilita del sistema. Stiletto in acciaio precaricato in grado di fornire maggior supporto

al catetere in fase di posizionamento.

Lunghezza utile del catatere 145 cm, lunghezza della tip 5 mm, compatibile con cateteri 6 French (Area di

estrazione distale 0.93mm² e prossimale 0.95 mm²), e 7 French (Area di estrazione distale 1.43mm² e

prossimale 1.54 mm²).

Lotto n. 695

Cateteri per aspirazione di trombi

Sistema di aspirazione trombi monorail compatibile con guida 0.014” e catetere da 5- 5.5-6-7 Fr. –

catetere armato con rivestimento idrofilico e teflon, punta fornita di ogiva rastremata con marker interno

che mantiene il catetere centrato nel vaso e crea una forza di aspirazione elevata, corpo del catetere con

particolare scanalatura per alloggio guida per basso profilo; lungo 140cm. connettore e siringa di

aspirazione graduata autobloccante e filtro da 74u.

Lotto n. 696

Spirali per embolizzazione in platino, con e senza Dacron, disponibili in diametro da

2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/16; lunghezza 25/30/50/60/80/100/120/150/300/450. Il coil deve essere disponibile

da 10”, 15”, 18”, 32”, 37”. Compatibili con cateteri diagnostici o microcateteri che supportino la guida

di .012”, .014”, .021”, .038”. devono essere cave per un migliore effetto trombogenico.

Lotto n. 697

CATETERE a palloncino a scambio rapido dotato di protrusioni superficiali per il trattamento di lesioni

complesse. Catetere a palloncino a protuberanza in materiale polimerico denso che su placche soft

consente un grip ottimale evitando lo scivolamento del pallone durante il gonfiaggio ; su placche calcifiche

a pressioni elevate (RBP 22 atm) consente una maggiore forza di rottura della placca. Misure disponibili :

diametri 2.5-3.0-3-5-4.0 mm; lunghezza 8 – 15-20 mm.

Lotto n. 698

INTRODUTTORE TRANSFEMORALE BALLOON EXPANDABLE

Introduttore di grosso calibro idrofilo con basso profilo di ingresso. Pallone interno per espansione della

guaina fino al diametro nominale. Guaina con valvola antireflusso in silicone. Via laterale con rubinetto a

tre vie.

Diametri interni: da 14 a 21 Fr. Lunghezze: 25 e 35 cm. Profili di ingresso: da 11 a 14 Fr

Lotto n. 699

Ago transettale tipo Bronckenbrough, costituito da un unico blocco di fusione costituito in acciaio inox,

dotato di stiletto di inserzione e di manopola prossimale, rimovibile per ispezione e lavaggio, dotato di un

puntato che permette di identificare la direzione della curva, disponibile in due curve distali: BRK, BRK-1,

specifiche per pazienti adulti con due tagli primari della curva e tre lunghezze diverse: 98cm, 89cm, 71 cm.

Lotto n. 700

Introduttore Tipo Mullins

Introduttore in Pebax con armatura oppure introduttore in polietilene senza armatura. Cinque differenti

curve distali (comprese tra 45° e 180°) specifiche per diverse regioni dell’anello mitralico, con

disassamento di 50° dal piano di contenimento della guaina. Lunghezza dell’introduttore di 63cm e 81cm

e calibro introduttore di 8F, 8,5F e 10F. presenza d valvola emostatica anti-reflusso, porta laterale a tre vie

con punta morbida atramautica, con marker radiopaco e fori laterali anti-cavitazione e scala graduata sulla

parte prossimale del dilatatore. Guida in acciaio superstiff da 180 cm.

Lotto n. 701

Filo guida angiografico di diametro 0,018” con l’anima interna in acciaio e disegno core to tip.

Rivestimento in PTFE nella parte prossimale e rivestimento idrofilico nella parte distale. Disponibile nelle

lunghezze da 145 a 300 cm. Punta radiopaca in platino non ricoperta con profilo rastremato disponibile da

0.018 a 0.0125”, grammatura della punta disponibile da 4 a 30 grammi.

Lotto n. 702

Guida da scambio tipo superstiff e soft tip 0.035, teflonate ed eparinate, per difetti interatriale, forami ovali

pervi, dotto di Botallo, difetti interventricolari, di lunghezza da 260 a 300 cm, punta a J lunga 1,5 mm – 3

mm - 6 mm. Il corpo prossimale deve essere rigido, quello distale morbido per prevenire perforazioni

vasali, con zona di transizione graduale.

Lotto n. 703

Filoguida con diametro esterno 0,035in e lunghezza di 275cm (esteso) comprendente una spring coil

(rivestita in PTFE LUBRIGREEN) e un’anima. Guida disponibile con tre differenti tipologie di curva (Large,

Small ed Extra Small). La confezione deve contenere un raddrizzatore della punta.

Lotto n. 704

Filtro per TAVI

Sistema a doppio filtro, dispositivo percutaneo per protezione antiembolica, cattura e recupero materiale

embolico durante procedure di TAVI; dotato di filtro prossimale per l’arteria brachicefalica e distale per la

carotide comune sinistra: sistema consiste di un catetere da 6Fr. con due filtri con cestello in poliuretano

ed anello in nitinol e fori da 140 micron; una guaina distale articolata ADS ed un manipolo integrato per un

accesso radiale/brachiale destro, compatibile con guida coronarica 0.014”.

Lotto n. 705

Tubo aortico

Endoprotesi per il trattamento di AAA in dacron multifilamento e stent in nitinol elettropulito.

Stent soprarenale dotato di ancore di fissaggio e stent sottorenale a forma di “M” per il trattamento di

angolazioni fino a 75° e colletti fino a 10 mm. Sistema di rilascio a vite micrometrica a basso profilo con

sistema capture tip e guaina idrofilica.

Diametri prossimali da 23 a 36 mm, lunghezze da 70 mm.

Lotto n. 706

Catetere con palloncino da occlusione

Pallone da occlusione compliante tipo OTW. Compatibilita filo guida 0.038”. Profilo dello shaft 8 French.

Compatibilita con introduttore 12 French. Range di utilizzo del pallone vasi da 10 mm a 46 mm di diametro.

N° 2 markers radiopachi.

Lotto n. 707

Sistema di chiusura dell’auricola.

Sistema percutaneo per la chiusura transcatetere dell’appendice atriale di sinistra in pazienti con

fibrillazione atriale. Dispositivo occlusore di forma cilindrica affusolata con anse attorno al bordo distale in

nitinol (mesh 0.082-0.186 mm) prive di barbe o uncini a evitare la perforazione accidentale dell’auricola. Il

dispositivo e ricoperto di ossido di titanio e ha il lato prossimale e il fianco ricoperti da uno strato di

“Carbothane” a garanzia di una efficace chiusura dell’orifizio dell’auricola. Sistema ,recuperabile e

riposizionabile, misure da 18, 21, 24, 27, 30 e 33, compatibilita 12-14 F. Sistema di rilascio (simil biotomo)

e delivery system con shapeable tip, che permette un angolazione superiore a 50° fino a 180° per

favorire il miglior posizionamento e ridurre possibilita di jump. Il sistema viene fornito completo di steerable

guiding sheath dedicato e sistema di rilascio.

Lotto n. 708

Protesi per la chiusura del DIA.

Sistema Transcutaneo per la chiusura del difetto interatriale (ASD) durante le procedure di

cateterizzazione cardiaca. Sistema a doppio ombrello gia premontato su un sistema di applicazione con

impugnatura monouso, costituito da un unico filamento di Nitinol: composto da due dischi e due

membrane incorporate in poliestere . Il disco distale del Nit-Occlud® ASD-R occlusion system, che si

adatta al versante dell’atrio sinistro, e composto da un singolo strato di nitinol e da una membrana in

dacron, riducendo in questo modo la quantita di metallo, la trombogenicita, il rischio di protrusione nel’atrio

sinistro e la traumaticita, rendendo molto piu celere il processo di endotelizzazione.

Lotto n. 709

Protesi per la chiusura del Forame Ovale (PFO)

Sistema Transcutaneo per la chiusura del forame ovale pervio (PFO) durante la procedura di

cateterizzazione cardiaca. Sistema a doppio ombrello gia premontato su un sistema di applicazione con

impugnatura monouso, costituito da un unico filamento di Nitinol, provvisto di due membrane in dacron sul

lato dell’atrio destro e dell’atrio sinistro. La parte distale del PFO occlusion system, che si adatta al

versante dell’atrio sinistro, e disegnato come un disco concavo composto da un singolo strato di nitinol

(riducendo in questo modo la quantita di metallo, la trombogenicita, il rischio di protrusione nel’atrio

sinistro e la traumaticita, rendendo molto piu celere il processo di endotelizzazione) e da una singola

membrana in dacron.

Lotto n. 710

Protesi per la chiusura dei difetti interventricolari

Protesi cardiaca a doppio disco autoespandibile, deve essere costituito da due dischi, simmetrici o

asimmetrici a secondo del tipo di DIV, composti da una rete di 144 filamenti Nitinol uniti da un segmento

intermedio corto, il cui diametro corrisponde al diametro del difetto interventricolare. I due dischi devono

contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la

capacita occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire

svitando il cavo dal disco. Le misure delle protesi devono essere comprese tra 4 mm e 24 mm. I sistemi di

rilascio della protesi devono essere di 5/6/7/8/9 /10 Fr.

Lotto n. 711

Protesi per la chiusura dei difetti inter-ventricolari (DIV)

Sistema Occludente per difetti Interventricolari a doppio disco autoespandibile, deve essere costituito da

due dischi, simmetrici o asimmetrici a secondo del tipo di DIV, composti da una rete di filamenti Nitinol

uniti da un segmento intermedio corto, il cui diametro corrisponde al diametro del difetto interventricolare. I

due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per

aumentare la capacita occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve

avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremita prossimale del cavo stesso.

Le misure delle protesi devono essere comprese tra 4mm e 24 mm. Il sistema per la chiusura del difetto

interventricolare perimembranoso deve avere una foggia dedicata, con marker in platino per il corretto

posizionamento del disco nel setto interventricolare in modo tale da non interferire con la valvola aortica. I

sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 6 Fr e 9 Fr.

Lotto n. 712

Protesi per la chiusura dei difetti inter-ventricolari (DIV)

Sistema percutaneo per la chiusura dei difetti del setto interventricolare. Dispositivo occlusore a doppio

disco in nitinol (mesh 0.082-0.186 mm) ricoperto di ossido di titanio, assenza di protrusioni tipo hub sul

disco sinistro( le estremita sono unite in un unico fulcro a sfera, solo sul lato prossimale, caratteristica che

permette di ridurre la quantita di metallo impiantato), recuperabile e riposizionabile, patch in PET, misure

waist da 4mm a 20mm e misure dei due dischi da 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 28 mm., compatibilita da

6F a 11 F. . Sistema di rilascio (simil biotomo) e delivery system con shapeable tip, che permette un

angolazione superiore a 50° fino a 180° per favorire il miglior posizionamento e ridurre possibilita di jump. .Il sistema viene fornito completo di mullins dedicato e sistema di rilascio.

Lotto n. 713

Sistemi per la chiusura del dotto di Botallo

Sistema percutaneo per la chiusura del Dotto di Botallo adattabile a tutte le sue forme e dimensioni.

Dispositivo occlusore di forma conica con disco distale sul lato aortico, in nitinol con minima esposizione

di nickel al flusso ematico, assenza di protrusioni tipo hub sul lato aortico, recuperabile e riposizionabile,

patch in PET, misure del diametro dei difetti da 5mm a 18 mm e di lunghezza da 4,25mm a 16 mm.

Sistema di rilascio (simil biotomo) che permette un angolazione superiore a 40° per favorire il miglior

posizionamento e ridurre possibilita di jump. . Il sistema viene fornito completo di mullins dedicato e

sistema di rilascio.

Lotto n. 714

Sistemi per la chiusura del dotto di Botallo

Protesi cardiaca auto espandibile costituita da una struttura troncoconica di una rete di filamenti Nitinol,

da posizionare nell’estremita aortica del dotto di botallo. Il sistema deve contenere tessuto in poliestere

cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentarne la capacita occlusiva. Il disco si deve

avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco. Le misure delle protesi

devono essere comprese tra 5/4mm, e 16/14mm e con estensione della protesi in lunghezza tra 5 e 8 mm.

I sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 5 Fr e 7 Fr.

Lotto n. 715

Sistema di assistenza ventricolare destra. -

Pompa microassiale endovascolare percutanea per trattamento insufficienza ventricolare destra.

Lotto n. 716

Kit di introduzione per dispositivi chirurgici in siti endocardiaci o intracardiaci. Il kit e costituito da un introduttore,

un dilatatore ed un filo guida.

Diametro esterno dell’introduttore 11 F (3.66 mm; 0.144 pollici); Lunghezza funzionale 60 cm, 79.4 cm,

101.5 cm. Curve Da 22.86 mm a 44.45 mm (da 0.9 pollici a 1.75 pollici).

Angolo di curvatura 15°; 30°; 55°; 90°; 120° (short); 120° (long); 150°. Repere radiopaco Platino e punta

distale morbida.

Il dilatatore presenta un diametro esterno 8.5 F (2.84 mm; 0.112 pollici) ed una lunghezza funzionale 65.4

cm; 84.8 cm; 106.9 cm

La guida di diametro 0.89 mm (0.035 pollici) e lunghezza 135 cm

Lotto n. 717

Catetere per denervazione renale

Catetere per denervazione renale a Basket con quattro elettrodi.

Funzionamento a radiofrequenza prodotta da generatore dedicato.

Possibilita di esclusione selettiva di uno qualsiasi degli elettrodi.

Lotto n. 718

Catetere per denervazione renale -

Catetere per denervazione renale su filo guida Rapid Exchange. Catetere guida da 6 Fr, 4 elettrodi con

erogazione simultanea di 1 minuto, accesso femorale, unica misura di catetere per tutte le arterie renali da

3 a 8 mm. Non occlusivo.

Lotto n. 719

Sistema di stimolazione transcatetere monocamerale

Sistema di stimolazione miniaturizzato con fissazione a barbe in nitinolo. Dimensioni ridottissime: volume

minore ad 1 cc e lunghezza inferiore a 26 mm. Catetere di rilascio per il posizionamento del dispositivo.

Compatibilita MRI Total Body a 1,5 e 3 Tesla. Sensore accelerometrico su tre assi. Completo di

introduttore dedicato con rivestimento idrofilico.

Lotto n. 720

Dispositivo per rimodellamneto anulus mitralico.

Dispositivo per rimodellamento anulus mitralico indicato per l’impiego in pazienti con rigurgito mitralico

funzionale. Realizzato in nitinol, fabbricato in diverse lunghezze e misure di ancoraggio compatibili con

l’anatomia, composto da una guaina metallica polimerica intrecciata rinforzata, connettore luer a “Y”

resistente a 1700 KPa di

pressione, punta radiopaca e curvatura sull’estremita distale Composto da cartuccia, gruppo

guaina/spingitore, manopole girevoli e meccanismo di rilascio di sicurezza Facilita il dispiegamento, il

bloccaggio, il disaccoppiamento e l’estrazione dell’impianto

Lotto n. 721

Sistema di chiusura PFO

Sistema di sutura cardiovascolare e chiusura forame ovale pervio. Il sistema e composto da due

dispositivi per il rilascio della sutura (dispositivo S e P) ed un sistema per il nodo (dispositivo K). Il kit viene

introdotto mediante un catetere da 14 F e si e effettua la sutura nel modo seguente: un’estremita della

sutura viene posizionata dal braccio di rilascio del dispositivo S mediante un ago, l’ago perfora il tessuto

del sito di chiusura e aggangia l’estremita della sutura collocata nel braccio del dispositivo S. L’ago viene

successivamente ritirato dal braccio e cattura l’estremita della sutura che successivamente viene ritirata

attraverso il tessuto ed e trattenuta sulla punta dell’ago fino alla rimozione. La medesima procedura viene

espletata per una seconda sutura con il dispositivo P. Le 4 estremita delle suture vengono messe dentro il

dispositivo K per fissare il nodo sul sito di chiusura.

Lotto n. 722

Sistema regolabile transfemorale per la ricostruzioine dell'anello mitralico

Sistema per anuloplastica regolabile diretta senza suture, studiato per la ricostruzione della valvola mitrale

mediante procedura transettale per via transvenosa. Indicato per la riparazione e/o il rimodellamento delle

valvole mitraliche con alterazioni patologiche. Composto da un filo di contrazione rivestito da una

copertura in tessuto di poliestere, a tale sistema e collegato un meccanismo di regolazione. La copertura

in poliestere e provvista di marker radiopachi (RO), disposte a distanze definite (8mm) lungo l'impianto.

Disponibile in diverse misure, compatibili con la circonferenza posteriore, da 73mm a 120mm. Unica

alternativa all'anuloplastica chirurgica della valvola mitralica, che vede il fissaggio anulare un band tramite

viti di ancoraggio. Accesso venoso femorale, trans-settale senza alcuna interazione col ventricolo sinistro.

Fissaggio sovra anulare come in un intervento a cuore aperto. Le ancore vengono applicate lungo la

porzione posteriore dell'anulus. Sistema che consente di visualizzare tramite imaging i risultati in tempo

reale. Unico approccio mitralico che mantiene aperte tutte le opzioni future, in quanto conserva la

conformazione anatomica nativa.

Lotto n. 723

Pinza monouso per biopsia cardiaca pediatrica e adulti,di calibro e misura variabile con cavo metallico

preformabile. La versione pediatrica deve essere disponibile nelle seguenti misure:

- lunghezza 50 cm, 110 cm, calibro di 5,4 fr, introduttore Max 6f, con pinza di 1,8 mm, il volume massimo

della biopsia e di 2,2 mm3;

La versione per adulti deve essere disponibile nelle seguenti misure:

lunghezza 50cm,110cm,calibro di 6,9f, introduttore Max 7f,8f con pinza di 2,3mm, il volume massimo della

biopsia e di 6,5. disponibile anche con guaina teflonata.

Tutti i sistemi sopra indindicati devono garantire un taglio uniforme.

Lotto n. 724

Sistemi di rilascio per dischi occludenti a doppio disco autoespandibili in nitinol per chiusura di difetto

interatriale, di forame ovale pervio, difetto interventricolare muscolare – post-infartuale - auricola e dotto di botallo. Sono composti di introduttore e di dilatatore di diametro compreso tra 4 e 14 F, con curva

terminale di 45° e 180°, di cavo metallico con vite terminale per avvitare i dischi occludenti, di caricatore

del disco occludente e di valvola emostatica mobile con side branch per lavaggio. La lunghezza dovranno

essere di 60 - 80 e 100 cm.

Lotto n. 725

Catetere a palloncino coassiale con pallone in poliammide a bassa complianza, gonfiaggio e sgonfiaggio

rapido. Il paloncino dovra avere diametri compresi tra 8 mm e 40 mm con lunghezze da 4,5,6 cm;

compatibilita con introduttori da 7 a 10 Fr; Pressioni comprese tra 3 atm a 8 Atm. Lunghezza del catetere

110 cm.

Lotto n. 726

Valvola aortica transcatetre

Protesi biologica premontata in pericardio bovino con struttura in nitinol. Completamente riposizionabile e

recuperabile anche dopo il completo deployment. La valvola deve presentare un sistema per garantire il

minimo rigurgito aortico paravalvolare (AdaptiveSeal).

Completa di sistema dedicato di delivery a rilascio controllato con rivestimento idrofilico.

Misure: 23mm ; 25mm; 27mm.

Lotto n. 727

Valvola aortica transcatetere

Valvola aortica transcatetere per il trattamento della stenosi della valvola aortica in pazienti sintomatici

considerati ad alto rischio chirurgico. Valvola biologica montata su stent con frame autoespandibile

costituita da tre lembi di pericardio bovino, suturati alle maglie del frame in nitinol di 50 mm. La parte

inferiore della protesi deve presentare una copertura in pericardio porcino, che ha la funzione di sigillare la

zona di impianto e minimizzare il rischio di leak perivalvolari. La valvola deve essere ricatturabile e

riposizionabile in situ fino al momento del suo completo rilascio. Completo di sistema di posizionamento e

caricamento dedicato ed introduttore 18 E 19FR.

Lotto n. 728

Valvola aortica trancatetere

BIOPROTESI AORTICA COMPOSTA DA I SEGUENTI ELEMENTI: UNA VALVOLA IN PERICARDIO

PORCINO CHE REGOLA IL FLUSSO DEL SANGUE TRA IL VENTRICOLO SINISTRO E L’AORTA

ASCENDENTE. UNO STENT IN NITINOL AUTOESPANDIBILE AL QUALE E’ SUTURATA LA VALVOLA

PROSTETICA BIOLOGICA, CON LA FUNZIONE DI STRUTTURA DI ANCORAGGIO ALL’ANNULUS

AORTICO NATIVO. UN DOPPIO GONNELLINO IN PERICARDIO PORCINO SUTURATO

INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE ALLA SUPERFICIE DELLO STENT, COME RINFORZO PER

LA VALVOLA BIOLOGICA PORCINA E PER PREVENIRE FUORIUSCITE PARAVALVOLARI.MISURE

21 MM. ANNULUS 23 MM; 23 MM. ANNULUS 25 MM. 25 MM . ANNULUS 27 MM.

Lotto n. 729

Valvola per TAVI priva di metallo, struttura di sostegno a doppio anello .

Totalmente recuperabile in fase di impianto.

Sistema di continuo controllo sui tre assi durante l’impianto.

Marchio CE per TAVI senza utilizzo di contrasto.

Diametri 23/25/27/29 mm

Lotto n. 730

Guida pressoria FFR

Dispositivo composto da una guida in acciaio 0.014in e lunghezza 185cm e dal cavo di connessione ottica

(lunghezza 2m) per il collegamento al modulo FFR link. Connessione free spin che permette la capacita di

torsione della guida anche quando collegata al sistema di motioraggio.

Punta della guida radiopaca preformabile di lunghezza 3cm.

Lotto n. 731

Sistemi per la chiusura dei leak paravalvolari

Sistema percutaneo per la chiusura di leak paravalvolare (mitralica, aortica o tricuspide). Dispositivo

occlusore a doppio “disco” in nitinol (mesh 0.082-0.186 mm ) ricoperto di ossido di titanio recuperabile e

riposizionabile, 2 patch in PET, con disponibilita di forma a geometria quadrata o rettangolare disponibili

entrambe con due tipologie di connettori dei dischi: tipo waist o tipo twist. Sistema di rilascio (simil

biotomo) e delivery system con shapeable tip, che permette un angolazione superiore a 50° fino a 180°

per favorire il miglior posizionamento e ridurre possibilita di jump. Misure per il rettangolare da 11.5 mm a

21 mm di diametro, quadrato da 11.5 mm a 17 mm di diametro. Compatibilita da 6F a 9 F. Il sistema

viene fornito completo di mullins dedicato e sistema di rilascio

Lotto n. 732

Sistema per la chiusura dei leak paravalvolari

Tampone Vascolare autoespandibile di forma a doppio disco con una sezione intermedia ovale, con

misure differenti in asse longitudinale e trasversale. Il diametri dell protesi in asse lungo devono essere

compresi tra 4 e 14 mm, mentre sull'asse corto devono essere compresi tra 2 e 5 mm. La lunghezza deve

essere di 6,5 mm. Il device deve avere una struttura a 4 strati di nitinol intrecciati tra di loro e 6 piano di

occlusione al fine di aumentarne la velocita di embolizzazione ideale nell'utilizzo in situazioni di alto flusso

ed emergenza in sanguinamento.

Lotto n. 733

Stent ricoperto per urgenze coronariche

Stent coronarico ricoperto dilatabile mediante palloncino premontato su un sistema di inserimento a

scambio rapido.

Lo stent deve essere realizzato in lega di Co-Cr L-605 rivestita con carburo di silicio amorfo (PROBIO);la

sua superficie esterna deve essere inoltre ricoperta da una membrana poliuretanica. Disponibile nei

diametri: 2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0mm e lunghezze: 15-20-26 mm.

Lotto n. 734

Introduttore vascolare armato

Introduttore idrofilico armato valvolato smooth transition caratterizzato da elevata resistenza al kinking e

da un’elevata visibilita per un posizionamento attivo (massima sicurezza ed il miglior controllo in fase di

posizionamento/avanzamento). Shaft steel braided che garantisce una parete sottilissima con un ottima

pushability. Disponibile con calibri da 4F a 24 F e lunghezze 7 cm, 11 cm, 15 cm e 25 cm. Disponibilita nel

kit di aghi da 18 G (lungo 70 mm), 21G (lungo 40mm o 70 mm) e 22 G (lungo 45 mm) e guide dritte o a j

lunghe 45 cm da 0.018”, 0.025” e 0.038”.

Lotto n. 735

Sistema a telo radioprotettivo per procedure vascolari radiali/femorali

Telo radioprotettivo sterile, monouso composto da un compound attenuante ai raggi X fabbricato con

silicone liquido atossico addizionato ad una miscela di Bismuto ed Antimonio (30% Bi – 70% Sb) in totale

assenza di piombo, con rivestimento esterno a tre strati laminato (TNT – micropellicola PES-Spunbonded

bianco) altamente assorbente, disponibilita di modelli e misure specifiche per procedure vascolari

femorali, radiale, claviale e universale. Disponibile nei seguenti livelli di attenuazione ; 0,125 mmPb.Eq,

0.25 mmPb.Eq, 0.35 mmPb.Eq e 0.50 mmPb.Eq.

Lotto n. 736

Catetere a palloncino semicompliante RX a rilascio di farmaco rivestito da una spirale a disegno elicoidale

in nitinol per il trattamento di lesioni serrate e intra-stent per trasmettere una pressione uniforme lungo

tutta la lunghezza del pallone e a 360°. Compatibile con catetere guida 6Fr e filo guida 0,014’’. Diametri

pallone: da 2,0 a 3,5 mm, lunghezze pallone: 10 – 15 e 20mm.

Lotto n. 737

CATETERE CON DISPOSITIVO PER RIDUZIONE ED ELIMINAZIONE EMBOLIE POLMONARI

cateteri over-the-wire (OTW) lunghi 120cm.da 8Fr e 14Fr. Il disegno del catetere e concepito per essere

fatto avanzare attraverso una guaina di introduzione di diametro appropriato su un filo guida da 0,035”. Il

lume permette la rimozione di trombi mediante l’uso delle siringhe fornite.

L’estremita distale del catetere puo essere dritta o pigtail (la lunghezza del pigtail raddrizzato e di

122,5cm).

Su ciascun lato dell’apertura di rimozione sono presenti bande indicatrici radiopache. Il segmento distale

del catetere e lubrificato con un olio siliconico per facilitare l’introduzione graduale. L’estremita prossimale

del catetere di aspirazione XL incorpora una giunzione a Y emostatica che consente di fissare il catetere

al tubo di prolunga con il morsetto di chiusura, il rubinetto e la siringa. Sono acclusi due contenitori filtro da

70 micron per agevolare il filtraggio del sangue rimosso durante la procedura.

Lotto n. 738

KIT PROCEDURALE

1 Telo 150x200 cm in TNT biaccoppiato

1 Telo angiografico 380x240 cm con 4 fori

1 Telo 90x150 cm, biaccoppiato, lato lungo adesivo con foro adesivo 6x9 cm

2 Telo 50x60 cm in TNT biaccoppiato piegato

1 Copertura strumento 100x120 cm.

1 Cuffia tonda diametro 85 cm (elastico bordeaux)

1 Cuffia tonda diametro 60 cm (elastico rosso)

1 Cuffia coprimanopola

1 Camice misura XL imbustato

1 Camice misura L imbustato

4 Tampone laparotomico bianco 50x50 cm 4 strati c/filo di bario

40 Garza 10x10 cm 16S 20F, fascettate a 10 pz

1 Guida 0.035" 180 cm con dispenser

1 Ciotola diam. 10cm 400 ml rossa

1 Ciotola diam. 10cm 400 ml azzurra

1 Ciotola diam. 15 cm 1000 ml azzurra

1 Ciotola diam. 25cm 3000 ml azzurra

1 Ago 18 Ga 4 cm (rosa)

1 Ago ipodermico 19 Ga 30 mm (crema)

1 Ago 20 Ga 4 cm (giallo) (montato sulla siringa da 20 ml Luer Slip)

1 Cuffia radioprotettiva in antimonio e bismuto,privo di piombo; Grado di attenuazione dalle radiazioni: 75%

@ 90kVp o 0.125mm Pb equivalenti

1 telo schermante per ridurre la radio-esposizione di medici e personale assistente. Misura 35x40 cm.

Con finestra circolare 4 cm. Grado di attenuazione dalle radiazioni: 75% @ 90kVp o 0.125mm Pb

equivalenti

Lotto n. 739

Connettore a Y per PTCA

Connettore a Y per procedure complesse e cto, diametro interno 3,33 mm, compatibile fino a 10 F,

apertura a pressione e chiusura a rilascio, apertura e blocco effettuando ¼ di giro della ghiera di apertura,

vite per stringere la valvola. Con due valvole, una emostatica e una fissa.

Lotto n. 740

Palloni per valvuloplastica mitralica

Sistema mono-palloncino per valvuloplastica tipo Inoue. Il kit deve essere composto da: catetere a

palloncino, stiletto, guida, dilatatore, sistema di gonfiaggio, calibro, guida a pigtail per valvuloplastica

mitralica secondo la tecnica di Inoue, misure 24-30 mm.

Lotto n. 741

KIT BASE PER ANGIOGRAFIA

1 TELO BIACCOPPIATO AVVOLGENTE COPRICARRELLO 200X230 CM

1 TELO PROTEZIONE PER TAVOLO OPERATORIO ASSORBENTE ANTISTATICO, TECNOLOGIA

MOJAVE 101X229 CM

2 CAMICE CHIRURGICO IMBUSTATO MIS. XL, IN SMS (POLIPROPILENE) 50gr/m² CON MANICHE

TERMOSALDATE

1 COPERTURA PER I.B. DIAM. 80 CM

1 COPERTURA PER MONITOR 73X45 CM

1 TELO PER ANGIOGRAFIA 242X381 CM CON ZONA ASSORBENTE A T, DUE FORI FEMORALI 2

FORI RADIALI E BANDE TRASPARENTI

1 TELO TRASPARENTE CM 100X150

1 CONFEZIONE GARZE 10X10 CM

5 GARZA LAPAROTOMICA 30X30 CM

1 BISTURI LAMA 11 CORTO

1 SPUGNA PER DISINFEZIONE

1 PROLUNGA 90 CM CON ATTACCO LL (150 psi)

2 SISTEMA DI SUPPORTO GUIDE A 7 ANSE

3 SIRINGA 10ML LS COLORI VARI

1 SIRINGA 20ML LS CON AGO IPODERMICO 20G 1½” (4cm) GIALLO

1 CIOTOLA Ø CM 8 (250ML) GIALLA

1 CIOTOLA Ø CM 8 (250ML) ROSSA

1 CIOTOLA Ø CM 8 (250ML) AZZURRA

1 CIOTOLA Ø CM 10 (400ML) AZZURRA

Lotto n. 742

Catetere guida per PTCA

Catetere guida per PTCA da 5 a 8 F , lungo 100 cm, con rivestimento idrofilico nella parte centrale del

catetere (25 cm prossimali e 7 cm distali dello shaft non hanno il rivestimento idrofilico); ad ampio lume

interno (5F 0.058”; 6F 0.071”; 7F 0.082”; 8F 0.091”) Shaft con armatura interna in acciaio. Materiale shaft:

strato esterno in polliamide e strato interno in polliamide e polietilene modificato. Punta soffice e

atraumatica. Disponibile con Side-holes.

Lotto n. 743

Estensione per catetere guida

Ricoperto da un rivestimento polimerico idrofilico connesso ad un ipotubo prossimale in acciaio

inossidabile. Il suo uso e previsto insieme ad un catetere guida, il tutto per fornire maggiore supporto,

facilitando il posizionamento di altri dispositivi. Lunghezza complessiva 145 cm

(120 cm shaft prossimale, 25 cm guida distale). Il segmento della guida distale di 25cm e dotato di due fasce

di marker radiopachi in platino-iridio, una a 2 mm dalla punta distale e l’altra a 3 mm dall’apertura

prossimale del segmento della guida. Sull’ipotubo prossimale sono presenti due contrassegni di posizionamento,

ubicati a 90 cm (contrassegno singolo) e a 100 cm (contrassegno doppio) dalla punta distale

Diametro interno: 0.057 in

Diametro esterno: 0.066 in

Lotto n. 744

Catetere a palloncino per PTCA medicato

Catetere a palloncino monorail di tipo semicompliante rivestito con formulazione TransPax, a rilascio di

Paclitaxel con ridotto carico di farmaco pari a 2.0 μg per mm2 di superficie del pallone. Lo shaft e caratterizzato

dalla tecnologia Bi-Segment e dal rivestimento idorfilico Z-Glide.

Due marker radiopachi posizionati sul pallone per un preciso posizionalmento del device

Lotto n. 745

Dispositivo per occlusioni croniche coronariche

Sistema per l’attraversamento delle occlusioni totali tramite percorso sub intimale costituito da tre

componenti: un dispositivo di attraversamento della lesione dotato di un torquer bidirezionale, con punta

atraumatica da 3Fr compatibile con guida da 0,014” ed introduttore 6Fr, un dispositivo di rientro in lume

costituito da pallone di forma piatta auto-orientabile sulla parete interna dell’arteria compatibile con

filoguida da 0,014” ed introduttore 6Fr, e una speciale guida angolata dedicata per il rientro in vero lume .

Possibilita di estensione della guida. Guida da 185cm e da 300c.

Lotto n. 746

Sistema per denervazione renale

Sistema di denervazione renale bipolare basata sui cateteri a palloncino, dotata di elettrodi a radiofrequenza

disposti secondo un preciso disegno, progettato per erogare una bassa dose di energia (30 secondi)

per interrompere la trasmissione nervosa simpatica a livello renale. Diametri disponibili: da 4.00

mm a 7.00 mm; Lunghezze di lavoro disponibili: 25 mm. Tensione nominale del catetere: : 100 Watt. Tutti

i diametri compatibili con cateteri guida da 8F. Fili guida compatibili 0.014” – 0.018”.

Lotto n. 747

Catetere RX coronarico a rilascio di farmaco

Catetere RX coronarico con palloncino semicompliante a rilascio di farmaco antiproliferativo Paclitaxel con

concentrazione uniforme di 2 μg/mm² in formulazione speciale contenente Polisorbato e Sorbitolo.

Lunghezza shaft 138 cm . Palloncini nelle misure: diam. 1,5/2.0/2.25/2,50/2,75/3.0/3.5/4.0/4,5 lunghezze

mm 9-15-20-30-40, accetta guida 0.014”

Lotto n. 748

Siringhe coronariche ad alta pressione

Siringhe coronariche di controllo per l’iniezione e l’aspirazione di liquidi ad alta pressione, in Policarbonato

trasparente, disponibili con connettore maschio fisso Luer e connettore ad adattatore girevole e misure da

6, 8, 10, 12 e 20ml. Diverse tipologie di stantuffo per consentire anche l’aspirazione con una sola mano:

Stantuffo ad anello con presa ad anello, stantuffo ad anello con presa ad anello e ring di bloccaggio,

stantuffo palmare con presa ad anello e stantuffo palmare con presa ad aletta. Disponibile anche in

versione con gommino in silicone . Latex free

Lotto n. 749

kit introduttore valvolato per accesso radiale con rivestimento idrofilico

Introduttore radiale con rivestimento idrofilico in co-polimero photo-polivinilpirrolidone e co-polimero

poliacrilammide con prolunga laterale in poliuretano carbotano, composto da :

• valvola emostatica in silicone a massima tenuta,

• diverse opzioni di filo guida dritta e a J 3 mm (Acciaio, Nitinol/Platino, Spring Coil, Plastic Jacket con

rivestimento idrofilico) di diversi calibri 0,018” - 0,021” - 0,025" - 0,035” e lunghezze (cm 40-45-50-80)

• introduttore di diverse lunghezze (7-11-16-23 cm) e calibri (da 4 a 7 Fr),

• ago angiografico in acciaio inox 20, 21 e 22 G con repere tattile

• Ago cannula 20 e 22 G

• Dilatatore che si fissa con scatto udibile. Anche nella versione con dispositivo per l'incannulamento della

guida.

Lotto n. 750

Catetere a palloncino per ptca nc monorail con rivestimento hydro -xe slidematrix e procedimento di ripiegatura tifo np: 12 atm rbp 22 atm ( 1,75-4 mm) ; 18 atm ( 4,50-5 mm), abp 30 atm diametri da 1,75 a 5 mm con un quarto di misura lunghezze da 8 10 12 15 18 mm

Lotto n. 751

Catetere da perfusione e termodiluizione per la valutazione diretta della funzione microvascolare

Catetere da perfusione e termodiluizione (permette la valutazione quantitativa diretta della funzione microvascolare –flusso miocardico assoluto e resistenze)   a scambio rapido (RX) con un doppio lume, che presenta in prossimità dell’estremità distale una serie di fori e un marcatore radiopaco. Il lume interno e usato per misurare la temperatura di infusione, ed il lume esterno e utilizzato per iniettare liquidi attraverso i fori laterali. Il lume interno permette inoltre il passaggio di una guida di pressione/temperatura o del filo guida 0.014” . Lunghezza 140 cm, rivestimento idrofilico , 300 PSI e marker radiopaco in platino iridio.

Lotto n. 752

Guida per il calcolo dell’FFR

Guida in fibra ottica  per il calcolo della Fractional Flow Riserve (FFR) con disegno ibrido concentrico in nitinol e acciaio con una superficie idrofilica. La guida è caratterizzata da Zero drift e Zero thermal effect,  dotata di un sensore ottico nella parte distale. Fornito con Monitor di tipo “touch screen” che permette di visualizzare, memorizzare ed esportare le varie onde di pressione di riferimento, nonché i risultati del rilevamento stesso e del calcolo del valore FFR.

Lotto n. 753

Catetere a palloncino a rilascio di  Sirolimus

Catetere a palloncino semicompliante idrofilico (PVP) a rilascio di Sirolimus per PTCA a scambio rapido, 5F compatibile con profilo di ingresso 0.016”, lunghezze da 10 a 40 mm e diametri ad 1,5 a 4 mm. Rivestimento Nanosolute priva di polimeri, combinato a vettore biosfera composta da fosfolipide a doppio strato. La quantità di sirolimus caricata è di 1.27 µg/mm² di arteria.

Lotto n. 754

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco.

Catetere a palloncino per PTA, a rilascio di farmaco; disponibile nelle lunghezze 75cm, 110cm e 130cm; lunghezze palloncino comprese fra 20mm e 220mm, diametri compresi fra 3,0mm e 12,0mm; versioni compatibili con filo guida da 0,018” e/o 0,035”; palloncino in Poliammide semicompliante; rivestimento per rilascio farmaco costituito da miscela di Paclitaxel e Resveratrolo; 3μg/mm2 di Paclitaxel sulla superficie del palloncino.

Lotto n. 755

Scoring balloon

Catetere a palloncino per incisione di placca, palloncino in nylon, conpliance intermedia tra non compliante e semi compliante, con tre elementi sporgenti longitudinali prismatici a sezione triangolare in nylon che incidono la placca e limitano la possibilità di slittamento. Elementi fissati al palloncino alle estremità prossimale e distale e disposti radialmente a 120°. Lunghezza palloncino 13 mm. Diametri : 2.0-2.225-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0.

Lotto n. 756

Catetere a singolo lume con punta radiopaca flessibile e orientabile attraverso una rotellina sullo shaft. Compatibilità con filo guida  0.014’’ e 0.038’’.

Lotto n. 757

Catetere di supporto al catetere guida a scambio rapido con un segmento distale di 25cm in pebax flessibile e atraumatico per un semplice inserimento nel vaso coronarico sinistro e destro fino a 10-15cm, sezione prossimale costituita da un filo piatto stainless steel  per fornire un buon supporto durante l’inserimento e su cui è montato un piccolo pallone per facilitare lo scambio di cateteri OTW. Disegno a mezza pipa della porzione di transizione del catetere per permettere un ottimale inserimento coassiale di ogni dispositivo all’interno del catetere. Compatibilità da 5 a 8 F.

Lotto n. 758

Sistema intraluminare vascolare impiantabile, scaffold in acciaio balloon expandable, progettato per creare una riduzione permanente e controllata del lume del seno coronarico allo scopo di incrementare la perfusione miocardica in presenza di miocardiopatia ischemica. Sistema composto da scaffold impiantabile con  diametro prossimale e diametro distale diverso (a clessidra) premontato su catetere a palloncino di diverso diametro prossimale e distale over the wire  e catetere guida 9F straight .  Compatibilità con filo guida 0.035” .

Lotto n. 759

Sistema di  chiusura dell’auricola atriale sinistra per via percutanea transcatetere, dispositivo autoespandibile composto  da  un ombrello distale comprensivo di ganci di stabilizzazione connessi tra loro in modo da facilitarne l’ancoraggio alla parete dell’auricola e da un disco prossimale costituito da materiale che impedisce il rilascio di Nichel. Ombrello distale e disco prossimale connessi tra loro e  rivestiti da membrana in PET per garantire la completa occlusione dell’auricola. Dispositivo completamente ricatturabile e riposizionabile per tutte le volte necessarie all’interno del catetere di caricamento e rilascio ed utilizzabile per auricole a singolo lobo ed auricole a multi lobo. Ampia disponibilità di diametro dell’ombrello da 16  a 36 mm e del disco da 22 a 40 mm. Catetere di caricamento e rilascio dedicato al dispositivo da 8, 9 e 10 Fr a curva singola 45° o curva doppia 45° x 30°.

Lotto n. 760

Catetere a pallone a perfusione per valvuloplastica aortica costituito da materiale  di tipo composito con fibre di carbonio che possiede proprietà ad altissima resistenza  meccanica ed elevatissima resistenza alla foratura. Palloncino a 8 camere. Parte centrale catetere e palloncino che consenta il flusso emodinamico durante la valvuloplastica. Pressione aortica sistolica 50,2mmHg, pressione aortica diastolica 7,7 mmHg, pressione aortica media 26,0 mmHg.  Vari diametri pallone  da 18 a 26mm, lunghezza pallone 3.5 cm , compatibilità con introduttori 11,12,14, 16Fr a seconda del diametro.

Lotto n. 761

Catetere a pallone per valvuloplastica percutanea transluminale nel trattamento della stenosi polmonare valvolare o aortica che non richiede l’intervento chirurgico. Pallone ultra non compliante 0.9%,  sovradistensione/allungamento massimo durante il gonfiaggio inferiore 5%, resistenza allo scoppio RBP 18Atm, tempi di gonfiaggio e sgonfiaggio 6 sec. Vari diametri pallone da 12 a 26mm, lunghezza pallone da 2 a 6 cm , compatibilità con introduttori da 7,8,9,10,12 Fr a seconda del diametro. Lunghezza catetere di almeno 100cm .

Lotto n. 762

Sistema di  chiusura  del forame ovale pervio (PFO)  per via percutanea transcatetere, dispositivo autoespandibile composto  da doppio disco in una rete metallica in nitinolo placcata, per impedire il rilascio di Nichel e favorire il processo di endotelizzazione del dispositivo. All’interno di ogni struttura discoidale membrana in PET per garantire la capacità di chiusura del difetto. Disponibilità di diametri dei dischi da 18 a 35mm. Compatibilità con introduttore da 9 , 10, 14 Fr a seconda del diametro del disco.

Lotto n. 763

Sistema di  chiusura  del  difetto del setto interatriale (DIA)  per via percutanea transcatetere, dispositivo autoespandibile composto  da doppio disco in una rete metallica in nitinolo placcata, per impedire il rilascio di Nichel e favorire il processo di endotelizzazione del dispositivo. All’interno di ogni struttura discoidale membrana in PET per garantire la capacità di chiusura del difetto. Disponibilità di misure dei diametri dei dischi  per difetti da 6 a 42mm. Compatibilità con introduttore da 8, 9 , 10, 12, 14 Fr a seconda del diametro del disco.

Lotto n. 764

Sistema di  chiusura  del  difetto del setto cardiaco ventricolare (VSD)  per via percutanea transcatetere, dispositivo autoespandibile composto  da doppio disco in una rete metallica in nitinolo placcata, per impedire il rilascio di Nichel e favorire il processo di endotelizzazione del dispositivo. All’interno di ogni struttura discoidale membrana in PET per garantire la capacità di chiusura del difetto. Disponibilità di misure per VSD muscolare; VSD membranoso tipo 1 simmetrico; VSD membranoso tipo 2 asimmetrico; VSD membranoso tipo 3 eccentrico.

Lotto n. 765

Sistema di  chiusura  del  dotto arterioso pervio (Dotto di Botallo) per via percutanea transcatetere, dispositivo autoespandibile composto da disco e parte centrale in una rete metallica in nitinolo placcata, per impedire il rilascio di Nichel e favorire il processo di endotelizzazione del dispositivo. All’interno della struttura discoidale membrana in PTFE per bloccare il flusso sanguigno dalla aorta in arteria polmonare. Disponibilità di misure per Dotti di Botallo da 10 a 30 mm. Compatibilità con introduttore da 6,7,8, 9 , 10, 12, 14 Fr a seconda del diametro del dispositivo.

Lotto n. 766

Sistema di chiusura emostatica costituito da un tampone di garza emostatica composto da miscela di caolino per agire a livello della via intrinseca della cascata coagulativa, con lo scopo di interrompere il sanguinamento dovuto alla rimozione di un introduttore arterioso/venoso fino al diametro di 12F. Completo di cerotto adesivo per il fissaggio al paziente.

Lotto n. 767

Felt chirurgiciI in PTFE per il rinforzo di tessuti fragili e sostegno sotto suture, spessore nominale 1,65 mm, permeabilità all’acqua 1700 ml/ cm²x min, trattato con sostanza acida. Mis. 2,5 x 2,5 - 5,1 x 5,1 - 10x2 x 10,2 - 15,2 x 15,2.

Lotto n.768

Sigillante chirurgico risultato dalla miscelazione di due componenti: 1) soluzione di albumina umana ricombinante (rHA) derivante dal lievito e 2) componente cross-linker sintetico di glicolpolietilene (PEG) funzionalizzato con gruppi di succinato. Tale miscelazione provoca la formazione di un idrogel trasparente ed estremamente flessibile. Confezione contenente 2 kit, uno chimico, composto da 2 cartucce pre-caricate, una con 2 ml di soluzione proteica rHA e una contenente polietilenglicole (PEG) sotto forma di polvere bianca, e un kit dell’applicatore contenente siringa, fiala 5 ml di acqua sterile, applicatore con asta di spinta e 2 punte spray standard. Possibilità di disporre di punte di applicazione estese da 16cm e da 29 cm.

Lotto n. 769

Shunt di Javid per by-pass carotideo realizzato in cloruro di polivinile flessibile e levigato, lunghezza totale cm 27.5, con rastrematura da 17Fr a 10Fr con anelli di sutura alle estremità.

Lotto n. 770

rubinetto a 1 via con apertura e chiusura ON/OFF utilizzabile con un solo movimento del pollice,trasparente con lume interno compatibile con guida fino a .045. Possibilità di chiusura con guida all’interno.

Lotto n. 771

Cateteri Angiografici selettivi e super selettivi  realizzati in Pebax con punta rastremata soffice atraumatica  in  Pebax e tugsteno, con rivestimento  con sostanza idrofila armatura, in  acciaio inox a 30 fili intrecciati, connettore in policarbonato con alette. Compatibile con  farmaci citotossici. Misure 4F/035-5 F 035 e 038 pressione 1050 PSI, lunghezze 40/65 e 100 cm, con formazione delle cure superselettive e panoramiche.

Lotto n. 772

SIRINGHE DA 200 ML STERILI MONOUSO COMPATIBILI PER INIETTORE MEDRAD MARK V ProVIS + Tubo di riempimento già acquistati con precedente delibera n.° 1457 del 27.10.2015

Lotto n. 773

Endoprotesi in PTFE microporoso ad uno strato con piattaforma in Cromo Cobalto montato su pallone.

Sistema OTW calibri da 5/6/7/8/9/10 mm .

Lunghezze disponibili  18/22/28/38/58 per piccoli vasi, 18/23/27/37/57 mm per vasi medi, 27/37/57 per grandi vasi.

Misure per impianti aortici : da 12 a 24 mm

Compatibilità con introduttore 6 Fr per le misure fino a 6 mm x 58 mm.

Shaft da 5 Fr disponibil da 75 cm  e 120 cm.

Lotto n. 774

Kit composto da siringe di insufflaggio assemblate da 60 ml e 30 ml,  inserite in circuito da 1/8 con valvole di non ritorno su linea OUT e linea IN .

Circuito gas con valvola a K a selezione manuale .

Lotto n. 775

Scudo al bismuto progettato per bloccare le radiazioni nocive dal sito del procedimento , in cui vi è più rischio di sovraesposizione , durante le procedure interventistiche fluoroscopicamente guidate. Per aumentare il livello di protezione deve essere possibile effettuare dei drappeggi , Tale scudo deve attenuare almeno il 90% delle radiazioni a fascio diretto a 80 kVp di intensità , rivestimento completamente assorbente per il controllo dei fluidi , con dispositivi di fissaggio per facilitarne l’utilizzo.

Mis. 41 cm x 41 cm. con lato semicircolare per migliorare l’accesso al sito di introduzione

Mis. 41 cm x 33 cm. con fenestratura 20 cm. x 15 cm.

Lotto n. 776

Catetere arterioso con raccordo a doppia aletta perforata in PTFE con linea radiopaca , estremità distale aperta ,affilata , raccordo prossimale femmina luer-lock in polimetilpentene , guida a spirale con estremità flessibili di 4 cm. e doppia sicurezza interna situata nel catetere , cappuccio di protezione , Latex Free – PVC free con etichetta amovibile .

Mis: cm 4 fr. 3 N°

Mis: cm. 4 fr.4 N°

Mis: cm. 8 fr. 3 N°

Mis: cm. 8 fr. 4 N°

Mis: cm. 8 fr. 5 N°

Mis: cm. 11 fr. 3-4-5-6 N°

Mis: cm. 15 fr. 3-4 N°

Lotto n. 777

Emostatico sintetico contenuto in una siringa preriempita di soluzione peptidica al 2,5%, limpida, sterilizzata mediante filtrazione asettica. Il contatto tra l’emostatico e un liquido fisiologico come il sangue causa la neutralizzazione o l’alcalinizzazione della soluzione acida peptidica, di conseguenza, la molecola di peptide che ha una struttura di tipo ß, forma rapidamente fibre nella soluzione acquosa dando origine a un idrogel peptidico.

L'idrogel, riveste il punto di sanguinamento chiudendo fisicamente la parte superficiale del vaso sanguigno lacerato, provocando la coagulazione del sangue nella parte più profonda della parete vascolare e il raggiungimento dell’emostasi.

Eventuali quantità di prodotto residue nell’organismo dopo l’ottenimento dell’emostasi e il completamento della procedura chirurgica verranno gradualmente riassorbite.

Non altera il normale e fisiologico processo di coagulazione.

Inerte senza alcuna attività farmacologica.

Può essere utilizzato più volte durante l’intervento; può stare fino ad 8 ore a temperatura ambiente.

Confezioni:

- Da 1 ml

- Da 3 ml

- Da 5 ml

Lotto n. 778

Endoprotesi trimodulare con sistema di rilascio ha un basso profilo equivalente a 14 Fr (Outer Diameter) compreso lo stent,  in poliestere a bassa porosità ed è supportata da stent in nitinolo elettrolucidati, corpo biforcato è disponibile nei diametri 22-26-30-34 mm ed è provvisto, nella porzione prossimale, di uno stent transrenale non rivestito, svasato e munito di barbs per fissaggio attivo, due branche iliache, disponibili nei diametri 10-13-16-20-24 mm, completano la configurazione di base e possono essere sovrapposte al corpo biforcato per un minimo di 2cm ad un massimo di 5 cm sull’ipsilato e per un minimo di 2cm ad un massimo di 4 cm sul controlato, sia il corpo che le branche sono precaricate su un sitema di rilascio idrofilico armato di tipo micrometrico che consente il posizionamento controllato della protesi.

Lotto n. 779

Sistema di protezione embolica (PE) in nylon a porosità 120 microns e struttura in nitinol. Filtro pre-caricato e pre-incapsulato sul catetere e pronto all’uso. Misura unica con  adattabilità da 3.5 a 6.0 mm di diametro .  Il filtro deve poter essere rilasciato e bloccato su qualsiasi guida 0.014” a scelta dell’operatore.

Lotto n. 780

Strisce adesive calibrate radiopache

Centimetrate sterili lungh. 30 cm

Millimetrate sterili lungh. 270 mm

Lotto n. 781

Filo guida per PTCA in acciaio inossidabile, costituita da un’unica anima a spirale in acciaio inossidabile e platino. Il filo guida è rivestito da uno strato superficiale in PTFE e speciale rivestimento idrofilo. Marker radiopaco di lunghezza 30 mm lungo la parte distale. Configurazione della punta flessibile dritta e preformata a J. Disponibilità di scelta in un ampio range di rigidezze in punta: Molto morbida (0.5g), Morbida (1g), Media (4g), Rigida (9g), Molto rigida (12g); Inoltre, disponibilità della versione Supportiva morbida (1g), supportiva media (5g), supportiva rigida (10g) per un filo guida ulteriormente rinforzato, in parte prossimale, per rilasciare lo stent. Controllo in risposta al momento torcente 1:1. Diametro 0.014”. Lunghezza 175 cm, 195 cm, 300 cm.

Lotto n. 782

Filtro di neuroprotezione distale con scheletro in Nitinol con 8 braccia e filtro in PU con fori di diametro 100-120 μm. Filtro integrato e già fissato su filo guida 0.014”. Parte prossimale del filo guida rigida, parte distale del filo guida flessibile, atraumatica, radiopaca di lunghezza pari a 35 mm. Sistema di rilascio e di cattura di tipo RX e OTW. Lunghezza del filo guida 170 cm (RX) e 300 cm (OTW). Diametro filtro da 4mm a 8 mm, per trattamento di vasi di diametro da 3.0 mm a 7.5 mm. Eccellente visibilità grazie ai due markers distale e prossimale sul filtro e ai 4 markers su quattro delle otto braccia dello scheletro in Nitinol. Sistema di rilascio con estremità distale di dimensioni massime di 4.5F. Sistema di cattura con estremità distale di dimensioni massime 5.1F e dotato di un marker radiopaco nella zona prossimale del cappuccio.

Lotto n. 783

Endoprotesi toracica, con Stent in Nitinolo con free–flow prossimale e rivestita in Dacron con tessitura Woven, configurazione degli stent peak to peak orientati di 18° l’uno rispetto all’altro. Catetere idrofilico con armatura a spirale; meccanismo separato di rilascio, mediante pulsante di sicurezza, del free-flow. Diametri del colletto prossimale da 24 a 44 mm, lunghezze del corpo aortico da 130 a 230 mm, configurazione retta, rastremata standard extra - rastremata.

Lotto n. 784

Endoprotesi toraco-addominale custom made, con Stent in Nitinolo con free–flow prossimale e rivestita in Dacron con tessitura Woven, configurazione degli stent peak to peak orientati di 18° l’uno rispetto all’altro. Catetere idrofilico con armatura a spirale; meccanismo separato di rilascio, mediante pulsante di sicurezza, del free-flow. Disponibilità di fenestrature o branched specifiche per ogni paziente a secondo dell’orientamento dei vasi viscerali o dei tronchi sovra aortici.

Lotto n. 785

Branch iliaco per il trattamento degli aneurismi aorto-iliaci e degli aneurismi isolati dell’iliaca comune. Stent in Nitinolo, design asimmetrico, rivestito in Dacron dotato di marker radiopachi in oro. Diametro prossimale da 14 mm a 18 mm diametro distale da 10 mm a 14 mm, lunghezze della branca principale da 85 mm a 121 mm. Diametro del branch per l’arteria ipogastrica da 8 mm, lunghezza del branch fissa a 17 mm, con angolazione pari a 45°.Meccanismo di Rilascio Squeeze to Release® diametro da 18 French catetere idrofilico con armatura a spirale, dotato di una seconda guida pre cannulata nel branch, e sistema di fissaggio distale dell’endoprotesi.

Lotto n. 786

Endoprotesi Addominale con Stent in Nitinolo rivestita in polietilentereftalato (PET) ultra sottile con tessitura Woven a bassa porosità e privo di suture. Con free flow prossimale per aggancio sopra renale attivo con uncini, e meccanismo a T per la cattura e rilascio separato dello stesso. Diametro prossimale da 23 a 36 mm, diametro ipsilaterale da 10 a 22 mm. Lunghezza corpo aortico alla branca controlaterale 60, 80 e 100 mm, lunghezza totale del corpo aortico 130, 150 e 170 mm. Il Meccanismo di Rilascio Squeeze to Release è costituito da un catetere idrofilico con armatura a spirale, per consentire una maggiore flessibilità e navigabilità in situazioni anatomiche complesse con diametri, del corpo principale di 18 e 20 Fr e delle controlaterali ed estensioni iliache di 16 Fr.

Lotto n. 787

Introduttori con 7 diametri disponibili da 14 a 26Fr (diam. interno), lunghezze da 140,200,300, 650, completo di dispositivo che converte l’introduttore in un multi-access (2,3 o 4 porte di accesso) e permette l’utilizzo contemporaneo da 2 a 4 strumenti contemporaneamente  (guide, contrasto, etc), ogni accesso deve avere diametro 9 Fr., completo di dilatatori da utilizzare prima dell’introduttore (se necessario) per una pre-dilatazione graduale, misure da 10/12 Fr fino a 26/28Fr

Lotto n. 788

Introduttore idrofilico armato valvolato smooth transition caratterizzato da elevata resistenza al kinking e da un’elevata visibilità per un posizionamento attivo (massima sicurezza ed il miglior controllo in fase di posizionamento/avanzamento). Shaft steel braided  che garantisce una parete sottilissima con un ottima pushability. Disponibile con calibri da 4F a 24 F e lunghezze 7 cm, 11 cm, 15 cm e 25 cm. Disponibilità nel kit di aghi da 18 G (lungo 70 mm), 21G (lungo 40mm o 70 mm) e 22 G (lungo 45 mm) e  guide dritte o a j lunghe 45 cm da 0.018”, 0.025” e 0.038”.

Lotto n. 789

Sistema meccanico per aspirazione dei trombi nel sistema cardio-vascolare e periferico tramite siringa ad alta pressione che consente l’aspirazione in continuo oppure spot. Il sistema è composto da una siringa ad alta pressione brevettata da 30ml con doppia valvola monodirezionale e sacchetto di raccolta materiale. Il catetere da aspirazione è da 6FR a rapido scambio.

Lotto n. 790

Endoprotesi periferica iliaco-femoro-poplitea  espandibile su pallone in Cromo-Cobalto e rivestita da un layer di ePTFE, crimpato alle due estremità, configurazione a celle aperte con 3 punti di connessione. Diametro tra 5 e 10 mm, lunghezza da 18 mm a 58 mm. Premontata su un catetere a palloncino. Due marker radiopachi, diametro catetere 6 e 7 French, shaft lungo 120cm.

Lotto n. 791 –

Stent coronaico ricoperto. -N

Stent endocoronarico composto da doppio stent in acciaio con interposta membrana in PTFE espandibile, premontato su catetere a palloncino, indicato per trattare dissezioni – rotture – perforazioni – aneurismi - graft venosi, diametri da 2,8 a 4,8mm, lunghezze da 16 a 26mm, lunghezza di lavoro min 143cm.

€

Lotto n. 792 –

Stent ricoperto per urgenze coronariche. N.

PTFE incapsulante  stent singolo in Cromo Cobalto molto flessibile. Basso  profilo  di  entrata , 5  fr compatibile   per   tutte   le   misure. Misure di gamma disponibili in calibri 2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 mm. Lunghezze disponibili 8/12/16/18/21/24/28 mm.

€

Lotto n. 793 –

Stent ad espansione con pallone ricoperto per urgenze periferiche. -N.

Stent ricoperto per urgenze periferiche composto da stent in acciaio totalmente ricoperto in    PTFE, premontato su pallone di shaft disponibile da 80 e 120 cm. Compatibile con introduttore 7 F. Lunghezze disponibili 16/22/38/59/ mm. Calibri disponibili 5/6/7/8/9/10 12 mm

€

Lotto n. 794–

Stent ad espansione con pallone ricoperto per urgenze periferiche   - N.

Stent  in acciaio totalmente ricoperto in PTFE, per urgenze periferiche interventistiche, aneurismi, o protesi fenestrate, disponibile sia in versione OTW che scambio rapido. Compatibilità introduttore  6 e 7 Fr  per diametri da 5 a 10mm. Lunghezze disponibili 16/22/38/59/ mm. Disponibilità anche di versione large Compatibilità introduttore 9 e 11 Fr per diametri da 12 a 16 mm. Lunghezze disponibili 29/41/61 mm. Lunghezze di catetere disponibili  80 e 120 cm.

€

Lotto n. 795 –

Stent ricoperto in PTFE con piattaforma in Cromo Cobalto montato su pallone. -N.

Sistema RX per diametri piccoli da 2.5 a 4 mm di lunghezze da 8mm a 24 mm e sistema OTW per i calibri da 5 a 10 mm di lunghezze tra 18 e 58 mm, per trattamento di cotture vasali, aneurismi fistole.

Lotto n. 796 –

Stent ricoperto. - N.

Stent vascolare autoespandibile in nitinol con 4 markers radiopachi in tantalio distali e prossimali, ricoperto con due strati di ePTFE mediante tecnica a sandwich ; lo strato di ePTFE interno impreganto al carbonio ; lo stent non è ricoperto nei 2 mm distali e prossimali. Sistema di rilascio SAFE, diametro 8, 9 e 10 Fr, lunghezza 80 e 117 cm, accetta guida da 0.035i, diametro stent da 5 a 13.5 mm, lunghezze stent 20,30, 40,60,80,100,120 mm.

€

Lotto n. 797

STENT CORONARICO RICOPERTO

Stent coronarico premontato in acciaio balloon expandable ricoperto da lembo di tessuto di pericardio equino, materiale biologico. Per il trattamento di stenosi e/o aneurisma aorto coronarico, perforazione, rottura dell’arteria e/o aneurisma dell’arteria coronarica. Vari diametri dello Stent da 2.5 a 4.00 mm. Varie lunghezze dello Stent. Compatibilità del catetere con filo guida 0.014”. Catetere a palloncino monorail semi compliante.