CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

## ARTICOLO 1- OGGETTO DELL’APPALTO

Forma oggetto del presente appalto la fornitura, con il sistema della somministrazione per ventiquattro mesi a favore dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali “Civico e Benfratelli -G. Di Cristina - M. Ascoli” di Palermo di “ DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA suddiviso in 88 voci    secondo quanto indicato dal presente capitolato

# DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE

VOCE N. 1

CIRCUITI RESPIRATORI PER ANESTESIA ADULTO

In PVC, a superficie esterna spiralata, interna liscia completamente trasparente, connessioni morbide da 22mm. Lunghezza circa cm150, diametro 22mm. Raccogli condensa provvisti di valvola a tenuta che consente lo svuotamento senza interrompere il flusso. Raccordo a "Y", con prese di temperatura e pressione, catetere mount in PVC, superficie interna liscia, con raccordo cardanico e tappo in gomma morbida, foro centrale a tenuta per l'inserimento di sondino e fibroscopio. Raccordo da 15mm. Lunghezza cm10. Spazio morto ml 25. Filtro ad alta umidificazione. (Filtro HME come descritto nel presente capitolato). In confezione singola.

Totale: 8.050

Importo annuo a base d’asta £.      520.000.000

VOCE N. 2

CIRCUITI RESPIRATORI PER ANESTESIA PEDIATRICO

In pvc, a supercice esterna spiralata, interna liscia completamente trasparente, connessioni morbide da 22mm. Lunghezza circa cm100, diametro 15mm. Raccogli condensa provvisti di valvola a tenuta che consente lo svuotamento senza interrompere il flusso. Raccordo a "Y", con prese di temperatura e pressione, catetere mount con raccordo cardanico e tappo in gomma morbida con foro centrale a tenuta per l'inserimento di sondino e fibroscopio. Raccordo da 15mm. Lunghezza cm10. Spazio morto ml 25. Filtro ad alta umidificazione. (Filtro HME come descritto nel presente capitolato). In confezione singola.

Totale: 1.000

Importo annuo a base d’asta £. 65.000.000

VOCE N. 3

CIRCUITI RESPIRATORI PER ANESTESIA NEONATO

In pvc, a superficie esterna spiralata, interna liscia completamente trasparente, connessioni morbide da 22mm. Lunghezza circa cm100, diametro 10mm. Raccogli condensa provvisti di valvola a tenuta che consente lo svuotamento senza interrompere il flusso. Raccordo a "Y", prese di temperatura e pressione, catetere mount in PVC, superficie interna liscia con raccordo cardanico e tappo in gomma morbida con foro centrale a tenuta per l'inserimento di sondino e fibroscopio. Raccordo da 15mm.Lunghezza cm 5. Spazio morto ml 25. Filtro ad alta umidificazione.(Filtro HME come descritto nel presente capitolato). In confezione singola.

Totale: 250

Importo annuo a base d’asta £.16.250.000

VOCE N. 4

CIRCUITI RESPIRATORI PER RIANIMAZIONE ADULTO

In pvc, a superficie esterna spiralata, interna liscia completamente trasparente, connessioni morbide da 22mm. Lunghezza circa cm150, diametro 22mm. Raccogli condensa, e provvisti di valvola a tenuta che consente lo svuotamento senza interrompere il flusso. Raccordo a "Y", con prese di temperatura e pressione, catetere mount in PVC superficie interna liscia , con raccordo cardanico e tappo in gomma morbida a tenuta per l'inserimento di sondino e fibroscopio. Raccordo da 15mm. Lunghezza cm10. Spazio morto ml 25. Tubo spiralato cm 40 di collegamento all'umidificatore, di diametro 22mm -22mm Linea inspiratoria coibentata. Filtro antibatterico, antivirale sulle linee (vedi capitolato filtro circuito ventilatore). Monouso, sterile, confezione singola.

Totale: 11.030

Importo annuo a base d’asta £.    1.000.000.000

VOCE N. 5

CIRCUITI RESPIRATORI PER RIANIMAZIONE PEDIATRICO

In pvc, a superficie esterna spiralata, interna liscia completamente trasparente, connessioni morbide da 22mm.Lunghezza circa cm120, diametro 15mm.Raccogli condensa, e provvisti di valvola a tenuta che consente lo svuotamento senza interrompere il flusso.Raccordo a "Y", con prese di temperatura e pressione, catetere mount con raccordo cardanico e tappo in gomma morbida con foro centrale a tenuta per l'inserimento di sondino e fibroscopio.Raccordo da 15mm.Lunghezza cm10.Spazio morto ml 25.Tubo spiralato cm 40 di collegamento all'umidificatore, di diametro 22mm-22mm Linea inspiratoria coibentata.Filtro antibatterico, antivirale sulle linee(vedi capitolato filtro circuito ventilatore).Monouso, sterile, confezione singola.

Totale: 1.250

Importo annuo a base d’asta £. 115.000.000

VOCE N. 6

CIRCUITI RESPIRATORI PER RIANIMAZIONE NEONATO

In pvc, a superficie esterna spiralata, interna liscia completamente trasparente, connessioni morbide da 22mm. Lunghezza circa cm100, diametro 10mm. Raccogli condensa, e provvisti di valvola a tenuta che consente lo svuotamento senza interrompere il flusso.Raccordo a "Y", con prese di temperatura e pressione, catetere mount in PVC, superficie interna liscia, raccordo cardanico e tappo in gomma morbida con foro centrale a tenuta per l'inserimento di sondino e fibroscopio. Raccordo da 15 mm.Lunghezza cm 5. Spazio morto ml 25. Tubo spiralato cm 40 di collegamento all'umidificatore, di diametro 22mm-22mm.Linea inspiratoria coibentata. Filtro antibatterico, antivirale sulle linee(vedi capitolato filtro circuito ventilatore).Monouso, sterile, confezione singola.

Totale: 200

Importo annuo a base d’asta £. 19.000.000

VOCE N. 7

CIRCUITO CPAP PEDIATRICO

Tubi in PVC trasparente.Pallone di riserva in lattice di almeno litri 5.Tubo di raccordo miscelatore-umidificatore 10-22 mm. Tubo umidificatore raccordo a T cm 120, tubo raccordo pallone-paziente, tubo di racc. alla valv. ad acqua cm150    Raccordo a T con presa temperatura e capnometria luerlock. Filtro antibatterico, antivirale a filtrazione elettrostatica sulle linee insp (vedi capitolato filtro circuito ventilatore). Diametro dei tubi 15 mm. Cateter mount di cm.10 in PVC, sup. int. liscia, doppio cardano, spazio morto ml 25. Monouso, sterile in confezione singola.

Totale: 100

Importo annuo a base d’asta £. 5.400.000

VOCE N. 8

CIRCUITO RIANIMAZIONE TERMOREGOLATO ADULTO

Circuito in PVC trasparente, superfice interna liscia Resistenza riscaldante sulla linea inspiratoria, integrata nella parete del circuito. Raccordo ad "Y" con prese per temperatura e capnometria. Diametro circuito 22mm. Lunghezza circa cm150. Connessioni morbide. Completo di raccogli condensa senza interruzione del flusso gassoso sulla linea espiratoria. Cateter mount di cm.10 in PVC a sup. int. liscia, doppio cardano, spazio morto ml25 Il circuito deve essere completo di cavetto adattatore agli umidificatori in dotazione al reparto. Sterile in confezione singola.

Totale: 2.000

Imorto annuo a base d’asta £.    218.000.000

VOCE N. 9

CIRCUITO RIANIMAZIONE TERMOREGOLATO PEDIATRICO

Circuito in PVC trasparente, superfice interna liscia. Resistenza riscaldante sulla linea inspiratoria, integrata nella parete del circuito. Raccordo ad "Y" con prese per temperatura e capnometria. Diametro circuito 15 mm. Lunghezza circa cm120. Connessioni morbide. Completo di raccogli condensa senza interruzione del flusso gassoso sulla linea espiratoria. Cateter mount di cm.10, in PVC, sup. int. liscia, doppio cardano, spazio morto ml 25 Il circuito deve essere completo di tubo di raccordo di cm.40    all'umidificatore diametro 22mm-22mm e di cavetto adattatore agli umidificatori in dotazione al reparto. Sterile in confezione singola.

Totale: 150

Importo annuo a base d’asta £.    16.250.000

VOCE N. 10

CIRCUITO RIANIMAZIONE TERMOREGOLATO NEONATO

Circuito in PVC trasparente, superfice interna liscia. Resistenza riscaldante sulla linea inspiratoria, integrata nella parete del circuito. Raccordo ad "Y" con prese per temperatura e capnometria. Diametro circuito 10 mm. Lunghezza circa cm100. Connessioni morbide. Completo di raccogli condensa senza interruzione del flusso gassoso sulla linea espiratoria. Cateter mount di cm 5 in PVC, sup. int. liscia, doppio cardano, spazio morto ml 25. Il circuito deve essere completo di tubo di raccordo di cm.40 all'umidificatore 22mm-22 mm e di cavetto adattatore agli umidificatori in dotazione al reparto. Sterile in confezione singola.

Totale: 150

Importo annuo a base d’asta £. 16.250.000

VOCE N. 11

FILTRO PAZIENTE HME

Filtro autoumidificante, antimicrobico, antivirale. Filtrazione elettrostatica> di 99,999 %, con umidificazione assoluta > di 30mg.acqua\lt, con volume filtro di circa    90ml, presa capnometro, connessioni circuito a norma ISO. 22mm. Resistenze al flusso < di 2,5 cm H2O con 60 lt.\min. Connessione paz 22-15 mm. Superfice filtrante    magg. 40 cm2    circa. Confezione singola sterile.

Il tutto documentato da lavori scientifici.

Totale : 1.000

Importo annuo a base d’asta £. 22.500.000

VOCE N. 12

FILTRO PAZIENTE HME PEDIATRICO

Filtro autoumidificante, antimicrobico, antivirale. Filtrazione elettrostatica> di 99,999 %, con umidificazione assoluta > di 30mg.acqua\lt., con volume filtro di circa 30 ml, presa capnometro, connessioni circuito    a norma ISO.22mm. Resistenze al flusso < di 1 ,5 cm.H2O con 20 l.\min. Connessione paz.22-15 mm. Superfice filtrante circa 20 cm2. Confezione singola sterile.

Il tutto documentato da lavori scientifici.

Totale: 400

Importo annuo a base d’asta £. 9.000.000

VOCE N. 13

FILTRO PAZIENTE HME NEONATALE

Filtro autoumidificante, antimicrobico, antivirale. Filtrazione elettrostatica> di 99,999 %, con umidificazione assoluta > di 30mg. acqua\lt., con volume filtro di circa 10 ml, presa capnometro, connessioni circuito a norma ISO.22mm.

Resistenze al flusso < di 1,8 cm.H2O con 10 l.\min. Connessioni paz. 22-15 mm. Superficie filtrante circa 10 cm2. Confezione singola sterile.

Il tutto documentato da lavori scientifici.

Totale: 200

Importo annuo a base d’asta £.    4.500.000

VOCE N. 14

FILTRO CIRCUITO VENTILATORE

Filtro, antimicrobico, antivirale autoumidificante filtrazione meccanica > di 99,9999 % , umidificazione assoluta    magg.30 mg/lt acqua, connessioni circuito    a norma ISO.22-22mm. Basse resistenze al flusso < di 2 cm.H2O con 60 l.\min. Volume filtro circa 95 ml. Superfice filtrante magg.450 cm2. Connessioni paz. 22-15 mm. Confezione singola sterile.

Il tutto documentato da lavori scientifici.

Totale: 2.000

Importo annuo a base d’asta £.    60.000.000

VOCE N. 15

CIRCUITO CPAP ADULTO

Tubi in PVC trasparente. Pallone di riserva in lattice di almeno lt.20. Tubo di raccordo miscelatore-umidificatore 22-22 mm. Tubo umidificatore raccordo a "T" cm 120, tubo raccordo pallone-paziente, tubo di racc. alla valv. ad acqua cm150    Raccordo a "T" con presa temperatura e capnometria luerlock. Filtro circuito sulla linea    inspiratoria. Diametro dei tubi 22    mm. Cateter mount di cm.10 in PVC sup. int. liscia, doppio cardano. Monouso, sterile in confezione singola.

Totale: 1.000

Importo annuo a base d’asta £. 54.000.000

VOCE N. 16

CATETERE MOUNT

Catetere in PVC trasparente e superficie interna liscia. Lunghezza cm 10 e spazio morto cm.25 con raccordo doppio cardano, trasparente e tappo di gomma morbida munito di foro centrale a tenuta, dilatabile per l'inserimento di sonde e fibroscopio. Monouso, sterile, in confezione singola.

Totale: 6.500

Importo annuo a base d’asta £. 64.000.000

VOCE N. 17

RACCORDO A    "T"

Raccordo in PVC trasparente. Connessione 22-22-22\15. Monouso, sterile in confezione singola.

Totale: 700

Importo annuo a base d’asta £.    2.750.000

VOCE N. 18

MASCHERA PER ANESTESIA

In PVC, trasparente, provviste di cuscinetto anatomico gonfiabile tramite valvola. Connessione standard. Misure a richiesta 000 - 00 - 0. Monouso in confezione singola.

Totale: 1.000

Importo annuo a base d’asta £.    20.000.000

VOCE N. 19

MASCHERA    PER ANESTESIA

In PVC, trasparente, provviste di cuscinetto anatomico gonfiabile tramite valvola. Connessione standard. Misure a richiesta da 1 a 6 circa. Monouso in confezione singola.

Totale: 600

Importo annuo a base d’asta £.    12.000.000

VOCE N. 20

MASCHERA    PER ANESTESIA

In silicone, autoclavabili, non provviste di cuscinetto, membrana interna per una perfetta adesione al viso. Attacco standard 22mm. Misure a richiesta 2 - 3 -4 - 6.

Totale: 250

Importo annuo a base d’asta £. 15.500.000

VOCE N. 21

MASCHERA    PER ANESTESIA

In PVC, trasparente, di forma rotonda provviste di cuscinetto anatomico gonfiabile. Connessione standard. Misure a richiesta da 0 a 3. Monouso in confezione singola.

Totale: 250

Importo annuo a base d’asta £. 3.750.000

VOCE N. 22

MASCHERA    PER ANESTESIA RENDELL-BAKER

In gomma al silicone, trasparenti. Attacco 22mm. Misure a richiesta da 0 a 3. Monouso in confezione singola.

Totale: 50

Importo annuo a base d’asta £. 1.250.000

VOCE N. 23

MASCHERA PER O2 TERAPIA CON SISTEMA VENTURI

In PVC morbido, trasparente, clips nasale. Sistema Venturi per differenti concentrazioni di O2 dal 24 al 60 % circa. Misure pediatriche. Ogni confezione deve contenere una mascherina con tutti i sistemi venturi per le concentrazioni sopradette. Monouso, in confezione singola.

Totale: 1.000

Importo annuo a base d’asta £.    7.000.000

VOCE N. 24

MASCHERA PER O2 TERAPIA CON SISTEMA VENTURI

In PVC morbido, trasparente, clips nasale. Sistema venturi per differenti concentrazioni di O2 dal 24 al 60 % circa. Misure adulti. Ogni confezione deve contenere una mascherina con tutti i sistemi venturi per le concentrazioni sopradette. Monouso, in confezione singola.

Totale: 8.200

# Importo annuo a base d’asta £.    55.000.000

VOCE N. 25

.MASCHERA PER O2TERAPIA SISTEM.VENTURI X TRACHEOSTOMIZZATI

Con le stesse caratteristiche della voce precedente ma con l'attacco per tracheostomizzati.

Totale : 600

Importo annuo a base d’asta £. 4.000.000

VOCE N. 26

MASCHERA PER AEROSOLTERAPIA

In PVC trasparente, morbido, clip metallica nasale, completa di nebulizzatore, provvisto di raccordo per ossigeno. Con tubo di collegamento alla sorgente di O2. Misura pediatrica. In confezione singola, monouso.

Totale: 16.000

Importo annuo a base d’asta £.    90.000.000

VOCE N. 27

MASCHERA PER AEROSOLTERAPIA

In PVC trasparente, morbido, clip metallica nasale, completa di nebulizzatore, provvisto di raccordo per ossigeno. Misura adulto. In confezione singola monouso.

Totale : 10.000

Importo annuo a base d’asta £.    100.000.000

VOCE N. 28

MASCHERA PER AEROSOLTERAPIA PER TRACHEOSTOMIZZATI.

Con le stesse caratteristiche della voce precedente ma con l'attacco per tracheostomizzati.

Totale : 250

Importo annuo a base d’asta £. 3.500.000

VOCE N. 29

Maschera per ossigenoterapia senza nebulizzatore.

In PVC morbido, trasparente, clips nasale. Misura pediatrica. Ogni confezione deve contenere una mascherina ed un tubo per il collegamento alla sorgente di O2. Monouso, in confezione singola.

n°5.500

Importo annuo a base d’asta £.    27.500.000

VOCE N. 30

Maschera per ossigenoterapia senza nebulizzatore.

In PVC morbido, trasparente, clips nasale. Misura x adulto. Ogni confezione deve contenere una mascherina ed un tubo per il collegamento alla sorgente di O2. Monouso, in confezione singola.

n°2.000

Importo annuo a base d’asta £.    15.000.000

VOCE N. 31

MASCHERA NASALE.

A) In silicone 100% con sistema di aderenza alla faccia (cinghie copricapo) per ventilazione per via nasale con raccordo di attacco al circuito di ventilazione standard (22 mm).I bordi della maschera orientati verso l'interno devono essere lunghi abbastanza per consentire una buona adesione sfruttando le pressioni stesse che si creano all'interno della maschera. Devono essere munite di valvole espiratorie per evitare il reabreathing. Mis. a richiesta dalla S alla L.

pz.50

B) Cinghie copricapo aggiuntive compatibili con il punto (A)

pz.100

Importo annuo a base d’asta £.    1.000.000

VOCE N. 32.

A) Interfaccia per ventilazione con esoprotesi costituita da un sistema a T munito di olive nasali che si raccorda con circuito di ventilazione da 22 mm.Munito di sistema di ancoraggio (cinghie).

pz.5

B) Cinghie di fissaggio compatibili con il punto A)

pz.10

C) Cinghie mentoniere che possono fissarsi alle cinghie copricapo

pz.50

Importo annuo a base d’asta £.    1.000.000

VOCE N. 33.

A) Maschere facciali non pneumatiche, con doppio labbro per una migliore aderenza, costituita da due partti una in silicone ed una in polipropilene autoclavabili attacco 22 mm.Munite di cinghie elastiche per il fissaggio.Misure a richiesta dalla S alla L.

pz.50

B) Cinghie di fissaggio compatibili con il punto A)

pz.100

C) Adattatori angolari standard per il punto A) da 22 mm.

pz.150

Importo annuo a base d’asta £.    3.500.000

VOCE N. 34

Kit riscaldato di nebulizzazione

Flacone di circa 500 ml di acqua sterile per inalazione collegabile con ghiera a sistema venturi per erogare frazioni insp.di O2 dal 28 al 100 %. Attacco per il flussimetro murale. Raccordo di uscita per tubo corrugato, interposizione di sacca di condensa maschera in PVC morbido con clip nasale.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito n. 50    dispositivi di riscaldamento.

Totale : 1.600

Importo annuo a base d’asta £. 125.000.000

### VOCE N. 35

Pallone Ambu Adulto.

Pallone originale AMBU in gomma nera, doppia camera, munito della valvola di Ruben.

Totale : 150

Importo annuo a base d’asta £.    100.000.000

VOCE N. 36

## Pallone Ambu Pediatrico

Pallone originale AMBU, doppia camera, munito della valvola di Ruben.

Totale: 50

Importo annuo a base d’asta £.    35.000.000

VOCE N. 37

PALLONE DI RISERVA

In lattice compliante con imbocco da 22 mm. Misure disponibili da 0,5 - 1 - 2 - 3 lt. circa.

Totale : 400

Importo annuo a base d’asta £. 4.000.000

VOCE N. 38

PALLONE DI RISERVA

In lattice compliante con imbocco da 22 mm. Misura 20 lt. circa.

Totale : 50

Importo annuo a base d’asta £. 1.250.000

VOCE N. 39

MASCHERA LARINGEA

Maschera laringea standard, nelle misure da 1 a 5.

#### Totale : 25

Importo annuo a base d’asta £. 10.500.000

VOCE N. 40

NASO ARTIFICIALE

Filtro igroscopico che consente la umidificazione in pazienti in respiro spontaneo e con le vie aeree bypassate da tubo endotracheale o cannula tracheotomica. Munito di raccordo per la somministrazione di ossigeno e connessione standard mm.15. Monouso in confezione sterile singola.

Totale : 12.200

Importo annuo a base d’asta £. 87.500.000

VOCE N. 41

MASCHERA LARINGEA FAST TRACH

Maschera laringea fast-trach nelle misure da 3 a 5, comprensive di tubo endotracheale dal n.7 al 8.

Totale : 12

Importo annuo a base d’asta £. 10.050.000

VOCE N. 42

RACCORDO ANGOLARE PORTAMASCHERA

Raccordo angolare porta maschera in materiale plastico rigido e /o metallo. Connessione paziente 22-15mm. Connessione raccordo retto con valvola di Magill 22 mm.	(tipo Saccab)

Totale : 160

Importo annuo a base d’asta £. 640.000

VOCE N. 43

RACCORDO RETTO PER CIRCUITO MAGILL

Raccordo retto con presa laterale prossimale    per entrata dei gas. Valvola di Magill metallica. Connessione 15 al raccordo angolare e 22 al raccordo porta pallone di riserva. In materiale plastico rigido. (tipo Saccab)

Totale : 110

Importo annuo a base d’asta £. 450.000

VOCE N. 44

CIRCUITO RESPIRATORIO MANUALE

Deve consentire la erogazione manuale di miscele gassose secondo la tecnica Mapleson 2. Valvola espiratoria regolabile. Entrata dei gas prossimale al paziente, pallone di riserva da 0,5 a 2l, connettore per la evacuazione dei gas anestetici. Connessione ai sistemi di erogazione dei gas a richiesta. Valvola di scarico    gas anestetici. Connessioni paziente secondo norme ISO. Monopaziente, confezione singola.

Totale : 70

Importo annuo a base d’asta £. 3.750.000

VOCE N. 45

KIT MONITORAGGIO AD UN TRASDUTTORE PEDIATRICO

Per il monitoraggio della pressione arteriosa, completo di linea con gocciolatoio provvisto di filtro, tubo di almeno cm.120, con morsetto per chiusura a rullo. Il dispositivo di lavaggio deve prevedere l'utilizzo di pompa per erogare flussi <di 3ml.ora. Il trasduttore monouso deve consentire il test dell'onda quadra. La linea deve avere un rubinetto a tre vie per lo zero, una prolunga di almeno 120 cm., un sistema chiuso di prelievo, e una    siringa per il controllo dei volumi erogati durante il flush. La parte terminale deve avere una prolunga di almeno cm.15 con raccordo luer-lock alla cannula vasale. Sterile monouso, in confezione singola. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cavetti di collegamento alla linea monitor in dotazione a tutti i reparti.

Totale : 110

Importo annuo a base d’asta £. 7.150.000

VOCE N. 46

CONTENITORE TERMICO

Contenitore in polistirolo per ghiaccio, dove    alloggiare il sistema chiuso per iniettato.

Totale : 45

Importo annuo a base d’asta £. 1.000.000

VOCE N. 47

MANOMETRO PER LA PRESSIONE VENOSA

Manometro ad acqua costituito da una asta rigida, trasparente, graduata e fornito di una prolunga e rubinetto a tre vie con sistema di fissaggio alla piantana. Monouso, sterile in confezione singola.

Totale : 3.000

Importo annuo a base d’asta £.    35.000.000

VOCE N. 48

KIT MONITORAGGIO AD UN TRASDUTTORE

Per il monitoraggio della Pr. art., completo di linea con gocciolatoio provvisto di filtro, tubo di almeno cm120, con morsetto per chiusura a rullo. Il kit    di lavaggio deve prevedere un dispositivo per erogare flussi di 3ml/h con pressurizzazione di 300 mmHg. Il trasduttore monouso completamente trasparente deve consentire il test dell'onda quadra. La linea deve avere un rubinetto a tre vie per lo zero, una prolunga di almeno120 cm., un sistema chiuso di prelievo. La parte terminale deve avere una prolunga di almeno cm.15 con raccordo luer-lock alla cannula vasale. Sterile monouso, in confezione singola. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cavetti di collegamento alla linea monitor in dotazione a tutti i reparti.

Totale : 1.700

Importo annuo a base d’asta £.    57.500.000

VOCE N. 49

KIT MONITORAGGIO A DUE TRASDUTTORI

Per il monitoraggio della P.a., completo di linea con gocciolatoio provvisto di filtro, tubo di almeno    cm.120 con morsetto di chiusura a rullo. Il kit deve avere un dispositivo di lavaggio continuo di 3ml/h con pressurizzazione di 300 mmHg e test onda quadra. Il trasduttore deve essere monouso, trasparente. Il kit deve essere composto da perforatore con gocciolatoio, tubo di collegamento cm120, raccordo con tre linee di lavaggio differenziate e test dell'onda quadra, due linee devono essere provviste di trasduttore tre rubinetti a tre vie, uno per linea, con raccordi Luer terminali. Il kit deve essere provvisto di sistema chiuso per la effettuazione di prelievi arteriosi. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cavi di collegamento ai monitor in dotazione ai reparti.

Totale : 450

Importo annuo a base d’asta £.    45.000.000

VOCE N. 50

BURETTA GRADUATA

Per il controllo preciso dei liquidi infusi, costituita da perforatore con filtro antibatterico, morsetto di chiusura, punto iniezione per immissione farmaci, graduata da 100 e 150 ml, sistema di sicurezza con chiusura automatica alla fine della somministrazione del liquido contenuto, microgocciolatoio, morsetto per regolare la velocità di infusione, punto in caucciu' per la somministrazione di farmaci, raccordo finale tipo Luer-loock con filtro antibatterico. Monouso, sterile, in confezione singola.

Totale : 150

Importo annuo a base d’asta £.    1.500.000

VOCE N. 51

BRACCIALI PER LA MISURA INCRUENTA DELLA PRESS.ART

Monotubo, monopaziente. Misure disponibili neonatali e pediatriche. Chiusura in velcro. Altezza del bracciale cm.2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8

Totale : 140

Importo annuo a base d’asta £.    2.800.000

VOCE N. 52

SACCA DI PRESSURIZZAZIONE

Sacche di 0,5 e da 1 l., provviste di manometro con indicazione di 300 mmHg e clamp di tenuta per il monitoraggio arterioso cruento.

Totale : 500

Importo annuo a base d’asta £.    47.500.000

VOCE N. 53

SONDE TERMOMETRICHE CUTANEE

Per    il rilevamento in continuo della temperatura cutanea, sensore cutaneo adesivo, corredate di cavetto adattatore ai monitors in dotazione ai reparti. Monouso, in confezione singola.

Totale : 750

Importo annuo a base d’asta £.    9.750.000

VOCE N. 54

SONDE TERMOMETRICHE ESOFAGEE E RETTALI

Sonde in silicone per la misurazione della temperatura esofagea o rettale con cavetto adattatore ai monitors in dotazione ai reparti. Tutte le misure disponibili. Monouso, sterile, in confezione singola. Misure 8- 9Fr, 12Fr

Totale : 450

Importo annuo a base d’asta £.    6.000.000

VOCE N. 55

SONDE TERMOMETRICHE VESCICALI

Sonde in silicone con rilevatore per la misurazione della temperatura centrale vescicale, cavetto adattatore ai monitors in dotazione ai reparti. Tutte le misure disponibili. Monouso, sterile, in confezione singola. Misure 8Fr,10Fr,12Fr

Totale : 100

Importo annuo a base d’asta £. 4.500.000

VOCE N. 56

TELINI TERMICI

Sistema di isolamento termico per la prevenzione della ipotermia, costituito da uno strato di alluminio rivestito da TNT. Non devono avere conducibilità elettrica, essere trasparenti ai raggi X, leggeri e resistenti.

Misure:

cm        60    x cm.      60 circa	pezzi n. 100

cm. 120    x cm. 120 circa	pezzi n. 200

cm. 120    x cm. 220 circa 	pezzi n. 900

Monouso sterile, in confezione singola

Totale : 1.200

Importo annuo a base d’asta £.    15.500.000

VOCE N. 57.

A).Misuratori di picco di flusso in PVC o equivalente			pz 10

B).Boccagli monouso da applicare ai misuratori di picco di flusso.	pz 4000

Importo annuo a base d’asta £.    2.000.000

VOCE N. 58

RUBINETTO A TRE VIE

Capaci di tre e quattro posizioni per consentire la apertura contemporanea anche di tre vie. Completamente trasparenti con attacchi Luer-Loock per terapia infusionale e monitoraggio. Monouso, sterile in confezione singola.

Totale : 8.000

Importo annuo a base d’asta £.    6.000.000

VOCE N. 59

RUBINETTO A TRE VIE CON PROLUNGA

Capaci di tre e quattro posizioni per consentire la apertura contemporanea anche di tre vie. Completamente trasparenti con attacchi Luer-Loock per terapia infusionale e monitoraggio, con prolunga da 10 - 20 - 30 cm. circa.

Monouso, sterile in confezione singola.

Totale : 3.000

Importo annuo a base d’asta £.    18.000.000

VOCE N. 60

RUBINETTO A TRE VIE CON PROLUNGA

Capaci di tre e quattro posizioni per consentire la apertura contemporanea anche di tre vie. Completamente trasparenti con attacchi Luer-Loock per terapia infusionale e monitoraggio, con prolunga da 50 - 100 - 150 cm circa.

Monouso, sterile in confezione singola.

Totale : 7.000

Importo annuo a base d’asta £.    45.000.000

VOCE N. 61

PROLUNGA PER INFUSIONE VENOSA

In PVC o equivalente, di materiale trasparente, per infusione venosa. Lunghezza di cm 50 - 100 - 150 circa, con attacco Luer-lock. Monouso, sterile, confezione singola.

Totale : 11.000

Importo annuo a base d’asta £.    25.000.000

VOCE N. 62

PROLUNGA PER MONITORAGGIO ARTERIOSO

In PVC o equivalente, trasparente, per monitoraggio arterioso. Lunghezza di almeno cm. 50 - 100 - 150 circa, attacco Luer-lock. Monouso, sterile, in confezione singola.

Totale : 6.000

Importo annuo a base d’asta £.    15.000.000

VOCE N. 63

RAMPA DI RUBINETTI A TRE VIE

Batteria di quattro rubinetti multivie, che consentono l'apertura contemporanea di tre vie, completamente trasparente, con attacchi Luer-lock e prolunga di cm10. Sterile, monouso, confezione singola.

Totale : 2.500

Importo annuo a base d’asta £.    32.500.000

VOCE N. 64

MANOPOLE MULTIUSO

Manopole multiuso per la pulizia del paziente in    materiale morbido, atraumatico, assorbente. Impermeabilizzato all'interno.

Totale : 20.000

Importo annuo a base d’asta £.    6.000.000

VOCE N. 65

TAMPONI PER IGIENE ORALE

Spazzolini per la igiene orale completi di fiala di colluttorio dotato di valvola di aspirazione controllata e connessione al vuoto.

Totale : 6.500

Importo annuo a base d’asta £.    95.000.000

VOCE N. 66

SPAZZOLINII PER IGIENE ORALE

Spazzolini per l' igiene orale con dentifricio secco.

Totale : 500

Importo annuo a base d’asta £.    225.000

VOCE N. 67

Tubo in PVC.

Per circuito di ventilazione, spiralato, corrugato e liscio, lungo circa cm 40, sterile monopaziente

Totale : 100

Importo annuo a base d’asta £.    800.000

VOCE N. 68

Tubo in PVC.

Per circuito di ventilazione, spiralato, corrugato e liscio, lungo circa cm 80, sterile monopaziente.

Totale : 200

Importo annuo a base d’asta £.    1.800.000

VOCE N. 69

Tubo in PVC.

Per circuito di ventilazione, spiralato, corrugato e liscio, lungo circa cm 120, sterile monopaziente.

Totale : 200

Importo annuo a base d’asta £.    2.250.000

VOCE N. 70

Trappole per circuiti.

In PVC. Trappole raccoglicondensa (raccordo e connettore), per adulti da inserire nel circuito di ventilazione. Monouso sterili in confezione singola.

Totale : 400

Importo annuo a base d’asta £.    3.200.000

VOCE N. 71

Raccordi a "Y"

In PVC. Per circuito di ventilazione. Monouso sterili in confezione singola.

Totale : 400

Importo annuo a base d’asta £. 1.600.000

VOCE N. 72

Raccordi a "T".

In PVC. Con due attacchi di mm 22 per circuito ed uno per tubicino O2. Monouso sterili in confezione singola.

Totale : 1500

Importo annuo a base d’asta £.    6.000.000

VOCE N. 73

Raccordi a "T".

In PVC. Con due attacchi di mm 15 da un lato e di mm 22 dall'altro. Monouso sterili in confezione singola.

Totale : 1.500

Importo annuo a base d’asta £.    6.000.000

VOCE N. 74

Raccordi a "T".

In PVC. Con due attacchi di mm 22 F da un lato e di mm 22 M dall'altro. Monouso sterili in confezione singola.

Totale : 1.500

Importo annuo a base d’asta £.    5.250.000

VOCE N. 75

Raccordi a "T".

In PVC. Con due attacchi mount angolati di mm 15 da un lato e di mm 22 dall'altro. Monouso sterili in confezione singola.

Totale : 1.500

Importo annuo a base d’asta £.    5.250.000

VOCE N. 76

Sostegni o tutori in materiale plastico con rivestimento e cinghie di fissaggio, in spugna. Il materiale deve essere idoneo per una perfetta areazione e traspirazione del paziente. Detti sostegni devono consentire una corretta immobilizzazione dell'arto in sostituzione di altri presidi.

a) Sostegno per mano neonato + accessori

b)            "                per mano bambino + accessori

c)            "                per mano adulto puntura al polso + accessori

d)            "                per polso + accessori

e)            "                per gomito + accessori

f)              "                per piede + accessori

g)            "                per caviglia + accessori

h)            "                per ginocchio + accessori

i )            "                per mano adulto puntura sl dorso + accessori

a) pz. n° 40		+access.pz.n° 40

b) pz. n° 125		+access.pz.n° 445

c) pz. n° 670		+access.pz.n°310

d) pz. n° 650		+access.pz.n°130

e) pz. n° 710		+access.pz.n°220

f)    pz. n° 20		+access.pz.n°20

g) pz. n° 620		+access.pz.n°20

h) pz. n° 620		+access.pz n°20

i ) pz. n° 40		+access.pz n°200

Importo annuo a base d’asta £.    115.000.000

VOCE N. 77

FILTRO PER INFUSIONE CONTINUA EV.

In materiale plastico trasparente, da adattare alle line d'infusione continua EV, dotati di membrana filtrante idrofila con pori atti a rimuovere microorganismi e/o particelle fino a micron 0,2, con garanzia d'utilizzo per almeno 72 ore, dotati di connessioni luer-lock ed eliminazione automatica di bollicine gassose

Totale : 1.000

Importo annuo a base d’asta £.    8.500.000

VOCE N. 78

FILTRO PER INFUSIONE CONTINUA EV PER EMULSIONI LIPIDICHE.

In materiale plastico trasparente, da adattare alle line d'infusione continua EV, dotati di membrana filtrante idrofila con pori atti a rimuovere microorganismi e/o particelle fino a micron 1,2, con garanzia d'efficienza di rimozione di Candida albicans e di capacità filtrante fino a lt 3 di soluzione, dotati di connessioni luer-lock ed eliminazione automatica di bollicine gassose

Totale : 300

Importo annuo a base d’asta £.    2.500.000

VOCE N. 79

Tappi di chiusura (dispositivi per eparinizzazione) che consentono iniezioni intermittenti, con punto d'iniezione in lattice, superficie liscia per una facile disinfezione, attacco luer-lock

pz.10.000

Importo annuo a base d’asta £.    13.750.000

VOCE N. 80

INCENTIVATORE PER GINNASTICA RESPIRATORIA

Incentivatore inspiratorio a volume costituito da un cilindro graduato in PVC o materiale trasparente all'interno del quale è posta una pallina. Un altro cilindro cavo è collegato con l'esterno per regolare la resistenza al flusso inspiratorio.

Il cilindro principale graduato è fornito di tubo di connessione con alla estremità un boccaglio paziente. Singolo, monouso.

Totale : 800

Importo annuo a base d’asta £.    55.000.000

VOCE N. 81

INCENTIVATORE PER GINNASTICA RESPIRATORIA

Incentivatore inspiratorio a flusso costituito da tre cilindri graduati in PVC o materiale trasparente all'interno dei quali è posta una pallina.

Il cilindro principale graduato è fornito di tubo di connessione con alla estremità un boccaglio paziente. Singolo, monouso.

Totale : 250

Importo annuo a base d’asta £.    17.500.000

VOCE N. 82

INCENTIVATORE ESPIRATORIO

Costituito da un cilindro all'interno del quale vibra una pallina al flusso espiratorio, per facilitare la espettorazione. Singolo, monouso.

Totale : 250

Importo annuo a base d’asta £. 15.000.000

VOCE N. 83

Kit per la terapia infusionale endovenosa.

Composto da:

1 bioconnettore - 2 sistemi di protezione in materiale tipo schiuma di latice di circa cm 30 x 30 e cm 15 x 15 - 1 bioconnettore con prolunga in polietilene lunga circa cm 30 - 1 rubinetto a 3 vie luer-lock - 1 rampa di 4 rubinetti - 1 prolunga a spirale M/M.

Totale pz. 1200

Importo annuo a base d’asta £.    120.000.000

VOCE N. 84

SISTEMA CHIUSO PER INIETTATO

Costituito da una serpentina completa di perforatore di sacca ed alla estremità distale un rubinetto con attacco Luer-lock con valvola unidirezionale antireflusso, siringa a doppia camicia per protezione termica ed anticontaminazione per la misura della portata cardiaca con la tecnica della termodiluizione. Monouso, sterile in confezione singola. Contenitore termico in polistirolo o altro isolante per ghiaccio dove viene alloggiato il sistema chiuso per iniettato.

Totale : 50

Importo annuo a base d’asta £.    2.750.000

VOCE N. 85

KIT MONITORAGGIO AD UN TRASDUTTORE

Per il monitoraggio della Pr. art., completo di linea con gocciolatoio provvisto di filtro, tubo di almeno cm125, con morsetto per chiusura a rullo. Il kit    di lavaggio deve prevedere un dispositivo per erogare flussi di 3ml/h con pressurizzazione di 300 mmHg. Il trasduttore monouso completamente trasparente deve consentire il test dell'onda quadra. La linea deve avere un rubinetto a tre vie per lo zero, una prolunga di almeno125 cm., un sistema chiuso di prelievo. Sacca di raccolta per soluzione eparinata residua con valvola anti reflusso. La parte terminale deve avere una prolunga di almeno cm.15 con raccordo luer-lock alla cannula vasale. Sterile monouso, in confezione singola. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cavetti di collegamento alla linea monitor in dotazione a tutti i reparti.

Totale : 2.000

Importo annuo a base d’asta £.    90.000.000

VOCE N. 86

KIT MONITORAGGIO A DUE TRASDUTTORI

Per il monitoraggio della P.a., completo di linea con gocciolatoio provvisto di filtro, tubo di almeno cm.125 con morsetto di chiusura a rullo. Il kit deve avere un dispositivo di lavaggio continuo di 3ml/h con pressurizzazione di 300 mmHg e test onda quadra. Il trasduttore deve essere monouso, trasparente. Il kit deve essere composto da perforatore con gocciolatoio, tubo di collegamento cm125, raccordo con tre linee di lavaggio differenziate e test dell'onda quadra, due linee devono essere provviste di trasduttore tre rubinetti a tre vie, uno per linea, con raccordi Luer terminali. Il kit deve essere provvisto di sistema chiuso per la effettuazione di prelievi arteriosi. Sacca di raccolta per soluzione eparinata residua con valvola anti reflusso. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cavi di collegamento ai monitor in dotazione ai reparti.

Totale : 800

Importo annuo a base d’asta £.    44.000.000

VOCE N. 87

Kit per terapia iperbarica.

Devono essere composti da:

- n°1 casco in PVC con monopaziente per CPAP e ossigenoterapia dotato di collare sigillante classico privo di latice, bretelle di ancoraggio regolabili. Accesso ermetico regolabile per sonde o cateteri, diffusori a gomito connessioni ISO 22M;

- n°10 tubi corrugati in PVC con superficie interna liscia coibentati cm 40;

- n°10 tubi corrugati in PVC con superficie interna liscia coibentati da cm 80;

- n°1 valvola unidirezionale a tre vie attacchi ISO 22M/22M-22M/15F;

- n°1 raccordo diritto connessioni ISO 22/22M

- n°10 palloni da lt 3

pez.150

Importo annuo a base d’asta £.    140.000.000

VOCE N.    88

SISTEMA DI ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO

A) Il sistema deve essere composto da: - catetere mount in pvc a superfice interna liscia con vavola a tenuta rotante che consente il lavaggio del sondino escludendo la linea respiratoria; - sondino di broncoaspirazione di calibro a richiesta con guaina e valvola di aspirazione. Possibilità di sconnettere il sondino mantenendo il sistema chiuso con possibilità di effettuare broncoscopia e campionamenti a circuito chiuso, disponibile anche nella versione pazienti tracheostomizzati. Monouso in confezione singola

sterile.

B) Sondini di broncoaspirazione di ricambio con guaina e valvola di aspirazione, raccordo adattabile al sistema di aspirazione al circuito chiuso. Ch6- 8-10-12-14-16-Ch. 14 tracheostomizzati. In confezione singola sterile.

Totale (A) = 5.150

Totale (B) = 12.900

Importo annuo a base d’asta £.    300.000.000

ART. 2)    DURATA DEL CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, per ventiquattro mesi consecutivi.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

ART. 3) QUANTITA’

Le quantità    indicate nel precedente art. 1 relative a ciascun prodotto hanno valore meramente indicativo, in quanto riferite al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda, pertanto, potrà arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà appartare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto

Art. 4)    DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- Scheda tecnica e/o depliants illustrativi della Casa produttrice del    prodotto offerto, in originale o in copia autenticata a norma di legge.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana, e qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione rilasciata ai sensi della L.15/68 e 127/97.

- Certificazione relativa al marchio Ce posseduto dal prodotto offerto, in originale o copia conforme.

- Eventuale documentazione richiesta per le singole voci inserite nel Capitolato Speciale d’Appalto ( Es: voci n. 11 e 14)

E’ fatto espresso carico alla Ditta partecipante di apporre su ciascun documento tecnico presentato il riferimento numerico alla voce cui il prodotto si riferisce al fine di un corretto ed immediato riscontro di riferimento al presente capitolato.

La mancata trasmissione della sopraelencata documentazione tecnica sarà sanzionata con l’esclusione dell’offerta.

Art. 5) RICHIESTA CAMPIONATURA

Le Ditte partecipanti dovranno, con plico separato, trasmettere al Servizio di Farmacia di questa Azienda, previa apposizione del protocollo di entrata di questa Azienda, entro gli stessi perentori termini di scadenza fissata dal bando di gara per la presentazione dell’offerta, la campionatura completa, ad uso chirurgico in confezione sterile – ove previsto - di tutte le voci per le quali l’impresa partecipa.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato il numero di riferimento della voce di cui al presente capitolato e per la quale lo stesso è trasmesso.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura comporterà la esclusione della ditta.

Sul plico succitato dovrà essere apposta la seguente dicitura “CAMPIONATURA ASTA PUBBLICA DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA ”.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse, e comunque non oltre 60 giorni dall’aggiudicazione, nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

Art.6) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna della fornitura entro 15 giorni a far tempo dalla data dell’ordine.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, l’Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale dello 0,15% dell’importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno successivo al termine previsto.

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata consegna”.

In entrambe le ipotesi l’Azienda Ospedaliera si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore onere di spesa.

La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia del P.O. “Civico e Benfratelli”, Via C. Lazzaro n.1 - Palermo.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

La Ditta aggiudicataria deve assicurare all’atto della consegna del materiale di cui al presente appalto che lo stesso presenti i seguenti requisiti:

- 4/5 del periodo di validità della sterilizzazione;

- etichettature in lingua italiana

Il materiale che alla consegna non presenterà le caratteristiche suddette verrà respinto, integrando gli estremi di mancata consegna con le responsabilità e le conseguenze alla stessa refluenti.

La ditta aggiudicataria della fornitura nel corso della stessa è obbligata a sottoporre alla stazione appaltante tutte le migliorie e le evoluzioni tecnologiche relative alle voci aggiudicate con obbligo di fornire le stesse, previa parere tecnico, e ricontrattazione che, comunque, non dovrà superare il prezzo di aggiudicazione.

La ditta che risulterà aggiudicataria della fornitura di materiale relativo a voci per le quali viene chiesta la consegna in uso gratuito di attrezzature ( es: voce n. 34) dovrà assicurare, gratuitamente, per tutto il periodo di validità del contratto la manutenzione ordinaria e straordinaria, diurna e notturna, feriale e festiva delle apparecchiature relative. La consegna delle suddette attrezzature dovrà avvenire contestualmente con la ricezione del primo ordine di approvvigionamento e saranno sottoposte, in contraddittorio, alle prove di collaudo.

L’utilizzo delle suddette apparecchiature potrà prolungarsi oltre il termine di validità contrattuale per un massimo di ulteriori mesi sei, fino all’esaurimento del materiale di consumo per il quale le stesse sono state acquisite.

Art.7) GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

Art.8) SUBALPPALTO

Il subappalto è regolato dall’art. 13 del D. Lgvo 20.10.1998 n. 402.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni    o successioni.

Art.9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti di cui all’art.2, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

Art.10) RINVIO ALLA NOMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

D’ordine

del DIRETTORE GENERALE

(dr. Gianfranco Scarpello)