CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1) - OGGETTO DELL’APPALTO

Forma oggetto del presente appalto la fornitura e la relativa installazione a favore dell’Azienda Ospedaliera “Civico e Benfratelli -G. Di Cristina - M. Ascoli” di Palermo di “ attrezzature sanitarie per i punti anestesiologici delle sale operatorie “ suddiviso in 9 voci, come individuate nel bando di gara , e precisamente:

voce n. 1)    n. 7 apparecchi per anestesia e rianimazione

voce n. 2) n.    11 apparecchi per anestesia

voce n. 3) n. 6 apparecchi per anestesia neonatale

voce n. 4) n. 1 apparecchi per anestesia adatti all’utilizzo in risonanza magnetica

voce      n. 5) n. 2 ventilatori polmonari

voce n. 6) n. 12 monitors modulari per anestesia e rianimazione

voce n. 7)    n. 2 monitors da terapia intensiva

voce n. 8) n. 17 monitors da sala operatoria

voce n. 9) n. 1 monitor adatto all’utilizzo in risonanza magnetica

Le caratteristiche tecniche delle attrezzature sono individuate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato, sub lettere A,B,C,D,E,F,G,H,I.

ART. 2)    DECORRENZA DEL    CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

ART. 3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto verrà aggiudicato secondo i criteri previsti dal combinato disposto dell’art. 65, comma 1, della L.R. 12.01.93 n. 10 e dall’art. 19,comma 1,del D.to Leg.vo n. 358/92 nel testo modificato dal D.to Legislativo n. 402/98 e cioè a favore dell’impresa che avrà offerto il prezzo più basso .

La valutazione di conformità delle attrezzature ai requisiti prescritti sarà effettuata da apposita Commissione nominata dall’Azienda.

Art. 4)    DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Scheda tecnica e/o depliants illustrativi della Casa produttrice del    prodotto offerto, in originale o in copia autenticata a norma di legge.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana, e qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione rilasciata ai sensi della L.15/68 e 127/97.

Al fine di facilitare l’analisi delle offerte, le ditte partecipanti sono tenute a compilare , pena l’esclusione dalla gara, il questionario tecnico facente parte integrante del presente C.S.A., sub lettere ___________, facendolo sottoscrivere dal legale rappresentante in ogni facciata.

Art.5) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la relativa installazione della fornitura entro 30 giorni lavorativi a far tempo    dalla data di ricezione    dell’ordine.

La consegna delle apparecchiature dovrà essere effettuata presso i punti anestesiologici della sale operatorie dell’ARNAS che saranno dettagliatamente indicati nelle lettere di ordine .

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

All’atto della consegna    il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia debitamente sottoscritto    dalla quale risultino la quantità, la natura ed il numero di matricola dei beni consegnati.

In caso di mancata puntuale consegna , totale o parziale , della fornitura l’amministrazione applicherà una penale    pari allo 0,05 %    dell’importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna. Qualora l’importo della penale ecceda il 10% del valore dei beni consegnati    con ritardo , all’amministrazione è data facoltà di risolvere il contratto , incamerare il deposito cauzionale , salvo il diritto al risarcimento del maggior danno , senza che la ditta possa pretendere indennizzi o compensi di sorta.

Art.6) COLLAUDO – VERIFICA

Le apparecchiature    oggetto della fornitura    saranno sottoposte a collaudo – verifica    da parte dell’Amministrazione    che vi provvederà    mediante    proprio personale    tecnicamente idoneo    ovvero mediante personale all’uopo incaricato, in contraddittorio con l’impresa fornitrice    o persona da essa designata, al fine di accertare    che l’apparecchiatura consegnata corrisponda a quella offerta in sede di gara    e che sia perfettamente funzionante .

Nel caso le verifiche    dovessero dare esito negativo ,le apparecchiature non verranno accettate e la      Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro il termine di giorni dieci, dalla contestazione.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà all’aggiudicazione in danno, addebitando alla impresa inadempiente l’onere della maggiore spesa.

Delle operazioni di collaudo si darà atto con la redazione di apposito verbale.

L’assenza della impresa fornitrice sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni    ed ai risultati cui perverrà la commissione in parola.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione non esonerano il fornitore da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo

All’atto del collaudo dell’apparecchiatura, la ditta aggiudicataria sarà tenuta    a fornire tutta la documentazione tecnica comprendente sia i manuali operativi che quelli di servizio conteneti gli schemi elettrici, elettronici e meccanici.

Art. 7) ONERI A CARICO DEL FORNITORE

rischio del perimento della cosa

sono a carico dell’impresa aggiudicataria    i rischi di perdita e danni all’apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione fino alla data del verbale di colludo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’ente.

garanzia:

l’impresa garantisce il perfetto funzionamento    delle apparecchiature di che trattasi per almeno un anno a decorrere dalla data del collaudo.

Durante il periodo di garanzia    l’impresa garantisce    a proprie spese il bene fornito da ogni tipo di inconveniente segnalato dall’amministrazione , salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’ente.

Si precisa, a tal fine,    che l’incertezza sulla causa    che hanno determinato il guasto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto    a carico del quale dovranno gravare    i relativi oneri di spesa , non potrà in alcun modo incidere    sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa    che rimane comunque obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

L’impresa deve pertanto , ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente    ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L’impresa è tenuta ad intervenire    entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica .

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore dalla constatazione del guasto.

Durante il periodo di garanzia l’impresa deve assicurare il servizio di manutenzione programmata, con frequenza almeno trimestrale.

c) fornitura parti di ricambio

l’impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

Art.8) SUBALPPALTO

Il subappalto è regolato dall’art. 13 del D. Lgvo 20.10.1998 n. 402.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni    o successioni.

Art.9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti di cui all’art.2, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

Art. 10) SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alla stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

Sono altresì a carico del fornitore    le spese di qualsiasi genere    relative alla fornitura    come facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura .

Art.11) RINVIO ALLA NOMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Carmelo Piazza

V O C E      N 1.

VENTILATORE

Ventilatore automatico per la ventilazione in Rianimazione ed Anestesia per adulti, bambini e neonati con funzionamento sia volumetrico che pressumetrico. Curve di flusso accelerato, costante decelerato, funzione trigger con sensibilità regolabile da pressione ambiente, correlata alla PEEP. Valvola PEP elettronica con regolazione da O cm H20 ad almeno 35 cm H20. Manometro per la lettura della pressione di lavoro regolabile da O a> 70 cm H20. Indicatori analogici per il controllo del volume/minuto espirato con scale selezionabili per la pressione delle vie aeree. Indicatore digitale per il monitoraggio della concentrazione di 02, respiri/minuto, volume corrente inspirato, volume corrente espirato, volume minuto espirato, pressione picco, pressione di pausa, pressione media delle vie aeree. Rapporti I/E regolabili da 1:4 a 4:1 con selettori separati. Volume/minuto regolabile da O a 40 1/min, frequenza respiratoria regolabile almeno fino a 100 resp.min. Selettore per diversi tipi di funzionamento: volumetrico, pressorio, volumetrico con sospiro, SIMV, SIMV con supporto di pressione, CPAP manuale (anche con accessorio opzionale). Allarmi ottici, acustici per apnea, mancanza alimentazione gas, volume/minuto espirato minimo e massimo, pressione massima delle vie aeree. Concentrazione % di 02 nei gas inspirati, minima e massima. Pulsanti per blocco (del ventilatore in inspirazione, espirazione e cambio rapido dei gas. Possibile collegamento al monitoraggio di posto letto ed ai sistemi computerizzati. Predisposto per il sistema di evacuazione gas. Il ventilatore può essere inoltre dotato di un sistema di accumulatori per il funzionamento autonomo. L'apparecchio deve essere conforme alle norme CEI 62.5 fascicolo 507 edizione 1-80 e particolari CEI edizione 1-80 e particolari CEI 62.20 fascicolo 829 edizione 6-

87 classe e tipo I-B; deve potere effettuare anestesia in età pediatrica, neonatale ed adulti e quindi possedere una scatola flussometrica con rotametro per 02 ed N20 e vaporizzatore.

VOCE    N.2

APPARECCHIO PER ANESTESIA

CARATTERISTICHE MINIME

Ventilatore ad alimentazione pneumatica adatto ad adulti e bambini

A tre gas: aria, O2, N2O

Il ventilatore deve essere di tipo volumetrico, ciclato a tempo e limitato a pressione

Deve consentire almeno le modalità di ventilazione:

manuale

spontanea

assistita

CMV

PEEP

Disponibilità di curve di flusso selezionabili e funzioni di trigger regolabili

Possibilità di ventilazione a circuito chiuso, semichiuso, aperto

Allarmi sulle funzioni macchina e sulle funzioni pazienti

Monitorizzazione della FiO2

Esclusione istantanea del protossido in assenza di ossigeno

Interruttore di emergenza O2

Possibilità di monitoraggio e visualizzazione dei principali parametri respiratori e degli agenti anestetici

Presenza gruppo di evacuazione gas

Completo di circuito paziente, braccio di supporto circuito paziente, carrello

Rispondente alle Norme CEI EN 60601-1 (62-5) e CEI 62-21

Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 46/97 che recepisce la direttiva 93/42/CEE

V O C E    N.3

APPARECCHIO PER ANESTESIA NEONATALE

CARATTERISTICHE MINIME

Ventilatore ad alimentazione pneumatica adatto ad adulti, bambini e neonati

A tre gas: aria, O2, N2O

Il ventilatore deve essere di tipo volumetrico, ciclato a tempo e limitato a pressione

Deve consentire almeno le modalità di ventilazione:

manuale

spontanea

assistita

CMV

PEEP

Disponibilità di curve di flusso selezionabili e funzioni di trigger regolabili

Il volume corrente selezionabile almeno da 50 a 1400 ml

la frequenza respiratoria selezionabile ad almeno 100 apm

Possibilità di ventilazione a circuito chiuso, semichiuso, aperto, a bassi flussi

Allarmi sulle funzioni macchina e sulle funzioni pazienti

Monitorizzazione della FiO2

Esclusione istantanea del protossido in assenza di ossigeno

Interruttore di emergenza O2

Possibilità di monitoraggio e visualizzazione dei principali parametri respiratori e degli agenti anestetici

Presenza gruppo di evacuazione gas

Completo di circuito paziente, braccio di supporto circuito paziente, carrello

Rispondente alle Norme CEI EN 60601-1 (62-5) e CEI 62-21

Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 46/97 che recepisce la direttiva 93/42/CEE

V O C E      N.4

APPARECCHIO PER ANESTESIA PER RISONANZA MAGNETICA

CARATTERISTICHE MINIME

Apparecchio e carrello in materiale diamagnetico adatto all’utilizzo in risonanza magnetica

Ventilatore ad alimentazione pneumatica adatto ad adulti e bambini

A tre gas: aria, O2, N2O

Il ventilatore deve essere di tipo volumetrico, ciclato a tempo e limitato a pressione

Deve consentire almeno le modalità di ventilazione:

manuale

spontanea

assistita

CMV

PEEP

Disponibilità di curve di flusso selezionabili e funzioni di trigger regolabili

Possibilità di ventilazione a circuito chiuso, semichiuso, aperto

Allarmi sulle funzioni macchina e sulle funzioni pazienti

Monitorizzazione della FiO2

Esclusione istantanea del protossido in assenza di ossigeno

Interruttore di emergenza O2

Possibilità di monitoraggio e visualizzazione dei principali parametri respiratori e degli agenti anestetici

Presenza gruppo di evacuazione gas

Completo di circuito paziente, braccio di supporto circuito paziente, carrello

Rispondente alle Norme CEI EN 60601-1 (62-5) e CEI 62-21

Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 46/97 che recepisce la direttiva 93/42/CEE

V O C E      N.5

VENTILATORE POLMONARE

CARATTERISTICHE MINIME

Ventilatore elettronico per rianimazione, completo di carrello, reggitubo, umidificatore

Adatto alla ventilazione di adulti e bambini

Deve consentire almeno le modalità di ventilazione:

a volume controllato

a volume controllato + sospiro

assistita/controllata

SIMV

SIMV con supporto di pressione

CPAP

PEEP

spontanea

manuale

trigger di flusso e di volume con possibilità di autoregolazione

L’erogazione della PEEP deve essere regolabile, con possibilità di misura della stessa

Mixer di precisione per la miscela aria + O2

Il sistema di monitoraggio deve essere completo di manometro di pressione delle vie aeree

FiO2 inspirata deve essere monitorata

Allarmi ottici e sonori sulle funzioni macchina e sulle funzioni paziente

monitor per la visualizzazione grafica dei dati paziente

Rispondente alle Norme CEI EN 60601-1 (62-5) e CEI 62-20

Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 46/97 che recepisce la direttiva 93/42/CEE

V O C E     N.6

MONITOR

Monitor con le seguenti caratteristiche tecniche

Apparecchiatura per il monitoraggio a colori per il controllo dei parametri vitali. Monitor    a colori 8 tracce soluzione integrata nel monitor per parametri non invasivi come EEG respiro temperatura Sp O2 tramite unico cavo, pressione non invasiva. Software in italiano con accesso facilitato, funzione di help in linea.

Utilizzando trends di 24 ore sia grafici che tabellari selezionabili in finestre da 1, 5, 15, 30, 60    minuti (trends tabellari) e 1, 2, 4, 8, 12, 24 ore (trends grafici).

Possibilità di inserimento di "Minitrends" da 30 minuti posizionabili a lato di ogni curva/parametro.

Allarmi  selezionabili in tre differenti livelli di tono: allarme d'avviso, allarme Serio, allarme vitale.

Memorizzazione di almeno 50 eventi su 20 canali da 20 secondi ciascuno sia automaticamente che manualmente, sia aritmici che parametri vitali fisiologici. Aggiornamento software tramite memory card.

Velocità di scorrimento delle tracce 6.25, 12.5, e 50 mm/s

Funzione "timer" per permettere all'utilizzatore di misurare la durata di un intervento o procedura clinica.

Moduli separabili,  con modulo di EtCO2, con la tecnica "Mainstream", Modulo 2 pressori invasive per permettere di visualizzare contemporaneamente 2 IBP.

V O C E      N.7

MONITOR PER TERAPIA INTENSIVA

CARATTERISTICHE MINIME

Monitor modulare

Display a colori ad almeno 4 tracce espandibili a 8

Moduli interscambiabili, completi di accessori d’uso, per la rilevazione e visualizzazione di:

ECG

temperatura

pressione non invasiva

pressione invasiva

respiro

SaO2

CO2

Allarmi ottici ed acustici su tutti i parametri

Memorizzazione degli eventi che generano l’allarme

Memorizzazione dei trend per 24 ore

Possibilità analisi tratto S-T con rilievo aritmie e autodiagnosi

Cavo paziente a 3 o 5 polarità

Possibilità di interfaccia sistema centrale e di collegamento in rete

Rispondente alle Norme CEI EN 60601-1 (62-5) e, se del caso, CEI EN 60601-2-27 (62-71), CEI EN 60601-2-30 (62-74), CEI EN 60601-2-34 (62-75), CEI EN 60601-2-23 (62-94)

Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 46/97 che recepisce la direttiva 93/42/CEE

V O C E    N.8

MONITOR PER SALA OPERATORIA

CARATTERISTICHE MINIME

monitor multiparametrico

display a colori retroilluminato ad almeno 3 tracce

memorizzazione dei trend per 24 ore

possibilità di rilevare e visualizzare almeno:

ECG

temperatura

pressione invasiva

CO2

SaO2

ETCO2

Vapori alogenati

Allarmi ottici ed acustici su tutti i parametri

Cavo paziente a 3 o 5 polarità

Possibilità di interfaccia con ventilatori polmonari e/o apparecchi per anestesia e predisposizione per la lettura dei gas alogenati e delle curve respiratorie

Rispondente alle Norme CEI EN 60601-1 (62-5) e, se del caso, CEI EN 60601-2-27 (62-71), CEI EN 60601-2-30 (62-74), CEI EN 60601-2-34 (62-75), CEI EN 60601-2-23 (62-94)

Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 46/97 che recepisce la direttiva 93/42/CEE

V O C E      N.9

MONITOR PER RISONANZA MAGNETICA

CARATTERISTICHE MINIME

monitor multiparametrico in materiale diamagnetico adatto all’utilizzo in risonanza magnetica

display a colori retroilluminato ad almeno 3 tracce

possibilità di rilevare e visualizzare almeno:

ECG

temperatura

pressione invasiva

CO2

SaO2

Allarmi ottici ed acustici su tutti i parametri

Cavo paziente a 3 o 5 polarità

Possibilità di interfaccia con ventilatori polmonari e/o apparecchi per anestesia e predisposizione per la lettura dei gas alogenati e delle curve respiratorie

Rispondente alle Norme CEI EN 60601-1 (62-5) e, se del caso, CEI EN 60601-2-27 (62-71), CEI EN 60601-2-30 (62-74), CEI EN 60601-2-34 (62-75), CEI EN 60601-2-23 (62-94)

Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 46/97 che recepisce la direttiva 93/42/CEE

QUESTIONARIO APPARECCHI PER ANESTESIA

DITTA PRODUTTRICE:

DITTA DISTRIBUTRICE:

MODELLO:

ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE:

TIPO VENTILATORE

pneumatico

q	NO

q	SI

gas di alimentazione

q	O2

q	N2

q	ARIA COMPRESSA

q	ALTRO (specificare)

elettrico

q	SI

q	NO

CAMPO DI PRESTAZIONI:

q	PER ADULTI

q	PEDIATRICO

q	NEONATALE

FLUSSOMETRI (numero):

VAPORIZZATORI (numero)

gas in ingresso:

POSSIBILITÀ DI ANALISI DEI GAS

SISTEMA DI VENTILAZIONE

q	A CIRCUITO CHIUSO

q	A CIRCUITO SEMI-CHIUSO

q	A CIRCUITO APERTO

q	ALTRO

PRESENZA SISTEMA DI ASPIRAZIONE DEI GAS ANESTETICI

q	NO

q	SI

CARATTERISTICHE:

TIPO DI VENTILATORE:

q	VOLUMETRICO 	q	BASE	q	OPZIONE

q	PRESSOMETRICO 	q	BASE	q	OPZIONE

q	CONTROLLATO A TEMPO 	q	BASE	q	OPZIONE

q	CONTROLLATO A FLUSSO 	q	BASE	q	OPZIONE

q	ALTRO:

TIPI DI VENTILAZIONE:

q	MANUALE

q	SPONTANEA

q	CMV

q	PEEP

q	ALTRI (specificare)

VOLUME TIDAL (ml):

FREQUENZA RESPIRATORIA (bpm):

FLUSSO INSPIRAZIONE (l/min):

VARIAZIONE DEI PARAMETRI

q	AUTOMATICA

q	MANUALE

PRESENZA SISTEMA BLOCCO RAPIDO PROTOSSIDO IN ASSENZA O2

q	SI

q	NO

ALLARMI

q	PRESSIONE O2

q	PRESSIONE ESPIRATO

q	CADUTA DI PRESSIONE

q	ALTA PRESSIONE

q	APNEA

PRESENZA MONITOR PARAMETRI VENTILATORI

q	NO

q	SI

PARAMETRI VISUALIZZATI

q	PRESSIONE MEDIA

q	PRESSIONE DI PICCO

q	PRESSIONE DI PLATEAU

q	PRESSIONE DI FINE ESPIRAZIONE

q	FiO2

q	VOLUME CORRENTE

q	VOLUME MINUTO

q	FREQUENZA RESPIRATORIA

q	ALTRI

POSSIBILITÀ PULSOSSIMETRIA

q	SI

q	NO

POSSIBILITÀ CAPNOGRAFIA

q	SI

q	NO

TIPO SISTEMA DI LAVAGGIO

q	A VUOTO

q	PASSIVO

q	ALTRO (specificare)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

DIMENSIONI (Larghezza x altezza x profondità in mm):

PESO (kg):

CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE:

TENSIONE (V):

POTENZA ASSORBITA (VA):

PRESENZA ACCUMULATORI

q	SI

q	NO

CONFORMITÁ ALLE NORME DI SICUREZZA:

q	CEI 62-5 (IEC 601-1)

q	CEI 62-21

q	ALTRE (Specificare):

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

q	MARCATURA CE (Direttiva CEE 93/42 recepita dal D.Lgs. 46/97)

CLASSE:

DESTINAZIONE D’USO:

COMPATIBILITÀ ANNO 2000

q	SI

q	NO

ACCESSORI IN DOTAZIONE DI SERIE:

ACCESSORI OPZIONALI:

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

GARANZIA (specificare il tipo e la durata):

NUMERO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE IN ITALIA:

FORMAZIONE DEL PERSONALE

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MEDICO E TECNICO SANITARIO (Specificare modalità e durata del corso):

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO INCARICATO DALL’AZIENDA U.S.L. DELLA MANUTENZIONE (Specificare modalità e durata del corso):

SERVIZIO POST VENDITA

NUMERO DI TECNICI CON ESPERIENZA SPECIFICA SULL’APPARECCHIATURA

SEDE DI PARTENZA DEI TECNICI

TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO GARANTITO

COSTO CONTRATTO MANUTENZIONE ANNUALE TIPO FULL-RISK:

TEMPO MEDIO DI CONSEGNA DOPO RICEVIMENTO DELL'ORDINE:

QUESTIONARIO MONITOR

DITTA PRODUTTRICE:

DITTA DISTRIBUTRICE:

MODELLO:

ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE:

TIPO

q	COMPATTO

q	MODULARE

CAMPO DI PRESTAZIONI

q	ADULTI

q	PEDIATRICO

q	NEONATALE

DISPLAY

A COLORI:

q	PRESENTE

q	ASSENTE

TIPO:

DIMENSIONI DELLO SCHERMO (pollici):

NUMERO DI TRACCE:

VELOCITÀ DELLE TRACCE (mm/sec):

MEMORIA:

q	PRESENTE

q	ASSENTE

MEMORIZZAZIONE DEL TREND PER 24 ORE

q	PRESENTE

q	ASSENTE

MEMORIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN PRESENZA DI ALLARME

q	PRESENTE (n.)

q	ASSENTE

PARAMETRI RILEVABILI:

q	ECG

q	GITTATA CARDIACA

q	RESPIRO

q	PRESSIONE INVASIVA (n.)

q	PRESSIONE NON INVASIVA (n.)

q	TEMPERATURA (n.)

q	SaO2

q	CO2

q	ETCO2

q	ALTRI (specificare)

CANALE ECG

DERIVAZIONI SELEZIONABILI:

IMPEDENZA DI INGRESSO (MOhm):

LARGHEZZA DI BANDA (da    Hz a    Hz):

INDICATORE QRS

q	VISIVO

q	SONORO

q	ASSENTE

POSSIBILITÀ DI ANALISI ECG:

q	ASSENTE

q	PRESENTE

ANALISI

q	TRATTO ST

q	ARITMIE

q	ALTRE (specificare)

CANALE PRESSIONE

CAMPO DI MISURA(da    mm di Hg a    mm di Hg):

ZERO AUTOMATICO:

q	PRESENTE

q	ASSENTE

CANALE RESPIRO

CAMPO DI MISURA(da    bpm a    bpm):

CANALE TEMPERATURA

CAMPO DI MISURA(da    °C a °C):

TEMPO DI RISPOSTA (sec):

ALLARMI (elencarli)

INTERFACCIA PER SISTEMA CENTRALIZZATO:

q	PRESENTE

q	ASSENTE

STAMPANTE SU CARTA:

q	INCORPORATA

q	OPZIONALE

q	ASSENTE

NUMERO DI CANALI:

SISTEMA DI SCRITTURA:

VELOCITÀ DI TRASCINAMENTO DELLA CARTA (mm/sec):

CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE:

TENSIONE (V):

FREQUENZA(Hz):

POTENZA ASSORBITA (VA):

ACCUMULATORI RICARICABILI:

q	PRESENTI

q	ASSENTI

TIPO DI ACCUMULATORI:

AUTONOMIA (min o h)

TEMPO DI RICARICA (min o h):

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

DIMENSIONI (Larghezza x altezza x profondita` in mm):

PESO (kg):

CONFORMITÁ ALLE NORME DI SICUREZZA:

q	EN CEI 60601-1 (CEI 62-5)

q	EN CEI 60601-2-27 (CEI 62-71)

q	EN CEI 60601-2-30 (CEI 62-74)

q	EN CEI 60601-2-34 (CEI 62-75)

q	EN CEI 60601-2-23 (CEI 62-94)

q	ALTRE (Specificare):

CLASSE E TIPO (Per la sicurezza elettrica)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

q	MARCATURA CE (Direttiva CEE 93/42 recepita dal D.Lgs. 46/97)

CLASSE:

DESTINAZIONE D’USO:

COMPATIBILITÀ ANNO 2000

q	SI

q	NO

ACCESSORI IN DOTAZIONE DI SERIE:

ACCESSORI OPZIONALI:

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

GARANZIA (specificare il tipo e la durata):

NUMERO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE IN ITALIA:

FORMAZIONE DEL PERSONALE

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MEDICO E TECNICO SANITARIO (Specificare modalità e durata del corso):

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO INCARICATO DALL’AZIENDA U.S.L. DELLA MANUTENZIONE (Specificare modalità e durata del corso):

SERVIZIO POST VENDITA

NUMERO DI TECNICI CON ESPERIENZA SPECIFICA SULL’APPARECCHIATURA

SEDE DI PARTENZA DEI TECNICI

TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO GARANTITO

COSTO CONTRATTO MANUTENZIONE ANNUALE TIPO FULL-RISK:

TEMPO MEDIO DI CONSEGNA DOPO RICEVIMENTO DELL'ORDINE:

QUESTIONARIO PER    VENTILATORI POLMONARI

DITTA PRODUTTRICE:

DITTA DISTRIBUTRICE:

MODELLO:

ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE:

CAMPO DI PRESTAZIONI:

q	PER ADULTI

q	PEDIATRICO

q	NEONATALE

TIPI DI VENTILAZIONE:

q	A VOLUME CONTROLLATO 	q	BASE	q	OPZIONE

q	A PRESSIONE CONTROLLATA 	q	BASE	q	OPZIONE

q	A TEMPO CONTROLLATO	q	BASE	q	OPZIONE

q	A FLUSSO CONTROLLATO	q	BASE	q	OPZIONE

q	NON INVASIVA A PRESSIONE POSITIVA	q	BASE	q	OPZIONE

q	IN APNEA	q	BASE	q	OPZIONE

q	ALTRO:

TECNICHE DI VENTILAZIONE

q	ASSISTITA	q	BASE	q	OPZIONE

q	CONTROLLATA	q	BASE	q	OPZIONE

q	ASSISTITA-CONTROLLATA	q	BASE	q	OPZIONE

q	SIMV 	q	BASE	q	OPZIONE

q	SIMV CON SUPPORTO DI PRESSIONE	q	BASE	q	OPZIONE

q	CPAP 	q	BASE	q	OPZIONE

q	PEEP	q	BASE	q	OPZIONE

q	PAV	q	BASE	q	OPZIONE

q	BIPAP	q	BASE	q	OPZIONE

q	IPAP	q	BASE	q	OPZIONE

q	EPAP	q	BASE	q	OPZIONE

q	ASB 	q	BASE	q	OPZIONE

q	ALTRO

REGOLAZIONI

FREQUENZA RESPIRATORIA (bpm):

VOLUME CORRENTE (l):

VOLUME/MINUTO (l/min):

FLUSSO INSPIRATORIO (l/min):

PAUSA INSPIRATORIA (PLATEAU) (s):

RAPPORTO I/E :

PERCENTUALE OSSIGENO:

PRESSIONE PEEP (cmH2O):

PRESSIONE PSV (cmH2O):

SENSIBILITÀ TRIGGER INSPIRATORIO (cmH2O):

SENSIBILITÀ TRIGGER ESPIRATORIO (cmH2O):

TEMPO DI SALITA (s)

IN MODALITA’ PCV

PRESSIONE INALAZIONE (cmH2O)

TEMPO INALAZIONE(s)

IN MODALITA’ NON INVASIVA

PRESSIONE EPAP (cmH2O):

PRESSIONE IPAP (cmH2O):

ALLARMI:

q	LIMITE MASSIMO DI PRESSIONE

q	PRESSIONE INSPIRATORIA MINIMA

q	PRESSIONE PEEP MINIMA

q	VOLUME CORRENTE ESPIRATO

q	VOLUME/MINUTO ESPIRATO

q	FREQUENZA RESPIRATORIA

q	APNEA

q	ALTRO

CALCOLO DELLA COMPLIANCE AUTOMATICO

q	SI

q	NO

PRESENZA MONITOR PARAMETRI VENTILATORI

q	NO

q	SI

PARAMETRI VISUALIZZATI

POSSIBILITÀ DI COMUNICARE CON PERIFERICHE

q	SI

q	NO

CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE

ELETTRICA

TENSIONE (V):

FREQUENZA(Hz):

POTENZA ASSORBITA (VA):

PRESENZA BATTERIA INTERNA

q	NO

q	BASE

q	OPZIONALE

AUTONOMIA MINIMA (Ore):

POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO A BATTERIA ESTERNA

q	NO

q	BASE

q	OPZIONALE

PNEUMATICA

q	ARIA COMPRESSA (Specificare campo pressione in kPa):

q	OSSIGENO (Specificare campo pressione in kPa):

TIPO:

CONFORMITÁ ALLE NORME DI SICUREZZA:

q	CEI EN 60601-1 (62-5)

q	CEI 62-20

q	ALTRE (Specificare):

CLASSE E TIPO (Per la sicurezza elettrica):

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

q	MARCATURA CE (Direttiva CEE 93/42 recepita dal D.Lgs. 46/97)

CLASSE:

DESTINAZIONE D’USO:

COMPATIBILITÀ ANNO 2000

q	SI

q	NO

ACCESSORI IN DOTAZIONE DI SERIE:

ACCESSORI OPZIONALI:

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

GARANZIA (specificare il tipo e la durata):

NUMERO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE IN ITALIA:

FORMAZIONE DEL PERSONALE

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MEDICO E TECNICO SANITARIO (Specificare modalità e durata del corso):

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO INCARICATO DALL’AZIENDA U.S.L. DELLA MANUTENZIONE (Specificare modalità e durata del corso):

SERVIZIO POST VENDITA

NUMERO DI TECNICI CON ESPERIENZA SPECIFICA SULL’APPARECCHIATURA

SEDE DI PARTENZA DEI TECNICI

TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO GARANTITO

COSTO CONTRATTO MANUTENZIONE ANNUALE TIPO FULL-RISK:

TEMPO MEDIO DI CONSEGNA DOPO RICEVIMENTO DELL'ORDINE: