CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL’APPALTO

Forma oggetto del presente appalto la fornitura a favore dell’Azienda Ospedaliera “Civico e Benfratelli -G. Di Cristina - M. Ascoli” di Palermo di “materiale di consumo con uso delle relative attrezzature (reni artificiali ,Bi-Osmosi, letti bilancia)”    suddiviso in quattro distinti lotti secondo quanto indicato in allegato al presente      capitolato destinato alla Divisione di Nefrologia e Dialisi del presidio Civico e Benfratelli ed al Servizio di Nefrologia e    Dialisi dell’Ospedale Pediatrico    “G. Di Cristina”.

Formano, altresì, parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati tecnici:

- allegato    1 = lotti distinti per tipologia;

- allegato 2 = numero previsto annuo di pazienti trattati    e/o trattamenti depurativi previsti per anno ;

- allegato 3 = numero di apparecchi necessari    (con indicazione dei monitors di riserva    che devono essere disponibili per qualsiasi esigenza) ;

- allegato    4 = composizione soluzioni dialisi e liquidi di reinfusione);

- allegato 5 = schede tecniche da compilare obbligatoriamente a pena di esclusione dalle ditte partecipanti

ARTICOLO 2

I prezzi saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso    il costo del trasporto, dell’imballaggio ( che dovrà essere curato in modo    da garantire la merce    da deterioramento    durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’ IVA.

Il contratto di fornitura    potrà essere sottoposto alla revisione dei prezzi con i limiti e le modalità previste dall’art. 44 , commi 4 e 6 della legge 724/94, a decorrere dal secondo anno della fornitura.

ARTICOLO 3

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura, le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura

L’IVA verrà assolta    a mente delle vigenti disposizione di legge

ARTICOLO 4

Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate nei luoghi e nei quantitativi indicati dall’Amministrazione, in porto franco, con cadenza mensile per il materiale di consumo.

Nei documenti di consegna    i prodotti dovranno essere rapportati, con precisa equivalenza , al numero delle confezioni    vendita corrispondenti , riscontrabili nel    listino ufficiale

ARTICOLO 5

L’aggiudicatario deve sempre adempiere alle condizioni contrattuali    ed alla perfetta riuscita della fornitura ; deve inoltre osservare le leggi ed i regolamenti    vigenti in materia igienico sanitaria    relativi alle merci da fornire    ed è responsabile degli eventuali danni comunque arrecati sia alle persone    ed alle cose dell’Azienda Ospedaliera che ai terzi.

Le merci al momento della loro introduzione nei magazzini dell’Azienda    dovranno essere sottoposte    al controllo    del Responsabile del Servizio di Farmacia che potrà senz’altro respingere le merci che a suo insindacabile giudizio non siano riscontrate conformi a quelle aggiudicate.

In tal caso lo stesso fornitore    dovrà provvedere alla immediata sostituzione.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse alla immediata sostituzione    sarà facoltà dell’Amministrazione    provvedervi mediante acquisto presso altra Ditta produttrice , con tutte le maggiori spese    a carico del fornitore , che soggiacerà inoltre alle penalità di cui all’articolo 7 (sette).

Alla stessa penalità soggiacerà    l’aggiudicatario in caso di mancata fornitura delle merci    nelle date e nei luoghi di cui sopra

Le spese sostenute per l’approvvigionamento    presso altra ditta produttrice , aumentate dalla penale, verranno trattenute dall’Azienda senza obbligo di preventiva comunicazione , sull’importo dovuto all’appaltatore per le forniture già effettuate

L’Azienda Ospedaliera non assume comunque alcuna responsabilità per il deperimento e la perdita    delle merci respinte, ma non ritirate dal fornitore

Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare    le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo    dalla consegna , quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso.

ARTICOLO 6

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La ditta partecipante dovrà trasmettere, con le modalità di cui all’art. 8 punto B) del bando di gara,

a) relazione in lingua italiana, redatta su carta semplice, indicante ogni notizia utile per I'accertamento della corrispondenza tecnica della fornitura offerta a quella richiesta dall'Azienda, preferibilmente rilasciata dal produttore e in ogni caso sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa nelle forme previste dagli artt.20 e 26 della legge 04.01.1968 n.15.

La relazione dovrà essere accompagnata dalle schede tecniche e dai depliants illustrativi di quanto offerto con indicazioni in lingua italiana o con relativa traduzione in italiano, sottoscritta dal legale rappresentante, se scritti in lingua straniera. I depliants dovranno riportare in maniera chiara il modello e la casa costruttrice del materiale e dell’apparecchiatura offerta oltre il timbro dell'impresa partecipante alla gara;

b) certificazione dei sistemi di qualità e di sicurezza del prodotto e delle attrezzature, ovvero di Qualità Globale dell'Azienda produttrice, previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e rilasciata da appositi organismi accreditati (UNI-EN-ISO/9001, UNI-EN-ISO/9002).

Nel caso in cui il concorrente sia diretto concessionario dell'impresa                                produttrice, potrà essere prodotta la certificazione di qualità relativa alla Casa Madre.

Si precisa che tali certificati dovranno essere tradotti in lingua italiana, se scritti in lingua straniera, e dovranno essere prodotti in bollo solo qualora non siano presentati in originale.

ARTICOLO 7

La penale di cui al precedente articolo 5 è stabilita , a giudizio insindacabile    dell’Amministrazione da un minimo del 2% ad un massimo del 5% sull’importo netto della fornitura    secondo la gravità dell’inadempienza.

ARTICOLO 8

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, inosservanza da contestarsi in forma scritta    mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento , l ‘Amministrazione ha diritto    di dichiarare risolto il contratto con propria deliberazione    senza preventiva diffida o altro atto giudiziario, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura    fino alla scadenza    con obbligo del fornitore risolto di risarcire ogni conseguente spesa    o danno e di sottostare altresì , a titolo di penale , al risarcimento del danno subito dall’Amministrazione    mediante detrazione del controvalore    del danno economico subito , sulle somme ancora a credito del fornitore stesso.

ARTICOLO 9

La procedura di aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto,    ai sensi dell’art. 16 , lett. B, del Decreto Legislativo 358/92, vale a dire al prezzo economicamente più vantaggioso. A tal fine saranno attribuiti :

per la qualità : punti 40

per il prezzo  : punti 60

- Per quanto riguarda la qualità, il punteggio sarà attribuito da apposita commissione, nominata ai sensi dell’art. 67 del L.R. 12.01.1993 n. 10, la quale, relativamente a ciascuna ditta in gara e per ciascun lotto, esaminerà ,sulla scorta della relazione tecnica presentata, le schede tecniche relative a    ciascun prodotto (materiale di consumo e apparecchiature) e le risposte agli allegati tecnici, contraddistinti con il numero 5, fornite obbligatoriamente dalle ditte partecipanti, pena l’esclusione, ed attribuirà i punteggi sulla scorta dei seguenti parametri e di eventuale campionatura la cui acquisizione e consegna dovesse essere ritenuta necessaria e che dovrà essere assicurata entro 5 giorni dalla richiesta.

PER I LOTTI “A” e “B” i 40 punti disponibili sono così ripartiti:

a1 - Fino a 20 punti per l’apparecchio :    presenza delle caratteristiche preferenziali richieste.

a2 - Fino a 20 punti per:

- i filtri : n° aree dializzanti , valore clearance dell’urea con Qb di 300 ml/m ed mq 1.0 di superficie, clearance della beta2-microglobulina (ove richiesto)

- le linee : caratteristiche documentate antikinking e anticoiling, etc .

- i dialisati/ infusati :    produzione di liquido basico da cartuccia/sacca e soluzione acida sterile,    concentrato basico sterile    e concentrato soluzione acido sterile, produzione    di infusato e/o dialisato “on line”

- il disinfettante : efficacia disinfettante, disincrostante, decalcificante ; velocità di assoluto allontanamento in lavaggio dai circuiti dialisi della macchina proposta. Saranno escluse dalle successive fasi della gara le ditte    che non avranno riportato, per ciascun riferimento, il punteggio minimo    sottoindicato :

a1 - punteggio minimo - punti 11

a2 - punteggio minimo - punti 11

PER I LOTTI “C” e “D” i 40 punti disponibili sono così ripartiti:

a1 - Fino a 22 punti per l’apparecchio :    presenza delle caratteristiche preferenziali richieste.

a2 - Fino a 18 punti per:

- i filtri : n° aree dializzanti, clearance della beta2-microglobulina (ove richiesto) etc.

- le linee : caratteristiche documentate antikinking e anticoiling, etc .

- i dialisati/ infusati :    sacche di infusato/dialisato, produzione    di infusato e/o dialisato “on line”

Saranno escluse dalle successive fasi della gara le ditte    che non avranno riportato, per ciascun riferimento, il punteggio minimo    sottoindicato :

a1 - punteggio minimo - punti 12

a2 - punteggio minimo - punti 10

B) per quanto riguarda l’offerta economica, relativamente a ciascun lotto, i 60 punti verranno attribuiti alla ditta che avrà offerto il costo più basso di ciascuna seduta dialitica .Tale costo dovrà essere comprensivo di tutto quanto impiegato per ciascuna singola seduta (utilizzo di apparecchiatura, apparecchiatura di scorta, tutto il materiale vario di consumo, manutenzione, assicurazione, consegne, etc ; il costo della linea arteriosa e venosa dovrà scaturire dal costo medio comprensivo della percentuale    delle linee monoago necessarie e del set a Y per emodialisi monoago);

Alle altre ditte verrà attribuito un punteggio inferiore sulla scorta di un criterio di proporzionalità inversa.

L’aggiudicazione    verrà effettuata, per ciascun lotto, alla ditta che avrà riportato il punteggio più alto complessivo (qualità + prezzo)

ARTICOLO 10

La fornitura    oggetto della presente gara deve essere intesa    come “pacchetto chiavi in mano” per cui deve essere completa per tutte le voci di ciascun lotto , pena l’esclusione.

Deve, pertanto, comprendere    le apparecchiature per le quali la ditta aggiudicataria    è vincolata alle seguenti condizioni :

- il ricevimento delle stesse    non produrrà alcun obbligo di    successivo acquisto    e la consegna    avverrà a titolo di comodato d’uso;

- le stesse devono possedere i requisiti tecnico costruttivi conformi alle leggi vigenti in Italia    e comunque non potranno essere messe in funzione senza il preventivo benestare    di questa Amministrazione;

- qualora subentrassero versioni migliorative    dell’apparecchiatura    la Ditta si impegna alla sostituzione di quella già consegnata ovvero ad aggiornarla, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda Ospedaliera;

- devono essere rese disponibili apparecchiature di riserva per qualsiasi esigenza, in grado di essere operative in tempo utile per non causare interruzione del trattamento sanitario;

- gli oneri relativi all’assistenza tecnica ordinaria e straordinaria , compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio necessari, saranno ad esclusivo carico della ditta fornitrice , per tutta la durata contrattuale .L’assistenza ordinaria dovrà prevedere degli interventi programmati ogni tre mesi : In caso di guasto tecnico l’assistenza dovrà essere risolutiva al fine di assicurare, senza soluzione di continuità la erogazione della terapia dalitica, e , comunque , entro 24 ore dalla chiamata    con possibilità di sostituzione immediata di parte o di tutto l’intero apparato, se necessario;

- la ditta solleva l’Azienda ospedaliera    da qualsiasi responsabilità    conseguente alla presenza di fatto    ed all’uso delle apparecchiature ivi compresa quella derivante da furto, incendio e quant’altro    , con garanzia di copertura assicurativa    del tipo “full-risk”;

- le stesse rese, al termine della fornitura , alla ditta aggiudicataria;

ARTICOLO    11

DURATA DEL CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dalla data di collaudo positivo delle apparecchiature, per trentasei mesi consecutivi.

ARTICOLO    12

QUANTITA’

Le quantità relative al materiale di consumo, ed esposte nell’allegato tecnico unito al presente capitolato, hanno valore meramente indicativo, in quanto riferite al consumo storico e, pertanto, l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Conseguentemente, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione, che si riserva la facoltà di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, quindi, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto

Si precisa che questa Azienda, superate le 10.390 sedute dialitiche annuali previste nel presente capitolato e precisamente:

- n. 6.994 per il Lotto A

- n. 2.022 per il Lotto B

- n. 1.274 per il Lotto C

- n.        100 per il Lotto D

procederà alla liquidazione delle successive sedute dialitiche decurtando dal prezzo di aggiudicazione l’incidenza percentuale, indicata in offerta,    per l’uso dei reni artificiali.

L’amministrazione, alla scadenza temporale del contratto, si riserva il diritto di trattenere , per un massimo di mesi sei, le attrezzature acquisiti in uso, a seguito della presente procedura di gara, fino al totale esaurimento del materiale di consumo giacente. Durante il suddetto periodo l’uso dei reni artificiali sarà coperto dalla manutenzione ordinaria e straordinaria assicurata

dalla ditta che ha fornito l’attrezzatura e che ha l’obbligo di prorogarne l’attività, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante

.

ARTICOLO 13

RICHIESTA CAMPIONATURA

Le ditte offerenti, come già previsto dall’art. 9, dovranno presentare la campionatura che dovesse essere richiesta entro i termini suindicati, che deve essere conforme alle prescrizioni richieste dalla F.U. IX Ed. ( articolo 6 - 1° cpv)

La campionatura richiesta dovrà pervenire presso il Servizio di Farmacia dell’Azienda.

Sul plico succitato dovrà essere apposta la seguente dicitura “CAMPIONATURA    ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER DIALISI”.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, saranno trattenuti da questa Azienda e costituiranno parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

La campionatura prodotta dalle ditte non risultate aggiudicatarie sarà restituita a spese della ditta partecipante, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva, nelle condizioni in cui si troverà per effetto dei controlli e delle verifiche che questa Azienda avesse dovuto operare, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura, nei perentori termini suindicati, comporterà l’esclusione della Ditta.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicatarie della fornitura.

ARTICOLO N. 14

Per tutti i prodotti è fatto obbligo di indicare il numero di registrazione rilasciato dal competente Ministero della Sanità, ove previsto, o marchio CE, peraltro obbligatorio dal 6/98.

ARTICOLO N. 15

La ditta offerente dovrà impegnarsi con dichiarazione autentica resa ai sensi della L.15/68 integrata e modificata dalla L. 127/97, a fornire prodotti con almeno 2/3 di vita residua dalla data di produzione riportata nel lotto di preparazione.

ARTICOLO 16

Una volta espletata la procedura di verifica tecnico/amministrativa dei campioni e della documentazione, le ditte concorrenti che avranno ottenuto l’idoneità dalla commissione interdisciplinare, accederanno alla fase successiva delle operazioni di gara consistenti nell’apertura delle offerte economiche.

ARTICOLO 17

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna della fornitura entro 15 giorni a far tempo dalla data dell’ordine.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, l’Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale dello 0,15% dell’importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno successivo al termine previsto.

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata consegna”.

In entrambe le ipotesi l’Azienda Ospedaliera si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore onere di spesa.

La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia del P.O. “Civico e Benfratelli”, Via C. Lazzaro n.1 - Palermo.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare un documento accompagnatorio in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

L’Amministrazione accetta la merce, salvo collaudo.

ARTICOLO 18

Il pagamento relativo alle forniture conseguirà, entro i termini previsti dalla vigente legislazione, alla presentazione di regolare fattura.

La corrispondenza del numero delle sedute dialitiche fatturate con quelle effettivamente espletate dall’Azienda, dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione rilasciata a firma del Responsabile della Divisione e/o Servizio destinatario dell’appalto

Ai fini del riscontro contabile propedeutico alla liquidazione e pagamento delle fatture, la Ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà espressamente indicare nelle stesse i codici, i quantitativi ed i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati per l’espletamento delle sedute dialitiche fatturate con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l’obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

ARTICOLO 19

GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

ARTICOLO 20

SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall’art. 13 del d. Lgvo 20.10.1998 n. 402 modificativo del D.Lgvo 358/92.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni    o successioni.

ARTICOLO    21

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

ARTICOLO    22

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Carmelo Piazza

ALLEGATO “1”

Lotto “A”

EMODIALISI BICARBONATO STANDARD

- Dovranno essere offerti:

- N°. 14 apparecchiature ;

- N. 2 apparecchiature per uso extrareparto, incorporati o portatili, di dimensioni contenute e tali da facilitarne l’uso ed il trasporto (sistema per il trattamento dell’acqua di rete con osmosi inversa per la produzione “on-line” dell’acqua della soluzione dializzante).

Caratteristiche obbligatorie    delle apparecchiature :

- adeguamento elettrico norme CEI

- copertura assicurativa

- tutti gli apparecchi devono essere provvisti di sistema di ago singolo

- Qb : 0-500 ml/min ; Qd 250-700ml/min ; rilevamento perdite ematiche ;controllo e visualizzazione di : pressione venosa, conducibilità, temperatura circuito dialisi

- controllo e programmazione perdita oraria ultrafiltrato .

- rilevamento preciso, istantaneo ed affidabile della presenza di bolle d’aria    con sistema ad ultrasuoni

- pompa eparina incorporata

- interfaccia a rete seriale

Requisiti preferenziali apparecchiature :

- sistema monoago a doppia pompa

- sistema di infusione controllato in postdiluizione e.v. ad alta precisione, programmabile con un minimo di 2 litri/ora, provvisto di controllo e visualizzazione in tempo reale delle infusioni programmate ed inoltre di controllo manometrico del circuito di infusione ed allertamento immediato e sicuro in caso di passaggio di bolle d’aria o rilievo di fine infusione

- possibilità di infusione programmabile in prediluizione e/o in pre-post diluizione in modo da permettere metodologie dialitiche senza eparina

- possibilità di facile e versatile passaggio dalla dialisi monoago alla biago e viceversa

- possibilità di variazione e programmazione della conducibilità, soprattutto se con modalità separate tra sodio e bicarbonato ; ancora meglio se con possibilità di effettuare profili dei    parametri

- allertamento e/o controllo di backfiltration e pH

- controllo e visualizzazione del calo ponderale calcolato ; totalizzatore di: sangue trattato, tempo di dialisi, ultrafiltrato rimosso (il tutto in tempo reale) profili programmabili dell’U.F.

- controllo e/o visualizzazione di pressione linea arteriosa prefiltro e TMP

- sistemi di controllo del volume ematico,

- sistema di controllo dell’adeguatezza dialitica (mediante sensore dell’urea).

- sistema controllo temperatura ematico per ricircolo della fistola

controllo programmabile della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca del paziente con possibilità riepilogo ed immagazzinamento dati ed allertamento in caso di valori critici

- .possibilità di produzione di dialisato apirogeno/ultrapuro mediante ultrafiltri      nel circuito dialisi .

Caratteristiche    materiali :

- Filtri . Formato capillare, sterilizzazione non ETO. Area dializzante: n. 4 diverse aree dializzanti comprese tra da 0,7 ed un massimo di 1,8 mq. ( richiesta obbligatoriamente un’area dilaizzante compresa tra 0,7 e 0,9 mq per le dialisi pediatriche)    La proporzione delle diverse aree filtranti sarà stabilità dal Responsabile della Divisione di Nefrologia - Reggifiltro per ogni apparecchiatura

- Membrane:    Membrane sintetiche a basso flusso. Clearance dell’urea a Qb di 300 ml/min e superficie mq 1.0 =/ >200 ml/min    - Coefficiente di ultrafiltrazione (Qf)  con parametri sopra indicati , tra 6 a 9 ml/mmHg/h/mq.

- Soluzione dialisi. Composizione come da tabella allegata( all. 4/1). La proporzione delle diverse formule    da fornire verrà stabilita dal Responsabile    della Divisione di Nefrologia . Perfetta compatibilità    con l’apparecchiatura dialitica offerta , con tempi di dialisi previsti fino a 5 ore. Concentrato sterile ed apirogeno.

- Linee. Arteriose, venose, venose monoago,    per adulti e pediatriche ( si intendono per “pediatriche” linee che abbiano un volume di riempimento complessivo non superiore a 100 ml),  sterilizzate gamma o vapore, con set eparina e set fisiologica incorporato, set a T incorporato o scorporato, tubo antiKinking e anti coiling basso rilascio di materiale plastico (ftalati), in conformità alle prescrizioni di cui alla direttiva ISO 10993, ,  ; il tutto certificato perfettamente adattabile all’apparecchiatura proposta (specifica scritta in offerta). Percentuale totale linee monoago    necessarie in questo lotto :5% + set a Y per emodialisi monoago.

- Disinfettanti. Devono avere la massima compatibilità con l’apparecchiatura offerta . Sono proponibili due sistemi : (a) sistema di disinfezione chimica con soluzioni disinfettanti e disincrostanti e (b) sistema di disinfezione mista (a caldo e chimica, con soluzioni disinfettanti e disincrostanti). Si richiede documentazione formale attività disinfettante e disincrostante e tempo di allontanamento del prodotto dal circuito di dialisi. L’offerta prevede un ciclo di disinfezione dopo ogni seduta dialitica.

- AGHI. Coppia aghi fistola di calibro 15 e/o 16 G, a richiesta dell’Azienda,    con ago siliconato della lunghezza di 2.5-3 cm , tubo in silicone con farfalla fissa , tappi di chiusura, e morsetti:

ALLEGATO      “1”

LOTTO “B”

METODICHE DEPURATIVE “AD ALTI FLUSSI

Dovranno essere offerti:

- N° 04 apparecchiature per metodiche ad alti flussi;

caratteristiche apparecchiature

Stesse caratteristiche di quelle richieste    per l’emodialisi standard    con bicarbonato del lotto A - voce “A/1” -, con utilizzo dedicato esclusivamente alle metodiche dialitiche    diffusive - convettive . Le metodologie proposte    dalle ditte partecipanti potranno così variare    dalla emodiafiltrazione tradizionale alle metodiche alternative ad alti flussi con reinfusione . Sono inoltre accettabili proposte    che prevedono    l’utilizzo di metodiche    di produzione    del dialisato    e/o infusato “on line”, purchè con garanzia certificata di totale apirogenicità. Il punto 10 indicato nelle caratteristiche preferenziali del lotto A diventa in questo lotto obbligatorio.

CARATTERISTICHE MATERIALI

- Filtri. Formato capillare, n. 3 aree dializzanti comprese tra 0,7 e 1.8 mq (obbligatoriamente dovrà essere offerta una area ad uso pediatrico compresa tra 0,7 e 1,0 mq). La Proporzione delle diverse aree filtranti sarà stabilita dal Responsabile della Divisione di Nefrologia. Coefficiente di ultrafiltrazione    tra 20 e 60 ml/mmHg/h/mq . Reggifiltro per ogni apparecchiatura

- Membrane ad alti flussi. AN69 o poliamide o polimetilmetacrilato o polisulfone o polisulfone HF + polisulfone LF.    Caratteristica preferenziale : alta clearance (anche per adsorbimento ) della beta2-microglobulina (allegare referenze e/o documentazione scientifica): differenza di concentrazione tra sangue da filtrare all’ingresso del filtro e sangue filtrato all’uscita del filtro superiore al 30% .

- Soluzioni per dialisi e per infusione. Devono rispettare i limiti indicati nell’apposita tabella allegata (all.4/1). La proporzione delle diverse formule da fornire verrà stabilita dal responsabile della Divisione di nefrologia. Requisito preferenziale :fornitura di dialisato sterile o apirogeno. Le dialisi di questo lotto richiedono una infusione e.v. variabile da 12/15 litri in emodiafiltrazione tradizionale. Nello stabilire, il costo di una singola dialisi del presente lotto , la ditta offerente deve stabilire oltre al costo della soluzione di liquido dialitico, il costo    delle infusioni e.v. per singola dialisi.

In caso di produzione “on-line” del liquido di reinfusione, Il prezzo degli eventuali ultrafiltri dovrà essere compreso nel prezzo complessivo del lotto, accompagnato da un apposito programma di ricambio periodico, al fine di garantire e certificare con allegate referenze scietifiche la perfetta purezza e sterilità dell’infusato prodotto. Le soluzioni devono essere perfettamente compatibili con l’apparecchiatura proposta , con tempi di dialisi fino a 5 ore.

- Linee. Arteriose, venose, venose monoago, per adulti e pediatriche ( si intendono per “pediatriche” linee che abbiano un volume di riempimento complessivo non superiore a 100 ml), tutte sterilizzate non ETO, con set eparina e set fisiologica incorporato, set a T incorporato o scorporato, tubo antiKinking ed anticoiling a basso rilascio di materiale plastico (ftalati), in conformità alle prescrizioni di cui alla direttiva ISO 10993,     ; Set completo per infusione in postdiluizione , come pure      in pre - postdiluizione . Perfetta compatibilità con l’apparecchiatura offerta (specifica scritta in offerta) Percentuale totale linee monoago    necessarie in questo lotto :5%

- Disinfettanti. Devono avere la massima compatibilità con l’apparecchiatura offerta . Sono proponibili due sistemi : (a) sistema di disinfezione chimica con soluzioni disinfettanti e disincrostanti e (b) sistema di disinfezione mista (a caldo e chimica, con soluzioni disinfettanti e disincrostanti). Si richiede documentazione formale attività disinfettante e disincrostante e tempo di allontanamento del prodotto dal circuito di dialisi. L’offerta prevede un ciclo di disinfezione dopo ogni seduta dialitica.

- AGHI. Coppia aghi fistola di calibro 15 e/o 16 G, a richiesta dell’Azienda,    con ago siliconato della lunghezza di 2.5-3 cm , tubo in silicone con farfalla fissa , tappi di chiusura, e morsetti:

ALLEGATO “1”

LOTTO    “C”

EMOFILTRAZIONE

Dovranno essere forniti:

N° 6 Apparecchiature

## Caratteristiche apparecchiature

- adeguamento elettrico norme CEI

- copertura assicurativa

- Qb : fino a 500 ml/min, Qinf : non inferiore a 350 ml/min ; rilevamento perdite ematiche ; controllo, visualizzazione e allertamento in tempo reale di : Qb, pressione arteriosa e venosa, ultrafiltrazione e reinfusione, temperatura infusato

- controllo e programmazione perdita oraria ultrafiltrato

- rilevamento preciso, istantaneo ed affidabile della presenza di bolle d’aria , con sistema ad ultrasuoni

- pompa eparina incorporata

- interfacce a rete seriali

REQUISITI PREFERENZIALI

- controllo e visualizzazione del calo ponderale ;totalizzatore di sangue trattato, tempo di trattamento, ultrafiltrato rimosso (il tutto in tempo reale ), liquidi infusi

- controllo e/o visualizzazione    di : pressione linea arteriosa prefiltro, TMP

- ritmo infusione : non inferiore a 20 litri/ora in prediluizione    e non inferiore a 15 litri/ora di infusato ultrapuro in pre-post diluizione

- Variazione profilo di ultrafiltrazione.

- controllo programmabile della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca del paziente con possibilità riepilogo ed immagazzinamento dati ed allertamento in caso di valori critici

- produzione di infusato ON-LINE

Caratteristiche materiali

- Filtri. Formato capillare. N. 3 diverse aree filtranti comprese da 1.0 a 2.4 mq ( Tra le tre diverse aree dializzanti proposte dalla Ditta, dovrà, comunque, esserne offerta una compresa tra 1,0 e 1,3 mq) - La Proporzione delle diverse aree filtranti sarà stabilita dal Responsabile della Divisione di Nefrologia. Coefficiente di ultrafiltrazione da 40 a 80 ml/mmHg/h/mq. Reggifiltro per ogni apparecchiatura

- Membrane per emofiltrazione. Poliamide o AN69 o polisulfone    Caratteristica preferenziale : alta clearence (anche per adsorbimento )

della beta 2- microglobulina (allegare referenze e/o documentazione scientifica) : differenza di concentrazione tra sangue da filtrare all’ingresso del filtro e sangue filtrato all’uscita del filtro superiore al 30% . .

- Soluzioni per infusione e.v.- Devono rispettare i limiti(concentrazioni finali) indicati nella tabella allegata (all. 4/1). Nello stabilire il costo di una singola emofiltrazione, la Ditta offerente deve stabilire, in questo caso, solo il costo medio delle infusioni endovenose differenziate per adulti e pediatriche ,considerando che le infusioni varieranno rispettivamente tra 25/    40 litri , e tra 15/20 litri . In caso di produzione “on-line” del liquido di reinfusione,    il prezzo degli eventuali ultrafiltri dovrà essere compreso nel prezzo complessivo del lotto, accompagnato da un apposito programma di ricambio periodico al fine di garantire e certificare , con allegate referenze scientifiche la perfetta purezza e sterilità dell’infusato prodotto.

- Linee. Arteriose, venose, per adulti e pediatriche ( si intendono per “pediatriche” linee che abbiano un volume di riempimento complessivo non superiore a 100 ml), tutte con sterilizzazione non ETO, complete di set per eparina e set fisiologica incorporato, set a T incorporato o scorporato ,tubo antiKinking ed anticoiling basso rilascio di materiale plastico (ftalati), in conformità alle prescrizioni di cui alla direttiva ISO 10993, , set completo per infusione in postdiluizione e in pre- postdiluizione . Set ultrafiltrato. Non sono necessarie linee monoago.

- AGHI. Coppia aghi fistola di calibro 15 e/o 16 G, a richiesta dell’Azienda,    con ago siliconato della lunghezza di 2.5-3 cm , tubo in silicone con farfalla fissa , tappi di chiusura, e morsetti:

### ALLEGATO “1”

LOTTO “ D “

Terapie continue sostitutive della funzione renale

Dovranno essere fornite :

Adeguamento elettrico norme CEI;

N° 2 apparecchiature in grado di eseguire

-ultrafiltrazione lenta continua;

-emofiltrazione veno-venosa continua;

-emodiafiltrazione veno-venosa continua.

Caratteristiche obbligatorie

- Adeguamento elettrico norme CEI;

- Copertura assicurativa;

- Qb. Da 10 a 180 cc/min

- Qd da 0 a 2500 cc/ora

- Quf da 0 a2000 cc/ora

- Controllo e programmazione perdita oraria ultrafiltrato;

- Rilevamento perdite ematiche;

- Rilevamento bolle d’aria con sistema ad ultrasuoni;

- Pompa eparina incorporata;

- Interfaccia rete seriale;

- Sistema controllato di infusione da 100 a 2000 ml/h

- Requisiti preferenziali

- Sistema con pompe peristaltiche separate di dialisato soluzione di reinfusione    ed ultrafiltrazione;

- Possibilità di infusione programmabile in prediluizione e/o in pre-post diluizione in modo da permettere metodologie senza eparina;

- Controllo e visualizzazione dell’ultrafiltrato;

- Possibilità di incremento ultrafiltrato/ora fino a 5000 cc.

- Controllo e visualizzazione dell’infusione programmata;

- Controllo e visualizzazione della pressione prefiltro e TMP;

- Possibilità di riscaldamento liquido di dialisi e/o liquido di reinfusione.

CARATTERISTICHE MATERIALI

Filtri . Formato capillare, area filtrante da 0.3 a 0.9 mq. La proporzione delle diverse aree sarà stabilita dal responsabile della Divisione di Nefrologia.

Coefficente di ultrafiltrazione: da 15 a 40 ml/mmHg/h/mq. Reggifiltro per ogni apparecchiatura.

Membrana. Poliamide o    Polisulfone o AN69.

Soluzioni per dialisi e per infusione. Devono rispettare i limiti indicati nella tabella allegata (all 4.1). Nello stabilire il costo di ogni singolo trattamento    di questo lotto, la ditta offerente deve stabilire sia il costo del liquido di dialisi che    del liquido di reinfusione nel caso di emodiafiltrazione, e solo il costo del liquido di reinfusione nel caso di    emofiltrazione; considerando che le infusioni varieranno rispettivamente da 10 a 30 litri per entrambe le metodiche.

Linee. Kit completo di linea Arteriosa ,Venosa, set eparina, set fisiologica incorporato, set a T incorporato o scorporato, set completo per infusione in postdiluizione come pure in prediluizione, set completo di linea dialisi, set completo di ultrafiltrazione,    il tutto compatibile con l’apparecchiatura offerta.

Allegato “2“

numero di trattamenti depurativi previsti per anno”

|  |  |  | Pazienti CRONICI |  | PAZIENTI ACUTI |  |  |  | PAZIENTI CONTUMACIALI |  |  | PAZIENTI OSPEDALE PEDIATRICO G. DI CRISTINA |  |  | PAZIENTI IN REPARTI TERAPIA INTENSIVA |  |  | TOTALI TRATTAMENTI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTTO A EMODIALISI STANDARD | N° PAZIENTI N° TRATTAMENTI |  | 24 3744 |  | 2900 |  | 100 |  |  | 1 150 |  |  | 100 |  |  | 6994 |  |  |
| LOTTO B METODICHE AD ALTI FLUSSI |  | N° PAZIENTI N N° TRATTAMENTI |  | 12 1872 |  |  |  |  |  |  | 1 150 |  |  |  |  |  | 2022 |  |
| LOTTO C EMOFILTRAZIONE |  | N° PAZIENTI N° TRATTAMENTI |  | 4 624 |  | 200 |  |  |  |  | 1 150 |  |  | 300 |  |  | 1274 |  |
| LOTTO D TERAPIE SOSTITUTIVECONTINUE |  | N° TRATTAMENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| TOTALE TRATTAMENTI |  |  | 6240 |  | 3100 |  | 100 |  |  | 450 |  |  | 500 |  |  | 10390 |  |  |

Allegato “3 “

numero di apparecchi in attività e di riserva

|  | ospedale Civico | Ospedale Civico | Ospedale Civico | Ospedale G.nni Di Cristina | TOTALE APPARECCHI | APPARECCHI DI RISERVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pazienti cronici | Pazienti acuti | Pazienti contumaciali |  |  |  |
| lotto A | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 2 |
| lotto B | 3 |  |  | 1 | 4 | 1 |
| lotto C | 1 | 4 |  | 1 | 6 | 1 |
| Lotto D |  | 2 * |  |  | 2 | 1 |
| TOTALE APPARECCHI | 10 | 11 | 2 | 3 | 26 | 5 |

(*) da dislocare, in rapporto alle esigenze, nelle UU.OO. dei PP.OO. Civico e Benfratelli e G.nni Di Cristina

Allegato “4”

composizione del liquido di dialisi (1) o di infusione    e.v. (2)

|  | emodialisi standard(1) | Trattamenti ad alti flussi(1) | Emofiltrazione (2) | emodiafiltrazione (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na (mmol/l) K (mmol/l) Ca (mmol/l) Acetato (mmol/l) Bicarbon(mmol/lCl (nnol/l) Mg(mmol/l) Glucosio (g/l) | 138 -142 1-3 1,25-1.75 3-8 31-40 105-110 0,5-0,75 0-1 | 138-142 1-3 1.25-1.75 3-8 31-40 105-110 0.5-0.75 0-1 | 138-142 1-4 1.25-1.75 3-5 30-40 105-112 0.5-0.75 0-1 | come per l’emofiltrazione 0 – 1.75 3-5 30-40 105-112 0.5-0.75 0-1 |

ALLEGATO    5/1

SCHEDA “RIEPILOGO CARATTERISTICHE”

LOTTO “A”

Valutazione apparecchiature: scheda riepilogativa per il lotto “A”    ( Emodialisi bicarbonato standard)

| Ditta sigla e codice apparecchiatura |  |
| --- | --- |
| CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE |  |
| Adeguamento elettrico norme CEI |  |
| Copertura assicurativa |  |
| Sistema di ago singolo |  |
| Qb 0-500 ml/min |  |
| Qd 250-700 ml/min |  |
| Rilevamento perdita ematica |  |
| Controllo e visualizzazione di pressione venosa, conducibilità, temperatura circuito dialisi |  |
| Controllo e programmazione perdita oraria ultrafiltrato |  |
| Rilevamento preciso istantaneo ed affidabile della presenza di bolle d’aria, con sistema ad ultrasuoni |  |
| Pompa eparina incorporata |  |
| Interfaccia a rete seriale |  |
| # Esclusivamente per n. 2 delle 14 apparecchiature richieste: # n. 2 monitors per uso extrareparto, incorporati o portatili (sistema di trattamento dell’acqua di rete con osmosi inversa per la produzione “on-line” dell’acqua della soluzione dializzante) |  |
| # CARATTERISTICHE PREFERENZIALI ( p. 20) |  |
| Sistema monoago a doppia pompa | Punti 2 |
| Sistema di infusione controllato in postdiluizione : |  |
| quantità minima e massima di infusione | Punti 0,5 |
| controllo e visualizzazione “real time “infusioni | Punti 0,5 |
| controllo manometrico del circuito di infusione | Punti 0,5 |
| allertamento al passaggio di bolle d’aria | Punti 0,5 |
| allertamento di fine infusione | Punti 0,5 |
| Infusione programmabile in prediluizione | Punti 1 |
| Facile passaggio monoago biago e viceversa | Punti 0,5 |
| Variazione di: |  |
| Sodio | Punti 1 |
| Bicarbonato | Punti 0,50 |
| Profilo di: |  |
| Sodio | Punti 1 |
| Bicarbonato | Punti 0,50 |
| Allertamento e/o controllo di backfiltratione | Punti 0,25 |
| Allertamento e/o controllo PH | Punti 0,25 |
| Controllo e visualizzazione calo ponderale calcolato | Punti 0,25 |
| Controllo e visualizzazione del sangue trattato | Punti 0,25 |
| Controllo e visualizzazione del tempo di dialisi | Punti 0,25 |
| Controllo e visualizzazio dell’ultrafiltrato rimosso | Punti 0,25 |
| Profili programmabili dell’U.F. | Punti 2 |
| Controllo e visualizzazione press. Art prefiltro | Punti 0,25 |
| Controllo e visualizzazione TMP | Punti 0,25 |
| Sistema controllo volume ematico | Punti 1 |
| Sistema controllo adeguatezza dialitica (sensore urea) | Punti 1 |
| Sistema controllo temperatura per ricircolo FAV | Punti 1 |
| Controllo programmabile press.Art. paz | Punti 1 |
| Controllo programmabile freq. Card. paz | Punti 1 |
| Possibilità immagazinamento dati P.A. e F.C. | Punti 0,5 |
| Allertamento valori critici P.A. e F.C. | Punti 0,5 |
| Produzione dialisato ultrapuro con ultrafiltri | Punti 1 |

Indicare “si” se l’apparecchiatura è in possesso del requisito indicato, “no” se ne è sprovvista, specificare ove richiesto ; le affermazioni e le specifiche in scheda vanno supportate da adeguata documentazione da allegare; ciascuna delle schede deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta.

ALLEGATO 5/2

SCHEDA “RIEPILOGO CARATTERISTICHE”

LOTTO “B”

Valutazione apparecchiature: scheda riepilogativa per il lotto “B”      ( Metodiche depurative “ad alti flussi”)

| Ditta sigla e codice apparecchiatura |  |
| --- | --- |
| CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE |  |
| Adeguamento elettrico norme CEI |  |
| Copertura assicurativa |  |
| Sistema di ago singolo |  |
| Qb 0-500 ml/min |  |
| Qd 250-700 ml/min |  |
| Rilevamento perdita ematica |  |
| Controllo e visualizzazione di pressione venosa, conducibilità, temperatura circuito dialisi |  |
| Controllo e programmazione perdita oraria ultrafiltrato. |  |
| Rilevamento preciso istantaneo ed affidabile della presenza di bolle d’aria con sistema ad ultrasuoni ad ultrasuoni |  |
| Pompa eparina incorporata |  |
| Interfaccia a rete seriale |  |
| Sistema di infusione controllato in postdiluizione e.v. ad alta precisione, programmabile con un minimo di 2 litri/ora, provvisto di controllo e visualizzazione in tempo reale delle infusioni ed allertamento immediato e sicuro in caso di passaggio di bolle d’aria e rilievo di fine infusione,controllo manometrico del circuito di infusione. |  |
| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI ( p. 20) |  |
| Sistema monoago a doppia pompa (oltre la reinfusione) | Punti 2 |
| Sistema di infusione controllato in postdiluizione |  |
| : quantità massima di infusione non inferiore a lt 4/ora | Punti 0,5 |
| Infusione programmabile in prediluizione | Punti 1 |
| Facile passaggio monoago biago e viceversa | Punti 0,25 |
| Variazione di: |  |
| Sodio | Punti 1 |
| Bicarbonato | Punti 0,50 |
| Profilo di: |  |
| Sodio | Punti 1 |
| Bicarbonato | Punti 0,50 |
| Allertamento e/o controllo backfiltration | Punti 0,5 |
| Allertamento e/o controllo PH | Punti 0,25 |
| Controllo e visualizzazione calo ponderale calcolato | Punti 0,25 |
| Controllo e visualizzazione del sangue trattato | Punti 0,25 |
| Controllo e visualizzazione del tempo di dialisi | Punti 0,25 |
| Controllo e visualizzazione dell’ultrafiltrato rimosso | Punti 0,25 |
| Profili programmabili dell’U.F. | Punti 2 |
| Controllo e visualizzazione pressione prefiltro | Punti 0,25 |
| Controllo e visualizzazione TMP | Punti 0,25 |
| Sistemi di controllo del volume ematico, | Punti 1 |
| Sistema controllo adeguatezza dialitica ( sensore urea) | Punti 1 |
| Sistema controllo temperatura per ricircolo FAV | Punti 1 |
| Controllo programmabile press Art. Paz. | Punti 1 |
| Controllo programmabile freq. Card. Paz. | Punti 1 |
| Possibilità immagazzinamento dati P.A. e F.C. | Punti 0,5 |
| Allertamento valori critici P.A. e F.C. | Punti 0,5 |
| Produzione dialisato ultrapuro con ultrafiltri | Punti 1 |
| Produzione di infusato ON-LINE | Punti 1 |
| Possibilità di Emodiafiltrazione a camere separate | Punti 1 |

Indicare “si” se l’apparecchiatura è in possesso del requisito indicato, “no” se ne è sprovvista, specificare ove richiesto ; le affermazioni e le specifiche in scheda vanno supportate da adeguata documentazione da allegare; ciascuna delle schede deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta.

ALLEGATO 5/3

SCHEDA “RIEPILOGO CARATTERISTICHE”

LOTTO “C”

Valutazione apparecchiature: scheda riepilogativa per il lotto “C”      ( Emofiltrazione)

| Ditta sigla e codice apparecchiatura |  |
| --- | --- |
| CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE |  |
| Adeguamento elettrico norme CEI |  |
| Copertura assicurativa |  |
| Qb: fino a 500 ml/min |  |
| Qinf: non inferiore a 350 ml/min |  |
| Rilevamento perdite ematiche |  |
| Controllo, visualizzazione e allertamento in tempo reale di Qb, pressione arteriosa e venosa, ultrafiltrazione e reinfusione, temperatura infusato |  |
| Controllo e programmazione perdita oraria ultrafiltrato |  |
| Rilevamento preciso, istantaneo ed affidabile della presenza di bolle d’aria, con sistema ad ultrasuoni |  |
| Pompa eparina incorporata |  |
| Interfacce a rete seriali |  |
| # CARATTERISTICHE PREFERENZIALI ( p. 22) |  |
| Controllo e visualizzazione calo ponderale calcolato | Punti 0,5 |
| Controllo e visuliazzazione tempo di trattamento | Punti 1 |
| Controllo e visualizzazione sangue trattato | Punti 0,5 |
| Controllo e visualizzazione ultrafiltrato rimosso | Punti 3 |
| Controllo e visualizzazione liquidi infusi | Punti 3 |
| Controllo e visualizzazione TMP | Punti 2 |
| Ritmo infusione: |  |
| -non inferiore a 20 litri/ora in prediluizione | Punti 2 |
| -non inferiore a 15 litri/ora in pre-post diluizione | Punti 2 |
| Variazione, profilo di ultrafiltrazione | Punti 2 |
| Controllo programmazione press. Art. Paz. | Punti 1 |
| Contyrollo programmazione freq. Card. Paz. | Punti 1 |
| Possibilità immgazzinamento dati P.A. e F.C. | Punti 0,5 |
| Allertamento valori critici P.A. e F.C. | Punti 0,5 |
| Produzione infusato ON-LINE | Punti 3 |

Indicare “si” se l’apparecchiatura è in possesso del requisito indicato, “no” se ne è sprovvista, specificare ove richiesto ; le affermazioni e le specifiche in scheda vanno supportate da adeguata documentazione da allegare; ciascuna delle schede deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta.

Allegato 5/4

SCHEDA” RIEPILOGO CARATTERISTICHE”

“LOTTO D”

Valutazione apparecchiature :scheda riepilogativa lotto “D” (Terapie sostitutive continue)

| Ditta sigla e codice apparecchiatura |  |
| --- | --- |
| # CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE |  |
| Adeguamento elettrico norme CEI |  |
| Copertura assicurativa |  |
| Qb: da 10 a 180 cc/min |  |
| Qd: da 0 a 2500 cc/h |  |
| Quf: da 0 a 2000 cc/h |  |
| Controllo e programmazione perdita oraria ultrafiltrato |  |
| Rilevamento perdite ematiche |  |
| Rilevamento bolle d’aria con sistema ad ultrasuoni |  |
| Pompa eparina incorporata |  |
| Interfaccia a rete seriale |  |
| Sistema controllato di infusione da 100 a 2000 ml/h |  |
| # REQUISITI PREFERENZIALI ( p. 22 ) |  |
| # Sistema con pompe peristaltiche separate di dialisato soluzione di reinfusione ed ultrafiltrazione | Punti 2 |
| # Possibilità di infusione programmabile in prediluizione e/o in pre-postdiluizione | Punti 2 |
| # Controllo e visualizzazione ultrafiltrato | Punti 4 |
| # Possibilità di incremento ultrafiltrato/ora almeno fino a 5000 cc/ora | Punti 4 |
| # Controllo e visualizzazione infusione programmata | Punti 4 |
| # Controllo e visualizzazione pressione prefiltro | Punti 1 |
| # Controllo e visualizzazione TMP | Punti 1 |
| # Possibilità riscaldamento liquido dialisi | Punti 2 |
| # Possibilità riscaldamento liquido di infusione | # Punti 2 |

Indicare “si” se il materiale è in possesso del requisito indicato, “no” se ne è sprovvista, specificare ove richiesto ; le affermazioni e le specifiche in scheda vanno supportate da adeguata documentazione da allegare; ciascuna delle schede deve essere timbrata e firmata dal Legale rappresentante della Ditta.

ALLEGATO 5/5

SCHEDA “RIEPILOGO CARATTERISTICHE”

LOTTO “A”

Valutazione materiali: scheda riepilogativa per il lotto “A”        ( Emodialisi bicarbonato standard)

| Ditta sigla e codice apparecchiatura |  |
| --- | --- |
| FILTRI |  |
| Formato capillare. Area dializzante: n. 4 diverse aree dializzanti comprese tra da 0,7 ed un massimo di 1,8 mq.(*) Reggifiltro per ogni singola apparecchiatura. | (*) Obbligatoria un’area filtrante compresa tra 0,7 e 0,9 mq per le dialisi pediatriche |
| MEMBRANE |  |
| Membrane sintetiche a basso flusso N.B. = Sterilizzazione Gamma o Vapore | Obbligatorie Obbligatoria |
| Clearance dell’urea a Qb di 300 ml/min e sup. Mq 1.0 =/> 200 ml/min | Punti 3 |
| Coefficiente di ultrafiltrazione (Qf): da 6 a 9 ml/mmHg/h/Mq | Punti 3 |
| Altre aree dializzanti offerte in aggiunta a quelle obbligatorie: - 1 area in più delle obbligatorie - 2 o più aree in più delle obbligatorie | Punti 2 Punti 4 |
| SOLUZIONE DIALISI |  |
| Composizione come da tabella allegata “4/1” | Obbligatoria |
| La proporzione delle diverse formule da fornire verrà stabilita dal responsabile della Divisione di Nefrologia. |  |
| Fornitura di dialisato sterile e apirogeno - cartuccia o sacca bicarbonato + soluzione acida sterile - concentrato basico sterile + concentrato acido sterile - Perfetta compatibilità con l’apparecchiatura dialitica offerta, con tempo di dialisi previsti fino a 5 ore | Punti 4 Punti 1 Punti 1 |
| LINEE |  |
| - Arteriose, venose, venose monoago, per adulti e pediatriche (*),sterilizzazione gamma o vapore, con set eparina e set fisiologica incorporato, (il tutto certificato perfettamente adattabile all’apparecchiatura proposta con specifica scritta anche in offerta) - Tubo antikinking ed anticoiling - Set a T incorporato o scorporato tra ago fistola e linea arteriosa - Bassa cessione di ftalati per tutta la linea. | (*) N.B. Si intendono per “pediatriche” linee che abbiano un volume di riempimento complessivo non superiore a 100 ml Obbligatorio Punti 1 Punti 1 Punti 1 |
| N.B. Percentuale totale linee monoago necessarie 5%. Set a Y per emodialisi monoago completi di connettore luer lock e clamps- 5% |  |
| Coppia aghi fistola 15 e/o16 G. | Obbligatorio |
| DISINFETTANTI |  |
| Devono avere la massima compatibilità con l’apparecchiatura offerta Sono proponibili due sistemi: - sistema di disinfezione chimica con soluzioni disinfettanti e disincrostanti - sistema di disinfezione mista (a caldo e chimica con soluzioni disinfettanti e disincrostanti), ovvero sistema si autoclavaggio a 100° + soluzione disincrostante documentazione formale attività disinfettante e disincrostante e tempo di allontanamento del prodotto dal circuito di dialisi N.B. L’offerta deve prevedere un ciclo di disinfezione dopo ogni seduta dialitica | Punti 1 Punti 2 |

Indicare “si” se il materiale è in possesso del requisito indicato, “no” se ne è sprovvista, specificare ove richiesto ; le affermazioni e le specifiche in scheda vanno supportate da adeguata documentazione da allegare; ciascuna delle schede deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta.

ALLEGATO 5/6

SCHEDA “RIEPILOGO CARATTERISTICHE”

LOTTO “B”

Valutazione materiali: scheda riepilogativa per il lotto “B”      ( Metodiche depurative “ ad alti flussi “)

| Ditta sigla e codice apparecchiatura |  |
| --- | --- |
| FILTRI |  |
| Formato capillare Area dializzante: n. 3 diverse aree dializzanti comprese tra da 0,7 ed un massimo di 1,8 mq., con almeno una ad uso pediatrico (*) Reggifiltro per ogni singola apparecchiatura. | (*) N.B. Obbligatoria un’area filtrante compresa tra 0,7 e 1,0 mq per le dialisi pediatriche Obbligatorio |
| Coefficiente di ultrafiltrazione tra 20 e 60 ml/mmHg/h/mq. Reggifiltri per ogni apparecchiatura | Punti 3 |
| MEMBRANE ad alti flussi |  |
| AN69 o poliamide o polimetilmetacrilato o polisulfone o polisulfone HF + polisulfone LF | Obbligatorie |
| - Alta Clearance della B2-microglobulina (anche per adsorbimento) da comprovare con idonea documentazione scientifica: differenza di concentrazione tra sangue da filtrare all’ingresso del filtro e sangue filtrato all’uscita del filtro superiore al 30% . | Punti 1 |
| Altre aree dializzanti offerte in aggiunta a quelle obbligatorie: - 1 area in più delle obbligatorie - 2 o più aree in più delle obbligatorie Se viene offerta oltre la HDF classica anche la PFD si richiedono le membrane con superficie adeguate alle prestazioni pediatriche e per adulti | Punti 2 Punti 4 Punti 2 |
| SOLUZIONE PER DIALISI E PER INFUSIONI ENDOVENOSE |  |
| Fornitura di dialisato sterile e apirogeno - cartuccia o sacca bicarbonato + soluzione acida sterile - concentrato basico sterile + concentrato acido sterile - Perfetta compatibilità con l’apparecchiatura dialitica offerta, con tempio di dialisi previsti fino a 5 ore | Punti 4 Punti 1 Punti 1 |
| Fornitura di : - Liquidi di infusione N.B. Le dialisi di questo lotto richiedono una infusione e.v. variabile da 12 a 15 litri in emodiafiltrazzione tradizionale (requisito obbligatorio: la totale sterilità e apirogenicità del prodotto) |  |
| LINEE |  |
| Arteriose, venose, venose monoago, per adulti e pediatriche (*) sterilizzazione gamma o vapore, con set eparina e set fisiologica incorporato, (il tutto certificato perfettamente adattabile all’apparecchiatura proposta con specifica scritta anche in offerta) - Tubo antikinking ed anticoiling - Set a T incorporato o scorporato tra ago fistola e linea arteriosa - Bassa cessione di ftalati per tutta la linea. | (*) N.B. Si intendono per “pediatriche” linee che abbiano un volume di riempimento complessivo non superiore a 100 ml Obbligatorio Punti 1 Punti 1 Punti 1 |
| Set completo per infusione in postdiluizione ed in pre – postdiluizione. Perfetta compatibilità con l’apparecchiatura offerta (specifica scritta anche in offerta). N.B. Percentuale totale linee monoago necessarie 5% - Set a Y per emodialisi monoago completo di connettori luer-lock e clamps 5% |  |
| coppia aghi fistola 15 e/o 16 G. | Obbligatorio |
| DISINFETTANTI |  |
| Devono avere la massima compatibilità con l’apparecchiatura offerta Sono proponibili due sistemi: - sistema di disinfezione chimica con soluzioni disinfettanti e disincrostanti - sistema di disinfezione mista (a caldo e chimica con soluzioni disinfettanti e disincrostanti), ovvero sistema di autoclavaggio a 100° + soluzione disincrostante documentazione formale attività disinfettante e disincrostante e tempo di allontanamento del prodotto dal circuito di dialisi N.B. L’offerta deve prevedere un ciclo di disinfezione dopo ogni seduta dialitica | Punti 1 Punti 2 |

Indicare “si” se il materiale è in possesso del requisito indicato, “no” se ne è sprovvista, specificare ove richiesto ; le affermazioni e le specifiche in scheda vanno supportate da adeguata documentazione da allegare; ciascuna delle schede deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta.

ALLEGATO 5/7

SCHEDA “RIEPILOGO CARATTERISTICHE”

LOTTO “C”

Valutazione materiali: scheda riepilogativa per il lotto “C”      ( Emofiltrazione )

| Ditta sigla e codice apparecchiatura |  |
| --- | --- |
| FILTRI |  |
| Formato capillare. Filtri capillari.n. 3 Area dializzante comprese tra 1.0 e 2,4 mq.(*) | (*) N.B. Nell’ambito delle tre diverse aree dializzanti proposte dovrà, comunque, essere offerta obbligatoriamente una area dializzante minima compresa tra 1,0 e 1,3 mq. Per le esigenze pediatriche |
| Coefficiente di ultrafiltrazione tra 40 e 80 ml/mmHg/h./mq. Reggifiltri per ogni apparecchiatura | Punti 3 |
| MEMBRANE per emofiltrazione |  |
| Poliamide o AN69 o polisulfone. | Obbligatorie |
| Alta Clearance della B2 microglobulina (anche per adsorbimento) da comprovare con idonea documentazione scientifica: differenza di concentrazione tra sangue da filtrare all’ingresso del filtro e sangue filtrato all’uscita del filtro superiore al 30% . | Punti 1 |
| Presenza di almeno una ulteriore misura tra mq. 2.1 e 2.4 | Punti 2 |
| Presenza di almeno una ulteriore misura tra mq. 1.6 e 1.8 | Punti 2 |
| Presenza di almeno una ulteriore misura tra mq .1.3 e 1.4 | Punti 2 |
| LIQUIDI INFUSIONE |  |
| Devono rispettare i limiti (concentrazioni finali ) indicati nell’apposita tabella allegata “4/1”. | Obbligatorio |
| N.B. = Requisito obbligatorio la totale sterilità e apirogenicità del prodotto; Dovrà essere garantita e certificata ( allegare referenze scientifiche) la totale purezza ed apirogenicità delle soluzioni prodotto “on-line” - numero sacche offerte per emofiltrazione fino a 40 lt. Per seduta - numero sacche offerte per emofiltrazione fino a 30 lt. Per seduta | Punti 5 Punti 2 |
| LINEE |  |
| Arteriose, venose, per adulti e pediatriche (*) sterilizzazione non ETO, con set eparina e set fisiologica incorporato, set completo per infusione in pre o pre-post diluizione, set ultrafiltrato (il tutto certificato perfettamente adattabile all’apparecchiatura proposta con specifica scritta anche in offerta) - Tubo antikinking ed anticoiling - Set a T incorporato o scorporato tra ago fistola e linea arteriosa - Bassa cessione di ftalati per tutta la linea. | (*) N.B. Si intendono per “pediatriche” linee che abbiano un volume di riempimento complessivo non superiore a 100 ml Obbligatorio Punti 1 Punti 1 Punti 1 |
| Coppia aghi fistola mis. 15 e/o 16 G. | Obbligatorio |

Indicare “si” se il materiale è in possesso del requisito indicato, “no” se ne è sprovvista, specificare ove richiesto ; le affermazioni e le specifiche in scheda vanno supportate da adeguata documentazione da allegare; ciascuna delle schede deve essere timbrata e firmata dal Legale rappresentante della Ditta.

Allegato 5/8

SCHEDA” RIEPILOGO CARATTERISTICHE”

LOTTO “D”

Valutazione materiali: scheda riepilogativa lotto “D” (Terapie sostitutive continue)

| Ditta sigla e codice apparecchiatura |  |
| --- | --- |
| FILTRI |  |
| Formato capillare n. 2 Aree dializzanti comprese tra 0.3 e 0.9 mq | Obbligatorie |
| Coeff. Di ultrafiltrazione da 15 a 40 ml/mmHg/h/mq Reggifiltro per ogni apparecchiatura | Punti 5 |
| # Membrane ad alti flussi |  |
| # Poliamide o AN 69 o Polisulfone | Obbligatorio |
| Altre aree dializzanti offerte in aggiunta a quelle obbligatorie: # 1 area in più delle obbligatorie tra 0,3 e 0,5 mq | Punti 3 |
| # Soluzioni dialisi e reinfusione |  |
| # Dialisato sterile ed apirogeno in sacche | Obbligatorio |
| # Reinfusato sterile ed apirogeno in sacche | Obbligatorio |
| - numero sacche offerte per emodiafiltrazione fino a 30 lt. Per seduta - numero sacche offerte per emodiafiltrazione fino a 20 lt. Per seduta # numero sacche offerte per emofiltrazione fino a 30 lt. Per seduta - numero sacche offerte per emofiltrazione fino a 20 lt. Per seduta | Punti 4 Punti 2 Punti 4 Punti 2 |
| # Linee |  |
| # Kit completo di linee arteriose,venose, set eparina, set fisiologica incorporato | Obbligatorio |
| # Set a T incorporato, scorporato | Punti 1 |
| # Set completo per infusione in postdiluizione # Set completo per infusione in prediluizione (se richiesto) | Obbligatorio Punti 1 |
| # Set completo di linea dialisi per HDF | Obbligatorio |
| # Set completo di ultrafiltrazione | # Obbligatorio |

Indicare “si” se il materiale è in possesso del requisito indicato, “no” se ne è sprovvista, specificare ove richiesto ; le affermazioni e le specifiche in scheda vanno supportate da adeguata documentazione da allegare; ciascuna delle schede deve essere timbrata e firmata dal Legale rappresentante della Ditta.

#### SCHEDA TECNICA

##### IMPIANTO ACQUA

Scheda tecnica di una apparecchiatura (bi-osmosi) pere il trattamento    dell’acqua per emodialisi atta ad alimentare fino a 20 posti letto ,

Anello di distribuzione dell’acqua    in materiale    sterilizzabile chimicamente.

Apparecchiature relative al pretrattamento dell’acqua di rete (clorazione filtrazione addolcimento declorazione) ;

Dissalatori con modello a doppio stadio (bi-osmosi)

Impiego di un sistema automatico di sanatizzazione dei dissalatori e del circuito di distribuzione dell’acqua ai reni con quadro elettrico con PLC in grado di gestire anche automaticamente le operazioni di disinfezione periodiche dell’impianto;

Acquisizione di un conducimetro da installare in sala dialisi.

Conformità alle vigenti legislazioni

##### LETTI BILANCIA

Letti bilancia con le seguenti caratteristiche di minima:

Struttura di base ad ingombro particolarmente ridotto;

Gli organi    principali di pesatura su cui il letto deve poggiare direttamente devono essere in acciaio al Wolframio per consentire una elevata e duratura sensilbilità della bilancia, e devono essere racchiuse in un sistema contro le infiltrazioni di polvere e liquidi.

Letto dotato di rete a tre snodi con comando a manovella, in tubolare d’acciaio con pannelli portanti a maglia elettrosaldata rigida .

Deve consentire la posizione di Trendelemburg.

Testata di lettura    deve essere di tipo analogico    con possibilità di letture da entrambe le parti corredata di dispositivo di tara per consentire l’azzeramento.

Portata    minima KG 0/150 con una scala di sensibilità di 50 gr. Ed una sensibilità della tara    di 10 gr.

Depennati in data 23.09.1999:

- N°    13 letti bilancia, in possesso delle caratteristiche di cui alle unite schede tecniche;

- N° 04 letti bilancia in possesso delle caratteristiche di cui alle unite schede tecniche;

- N° 3 Letti bilancia in possesso delle caratteristiche di cui alle unite schede tecniche;

- N°    01 fornitura, installazione e collaudo di impianto di bi-osmosi per il trattamento dell’acqua per emodialisi atta ad alimentare fino a 20 posti letto, in possesso delle caratteristiche di cui alle unite schede tecniche.