##### ASTA PUBBLICA DISPOSITIVI PER DIALISI

##### SCHEDA TECNICA

# Filtri per emodialisi standard

LOTTO N°1

N° 1000 filtri capillari con area filtrante 1,3 m2, membrana sintetica a basso flusso (polisulfone, polimetilmetacrilato), coefficiente di ultrafiltrazione compreso tra 5-15 ml/mmHg/ora, clearance dell’urea pari o maggiore a 200 cc/min a QB 300 ml/min, sterilizzazione gamma o vapore.

###### Importo a base d’asta £.37.000.000

LOTTO N° 2

N° 400 filtri capillari con area filtrante 1,6 m2, membrana sintetica a basso flusso (polisulfone, polimetilmetacrilato), coefficiente di ultrafiltrazione tra 5-15 ml/mmHg/ora, clearance dell’urea maggiore di 200 cc/min a QB 300 ml/min, sterilizzazione gamma o vapore.

###### Importo a base d’asta £.16.200.000

LOTTO N° 3

N° 900 filtri capillari con area filtrante 1,4 – 1,5 m2, membrana sintetica a basso flusso o mista (poliamide, excebrane), coefficiente di ultrafiltrazione tra 5-15 ml/mmHg/ora, clearance dell’urea maggiore di 200 cc/min a QB 300 ml/min, sterilizzazione gamma o vapore.

###### Importo a base d’asta £.33.750.000

## LOTTO N° 4

N° 1000 filtri capillari con area filtrante 1,3 –1,4 m2, membrana in cellulosa modificata (diacetato di cellulosa, emophan) , coefficiente di ultrafiltrazione tra 5-15 ml/mmHg/ora, clearance dell’urea pari o maggiore a 200 cc/min a QB 300 ml/min, sterilizzazione gamma o vapore.

- Importo a base d’asta £.19.000.000

### LOTTO N°5

N° 100 filtri per emodialisi standard, formato capillare, con membrana sintetica a basso flusso (polisulfone, polimetilmetacrilato, policarbonato, etc.), coefficiente di ultrafiltrazione tra 5-10 ml/mmHg/ora, clearance dell’urea pari o maggiore a 150 cc/min a QB 300 ml/min, con area filtrante 0,7 –0,8 m2, sterilizzazione gamma o vapore.

###### Importo a base d’asta £.3.450.000

#### LOTTO N°6

N° 100 filtri per emodialisi standard, formato capillare, con membrana sintetica a basso flusso (polisulfone, polimetilmetacrilato, policarbonato, etc.) , coefficiente di ultrafiltrazione tra 5-10 ml/mmHg/ora, clearance dell’urea pari o maggiore a 150 cc/min a QB 300 ml/min, con area filtrante 1 – 1,2 m2, sterilizzazione gamma o vapore.

###### Importo a base d’asta £.3.550.000

LOTTO N°7

N° 200 filtri per emodialisi standard, formato capillare, con membrana in cellulosa modificata (diacetato di cellulosa, emophan), coefficiente di ultrafiltrazione tra 5-10 ml/mmHg/ora, clearance dell’urea pari o maggiore a 180 cc/min a QB 300 ml/min, con area filtrante 1 – 1,2 m2, sterilizzazione gamma o vapore.

###### Importo a base d’asta £.3.900.000

# Filtri per emofiltrazione

LOTTO N°8

N° 700 filtri capillari per emofiltrazione standard con membrana sintetica ad alto flusso (poliamide, AN69), area filtrante 2,1 m2, coefficiente di ultrafiltrazione tra 50 a 80 ml/mmHg/ora, sterilizzazione gamma o vapore.

###### Importo a base d’asta £.87.150.000

LOTTO N°9

N° 150 filtri capillari per emofiltrazione standard con membrana sintetica ad alto flusso (poliamide, polisulfone, AN69), area filtrante 1,6 – 1,8 m2, coefficiente di ultrafiltrazione da 40 a 70 ml/mmHg/ora, sterilizzazione gamma o vapore.

###### Importo a base d’asta £.10.125.000

LOTTO N°10

N° 125 filtri capillari per emofiltrazione continua con membrane sintetiche ad alto flusso (poliamide, polisulfone), area filtrante 0,2 – 0,6 m2, coefficiente di ultrafiltrazione da 15 a 40 ml/mmHg/ora, sterilizzazione gamma o vapore.

###### Importo a base d’asta £.15.070.000

# Filtri per emodiafiltrazione

LOTTO N°11

N° 450 filtri capillari per emodiafiltrazione standard con membrana sintetica ad alto flusso (AN69, polisulfone, poliamide, polimetilmetacrilato), area filtrante 1,6 – 1,7 m2, coefficiente di ultrafiltrazione da 30 a 50 ml/mmHg/ora, sterilizzazione gamma o vapore.

###### Importo a base d’asta £.40.500.000

# Linee artero-venose per apparecchiature Gambro AK10 in dotazione al reparto

LOTTO N°12

N° 3000 coppie di linee arterovenose sterilizzazione non ETO:

- linee arteriose dotate di set eparina incorporato, set fisiologica incorporato, spezzone pompa a basso rilascio di materiale plastico TOTM/DOA, tubo antikinking di spessore di almeno mm 1,2, perforatore per soluzione di lavaggio, le linee devono possedere sui connettori la marcatura in codice colore non a contatto con il sangue.

- linee venose con punto di infusione separato da pozzetto venoso, tubo antikinking di spessore di almeno mm 1,2, sacca priming collegata, clamp sul rientro venoso e sulle vie del pozzetto venoso; devono possedere sui connettori la marcatura in codice colore non a contatto con il sangue.

###### Importo a base d’asta £.15.600.000

LOTTO N°13

N° 1000 coppie di linee arterovenose sterilizzazione non ETO con caratteristiche uguali al LOTTO N°12 ma di dimensioni pediatriche.

###### Importo a base d’asta £.12.100.000

LOTTO N°14

N° 500 coppie di linee arterovenose per emodialisi ad ago singolo, sterilizzazione non ETO:

- linee arteriose, dotate di pozzetto per dialisi monoago, dotate di set eparina incorporato, set fisiologica incorporato, spezzone pompa a basso rilascio di materiale plastico TOTM/DOA, tubo antikinking di spessore di almeno mm 1,2, perforatore per soluzione di lavaggio, le linee devono possedere sui connettori la marcatura in codice colore non a contatto con il sangue

- linee venose con punto di infusione separato da pozzetto venoso, tubo antikinking di spessore di almeno mm 1,2, sacca priming collegata, clamp sul rientro venoso e sulle vie del pozzetto venoso; devono possedere sui connettori la marcatura in codice colore non a contatto con il sangue.

###### Importo a base d’asta £.3.450.000

LOTTO N°15

N° 250 coppie di linee arterovenose per emodialisi ad ago singolo, sterilizzazione non ETO come LOTTO N°12 ma di dimensioni pediatriche.

###### Importo a base d’asta £.3.025.000

LOTTO N°16

N° 1050 kit per emofiltrazione standard costituito da: linee A/V come LOTTO N°12 + multiconnettore ad 8 vie + linea per infusione e linea ultrafiltrato.

###### Importo a base d’asta £.26.400.000

LOTTO N°17

N° 150 kit per emofiltrazione continua costituito da linee A/V come LOTTO N°12 + multiconnettore 8 vie + linea per infusione e linea ultrafiltrato per emofiltrazione continua.

###### Importo a base d’asta £. 3.915.000

LOTTO N°18

N° 500 coppie di linee A/V come LOTTO N°12 e corredate di circuito d’infusione per dialisi ad alti flussi.

###### Importo a base d’asta £.7.050.000

LOTTO N°19

N° 475 kit per emodiafiltrazione a camere separate (PFD) composto da linee A.V. come LOTTO N°12 e linee per infusione, linee per ultrafiltrazione e linee di protezione al manometro perfettamente adattabile ad apparecchiature MULTIMAT BELLCO; il 20% delle suddette linee artero-venose devono essere dotate di pozzetto sulla linea arteriosa ma soprattutto di spezzone pompa sangue sulla linea venosa per emodialisi monoago a doppia testata.

Importo a base d’asta £.11.400.000

LOTTO N°20

N° 175 kit per emodiafiltrazione standard composto da linee A.V. come LOTTO N°12 corredate da linee per infusione perfettamente adattabile ad apparecchiature MULTIMAT BELLCO; il 20% delle suddette linee artero-venose devono essere dotate di pozzetto sulla linea arteriosa ma soprattutto di spezzone pompa sangue sulla linea venosa per emodialisi monoago a doppia testata.

###### Importo a base d’asta £.1.600.000

# Soluzioni per emodialisi

Per quanto riguarda la composizione del liquido di dialisi la proporzione delle diverse forme da fornire verrà stabilita dal responsabile della Divisione di Nefrologia. La tabella seguente evidenzia i limiti minimi e massimi di composizione del liquido di dialisi:

Na 138-140 mmol/l, K 0-3 mm/l, Ca 1,25-2 mmol/l, acetato 3-8 mmol/l, bicarbonato 31-35 mmol/l, Cl 105-110 mmol/l, Mg 0,5-0,75 mmol/l, Glucosio 0-1 g/l.

LOTTO N°21

N° 2750 soluzione concentrata acida in contenitori da lt 5 + basica, sterile, in contenitori da lt 10 per bicarbonato-dialisi

###### Importo a base d’asta £.37.000.000

## LOTTO N°22

N° 2250 cartucce di concentrato per bicarbonato-dialisi in polvere in contenitori da gr. 650/750 corredate da n° 2250 sacche di concentrato formula acida da lt 5, adattabili ad apparecchiature Gambro

###### Importo a base d’asta £.32.175.000

# Soluzioni per infusioni endovenose

Per quanto riguarda la composizione del liquido sterile per infusione endovenosa suddette e la proporzione delle diverse forme da fornire verrà stabilita dal responsabile della Divisione di Nefrologia. La tabella seguente evidenzia i limiti minimi e massimi di composizione del liquido di dialisi:

Na 138-143 mmol/l, K 1-3 mm/l, Ca 0-1,75 mmol/l, acetato 3-5 mmol/l, bicarbonato 30-40 mmol/l, Cl 105-110 mmol/l, Mg 0,5-0,75 mmol/l, Glucosio 0-1 g/l.

LOTTO N°23

N° 7250 sacche in pluricon o PVC medicale per emofiltrazione, emodiafiltrazione, PFD a due scomparti da litri 4,5 + litri 0,5 di soluzione tampone di bicarbonato.

###### Importo a base d’asta £.82.650.000

# Cateteri per incannulamento temporaneo di vasi centrali per emodialisi

## LOTTO N°24

N° 270 cateteri a doppio lume in poliuretano di calibro 10,5-11,5 F, lunghezza cm 20 con tappi perforabili e clamps di chiusura, linee di estensione diritte o curvate a 180° in gomma di silicone flessibili e resistenti a ripetuti clampaggi.

- N° 270 aghi introduttori 16-18 G

- N° 270 dilatatori

- N° 270 anime metalliche in acciaio inossidabile da cm 60-70, graduate, con doppia punta utilizzabile sia dal lato ricurvo che dal lato diritto, di calibro 0,35”-0,38”

###### Importo a base d’asta £.25.785.000

LOTTO N°25

- N° 60 cateteri a doppio lume in poliuretano di calibro 10,5-11,5 F, lunghezza cm 24-25 con tappi perforabili e clamps di chiusura, linee di estensione diritte o curvate a 180° in gomma di silicone flessibile e resistente a ripetuti clampaggi.

- N°60 aghi introduttori 16-18 G

- N°60 dilatatori

- N°60 anime metalliche in acciaio inossidabile da cm 60-70, graduate, con doppia punta utilizzabile sia dal lato ricurvo che dal lato diritto, di calibro 0,35”-0,38”

###### Importo a base d’asta £.6.030.000

## LOTTO N°26

- N° 60 cateteri a doppio lume in poliuretano di calibro 10,5-11,5 F, lunghezza cm 15 con tappi perforabili e clamps di chiusura, linee di estensione curvate a 180° in gomma di silicone flessibile e resistente a ripetuti clampaggi.

- N°60 aghi introduttori 16-18 G

- N°60 dilatatori

- N°60 anime metalliche in acciaio inossidabile da cm 60-70, graduate, con doppia punta utilizzabile sia dal lato ricurvo che dal lato diritto, di calibro 0,35”-0,38”

###### Importo a base d’asta £.5.730.000

LOTTO N°27

- N° 40 cateteri a lume singolo in poliuretano di calibro 8 F, lunghezza cm 20 con tappi perforabili e clamps di chiusura, linee di estensione diritte o curvate a 180° in gomma di silicone flessibile e resistente a ripetuti clampaggi.

- N°40 aghi introduttori 16-18 G

- N°40 dilatatori

- N°40 anime metalliche in acciaio inossidabile da cm 60-70, graduate, con doppia punta utilizzabile sia dal lato ricurvo che dal lato diritto, di calibro 0,35”-0,38”

###### Importo a base d’asta £.3.020.000

LOTTO N°28

- N° 60 cateteri a lume singolo in poliuretano di calibro 8 F, lunghezza cm 24-25 con tappi perforabili e clamps di chiusura, linee di estensione dritte o curvate a 180° in gomma di silicone flessibile e resistente a ripetuti clampaggi.

- N°60 aghi introduttori 16-18 G

- N°60 dilatatori

- N°60 anime metalliche in acciaio inossidabile da cm 60-70, graduate, con doppia punta utilizzabile sia dal lato ricurvo che dal lato diritto, di calibro 0,35”-0,38”

###### Importo a base d’asta £.3.930.000

LOTTO N°29

- N° 10 cateteri a lume singolo o doppio in poliuretano di calibro 6,5 F, lunghezza cm 15 con tappi perforabili e clamps di chiusura, linee di estensione diritte o curvate a 180° in gomma di silicone flessibile e resistente a ripetuti clampaggi.

- N°10 aghi introduttori 14 G

- N°10 dilatatori

- N°10 anime metalliche in acciaio inossidabile da cm 60-70, graduate, con doppia punta utilizzabile sia dal lato ricurvo che dal lato diritto, di calibro 0,35”-0,38”

###### Importo a base d’asta £.845.000

H) aghi cannula per accesso vascolare in portatori di fistola artero-venosa

LOTTO N°30

N° 12.000 aghi cannula per fistola di calibro 15-16 G con ago siliconato della lunghezza di 2,5-3 cm, tubo in silicone della lunghezza di 15-25 cm con farfalla fissa o mobile, morsetto di chiusura della cannula e tappo di chiusura loer-lock; dispositivo di protezione dell’ago cannula a fine dialisi per prevenire possibili punture accidentali del personale. 
Importo a base d’asta £.16.800.000

I) raccorderia

LOTTO N°31

N° 350 raccordi fistola luer-lock adattati alla connessione delle linee

Importo a base d’asta £.332.500

LOTTO N°32

N° 2100 tappini luer-lock per chiusura di cateteri centrali; tappo non perforabile.

Importo a base d’asta £.630.000

LOTTO N°33

N° 350 doppio cono per connessione linee artero-venose

Importo a base d’asta £.122.500

LOTTO N°34

N° 350 set a Y per emodialisi monoago completo di connettore luer-lock e clamps

Importo a base d’asta £.420.000

L) Disinfettanti e disincrostanti per apparecchiature per emodialisi

LOTTO N°35

N° 800 litri di soluzione disinfettante/disincrostante per apparecchiature dialitiche; biodegradabile al 100%, composto da acido acetico, acido peracetico e perossido di idrogeno.

###### Importo a base d’asta £.9.600.000