##### CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

# ART. 1) - OGGETTO DELL’APPALTO

Forma oggetto del presente appalto la fornitura e la relativa installazione a favore dell’Azienda Ospedaliera “Civico e Benfratelli -G. Di Cristina - M. Ascoli” di Palermo di “ attrezzature sanitarie per i punti anestesiologici delle sale operatorie “    nonché di attrezzature per l’attivazione di n. 2 posti di terapia intensiva presso il Servizio di anestesia e Rianimazione del P.O. “M. Ascoli”, suddiviso in 8 voci, come individuate nel bando di gara.

Le caratteristiche tecniche delle attrezzature sono individuate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato.

# ART. 2)    DECORRENZA DEL    CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

# ART. 3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto verrà aggiudicato secondo i criteri previsti dal combinato disposto dell’art. 65, comma 1, della L.R. 12.01.93 n. 10 e dall’art. 19,comma 1,del D.to Leg.vo n. 358/92 nel testo modificato dal D.to Legislativo n. 402/98 e cioè a favore dell’impresa che avrà offerto il prezzo più basso .

La valutazione di conformità delle attrezzature ai requisiti prescritti sarà effettuata da apposita Commissione nominata dall’Azienda.

# Art. 4)    DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Scheda tecnica e/o depliants illustrativi della Casa produttrice del    prodotto offerto, in originale o in copia autenticata a norma di legge.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana, e qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione rilasciata ai sensi della L.15/68 e 127/97.

Nell’ipotesi di discordanza tra la scheda tecnica ed i depliants illustrativi, si procederà all’esclusione della Ditta che avrà prodotto la documentazione inficiata da tale vizio.

# Art.5) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e

spese, la consegna e la relativa installazione della fornitura entro 45 giorni lavorativi a far tempo    dalla data di ricezione    dell’ordine.

La consegna delle apparecchiature dovrà essere effettuata presso i punti anestesiologici della sale operatorie dell’ARNAS ed il Servizio che saranno dettagliatamente indicati nelle lettere di

ordine .

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

All’atto della consegna    il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia debitamente sottoscritto    dalla quale risultino la quantità, la natura ed il numero di matricola dei

beni consegnati.

In caso di mancata puntuale consegna , totale o parziale , della fornitura l’amministrazione applicherà una penale    pari allo 0,05 %    dell’importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna. Qualora l’importo della penale ecceda il 10% del valore dei beni consegnati    con ritardo , all’amministrazione è data facoltà di risolvere il contratto , incamerare il deposito cauzionale , salvo il diritto al risarcimento del maggior danno , senza che la ditta possa pretendere indennizzi o compensi di sorta.

Art.6) COLLAUDO – VERIFICA

Le apparecchiature    oggetto della fornitura    saranno sottoposte a collaudo – verifica    da parte dell’Amministrazione    che vi provvederà    mediante    proprio personale    tecnicamente idoneo    ovvero mediante personale all’uopo incaricato, in contraddittorio con l’impresa fornitrice    o persona da essa designata, al fine di accertare    che l’apparecchiatura consegnata corrisponda a quella offerta in sede di gara    e che sia perfettamente funzionante .

Nel caso le verifiche    dovessero dare esito negativo ,le apparecchiature non verranno accettate e la      Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro il termine di giorni dieci, dalla contestazione.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà all’aggiudicazione in danno, addebitando alla impresa inadempiente l’onere della maggiore spesa.

Delle operazioni di collaudo si darà atto con la redazione di apposito verbale.

L’assenza della impresa fornitrice sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni    ed ai risultati cui perverrà la commissione in parola.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione non esonerano il fornitore da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo

# Art. 7) ONERI A CARICO DEL FORNITORE

a) rischio del perimento della cosa

sono a carico dell’impresa aggiudicataria    i rischi di perdita e danni all’apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione fino alla data del verbale di colludo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’ente.

b) garanzia:

l’impresa garantisce il perfetto funzionamento    delle apparecchiature di      che    trattasi per      almeno un      anno a decorrere dalla data                  del

collaudo.

Durante    il      periodo      di garanzia    l’impresa garantisce    a proprie spese

il bene fornito da ogni tipo di inconveniente segnalato dall’amministrazione , salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’ente.

Si precisa, a tal fine,    che l’incertezza sulla causa    che hanno determinato il guasto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto    a carico del quale dovranno gravare    i relativi oneri di

spesa , non potrà in alcun modo incidere    sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa    che rimane comunque

obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

L’impresa deve pertanto , ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente    ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L’impresa è tenuta ad intervenire    entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica .

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore dalla constatazione del guasto.

durante il periodo di garanzia l’impresa deve assicurare il servizio di manutenzione programmata, con frequenza almeno trimestrale.

c) fornitura parti di ricambio

l’impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

# Art.8) SUBALPPALTO

Il subappalto è regolato dall’art.13 del D.Lgvo 20.10.1998 n. 402.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni    o successioni.

# Art.9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti di cui all’art.2, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

# Art. 10) SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alla stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

Sono altresì a carico del fornitore    le spese di qualsiasi genere    relative alla fornitura    come facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura .

# Art.11) RINVIO ALLA NOMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Carmelo Piazza

SCHEDE TECNICHE

VOCE N. 1

- APPARECCHIO PER ANESTESIA

CARATTERITICHE MINIME

·	Ventilatore ad alimentazione Pneumatica adatto ad adulti e bambini

·	A tre gas: aria, O2-  N20 .-

·	Il ventilatore deve essere di tipo volumetrico, ciclato a tempo e limitato a pressione

- 	Deve consentire almeno le modalità di ventilazione:

manuale

spontanea

assistita

CMV

PEEP

·	Disponibilità di curve di flusso selezionabili e funzioni                                                    di trigger regolabili

·	Possibilità di ventilazione a circuito chiuso1 semichiuso, aperto

·	Allarmi sulle funzioni macchina e sulle funzioni pazienti

_-	Monitorizzazione della FiO2

-Esclusione istantanea del protossido in assenza di ossigeno

_-	Interruttore di emergenza O2

-Possibilità di monitoraggio e visualizzazione dei principali parametri respiratori e dégli agenti anestetici

-Presenza gruppo di evacuazione gas

-Completo di circuito paziente, braccio di supporto circuito paziente, carrello

-Rispondente alle Norme CEI EN 60601-1 (62-5) e CEI 62-21.

-Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 46/97 che recepisce la direttiva 93/42/CEE

VOCE n.2

Ventilatore polmonare

Ventilatore polmonare    ad elevate prestazioni da ~Terapia Intensiva per ventilazione    su adulti e bambino

Tecnologia di ultima generazione con aggiornamento senza aggiunta di hardware esterno

Tipi di ventilazione richiesti:

IPPV, IPPV assistita, BIPAP e BI VENT, Autoflow o Automode, ILV (ventilazione sincronizzata), IRV (véntilazione a rapporto invèrtito), PCV~-MMV ASB o PA CPAP.	-	Ventilazione di apnea su tutte le metodiche respiratorie	.- -- - -

Dotato di uno schermo per la visione delle curve di flusso pressione, volume e capnogramma. –

Lo schermo deve inoltre visualizzare il tipo di ventilazione in- uso ed il tipo di software in quel momento in funzione (es. pediatrico/adulti).

Deve essere possibile il monitoraggio di Loops e trends.

Parametri monitorizzati richiesti:

Volume minuto espirato, Volume minuto spontaneo, Volume corrente espirato, Pressione di Picco, Pressione di Plateau, Pressione Media, Pressione minima, Frazione inspirata di 02, EtCO2, Compliance, Resistenza, Autopeep, Frequenza respiratoria totale, Frequenza respiratoria spontanea.

Si richiede inoltre sul display stesso una serie di messaggi di aiuto all'operatore per impostazione dei dati.

Trigger a flusso su tutte le ventilazioni. Funzioni richieste:

- blocco pausa inspiratoria (es. per radiografie in espansione)

- blocco pausa espiratoria (es. per lettura depressione max.)

- broncoaspirazione

La macchina deve avere di serie il nebulizzatore di farmaci.

Dotata di una porta RS 232 per la eventuale stampa dei valori di ventilazione o per la connessione a sistemi computerizzati.

Per la sicurezza del paziente devono essere presenti diversi livelli di allarme sia ottico che acustico (regolabili in intensità).

Allarmi richiesti per i seguenti parametri:

Volume minuto exp./FiO2/Rete/Alimentazione gas/pressione min. e max delle vie aereel Deconnessione paziente

- Circuito espiratorio addizionale oltre a quello in dotazione per evitare il fermo tecnico del ventilatore (per il cambio paziente o per una rottura accidentale>

- umidificatore

- braccio reggi tubi

carrello dedicato

Marchio CE

VOCE n: 3

MONITOR per parametri clinici a 8 tracce, colore, modulare

Monitor a posto letto computerizzato e modulare, con moduli facilmente estraibili e facilnmente intercambiabili per garantire la massima flessibilità    di configurazione per il sistema a modularità    integrata. Display preferibilmente di tipo CRT ad alta risoluzione di formato non inferiore a 15” che consenta la rappresentazione simultanea di 8 morfologie .

Il monitor deve essere totalmente configurabile    mediante apposite finestre    di dialogo e manopola. I colori delle singole morfologie    devono poter essere liberamente assegnati    dall’operatore per ciascun paziente    e mantenere la stessa colorazione in centrale

Per tutti i: messaggi operativi, gli allarmi, le.ànalisi, le finestre-di dialogo, deve essere

possibile la scelta della Lingua Italiana o Inglese, inoltre, deve essere accessibile l'help in linea. Il blocco porta moduli deve essere posizionabile indipendentemente dal display, contenere non meno di 4 moduli. Deve essere possibile collegare in serie più porta moduli ad uno stesso monitor.

Il monitor deve essere collegabile ad altre periferiche, quali ventilatori, pompe ed altre apparecchiature, tramite un dispositivo multiseriale in grado di interfacciare fino a 8 strumenti contemporaneamente.

Trends: acquisizione dei valori di tutti i parametri misurati, con campionamento in continuo e per almeno 24 ore. Visualizzazione dei trends sia in forma grafica che tabellare. Visualizzazione simultanea di trend brevi (30 minuti circa) e morfologie attuali. Capacita di espansione (zoom) del trend.

Esecuzione su comando ovvero predisposizione della stampa dei trends di tutti o dei parametri selezionati , anche ad intervalli predefinibili.

Sono richiesti i seguenti calcoli:

- 	Calcoli: deve, utilizzando i dati direttamente acquisiti ed altri introdotti dall'operatore, eseguire al posto letto calcolo fisiologico fra i quali:

- 	Calcoli emodinamici (indice cardiaco, portata, resistenze sistemiche vascolari e polmonari, lavoro cardiaco sinistro e destro etc.)

- 	Calcoli di ossigenazione (contenuto di ossigeno arterioso e venoso, differenza 02 artero venoso, disponibilità 02 ed indice, consumo di 02, Percentuale di shunt, etc.)

- 	Calcolo dosaggio farmaci: deve calcolare al posto letto le variabili di infusione per il farmaco selezionato. Il sistema deve consentire preferibilmente la configurazione di almeno 20 farmaci e visualizzare e stampare la tabelle di titolazione.

- 	Calcolo di ventilazione (Volume minuto, compliance, spazio morto, ventilazione alveolare,etc.)	-·

- Allarmi: con i limiti impostati regolabili su tutti i parametri e

- visualizzabili- sul display. Configurabili su almèno 3 livelli di gravità. Deve essere possibile la memorizzazione delle forme d'onda e la loro rivisitazione almeno 10 secondi prima e dopo dell'evento preso in considerazione.

- 	Deve essere- possibile la comunicazione- tra i monitors anche in assenza della centrale di 	monitoraggio (bed to bed).

Moduli~richiesti

1 ECG con analisi ST(multiderivazione su un minimo di tre derivazioni contemporaneamente e riconoscimento delle principali aritmie)/respiro

1 NIBP

1 IEP con 2 linee

1 SpO2

1 Gittata cardiaca    + 2 temperature

Tutti i moduli dovranno essere completi di cavi ed accessori d’uso

Centrale di monitoraggio

Centrale modulare per monitoraggio basata su PC sistema operativo Windows con capacità di programmare la presentazione video in funzione del numero dei pazienti monitorizzati

Aggiornabile

La finestra prevista per ogni paziente deve contenere le forme d’onda, i parametri vitali, il nome del paziente, il numero del posto letto ed i messaggi d’allarme

Deve essere possibile puntare un paziente    ed aprire una finestra che consenta l’accesso in dettaglio ai dati    che riguardano un paziente (trend, eventi aritmici etc) con possibilità di aggiuastamenti senza perdere la visione di tutti gli altri pazienti

- Completa di tastiera e mouse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero pazienti: da 1 a 4 o più

Formato dello schermo: programmabile dall'utilizzatore

Informazioni presentate: accesso completo a tutti i dati, inclusi i trends grafiche tabellari, episodi di aritmia.

Allarmi:	a diversi livelli

Allarmi di sistema: 2 livelli

Segnalazione allarme: acustica e visiva

Processore:	Pentium

CD-ROM

Uscite:	due seriali e una parallela

Alimentazione:	220 V, 50 Hz, 275 Watt max

VOCE N. 4

Defibrillatore con pace maker

Defibrillatore compatto, funzionante a rete    e batteria, completo di pace-maker transtoracico, con metodo fisso o    demand,    con possibilità d usare lé stesse placche adesive

monopaziente sia per la stimolazione che per Ia defibriIlazione.

Cavo paziente a 5 poli , piastre di defibrillazione standard con dentro contenute piastre pediatriche . Dotato di display a colori ad almeno 3 tracce.

VOCE n. 5

Personal computer

Processore INTEL PENTIUM III 550 MHz con 512    cache

64MB - 100MHz SDRM

Schèda Video ATIXPERT98 Rage Pro 8 MB AGP

13 GB HARD DISK Ultra DMA

CD ROM 40X

Scheda audio PCI 3D Sound

MOdem / Fax int. 56 K.v 9°

Case ATX MidiTower

Tastiera italiana 105 tasti per Windows e mouse

SOFTWARE

- MS Windows 98

OFFICE 2000

Norton Anti Virus 5.0

Monitor 15" V

Flatscreen, ris. 1024 x 768

DotPitcli:	0:28

Frequenza oriz. 30-54 KHz

Dotato di stampante laser.

VOCE n. 6

Elettrocardiografo digitale automatico per    l'acquisizione simultanea di 12 derivazioni Alimentazione a rete e batterie ricaricabili con autonomia di almeno 30 ECG e relative copie owero 30' di registrazione continua. Registrazione in real time di 3, 6 o 12 derivazioni simultanee, in diversi formati e per periodi di tempo a scelta dell'operatore. Possibilità di ulteriori strisce di ritmo (da I a 3).

Stampante digitale ad alta risoluzione, su carta termosensibile di formato A4, con avanzamento continuo. Risoluzione non inferiore a 200-250 dpi. Preferibilmente dotato di comando a distanza, fino a 9 metri, per l'inizio della registrazione ECG.

Display a cristalli liquidi per la visualizzazione di almeno 3 derivazioni simultanee, per messaggi e per l'interazione con l'operatore.

Indicatori del grado di collegamento di ciascun elettrodo per il controllo immediato della qualità del segnale.

Ottimizzazione del rapporto segnale/rumore mediante filtri attivabili da tastiera. Dotato di tastiera alfanumerica per l'inserimento di dati paziente, clinici etc. Isolamento del paziente del tipo CF secondo le norme CEI.

Protezione da scariche da DEFIBRILLATORE FINO A 40 Joule. Autodiagnosi all'accensione con messaggi di stato visibili sul display a cristalli liquidi.

VOCE n. 7

-Fibroscopio per intubazione tracheale

Fibroscopio universale per uso in pazienti intubati. Lo strumento dovrà avere una struttura impermiabilizzata per consentire la sua completa immersione in liquidi disinfettanti.

Caratteristiche tecniche indicative

-    Ampiezza del campo do visione 9O0 – 100° 	-

-    Profondita campo di visione:    3:50 mm.	'

-    Correzione diottrica oculare    +' 2: -8 Dptr~	-

-    Lunghezza utile inseribile: 600 mm

-    Lunghezza complessiva: 830 -880 mm

-    Diametro esterno d'inserimento: 4-5 mm

-    Diametro canale di aspirazione: 1,5-2,5 mm

Lo strumento dovrà essere completo degli accessori standard a contenuto in una valigetta di custodia e trasporto.

Completo anche di tester per prova di tenuta "Leakage Test" e generatore di luce fredda di tipo alogeno, regolabile, con lampada di emergenza e raccordi al fibroscopio.

VOCE N. 8

Letto articolato ad altezza variabile

Letto su 3 ruote e 4 sezioni, comandi sezioni con leva a gas

Trendelenburg e antitrendelenburg

Altezza variabile con sistema idraulico,comandi a pedale posti su

entrambi i lati del letto

in posizione centrale.

Telaio portante su carrello interno all’ingombro rete in acciaio

verniciato.

Giaciglio rete ortopedico.

Testiera e pediera in materiale plastico, completamente asportabili.

Quattro ruote girevoli diametro mm. 125, 2 con freno simultaneo, una girevole, una con freno direzionale.

Coppia sponde laterali, amovibili a tre barre in acciaio verniciato,

scorrevoli verticalmente.

Asta portaflebo a due ganci in acciaio inox, regolabile, e applicabile

senza bisogno di morsetti.

Supporto sacchetto urine.

Materasso antidecubito

Tavolo servitore su ruote

Altezza regolabile con movimento a gas, realizzato in acciaio

verniciato in epossidico.

Piano stampato in ABS lavabile con bordi rialzati, possibilità di

movimento orizzontale, con dispositivo di inclinazione a leggio.

Base su ruote girevoli diametro mm. 55.

Aspiratore bronchiale per vuoto.

Aspiratore bronchiale portatile con regolazione del vuoto da 0 a 0,9

bar. Dotato di manometro di controllo, valvola di sicurezza, due vasi

da 700 cc intercambiabili e autoclavabili.

Funzionante tramite eiettore con ossigeno o aria compressa.

Carrello porta lastre

Carrello porta lastre con bordi arrotondati, cassetti scorrevoli su guide,

maniglione di spinta, ruote piroettanti, paracolpi laterali in gomma, un vano a giorno, anta girevole su cerniere con maniglia, almeno 10

scomparti porta lastre, piano scrittoio estraibile, il carrello deve essere

dotato di negativoscopio alimentato da un impianto elettrico a norme

CEI.

Dimensioni indicative: altezza I m. circa x larghezza 900 mm. circa.

Aspiratore bronchiale elettrico a 2 vasi

Mobile in acciaio inox su ruote antifilo, elettroaspiratore silenzioso,

funzionante 24 ore su 24.

Regolazione aspiratore generale con scarico microregolabile

Regolazione aspiratore particolare con valvola ad acqua da 26 cm. o

50 cm.

Vuotometro con ampia scala.

2 vasi da 3 lt.

Connessione tubazioni esterne a cono morse.

Dispositivo per aspirazione intermittente tipo elettronico

Due valvole di blocco liquidi.

Un vaso espansione

Impianto a norme CEI

Carrello per emergenze.

Carrello in tecnopolimero, verniciatura antigraffio, tre cassetti e un

cassettone con maniglie di spinta, 4 ruote girevoli diametro 125 mm.,

piano di lavoro in acciaio cm. 60, 2 barre

Orizzontali per supporto accessori, contenitore per strumenti,

contenitore per cateteri, collegamento ed interruttore spia, asta porta

flebo regolabile in altezza.

Barella ad altezza variabile

Barella realizzata in profilato speciale di lega leggera anodizzata.

Carrello in acciaio verniciato con 4 ruote diametro 200 mm. di cui 2

frenanti.

Piano rete in tondino con alzatesta incorporato, paracolpi perimetrali

in materiale plastico.

Materasso

Asta portaflebo a 2 ganci

Cestello portaoggetti

Portabombole

Coppia sponde

Regolazione idraulica

Trendelenburg

Diafanoscopio

Diafanoscopio da parete, costruito in metallo verniciato.

Illuminazione a luce fluorescente fredda (6500°    K) su diffusore

opalino infrangibile.

Dispositivo reggipellicole in acciaio inox.

Accensione rapida.

Norme -CEI

Carrello per raccolta biancheria

Carrello portasacco a due posti per la raccolta della biancheria, dotato

di coperchio per sacco con pedale

Carrello per medicazione

Carrello realizzato completamente in acciaio inox, composto da due

vani a giorno, 4 cassetti e 1 cassettone, piano d’appoggio con bordo

rialzato, maniglione di spinta, 4 ruote girevoli diamentro 125 mm.,

bacinella in acciaio inox e supporto, porta sacchetto per rifiuti in

acciaio inox.

Dimensioni indicate: mm. 600 x 400 x 1200 circa.

Sgabello con supporto centrale

Scocca in nylon stampato ad iniezione fissata mediante viti ad un

ragno in pressofuso di alluminio. Pompa a gas in acciaio tornito

cromata innestata su base in lega di alluminio.

Poggiapiedi in acciaio cromato.

Regolabile in altezza da cm. 90x105 circa girevole.

Inoltre dovrà soddisfare le seguenti norme:

UNI 8587 liv. 2 su 5

UNI 8585 liv. 5 su 5

UNI 5584 liv. 2 su 5

UNI 8582.

Capnometro

Sistema di monitoraggio per il controllo della capnometria in terapia intensiva.

Sul display del monitor dovrà essere visibile l’onda capnografica e la      frequenza respiratoria con i relativi valori numerici.

Il sensore dovrà essere autocalibrante, leggero, resistente all’umidità ed alle secrezioni.

Deve essere possibile l’uso di adattatore per le vie respiratorie.

Range di misura da 0 a 80 mm. Hg o più

Allarmi ottico-acustici di minima e di massima, allarme per apnea, per occlusione sensore campionamento.

QUESTIONARIO APPARECCHI PER ANESTESIA

DITTA PRODUTTRICE:

DITTA DISTRIBUTRICE:

MODELLO:

ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE:

TIPO VENTILATORE

pneumatico

q	NO

q	SI

gas di alimentazione

q	O2

q	N2

q	ARIA COMPRESSA

q	ALTRO (specificare)

elettrico

q	SI

q	NO

CAMPO DI PRESTAZIONI:

q	PER ADULTI

q	PEDIATRICO

q	NEONATALE

FLUSSOMETRI (numero):

VAPORIZZATORI (numero)

gas in ingresso:

POSSIBILITÀ DI ANALISI DEI GAS

SISTEMA DI VENTILAZIONE

q	A CIRCUITO CHIUSO

q	A CIRCUITO SEMI-CHIUSO

q	A CIRCUITO APERTO

q	ALTRO

PRESENZA SISTEMA DI ASPIRAZIONE DEI GAS ANESTETICI

q	NO

q	SI

CARATTERISTICHE:

TIPO DI VENTILATORE:

q	VOLUMETRICO 	q	BASE	q	OPZIONE

q	PRESSOMETRICO 	q	BASE	q	OPZIONE

q	CONTROLLATO A TEMPO 	q	BASE	q	OPZIONE

q	CONTROLLATO A FLUSSO 	q	BASE	q	OPZIONE

q	ALTRO:

TIPI DI VENTILAZIONE:

q	MANUALE

q	SPONTANEA

q	CMV

q	PEEP

q	ALTRI (specificare)

VOLUME TIDAL (ml):

FREQUENZA RESPIRATORIA (bpm):

FLUSSO INSPIRAZIONE (l/min):

VARIAZIONE DEI PARAMETRI

q	AUTOMATICA

q	MANUALE

PRESENZA SISTEMA BLOCCO RAPIDO PROTOSSIDO IN ASSENZA O2

q	SI

q	NO

ALLARMI

q	PRESSIONE O2

q	PRESSIONE ESPIRATO

q	CADUTA DI PRESSIONE

q	ALTA PRESSIONE

q	APNEA

PRESENZA MONITOR PARAMETRI VENTILATORI

q	NO

q	SI

PARAMETRI VISUALIZZATI

q	PRESSIONE MEDIA

q	PRESSIONE DI PICCO

q	PRESSIONE DI PLATEAU

q	PRESSIONE DI FINE ESPIRAZIONE

q	FiO2

q	VOLUME CORRENTE

q	VOLUME MINUTO

q	FREQUENZA RESPIRATORIA

q	ALTRI

POSSIBILITÀ PULSOSSIMETRIA

q	SI

q	NO

POSSIBILITÀ CAPNOGRAFIA

q	SI

q	NO

TIPO SISTEMA DI LAVAGGIO

q	A VUOTO

q	PASSIVO

q	ALTRO (specificare)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

DIMENSIONI (Larghezza x altezza x profondità in mm):

PESO (kg):

CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE:

TENSIONE (V):

POTENZA ASSORBITA (VA):

PRESENZA ACCUMULATORI

q	SI

q	NO

CONFORMITÁ ALLE NORME DI SICUREZZA:

q	CEI 62-5 (IEC 601-1)

q	CEI 62-21

q	ALTRE (Specificare):

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

q	MARCATURA CE (Direttiva CEE 93/42 recepita dal D.Lgs. 46/97)

CLASSE:

DESTINAZIONE D’USO:

COMPATIBILITÀ ANNO 2000

q	SI

q	NO

ACCESSORI IN DOTAZIONE DI SERIE:

ACCESSORI OPZIONALI:

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

GARANZIA (specificare il tipo e la durata):

NUMERO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE IN ITALIA:

FORMAZIONE DEL PERSONALE

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MEDICO E TECNICO SANITARIO (Specificare modalità e durata del corso):

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO INCARICATO DALL’AZIENDA U.S.L. DELLA MANUTENZIONE (Specificare modalità e durata del corso):

SERVIZIO POST VENDITA

NUMERO DI TECNICI CON ESPERIENZA SPECIFICA SULL’APPARECCHIATURA

SEDE DI PARTENZA DEI TECNICI

TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO GARANTITO

COSTO CONTRATTO MANUTENZIONE ANNUALE TIPO FULL-RISK:

TEMPO MEDIO DI CONSEGNA DOPO RICEVIMENTO DELL'ORDINE:

QUESTIONARIO MONITOR

DITTA PRODUTTRICE:

DITTA DISTRIBUTRICE:

MODELLO:

ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE:

TIPO

q	COMPATTO

q	MODULARE

CAMPO DI PRESTAZIONI

q	ADULTI

q	PEDIATRICO

q	NEONATALE

DISPLAY

A COLORI:

q	PRESENTE

q	ASSENTE

TIPO:

DIMENSIONI DELLO SCHERMO (pollici):

NUMERO DI TRACCE:

VELOCITÀ DELLE TRACCE (mm/sec):

MEMORIA:

q	PRESENTE

q	ASSENTE

MEMORIZZAZIONE DEL TREND PER 24 ORE

q	PRESENTE

q	ASSENTE

MEMORIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN PRESENZA DI ALLARME

q	PRESENTE (n.)

q	ASSENTE

PARAMETRI RILEVABILI:

q	ECG

q	GITTATA CARDIACA

q	RESPIRO

q	PRESSIONE INVASIVA (n.)

q	PRESSIONE NON INVASIVA (n.)

q	TEMPERATURA (n.)

q	SaO2

q	CO2

q	ETCO2

q	ALTRI (specificare)

CANALE ECG

DERIVAZIONI SELEZIONABILI:

IMPEDENZA DI INGRESSO (MOhm):

LARGHEZZA DI BANDA (da    Hz a    Hz):

INDICATORE QRS

q	VISIVO

q	SONORO

q	ASSENTE

POSSIBILITÀ DI ANALISI ECG:

q	ASSENTE

q	PRESENTE

ANALISI

q	TRATTO ST

q	ARITMIE

q	ALTRE (specificare)

CANALE PRESSIONE

CAMPO DI MISURA(da    mm di Hg a    mm di Hg):

ZERO AUTOMATICO:

q	PRESENTE

q	ASSENTE

CANALE RESPIRO

CAMPO DI MISURA(da    bpm a    bpm):

CANALE TEMPERATURA

CAMPO DI MISURA(da    °C a °C):

TEMPO DI RISPOSTA (sec):

ALLARMI (elencarli)

INTERFACCIA PER SISTEMA CENTRALIZZATO:

q	PRESENTE

q	ASSENTE

STAMPANTE SU CARTA:

q	INCORPORATA

q	OPZIONALE

q	ASSENTE

NUMERO DI CANALI:

SISTEMA DI SCRITTURA:

VELOCITÀ DI TRASCINAMENTO DELLA CARTA (mm/sec):

CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE:

TENSIONE (V):

FREQUENZA(Hz):

POTENZA ASSORBITA (VA):

ACCUMULATORI RICARICABILI:

q	PRESENTI

q	ASSENTI

TIPO DI ACCUMULATORI:

AUTONOMIA (min o h)

TEMPO DI RICARICA (min o h):

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

DIMENSIONI (Larghezza x altezza x profondita` in mm):

PESO (kg):

CONFORMITÁ ALLE NORME DI SICUREZZA:

q	EN CEI 60601-1 (CEI 62-5)

q	EN CEI 60601-2-27 (CEI 62-71)

q	EN CEI 60601-2-30 (CEI 62-74)

q	EN CEI 60601-2-34 (CEI 62-75)

q	EN CEI 60601-2-23 (CEI 62-94)

q	ALTRE (Specificare):

CLASSE E TIPO (Per la sicurezza elettrica)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

q	MARCATURA CE (Direttiva CEE 93/42 recepita dal D.Lgs. 46/97)

CLASSE:

DESTINAZIONE D’USO:

COMPATIBILITÀ ANNO 2000

q	SI

q	NO

ACCESSORI IN DOTAZIONE DI SERIE:

ACCESSORI OPZIONALI:

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

GARANZIA (specificare il tipo e la durata):

NUMERO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE IN ITALIA:

FORMAZIONE DEL PERSONALE

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MEDICO E TECNICO SANITARIO (Specificare modalità e durata del corso):

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO INCARICATO DALL’AZIENDA U.S.L. DELLA MANUTENZIONE (Specificare modalità e durata del corso):

SERVIZIO POST VENDITA

NUMERO DI TECNICI CON ESPERIENZA SPECIFICA SULL’APPARECCHIATURA

SEDE DI PARTENZA DEI TECNICI

TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO GARANTITO

COSTO CONTRATTO MANUTENZIONE ANNUALE TIPO FULL-RISK:

TEMPO MEDIO DI CONSEGNA DOPO RICEVIMENTO DELL'ORDINE:

QUESTIONARIO PER    VENTILATORI POLMONARI

DITTA PRODUTTRICE:

DITTA DISTRIBUTRICE:

MODELLO:

ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE:

CAMPO DI PRESTAZIONI:

q	PER ADULTI

q	PEDIATRICO

q	NEONATALE

TIPI DI VENTILAZIONE:

q	A VOLUME CONTROLLATO 	q	BASE	q	OPZIONE

q	A PRESSIONE CONTROLLATA 	q	BASE	q	OPZIONE

q	A TEMPO CONTROLLATO	q	BASE	q	OPZIONE

q	A FLUSSO CONTROLLATO	q	BASE	q	OPZIONE

q	NON INVASIVA A PRESSIONE POSITIVA	q	BASE	q	OPZIONE

q	IN APNEA	q	BASE	q	OPZIONE

q	ALTRO:

TECNICHE DI VENTILAZIONE

q	ASSISTITA	q	BASE	q	OPZIONE

q	CONTROLLATA	q	BASE	q	OPZIONE

q	ASSISTITA-CONTROLLATA	q	BASE	q	OPZIONE

q	SIMV 	q	BASE	q	OPZIONE

q	SIMV CON SUPPORTO DI PRESSIONE	q	BASE	q	OPZIONE

q	CPAP 	q	BASE	q	OPZIONE

q	PEEP	q	BASE	q	OPZIONE

q	PAV	q	BASE	q	OPZIONE

q	BIPAP	q	BASE	q	OPZIONE

q	IPAP	q	BASE	q	OPZIONE

q	EPAP	q	BASE	q	OPZIONE

q	ASB 	q	BASE	q	OPZIONE

q	ALTRO

REGOLAZIONI

FREQUENZA RESPIRATORIA (bpm):

VOLUME CORRENTE (l):

VOLUME/MINUTO (l/min):

FLUSSO INSPIRATORIO (l/min):

PAUSA INSPIRATORIA (PLATEAU) (s):

RAPPORTO I/E :

PERCENTUALE OSSIGENO:

PRESSIONE PEEP (cmH2O):

PRESSIONE PSV (cmH2O):

SENSIBILITÀ TRIGGER INSPIRATORIO (cmH2O):

SENSIBILITÀ TRIGGER ESPIRATORIO (cmH2O):

TEMPO DI SALITA (s)

IN MODALITA’ PCV

PRESSIONE INALAZIONE (cmH2O)

TEMPO INALAZIONE(s)

IN MODALITA’ NON INVASIVA

PRESSIONE EPAP (cmH2O):

PRESSIONE IPAP (cmH2O):

ALLARMI:

q	LIMITE MASSIMO DI PRESSIONE

q	PRESSIONE INSPIRATORIA MINIMA

q	PRESSIONE PEEP MINIMA

q	VOLUME CORRENTE ESPIRATO

q	VOLUME/MINUTO ESPIRATO

q	FREQUENZA RESPIRATORIA

q	APNEA

q	ALTRO

CALCOLO DELLA COMPLIANCE AUTOMATICO

q	SI

q	NO

PRESENZA MONITOR PARAMETRI VENTILATORI

q	NO

q	SI

PARAMETRI VISUALIZZATI

POSSIBILITÀ DI COMUNICARE CON PERIFERICHE

q	SI

q	NO

CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE

ELETTRICA

TENSIONE (V):

FREQUENZA(Hz):

POTENZA ASSORBITA (VA):

PRESENZA BATTERIA INTERNA

q	NO

q	BASE

q	OPZIONALE

AUTONOMIA MINIMA (Ore):

POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO A BATTERIA ESTERNA

q	NO

q	BASE

q	OPZIONALE

PNEUMATICA

q	ARIA COMPRESSA (Specificare campo pressione in kPa):

q	OSSIGENO (Specificare campo pressione in kPa):

TIPO:

CONFORMITÁ ALLE NORME DI SICUREZZA:

q	CEI EN 60601-1 (62-5)

q	CEI 62-20

q	ALTRE (Specificare):

CLASSE E TIPO (Per la sicurezza elettrica):

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

q	MARCATURA CE (Direttiva CEE 93/42 recepita dal D.Lgs. 46/97)

CLASSE:

DESTINAZIONE D’USO:

COMPATIBILITÀ ANNO 2000

q	SI

q	NO

ACCESSORI IN DOTAZIONE DI SERIE:

ACCESSORI OPZIONALI:

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

GARANZIA (specificare il tipo e la durata):

NUMERO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE IN ITALIA:

FORMAZIONE DEL PERSONALE

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MEDICO E TECNICO SANITARIO (Specificare modalità e durata del corso):

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO INCARICATO DALL’AZIENDA U.S.L. DELLA MANUTENZIONE (Specificare modalità e durata del corso):

SERVIZIO POST VENDITA

NUMERO DI TECNICI CON ESPERIENZA SPECIFICA SULL’APPARECCHIATURA

SEDE DI PARTENZA DEI TECNICI

TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO GARANTITO

COSTO CONTRATTO MANUTENZIONE ANNUALE TIPO FULL-RISK:

TEMPO MEDIO DI CONSEGNA DOPO RICEVIMENTO DELL'ORDINE: