##### ASTA PUBBLICA DISPOSITIVI PER DIALISI

##### SCHEDA TECNICA

# Filtri per emodialisi standard

LOTTO N°1

N° 4500 filtri capillari con area filtrante circa 1,3 m2    (margine di scostamento del + 10%) membrana sintetica a basso flusso (polisulfone, polimetilmetacrilato, poliamide), coefficiente di ultrafiltrazione compreso tra 5-15 ml/mmHg/ora, clearance dell’urea pari o maggiore a 200 cc/min a QB 300 ml/min, sterilizzazione  vapore.

Importo a base d’asta £.99.000.000

LOTTO N° 2

N° 4500 filtri capillari con area filtrante circa 1,8 m2, (margine di scostamento del + 10%) membrana sintetica a basso flusso (polisulfone, polimetilmetacrilato, poliamide), coefficiente di ultrafiltrazione tra 5-15 ml/mmHg/ora, clearance dell’urea maggiore di 200 cc/min a QB 300 ml/min, sterilizzazione  gamma  o   vapore.

Importo a base d’asta £.103.500.000

LOTTO N° 3

N° 150 filtri capillari con area filtrante 1,4 – 1,5 m2, membrana sintetica a basso flusso o mista (poliamide, excebrane), coefficiente di ultrafiltrazione tra 5-15 ml/mmHg/ora, clearance dell’urea maggiore di 200 cc/min a QB 300 ml/min, sterilizzazione gamma o vapore.

Importo a base d’asta £.5.650.000.

## LOTTO N° 4

N° 300 filtri capillari con area filtrante 1,3 –1,4 m2, membrana in cellulosa modificata (diacetato di cellulosa, emophan) , coefficiente di ultrafiltrazione tra 5-15 ml/mmHg/ora, clearance dell’urea pari o maggiore a 200 cc/min a QB 300 ml/min, sterilizzazione gamma o vapore.

Importo a base d’asta £.5.670.000

### LOTTO N°5

N° 100 filtri per emodialisi standard, formato capillare, con membrana sintetica a basso flusso (polisulfone, polimetilmetacrilato, policarbonato, etc.), coefficiente di ultrafiltrazione tra 5-10 ml/mmHg/ora, clearance dell’urea pari o maggiore a 150 cc/min a QB 300 ml/min, con area filtrante 0,7 –0,8 m2, sterilizzazione  gamma  o vapore.

Importo a base d’asta £.3.570.000

#### LOTTO N°6

N° 250 filtri per emodialisi standard, formato capillare, con membrana sintetica a basso flusso (polisulfone, polimetilmetacrilato, policarbonato, etc.) , coefficiente di ultrafiltrazione tra 5-10 ml/mmHg/ora, clearance dell’urea pari o maggiore a 150 cc/min a QB 300 ml/min, con area filtrante 1 – 1,2 m2, sterilizzazione gamma o

vapore.

Importo a base d’asta £.9.200.000

# Filtri per emofiltrazione

LOTTO N°7

N° 800 filtri capillari per emofiltrazione standard con membrana sintetica ad alto flusso (poliamide, AN69), area filtrante 1,4  m2, coefficiente di ultrafiltrazione tra 50 a 80 ml/mmHg/ora, sterilizzazione gamma o vapore.

Importo a base d’asta £.64.000.000

LOTTO N°8

N° 1000 filtri capillari per emofiltrazione standard con membrana sintetica ad alto flusso (poliamide, AN69), area filtrante 2,1 m2, coefficiente di ultrafiltrazione tra 50 a 80 ml/mmHg/ora, sterilizzazione gamma o vapore.

Importo a base d’asta £.85.000.000

LOTTO N°9

N° 700 filtri capillari per emofiltrazione standard con membrana sintetica ad alto flusso (poliamide, AN69), area filtrante 2,4 m2, coefficiente di ultrafiltrazione superiore  a   80 ml/mmHg/ora,  sterilizzazione gamma o vapore

Importo a base d’asta £.7.000.000

# Linee artero-venose per apparecchiature Gambro AK10 in dotazione al reparto

LOTTO N°10

N° 9500 coppie di linee arterovenose sterilizzazione non ETO così composte:

- linee arteriose  per  emodialisi, sterilizzazione non ETO   dotate di pozzetto, dotate di set eparina incorporato, set fisiologica incorporato, spezzone pompa a basso rilascio di materiale plastico TOTM/DOA, tubo antikinking di spessore di almeno mm 1,2, perforatore  per s oluzione  di  lavaggio, connesione  luer-lock  cilindrica; le linee devono possedere sui connettori la marcatura in codice colore non a contatto con il sangue

- linee venose  per  emodialisi, sterilizzazione non ETO  con punto di infusione separato da pozzetto venoso, tubo antikinking di spessore di almeno mm 1,2, sacca  priming collegata, clamp  sul rientro venoso e sulle vie del pozzetto venoso, connessione luer lock cilindrica; devono possedere sui connettori la marcatura  in  codice  colore  non  a  contatto  con  il  sangue.

Importo a base d’asta £.53.300.000

LOTTO N°11

N° 100 coppie di linee arterovenose sterilizzazione non ETO con caratteristiche uguali al LOTTO N°10 ma di dimensioni pediatriche.

Importo a base d’asta £.800.000

LOTTO N°12

N° 250 coppie di linee arterovenose per emodialisi ad ago singolo, sterilizzazione non ETO come LOTTO N°10 ma di dimensioni pediatriche.

Importo a base d’asta £.1.725.000

D)  Linee  per  apparecchiature  Gambro  AK  200  Ultra  in  dotazione  al  reparto

LOTTO  N°  13

N°  700 coppie di linee artero-venose,  sterilizzazione  non  ETO così composte

- linea arteriosa, dotate  di  camera di espansione, dotate di set eparina incorporato, set fisiologica incorporato, spezzone  pompa a basso rilascio di materiale plastico TOTM/DOA, rilevazione pressione prefiltro, punti di infusione sia in pre che in post diluizione, tubo antikinking di spessore di almeno mm 1,2, perforatore per soluzione di  lavaggio, connesione  luer-lock  cilindrica; le linee devono possedere sui connettori  la  marcatura  in  codice  colore  non  a  contatto  con  il  sangue

- linea venosa con punto di infusione separato da pozzetto venoso, tubo antikinking di spessore di almeno mm 1,2, sacca priming collegata, clamp sul rientro venoso e sulle vie del pozzetto venoso, connessione luer lock cilindrica; devono possedere sui connettori la marcatura in codice colore non a contatto con il sangue.

Importo a base d’asta £.4.400.000

LOTTO N°14

N° 1800 kit per emofiltrazione standard costituito da: linee A/V come LOTTO n. 13  + multiconnettore ad 8 vie + linea per infusione e linea ultrafiltrato.

Importo a base d’asta £.29.675.000

LOTTO N°15

N° 225 kit per emofiltrazione continua costituito da linee A/V come LOTTO n.13 + multiconnettore 8 vie + linea per infusione e linea ultrafiltrato per emofiltrazione continua.

Importo a base d’asta £.6.045.000

E)  Linee artero-venose  per  apparecchiature   Fresenius  4008H  in dotazione al reparto

LOTTO   N° 16

N° 1600 coppie di  linee arterovenose per emodialisi , sterilizzazione non ETO:

- linee arteriose, dotate di rilevatore di pressione arteriosa, camera di espansione arteriosa, di set eparina incorporato, set fisiologica incorporato, spezzone pompa a basso rilascio di materiale plastico TOTM/DOA, tubo antikinking di spessore di almeno mm 1,2, perforatore per soluzione di lavaggio, connessione luer-lock  cilindrico; le linee devono possedere sui connettori la marcatura in codice colore non a contatto con il sangue;

- linee venose con punto di infusione separato da pozzetto venoso, tubo antikinking di spessore di almeno mm 1,2, sacca priming collegata, raccordo pressione venosa, perforatore per soluzione di lavaggio, clamp sul rientro venoso e sulle vie del pozzetto venoso,  connessione  luer-lock  cilindrica; le  linee  devono possedere sui connettori la marcatura in codice colore non a contatto con il sangue.

Importo a base d’asta £.9.700.000

# F) Soluzioni per emodialisi

Per quanto riguarda la composizione del liquido di dialisi la proporzione delle diverse forme da fornire verrà stabilita dal responsabile della Divisione di Nefrologia. La tabella seguente evidenzia i limiti minimi e massimi di composizione del liquido di dialisi:

Na 138-140 mmol/l, K 0-3 mm/l, Ca 1,25-2 mmol/l, acetato 3-8 mmol/l, bicarbonato 31-35 mmol/l, Cl 105-110 mmol/l, Mg 0,5-0,75 mmol/l, Glucosio 0-1 g/l.

LOTTO N°17

N° 4700 soluzione concentrata acida in contenitori da lt 5 + basica, sterile, in contenitori da lt 10 per bicarbonato-dialisi

Importo a base d’asta £.46.640.000

## LOTTO N°18

N° 5000 cartucce di concentrato per bicarbonato-dialisi in polvere in contenitori da gr. 650/750 corredate da n° 5000 sacche di concentrato formula acida da lt 5, adattabili ad apparecchiature Gambro

Importo a base d’asta £.70.875.000

# G) Soluzioni per infusioni endovenose

Per quanto riguarda la composizione del liquido sterile per infusione endovenosa suddette e la proporzione delle diverse forme da fornire verrà stabilita dal responsabile della Divisione di Nefrologia. La tabella seguente evidenzia i limiti minimi e massimi di composizione del liquido di dialisi:

Na 138-143 mmol/l, K 1-3 mm/l, Ca 0-1,75 mmol/l, acetato 3-5 mmol/l, bicarbonato 30-40 mmol/l, Cl 105-110 mmol/l, Mg 0,5-0,75 mmol/l, Glucosio 0-1 g/l.

LOTTO N°19

N° 13000 sacche in pluricon o PVC medicale per emofiltrazione, emodiafiltrazione, PFD a due scomparti da litri 4,5 + litri 0,5 di soluzione tampone di bicarbonato.

Importo a base d’asta £.150.945.000

# H) Cateteri per incannulamento temporaneo di vasi centrali per emodialisi

## LOTTO N°20

N° 400 cateteri a doppio lume in poliuretano di calibro 10,5-11,5 F, lunghezza cm 20 con tappi perforabili e clamps di chiusura, linee di estensione diritte o curvate a 180° in gomma di silicone flessibili e resistenti a ripetuti clampaggi.

- N° 400 aghi introduttori 16-18 G

- N° 400 dilatatori

- N° 400 anime metalliche in acciaio inossidabile da cm 60-70, graduate, con doppia punta utilizzabile sia dal lato ricurvo che dal lato diritto, di calibro 0,35”-0,38”

Importo a base d’asta £.35.300.000

LOTTO N°21

- N° 90 cateteri a doppio lume in poliuretano di calibro 10,5-11,5 F, lunghezza cm 24-25 con tappi perforabili e clamps di chiusura, linee di estensione diritte o curvate a 180° in gomma di silicone flessibile e resistente a ripetuti clampaggi.

- N°90 aghi introduttori 16-18 G

- N°90 dilatatori

- N°90 anime metalliche in acciaio inossidabile da cm 60-70, graduate, con doppia punta utilizzabile sia dal lato ricurvo che dal lato diritto, di calibro 0,35”-0,38”

Importo a base d’asta £.8.455.000

## LOTTO N°22

- N° 90 cateteri a doppio lume in poliuretano di calibro 10,5-11,5 F, lunghezza cm 15 con tappi perforabili e clamps di chiusura, linee di estensione curvate a 180° in gomma di silicone flessibile e resistente a ripetuti clampaggi.

- N°90 aghi introduttori 16-18 G

- N°90 dilatatori

- N°90 anime metalliche in acciaio inossidabile da cm 60-70, graduate, con doppia punta utilizzabile sia dal lato ricurvo che dal lato diritto, di calibro 0,35”-0,38”

Importo a base d’asta £.8.035.000

LOTTO N°23

- N° 60 cateteri a lume singolo in poliuretano di calibro 8 F, lunghezza cm 20 con tappi perforabili e clamps di chiusura, linee di estensione diritte o curvate a 180° in gomma di silicone flessibile e resistente a ripetuti clampaggi.

- N°60 aghi introduttori 16-18 G

- N°60 dilatatori

- N°60 anime metalliche in acciaio inossidabile da cm 60-70, graduate, con doppia punta utilizzabile sia dal lato ricurvo che dal lato diritto, di calibro 0,35”-0,38”

Importo a base d’asta £.3.405.000

LOTTO N°24

- N° 90 cateteri a lume singolo in poliuretano di calibro 8 F, lunghezza cm 24-25 con tappi perforabili e clamps di chiusura, linee di estensione dritte o curvate a 180° in gomma di silicone flessibile e resistente a ripetuti clampaggi.

- N°90 aghi introduttori 16-18 G

- N°90 dilatatori

- N°90 anime metalliche in acciaio inossidabile da cm 60-70, graduate, con doppia punta utilizzabile sia dal lato ricurvo che dal lato diritto, di calibro 0,35”-0,38”

Importo a base d’asta £.4.920.000

LOTTO N°25

- N° 15 cateteri a lume singolo o doppio in poliuretano di calibro 6,5 F, lunghezza cm 15 con tappi perforabili e clamps di chiusura, linee di estensione diritte o curvate a 180° in gomma di silicone flessibile e resistente a ripetuti clampaggi.

- N°15 aghi introduttori 14 G

- N°15 dilatatori

- N°15 anime metalliche in acciaio inossidabile da cm 60-70, graduate, con doppia punta utilizzabile sia dal lato ricurvo che dal lato diritto, di calibro 0,35”-0,38”

Importo a base d’asta £.1.320.000

I) aghi cannula per accesso vascolare in portatori di fistola artero-venosa

LOTTO N°26

N° 10.450 aghi cannula per fistola di calibro 15-16 G con ago siliconato della lunghezza di 2,5-3 cm, tubo in silicone della lunghezza di 15-25 cm con farfalla fissa o mobile, morsetto di chiusura della cannula e tappo di chiusura loer-lock; dispositivo di protezione dell’ago cannula a fine dialisi per prevenire possibili punture accidentali del personale. 
Importo a base d’asta £.14.155.000

L) raccorderia

LOTTO N°27

N° 500 raccordi fistola luer-lock adattati alla connessione delle linee

Importo a base d’asta £.420.000

LOTTO N°28

N° 3000 tappini luer-lock per chiusura di cateteri centrali; tappo non perforabile.

Importo a base d’asta £.835.000

LOTTO N°29

N° 250 set a Y per emodialisi monoago completo di connettore luer-lock e clamps

Importo a base d’asta £.276.000

M) Disinfettanti e disincrostanti per apparecchiature per emodialisi

LOTTO N°30

N° 1000 litri di soluzione disinfettante/disincrostante per apparecchiature dialitiche; biodegradabile al 100%, composto da acido acetico, acido peracetico e perossido di idrogeno.

Importo a base d’asta £.7.980.000