- Azienda Di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

- PP.OO. “Civico e Benfratelli “, “G.Di Cristina”, “M.Ascoli”

Palermo

- CAPITOLATO SPECIALE

per la fornitura di materiale radiografico

con service di attrezzature

Per il Dipartimento di “Scienze Radiologiche”

# ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Fornitura di pellicole radiografiche, prodotti chimici ed attrezzature da fornire in Service per i reparti di Radiologia della “Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico Benfratelli G. Di Cristina e M. Ascoli”, per il fabbisogno di 5 (cinque) anni dalla data di aggiudicazione.

ART.2 - ELENCO DEL MATERIALE OGGETTO DELLA GARA

- Pellicole radiografiche anticrossover da utilizzarsi con schermi di rinforzo verdi emittenti nei seguenti tipi e quantità:

- Altissima Sensibilità

- Ampia Latitudine

- Ottima Definizione

| Formato | ### Conf. da | # N. Confez. Totali |
| --- | --- | --- |
| 18x24 | 100 | 64 |
| 20x40 | 100 | 10 |
| 24x30 | 100 | 162 |
| 30x30 | 100 | 40 |
| 30x40 | 100 | 70 |
| 35x35 | 100 | 5 |
| 35x43 | 100 | 40 |
| 30x80 Bifilm | 25 | 2 |
| 30x90 Trifilm | 25 | 2 |
| 30x120 Trifilm | 25 | 2 |

- Pellicole dedicate allo studio esclusivo del torace (Pellicola a duplice sensitometria da utilizzarsi con schermi differenziati  tipo Opthos, GCA, InSight, etc.) nel seguenti  quantità:

| ## Formato | ## Conf. da | ## N. Confez. |
| --- | --- | --- |
| ## 35x35 | ## 100 | ## 5 |
| ## 35x43 | ## 100 | ## 40 |

- Pellicole per Mammografia nei seguenti tipi e quantità:

- Alta rapidità, alta definizione ed elevato contrasto

- Alta rapidità, alta definizione e medio contrasto

| Formato | ### Conf. Da | # N° Conf. |
| --- | --- | --- |
| 18x24 | 100 | 282 |
| 24x30 | 100 | 4 |

- Pellicole Laser di tipo a secco per le stampanti da fornire in service:

| ## Formato | ## Quantità |
| --- | --- |
| ## 20x25 | ## 50.000 |
| ## 35x43 | ## 140.000 |

- Pellicole Laser per la stampante laser AGFA SCOPIX LT2B-DL:

| ## Formato | ## Quantità |
| --- | --- |
| ## 20x25 | ## 12.000 |
| ## 35x43 | ## 10.000 |

- Prodotti chimici per lo sviluppo ed il fissaggio:

| ## Prodotto | ## Conf. da | ## N°Confez. |
| --- | --- | --- |
| ## Sviluppo per il trattamento automatico con sviluppatrice automatica | ## 2 x 20 Lt. | ## 200 |
| ## Fissaggio per il trattamento automatico con ## sviluppatrice automatica | ## 2 x 20 Lt. | ## 200 |
| ## Sviluppo per il trattamento con stampante laser AGFA SCOPIX LT2B-DL | ## 2 x 20 Lt. | ## 75 |
| ## Fissaggio per il trattamento con stampante laser AGFA SCOPIX LT2B-DL | ## 2 x 20 Lt. | ## 75 |
| ## Detergente per vasche di sviluppo | ## 20 lt | ## 5 |
| ## Detergente per vasche di fissaggio | ## 20 lt. | ## 10 |
| ## Detergente antiaghe per vasche di lavaggio | ## 1 lt | ## 20 |
| ## Detergente per la pulizia degli schermi di rinforzo | ## Flaconi da 500 cc. | ## 5 |

### f)    Buste per la conservazione dei radiogrammi in carta larice nocciola da gr 100/mq complete di stampa ( Intestazione di Azienda, Presidio e Servizio di destinazione, che di volta in volta sarà indicato, e quant'altro si ritiene comunemente di dover indicare, nelle seguenti quantità e formati :

| Formato | 18x24 | 24x30 | 30x30 | 20x40 | 30x40 | 35x35 | 35x43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantita | 20.000 | 40.000 | 2.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 80.000 |

N.B.: Le quantità indicate nel presente articolo sono da riferirsi ad un anno di fabbisogno, potendo presentare nell'arco della fornitura una variazione del +/- 20%.

# ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI OFFERTI

#### PROPRIETA’ GENERALI

La fornitura dovrà garantire le seguenti caratteristiche:

- Uniformità della qualità delle pellicole per la durata della fornitura

- Le pellicole dovranno avere il velo di fondo contenuto, tale da non compromettere il buon risultato delle immagini, dovranno avere scadenza non inferiore a sei mesi dalla data di consegna.

### PROPRIETA’ FISICO - CHIMICHE

- Minima igroscopicità

- Minima caricabilità elettrostatica

- Uniformità dell’emulsione

### PROPRIETA’ MECCANICHE

- Resistenza allo strappo

- Resistenza alla pressione ed alla accidentale piegatura

- Elevata flessibilità

- Compatibilità al trattamento di sviluppo meccanico e manuale

# ART. 4 – ATTREZZATURE DA FORNIRE IN USO

Le Ditte concorrenti dovranno offrire, per tutto il periodo contrattuale ed eventuali proroghe, le seguenti attrezzature, comprensive di assistenza tecnica full risk, ad eccezione dei tubi radiogeni e degli eventuali prodotti di consumo:

- Cassette radiografiche complete di schermi di rinforzo verde emittenti nei seguenti formati e quantità:

|  | ### Quantità da destinare ai singoli Presidi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formato cm. | Ascoli | Civico | Di Cristina |
| 18x24 | 1 | 4 | 4 |
| 24x30 | 1 | 6 | 4 |
| Formato cm. | Ascoli | Civico | Di Cristina |
| 20x40 | 1 | 4 | 2 |
| 30x30 | 1 | 2 | 2 |
| 30x40 | 1 | 4 | 2 |
| 35x35 | 1 | 6 | 1 |
| 35x43 | 1 | 8 | 2 |
| 18x24 Per Mammografia | 12 | ----- | ---- |
| 24x30 Per Mammografia | 4 | ---- | ---- |
| 35x35 Per Torace | 1 | 4 | ---- |
| 35x43 Per Torace | 1 | 6 | ----- |
| 35x35 Per Torace con griglia | ---- | 1 | ---- |
| 35x43 Per Torace con griglia | 1 | 1 | ---- |
| 30x90 con Griglia e reticolo | ----- | 1 | ------ |
| TOTALE | 26 | 47 | 17 |

- N° 6 Sistemi di fototimbratura a giorno, compatibili con le cassette di cui sopra, con datario.

- N° 2 sistemi di radiografia digitale diretta (Direct Radiography) per radiologia generale, esami di routine e di Pronto Soccorso

Composto dai seguenti componenti minimi:

- Detettore diretto

- unica console di comando con monitor

- software applicativo intuitivo  e di facile utilizzo

- elevato range dinamico (parametri MTF, DQE)

- produttività non inferiore a 80 esposizioni ora nel massimo formato

- Generatore ad alta frequenza di almeno 65 KW

- Tubo radiogeno ad almeno 9000 giri/min con doppia macchia focale

- collimazione automatica tubo-detettore

- conformità al protocollo DICOM 3.0

- Dicom print

- Dicom store

- Dicom Worklist

- Interfacciabilità con RIS

- Connettibiltà con stampanti laser collegate in rete

N.B. : almeno uno dei due sistemi deve essere dotato di stativo pensile con braccio ad U, corredato di 2 barelle radiotrasparenti, l’altro prevalentemente dedicato alla radiologia toracica.

- N° 1 Sistema di acquisizione digitale “Computed Radiography” (CR) completo di Imaging Plates (IP), con le seguenti caratteristiche minime:

- memoria temporanea su HD per le immagini  (almeno 500)

- monitor di pre-visualizzazione multifunzionale (preview, controllo qualità, rielaborazione delle immagini)

- possibilità d’identificazione dell’esame tramite terminale remoto

- gruppo di continuità integrato

- sistema di movimentazione degli IP che garantisca la protezione da artefatti

- software applicativo intuitivo  e di facile utilizzo

- distribuzione automatica delle immagini a destinazioni diverse (Workstation, Laser, ecc.)

- acquisizione, elaborazione e distribuzione delle immagini a 12 bit, pari a 4096 livelli di grigio

- produttività non inferiore a 50 cassette/ora

- almeno 10 cassette complete di Plates nei seguenti formati: 18x24, 24x30, 35x35 e 35x43 per ciascun sistema

- almeno 2 cassetta complete di Plates ad alta risoluzione nei seguenti formati: 18x24 e 24x30 per ciascun sistema

- conformità al protocollo Dicom 3.0

- Dicom print

- Dicom store

- Dicom W/l

- Interfacciabilità con RIS

- Connettibiltà con stampanti laser collegate in rete

- N° 2 Sistemi di acquisizione digitale “Computed Radiography” (CR) completo di Imaging Plates (IP), con le seguenti caratteristiche minime:

- sistema di  caricamento multiplo delle cassette, almeno 8 cassette in entrata ed 8  in uscita

- memoria temporanea su HD per le immagini  (almeno 500)

- monitor di pre-visualizzazione multifunzionale (preview, controllo qualità, rielaborazione delle immagini)

- possibilità d’identificazione dell’esame tramite terminale remoto

- gruppo di continuità integrato

- sistema di movimentazione degli IP che garantisca la protezione da artefatti

- software applicativo intuitivo  e di facile utilizzo

- distribuzione automatica delle immagini a destinazioni diverse (Workstation, Laser, ecc.)

- acquisizione, elaborazione e distribuzione delle immagini a 12 bit, pari a 4096 livelli di grigio

- produttività non inferiore a 50 cassette/ora

- almeno 6 cassette complete di Plates nei seguenti formati: 18x24, 24x30, 35x35 e 35x43, per ciascun sistema

- almeno 2 cassette complete di Plates ad alta risoluzione nei seguenti formati: 18x24 e 24x30, per ciascun sistema

- conformità al protocollo Dicom 3.0

- Dicom print

- Dicom store

- Dicom W/l

- Interfacciabilità con RIS

- Connettibiltà con stampanti laser collegate in rete

- N° 5 stampanti tipo laser a secco formato 35x43 aventi le seguenti caratteristiche di massima:

- sistema di stampa laser senza utilizzo di chimici

- sistema di caricamento delle pellicole day light

- controllo di qualità in linea

- alta produttività

- predisposizione per il collegamento ad Ecografi, TC e Diagnostiche Digitali, presenti nei vari reparti

- collegamento in rete con altre stampanti presenti

- N° 3 stampanti laser a secco formato 20x25 aventi le seguenti caratteristiche di massima:

- sistema di stampa laser senza utilizzo di chimici

- sistema di caricamento delle pellicole day light

- controllo di qualità in linea

- alta produttività

- predisposizione per il collegamento ad Ecografi, TC e Diagnostiche Digitali, presenti nei vari reparti

- collegamento in rete con altre stampanti presenti

- N° 3 Stazioni di refertazione (cliniche) aventi le seguenti caratteristiche di massima:

- Software:

- accesso individuale controllato tramite password

- visualizzazione lista pazienti e relativi studi

- strumenti per la misurazione di angoli e distanze in maniera permanente

- zoom diagnostico dell’immagine

- elaborazione post-processing dell’immagine

- Hardware:

- Doppio monitor di tipo portrait da 21” con risoluzione 1Kx 1,5K

- Pentium III 600Mhz

- 512 MB di RAM

- 9.1 GB Ultra 2 SCSI disk drive

- piattaforma Windows

- N° 2 Stazioni di refertazione (diagnostica) aventi le seguenti caratteristiche di massima:

- Software:

- elaborazione post-processing dell’immagine

- accesso individuale controllato tramite password

- visualizzazione lista pazienti e relativi studi

- strumenti per la misurazione di angoli e distanze in maniera permanente

- zoom diagnostico dell’immagine

- disposizione automatica delle immagini di studi nuovi e dei relativi precedenti su più monitor

- possibilità di inserire e stampare annotazioni sulle immagini

- Hardware:

- Doppio monitor di tipo portrait da 21” ad alta luminosità con risoluzione 2K x 2.5K

- Pentium III 600Mhz

- 512 MB di RAM

- 9.1 GB Ultra 2 SCSI disk drive

- piattaforma Windows

- N° 6 Workstations operative: tali stazioni, collocate all’interno di ogni diagnostica, collegate al sistema di digitalizzazione principale, devono consentire:

- l’introduzione dei dati anagrafici del paziente

- sistema di identificazione delle cassette

- la visualizzazione dell’esame effettuato per verificare il corretto posizionamento del paziente e la rielaborazione dell’immagine

- software di elaborazione

- N° 8 Sviluppatrici automatiche per radiologia generale aventi le seguenti caratteristiche minime:

- almeno tre cicli programmabili direttamente dall'utente, attraverso comandi diretti

- possibilità di trattamento di tutti i formati di pellicole

- doppio stand-by automatico

- pannello di controllo a LCD

- integrazione automatica dei prodotti

- miscelatore automatico dei prodotti chimici

- essiccamento ad aria calda

- possibilità di variazione delle temperature di sviluppo, fissaggio ed asciugamento a scelta dell'operatore

- almeno 200 pellicole ora nel formato 35x43 nel ciclo rapido

N.B.: La Ditta aggiudicataria  dovrà garantire la compatibilità dei prodotti offerti con le attrezzature presenti, in particolar modo con le stampanti laser in dotazione. Nel caso in cui tale compatibilità non sia possibile, sarà obbligo per la ditta di sostituire le 3 stampanti laser con altre a tecnologia a secco.

Tutte le attrezzature digitali devono essere DICOM compatibili, con obbligo, a pena di esclusione, di allegare i Confirmant Statment a riguardo.

Tutti i sistemi dovranno essere tra di loro collegati in rete.

E’ lasciata all’offerente la facoltà di decidere l’architettura della rete geografica di collegamento.

Le attrezzature dovranno essere consegnate presso i reparti che verranno indicati dall’Azienda, dovranno altresì essere installate e collaudate. Si precisa che saranno a carico dell’Azienda unicamente le opere murarie, idrauliche ed elettriche che dovessero essere necessarie per il buon funzionamento delle stesse. A tal fine, a pena di esclusione dalla gara, le Ditte partecipanti dovranno presentare, inserita nel plico di gara, in busta chiusa e sigillata recante la dicitura “Offerta Tecnica”, un progetto esecutivo delle installazioni proposte, unitamente a relazioni tecniche, depliants illustrativi e quant’altro ritenuto utile a consentire una corretta valutazione dei sistemi proposti.

E’ fatto altresì obbligo di presentare nella medesima busta le dichiarazioni di conformità CE per ogni singola attrezzatura proposta.

Si preferiranno prodotti offerti di un'unica Ditta produttrice, al fine di garantire la perfetta compatibilità tra i prodotti forniti.

Le Ditte che offriranno sistemi di Case produttrici diverse dovranno allegare, a pena di esclusione, una dichiarazione della Ditta produttrice delle attrezzature, sulla perfetta compatibilità tra tutti i prodotti.

# ART. 5 – CAMPIONATURA

Le Ditte interessate, unitamente all’offerta, dovranno far pervenire la seguente campionatura:

1.Pellicole radiografiche anticrossover:

- 1 confezione da 100 pellicole  nei formati 24x30 e 35x43 per ogni tipo richiesto;

- Cassette complete di schermi di rinforzo, con finestra per fototimbratura, nei formati 35x43 nei tipi ritenuti più idonei a risaltare le caratteristiche delle pellicole;

- Una confezione di sviluppo ed una di fissaggio;

2.Pellicole dedicate esclusivamente allo studio del torace:

- 1 confezione da 100 pellicole formato 35x43 del tipo richiesto;

- Cassette complete di schermi di rinforzo, con finestra per fototimbratura, formato 35x43;

- Una confezione di sviluppo ed una di fissaggio;

3.Pellicole per mammografia:

- 1 confezione da 100 pellicole formato 18x24 per ogni tipo richiesto;

- Cassette con finestra per fototimbratura, complete di schermo di rinforzo, nel tipo ritenuto più idoneo a risaltare le caratteristiche delle pellicole, nel formato 18x24;

- Una confezione di sviluppo ed una di fissaggio;

4.Buste:

- Almeno 10 buste nel formato 35x43;

Oltre alla campionatura le Ditte partecipanti, a pena di esclusione, dovranno allegare schede tecniche, depliants e relazioni per il miglior utilizzo di tutti i prodotti oggetto della gara.

A pena di esclusione, dovranno essere fornite le dichiarazioni di conformità alla normativa CE, oltre a certificazioni autentiche, rilasciate da Enti Pubblici o Privati, relative ad installazioni analoghe a quella richiesta dal presente capitolato.

La Commissione si riserva, all'occorrenza, la possibilità di visitare tali siti referenti.

# ART.6 – CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata unico lotto inscindibile, con i criteri di cui all’Art. 16 lett. B, del D.L. 402/98, alle Ditte che avranno prodotto l’offerta più vantaggiosa rispetto ai parametri della qualità e del prezzo.

A tal fine la Commissione di gara assegnerà i punteggi secondo i seguenti criteri:

##### Qualità dei prodotti:	40 punti  come di seguito suddivisi:

- 14 punti alla qualità delle pellicole

- 7 alle prove fisiche

- 7 alle prove cliniche

- 19 punti alla qualità delle attrezzature offerte

- 7 punti al servizio di assistenza tecnica, post-vendita ed organizzazione aziendale

### Prezzo più basso: 60 punti

# ART. 6 – VALUTAZIONE TECNICA

### VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLE PELLICOLE  (Max punti 14)

Oltre alla verifica delle caratteristiche generali richieste, di cui all'art.3, si procederà ad una  valutazione qualitativa delle pellicole radiografiche secondo parametri clinico-radiologici e sensitometrici, di seguito indicati.

- PROVE FISICHE

- Saranno effettuate su tutte le pellicole tranne quelle specifiche per le sviluppatrici laser.

- Densità minima

Sarà valutata mediante sensitometria diretta con un sensitometro a 21 step e costruzione della curva caratteristica. I punteggi di valutazione sono diversi per le pellicole mammografiche e le altre pellicole.

|  | ##### Punti |  |
| --- | --- | --- |
| Densità minima (DO) | Pell.Mammografiche |  |
|  0,15 | 7 |  |
| 0,16 | 5 |  |
| 1,17 | 3 |  |
| 0,18 | 2 |  |
| 0,19 | 1 |  |
|  0,20 | 0 |  |
|  |  | Altre pellicole |
|  0,25 |  | 7 |
| 0,26 |  | 5 |
| 0,27 |  | 3 |
| 0,28 |  | 2 |
| 0,29 |  | 1 |
|  0,30 |  | 0 |

- Indice di sensibilità

Sarà valutato mediante sensitometria diretta con sensitometro a 21 step e costruzione della curva caratteristica. In corrispondenza di uno step predeterminato verrà valutato l'indice di sensibilità.Alla pellicola avente indice di sensibilità maggiore verrà attribuito un indice di 100; alle altreuno proporzionalmente inferiore. I punteggi di valutazione sono gli stessi per tutte le pellicole.

|  | Punti |  |
| --- | --- | --- |
| Indice di sensibilità relativa | Pell.Mammografiche | Altre Pellicole |
| 100-91 | 7 | 7 |
| 90-81 | 5 | 5 |
| 80-71 | 3 | 3 |
| 70-61 | 2 | 2 |
| 60-51 | 1 | 1 |
| < 51 | 0 | 0 |

- Risoluzione ad alto contrasto

Sarà valutata con il metodo della individuazione soggettiva del numero di coppie per millimetro, utilizzando una opportuna mira graduata. I punteggi di valutazione sono diversi per le pellicole mammografiche e le altre pellicole.

La tecnica prevede l'esposizione ad un fascio rx della pellicola in esame senza potter, con cassetta e schermo di rinforzo proposto dalla Ditta, fantoccio di PMMA da 40 mm e mira.

|  | Punti |  |
| --- | --- | --- |
| Risoluzione AC coppie di linee/mm | Pell.Mammografiche | Altre pellicole |
| 12 | 7 | 7 |
| 11 | 5 | 7 |
| 10 | 3 | 7 |
| 9 | 2 | 7 |
| Risoluzione AC Coppie di linee/mm | Pell.Mammografiche | Altre pellicole |
| 8 | 1 | 7 |
| 7 | 0 | 5 |
| 6 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 |
| < 4 | 0 | 0 |

- Risoluzione ad basso contrasto

Sarà valutata con il metdodo della individuazione soggettiva del numero di dettagli circolari a dimetro decrescente contenuti in un fantoccio in PMMA. La densità dei dettagli è prossima a quella del PPMA. Questa prova prevista solamente per le pellicole mammografiche.

La tecnica prevede l'esposizione ad un fascio rx della pellicola in esame senza potter, con cassetta e schermo di rinforzo proposto dalla Ditta, con opportuno fantoccio di PMMA da 40 mm

| Pell.Mammografiche |  |
| --- | --- |
| Risoluzione BC n° dettagli visibili | Punti |
| 7 | 7 |
| 5 | 5 |
| 4 | 3 |
| 3 | 2 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |

La Commissione, assegnati i punti (max 7) ad ogni singola prova, dividerà il risultato per il numero delle prove effettuate ed assegnerà il punteggio relativo alla prova fisica.

- PROVE CLINICO-RADIOLOGICHE

Verrà valutata la capacità di registrare il maggior numero di particolari anatomici e la loro definizione, utilizzando la stessa tecnica di esposizione per esami su paziente in fantocci antropomorfi (cranio e/o mano, torace e mammella), così come di seguito specificato:

- Pellicola Tipo a1,a2 ed a3 : fantoccio del cranio e/o della mano

- Pellicola Tipo b : fantoccio del torace

- Pellicola Tipo c1 e c2 : fantoccio della mammella

Per le Pellicole Tipo d ed e la prova clinica comporterà  la valutazione di documentazioni iconografiche su lastra rappresentanti varie sezioni del corpo umano (encefalo, torace ad alta risoluzione, segmento scheletrico ad alta risoluzione, addome superiore), prodotti dalle stesse Ditte.

Le pellicole che, ad insindacabile giudizio della Commissione, risulteranno essere le migliori si attribuiranno punti 7, alle altre un punteggio inferiore.

Saranno escluse dal prosieguo della gara le Ditte i cui prodotti non avranno raggiunto la votazione di quattro in uno dei  singoli parametri testati.

La Commissione, assegnati i punti (max 7) ad ogni singola prova, dividerà il risultato per il numero delle prove effettuate ed assegnerà il punteggio relativo alla prova clinica.

- VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLE ATTREZZATURE (Max punti 19)

La Commissione valuterà le Attrezzature proposte dalle Ditte concorrenti in base ai seguenti parametri:

- Qualità

- Funzionalità

- Produttività

- Facilità di utilizzo

- Il progetto esecutivo

- Possibilità d'implementazione

A tal fine le Ditte partecipanti dovranno allegare depliants, schede tecniche e quant'altro ritengano opportuno al fine di consentire una corretta valutazione da parte della Commissione.

Le Ditte partecipanti dovranno allegare un progetto per la corretta installazione delle attrezzature.

Le Ditte dovranno altresì allegare, a pena di esclusione, dichiarazione di presa visione dei locali dove installare le attrezzature.

Al miglior progetto complessivo verranno assegnati punti 19 agli altri un punteggio inferiore.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, POST-VENDITA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (Max punti 7)

Affinchè la Commissione Tecnica possa valutare la assistenza tecnica, il servizio post-vendita ed in generale il servizio offerto le Ditte partecipanti dovranno, a pena di esclusione, allegare alla Campionatura tutte le relazioni che riterranno più opportune per una corretta valutazione (es. numero visite di personale tecnico per la manutenzione preventiva delle attrezzature, tempi di intervento dalla chiamata, addestramento del personale ecc.).

La Commissione assegnerà punti 7 alla Ditta che sarà ritenuta la migliore, alla altre un punteggio inferiore.

- Si rappresenta che non saranno ammessi alle prove tecniche i rappresentanti delle Ditte.

### PUNTEGGIO PREZZO (Max punti 60)

Per la determinazione del prezzo la Ditta concorrente dovrà indicare:

- Il prezzo netto di ogni prodotto offerto, il totale del Lotto ed il ribasso percentuale sulla base d’asta.

Per la determinazione del prezzo l’Azienda appaltante assegnerà, alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa punti 60, alle altre un punteggio proporzionale (formula della proporzionalità inversa).

- La Ditta dovrà inoltre indicare in offerta l’importo a prezzo di listino delle attrezzature offerte.

E’ obbligo presentare, a pena di esclusione, unitamente ai documenti di gara, i propri listini prezzi, vidimati dalla C.C.I.A.A. ed attualmente in vigore, dal quale risulti la più ampia produzione ed il marchio di fabbrica, che dovrà essere unico ed inequivocabile..

La fornitura sarà quindi aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto, complessivamente, il miglior punteggio qualità-prezzo.

# ART. 7 – NORME FINALI

L’Azienda si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara qualora non ritenga congruo il prezzo offerto.

Si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura in presenza anche di una singola offerta valida, nonché di prorogare la fornitura per ulteriori tre anni, qualora lo ritenga conveniente.

Gli ordini del materiale avverranno nel rispetto del valore economico complessivo della fornitura ed indipendentemente dalle quantità e dalle tipologie indicate. Qualora nel periodo di durata del contratto si realizzassero obiettivi di minor consumo di materiale radiografico potranno essere avviate trattative per la fornitura, purchè entro i limiti del prezzo di aggiudicazione, di dispositivi hardware e software finalizzati all'ulteriore riduzione dei consumi di materiale.