SCHEDA TECNICA

N°2 ECOGRAFI PER RADOLOGIA

- Piattaforma digitale di ultima generazione,ad elevato contenuto tecnologico al TOP della produzione in corso e recentissima commercializzazione sul mercato italiano

- Beamformer di tipo totalmente digitale, con range di frequenze da almeno 2.0 Mhz a 14 Mhz.

- Elevato valore di Dynamic Range (superiore a 200 dB)

- Peso e dimensione della piattaforma molto contenuti, per una migliore mobilita’

- Monitor da 19° non interlacciato a colori LCD ad altissima risoluzione , con ampia diagonale di visualizzazione dedicata alla rappresentazione dell’immagine bidimensionale, provvisto di braccio snodato direzionabile.

- Touch screen a colori da almeno 10° personalizzabile a scelta dell’utente con gestine semplificata di tutte le funzioni principali :selezione del trasduttore della mobilita’ di lavoro e dei parametri di regolazione.

- Presenza di 4 connettori attivi ad altissima densita’ per trasduttori B-mode/Color Doppler/Doppler PW.

- Sonde ad alta densita’ di cristalli elettroniche, multi frequenza e larga banda ,con selezione diretta da touch screen , di tipo convex, lineare e matrice, phased array o vettoriali.

- Armonica tessutale integrata ad altissima risoluzione sui trasduttori convex e lineari, settori elettronici, a matrice elettronica

- Modulo di ottimizzazione dell’immagine ad elevatissimo impatto iconografico e risolutivo per l’eliminazione dell’effetto speckle artifact su piu’ livelli (almeno 3 livelli)

- Modulo Compound in trasmissione e ricezione con obliquazione elettronica dei fasci ultrasonori trasmessi per la riduzione dello scattering e l’ottimizzazione del segnale ecografico.

- Funzione di immagine trapezoidale disponibile su tutti i trasduttori lineari.

- Menu misure completo (su immagini/cine congelati, archiviati, real time) per tutte le applicazioni (specificare).

- Archivio (in formato PC compatibile) su hard disk, CD/DVD e USB PENDRIVE delle immagini e video acquisiti dalla piattaforma in formato Pc compatibile.

- Richiamo delle immagini e videoclip da archivio con gestione e regolazione degli stessi nel maggior numero di parametri possibile ( Post-Processing) a paziente dimesso.

- Multisplit contemporanea : visualizzazione riassuntiva di almeno 9 immagini o video paziente attivi a monitor e visualizzazione delle immagini acquisite a bordo monitor durante l’esame per un facile consulto.

- Comando per l’equalizzazione automatica ed ottimalizzazione dei guadagni tessutali e vascolari mediante un solo pulsante sia a livello B-mode, Doppler PW, che a livello flussi metrico Color Doppler/Power Doppler.

- Doppia immagine in tempo reale (non da archivio o da memoria della macchina) di cui una in B-MODE E L?ALTRA IN B-MODE E CFM.

- Comparazione da archivio in contemporanea di video clip da archivio con immagini acquisite in real-time per una veoce diagnosi (utile negli studi di lesioni trattate con mezzo di contrasto o comunque per il confronto di patologie /esami eseguiti precedentemente).

- Modulo Dicom 3 integrato, completo di tutte le classi dicom (sprint, storage, query/retrieve , worklist, allegare conformante statement del dicom 3).

- Modulo Elastografico integrato ,con valutazione dell’intera immagine ecografica a monitor e non di ROI singole, applicabile sia su trasduttori lineare che convex (descrivere i trasduttori disponibili).

PREDISPOSIZIONE FUTURA PER :

- Modulo avanzato 3D e 4D con sonde elettromeccaniche dedicate ,sia convex che lineari.

- Modulo integrato di analisi ed elaborazione simile alla tomografia computerizzata dei volumi acquisiti, sia in modalita’ mezzo di contrasto che con acquisizioni vascolare Color-Power Doppler. Deve consentire la visualizzazione di slices di spessore impostabile e selezionabile sia su volumi acquisiti a livello bidimensionale che vascolare mediante trasduttori elettromeccanici. Attivo anche con analisi con analisi con mezzo di contrasto.

TRASDUTTORI

- Sonda convex per esami addominali, sia multifrequenza che larga banda con range  da circa 2-5 MHz

- Sonda lineare a matrice da almeno 45mm(superficie d’appoggio) per esami muscolo scheletrici e small parts con tecnologia trapezoidale attivabile anche in color Doppler, sia multifrequenza che larga banda con range da circa 5MHz !% MHz.

Le ditte si devono impegnare a far visionare le apparecchiature nella sede di codesta ARNAS, al fine di verificare tutte le caratteristiche sopra descritte.