SCHEDA TECNICA

MONITOR/DEFIBRILLATORI BIFASICI

- Leggero e compatto ,di peso non superiore a 6 Kg.

- Funzionante sia in modalita’ manuale che semiautomatica con interfaccia e comandi intuitivi

- Possibilita’ di defibrillare in modalita’ manuale con livelli di energia fino ad almeno 360 joule bifasici

- Possibilita’ di defibrillare in modalita’ semiautomatica utilizzando livelli crescenti di energia fino a 360j

- Dotato di sistema di protezione per interdire la modalita’ manuale di funzionamento.

- Dotato di monitor a colori con possibilita’ di visualizzazione contemporanea di almeno due tracce

- Dotato di piastre rigide per pazienti adulti e per pazienti pediatrici, integrate al defibrillatore.

- Possibilita’ di funzionamento tramite rete fissa e tramite batteria interna ricaricabile che permetta di erogare almeno 90 scariche alla massima energia

- Dotato di caricabatterie integrato nel defibrillatore.

- Dotato di Cavo ECG a tre fili per la visualizzazione delle derivazioni I,II e III

- Dotato di connessione per placche monouso utilizzabili sia per la defibrillazione manuale/semiautomatica che per la stimolazione transtoracica

- Dotato di stimolatore transtoracico integrato con corrente di stimolazione selezionabile tra 0 e 200mA

- Dotato di stampante termica da 50 mm.

- Dotato di modulo per il monitoraggio della SPO2 completo di sensori per pazienti adulti, pediatrici e neonatali ,sterilizzabili

Gli apparecchi dovranno essere forniti completi di placche monouso per stimolazione e defibrillazione ,in ragione di 10 set di placche per ogni monitor/defibrillatore.