## Foglio2
caratteristiche tecniche
CND | LOTTI | DESCRIZIONE DISPOSITIVO MEDICO | UNITA' MISURA | FABB. ANNO
M |  | DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE
M04 |  | MEDICAZIONI SPECIALISTICHE
M0405 |  | DISPOSITIVI EMOSTATICI
M040501 |  | DISPOSITIVI EMOSTATICI IN CELLULOSA
Caratteristiche: devono avere una struttura che conferisca al tessuto le caratteristiche di morbidezza e manegevolezza che lo rendano simile al rayon. Costituiti da cellulosa ossidata e rigenerata per favorire l'emostasi primaria da tappo piastrinico esercitando quindi un'azione emostatica topica, meccanica. Devono esercitare un'azione battericida sia in vivo che in vitro, avere un ph acido inferiore a 4. Deve essere riassorbito in max 14 giorni, sterile, latex-free. Per i lotti 1-2-3-4 le ditte partecipanti devono presentare gli studi clinici effettuati circa le caratteristiche di: potere antibatterico in vivo ed in vitro – tempi di emostasi - tempi di riassorbimento e di rigonfiamento – ph – prove di solubilità – peso e spessore sopratutto al centro del prodotto – potere adesivo – analisi della struttura del tessuto - specificare i siti chirurgici sui quali sono stati fatti gli studi stessi, quelli poi indicati come destinazione d'uso del prodotto. Le Ditte inoltre devono fornire studi comparati con prodotti equivalenti di altre produzioni esistenti in commercio. In confezioni che garantiscano la sterilità del prodotto e di apertura agevole e veloce. Latex-free. Sterili. Tipo Tabotamp
| LOTTO 1 | Tipo standard per sanguinamenti a nappo meno intensi, con effetto emostatico max 8 minuti circa
|  | Misura cm 10 x 20 o equivalente | Pezzi | 2000
|  | Misura cm 5 x 4/ 8 o equivalente | Pezzi | 500
| LOTTO 2 | Tipo ad alta resistenza tensile per sanguinamenti intensi e suturabile, con effetto emostatico max 5 min.
|  | Misura cm 8 x 10 o equivalente | Pezzi | 900
LOTTO 3
| 3/a | Tipo microfibrillare in ovatta a più strati separabili, con effetto emostatico max 3 min.
|  | Misura cm 10 x 10 o equivalente | Pezzi | 300
| 3/b | Tipo microfibrillare con struttura non tessuta particolarmente morbidA e maneggevole da utilizzare nei casi di interventi chirurgici videoassistiti, con effetto emostatico max 4 min.
|  | Misura cm 3 x cm 5 o equivalente | Pezzi | 500
|  | Misura cm 10 x cm 10 o equivalente | Pezzi | 500
M040502 |  | DISPOSITIVI EMOSTATICI IN COLLAGENE DI ORIGINE ANIMALE
Caratteristiche: devono avere una struttura composta da collagene animale, bovino o equino, purificato di tipo I° puro, non denaturato. Deve favorire l'emostasi con un'azione topica meccanica intervenendo nell'emostasi primaria e precisamente nella fase piastrinica della cascata coagulativa potenziando l'attrazione delle piastrine non attivate che si trovano aderenti alle fibre di collagene dell'endotelio vascolare lesionato. Per i lotti dal n°4 al n°9 le ditte partecipanti devono presentare gli studi clinici effettuati circa l'esatta composizione del prodotto ed i processi di preparazione - i tempi di emostasi – i tempi di assorbimento – specificare i siti chirurgici sui quali sono stati fatti gli studi stessi, quelli poi indicati come destinazione d'uso del prodotto. In confezioni che garantiscano la sterilità del prodotto e di apertura agevole e veloce. Latex-free. Sterili.Tipo Avitene etc
| LOTTO 4 | Tipo in falde/compressa di tessuto o equivalente di spessore non oltre mm 1
|  | Misura mm 25/35 x mm 35 o equivalente | Pezzi | 250
|  | Misura mm 70 x mm 35/50 o equivalente | Pezzi | 200
|  | Misura mm 70/100 x mm 70 o equivalente | Pezzi | 200
| LOTTO 5 | Tipo tampone (foam) in materiale morbido e malleabile di spessore tra mm 3 e mm 7 a richiesta
|  | Misura mm 20/25 x mm 35/60 o equivalente | Pezzi | 200
|  | Misura mm 80/100 x mm 70/120 o equivalente | Pezzi | 250
| LOTTO 6 | Tipo tampone (foam) in materiale morbido e malleabile di spessore cm 1
|  | Misura mm 80 x mm 60 o equivalente | Pezzi | 200
|  | Misura mm 80 x mm 120 o equivalente | Pezzi | 100
| LOTTO 7 | Tipo polvere da utilizzare nel controllo anche delle emorragie arteriose, anche in siti non regolari
|  | In confezioni da gr 0,5 | Pezzi | 150
|  | In confezioni da gr 1 | Pezzi | 150
| LOTTO 8 | Tipo polvere da utilizzare nel controllo anche delle emorragie arteriose, anche in siti non regolari, in applicatore precaricato con almeno gr 1 di polvere | Pezzi | 100
| LOTTO 9 | Tipo in falde/compressa di tessuto o equivalente di spessore mm 1 precaricata in cannula endoscopica per procedure laparoscopiche. Misura: diametro mm 5 e mm 10- lunghezza cm 30 o equivalenti ma utili per le misure standard dei trocar. | Pezzi | 500
M040503 | LOTTO 10 | DISPOSITIVI EMOSTATICI IN SPUGNA DI GELATINA
|  | Caratteristiche: matrice composta di gelatina di origine animale da utilizzare in presenza di emorragie dei capillari venosi e delle piccole arterie intervenendo con un'azione emostatica meccanica che favorisca l'emostasi primaria intervenendo nella fase piastrinica del processo della cascata coagulativa potenziandone l'adesione piastrinica. Devono avere una struttura porosa tipo spugna che non deve sfaldarsi se immersa in soluzione fisiologica. Devono esercitare l'emostasi in max 10 min. Devono essere riassorbiti in 5 settimane circa. Le ditte partecipanti devono presentare gli studi clinici effettuati circa l'esatta composizione del prodotto ed i processi di preparazione - i tempi di emostasi – i tempi di assorbimento – specificare i siti chirurgici sui quali sono stati fatti gli studi stessi, quelli poi indicati come destinazione d'uso del prodotto. In confezioni che garantiscano la sterilità del prodotto e di apertura agevole e veloce. Latex-free. Sterili. Misura cm 7 x cm 5 o equivalente. Sterili. Tipo Spongostan | Pezzi | 1000
M040599 | LOTTO 11 | DISPOSITIVI EMOSTATICI- ALTRI
|  | Caratteristiche: matrice composta di gelatina di origine animale, bovina o suina, di trombina umana da utilizzare in presenza di sanguinamento attivo che favorisca sia l'emostasi primaria intervenendo nella fase piastrinica del processo coagulativo potenziadone l'adesione piastrinica, sia l'emostasi secondaria attivando con un'azione emostatica chimica la via estrinseca della cascata coagulativa. Deve essere garantita la stabilità del prodotto per almeno 2 ore dopo la miscelazione che deve avvenire in tempi brevi e comunque non oltre 2 min. circa. Il prodotto offerto deve essere utilizzabile anche in interventi chirurgici effettuati in laparoscopia. Devono esercitare l'emostasi in max. 2 min. ed essere riassorbiti in 6 settimane circa. Le ditte partecipanti devono presentare gli studi clinici circa i tempi di emostasi – la stabilità del prodotto dopo la preparazione - tempi di assorbimento – indicare i siti chirurgici sui quali sono stati fatti gli studi stessi, quelli indicati come destinazione d'uso del prodotto. La ditta deve presentare inoltre eventuali studi comparati con prodotti equivalenti di altre produzioni esistenti in commercio. La preparazione deve essere agevole e veloce. In fiale da ml 5/8, sterili. Tipo Floseal. La Ditta deve dichiarare la quantità in ml di prodotto finito realmente utilizzabile e l'offerta deve essere riferita agli ml di prodotto ottenuto dopo la miscelazione. | Pezzi | 400