SCHEDA TECNICA

APPARECCHIATURA TELECOMANDATA DI RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA, MULTIFUNZIONALE R/F CON DETETTORE FLAT-PANEL

- TAVOLO TELECOMANDATO

  - Ribaltamento almeno +90/-45

  - Piano porta paziente con accessibilità ai lati più ampia possibile, ad altezza variabile, in grado di garantire una estrema semplicità di operazioni e la massima ergonomia

  - Spostamento longitudinale e trasversale della tavola del sistema tale da assicurare una copertura paziente per esami testa-piedi senza necessità di riposizionamento del paziente.

  - Minima distanza piano porta paziente/pavimento non superiore a 55

  - Distanza fuoco tubo rx / film reale e variabile da 115 cm ad almeno 150 cm

  - Possibilità di proiezioni oblique

  - Collimatore automatico e filtri per riduzione della dose

- DETETTORE DINAMICO

  - Detettore digitale diretto dinamico al silicio amorfo con scintillatore allo ioduro di cesio

  - Area utile detettore di almeno 42x42 cm

  - Matrice di almeno 2800x2800 pixels e con pixel non più grande di 150x150 cm

  - Conversione a 16 bit

- SISTEMA DIGITALE

  - Sistema di imaging per fluoroscopia digitale e fluoro radiografia digitale

  - Adeguata cadenza in fluoroscopia continua

  - Fluoroscopia pulsata con almeno 15 p/ s in matrice 1024x1024

  - Adeguate procedure per l’elaborazioni delle immagini con possibilità di postelaborazionie, operatività in backgrund come masterizzazione di CD e invio in stampa.

  - Memoria RAM e disco fisso di grandi capacità

  - Connessione in rete con protocollo DICOM con almeno le funzionalità DICOM Worklist/MPPS,DICOM Send/Storage Service, CDICOM PrintService, DICOM CD/DVD, DICOM Query/Retrieve

  - Monitor di almeno 18”LCD ad alta risoluzione per visualizzazione di immagini medicali

  - Disponibilità di un numero elevato di protocolli pediatrici

  - Possibilità di connessione in remoto ad un centro di controllo per la verifica costantemente  dei parametri di funzionamento della apparecchiatura

- COMPLESSO RADIOGENO

  - Anodo rotante e doppia macchia focale

  - Capacità di dissipazione termica dell’anodo

  - Tubo rx a 9.000 giri con fuochi non superiori a 0,6-1,3 mm

- TAVOLO DI COMANDO- GENERATORE

  - Generatore ad alta frequenza controllato a microprocessore, da almeno 65 KV

  - Tensione massima al tubo 150 KV

  - Tempo minimo di esposizione non superiore a 1 msec

  - Possibilità di utilizzo in tecnica libera, con esposimetro automatico e con anatomica

  - Controllo automatico del carico termico del tubo radiogeno

  - Controllo della dose in scopia continua e pulsata, con regolazione automatica dei fattori di esposizione

  - Integrazione completa dei comandi del generatore con le funzioni del processore di immagini per massimizzare l’ergonomia d’’uso del sistema

  - Integrazione di camera per misura area/dose secondo specifiche europee

- MISURATORE DI DOSE

  - Dispositivo per la misura della dose integrato al sistema

  - La dose misurata deve possibilmente essere gestita da un software per renderla disponibile per valutazioni; il report con i valori di ogni singolo esame ed il valore complessivo deve poter essere inviati in rete con modalità DICOM structured Report

- L’apparecchiatura nel suo complesso deve essere dotata di marchio CE da allegare

- Possibilità di visionare l’apparecchiatura offerta in uso clinico presso un centro di referenza.