SCHEDA TECNICA PACE MAKERS

# VOCE N. 1

Pace-Maker SSIC monocamerali, multiprogrammabili, telemetrici, con attacco IS-1 BI, con i relativi elettrocateteri a fissaggio passivo e rilascio di steroide, dotati almeno delle seguenti caratteristiche:

-	modo: SSI, SST, SOO;

-	polarità di pacing e di sensing programmabili separatamente in uni- o in bipolare;

-	frequenza  da 40 a 110 ipm;

-	durata dell’impulso  fino a 0.98 msec;

-	ampiezza massima dell’impulso fino a 5 volt;

-	sensibilità  da 0,5 a 5 mV;

-	isteresi programmabile;

-	test della soglia di stimolazione;

-	peso non superiore a 25 g;

-	spessore non superiora a 7,4 mm;

-	volume non superiore ad  11 cc.

La Ditta aggiudicatrice, dovrà fornire per ogni Pace-Maker un cavetto bipolare sterile per la misurazione dei parametri elettrici durante l’impianto.

Pezzi N° 30

# Importo annuale a base d’asta Euro 37.185,00

# VOCE N. 2

Pace-Maker VVIC monocamerali, unipolari, multiprogrammabili, telemetrici con attacco  5/6 mm, senza i relativi elettrocateteri, da utilizzare per le sostituzioni; tali Pace-Maker dovranno essere dotati almeno delle seguenti caratteristiche:

-	 modo: VVI, VVT, VOO;

-	frequenza da 40 a 110 ipm;

-	durata dell’impulso fino a 1,5 msec;

-	ampiezza massima dell’impulso fino a 6,8 volt;

-	sensibilità da 0,5 a 5 mV;

-     isteresi programmabile;

-	peso non superiore a 28 g;

-	volume non superiore a 14 cc.

La Ditta aggiudicatrice dovrà fornire per ogni Pace-Maker un cavetto bipolare sterile per la misurazione dei parametri elettrici durante l’impianto ed un cappuccio forato in silicone in confezione sterile, per l’eventuale trasformazione di un catetere 3,2 mm low-profile BI in 5/6 mm UNI.

Pezzi N° 20

Importo annuale a base d’asta Euro 18.592,50

# VOCE N. 3

Pace-Maker SSIR monocamerali bipolari rate-responsive con sensore influenzato dall’attività fisica del paziente, senza i relativi elettrocateteri, multiprogrammabili, telemetrici con attacco IS-1 BI, dotati almeno delle seguenti caratteristiche:

-	modo SSI, SST, SOO, SSIR e SOOR;

-	polarità uni- e bipolare programmabile indipendentemente per pacing e sensing;

-	frequenza da 40 a 150 ipm;

-	isteresi programmabile;

-	durata dell’impulso fino a 0.98 msec;

-	ampiezza massima dell’impulso sino a 5 volt;

-	sensing a partire da 0,5 mV;

-	periodo refrattario fino a 400 m/sec.

-	test della soglia di stimolazione

-	registrazione dell’elettrogramma endocavitario;

-	peso non superiore a 25 g;

-	volume non superiore a 12 cc;

-	spessore non superiore a 7,5 mm.

La Ditta aggiudicatrice dovrà fornire per ogni Pace-Maker un cavetto bipolare sterile per la misurazione dei parametri elettrici durante l’impianto.

Pezzi N° 50

Importo annuale a base d’asta Euro 90.380,00

# VOCE N.  4

Pace-Maker DDDC bicamerali bipolari, multiprogrammabili, telemetrici con attacco IS-1 BI,  corredati dei relativi elettrodi atriale a fissaggio attivo e rilascio di steroide e ventricolare a fissaggio passivo e rilascio di steroide, dotati almeno delle seguenti caratteristiche:

-     Modo DDD, DDI, VDD, AAI, VVI, ODO;

-     Polarità uni- e bipolare programmabile separatamente per sensing e per pacing sia in atrio che in ventricolo;

-     Frequenza base da 40 ipm e frequenza massima fino a 150 ipm;

-     durata dell’impulso fino ad 1.5 msec sia in atrio che in ventricolo;

-  ampiezza massima dell’ impulso fino a 5 volt sia in atrio che in ventricolo;

-    sensing a partire da 0,4 mV  per il canale atriale e da 0,5 mV per il canale ventricolare;

-     test della soglia sia per l’atrio che per il ventricolo;

-     registrazione dell’ elettrogramma endocavitario con markers;

-     interruzione automatica delle tachicardie mediate dal Pace-Maker;

-	cambio modo automatico in caso di comparsa di tachiaritmie atriali sostenute;

-	peso non superiore a 30 g;

-	spessore non superiore a 8 mm;

-	volume non superiore a 13,5 cc.

La Ditta aggiudicatrice dovrà fornire per ogni Pace-Maker un cavetto bipolare sterile per la misurazione dei parametri elettrici durante l’impianto.

Pezzi N. 30

Importo annuale a base d’asta Euro 80.567,25

# VOCE N. 5

Pace-Maker DDDC bicamerali unipolari, multiprogrammabili, telemetrici con attacco 5/6 mm, senza i relativi elettrodi, da utilizzare per le sostituzioni, dotati almeno delle seguenti caratteristiche:

-    Modo DDD, DDI, VDD, AAI, VVI, ODO;

-    frequenza base da 40 ipm e frequenza massima fino a 150 ipm;

-    durata dell’impulso fino a 1,5 msec sia in atrio che in ventricolo;

-    ampiezza max dell’impulso fino a 6,8 volt sia in atrio che in ventricolo;

-    sensing a partire da 0,4 mV per l’atrio e da 0,5 mV per il ventricolo;

-    test della soglia sia in atrio che in ventricolo;

-	interruzione automatica delle tachicardie mediate dal Pace-Maker;

-	peso non superiore a 32 g;

-	spessore non superiore a 9 mm;

-	volume non superiore a 13.5 cc.

La Ditta aggiudicatrice dovrà fornire per ogni Pace-Maker un cavetto bipolare sterile per la misurazione dei parametri elettrici durante l’impianto ed una coppia di cappucci forati in silicone, in

confezione sterile, per l’eventuale trasformazione degli elettrodi IS-1 o 3,2 mm low profile BI in 5/6 mm UNI.

Pezzi N°  20

Importo annuale a base d’asta Euro 41.316,50

# VOCE N. 6

Pacemaker  VDD, multiprogrammabili, telemetrici con attacco  IS-1 BI,   corredati di elettrodo bipolare a fissaggio passivo con sensore in atrio flottante, dotati almeno delle seguenti caratteristiche:

-   modo VDD, VDI, VVT, VAT, VVI, VOO, ODO, OVO, OAO, OOO;

-  polarità di sensing e pacing ventricolare programmabile separatamente in uni- o in bi-polare;

-   frequenza da 40 a 125 ipm;

-   durata impulso fino a 1 msec

-   ampiezza max dell’impulso non inferiore a 7 V

-   sensing atriale a partire da 0.2 mV

-   analisi automatica della soglia

-	registrazione dell’ elettrogramma endocavitario

-	peso non superiore a 26 g

-	volume non superiore a 12 cc.

La Ditta aggiudicatrice dovrà fornire, per ogni PM, un cavetto bipolare sterile per la misurazione dei parametri elettrici durante l’impianto.

Pezzi N°  30

Importo annuale a base d’asta Euro 100.709,00

# VOCE N. 7

Pace-Maker bicamerali bipolari rate-responsive DDDR, con doppio sensore e forniti di algoritmo per la prevenzione della Fibrillazione Atriale, corredati dei relativi elettrodi a fissaggio passivo e rilascio di steroide, dotati almeno delle seguenti caratteristiche:

-	ampia programmabilità del MODO;

-	sensibilità atriale a partire da 0,4 mV e ventricolare da 1,0 mV;

-	durata massima dell’impulso sia in atrio che in ventricolo non inferiore a 0,98 msec.;

-	ampiezza massima dell’impulso non inferiore a 5 V;

-	cambio modo automatico;

-	 interruzione delle tachicardie mediate dal PM;

-	possibilità di programmazione della polarità separata per sensing e pacing sia in atrio che in ventricolo;

-	peso e spessore contenuti.

La Ditta aggiudicatrice dovrà fornire, per ogni PM, un cavetto bipolare sterile per la misurazione dei parametri elettrici durante l’impianto.

Pezzi N° 60

Importo annuale a base d’asta Euro 263.393,00