Scheda tecnica per casco di stereotassi e software correlato

Caratteristiche tecniche del casco

- Casco stereotassico in materiale RMN compatibile che deve rappresentare l’ultimo aggiornamento tecnico disponibile sul mercato

  - Versatile che consenta completa libertà nella scelta delle traiettorie e dei punti di entrata per approcci standard, laterali, transsfenoidali e alla fossa posteriore

  - Basato sul principio dell’isocentricità

  - Leggero in modo da essere adatto all’uso pediatrico

  - Compatibile con tutte le modalità di imaging (TAC, RMN, radiografia tradizionale e teleradiografia, angiografia digitale e PET)

  - Con disegno modulare e composto da anello base, completamente staccabile, e dall’arco semicircolare

  - Con anello di base aperto o con parte anteriore rimovibile o con altra facilitazione che consenta l’intubazione, fissabile al cranio, con braccetti di sostegno orientabili e regolabili in lunghezza e con viti  autopenetranti di diversa lunghezza, in modo da adattarsi a forma e grandezza del cranio del paziente, anche pediatrico

- altri accessori in dotazione

  - reticoli di visualizzazione di posizione della punta dell’elettrodo con fluoroscopia in proiezione laterale

  - localizzatore  per TAC

  - Chiavi di serraggio

  - Adattatori/e per fissaggio alla testiera di Mayfield

  - Adattatori per fissaggio al lettino TAC per l’allineamento al piano di scansione

  - Phantom per la verifica indipendente del bersaglio

  - slitta per avanzamento micrometrico della sonda o elettrodo verso il target con fermi, ad isolanti ricambiabili, adatti a cannule di diametri da 2mm in su

  - barre di fissaggio dell’anello al meato acustico esterno

  - Contenitore/i per sterilizzazione del casco sterotassico e degli accessori

  - Set per biopsia cerebrale stereotattica composto da

    - ago di biopsia tipo Nashold (side cutting)  < o = 2,0 mm (diametro esterno) lunghezza 300mm con fermo di profondità

    - micropinza per biopsia diametro < o = 2mm con fermo di profondità

    - relative cannule e tubi guida, senza set per trapanazione

    - contenitore con alloggiamenti per sterilizzazione

  - Set per evacuazione di ematomi endocerebrali, cannule di diametro esterno < o = a 6mm circa, stiletto, fermo di profondità e cannula, contenitore con alloggiamenti per sterilizzazione

- Software in dotazione, specifico per l’uso del casco stereotassico di cui sopra,

  - che sia all’80% della stessa casa produttrice del casco, installato su sistema computerizzato:

  - sia di facile e intuitivo utilizzo con l’interfaccia a finestra e con passaggi facilmente effettuabili

  - sia dotato del modulo per la importazione e la fusione di set di immagini TAC e RMN e angiografiche

  - sia dotato del modulo per la visualizzazione 2D e 3D delle strutture del cranio, la ricostruzione delle immagini lungo qualsiasi piano e la ricostruzione di differenti parti anatomiche che saranno poi messe in relazione tra di loro,

  - sia dotato del modulo per la definizione della linea AC-PC su un unico piano  e il riallineamento delle immagini in base ad essa (indipendentemente dal gantry)

  - sia dotato del modulo per il calcolo automatico delle coordinate del bersaglio

  - sia dotato del modulo per l’adattamento delle immagini riformattate e 3D del paziente agli atlanti del tipo Talairach/Tournoux e/o Shaltembrandt /Wahren (almeno un atlante deve essere incluso)

  - sia dotato del modulo per rappresentare la traiettoria della sonda bioptica o altro strumento in relazione alle strutture anatomiche nelle scansioni assiali, coronali e sagittali e in qualsiasi piano arbitrariamente stabilito sulle immagini riformattate in genere e adattate all’atlante

  - sia dotato del modulo per la segmentazione per evidenziare soltanto determinate strutture del cranio (p.e. osso, corteccia, vasi), il contouring delle strutture di interesse

  - sia dotato di un modulo per la digitazione, etichettatura e registrazione di punti o aree anatomiche o funzionali in base alle loro coordinate rappresentabili contemporaneamente e in relazione alle strutture visualizzate nell’atlante (modulo anche di altra casa software)

  - sia l’ultima release di software disponibile sul mercato

  - sia dotato della funzione screen-capture e esportazione di immagini

  - sia a struttura modulare che permette l’aggiornamento e l’evoluzione senza rilevanti modifiche, in particolare per quanto attiene radiochirurgia, radioterapia frazionata e brachiterapia

  - sia collaudato dall’uso clinico presso numerosi centri specialistici in Italia, Europa e negli USA, come da elenco da allegare, e sia dotato anche dell’approvazione della FDA.

- installazione, assistenza, garanzia e formazione del personale

  - la ditta aggiudicatrice dovrà curare l’istallazione e il collaudo del casco completo del software con personale tecnico italiano

  - l’assistenza dovrà comprendere il training allo staff medico e di tutto il personale della sala operatoria per tutta la durata necessaria fino alla completa autonomia e, comunque, il corso di introduzione avrà la durata di almeno tre giorni e sarà seguito dall’affiancamento dei sanitari in sala operatoria per i primi interventi

  - la sede dell’assistenza tecnica deve essere in Italia

  - l’assistenza tecnica deve essere fornita direttamente da tecnici della ditta aggiudicatrice del navigatore e deve riguardare il sistema intero per qualsiasi sua componente

  - un tecnico deve essere disponibile 24 ore su 24 ore per l’assistenza telefonica, mentre, in caso di malfunzionamento o guasto, il tempo di intervento deve essere non superiore a 8 ore

  - il periodo di garanzia, al di là dei minimi previsti per legge, deve essere di cinque anni dalla data del collaudo

  - la ditta aggiudicatrice deve effettuare sopralluoghi per la manutenzione  preventiva a regolari intervalli non inferiori a tre mesi per assicurare il regolare funzionamento dell’apparecchiatura

  - durante il periodo di garanzia la ditta aggiudicatrice garantisce anche l’aggiornamento con le nuove release dei programmi software acquistati

  - la riparazione e sostituzione di parti di ricambio originali deve essere garantita oltre la data di fine produzione per altri 10 anni

  - nel caso in cui la ditta aggiudicatrice non corrisponda alla ditta produttrice, tutti i termini della garanzia debbono essere onorati dalla ditta aggiudicatrice

- marchi di sicurezza e qualità

  - tutti i prodotti, per ogni loro componente, debbono avere il marchio CE e il software, di cui al punto 3,  anche l’approvazione della Food and Drug Administration degli USA.