CAPITOLATO SPECIALE  D’APPALTO

Art.1)  OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura, con il sistema della somministrazione, di “DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE” per i Presidi Ospedalieri dell’Azienda di Rilievo Nazionale  e di Alta Specializzazione Ospedali “Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”, distinto in n.105  voci come da scheda tecnica allegata.

ART. 2)  DURATA DEL CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, per dodici mesi consecutivi. Questa Azienda si riserva la facoltà di procedere ad un eventuale rinnovo per un periodo massimo non superiore a dodici mesi.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

ART. 3) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Scheda tecnica e/o depliants illustrativi della Casa produttrice o importatrice a livello nazionale del  prodotto offerto, in originale o in copia autenticata a norma di legge.

Sulle schede tecniche devono essere indicate le voci di riferimento e ciò a pena di esclusione.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana, e qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione rilasciata ai sensi di legge.

Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi di legge, dal titolare della Ditta indicante gli estremi del decreto del Ministero della Sanità relativo alla registrazione dei prodotti per i quali lo stesso è richiesto dalla vigente normativa.

Presentare certificazione attestante che i dispositivi medici, di cui va indicata la classe di appartenenza, sono in possesso del marchio CE come stabilito dalla direttiva CEE 42/93, ovvero dichiarazione che il prodotto offerto, non  configurandosi come dispositivo medico, non deve rispondere alle disposizioni di cui alla suddetta Direttiva.

La mancata trasmissione della sopra elencata documentazione sarà sanzionata con l’esclusione dell’offerta.

Art.4) RICHIESTA CAMPIONATURA

Le ditte partecipanti dovranno, con plico separato, trasmettere al Settore Provveditorato di questa Azienda, entro la stessa data fissata dal bando di gara per la presentazione dell’offerta, la campionatura  di tutte le voci per le quali l’impresa intende partecipare.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato il numero di riferimento della voce di cui alla scheda tecnica e per la quale lo stesso è trasmesso.

La mancata presentazione della suddetta campionatura nei modi e nei termini suesposti comporterà l’esclusione dalla gara.

Sul plico succitato dovrà essere apposta la seguente dicitura “CAMPIONATURA  ASTA PUBBLICA DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE ”.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

Art.5) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna della fornitura entro 15 giorni a far tempo dalla data dell’ordine.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, l’Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale del 3% dell’importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno successivo al termine previsto.

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata consegna”.

In entrambe le ipotesi l’Azienda Ospedaliera si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore onere di spesa.

La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia del P.O. “Civico e Benfratelli”, Via C. Lazzaro n.1 - Palermo.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare un documento di trasporto in duplice copia, debitamente sottoscritto, dal quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

L’Amministrazione accetta la merce salvo collaudo.

Art.6) REVISIONE PREZZI.

Il prezzo offerto rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata della fornitura.

Art.7) GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

Art.8) RIDETERMINAZIONE QUANTITA’.

Le quantità indicate nell’allegata scheda tecnica, relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo in quante riferite al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate  dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà pertanto arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto.

Art.9) INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

Qualora, durante il periodo contrattuale, l’impresa aggiudicataria metta in commercio materiale analogo a quello oggetto della fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, è facoltà di questa Azienda accettare la sostituzione a parità di condizioni economiche e contrattuali.

Art.10  SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art.13 del d.lgs.402/98.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

Art.11) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti di cui all’art.2, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

Art.12) RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. F.sco LICATA di BAUCINA)

SCHEDA TECNICA

Voce n.1

Circuito anestesia adulti, pediatrico e neonatale completo di catetere mount e filtri autoumidificanti

Realizzato in PVC con parete interna liscia, trasparente non conduttivo con spirale di rinforzo, diametro 22mm, 15 mm, 10 mm, Y  con prese temperatura e pressione.

Lunghezza 100 cm,  raccoglicondensa su linea inspiratoria ed espiratoria.

Connessioni 22 flex lato macchina,  22M/15F lato paziente.

Bassa compliance  documentata, bassa permeabilità ai gas documentata.

Catetere mount in PVC con parete interna liscia e raccordo di Coob girevole nei due sensi, connessioni 22M/15F lunghezza 10 cm con doppio tappo asportabile per broncoaspirazioni. Connessione circuito 15M spazio morto catetere non superiore a 25ml. Filtro autoumidificante come riportato nella descrizione del presente capitolato. Il tutto confezionato in una unica busta sterile.

Certificato CE, assenza di lattice.

Pz. 8.000

Voce n.2

Circuito per anestesia adulti

Circuito realizzato in PVC medicale con linee ( inspiro, espiro e rilevazione capnometria ) ricavate in un unico circuito altre vie, linea inspiratoria con superficie interna liscia, connessioni ventilatore allungabili.

Dotato di catetere mount in PVC trasparente con superficie interna liscia, con raccordo doppio cardanico, tappo di gomma munito di foro centrale a tenuta, dilatabile per l’inserimento di sonde e fibroscopio.

Dotato di filtro autoumidificante, antimicrobico, antivirale, filtrazione elettrostatica > 99,999% con una umidificazione assoluta > 30 mg acqua/lt. Con volume filtro di circa 45 ml. Presa capnometro, connessioni circuito norme ISO mm 22 resistenza al flusso <2,5 H2O con lt/min.

Superficie filtrante> 20 Cm2. Marchiato CE. Confezione singola sterile.

Pz. 3.000

Voce n.3

Circuiti respiratori per rianimazione adulti, pediatrico e neonatale completi  di catetere  mount e filtri HME

Realizzato in PVC di grado medico, trasparente, parete interna liscia, spirale di rinforzo esterna linea inspiratoria coibentata a doppia parete, non conduttivo.

Il diametro interno deve essere di 22 mm, 15 mm, 10mm, i connettori  lato macchina devono avere una connessione flex di 22 mm; stessi connettori per lo spezzone da 40 cm, mentre per la connessione a paziente  Y  si deve avere un doppio connettore 15F-22M.

Il raccordo a Y deve essere provvisto di prese per il controllo della temperatura e pressione. La presa di temperatura sulla Y e la porta  per la sonda sull’umidificatore devono avere un diametro di 7,6 per umidificatore F&P, 7mm per umidificatore Draeger e 8 mm per umidificatore Kendall. Devono essere provvisti di raccoglicondensa su linea espiratoria e inspiratoria.

La lunghezza del circuito deve essere di 130 cm . Catetere mount in PVC con Coob girevole nei due sensi, connessioni 22M/15F lunghezza 10 cm con doppio tappo asportabile per broncoaspirazioni. Connessione circuito 15M spazio morto catetere non superiore a 25ml ed avere una bassissima compliance documentata. Filtri autoumidificanti come riportato nella descrizione del presente capitolato. Il tutto deve essere in una unica  confezione sterile, marchiato CE. Assenza di lattice.

Pz. 6.000

Voce n.4

Circuito rianimazione termoregolato adulti, pediatrico e neonatale

Realizzato in PVC di grado medico, trasparente, parete interna liscia, spirale di rinforzo esterna inglobante ed integrante la resistenza riscaldante  sulla linea inspiratoria, non conduttivo

Il diametro interno deve essere di 22 mm, 15 mm, 10 mm, i connettori  lato macchina devono avere una connessione flex di 22 mm; stessi connettori per lo spezzone da 40 cm, mentre per la connessione a paziente Y  si deve avere una doppio connettore 15F-22M.

Il raccordo a Y deve essere provvisto di prese per il controllo della temperatura e pressione La presa di temperatura sulla Y e la porta  per la sonda sull’umidificatore devono avere un diametro di 7,6 per umidificatore F&P, 7mm per umidificatore Draeger e 8 mm per umidificatore Kendall Il valore della resistenza deve essere appropriato ai vari modelli di umidificatore. Deve essere provvisto di raccoglicondensa sulla linea espiratoria ed inspiratoria. Completo di catetere mount in PVC con Coob girevole nei due sensi, connessioni 22M/15F lunghezza 10 cm con doppio tappo asportabile per broncoaspirazioni. Connessione circuito 15M spazio morto catetere non superiore a 25ml.

Il tutto deve essere in confezione sterile, marchiato CE ed avere una bassissima compliance documentata. Filtro antibatterico HME Attivo come riportato nella descrizione del presente capitolato. La lunghezza del circuito deve essere di 130 cm.. Il circuito deve essere completo di cavetto per il collegamento ai diversi tipi d’umidificatore.

Pz. 9.000

Voce n.5

Circuiti CPAP pediatrico

Realizzato in PVC di grado medico, trasparente, parete interna liscia, spirale di rinforzo esterna non conduttivo diametro 15mm, pallone di almeno 5 litri, tubo di raccordo miscelatore umidificatore 10-22 mm. Tubo umidificatore-raccordo a T lunghezza cm120, tubo raccordo pallone-paziente , paziente valvola ad acqua lunghezza cm150. Raccordo a T con presa temperatura e capnometria luer-lock. Catetere mount in PVC con Coob girevole nei due sensi, connessioni 22M/15F lunghezza 10 cm con doppio tappo asportabile per broncoaspirazioni. Connessione circuito 15M spazio morto catetere non superiore a 25ml ed avere una bassissima compliance documentata. Filtro antibatterico antivirale a filtrazione meccanica, volume interno inferiore a 100ml connessioni incluse e capace di trattenere TBC ed HVC documentata.

Il tutto deve essere in una unica  confezione sterile, marchiato CE. Assenza di lattice.

Pz. 100

Voce n.6

Circuiti CPAP adulti

Realizzato in PVC di grado medico, trasparente, parete interna liscia, spirale di rinforzo esterna non conduttivo diametro 15mm, pallone di almeno 20 litri, tubo di raccordo miscelatore umidificatore 22m-22 mm. Tubo umidificatore-raccordo a T lunghezza cm120, tubo raccordo pallone-paziente , paziente valvola ad acqua lunghezza cm150. Raccordo a T con presa temperatura e capnometria luer-lock. Catetere mount in PVC con Coob girevole nei due sensi, connessioni 22M/15F lunghezza 10 cm con doppio tappo asportabile per broncoaspirazioni. Connessione circuito 15M spazio morto catetere non superiore a 25ml ed avere una bassissima compliance documentata. Filtro antibatterico antivirale a filtrazione meccanica, volume interno inferiore a 100ml connessioni incluse e capace di trattenere TBC ed HVC documentata. Il tutto deve essere in una unica  confezione sterile, marchiato CE. Assenza di lattice.

Pz. 1.000

Voce n.7

Unità respiratoria manuale adulti e pediatrica

Realizzata in PVC medicale, tubo adduzione gas freschi in PVC corrugato con parete interna liscia avente lunghezza 180 cm e con possibilità di connettersi a qualsiasi fonte di erogazione di gas; ingresso gas laterale, raccordo angolato con doppia connessione ISO 22M/15F, pallone da litri 2 e 1. Valvola di scarico ad apertura geometrica corredata di valvola magnetica di sicurezza pretarata a 40 cm di H2O. Corredato di n° 3 raccordi per fonti gas.

In confezione singola sterile. Latex free.

Certificazione CE.

Pz. 1.500

Voce n.8

Circuito respiratorio per NIV e OTI

Deve essere composto da:

N° 1 casco in Pvc monopaziente (adulto, pediatrico e neonatale ) a volume ridotto dotato di collare sigillante privo di lattice e bretelle ascellari di ancoraggio regolabili corredato di 2 accesi a tenuta per il passaggio di sondini nasogastrici e/o alimentazione. Connessioni 22M ISO.

N° 4 tubi corrugati in PVC con superficie interna liscia coibentati cm 40.

N° 4 tubi corrugati in PVC con superficie interna liscia coibentati cm 80.

N° 1 raccordo diritto 22M/22M.

N° 1 raccordo diritto 22M/22F.

N° 1 raccordo diritto 22F/22F.

N° 2 palloni da 25 litri totalmente privi di lattice ad elevata compliance

N° 2 valvola PEEP regolabile da 0 a 20 cm /H2O corredata di valvola di sovrapressione  di sicurezza.

N° 1 pallone monopaziente dotato di valvola di sovrapressione.

Pz. 1.000

Voce n. 9

FILTRO PAZIENTE PER CIRCUITO ANESTESIA ADULTI

Filtro bidirezionale per circuiti respiratori con scambiatore di calore ed umidità per circuiti respiratori.

Membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica, superficie filtrante > di 20 cm2 , volume filtro inferiore a 50 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,99%, ritenzione dell’epatite C, HIV e tubercolosi documentata.

Autoumidificazione > di 30 mg/H2O per litro di aria ventilata (certificato da ente esterno all’azienda).

Resistenza al flusso inferiore a 1,1 cm H2O a 30 litri minuto, corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina, ( 22M/15F - 22F/15M ), fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del flusso. Confezione singola sterile. Certificazione CE.

Pz. 5.000

Voce n.10

FILTRO PAZIENTE PER CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO

Filtro bidirezionale per circuiti respiratori con scambiatore di calore ed umidità per circuiti respiratori completo di catetere mount.

Membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica, superficie filtrante > di 15 cm2 , volume filtro inferiore a 30 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,99%,

Autoumidificazione > di 30 mg/H2O per litro di aria ventilata

Resistenza al flusso inferiore a 0,6 cm H2O a 15 litri minuto, corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina, ( 22M/15F - 22F/15M ), fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del flusso.

Confezione singola sterile. Certificazione CE.

Pz. 1000

Voce n.11

FILTRO PAZIENTE PER CIRCUITO ANESTESIA NEONATALE

Filtro bidirezionale per circuiti respiratori con scambiatore di calore ed umidità

Membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica, superficie filtrante > di 10 cm2 , volume filtro inferiore a 10 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,99%,

Autoumidificazione di circa 30 mg/H2O per litro di aria ventilata

Resistenza al flusso inferiore a 0,6 cm H2O a 5 litri minuto, fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del flusso, connessioni 15F - 15M. Confezione singola sterile. Certificazione CE.

Pz. 600

Voce n.12

FILTRO CIRCUITO RIANIMAZIONE COIBENTATO

Filtro bidirezionale per circuiti respiratori con scambiatore di calore ed umidità per circuiti respiratori. Membrana idrofobica a filtrazione meccanica in microfibre di ceramica, superficie filtrante > di 500 cm2 , volume filtro inferiore a 100 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,9999%, ritenzione dell’epatite C, H.I.V. e tubercolosi documentata.

Autoumidificazione > di 30 mg/H2O per litro di aria ventilata (certificato da ente esterno all’azienda).

Resistenza al flusso inferiore a 2 cm H2O a 60 litri minuto, corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina, ( 22M/15F - 22F/15M ), fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del flusso. Confezione singola sterile. Certificazione CE.

Pz. 3.000

Voce n.13

FILTRO ANTIBATTERICO HME ATTIVO

Filtro antibatterico HME per circuiti respiratori adulti, in grado di funzionare sia come scambiatore di calore e umidità passivo sia come umidificatore attivo con inserto metallico forato inserito nel filtro. Connessioni ISO 22F-22M/15F, con presa capnometro.

Confezione singola sterile.

Pz. 2.000

Voce n.14

NASO ARTIFICIALE

Filtro igroscopico con un volume di circa 16 ml e una superficie di scambio maggiore di  circa 400 cm2, dovrà garantire una efficace autoumidificazione e dovrà essere funzionale anche in presenza di espettorato. Dovrà avere la presa di ossigeno in posizione tale da consentire il riscaldamento e l’umidificazione, con possibilità di effettuare aspirazioni e prelievi senza rimuoverlo.

Pz. 12.000

Voce n.15

CATETERE MOUNT

Catetere in PVC trasparente coibentato e superficie interna liscia lunghezza cm 10 e spazio morto non superiore a 25 ml con raccordo di Coob doppio, girevole, dotato di doppio tappo apribile per l’inserimento di sonde e fibroscopio . Doppia connessione ISO 15F/22M, certificato CE.

Confezione singola sterile.

Pz. 10.000

Voce n.16

Kit di medicazione per il trattamento e la cura delle piaghe da decubito e ferite da pressione

Medicazione a base di idropolimeri, adesiva, sterile, assorbente altamente conformabile multistrato composta da:

Strato semi impermeabile in poliuretano, permeabile all’ossigeno ed al vapore ma non all’acqua ed ai germi;

Adesivo a base di gel poliretanico eudermico, ipoallergenico, che fissa la medicazione alla cute senza provocare traumi alla rimozione;

Strato di tessuto-non tessuto;

Strato di gel altamente assorbente composto da un polimero idrofilo di poliuretano e da una piccola percentuale di polimero acrilico.

Misure : cm 11x11; cm 15x15; cm 15x20; cm 18x18 con bordo.

Pz. 1.500 per misura.

Voce n.17

Medicazione a base di idropolimeri, adesiva, sterile, assorbente altamente conformabile multistrato composta da:

Strato semi impermeabile in poliuretano, permeabile all’ossigeno ed al vapore ma non all’acqua ed ai germi;

Adesivo a base di gel poliretanico eudermico, ipoallergenico, che fissa la medicazione alla cute senza provocare traumi alla rimozione;

Strato di tessuto-non tessuto;

Strato di gel altamente assorbente composto da un polimero idrofilo di poliuretano e da una piccola percentuale di polimero acrilico.

Misure: cm 11x11; cm 15x15; cm 15x20; cm 18x18 senza bordo

Pz. 1.500 per misura

Voce n.18

Medicazione primaria sterile a base di idrogel di “polivinilpirrolidone in soluzione acquosa; il gel si trova su un supporto rigido, protetto su ambedue i lati da un film di polietilene. La medicazione è ipoallergenica.

Misure: cm 9.5x9.5; cm 15x20

Pz. 1.500 per misura

Voce n.19

Carbone vegetale puro attivato a 900°, impregnato con lo 0,15% (in peso) di argento, rivestita in tessuto-non tessuto no aderente.

Misure: cm 10.5x10.5; cm 10.5x19.

Pz. 1.000 per misura

Voce n.20

Medicazione non aderente impregnata con una emulsione contenente il 10% di iodio-povidone, tale medicazione deve essere non aderente per uso topico costituito da una trama tessuta con filamenti di rayon viscosa impregnati in una soluzione contenente iodio-povidone al 10%.

Misure: cm 5x5; cm 9.5x9.5.

Pz. 1.000 per misura

Voce n.21

Medicazione primaria non aderente, sterile, costituita da rayon-viscosa impregnato in una soluzione al petrolanum.

Misure: cm 7.5x7.5; cm 1.25x360; cm 7.5x20; cm 7.5x40; cm 7.5x50.

Pz. 1.000 per misura

Voce n.22

Medicazione sterile composta da fibre di arginato di calcio, derivato da alghe marine selezionate, epurate da sostanze nocive come i cloruri, e metalli pesanti, agenti enzimatici e vari altri prodotti di degradazione.

Misure: cm 5x5; cm 9.5x9.5; cm 10x20; stringa da 2 gr./30 cm.

Pz. 1000 per misura

Voce n.23

Medicazione a base di idrogel trasparente, amorfo, ipoallergenico, contenente:

Arginato di sodio al 3%

Polipropilene glicole al 25%

Carboxy metil cellulosa al 1%

Idroxy metil cellulosa 0.35%

Cloruro di sodio 0.3%

Acqua 70.35%

Misure: dosatore 15 gr/dosatore 25 gr.

Pz. 1.500 per dosatore

Voce n.24

Medicazione trasparente sterile costituita da una sottile membrana adesiva microtraforata in poliuretano. Deve essere composto da un film in poliuretano con strato adesivo costituito da un co-polimero acrilato ipoallergenico. Deve avere uno spessore di 1-1.5 millesimi di millimetro. Deve inoltre avere un MVTR di 550 g/m2/24h.

Misure: cm 5.1x7.6; cm 10x12.7; cm 12.7x17.9; cm 10.2x25.4; cm 20.3x25.4.

Pz. 1.500 per misura

Voce n.25

Matrice modulante di proteasi a base di collagene(55%) e cellulosa ossidata rigenerata (45%). Sterile, assorbente, emostatico, riassorbibile. Medicazione modulante le matrici di metallo proteasi, che in eccesso rallentano i processi di guarigione della lesione venosa, arteriosa, ischemica, neuropatica, acuta e cronica. Favorisce la chemiostassi, la produzione di fibroplasti e quindi fattori di crescita.

Misure: 28 cm2; 123 cm2.

Pz. 2.000 per misura

Voce n.26

Kit per medicazione costituito da:

n° 2 schermi protettivi anti-schizzo,

n° 2 mascherine idrorepellenti,

n° 2 paia di guanti anallergici in nitrile,

n° 2 salviette disinfettanti,

n° 2 sacchetti in politene

Tutto assemblato in un unico blister sterile.

Pz.5000

Voce n.27

Raccordo a T.

Raccordo in PVC trasparente, connessione 22M-22F-22\15. Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 2.000

Voce n.28

Trappole per circuiti

In PVC trappole raccogli condensa (raccordo e connettore), per adulti da inserire nel circuito di ventilazione. Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 400

Voce n.29

Raccordi a “Y”

In PVC per circuito di ventilazione. Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 400

Voce n.30

Raccordi a “T”

In PVC con due attacchi di mm 22 per circuito ed uno per tubicino O2. Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 1.500

Voce n.31

Raccordi a “T”

In PVC con due attacchi di mm 15 da un lato  e di mm 22 dall’altro.. Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 1.500

Voce n.32

Raccordi a “T”

In PVC con due attacchi di mm 22 F da un lato  e di mm 22 dall’altro.. Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 1.500

Voce n.33

Raccordi a “T”

In PVC con due attacchi mount angolati di mm 15 da un lato  e di mm 22 dall’altro. Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 1.500

Voce n.34

Raccordo diritto in PVC con attacchi 22M/22M

Pz. 2.000

Voce n. 35

Raccordi dritti per circuiti di ventilazione

Un’estremità 15 femmina/22 maschio, l’altra estremità 22 femmina n.100 pz.

“          22 femmina                        “            “         “          “       n. 100 pz.

“           15 femmina/22 maschio,   “            “         22 maschio n. 50 pz.

Voce n.36

Raccordi a T per arricchimento O2

Un’estremità 22 maschio, l’altra estremità 22 femmina + attacco per O2 n.100 pz.

Un’estremità 22 femmina, l’altra estremità 22 femmina + attacco per O2 n. 100 pz.

Voce n. 37

Raccordi a gomito

Un’estremità 22 femmina, l’altra estremità 22 maschio/15 femmina n. 100 pz.

Voce n.38

Maschera per anestesia

In PVC, trasparente, provviste di cuscinetto anatomico gonfiabile tramite valvola. Connessione standard.

Misure a richiesta 000-00-0.

Monouso in confezione singola.

Pz. 1.000

Voce n.39

Maschera per anestesia

In PVC, trasparente, provviste di cuscinetto anatomico gonfiabile tramite valvola. Connessione standard.

Misure a richiesta da 1 a 6 circa.

Monouso in confezione singola.

Pz. 600

Voce n.40

Maschera per anestesia

In silicone, autoclavabili, non provviste di cuscinetto, membrana interna per una perfetta adesione al viso. Attacco standard 22 mm.

Misure a richiesta da 2-3-4-5. circa.

Monouso in confezione singola.

Pz. 250

Voce n.41

Maschera per anestesia

In PVC, trasparente, di forma rotonda provviste di cuscinetto anatomico gonfiabile. Connessione standard.

Misure a richiesta da 0 a 3.

Monouso in confezione singola.

Pz. 250

Voce n.42

Maschera per anestesia Rendell-Baker

In gomma al silicone, trasparenti. Attacco 22mm.

Misure a richiesta da 0 a 3.

Monouso in confezione singola.

Pz. 50

Voce n. 43

Maschera per O2 terapia con sistema Venturi

In PVC morbido, trasparente, clips nasale. Sistema Venturi per differenti concentrazioni di O2 da 24 al 50% circa.

Misure pediatriche. Ogni confezione deve contenere una mascherina con tutti i sistemi Venturi per le concentrazioni sopradette.

Monouso in confezione singola.

Pz. 1.000

Voce n.44

Maschera per O2 terapia con sistema Venturi

In PVC morbido, trasparente, clips nasale. Sistema Venturi per differenti concentrazioni di O2 da 24 al 50% circa.

Misure adulti. Ogni confezione deve contenere una mascherina con tutti i sistemi Venturi per le concentrazioni sopradette.

Monouso in confezione singola.

Pz. 8.200

Voce n.45

Maschera per O2 terapia  sistema Venturi per tracheostomizzati

Con le stesse caratteristiche della voce precedente ma con l’attacco per tracheostomizzati.

Pz. 600

Voce n.46

Maschera per aerosolterapia

In PVC trasparente, morbido, clip metallica nasale, completa di nebulizzatore, provvista di raccordo per ossigeno. Con tubo di collegamento alla sorgente di O2.

Misura pediatrica.

In confezione singola, monouso.

Pz. 16.000

Voce n.47

Maschera per aerosolterapia

In PVC trasparente, morbido, clip metallica nasale, completa di nebulizzatore, provvista di raccordo per ossigeno. Con tubo di collegamento alla sorgente di O2.

Misura adulto.

In confezione singola, monouso.

Pz. 10.000

Voce n.48

Maschera per aerosolterapia per tracheostomizzati

Con le stesse caratteristiche della voce precedente ma con l’attacco per tracheostomizzati.

Pz. 250

Voce n.49

Maschera per ossigenoterapia senza nebulizzatore

In PVC morbido, trasparente, clips nasale. Misura pediatrica. Ogni confezione deve contenere una mascherina ed un tubo per il collegamento alla sorgente di O2.

Monouso in confezione singola.

Pz. 5.500

Voce n.50

Maschera per ossigenoterapia senza nebulizzatore

In PVC morbido, trasparente, clips nasale. Misura per adulto. Ogni confezione deve contenere una mascherina ed un tubo per il collegamento alla sorgente di O2.

Monouso in confezione singola.

Pz. 2.000

Voce n.51

Maschera nasale

- In silicone 100% con sistema di aderenza alla faccia(cinghie copricapo) per ventilazione per via nasale con raccordo di attacco al circuito di ventilazione standard (22 mm). I bordi della maschera orientati verso l’interno devono essere lunghi abbastanza per consentire una buna adesione sfruttando le pressioni stesse che si creano all’interno della maschera. Devono essere munite di valvole espiratorie per evitare il reabreathing.

Misure a richiesta dalla S alla L.

Pz. 50

- Cinghie copricapo aggiuntive compatibili con il punto (a).

Pz. 100

Voce n.52

a)Interfaccia per ventilazione con esoprotesi costituita da un sistema a T munito di olive nasali che si raccorda con circuito di ventilazione da 22 mm. Munito di sistema di ancoraggio(cinghie).

Pz. 5

b)Cinghie di fissaggio compatibili con il punto (a).

Pz. 10

c)Cinghie mentoniere che possono fissarsi alle cinghie copricapo.

Pz.50

Voce n.53

a)Maschere facciali non pneumatiche, con doppio labbro per una migliore aderenza, costituita da due parti una in silicone ed una in polipropilene autoclavabili attacco 22 mm. Munite di cinghie elastiche per il fissaggio. Misure a richiesta dalla S alla L.

Pz. 50

b)Cinghie di fissaggio compatibili con il punto (a)

Pz. 100

c)Adattatori angolati standard per il punto (a) da 22 mm.

Pz. 150

Voce n.54

Pallone per rianimazione adulti, pediatrico, neonatale riutilizzabile

Pallone autoclavabile in silicone elastico e polisulfone trasparente dotato, di valvola paziente, una maschera (mis. a scelta), pallone reservoir da 2.500 ml e valvola per pallone reservoir.

Il pallone in versione adulti deve essere da 1.600 ml, pediatrico da 500 ml, neonatale da 240 ml.

Pz. 300

Voce n.55

Pallone per rianimazione adulti, pediatrico, neonatale monopaziente

Pallone in PVC dotato di valvola paziente, una maschera (mis. a scelta) e di reservoir.

Il pallone in versione adulti deve essere 1.600 ml, pediatrico 950 ml, neonatale 550 ml.

Pz. 1.000

Voce n.56

Poket mask con valvola unidirezionale

Maschera trasparente in PVC, con valvola unidirezionale,  dotata di filtro antibatterico, valvola per ossigeno e cinturino a strappo.

Pz. 5.000

Voce n.57

Pallone di riserva

a) Palloni in PVC con imbocco 22 mm monopaziente nelle misure 0,5-1-2-3 latex free.

Pz. 800

b)Pallone in PVC da circa 25 litri ad elevata compliance latex free monopaziente.

Pz. 50

Voce n.58

Maschera laringea

a) Maschera laringea standard nelle misure da 1 a 5.

Pz. 20

Maschera laringea fast trach

b)Maschera laringea fast-trach nelle misure da 3 a 5, comprensive di tubo endotracheale da n. 7 al n. 8.

Pz. 20

VOCE n. 59

a) Raccordo angolare porta maschera

Raccordo angolare porta maschera in materiale plastico rigido e/o metallo. Connessione paziente 22-15 mm. Connessione raccordo retto con valvola di Magill 22 mm.

Pz. 160

b) Raccordo retto per circuito Magill

Raccordo retto con presa laterale prossimale per entrata dei gas. Valvola di Magill metallica. Connessione 15 al raccordo angolare e 22 al raccordo porta pallone di riserva. In materiale plastico rigido.

Pz. 110

VOCE n. 60

Kit riscaldato per nebulizzazione e O2 terapia per pazienti non intubati

Sistema chiuso per nebulizzazione e ossigenoterapia, pronto per l’uso, composto da :

Flacone in polipropilene prodotto con un processo di termoformazione, preriempito con 500 ml di H2O microfiltrata a 0.2 micron, deionizzata con resine a scambio ionico, sottoposta a distillazione su 5 colonne. Il flacone deve essere adattabile sia alla terapia di nebulizzazione sia di umidificazione di ossigenoterapia.

Raccordo sterile per nebulizzazione, per la connessione tra il suddetto flacone e il flussimetro, per la produzione delle microgocce comprese tra 1.4 e 8 micron.

Raccordo sterile per ossigenoterapia, per la connessione tra il suddetto flacone e il flussimetro per l’ingresso di O2 nel flacone, dotato di allarme acustico nel caso di eccessiva resistenza al flusso.

Con apparecchio riscaldatore per la nebulizzazione meccanica riscaldata.

Con tubo di ritorno delle microgocce dotato di perforatore.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito n°50 dispositivi di riscaldamento.

Pz. 2.500

VOCE n. 61

a)Kit riscaldato per nebulizzazione e O2 terapia per umidificatore attivo Kendall

Composto da :

Colonna in alluminio per l’umidificazione ed il riscaldamento dei gas medicali nella ventilazione assistita.

Pz. 5.000

b)Flacone acqua sterile per inalazione microfiltrata a 0.2 micron, deionizzata con resina a scambio ionico da litri 1.

Pz. 5.000

VOCE n.62

Sistema di aspirazione a circuito chiuso

Composto da :

a)Catetere mount lungh. Cm 10 circa in PVC a superficie interna liscia con valvola a tenuta rotante che consente il lavaggio del sondino escludendo la linea respiratoria. Sondino di brocoaspirazione di durezza variabile con guaina e valvola di aspirazione. Con tappi per chiusura sondino e tappi luer. Possibilità di sconnettere il sondino mantenendo il sistema chiuso, con possibilità di effettuare broncoscopie e campionamenti a circuito chiuso, disponibile anche per pazienti tracheostomizzati. Misure ch 6-8-10-12-14-14tracheo-16-18. Confezione singola sterile.

Pz. 7.000

b)Sondini broncoaspirazione di durezza variabile con guaina e valvola di aspirazione con raccordo adattabile al sistema di aspirazione con raccordo adattabile al sistema di aspirazione a circuito chiuso e tappo chiusura sondino. Misure come sopra. Confezione singola sterile.

Pz. 14.000

VOCE n. 63

Kit monitoraggio ad un trasduttore pediatrico

Per il monitoraggio della pressione arteriosa, completo di linea con gocciolatoio provvisto di filtro, tubo di almeno cm 120, con morsetto per chiusura a rullo. Il dispositivo di lavaggio deve prevedere l’utilizzo di pompa per erogare flussi < di 3 ml ora. Il trasduttore monouso deve consentire il test dell’onda quadra, la linea deve avere un rubinetto a tre vie per lo zero, una prolunga di almeno 120 cm., un sistema chiuso di prelievo, e una siringa per il controllo dei volumi erogati durante il flush. La parte terminale deve avere una prolunga di almeno cm. 15 con raccordo luer-lock alla cannula vasale. Sterile monouso, in confezione singola.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cavetti di collegamento alla linea monitor in dotazione a tutti i reparti.

Pz. 200

VOCE n. 64

Contenitore termico

Contenitore in polistirolo per ghiaccio, dove alloggiare il sistema chiuso per iniettato.

Pz. 45

VOCE n.65

Manometro per la pressione venosa

Manometro ad acqua costituito da una asta rigida, trasparente, graduata e fornito di una prolunga e rubinetto a tre vie con sistema di fissaggio alla piantana. Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 3.000

VOCE n. 66

a) Kit monitoraggio ad un trasduttore

Per il monitoraggio della Pr. Art., completo di linea con gocciolatoio provvisto di filtro, tubo di almeno cm 120, con morsetto per chiusura a rullo. Il kit di lavaggio deve prevedere un dispositivo  per erogare flussi di 3 ml/h con pressurizzazione di 300 mmHg. Il trasdutore  monouso completamente trasparente deve consentire il test dell’onda quadra. La linea deve avere un rubinetto a tre vie per lo zero, una prolunga di almeno 120 cm., un sistema chiuso di prelievo. La parte terminale deve avere una prolunga di almeno cm.15 con raccordo luer-lock alla cannula vasale. Sterile monouso in confezione singola.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cavetti di collegamento alla linea monitor in dotazione a tutti i reparti.

Pz. 1.400

VOCE n. 67

Kit monitoraggio a due trasduttori

Per il monitoraggio della Pr. Art., completo di linea con gocciolatoio provvisto di filtro, tubo di almeno cm 120, con morsetto per chiusura a rullo. Il kit di lavaggio deve prevedere un dispositivo  per erogare flussi di 3 ml/h con pressurizzazione di 300 mmHg. Il trasdutore  monouso completamente trasparente deve consentire il test dell’onda quadra. Il kit deve essere composto da perforatore con gocciolatoio, tubo di collegamento cm 120, raccordo con tre linee di lavaggio differenziate e test dell’onda quadra, due linee devono essere provviste di trasduttore tre rubinetti a tre vie, uno per linea, con effettuazione di prelievi arteriosi.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cavetti di collegamento alla linea monitor in dotazione a tutti i reparti.

Pz. 300

VOCE n. 68

Buretta graduata

Per il controllo preciso dei liquidi infusi, costituita da perforatore con filtro antibatterico, morsetto di chiusura, punto iniezione per immissione farmaci, graduata da 100 a 150 ml, sistema di sicurezza con chiusura automatica alla fine della somministrazione del liquido contenuto, microgocciolatoio, morsetto per regolare la velocità di infusione, punto in caucciù per la somministrazione di farmaci, raccordo finale tipo luer-lock con filtro antibatterico.

Monouso sterile in confezione singola.

Pz. 150

VOCE n. 69

Bracciali per la misura incruenta della pressione arteriosa

Monotubo, monopaziente. Misure disponibili adulti, neonatali e pediatriche. Chiusura in velcro. Altezza del bracciale cm. 2-3-4-5-6-8.

Pz. 500

VOCE n. 70

Sacche di pressurizzazione

Sacche da 0.500 ml, 1.000 ml, 3.000 ml, provviste di rilevatore di pressione di 300 mmHg. Possibilità di utilizzo con una o due sacche per uso singolo, contemporaneo, in alternanza, sequenziale.

Pz. 1.000

VOCE n. 71

Sonde termometriche cutanee

Per il rilevamento in continuo della temperatura cutanea, sensore cutaneo adesivo, corredate di cavetto adattatore ai monitors in dotazione ai reparti.

Monouso sterile in confezione singola.

Pz. 1.000

VOCE n. 72

Sonde termometriche esofagee e rettali

Sonde in PVC termosensibile per la misurazione della temperatura esofagea o rettale con cavetto adattatore ai monitors in dotazione ai reparti.

Monouso sterile in confezione singola.

Pz. 500

VOCE n. 73

Sonde termometriche vescicali

Sonde in silicone con rilevatore per la misurazione della temperatura centrale vescicale, cavetto adattatore ai monitors in dotazione ai reparti.

Monouso sterile in confezione singola.

Pz. 100

VOCE n. 74

Telini termici

Sistema di isolamento termico per la prevenzione della ipotermia, costituito da uno strato di alluminio rivestito da TNT. Non devono avere conducibilità elettrica, essere trasparenti ai raggi x, leggeri e resistenti.

Misure:

cm 60x cm60 circa 	Pz. 200

cm 120x cm 120 circa	Pz. 500

cm 120x cm 220 circa 	Pz. 1.500

Monouso sterile in confezione singola.

VOCE n. 75

Sistema di riscaldamento per la prevenzione della ipotermia

a)Copertine monouso ad aria calda copripaziente in doppio strato differenziato, strato di TNT permeabile all’aria ad azione filtrante con pori da 0,5 micron, strato termoriflettente in alluminio microporoso per potenziamento azione termica attiva e passiva, radiotrasparenti, non conduttivi, ignifughi, dotati di attacco per il sistema di erogazione d’aria.

Misure: 	adulti 		230 cm X 150 cm circa

Pediatrico 		140 cm X 100 cm circa

Parte superiore 	230 cm X 75 cm circa

Parte inferiore 	145 cm X 100 cm circa

Pz. 2.000

b)Tubo monouso avvolgi paziente per aria calda monouso con microfori sulla superficie laterale interna e attacco per sistema di erogazione d’aria.

Pz. 1.000

c)Rotolo di telo termoriflettente monouso in alluminio, radiotrasparente, non conduttivo, ignifugo, da utilizzare in combinazione al tubo termico

Misura: 100 mt. X 122 cm circa

Pz. 1.000

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito n° 10 Unità di erogazione di aria calda per il trattamento della ipotermia con sistema di controllo della temperatura e tubo di connessione flessibile, microprocessore di controllo e sistema filtrante da 0,3 micron, di dimensioni contenute con attacco per letto e/o stativo ed assicurare l’assistenza tecnica per tutta la durata della fornitura.

VOCE n. 76

Misuratori di picco di flusso in PVC o equivalente			Pz. 10

Boccagli monouso da applicare ai misuratori di picco di flusso	Pz.4.000

Voce n.77

Valvole espiratorie tipo BENNETT a tre vie per circuiti di ventilazione ad una via, n. pz.30.

VOCE n.78

Rubinetto a tre vie

Capaci di tre e quattro posizioni per consentire la apertura contemporanea anche di tre vie. Completamente trasparenti con attacchi luer-lock per terapia infusionale e monitoraggio.

Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 8.000

VOCE n. 79

Rubinetto a tre vie con prolunga

Capaci di tre e quattro posizioni per consentire la apertura contemporanea anche di tre vie. Completamente trasparenti con attacchi luer-lock per terapia infusionale e monitoraggio con prolunga da 10-20-30 cm., circa..

Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 3.000

VOCE n. 80

Rubinetto a tre vie con prolunga

Capaci di tre e quattro posizioni per consentire la apertura contemporanea anche di tre vie. Completamente trasparenti con attacchi luer-lock per terapia infusionale e monitoraggio con prolunga da 50-100-150 cm., circa..

Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 7.000

VOCE n. 81

Prolunga per infusione venosa

In PVC o equivalente, di materiale trasparente, per infusione venosa. Lunghezza di cm 50-100-150 circa, con attacco luer-lock.

Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 11.000

VOCE n. 82

Prolunga per monitoraggio arterioso

In PVC o equivalente, trasparente, per monitoraggio arterioso. Lunghezza di cm 50-100-150 circa, con attacco luer-lock.

Monouso, sterile in confezione singola.

Pz. 6.000

VOCE n. 83

Rampa di rubinetti a tre vie

Batteria di quattro rubinetti multivie, che consentono l’apertura contemporanea di tre vie, completamente trasparente, con attacchi luer-lock e prolunga di cm 10.

Sterile, monouso, confezione singola.

Pz. 2.500

VOCE n. 84

Manopole multiuso

Manopole multiuso per la pulizia del paziente in materiale morbido, atraumatico, assorbente. Impermeabilizzato all’interno.

Pz. 20.000

VOCE n. 85

Dispositivo monopaziente per l’igiene orale

Spazzolini per l’igiene orale completi di fiala di colluttorio integrata e sostituibile, dotato di valvola di aspirazione controllata e connessione al vuoto.

Pz. 12.000

VOCE n. 86

Tubo in PVC

Per circuito di ventilazione, spiralato, corrugato e internamente liscio, coibentato.

Misure richieste:

cm40

cm 80

cm 120

Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 500

VOCE n. 87

Sistema di compressione SCD

a)Calze a compressione graduale, autoclavabili fino a 10 volte, per la profilassi della trombosi venosa profonda. Materiali di composizione poliammide 85%, elastame 15%. Componente elastica della trama ad andamento circolare. Il profilo pressorio graduato deve essere il seguente: 18 mmHg alla caviglia, 14mmHg al polpaccio, 8 mmHg al ginocchio, 10 mmHg sopra il ginocchio, 8 mmHg alla coscia. Le calze devono presentare una apertura di controllo sulla pianta, un rinforzo sul tallone, un inserto anti-costrizione nell’interno coscia. Devono essere disponibili nel modello a gambaletto, lunghezza coscia e con cintura in vita e con duplice codice colore, superiore e inferiore, per una facile individuazione della taglia.

Pz. 1.000

b)Gambali monopaziente, sono disponibili nelle configurazioni “coscia” e “gambaletto”. Dotato di tre camere a riempimento sequenziale e graduato. Le rispettive camere devono esercitare a partire dalla caviglia pressioni predeterminate di 45, 35 e 30 mmHg che consentono il completo svuotamento dell’albero venoso senza poter essere causa di distacco di eventuali trombi presenti, corredate di circuito di collegamento compressore. Devono essere nelle seguenti misure: gambale polpaccio, gambale coscia small, gambale coscia medium, e gambale coscia large.

Pz. 1.000

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratutito n° 5 unità di compressione SCD ed assicurare l’assistenza tecnica per tutta la durata della fornitura.

VOCE n. 88

Filtro per infusione continua EV

In materiale plastico trasparente, da adattare alle linee di infusione EV, dotati di membrana filtrante idrofila con pori atti a rimuovere microrganismi e/o particelle fino a micron 0.2, con garanzia di utilizzo per almeno 72 ore, dotati di connessioni luer-lock ed eliminazione automatica di bollicine gassose.

Pz. 1.000

VOCE n. 89

Filtro per infusione continua EV per emulsioni lipidiche

In materiale plastico trasparente, da adattare alle linee di infusione EV, dotati di membrana filtrante idrofila con pori atti a rimuovere microrganismi e/o particelle fino a micron 1.2, con garanzia di efficienza di rimozione di Candida albicans e di capacità filtrante fino a litri 3 di soluzione, dotati di connessioni luer-lock ed eliminazione automatica di bollicine gassose.

Pz.300

VOCE n. 90

Tappi di chiusura (dispositivi per eparinizzazione) che consentono iniezioni intermittenti, con punto di iniezione in lattice, superficie liscia per una facile disinfezione, attacco luer-lock.

Pz. 10.000

VOCE n. 91

Dispositivi per ginnastica respiratoria ad incentivazione di volume

Dispositivi per ginnastica respiratoria monopaziente per preparazione pre-operatoria e rapido recupero post-operatorio del volume polmonare. L’incentivatore deve avere le seguenti caratteristiche:

Cilindro dotato di uno stantuffo che si solleva in relazione all’atto inspiratorio del paziente che consente di monitorare, grazie ad una scala graduata posta sulla superficie esterna del presidio, il volume d’aria inspirato. Finestra con cursore, che sollevandosi in corrispondenza dell’atto inspiratorio, funziona da indicatore del flusso di inspirazione per l’aria inspirata per prevenire l’inspirazione di materiale estraneo.

Versione pediatrica-geriatrica da 2.500 ml.

Versione adulti da 5.000 ml.

Pz. 1.000

VOCE n. 92

Dispositivi per ginnastica respiratoria ad incentivazione di flusso

Dispositivi per ginnastica respiratoria monopaziente per preparazione pre-operatoria e rapido recupero post-operatorio della funzionalità respiratoria. L’incentivatore deve avere le seguenti caratteristiche:

Tre camere cilindriche separate, ciascuna dotata di un a”pallina” che si solleva in relazione all’atto inspiratorio. Il sollevamento della pallina della prima camera avviene quando il flusso inspiratorio del paziente raggiunge i 600cc/sec, la seconda 900cc/sec., la terza 1.200cc/sec.

Dotato di tubo e boccaglio.

Nel punto di congiunzione tra boccaglio e dispositivo deve essere presente un filtro per l’aria inspirata per prevenire l’inspirazione di materiale estraneo.

Dotato di etichetta adesiva per l’identificazione del paziente.

Pz. 1.000

VOCE n. 93

Kit per la terapia infusionale endovenosa

Composto da:

1 bioconnettore

2 sistemi di protezione in materiale tipo schiuma di lattice di circa cm 30 x 30 e cm 15 x 15

1 bioconnettore con prolunga in polietilene lunga circa cm 30

1 rubinetto a 3 vie luer-lock

1 rampa di 4 rubinetti

1 prolunga a spirale M/M

Pz. 1.200

VOCE n. 94

Sensori tipo Nellcor

Sensori monouso per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno e della frequenza del polso per pazienti adulti, pediatrici e neonatali. Devono essere sterili in materiale atossico riciclabile e privi di lattice. Devono essere dotati di memoria digitale in grado di registrare i valori misurati durante il funzionamento e di tenerli in memoria anche a sensore scollegato.

Misure richieste adulti			Pz. 12.000

Pediatrici					Pz.   2.000

Neonatali					Pz.   2.000

VOCE n. 95

Caschi per CPAP e terapia iperbarica

a)Casco in PVC atossico monopaziente a volume ridotto fornito di bretelle ascellari di ancoraggio e connettori 22 M ISO. Corredato di 2 accessi a tenuta per il passaggio di sondini nasogastrici e/o alimentazione. Versione adulti e bambini. Latex free in confezione singola.

Pz. 500

b)Casco in PVC atossico monopaziente fornito di bretelle ascellari di ancoraggio e connettori 22 M/22F ISO con presa pressione. Corredato di 2 accessi a tenuta per il passaggio di sondini nasogastrici e/o alimentazione. Con valvola PEEP preimpostata e integrata. Versione adulti e bambini. Latex free in confezione singola.

Pz 500

VOCE n. 96

Sistema chiuso per iniettato

Costituito da una serpentina completa di perforatore di sacca ed alla estremità distale un rubinetto con attacco luer-lock con valvola unidirezionale antireflusso, siringa a doppia camicia per protezione termica ed anticontaminazione per la misura della portata cardiaca con la tecnica della termodiluizione. Monouso sterile in confezione singola. Contenitore termico in polistirolo o altro isolante per ghiaccio dove viene alloggiato il sistema chiuso per iniettato.

Pz. 50

VOCE n. 97

Dispositivo batteriostatico per la raccolta delle urine

Capacità 2000 ml. Costituito da una sacca rinforzata antipunzione che evita la fuoriuscita delle urine anche in caso di strappo accidentale, con all’interno polvere gelatinizzante biodegradabile e con capacità antibatteriche contenuta all’interno di un sacchetto in TNT, completa di sistema di fissaggio al letto del paziente, serigrafia per annotazione data, ora e volume dell’urina, scala graduata, dotata di tubo di collegamento al catetere vescicale e/o all’urinometro, in confezione sterile.

Pz. 1000

VOCE n. 98

SISTEMA PER MONITORAGGIO PRESSORIO INVASIVO

a)Stazione portatrasduttori riutilizzabili per il monitoraggio pressorio multiplo

Costituita da un blocco centrale con dispositivo con attacco a sgancio rapido, barra portatrasduttori con n° due trasduttori riutilizzabili con pulsante test 100mmHg, dotata al suo interno di un alloggio per conservare e proteggere i terminali specifici del cavo temporaneamente non utilizzati, solidale ad un morsetto per stativo e cavo unico di collegamento monitor-trasduttori con specifiche diramazioni codificate per le diverse pressioni, compatibile con i monitor in dotazione ai reparti, spremisacca con indicatore di pressione.

Fabbisogno Stazioni	 N°20 per monitor.

b)Set per monitoraggio arterioso

Circuito monouso con duomo a basso profilo compatibile con la stazione sopradescritta, con linea arteriosa per prelievo a circuito chiuso anticontaminazione, prolunga da 150 cm circa, valvola di lavaggio con flusso continuo da 3ml/h con possibilità di lavaggio rapido, linea paziente da 120 cm + 30 cm.circa con marker per l’individuazione del percorso a ritroso del sangue e sito di punzione con gomma perforabile con attacco compatibile con siringhe normali e con quelle Luer-Lock, sacca di raccolta per la soluzione eparinata, con rubinetto anti-shunt, smorzamento della curva di pressione minore di 0,215 e risposta in frequenza superiore a 29,4Hz.

Fabbisogno annuo N°500

c)Set per il monitoraggio venoso

Circuito monouso con duomo a basso profilo compatibile con la stazione sopradescritta, prolunga da 150 cm. circa, valvola di lavaggio con flusso continuo da 3 ml/h con possibilità di lavaggio rapido, linea paziente da 120 cm+30 cm. circa, due rubinetti a tre vie, smorzamento della curva di pressione minore di 0,215 e risposta in frequenza superiore a 29,4 Hz.

Fabbisogno annuo N°1000

VOCE n. 99

Sistema per la misurazione della gittata cardiaca continua in tempo reale

Catetere per l’arteria polmonare per la misurazione continua in tempo reale  della gittata cardiaca. Deve essere in grado tramite principio termodinamico del trasferimento di calore  di rilevare e visualizzare rapidi cambiamenti della gittata cardiaca attraverso un termistore che riscalda di due gradi in più rispetto alla temperatura del sangue rilevato. Inoltre è richiesta la capacità di aggiornarsi ad ogni battito se richiesto.

Pz.1200

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito n°10 Sistemi di monitoraggio.

VOCE n. 100

Set Infusionale composto da prolunga retta in politietilene da cm 10 M/F con spazio morto ridotto munita di raccordo maschio Luer Lock girevole- rubinetto a tre vie Luer Lock girevole con corpo in polisulfone e chiave in polietilene – dispositivo di connessione di sicurezza trasparente e valvolato per l’accesso vascolare già collegato al rubinetto –prolunga retta da cm.10 in polietilene con raccordo maschio Luer Lock- sistema di protezione flessibile in tre strati PVC, Moltoprene, TNT, da applicare sul rubinetto a tre vie per la protezione asettica della connessione e la diminuzione del rischiosi contaminazione batterica- prolunga a spirale estensibile in polietilene M/F spazio morto ridotto munita di raccordo maschio Luer Lock girevole lunghezza 400 cm, diam int/est 1,5x2,5 – rampa a tre vie in TPX. I materiali utilizzati consentono la somministrazione intravenosa con qualsiasi sostanza farmacologia e l’impiego per la N.T.P. anche con l’uso di lipidi, possibilità di collegamento al catetere arterioso per il collegamento di apposito set per la misurazione della pressione arteriosa (assenza di scalini e/o forme che influenzerebbero il dato rilevato dal set).

Pezzi  1.000

VOCE n. 101

Sistema vascolare a circuito chiuso sterile e trasparente, spazio morto ridotto (0,018 ml) circa, nessuna pressione negativa in fase di disconnessione, indicato nelle manovre di per fusione boli e/o prelievi da catetere, eparinizzazione, emogas, possibilità di collegamento al catetere arterioso per il collegamento di apposito set per la misurazione della pressione arteriosa (assenza di scalini e/o forme che influenzerebbero il dato rilevato dal set).

Pezzi  500

VOCE n.102

Kit composto da sistema manifold con ridotto volume di priming, a tre vie 0,55 ml provvisto di sistema di chiusura automatica montato su ogni via per evitare reflusso; le valvole della via principale si aprono per pressione idrostatica (caduta); quelle della via secondaria si aprono per pressione (pompa o siringa) realizzato in copoliestere, la via principale e le tre vie secondarie sono collegate con dei sistemi vascolari a circuito chiuso sterili e trasparenti che interrompono automaticamente il circuito infusionale nelle di sconnessioni – prolunga a spirale estensibile in polietilene M/F spazio morto ridotto munita di raccordo maschio Luer Lock girevole lunghezza 300 cm diam int/est 1,5x2,5. I materiali utilizzati consentono la somministrazione intravenosa con qualsiasi sostanza farmacologica e l’impiego per la N.T.P. anche con l’uso di lipidi, possibilità di collegamento al catetere arterioso per il collegamento di apposito set per la misurazione della pressione arteriosa (assenza di scalini e/o forme che influenzerebbero il dato rilevato dal set).

Pezzi  1.000

VOCE n. 103

Prolunghe speciali in PVC atossico con sistemi di derivazioni a Y con due o tre innesti, attacchi al catetere Luer Lock M/F alle derivazioni prossimali. Clamp di chiusura alla via centrale con sistemi needless agli innesti prossimali.

Pezzi  1.000

VOCE n. 104

Prolunghe a spirale, estensibili, in polietilene, M/F, spazio morto ridotto, munite di raccordo maschio luer – lock girevole, con una elevata compatibilità con qualsiasi farmaco e/o sostanza infusa e quindi senza perdere parte del principio attivo.

Pz.2.500 da 300 cm, diam. Int/est. 1x2 mm, vol. di riemp. 2,70 ml;

Pz.2.500 da 400 cm,     “          “       1x2          “          “       3,60 ml.

VOCE n. 105

Circuiti in polietilene doppio, riscaldati sulla linea espiratoria ed inspiratoria con doppio filo spiralato lungo tutta la superficie interna del circuito, linea espiratoria staccabile in due parti per funzionamento anche come circuito CPAP ed Aerosol, provvisti di adattatore per Aerosol-terapia con sistema Venturi, da collegare all’ossigeno e da kit per CPAP ( maschera completa e valvola).

Pz.1.000

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, in uso gratuito, assicurandone l’assistenza tecnica per tutta la durata della fornitura, numero otto umidificatori di ultimissima generazione, totalmente automatici, dotati di misurazione di flusso, correlati di relative sonde di temperatura e cavi di collegamento.