LOTTO N. 18

Voce n. 1

Scheda tecnica per n. 1 microscopio a contrasto di fase con foto camera,software di acquisizione e archiviazione immagini.

- Microscopio per osservazioni in luce trasmessa.

- Alimentazione elettrica incorporata nello stativo,  lampada ad alogeni almeno 12V 30 W

- Revolver portaottiche almeno 6x  girevole su corona di sfere.

- Tavolino traslatore, in ceramica antigraffio, con guidaoggetti per vetrini con frizione del movimento X Y regolabile.

- Dispositivo di messa a fuoco bilaterale con on sistema di arresto per ritrovo del punto di fuoco  al cambio campione

- Predisposto per l’alloggiamento in contemporanea di 4 sorgenti luminose .

- Condensatore 0.9  per campo chiaro .

- n. 2 Oculari 10x indice di campo almeno 20 mm.

- Filtro Blu CB 12.

- Tubo binoculare fotografico ergonomico inclinato 30° con ripartizione luce 30 % osservatore e 70 % camera , in contemporanea

- Corredo ottico  con obiettivi Planari  2,5x/0,06 -  5x/0,12 - 10x/0,25 –  20x/0,45 -       40x/0,65– 100x/1,25  olio

- Camera digitale ad alta risoluzione e alta velocità , risoluzione min. 1280x1000 a 12bit per ogni colore base  , live con 25 immagini/sec., unico cavo per alimentazione e collegamento alla scheda di trasmissione dati.

- Software di archivio e acquisizione di immagine , con immagine  ‘live’  di dimensioni variabili fino a schermo completo, piattaforma Windows XP o superiore,possibilità di lavorare in rete

- Possibilità di aggiungere moduli di misurazione e trattamento immagine interattivi ed automatici senza modificare la base del programma.

- PC di ultima generazione completo di masterizzatore e monitor ad alta risoluzione.

- Possibilità di collegamento a videoproiettori professionaliper la proiezione ‘live’ delle immagini visualizzate dal microscopio.

LOTTO N. 18

VOCE N. 2

Scheda tecnica per n. 2 microscopio da laboratorio

Microscopio da laboratorio da 12 V 30 W alogena.

Messa a fuoco a due posizioni: macro e micro, con sistema di arresto in altezza e regolazione della pastosità del movimento.

Corredo ottico planare corretto all'infinito composto da obiettivi 4-10-20-40-100.

Coppia di oculari 10x indice almeno 20 mm.

Condensatore universale.

Revolver sestuplo.

Tubo binoculare fotografico ergonomico con regolazione dell'inclinazione.

LOTTO N. 18

VOCE N. 3

SCHEDA TECNICA per n. 1 Microscopio rovesciato per colture cellulari

Sistema di illuminazione con alimentatore integrato nello stativo 6 V minimo 25 W.

Condensatore panoramico per campo chiaro, contrasto di fase.

Corredo ottico con obiettivi a contrasto di fase 5x, 1 OxPh, L20xPH, L40xPh.

Oculari 1OX/20mm.

Tavolino portaoggetti con traslatore.

Supporto universale per camere Petri.

LOTTO N. 18

VOCE N. 4

Scheda tecnica per n. 1 microscopio  campo chiaro da laboratorio con ponte secondo osservatore.

Microscopio modulare da laboratorio e ricerca con illuminazione Koehler.

Stativo con alimentazione incorporata e stabilizzata 12 V. 100 W.

Predisposizione a tutti i metodi di contrasto.

Condensatore universale con cappa escamottabile.

Tubo binoculare fotografico ergonomico con angolo di inclinazione variabile.

Tavolino  ruotabile superiore a 120° con campo di traslazione di 76x52 mm.

Dispositivo di messa a fuoco a 2 posizioni (macro e micro) con sistema di arresto regolabile in altezza.

Possibilità di utilizzo di telecamera analogica e digitale.

Revolver portaobiettivi a 6 posizioni.

Corredo ottico planare universale con correzione ottica all'infinito completo di obiettivi: 5x/0.12, 10x/0.25, 20x/0.40, 40x/0.65 e 100x/1.25 ad olio.

Oculari regolabili 10x con indice di campo di 22 mm.

Ponte da discussione per secondo osservatore con freccia indicatrice corredato di tubo bioculare a compensazione automatica ed oculari regolabili 10x con indice di campo di 22 mm.

# LOTTO 18

VOCE 5

# STAZIONE DI LAVORO PER FISH COMPLETO DI  MICROSCOPIO CODIFICATO E FUNZIONI MOTORIZZATE

- Microscopio per osservazioni in luce trasmessa ed epifluorescenza, con caratteristiche di alta stabilità meccanica .

- Sistema di fluorescenza interamente integrata nello stativo.

- Doppia alimentazione elettrica incorporata nello stativo con lampada ad alogeni 12V 100 W

- Intensità luminosa programmabile e memorizzabile in funzione dell’obiettivo usato.

- Revolver portaottiche  5x  codificato.

- Tavolino traslatore, in ceramica antigraffio, con guidaoggetti per vetrini con frizione  del movimento X Y regolabile.

- Dispositivo di messa a fuoco motorizzata con possibilità di memorizzare la posizione di fuoco per ogni singolo obiettivo e per un preciso riposizionamelo automatico del pre-fuoco

- Regolazione della velocità di fuoco e programmazione a diverse velocità .

- Predisposto per l’alloggiamento in contemporanea di 4 sorgenti luminose .

- Condensatore 0.9  per campo chiaro.

- n. 2 Oculari 10x indice di campo di almeno 23 mm.

- Filtro verde interf.

- Tubo binoculare fotografico ergonomico regolabile.

- Torretta portafiltri per fluorescenza motorizzata e codificata con almeno 5 posizioni per l’alloggiamento dei filtri.

- Dispositivo per  eliminare fenomeni di luce parassita in fluorescenza

- Serie di filtri per Fitc , Dapi, Rodamina, Green, Orange, Orange/Green (filtri Vysis), Fitc/Texas Red , Texas Red, Fict/Rodamina.

- Dispositivo a fluorescenza a luce incidente con lampada HBO 103 W

- Shutter per fluorescenza automatico e motorizzato

- Corredo ottico  con obiettivi Planari alla fluorite  10x/0,30 – 20x/0,50 - 40x/1,30 olio – 100x/1,30  olio

- Computer di ultima generazione, completo di monitor colore alta risoluzione  19” -  Sistema operativo Windows 2000 o superiori .  - Unità di BACK-UP.

- Telecamera CCD b/n ad alta risoluzione ed alta sensibilità con esposizione regolabile tramite software.

- Programma a 32bit reali,piattaforma Windows 2000 o superiori, in lingua Italiana.

## Comandi specifici in lingua italiana

## Possibilità di utilizzo e gestione fino a 4 telecamere contemporanee

- Acquisizione automatica multicanale

- Gestione di immagini di metafasi,interfasi e campioni di tessuti fino a 12 fluorocromi.

- Programma personalizzabile con varie impostazioni salvabili per varie marcature,contro-colorazioni ed eventuali configurazioni di più sistemi in rete.

- Funzione di controllo automatico dell’esposizione con possibilità di controllo manuale tramite sw.

- Immagini ' live '  senza l'ausilio di otturatore meccanico

### Gestione fino a 12 canali colore

- Acquisizione con controllo automatico dell’esposizione per ciascun fluorocromo con possibilità di lavorare in automatico e manuale .

- Sovrapposizione delle informazioni in luce trasmessa e in fluorescenza, in unica immagine a colori.

- Possibilità di definire zone di interesse per il calcolo automatico dell’esposizione.

- Correzione automatica o manuale “Pixel Colour Shift” tra i vari canali.

- Zoom temporaneo e permanente interpolato senza sgranare l’immagine.

- Configurazione personalizzabile per utente e per tipo di bandeggio.

- Configurazione globale in rete di più sistemi.  Scambio immagini nei formati TIFF,BMP e JPEG.

- Archivio integrato per immagini GQR ed immagini FISH

- Controllo automatico delle motorizzazioni del microscopio.

- Correzione automatica del fondo.

- Sistema di sicurezza : salvataggio e registrazione, con l’immagine originale,  di tutti i singoli passi dell’elaborazione con controllo e correzione in qualsiasi momento ( per il Controllo qualità e GLP).

- Annotazioni in overlay senza limiti e senza danni dell’immagine originale

- Conservazione dell’immagine originale.

- Eliminazione selettiva di singoli passaggi dell’ analisi

- Misurazione automatica integrale e integrazione in regioni di interesse

n.1 Stampante colori getto di inchiostro A4 alta ris.

( il sistema deve essere predisposto per l’inserimento di un sistema di ricerca automatica e motorizzata delle metafasi )

# LOTTO N. 18

Voce n.6

# SCHEDA TECNICA STAZIONE DI LAVORO DI CITOGENETICA COMPLETO DI  MICROSCOPIO CODIFICATO E FUNZIONI MOTORIZZATE

- Microscopio per osservazioni in luce trasmessa ed epifluorescenza, con caratteristiche di alta stabilità meccanica .

- Sistema di fluorescenza interamente integrato nello stativo.

- Doppia alimentazione elettrica incorporata nello stativo con lampada ad alogeni 12V 100 W

- Intensità luminosa programmabile e memorizzabile in funzione dell’obiettivo usato.

- Revolver portaottiche  5x  codificato.

- Tavolino traslatore, in ceramica antigraffio, con guidaoggetti per vetrini con frizione  del movimento X Y regolabile.

- Dispositivo di messa a fuoco motorizzata con possibilità di memorizzare la posizione di fuoco per ogni singolo obiettivo e per un preciso riposizionamelo automatico del pre-fuoco

- Regolazione della velocità di fuoco e programmazione a diverse velocità .

- Predisposto per l’alloggiamento in contemporanea di 4 sorgenti luminose .

- Condensatore 0.9  per campo chiaro.

- n. 2 Oculari 10x indice di campo di almeno 23 mm.

- Filtro verde interf.

- Tubo binoculare fotografico ergonomico regolabile.

- Torretta portafiltri per fluorescenza motorizzata e codificata con almeno 5 posizioni per l’alloggiamento dei filtri.

- Dispositivo per  eliminare fenomeni di luce parassita in fluorescenza

- Filtri per quinacrina e aqua (il filtro aqua deve essere Vyisis)

- Dispositivo a fluorescenza a luce incidente con lampada HBO 103 W

- Shutter per fluorescenza automatico e motorizzato

- Corredo ottico  con obiettivi Planari alla fluorite  10x/0,30 – 20x/0,50 - 40x/0,65 – 100x/1,30  olio

- Computer Pentium di ultima generazione, completo di monitor colore alta risoluzione  19” -  Sistema operativo Windows 2000.  - Unità di BACK-UP.

- Telecamera CCD b/n ad alta risoluzione ed alta sensibilità con esposizione regolabile tramite software.

- Programma a 32bit reali,piattaforma Windows 2000, in lingua Italiana.

## Comandi specifici in lingua italiana

## Possibilità di utilizzo e gestione fino a 4 telecamere contemporanee

- Compatibile con i bandeggi G,Q,R. –

- Configurazione personalizzabile per utente e per tipo di bandeggio. –

- Configurazione globale in rete di più sistemi.  Scambio immagini nei formati TIFF,BMP e JPEG.

- Archiviazione in formato compresso  di tutti i componenti della metafase in un file

- Archivio integrato per immagini GQR ed immagini FISH

- Controllo automatico delle motorizzazioni del microscopio.

- Correzione automatica del fondo. Conteggio automatico dei cromosomi con correzione interattiva.

- Separazione automatica e/o interattiva dei cromosomi con zoom automatico interpolato senza sgranatura.

- Contorni dei cromosomi evidenziati a colori con aggiornamento continuo durante la fase di separazione.

- Sistema di sicurezza : salvataggio e registrazione, con l’immagine originale,  di tutti i singoli passi dell’elaborazione con controllo e correzione in qualsiasi momento ( per il Controllo qualità e GLP).

- Annotazioni in overlay senza limiti e senza danni dell’immagine originale

- Conservazione della metafase originale.

- Eliminazione selettiva di singoli passaggi dell’ analisi

- Misurazione automatica integrale e integrazione in regioni di interesse

- Classificazione automatica e/o interattiva dei singoli cromosomi e generazione del cariotipo.

- Classificatore con possibilità di autoistruzione per una risposta ottimale in funzione dei propri campioni e colorazioni (G,R,Q, DAPI banding) .

- Visualizzazione simultanea della metafase e del cariotipo senza sovrapposizione.

- Evidenziazione automatica del cromosoma nella metafase durante l’elaborazione del cariotipo.

- Ridimensionamento dei cromosomi sullo schermo.

- Radrizzamento dei cromosomi,modifica del contrasto di uno o più cromosomi contemporaneamente. Funzioni di “editing” e di allineamento dei cromosomi.

- Ideogrammi con numero di bande a risoluzione ISCN95 (G-,R-banding).

- Generazione automatica di cariotipi compositi per un più facile controllo tra casi diversi.

- n.1 Stampante Laser A4 b/n

( Il sistema deve essere predisposto per l’inserimento di un sistema di ricerca automatica e motorizzata delle metafasi )

Scheda valutazione qualità relativa a :

n. 1 microscopio a contrasto di fase con fotocamera, software di acquisizione immagini;

n. 2 microscopi da laboratorio;

n. 1 microscopio rovesciato per colture cellulari;

n. 1 microscopio campo chiaro da laboratorio con ponte per secondo osservatore;

# n. 1 stazione di lavora per fish completo di microscopio codificato e funzioni motorizzate;

n. 1 stazione di lavoro di citogenetica completo di microscopio codificato e funzioni motorizzate;

Saranno attribuiti 50 punti globali secondo la formula riportata a margine.

I punteggi sono frazionabili (0- 0,50- 1- 1,50)

Garanzia

Durata garanzia full risk anni: (massimo punti 3)

Sostituzione pezzi di ricambio anni: (massimo punti 3)

Presenza del personale specializzato (presso casa madre certificabile) sul territorio nazionale e regionale e tempo di intervento dell’assistenza tecnica entro ore: (massimo punti 2)

Qualità e tipologia di installazioni di attrezzature equipollenti in Italia ed in europa (massimo punti 2)

Assistenza tecnica e supporto scientifico in italia on-line, telefonica e via internet (massimo punti 2);

Valutazione tecnico-costruttiva

Voce n. 1

Alimentazione superiore a 30 W 8 (massimo punti 1,50);

Fotocamera digitale risoluzione e velocità acquisizione (massimo punti 3)

CCD a colori raffreddato (massimo punti 1);

Indice di campo superiore a 20 mm (massimo punti 1,50);

Apertura numerica obiettivi (massimo punti 3);

presenza obiettivo 50 x oil (massimo punti 3);

Precisione messa a fuoco da esprimere in micron (massimo punti 2);

Voce n.2

Alimentazione superiore a 30 W (massimo punti 1,50);

Indice di campo superiore a 20 mm (massimo punti 1,50);

Apertura obiettivi (massimo punti 3);

Precisione messa a fuoco da esprimere in micron (massimo punti 2);

Voce n. 3

Alimentazione superiore a 25 W (massimo punti 2);

Condensatore per campo chiaro contrasto di fase ed altre tecniche di microscopia (massimo punti 1);

Apertura numerica obiettivi (massimo punti 3);

Voce n. 4

Ruotazione tavolino oltre 120° (massimo punti 2);

Precisione messa a fuoco da esprimere in micron (massimo punti 2);

Apertura numerica obiettivi (massimo punti 3);

Indice di campo superiore a 22 mm (massimo punti 1);

Eventuali osservatori aggiuntivi (massimo punti 1,5);

Eventuali obiettivi agiuntivi (massimo punti 1,5)

VOCE n. 5

intensificatore ed omogenizzatore di fluorescenza inseribile e disinseribile (massimo punti 2)

Sistema portafiltri a 7 posizioni (massimo punti 4)

Sistema di deconvoluzione (massimo punti 1)

Revolver porta obiettivi a 7 posizioni (massimo punti 3)

Telecamera analogica bianco/nero ad alto tempo di integrazione (massimo punti 2)

Scheda PCI di Acquisizione video 2 RGB Risoluzione fino a 1360x1024 o superiore(massimo punti 3)

Programma superiore a 32 bit reali (massimo punti 3)

Stampante Laser ad altissima risoluzione 1200 dpi Postscript o superiore (massimo punti 4)

Collegamento dinamico con database d'immagini con trasferimento automatico dei dati del paziente e delle immagini (massimo punti 3)

Utilizzo di una rete neurale che simula i meccanismi umani di apprendimento e di riconoscimento dei cromosomi (massimo punti 2)

# Personalizzazione del report di  stampa (posizione e dimensione dati ed immagini) (massimo punti 1)

voce N.6

intensificatore ed omogenizzatore di fluorescenza inseribile e disinseribile (massimo punti 2)

Revolver porta obiettivi a 7 posizioni: (massimo punti 3)

Telecamera analogica bianco/nero ad alto tempo di integrazione (massimo punti 2)

Scheda PCI di Acquisizione video 2 RGB Risoluzione fino a 1360x1024 o superiore (massimo punti 3)

Stampante Laser ad altissima risoluzione 1200 dpi Postscript o superiore (massimo punti 2)

Presenza di software di cariotipizzazione automatica ed interattiva, in grado cioè di riconoscere e classificare i cromosomi automaticamente (massimo punti 2)

Collegamento dinamico con database d'immagini con trasferimento automatico dei dati del paziente e delle immagini (massimo punti 2)

Utilizzo di una rete neurale che simula i meccanismi umani di apprendimento e di riconoscimento dei cromosomi (massimo punti 2)

cariotipizzazione automatica di metafasi con cromosomi in bandeggio G, Q o R (massimo punti 2)

# Personalizzazione del report di  stampa (posizione e dimensione dati ed immagini) (massimo punti 1)

Per l’assegnazione del punteggio di qualita’, si provvedera’ a sommare I singoli punteggi di qualita’ delle singole apparecchiature facenti parte del lotto unico, tenuto conto il Massimo punteggio sara’ rapportato a 50. Quindi il totale del punteggio di qualita’ sara’  assegnato sulla base della seguente formula:

PQi=PCQi  X Pqmax (50)

PCQmax

PQI= x punteggio da ssegnsre all’offerta da valutare

PCQI=punteggio complessivo qualita’ raggiunto dall’offerta valutata

PCQmax= punteggio complessivo qualita’ dell’offerta piu’ vantaggiosa

Pqmax= puntaggio Massimo qualita’ (50)