LOTTO N. 21

VOCE N.1

SCHEDA TECNICA N. 1 Elettrocardiografo digitale

Elettrocardiografo digitale automatico per l’acquisizione simultanea di 12 derivazioni.

Alimentazione a rete a batterie ricaricabili con autonomia  di almeno 30 ECG e relative copie ovvero 30’ di registrazione continua.

Registrazione in real time di 3,6 o 12 derivazioni simultanee, in diversi formati e per periodi di tempo a scelta dell’operatore.

Possibilità di ulteriori strisce di ritmo (da 1° 3).

Stampante digitale ad alta risoluzione, su carta termosensibile di formato A4, con avanzamento continuo.

Risoluzione non inferiore a 200x250 dpi.

Preferibilmente dotato di comando a distanza, fino a 9 metri, per l’inizio della registrazione ECG.

Display a cristalli liquidi per la visualizzazione di almeno 3 derivazioni simultanee, per messaggi e per l’interazione con l’operatore.

Indicatori del grado di collegamento  di ciascun elettrodo per il controllo immediato della qualità del segnale.

Ottimizzazione del rapporto segnale/rumore mediante filtri attivabili da tastiera.

Dotato di tastiera alfanumerica per l’inserimento di dati paziente, clinici etc.

Isolamento del paziente del tipo CF secondo le norme CEI.

Protezione da scariche defibrillatore fino a 40 joule.

Autodiagnosi all’accensione con messaggi di stato visibili sul display a cristalli liquidi.

LOTTO N. 21

VOCE N.2

SCHEDA TECNICA N. 3 pulsosimetri portatili

Monitor portatile, con funzionamento a batterie ricaricabili ed a rete, per il controllo continuo della saturazione da ossigeno dell’emoglobina e della frequenza di polso.

Il display dovrà fornire i valori di saturazione dell’emoglobina e del polso ed i limiti di allarme minimo e massimo: gli allarmi, selezionabili, dovranno essere visivi e sonori.

L’apparecchio dovrà essere completo di tutti i sensori adattabili a qualsiasi paziente o situazione clinica e di stampante termica integrata.

L’apparecchiatura dovrà essereconforme alle norme CEI;