LOTTO N.7

VOCE N. 1

SCHEDA TECNICA N. 1 SISTEMA DI CONGELAMENTO SACCHE DI PRODOTTI DA AFERESI

•	Camera di congelamento in ìnox. Capacità almeno 30 It.

•	Capacità di congelamento max non inferiore a 12 sacche; 1000 fiale 2 ml.; 5 00 fiale 5 ml.

•	Scala di temperatura: da +40 a -180'C, con protezione termica contro il surriscaldamento della camera

•	Possibilità di controllo manuale di raffreddamento e riscaldamento per la correzione di eventuali errori

•	Coperchio camera trasparente con blocco elettrico di sicurezza

•	Tasso standard di raffreddamento da 0.01'C a 60'C min.

•	Tasso max di raffreddamento: 180'C/min. da temperatura ambiente a -110'C tramite ftmzione"jump" per la più rapida compensazione del calore latente di fusione

•	Tasso standard di riscaldamento da 0.01 a 20'C min.

•	2 termoresistenze al platino Pt 100 a 4 fili schermati; stelo 0 1.5 mm. per camera e campione

•	Tempo di attesa programniabile da 0.05 a 500 min in automatico; tempo di attesa indefinito in manuale

•	Resistenza di riscaldamento superiori a 800W

•	Programmi: minimo 6 programmi di congelamento da 30 passi, di cui 1 fisso e almeno 5 progranunabili

•	Display cristalli liquidi ad almeno 3 linee, 20 caratteri per linea

•	Stampante a colori, completa di interfaccia di connessione e settata per stampa su fogli formato A4; per registrazione temperature di camera, campione e programma:

•	Connessione linea azoto tramite flessibile di allacciamento in inox coibentato

•	Alimentazione azoto pressione max 1,5 bar, preferibilmente da contenitore dedicato a bassa pressione. Consumo medio per ciclo di congelamento standard ca 8-10 It.

•	Supporto verticale congelamento sacche ad almeno 12 posizioni

•	Presenza di moduli congelamento sacche DF700

•	Certificazione di sicurezza secondo le norme internazionali

Tutte le misure possono subire uno scostamento del 10% in più o in meno.