LOTTO N. 6

VOCE N.1

SCHEDA TECNICA N. 2 CONTENITORI CRIOGENICI A BASSA PRESSIONE PER L'ALIMENTAZIONE DEL CONTENITORE CRIOBIOLOGICO

• Capacità azoto liquido: almeno 180 litri

• Tasso di evaporazione: circa 1,25% giorno

• Pressione di esercizio: circa 1,5 bar

• Costruzione interamente in acciaio inox

• Superisolamento termico ad alto vuoto fra contenitore interno ed esterno

• Manometro

• Indicatore di livello

• Rubinetto per il prelievo di liquido e rubinetto prelievo gas

• Valvola di sicurezza e disco di rottura

• Connessione per eventuale rifacimento del vuoto

• Dotato dì flessibile di collegamento

Tutte le misure possono subire uno scostamento pari al 10% in più o in meno.

LOTTO N. 6

VOCE N.2

SCHEDA TECNICA N. 1CONTENITORE CRIOBIOLOGICO

•	Sistema di criopresevazione indicato per lo stoccaggio in azoto liquido, da -100'C a -196'C di prodotti biologici condizionati in sacche o fiale

•	Costruzione: acciaio inox a doppia parete

•	Capacità azoto liquido almeno 160 litri

•	Evaporazione giornaliera: circa 5 It/g

•	Autonomia in fase statica : almeno gg 3 0

•	Autonomia in fase operativa: almeno gg 20

•	Dotato di sistema di autoriempimento

•	Dotato di sistemi di allarme di livello, temperatura ed autoriempimento

•	Sistema di stoccaggio per un totale di almeno 100 sacche

•	Sistema di stoccaggio per fiale da 2mI

•	Ruote gommate per piccoli spostamenti

•	Conforme alla direttiva 93/42 CEE relativa ai dispositivi medici

Tutte le misure possono subire uno scostamento pari al 10% in più o in meno