Lotto 36

N. 1 SISTEM4 ANALITICO PER ANA LISI IN CITOMETRI A FL USSO

Citofluorimetro analizzatore a 4 o 5 fluorescenze con sorgente comune di eccitazione laser sistema, di compensazione avanzato digitale a matrice completa. Possibilità di aggiunta di un secondo laser 633 nm per la lettura di fluorocromi eccitabili a questa lunghezza d'onda, con colinearità dei fasci dei due laser.

Il sistema di lettura dei diversi angoli di diffrazione, dì cui è dotato permette di leggere in maniera ottimale campioni preparati con diversi sistemi di lisi.

Il piatto campionatore consente almeno 30 posizioni ed una agitazione efficiente (tipo, vortex) della provetta prima della lettura onde evitare  la sedimentazione delle cellule nelle ultime provette del campionatore.

Altre caratteristiche sono rappresentale da: campionamento automatico oppure manuale di singole provette; sistema di lavaggio efficiente dell'ago campionatore per evitare fenomeni di trascinamento sui campioni successivi; lettore di codice a barre integrato per l'identidicazione dei campioni; sistema di preparazione dei campioni con rotore compatibile al campionatore del citometro; sistema di campionamento, in provette chiuse e mantenute sotto agitazione; campioni fissati pronti alla lettura sul citofluorimetro con processazione dei campioni in almeno 24 ore; discriminazione delle doppiette; parametro di riepilogo del fenotipo del campione (PRISM, soprattutto per analisi a più colori;formato dei dati FCS 3 (Flow CytomeiryStandard);  possibilità di compensare i dati su file Listmode già acquisiti; utilizzo di un filtro ottico il più possibile vicino al picco. di emissione dello Ioduro di Propidio (610 nm) per l'analisi del ciclo cellulare.