LOTTO N. 42

n. 4 Centraline di inclusione

Sistema modulare completo per l’inclusione in paraffina di campioni istologici composto da tre unità separate che posizionare in diverse posizioni conformandosi ad ogni particolare esigenza dell’utilizzatore.

I tre moduli sono il Distributore di Paraffina, l’Unità Termica e l’Unità Raffreddante.

Distributore di paraffina

Vasca per la paraffina fusa in acciaio inox , capienza di circa 4 litri.

Campo di regolazione:30 C° - 70 C° con termostato digitale elettronico.

L’erogazione della paraffina deve avvenire per gravità, controllata da una elettrovalvola azionata da un sensore di prossimità posto sull’ugello. L’elettrovalvola e l’ugello devono essere riscaldati e termostatati separatamente.

Piastra di lavoro di dimensioni: circa 350 x290 mm (l x p), realizzata  in alluminio anodizzato, dotata di fori riscaldati per pinzette.

Vassoi di grande capienza per la raccolta dell’eccesso di paraffina.

Punto freddo.

Illuminazione: lampada alogena 20 watt per illuminazione della piastra e di lente di ingrandimento per una migliore visione dell’area di lavoro.

Unità termica

Campo di regolazione: 30° C – 70° C con termostato digitale elettrinico.

Indicazione della temperatura rilevata con led luminosi.

Vasca inferiore per campioni: in acciaio inox, asportabile, della capienza di circa 3 litri.

Unità raffreddante

Dimensioni: circa 500 x 550 x 290 mm.

Campo di regolazione: 15 ° C / 15 C° con termostato digitale elettronico e indicazione della temperatura rilevata con led luminosi.

Superficie raffreddante in acciaio inox.

Capienza almeno fino a 70 campioni.

Il sistema refrigerante deve essere a gas a ciclo compresso (privo di CFC)

La superficie di lavoro deve essere dotata di un bordo in materiale plastico che impedisca il gocciolamento della condensa sul banco di lavoro.