LOTTO  N. 24

Voce n.1: n.1 (uno) Vortex

Agitatore con regolazione della frequenza di agitazione.

Voce n.2: n.1 (uno) Autoclave

# Capacità interna 12 l. circa

# Almeno 3 Programmi memorizzabili

# Range di temperatura 101°C – 121°C

# Tempo di sterilizzazione da 1 a 99 minuti

# Dimensioni minime di almeno 40 cm.

# Misura della camera di almeno Ǿ 25 cm

# Pressione Massima 1.1 bar

Safety lock per prevenire l’apertura del coperchio durante la sterilizzazione

Voce n.3: n.1 (uno) Bilancia Analitica

Bilancia analitica 0,1 mg

Indicatore di portata a barra grafica del campo di pesata consumato e rimanente

Chassis di metallo

Portata massima di almeno 100 g.

LOTTO  N. 25

Cabina di sicurezza a flusso laminare

Cabina di Classe II tipo A, convertibile ad A/B3, progettata per fornire protezione per l’operatore,pro-

dotto  e l'ambiente di lavoro contro i rischi di contaminazione aerotrasportata.

I filtri ad alta efficienza (HEPA) hanno un’efficienza certificata di 99,999% su particelle > di 0,3 micron di diametro.

La sostituzione dei filtri HEPA deve essere effettuata attraverso la parte frontale della Cabina.

Il pannello di chiusura in cristallo multistrato  di sicurezza.

Tutte le superfici esterne devono essere in lamiera d’acciaio verniciata con resine epossidiche.

Tutte le superfici interne, il piano di lavoro e la vasca di raccolta liquidi sotto il piano di lavoro devono essere realizzate in acciaio inox .

Le superfici esposte al rischio di contaminazione devono essere  realizzate senza possibilità di fessure, per conformarsi ai requisiti circa il grado di pulibilità previsto dallo Standard Europeo EN12469.

Almeno tre tipi di allarme.

Tutti i servizi disponibili devono essere controllati e comandati dal pannello di controllo e vengono interbloccati logicamente: rubinetto gas con elettrovalvola, lampada U.V., vaporizzatore di formalina.

I servizi  della Cabina:

rubinetto per il vuoto,

rubinetto per gas combustibile, con elettrovalvola di sicurezza

presa elettrica

Presa per lampada UV e vaporizzatore  di formalina con attivazione selezionata

Porte di campionamento per DOP test, al di sotto del piano di lavoro

dimensioni esterne: circa  cm150 x 80 x 150

dimensioni interne: circa cm 120 x 80 x 150

Illuminazione: ~ 1000 lux

Rumore(a 1 m dall’unità): < 56 dB

La cabina deve essere completa di pannello di chiusura con lampada UV, supporto da pavimento

e cassettiera con ruote.

Apparecchio costruito in conformità con: CEN12469 Standards per Cabine di Sicurezza contro rischi

biologici - EN61010-1, EMC 89/336/CEE , LV 73/23/CEE. Direttiva macchine 89/392/CEE.