# Lotto 44

# Sistema eco-color-doppler a triplice scansione, Top di gamma

L'APPARECCHIATURA ECO-COLOR-DOPPLER, COMPLETA DI OGNI SUA COMPONENTE E DI QUANTO NECESSARIO A GARANTIRE UN LIVELLO DI PRESTAZIONI COMPATIBILE CON LA PIÙ MODERNA TECNOLOGIA, DOVRÀ AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:

Sistema ecotomografico dalle elevatissime prestazioni con scansioni lineare, convex, microconvex, settoriale elettronico phased array completo di Doppler pulsato, colore CFM e Digital Power Doppler direzionale e di hardware e software adatti per la gestione dei mdc ecografici.

- Sistema di ultimissima generazione “full digital” a partire dal beamformer dotato di particolare sistema di codifica/decodifica del segnale per un migliore riconoscimento e processazione dello stesso o di altro sistema analogo.

- Sistema semplice ed intuitivo con piattaforma PC-Based con interfaccia Windows  e Processore Pentium 4 o altro sistema similare con processore di adeguata potenza.

- Almeno 1024 canali digitali per la processazione del segnale. Saranno valutati positivamente un numero di canali maggiore.

- Aggiornabilità del sistema con CD (masterizzatore incorporato) o sistema analogo completo di software per l’archivio delle immagini su disco magneto ottico e su hard disk di elevata capacità. Saranno valutate positivamente capacità di memoria elevate. Indicare gli standard di compressione dell’immagine (J-PEG, TIF, AVI)

- Eventuale possibilità di Software di ottimizzazione automatica dell’immagine B-Mode per la distribuzione dei 256 livelli di grigio all’interno di un’area di interesse selezionata dall’operatore (specificare)

- Possibilità di Software di ottimizzazione automatica dei parametri dello spettro doppler in tempo reale e su spettri archiviati

- Funzione triplex mode (immagine B-Mode, CFM, spettro doppler) in tempo reale su tutti i trasduttori

- Calcoli tracciato doppler in tempo reale e su spettro archiviato

- Consolle di comando con tastiera ergonomica, multi funzionale, di tipo professionale. La possibilità di regolazione in altezza o  in altre direzioni sarà valutata positivamente

- Monitor colore di elevata diagonale (almeno 15”) non interlacciato, ad alta risoluzione. Saranno valutate positivamente diagonali maggiori specificando dettagliatamente la reale superficie di visualizzazione dell’immagine.

- Collegamento di almeno 3 trasduttori elettronici B-Mode in contemporanea. Ulteriori collegamenti saranno valutati positivamente.

- Trasduttori ad altissima densità di cristalli a larga banda e/o multifrequenza con almeno tre valori di frequenza selezionabili dall’operatore.

- Doppler colore derivabile da tutti i trasduttori. Visualizzazione delle immagini in modalità duplex e triplex  anche in power-angio e a zoom attivato.

- Programmazione del sistema per utilizzo multidisciplinare attraverso “presets” utente per differenti applicazioni cliniche con ampio numero di programmi operativi, memorie di protocolli, selezionabili e memorizzabili dall’operatore

- Software per studio con “Harmonic Imaging” di tipo tissutale con tecnologia di sottrazione digitale del segnale fondamentale

- Zoom Digitale senza alcuna perdita di risoluzione in scrittura sia da immagini fisse sia su cine loops e su immagini archiviate sia in scala di grigi che eco-color-doppler senza perdita di definizione

- Cine loop con possibilità di memorizzare almeno un gran numero di immagini singole o doppie in B-MODE precedenti al FREEZING e ampie sequenze temporali di spettro Doppler

- Sistema completo di archiviazione e reporting incluso nella piattaforma

- Eventuale possibilità di archiviare immagini e cine con possibilità di rielaborazione delle stesse in fase di post-processing

- Software operativo e di comando in lingua italiana.

- Possibilità di collegamento diretto con reti P.A.C.S. e formato DICOM 3 per trasferimento immagini via rete -  Uscita RS 232

- Possibilità di collegamento via modem per supporto tecnico operativo remoto in real time attraverso software diagnostici

- Sonde e periferiche:

- sonda convex – ad altissima densità di cristalli- multifrequenza o larga banda - per utilizzo addominale con range frequenze di lavoro almeno 2,0-5,0 MHz. Saranno valutate positivamente estensioni maggiori.

- sonda lineare elettronica- ad altissima densità di cristalli – multifrequenza o larga banda – per utilizzo prevalentemente superficiale ma anche vascolare – range frequenze di lavoro  almeno 5,0-10,0 MHz . Saranno valutate positivamente estensioni maggiori.

- Sonda lineare elettronica multifrequenza per senologia almeno 4-7 Mhz

- sonda endorettale elettronica biplanare o analoga -  multifrequenza o larga banda – range frequenze di lavoro 4,0-9,0 MHz .

Il sistema deve fornire  le seguenti possibilità:

- Software dedicato per l’utilizzo dei mezzi di contrasto (attuali e futuri) ad alto e basso indice meccanico con possibilità di immagini effetto angiografia

- Software di ricostruzione panoramica Extended Field of View in tempo reale (effetto compound) utilizzabile sia con sonde lineari sia convex . Specificare il campo di vista e la possibilità di misurazioni.

- Modulo per l’imaging tridimensionale

- Stampante a b/n e una a colori integrate nel sistema e comandabili da tastiera.

- Kit da biopsia e relativo software su tutte le sonde.

- Garanzia per almeno 12 mesi con impegno all’aggiornamento gratuito dei software per almeno 5 anni

- Assistenza tecnica garantita da tecnici operanti in loco

- Saranno valutati tutti i software particolari per migliorare la qualità del B-mode, del colore, degli studi vascolari, (ad es. riflettori ematici, dinamic flow, etc, o analoghi) dei mdc ecografici  sia addominali che per senologia, etc

- Saranno valutati positivamente accessori, sonde, dispositivi, software non richiesti e comunque offerti

Oltre a quanto indicato nei precedenti articoli, le ditte concorrenti in caso di aggiudicazione dovranno:

- organizzare un corso d’istruzione per il personale clinico e tecnico addetto all’utilizzo   specificandone modalità e durata.

- organizzare un corso di formazione di I e II livello per il personale tecnico addetto alla manutenzione segnalato dall’Azienda Ospedaliera

- dovranno, su richiesta dell’Amministrazione, fornire ai tecnici delle apparecchiature biomediche addetti alla manutenzione operanti all’interno dell’ospedale, tutto il supporto necessario per l’espletamento dell’attività manutentiva sull’apparecchiatura fornita.

d)	al momento del collaudo della apparecchiatura, la ditta aggiudicataria, sarà tenuta comunque a fornire tutta la documentazione tecnica comprendente sia i manuali operativi che quelli di servizio (manuali tecnici) contenenti gli schemi elettrici, elettronici, meccanici comprensivi delle part list ed il listino prezzi delle principali parti di ricambio. Inoltre dovrà essere consegnato l’hardware ed il software necessari per la diagnastica e la taratura dell’apparecchiatura.

e)	garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di garanzia.

Le Ditte dovranno presentare una descrizione tecnica e depliants illustrativi circa il corredo di sonde, software e accessori disponibili, specificandone il costo nell’offerta economica, cosicché gli operatori possano valutare l’opportunità di acquisire eventualmente ciò che si riterrà utile nei limiti del finanziamento disponibile.

Al fine di consentire una più agevole valutazione della conformità delle offerte, si invitano le Ditte ad illustrare le caratteristiche dell’apparecchiatura seguendo le stesso ordine della presente scheda tecnica.

Le suddette caratteristiche tecniche dovranno essere integralmente presenti all’atto della prova pratica.

Il punteggio complessivo pari a 100 sarà così attribuito:

- Punti 40 al prezzo secondo la formula della proporzionalità inversa

- Punti 10 all’assistenza tecnica

- Punti 50 alla valutazione della qualità tecnica

I punti relativi all’assistenza tecnica saranno attribuiti in base alla durata della garanzia, ai tempi di intervento, al numero dei tecnici operanti in loco e/o nella regione.

La valutazione della qualità tecnica dell’apparecchiatura, per la quale saranno disponibili 50 punti dovrà essere effettuata direttamente dagli utilizzatori. A tal fine le Ditte si impegnano a mettere a disposizione dell’operatore l’apparecchiatura per un tempo congruo ad effettuare la valutazione tecnica.

La valutazione tecnica dell’apparecchiatura prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

- flessibilità

- manovrabilità

- tipologia e numero di sonde offerte e numero di sonde collegabili contemporaneamente

- praticità della tastiera e dei comandi

- disponibilità, capacità e grado di integrazione dei sistemi di archiviazioni dei dati  e delle immagini

- semplicità e facilità di utilizzo dei software

- risoluzione spaziale e di contrasto

- qualità e tipologia del colore

- capacità di penetrazione del fascio ultrasonoro

- Quantità e tipologia di software presenti nell’offerta

- Accessori, sonde, dispositivi, software, servizi comunque offerti

I parametri in base ai quali attribuire i giudizi e i relativi punteggi (fino ad un totale complessivo di punti 50) sono i seguenti:

- Qualità dell’immagine bidimensionale (fino a punti 14)

- - Eccellente: punti 14

- - Ottima : punti 7

- - Buona: punti 3

- - Sufficiente: punti O

- Qualità, sensibilità del colore e frequenza di campionamento (fino a punti 14)

- - Eccellente: punti 14

- - Ottima : punti 7

- - Buona: punti 3

- - Sufficiente: punti O

- Qualità del pre- e post- processing (fino a punti 6)

- - Eccellente: punti 6

- - Ottima : punti 3

- - Buona: punti 1

- - Sufficiente: punti O

- Funzionalità e versatilità della tastiera (fino a punti 6)

- Eccellente: punti 6

- Ottima : punti 3

- Buona: punti 1

- Sufficiente: punti O

e)  Tecnologia costruttiva, Sonde e software presenti (fino a punti 10)

- Eccellente: punti 10

- Ottima : punti 6

- Buona: punti 3

- Sufficiente: punti O