LOTTO N. 8

N°  1 HOLTER

1. Sistema computerizzato di tipo Compatto (CPU: Pentium 111 800 MHz o superiore) dotato di una memoria RAM di 256 MB e disco fisso di elevate capacità (20 GB ) che consenta la gestione online di almeno 50 registrazioni Holter di 24 ore di ECG su 3 derivazioni.

2. Monitor LCD a colori da 15" integrato a Matrice attiva 3. Tastiera e mouse WireLess, Scheda audio, casse integrate 4. Lettore CD ROM

5. Masterizzatore USB per CD ROM

6. Scheda di Rete Ethernet 10/100 Mb, Scheda FireWire, Scheda Modem -Fax 56K 7. Porta Infrarossi li-Da 1.1

8. Stampante Laser con risoluzione grafica di 1200 x 1200 d.p.i e velocità di stampa di 18 p.p.m. con funzione di stampa Fronte/Retro

9. Interfaccia PCMCIA per lettura Carte di Memoria Flash (Software)

1. Software di analisi degli eventi aritmici con rappresentazione dei differenti episodi in un unico trend grafico di 24 ore a colori , all'interno del quale siano previsti almeno tre livelli di zoom (1h, 15 min, 5min) e i comandi necessari per consentire all'operatore di evidenziare sul trend grafico alcuni periodi di registrazione che potranno essere automaticamente riconsiderati come artefatti.

2. Accesso al compattato anche in modalità 25-50 mm/sec. con possibilità di modifica del singolo battito in termini di: riclassificazione QRS, eliminazione QRS, inserimento e regolazione onset del QRS per una più precisa detezione dell'intervallo di accoppiamento.

3. Creazione automatica dei grafici di tendenza a colori per i seguenti episodi : Prematurità Sopraventricolari e Ventricolari, Pause, Tachicardia e Bradicardia, Bigeminismi e Trigeminismi, con accesso diretto al compattato nelle diverse modalità di rappresentazione.

4. Software per lo studio delle distribuzioni RR che preveda la rappresentazione grafica a colori delle curve Gaussiane Dinamiche per le diverse tipologie di accoppiamento dei battiti: intervalli R-R (tutti), intervalli N-N (solo normali), accoppiamenti NS/SN (normali-Sopraventricolari / Sopraventricolari-normali), accoppiamenti NV/VN (normali-ventricolari / ventricolari-normali), accoppiamenti

VV (ventricolare-ventricolare), accoppiamenti XV (artefatti-ventricolare), ARR (differenza fra intervalli RR consecutivi), ANN (differenza fra intervalli RR consecutivi normali).

5. Accesso diretto all'ECG compattato da qualsiasi punto dell'istogramma di riferimento con possibilità di correzzione morfologica e calcolo dei parametri di riferimento della variabilità RR "SDNN-RMSSD-PNN50".

6. Software di analisi del tratto ST, su 3 canali indipendenti, dotato di calcolo automatico degli episodi ischemici secondo i criteri di soglia impostati dall'operatore(durata, ampiezza e pendenza). Disponibilità di rianalisi interattiva che consente la modifica dei punti di misura (isoelettrica, J, X) anche durante la progressione di analisi (interattiva). Rappresentazione dell'andamento ST attraverso un trend grafico a colori che permette una rapida lettura per ognuno dei canali analizzati.

7. Software di analisi Pacemaker sia Mono che Bicamerali con rappresentazione grafica a colori del comportamento dello stimolatore rispetto al ritmo spontaneo del paziente.

8. Software di analisi della variabilità RR (HRV) sia nel Dominio del Tempo che nel Dominio delle Frequenze, che prevede inoltre il calcolo automatico delle N.U.% e la possibilità di analisi di un intervallo di tempo variabile configurabile dall'operatore.

Possibilità d'impostazione dei filtri e delle bande di frequenza per una maggiore selettività di analisi.

9. Software per Analisi della Dinamica QT con particolare riferimento al calcolo di Regressione Lineare e Dispersione che consente correzioni dei risultati secondo le formule Linear, Bazett e Federicia.

IO.Protocollo di analisi per pazienti in età Pediatrica

11.Possibilità di memorizzazione di più configurazioni d'analisi richiamabili all'occorrenza

12.Possibilità di salvataggio delle conclusioni dell'operatore come file di testo riutilizzabile

13.Software e Report finale in lingua italiana

14.Ambiente di lavoro Windows 98 o superiore.

Principali Caratteristiche dei Registratori Digitali

1. Sistema di acquisizione Digitale a Carta di Memoria Flash (24/64 MB) a 3 canali per registrazioni Holter ed ECG Standard ed ECG ad Alta Risoluzione.

2. Dotato di Display Grafico (L.C.D.) incorporato che consenta:

* visualizzazione contemporanea delle 3 derivazioni ECG del paziente per verifica del corretto posizionamento degli elettrodi.

* gestione intuitiva ad icone per la selezione delle funzioni disponibili.

* visualizzazione della derivata del segnale (indice di rumore) in associazione al tracciato di ogni derivazione quando in modalità Alta Risoluzione.

1. Disponibilità di differenti protocolli di registrazione: Standard-Pediatrico- QT lungo

2. Programma per pazienti portatori di pacemaker sia mono che bicamerali dotato di sensig acustico per verifica del riconoscimento degli impulsi dello stimolatore.

3. Frequenza di campionamento costante a 200 Hz durante la registrazione Holter ECG e risoluzione di ampiezza pari a 10 pV.

4. Frequenza di campionamento costante a 1000 Hz per registrazioni ECG ad Alta Risoluzione con risoluzione di ampiezza pari a 2,5 p,V.

5. Dotato di controllo automatico anti-deriva della linea di base per la riduzione degli artefatti in fase di registrazione

6. Sistema di controllo continuità cavo paziente con possibilità di verifica ad elettrodo singolo.

7. Software in lingua italiana.

8. Porta seriale di collegamento a P.C. per aggiornamento del software.