LOTTO N. 7

SCHEDA TECNICA

N° 7 ELETTROCARDIOGRAFI  CON CARRELLO

Elettrocardiografo digitale per l’acquisizione simultanea di 12 derivazioni. Funzionamento sia automatico che manuale con formato di registrazione selezionabile fra  3, 6, 12 derivazioni a cui sia possibile aggiungere sullo stesso tracciato fino a 3  derivazioni addizionali e selezionabili per lo studio del ritmo. I formati a 3 e 6 derivazioni devono essere registrabili in continuo senza limiti di tempo. Capacità di registrazione a bassa velocità di una derivazione per un tempo prolungato (almeno 30 minuti) su unica pagina formato A4, per gli studi di aritmia. Tastiera alfanumerica completa. Display a cristalli liquidi per la visualizzazione delle 12 derivazioni. Messaggi di stato e di interazione con l’operatore. Stampante termica digitale ad alta risoluzione (non meno di 250 x 500 DPI). Misurazione, calcolo, visualizzazione e stampa della FC, di Intervalli: PR/ QRSD/ QT/ QTc, di Assi: P/ QRS/ T. Velocità di registrazione selezionabile fra: 5, 10, 25, 50 mm/sec.

Completo di porta seriale ed interfaccia per la comunicazione diretta via cavo    e tramite modem  fra elettrocardiografi, ovvero fra elettrocardiografo e Personal Computer. Archivio degli indirizzi (diretti o telefonici) memorizzabile sull’elettrocardiografo con composizione diretta del numero. Insieme agli elettrocardiografi dovrà essere fornito il software di archiviazione e retrieval dei tracciati su PC.

Filtri configurabili per l'instabilità della linea di base, per il rumore e per gli artefatti. Filtro per il rumore. Filtro della rete di alimentazione sempre attivato.

Memorizzazione dei tracciati sull’hardware di sistema con capacità non inferiore a 30 tracciati e dispositivo per la trasmissione in blocco al PC. Protezione contro scariche da defibrillatore fino a 400 joule. Alimentazione mista rete/batterie ricaricabili con autonomia di almeno 40 ECGrammi. Completo di carrello mobile con ripiani e cassetti.

Conformità: CEI 62.5 – CEE 89/336 e 93/42.