LOTTO N. 5

N° 1 ECOCARDIOGRAFO

Ecografo totalmente digitale di ultima generazione e di recentissima produzione,con le seguenti caratteristiche tecniche:

256 canali simultanei in trasmissione ed in ricezione, espandibili a 512  simultanei in trasmissione e ricezione;

Leggero e facile da trasportare (peso  non superiore a 100 Kg circa)

Ampia orientabilita’ in altezza,  rotazione e inclinazione;

Controllo manuale  del guadagno globale   e dei guadagni su piani ortogonali selezionabili

Sistema operativo, tastiera e messaggi in lingua italiana

Manuale operativo in linea, integrato  nel software di sistema

Elevato range dinamico (almeno  230dB)

Modulo gestione dati e immagini capace di includere le immagini ecografiche nel referto

Modi operativi :Mmode ; Bmode; Doppler Pw/Cw; Color doppler; Seconda armonica  tessutale; Power doppler direzionale; Duplex; Triplex

Rappresentazione  di  Mmode e Doppler a schermo intero

Rappresentazione  contemporanea a doppia immagine 2D : immagine 2 D  e immagine 2D con Cfm o CpA.  Studio comparativo contemporaneo  ed in tempo reale  delle strutture anatomiche  in movimento e delle stesse con i flussi emodinamici .

Autotracciamento dello spettro doppler, con calcoli automatici

Sonde a banda larga,con elevata gamma di frequenze (fino a 15 MHz)

Scansioni: settoriale phased array, lineare, trapezoidale e convex

Elevata gamma di sonde cardiologiche ,con  frequenze di lavoro fino a 12 Mhz

Elevata gamma di sonde vascolari,con frequenze di lavoro fino a 15 Mhz

Inversione  automatica della mappa di colore durante lo steering, in applicazione vascolare

Funzione automatica per  mantenere  l’angolo ottimale di incidenza sul  flusso

Sonda cardiologica settoriale da 2 a 4 Mhz circa, abilitata alla seconda armonica

Sonda cardiologica settoriale da  da 3  a  8 Mhz circa

Stampante  termica video copy  bianco nero.

Videoregistratore  integrato

Floppy  disk drive e CD-ROM drive

Hard disk da almeno 35 Gb

Configurazione richiesta :

Ecografo con le caratteristiche sopra riportate

Sonda cardiologica adulti da 2 a 4 Mhz circa

Stampante  b/n e colori a getto d’inchiostro

Sonda transesofagea omniplana