LOTTO N. 6

SCHEDA TECNICA

N.  9 DEFIBRILLATORI  CON CARRELLO CORREDATI CIASCUNO DI 10 COPPIE DI PLACCHE-ELETTRODO ADESIVI PER LA STIMOLAZIONE E LA DEFIBRILLAZIONE

Defibrillatore/Monitor/Registratore portatile. Forma d’onda bifasica esponenziale troncata regolata automaticamente in funzione della impedenza del paziente. Potenza regolabile da 2 a 180 J con regolazione automatica a 150 J (piastre adulti). Tempo di carica a 180 J  inferiore a 3 secondi. Comandi di carica e scarica sul corpo macchina e sulle piastre.  Indicatore di fine carica acustico ed ottico (piastre).

Defibrillazione manuale con energia selezionabile fra 2 e 180 Joule e ciclo rapido tipo 1-2-3; defibrillazione semiautomatica con analisi  dell’ECG, valutazione dell’indicazione alla defibrillazione, carica automatica a 150 J, ciclo impostabile a 2/3/4 scariche successive. Messaggi testuali/vocali di ausilio alla defibrillazione. Display elettroluminescente per la visualizzazione di almeno una traccia di ECG con derivazione selezionabile, Frequenza Cardiaca, Energia disponibile, sincronizzazione, punto di scarica, modalità Auto o Manuale . Messaggi: placche staccate, derivazioni anomale, batteria scarica, allarmi, etc. Allarme FC regolabile fra 20 e 200 bpm. Segnalazione di Elettrodi/Placche non applicati. ECG acquisibile da piastre, cavo paziente, placche adesive.

Stimolatore esterno di tipo demand e nondemand  a forma d’onda monofasica esponenziale troncata con frequenza di stimolazione regolabile da 30 a 180, impulso regolabile fino a 200 mA con ampiezza di 20 msec. Alimentazione mediante 1 sola batteria al piombo del tipo senza manutenzione capace di almeno 100 minuti di monitoraggio o 60 minuti di di monitoraggio e pacing, ovvero 50 scariche a 150J. Indicazione di batteria scarica e batteria in fase di ricarica. Tempo di ricarica non superiore a 3 ore.

Registratore termico, automatico e manuale, con registrazione in tempo reale o ritardata di 6 secondi. Annotazione di: ora, data, frequenza cardiaca, ritardo di stampa, modo defibrillatore, risultati analisi automatica, derivazione settata, guadagno, Sincr, PM.