LOTTO N. 3

SCHEDA TECNICA

N° 1 WORK STATION PER STRESS TEST CARDIOSPIROMETRICI  ( Sistema multifunzionale integrato  computerizzato per prova da sforzo cardiorespiratoria con funzionamento automatico e manuale) AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Programma operativo in ambiente Windows con possibilità di implementazione di ulteriori software interni.

1 o 2 monitor LCD da almeno 15 “  a colori SVGA, per la rappresentazione della prova di stress cardiologica, delle tracce  ECG da  3 a 12 contemporaneamente ed in tempo reale, ed inoltre dei programmi di gestione e della parte ergospirometrica completa (grafici e valori numerici).

Lo strumento deve essere dotato di stampante a matrice termica, integrata al sistema, ad alta definizione per stampa su formato A4 ad almeno 6 canali a varie velocità di scorrimento e in tempo reale (stampa manuale).

Velocità di scorrimento della stampante regolabile da 5/10/12,5/25/50 mm/sec.

La stampante termica deve permettere la stampa in contemporanea dei report  finali  della parte cardiologica  e di quella  respiratoria.

Possibilità di effettuare in qualunque momento un ECG basale  con avvio in manuale e automatico.

Il sistema deve inoltre essere fornito completo di stampante laser.

I comandi devono essere effettuati mediante una tastiera alfanumerica da PC ed una track-ball, e devono  essere presenti  dei tasti diretti per le funzioni principali.

Hard Disk incorporato da almeno 10 Giga byte per l’archivio.

Masterizzatore DVD.

L’elettrocardiografo deve essere in grado di acquisire e memorizzare 10 sec. di 15 derivazioni simultaneamente con una frequenza di campionamento di almeno 4000 Hz.

Convertitore analogico-digitale a 12 bit per il  filtraggio dell’ECG da disturbi di rete, tremori muscolari e da respiro,  con sistema ad algoritmo a media incrementale.

Software per il comando diretto degli ergometri con protocolli standard ( Bruce, Conconi etc.) ed altri impostabili  dall’operatore.

Elaborazione delle 12 derivazioni  registrate simultaneamente.

Costruzione continua del QRS elaborato su tutte le 12 derivazioni.

Analisi del segmento ST  con misura, classificazione e grafici dell’andamento del ST in ampiezza e durata, in riferimento sia del tempo di esercizio che della frequenza cardiaca,  sulle 12 derivazioni.

Analisi permanente del ritmo con conteggio e stampa degli eventi di aritmia, completo di indicazione del carico e dell’ora di riferimento.

Scelta del punto J da 0 a 80 msec per la classificazione del  ST.

Analisi di dispersione del Q-T.

Rapporto finale con grafici dell’andamento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, dell’andamento del carico, del protocollo di stress utilizzato,  e inoltre  tutte le informazioni sui dati-paziente e sull’ECG.

La prova memorizzata deve essere rianalizzabile variando i criteri impostati inizialmente; in qualsiasi momento della prova deve essere possibile risalire al tracciato ECG completo.

Il monitor deve  rappresentare le derivazioni a scelta dell’operatore, le medie di tutte le derivazioni, il complesso a riposo e in tempo reale, i trend della frequenza, della pressione, del carico, del ST, oltre a tutte le informazioni della prova quali: tempo di esercizio, fase della prova, frequenza cardiaca, valori di ST in ampiezza e durata, e lo stato dell’ergometro.

Il paziente deve essere collegato al sistema da stress, mediante cavo-paziente per prova da sforzo.

Software per ERGOSPIROMETRIA  su singolo respiro  associata  alla prova cardiologica,  con rappresentazione contemporanea sui monitor  delle tracce ECG  e dei grafici della VO2.

Sensore pneumotacografico bidirezionale totalmente resistente all’umidità con utilizzazione sia mediante mascherina al silicone che  mediante boccaglio.

Analizzatore di gas O2 e CO2  magnetoacustico con un campionamento non inferiore a 120-130 ml/min.

Parametri misurati o calcolati: consumo di O2, equivalente CO2, equivalente metabolico, equivalente di O2, frazione espiratoria/inspiratoria di CO2 / O2; frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, gittata cardiaca, polso di ossigeno, quoziente respiratorio; il sistema deve essere implementabile con  ulteriori software per: lattati, ph del sangue, saturazione arteriosa di O2

Calibrazione e fase  di riscaldamento rapidi.

Il rapporto finale deve prevedere la stampa  degli ECG  e  dei grafici dell’andamento del carico, della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa.

Rappresentazione di ciascuno dei complessi mediati delle 12 derivazioni con rappresentazione a video ed ingrandita  di una derivazione a scelta, per un più facile controllo e revisione delle misure.

I tracciati ECG ed i report delle prove devono essere archiviati sull’Hard Disk con possibilità di confronto dei vari tracciati dello stesso paziente.

Alimentazione a rete ed accumulatori a tampone per emergenza.

Struttura del sistema carrellato, con cassetto porta accessori, braccio supporto per cavo-paziente, cavo-paziente per elettrodi a clip, manuali e quant’altro necessario per la messa in opera.

Marchio CE e norme IEC, Classe 1 Tipo CF.