LOTTO N. 1

N°  6 MONITOR PORTATILI

Monitor paziente di dimensione e peso contenuti con display LCD ad almeno tre tracce più valori numerici. Interfaccia del tipo a finestre con menus interattivi e comandi touchscreen o touchbar. Il monitor deve essere predisposto per il collegamento di un display XGA esterno. Alimentazione del tipo misto rete-batterie, con autonomia di almeno 120 min. di monitoraggio continuo con tutti i parametri attivati, e la possibilità di sostituire la batteria “a caldo” mantenendo le impostazioni. Sistema di misura e controllo per i seguenti parametri:

- ECG a 12 derivazioni; analisi delle aritmie; analisi del tratto S-T su tre derivazioni;

- Respiro mediante analisi impedenziometrica;

- NBP con metodo oscillometrico in modalità automatica; programmabile o STAT;

- SaO2 con pulsossimetria; Onda pleth in real time e valori di SaO2%; per fusione arteriosa; polso periferico; algoritmo di Fourier per la soppressione di artefatti con tecnologia c.d. MASIMO o FAST.

Trends  grafici e tabellari di tutti i parametri fino ad almeno 24 ore. Interfacciabilità con collegamento cablato o wireless alla centrale dell’UTIC già in dotazione. I monitors devono essere completi di sistema di aggancio a letto/barella ed a supporto fisso a posto.