LOTTO N. 21

VOCE N. 1

SCHEDA TECNICA PER N. 1 CENTRIFUGA REFRIGERATA PREDISPOSTA PER SACCHE

Camera di centrifugazione e coperchio in acciaio inox.

Meccanismo di sicurezza anti infortunistico per prevenire operazioni di apertura coperchio a rotore in movimento. Motore ad induzione senza spazzole, esente da manutenzione.

Sistema di raffreddamento con liquido refrigerante ed isolamento esenti da CFC.

Funzione che consente il raffreddamento della carriera a centrifuga ferma.

Interamente gestita da microprocessore.

Display dedicati per la visualizzazione di tutti i parametri contemporaneamente.

Curve di accelerazione e decelerazione (almeno 10 per tipo) indipendentemente selezionabili, per effettuare rampe di salita e discesa personalizzate.

Memorizzazione di almeno 30 programmi.

Velocità di centrifugazione da 0 ad almeno 6000 rpin impostabile tramite funzione rpin o RCF, con visualizzazione istantanea. Sistema di protezione da overspeed (fuorigiri).

Equipaggiamento con contenitori dotati di sistema di chiusura idoneo per usi con materiali biologicamente pericolosi.

Sistema di controllo del bilanciamento rotore. Costruita e certificata secondo i principali standard internazionali in materia di sicurezza.

Requisiti per le emissioni di disturbi elettromagnetici.

Requisiti per immunità da disturbi elettromagnetici.

Requisiti di sicurezza su strumenti di misura e controllo per uso laboratorio.

Requisiti particolari su centrifughe da laboratorio: direttiva CE per compatibilità elettromagnetica; direttiva CE per bass2 tensione.

Capacità: almeno 6000 ml. Range di temperatura controllabile: da O°C a +40°C.

Rotore per almeno 6 cestelli basculanti da 1000 ml.

Set di almeno 6 cestelli sigilati basculanti da 1000 ml.

Set di almeno 2 adattatori per provette da 15 per sierologia.

Set di almeno 2 adattatori per provette da 5/7 ml tipo vacutainer

Tutte le misure possono subire uno scostamento in +/- del 10% circa.

LOTTO N. 21

VOCE N.2

SCHEDA TECNICA N.1 CENTRIFUGA DA LABORATORIO REFRIGERATA

Centrifuga da laboratorio refrigerata, con motore ad induzione magnetica, controllata da microprocessore.

Capacità non inferiore a 4x 100 ml.

Castelli con coperchio trasparente a chiusura ermetica per evitare contaminazioni da aereosol

Il tutto autoclavabile.

Capacità  circa 30 provette x 15 ml.

Riduttori per provette da 5 e da 7 ml.

N. di giri (RPM) non inferiore a 6000.

N. di gravità (RCF) non inferiore a 6200; sia il numero di giri che il numero di gravità si possono leggere ed

impostare direttamente dal display.

La centrifuga è predisposta per l'alloggiamento di rotore per provette tipo Eppendorf (almeno 16 posti) e capace

di girare ad almeno 13.000 RPM.

Range di temperatura almeno da O°C a 40°C.

Assistenza Tecnica in loco, certificata con procedure standardizzate e strumenti di verifica

Certificati SIT.

Certificazione di qualità ISO 9001 - ISO 9002

Tutte le misure possono subire un margine di scostamento in +/- del 10% circa.

LOTTO N.21

VOCE N.3

SCHEDA TECNICA N. 1 MICROCENTRIFUGA DIGITALE REFRIGERATA

Centrifuga digitale refrigerata per microlitro da tavolo con motore ad induzione magnetica.

Velocità non inferiore a 13.000 RPM.

Lettura velocità leggibile sia in "RPM"che in "G".

Motore ad induzione con controllo di frequenza.

Sistema di refrigerazione privo di CFC.

Tempo di funzionamento 1-99 min, esercizio continuato, tasto Quick-Run.

Memoria di programma devono rimanere memorizzati gli ultimi dati inseriti.

Campo di temperatura da -9 a +40 °C.

Completa di rotore a 24 posti per provette Eppendorf da 1.5 /2 ml e di rotore per 0.5 ml, 0,2 ml con coperchio a scatto e tenuta di aerosol o equivalente

Tutte le misure possono subire uno scostamento in +/- del 10% circa.