# LOTTO N. 32

# STAZIONE DI LAVORO DI CITOGENETICA E FISH CON MICROSCOPIO MOTORIZZATO

- Microscopio per osservazioni in luce trasmessa ed epifluorescenza, con caratteristiche di alta stabilità meccanica .

- Sistema di fluorescenza interamente integrata nello stativo.

- Alimentazione elettrica incorporata nello stativo con lampada ad alogeni 12V 100 W

- Revolver portaottiche almeno 5x  codificato.

- Tavolino traslatore, in ceramica antigraffio, con guidaoggetti per vetrini con frizione  del movimento X Y regolabile.

- Dispositivo di messa a fuoco motorizzata

- Dispositivo di messa a fuoco motorizzata per un preciso riposizionamento automatico del pre-fuoco e  riproducibilità  .

- Predisposto per l’alloggiamento in contemporanea di 4 sorgenti luminose .

- Condensatore 0.9  per campo chiaro e contrasto di fase.

- n. 2 Oculari 10x indice di campo di 23 mm.

- Filtro verde interf.

- Tubo binoculare fotografico ergonomico .

- Torretta portafiltri per fluorescenza motorizzata e codificata con almeno 5 posizioni per l’alloggiamento dei filtri.

- Dispositivo a fluorescenza a luce incidente con lampada HBO 103 W

- Serie di filtri per Acridina orange, Ethidium bromide ,DAPI, filtro doppio fitc/tex red

- Corredo ottico  con obiettivi Planari  10x/0,25 – 20x70,45 PH2 - 40x/0,65 PH 2 – 100x/1,25 olio iride

- Sistema operativo Windows 2000 o sup. Unità di BACK-UP tramite disco magneto-ottico

- Computer Pentium IV completo di monitor colore alta risoluzione  19” .

- Telecamera CCD b/n ad alta risoluzione ed alta sensibilità con esposizione regolabile tramite software.

- Programma a 32bit reali,piattaforma Windows 2000, in lingua Italiana.

## Possibilità di utilizzo e gestione 2  telecamere contemporanee.

- Compatibile con i bandeggi G,Q,R.

- Configurazione personalizzabile per utente e per tipo di bandeggio.

- Configurazione globale in rete di più sistemi.  Scambio immagini nei formati TIFF,BMP e JPEG.

- Archiviazione in formato compresso (senza perdita) di tutti i componenti della metafase in un file (campi multipli,annotazioni etc).

- Archivio pazienti unico per immagini GQR ed immagini FISH.

- Controllo automatico delle motorizzazioni del microscopio.

- Correzione automatica del fondo. Conteggio automatico dei cromosomi con correzione interattiva.

- Separazione automatica e/o interattiva dei cromosomi con zoom automatico interpolato senza sgranatura.

- Contorni dei cromosomi evidenziati a colori(permette di vederne il bandeggio) con aggiornamento continuo durante la fase di separazione.

- Sistema di sicurezza : salvataggio e registrazione, con l’immagine originale

- Annotazioni in overlay senza limiti e senza danni dell’immagine originale.

- Conservazione della metafase originale.

- Eliminazione selettiva di singoli passaggi dell’ analisi

- Misurazione automatica integrale  e integrazione in regioni di interesse

- Classificazione automatica e/o interattiva dei singoli cromosomi e generazione del cariotipo.

- Classificatore con possibilità di autoistruzione per una risposta ottimale in funzione dei propri campioni e colorazioni (G,R,Q, DAPI banding) .

- Visualizzazione simultanea della metafase e del cariotipo senza sovrapposizione.

- Evidenziazione automatica del cromosoma nella metafase durante l’elaborazione del cariotipo.

- Ridimensionamento dei cromosomi sullo schermo.

- Radrizzamento dei cromosomi,modifica del contrasto di uno o più cromosomi contemporaneamente.

- Funzioni di “editing” e di allineamento dei cromosomi.

- Ideogrammi con numero di bande a risoluzione ISCN95 (G-,R-banding).

FISH :

- Gestione di immagini di metafasi,interfasi e campioni di tessuti per almeno 6 fluorocromi.

- Programma personalizzabile con varie impostazioni salvabili per varie marcature,contro-colorazioni ed eventuali configurazioni di più sistemi in rete.

- Funzione di controllo automatico dell’esposizione con possibilità di controllo manuale tramite sw.

- Immagini ' live '  senza l'ausilio di otturatore meccanico

### Gestione fino a 6 canali colore

- Acquisizione con controllo automatico dell’esposizione per ciascun fluorocromo con possibilità di lavorare in automatico e manuale .

- Sovrapposizione delle informazioni in luce trasmessa e in fluorescenza, in unica immagine a colori.

- Possibilità di definire zone di interesse per il calcolo automatico dell’esposizione.

- Correzione automatica e manuale “Pixel Colour Shift” tra i vari canali.

- Zoom temporaneo e permanente interpolato senza sgranare l’immagine.

- n.1 Stampante Laser A4 b/n

- n.1 Stampante colori getto di inchiostro A4 alta ris.

- Il sistema deve gestire tutte le motorizzazioni del microscopio  ( fuoco, torretta filtri fluorescenza …. Etc )

Scheda  valutazione qualità

Saranno attribuiti 50 punti globali secondo la formula riportata a margine.

I punteggi  sono frazionabili (0,50 – 1- 1,50)

- Possibilità di memorizzare la posizione di fuoco per ogni singolo obiettivo.

Punti 2

- Intensità luminosa programmabile e memorizzabile in funzione dell’obiettivo usato.

Punti 3

- Regolazione della velocità di fuoco e programmazione di 10 diverse velocità .

Punti 5

- Altezza regolabile del tubo foto almeno 50 mm

Punti 5

- Dispositivo a trappola di luce che permette di eliminare fenomeni di luce parassita in fluorescenza

Punti 5

- Riflettori per fluorescenza a cambio rapido senza ausilio di attrezzi.

Punti 2

- Alimentatore per fluorescenza che possa variare in continuo l’intensità luminosa della lampada a fluorescenza senza aggiunta di filtri intermedi da 1% a 100%.

Punti 5

- Sistema con display LCD che visualizzi: ore di vita della lampada fluorescenza, intensità di illuminazione  e possibilità di regolazione dell’intensità luminosa della fluorescenza.

Punti 5

- Apertura numerica obiettivii  10x/0,25 – 20x/0,45 PH2 - 40x/0,65 PH 2 – 100x/1,25 olio iride

Punti da 0,5 a 5

- monitor colore alta risoluzione superiore a  19”

Punti 3

## Comandi software specifici in lingua italiana

Punti 3

## Possibilità di utilizzo e gestione fino a  4  telecamere contemporanee.

Punti 3

- Archivio pazienti integrato ed unico per immagini GQR ed immagini FISH, senza aggiunta di software esterni.

Punti 5

- Sistema di sicurezza : salvataggio e registrazione, con l’immagine originale,  di tutti i singoli passi dell’elaborazione con controllo e correzione in qualsiasi momento ( per il Controllo qualità e GLP).

Punti 5

- Visualizzazione simultanea della metafase e del cariotipo senza sovrapposizione.

Punti 2

- Generazione automatica di cariotipi compositi per un più facile controllo tra casi diversi.

Punti 3

- Scelta di più di 50 tipi di mappe.

Punti 2

- Gestione di immagini di metafasi,interfasi e campioni di tessuti da 6 a  12 fluorocromi.

Punti 5

### Gestione da 6 canali a 12 canali  colore

Punti 5

- Predisposizione per sistema di ricerca automatica e motorizzata delle metafasi

Punti 2

- Predisposizione per sistema di ricerca automatica e motorizzata degli eventi rari

Punti 2

- Predisposizione per sistema di ricerca automatica e motorizzata dei micronuclei

Punti 2

- Predisposizione per sistema di ricerca automatica e motorizzata delle analisi della cometa

Punti 2

- Predisposizione per sistema di ricerca automatica e motorizzata dei nuclei fluorescenti nelle  interfasi

Punti 2

- Predisposizione per software studio telomeri

Punti 2

Per l’assegnazione del punteggio di qualità si provvederà a sommare i punteggi di qualità dell’apparecchiatura, tenuto conto che il massimo punteggio sarà rapportato a 50. Quindi il totale di qualità sarà assegnato sulla base della seguente formula:

PQi= PCQi x Pqmax (50)

PQi= x punteggio complessivo qualità raggiunto dall’offerta valutata

PCQ max= punteggio complessivo qualità dell’offerta più vantaggiosa

Pqmax= punteggio Massimo qualità (50)