LOTTO N. 25

VOCE 1

SCHEDA TECNICA

# N. 1 Apparecchio per elettroforesi e alimentatore ad alto voltaggio

Apparecchio per gel di sequenza ad altezza variabile di larghezza almeno 20 cm ed altezza massima compresa tra 60 e 80 cm.

Completo di coperchio di sicurezza.

2 set di vetri circa 20 cm L 22 cm H (+/- 10%).

2 pettini

1 Gel termometer strip (termometro adesivo da attaccare al vetro del gel controllarne la temperatura).

1 Glass Plate separator (accessorio per apertura del gel dopo la corsa).

1 Gel sealing Tape (nastro adesivo per sigillare i vetri).

Base dell’apparecchio munita di una bolla per mantenere in piano lo  strumento ed evitare il caricamento non uniforme  dei campioni.

Serbatoi per il tampone entrambi muniti di un sistema di scolo al quale si possono adattare tubicini per scaricare senza problemi i liquidi radioattivi.

Piastra di alluminio per la dispersione del calore a seconda della dimensione dei vetri scelti.

Alimentatore:

Voltaggio: da 0 a 3000 V

Corrente: da 0 circa 300 m A (+/- 10 %)

Potenza: da 0 a circa 300 W (+/- 10%)

Timer: da 0 a 999 minuti

Uscite: doppia in parallelo

Memoria non volatile fino a più di programmi

Controllo di voltaggio costante, corrente costante e potenza costante con incrocio automatico.

Display separati per consentire di monitorare tutti i parametri per ogni uscita separatamente.

Disconnessione automatica dal trasformatore ad alto voltaggio quando si rileva una dispersione sulla linea di messa a terra.

Tutte le misure possono subire uno scostamento pari al 10% in più o in meno.

## LOTTO N.25

VOCE 2

SCHEDA TECNICA

N. 1 Apparecchio per elettroforesi ed alimentatore

Camera per elettoroforesi orizzontale su gel di agarosio, munita di coperchio di sicurezza con elettrodi incorporati.

Vaschetta di supporto del gel (in plastica trasparente agli UV) con guarnizioni laterali che consentono la preparazione del gel direttamentenella camera di corsa.

Dimensioni del gel: 200x200mm.

Numero massimo campioni: 160.

Volume di tampone: 3 litri.

Pettini in dotazione:2 da 16 pozzetti, spessore 1,0mm.

Alimentatore:

Alimentatore ad alto amperaggio con comandi a tastiera e triplo display digitale e timer dotato di tre uscite almeno.

Per elettroforesi verticale e orizzontale.

Possibilità di lavorare con voltaggio costante oppure con corrente costante.

Massimo voltaggio: 600V

Massima corrente: 800mA

Massima potenza: 300W

Timer: 0-9999 minuti

Restart automatico in caso di black-out

Sistemi di sicurezza: in caso di anomalie (dispersione a terra, cortocircuito, circuito aperto o sovraccarico) l’unità si arresta ed emette allarme sonoro

Costruito secondo le norme di sicurezza vigenti e gli standard EMC

Apparecchiatura con marchio CE