LOTTO N. 20

Voce n.1

Scheda tecnica  n.1 SPETTROFOTOMETRO

Lunghezza d'onda selezionabile                                                        da  200 a 1100  nm

Accuratezza                                                                                                       +/-  1 nm

Precisione                                                                                                      +/-  0.5 nm

Sistema ottico con doppio raggio splittato e doppio detector doppia sorgente luminosa

Display monocromatico a cristalli liquidi

Scale di lettura  Assorbanza e Trasmittanza %

Range  (Ambito di misura)                                                     - 0.1 a 3.0  A. ; 0-125 T %

Accuratezza :                                                                              +/- 0.003  da  0 a 0.3  A

+/-  1%    da  0.3 a 2  A

+/-  2%    da  2.0 a 3  A

Deriva della linea di base                                                         +/-  0.002 A/h  a 340  nm

Dispersione luminosa                                                              0.05 % T a  220 e 340 nm

Capacità  strumentali standard, misure in Assorbanza, Trasmittanza e concentrazione

File manager, programma manager, connessione con P.C. e stampante esterna, applicazione di Soft-Card per analisi particolari completo di P.C. software di misurazione   ed archivio dati o di altro sistema equivalente.

Portacuvette con almeno  5 posizioni a controllo strumentale.

Interfacciamento  RS-232  e uscita per collegamento a stampante esterna compresa.

Alimentazione  220 Volt  50Hz.

Corredata  di manuale d'istruzione e di 10 cuvette di vetro ottico e di 10 cuvette di quarzo

Certificazione di sicurezza  secondo norme internazionali.

Certificazione di qualità: ISO 9001- ISO 9002

## Tutte le misure possono subire uno scostamento in +/- del 10% circa