LOTTO N. 44

Scheda tecnica

n. 10 VENTILATORE POLMONARE DA RIANIMAZIONE

Ventilatore elettronico da rianimazione controllato da microprocessori per l'utilizzo su pazienti ADULTI, PEDIATRICI, NEONATALI.

Dotato di sistema innovativo per l'impostazione dei parametri e la visualizzazione dei dati paziente mediante 2 display separati a cristalli liquidi, ad alta definizione a colori, orientabili e separabili dall'unità pneumatica, i quali dovranno permettere l'impostatone delle metodiche di ventilazione e dei parametri relativi, oltre all'analisi dei dati paziente e la visualizzazione delle curve-loops, in modo da consentire una immediata valutatone delle differenziazioni tra parametri imipostati e parametri reali per valutare le condizioni cliniche.

Il ventilatore dovrà permettere:

•	Tipi di ventilazione: Volume controllato VCV, Pressione controllata PCV, NIV.

•	Modi ventilatori: Assist/Controllata A/C, BiLevel, SIMV, Spontanea. PSV.

•	Trigger sia presso metrico che a flusso variabile con compensazione delle perdite.

•	Dotato della salita inspiratoria in PSV e PCV.

•	Dotato della sensibilità espíratoría per poter modulare il passaggio dalla fase inspiratofia alla fase espiratoria.

•	Dotato della manovra di reclutamento alveolare.

•	Display grafico integrato per la visualizzazione dì almeno due curve in contemporanea; loops con possibilità di visualizzare il calcolo integrato dell'area inspiratoria quale indice del lavoro respiratorio del paziente.

•	Pausa espiratoria per un veloce calcolo automatico dell'AUTO PEEP e PEEP TOTALE con visualizzazione della curva relativa.

•	Pausa Inspiratoria con il calcolo automatico di Resistenza e Compliance.

•	Volume corrente: da 25 a 2.500 ml

•	Frequenza respiratoria: da 1 a 1 00/min

•	Flusso di picco: da 3 a 150 L/min per PCI > 24 Kg., da 3 a 60 L/min per PCIS 24 Kg.

•	PEEP: da 0 a 45 cm 1120.

•	Allarmi impostabili di: Pressioni, Volume minuto espirato, Volume corrente controllato espirato, Volume corrente espirato, Frequenza respiratoria, Apnea.

•	Monitoraggio e allarme Fi02.

•	Ventilazione di APNEA modulabile in base al tipo di paziente.

•	Batteria di emergenza con autonomia di 30 minuti.

•	Completo di umidificatore di tipo attivo

•	Braccio reggitubo.

•  Predisposizione montaggio su pensile