LOTTO N. 46

SCHEDA TECNICA

n. 2 CENTRALI DI MONITORAGGIO E 10 MONITOR AD 8 TRACCE

Sistema computerizzato di ultima generazione dotato di:

Un monitor/dispaly di almeno 17” TFT per la visualizzazione in contemporanea di almeno 2 tracce e 3 valori numerici (completamente configurabili) per singolo paziente, capacità di gestione fino a 32 PL possibilità di "Zoom" sul singolo letto, possibilità di configurare il display in funzione dei posti letto occupati e di visione dei dati da un posto letto all'altro.

Possibilità di connessione ed integrazione funzionale nel sistema informatico, ospedaliero.

Possibilità di gestione degli allarmi per ogni singolo posto 1~ e di visualizzazione dei trend di ogni singolo paziente, trend di 72 ore. Dotata inoltre di una stampante laser centralizzata utilizzabile sia dalla centrale sia dai singoli monitor, e registratore termico a 4 canali.

I monitor dovranno essere modulari con video a colori TFT da almeno 15 " in grado di visualizzare 8 tracce e in contemporanea alle tracce, almeno 4 campi numerici.

Ogni monitor dovrà essere in grado di misurare i seguenti parametri:

• ECG su almeno 7 derivazioni contemporanea;

• Analisi ST in contemporanea su tutte le derivazioni disponibili ed analisi aritmie letali;

• Respiro;

• Pressione arteriosa non invasiva (NIBP);

• 2 Pressioni invasive;

• 2 Temperature;

• Pulsossimetria e pletismografia SpO2;

• C02 Inspirata/Espirata ed 02 Inspirato/Espirato; Meccanica Ventilatoria (Spirometria, Loop, Compliance, PEEP intrinseca ed estrinseca, Resistenze, ecc..) consumo di ossigeno, produzione di anídride carbonica, quoziente respiratorio e consumo calorico, EEG su almeno 4 canali e potenziali evocati uditici.

• Gittata cardiaca, tonometria gastrica e controllo della curarizzazione;

• Calcoli di ossigenazione, ventilazione ed emodinamici;

• Inserimento dati di laboratorio;

• Calcolatore per dosaggio farmaci;

• Dotato di allarmi ottici e acustic4 preferibilmente su tre livelli di allarme;

• Possibilità di memorizzare sia in automatico (su allarme) che manualmente, le istantanee relative agli eventi critici.

• Studio delle curve, Trend Grafici e Tabellari di alineno 72 ore, con risoluzione di 1 min.;

• Possibilità di memorizzazione storica di tutti gli allarmi avvenuti;

• Possibilità di comando monitor tramite tastiera separabile o telecomando;

• Possibilità di stampa attivabile in modo: Manuale, Programmato e Automatico (in presenza di allarmi);

• Possibilità di comunicazione fra posto letto (Bed to Bed comunication) di : allarmi, tracce e campi numerici.

• Centralizzabile per il collegamento in rete mediante tecnologie std. (ethernet TCP/IP);

• Aggiornabile a future tecnologie sia S/W che H/W;

• Interfaccia utente di facile uso e manuali operativi in lingua italiana;

Le dite partecipanti dovranno dichiarare, a pena esclusione, che la fornitura non necessita di materiale di consumo dedicato ed in caso contrario dovrà impegnarsi a fornire adattatori ove esistenti.