LOTTO N. 45

SCHEDA TECNICA

N. 2 ELETTROENCEFALOGRAFO

Apparecchio per ELETTROINCEFALOGRAFIA a 14+ 2 canali di Market cm sistema scrivente a galvanometro e dotato dì sistema D.S.P. (Digitale Signal Processor) con contro-Ho automatico antinvasione delle tracce, completo di carrello con ruote piroettanti e cestini porta accessori, con fotostimolatore programmabile di serie, completo di accessori.

Possibilità di Referenza: Monopolare-, Al->A2, Al<-A2, Al<>A2, A1+A2. VX,AV con possibilità, di correzione tramite esclusione degli elettrodi. Possibilità di configurazione Poligrafica su tutti i canali - 18 set di montaggi programmabili combinati con singole le impostazioni di amplificazione programmabili

Caratteristiche minime di poligrafia selezionabili su ogni canale: Sensibilità da I a 200 u V/mm.

Costante di tempo: da 0,00 1 a 10 sec.

High Filter: da 15 a 300Hz - Segnale i Calibrazione da 2 a 1000 mV.

Funzione di controllo in continuo dei valori di impedenza elettro/cute o tester per verifica de Ha conducibilità del cavo elettrodo incorporato nella testina paziente.

Programmi di fotostimolazione selezionabili da 0,5 a 60Hz Flash, periodo di durata stimolo e pausa tra treni di stimoli regolabile a piacere.

Almeno 3 programmi di fotostimolazione Automatica (25 passi per ognuno).

Manuale - 1 random - 1 per impulsi singoli.

Possibilità di inserimento di una unità di iperventilazione con la quale è possibile registrare contemporaneamente su un unico canale e separati parametri ECG e Respiro in modo impedenziometrico.

Indicazione direttamente in testina dell'impedenza paziente-stestina.

Tester integrato in testina per la prova conducibilità dei cavi ed elettrodi.

Due programmazione fino a 21 seguenze automatiche su tracciato EEG per l'esecuzione dell'esame in automatico. Possibilità di connessione diretta dei trasduttori respiro della testina paziente.

Possibilità di 2 elettrodi supplementari TI e T2 per la valutazione delle Epilessie direttamente in testina.

Indicazioni di registrazione: onda sinuosoidale dell'impedenza (10mm) stampata su carta quando l'impedenza elettrolcute è uguale alla soglia pre-impostata.

Registrazione della posizione degli elettrodi.

Registrazione dell'ordine numerico dei canali.

Registrazione della differenza dei valore.

Soglia di impedenza: 2,5, 10, 20, o SOM.

Stampa invasione canale adiacente.

Sensibilità: I,2,3,5,10,I5,20,30,50,75 mV/rnm.

Costante di tempo: 0.03,0.1,0.3 e 1.0 sec.;

Filtro high-cut: 15,30,35,60,70, e 120 Hz.;

Filtro RAPID: 50Hz (-3dB - 18dB/OCT);

Filtro interferenze CA: 50 o 60 Hz ;

Voltaggio di calibrazione: 2,5,10,20,50,100,200,500 e 1000 mV;

Classe d'isolamento CF e perfettamente rispondente al DM 22 Agosto 1994 n0582 sulla morte cerebrale.