LOTTO N. 40

SCHEDA TECNICA

N. 4 DEFIBRILLATORI

•	Defibrillatore portatile manuale/semiautomatico con display a colori multitraccia TFT LCD a 3 tracce e registratore ad almeno 3 canali.

•	Monitoraggio ECG;

•	Sistema per circa a 360j in non più 5 secondi;

•	Sistema per il rispristino a video del tracciato ECG entro 3 secondi dalla defibrillazione;

•	Alimentatore a carica batteria integrati;

•	Autonomia batterie di almeno 60 scariche a 360j

•	Ripristino 100% batteria scarica in non più di tre ore;

•	Piattelli adulto/pediatrici con rilevazione e controllo impedenza;

•	Allarmi regolabili su tutti i parametri rilevati;

•	Filtro interferenze elettrobisturi;

•	Riconoscimento Pace maker;

•	Memorizzazione eventi, rapporti defibrillazione, rapporti analisi FV, allarmi, trend grafici su 24 ore, trend tabellari;

•	Esecuzione di test funzionali su condensatore, batteria, registratore allarmi e comandi vocali;

•	Peso non superiore ai 9Kg inclusa batteria, alimentatore e carica batteria;

•	Indicare tipologia costruttiva dei condensatore;

•	Possibilità dì trasferimento dati su PC;

•	Possibilità di centralizzazione;

•	Piattelli neonatali (opzionali);

•	Comandi vocali (opzionali);