LOTTO N. 9

N. 1 IMPIANTO RADIOLOGICO PER DIAGNOSTICA E TECNICHE INTERVENTISTICHE IN AMBITO CARDIOLOGICO DI ULTIMA GENERAZIONE, CON DETETTORE DINAMICO “FLAT DETECTOR”

Le principali caratteristiche tecniche-funzionali richieste sono le seguenti:

#### Stativo monoplanare multidirezionale ad arco isocentrico di tipo pensile

- Ampia possibilità di rotazione ed angolazione con movimenti motorizzati ad elevata velocità;

- Possibilità di proiezioni in inclinazione cranio-caudale di +/-45° e in inclinazione laterale di +/-90°;

- Distanza focale variabile con movimento manuale e motorizzato;

- Chiare indicazioni e facile visibilità dei dati di inclinazione e di distanza focale:

- Possibilità di parcheggio fuori campo dello stativo;

- Ampia profondità dell’arco;

- Efficaci dispositivi anticollisione;

#### Tavolo porta paziente

- Piano di appoggio  in fibra di carbonio ad alta resistenza di carico (specificare le condizioni di massimo carico con piano in condizione di massima estensione) e con minimo assorbimento di raggi X;

- Possibilità di movimenti in senso longitudinale e trasversale;

- Altezza del piano dal pavimento regolabile

- Il tavolo dovrà essere corredato di tutti gli accessori necessari (materassini, comandi, pedali, reggiflebo).

# Dispositivo di detezione

- Dovrà essere proposta una soluzione con “Flat Detector” dinamico dedicato alla cardiologia;

- Campo utile di ripresa quadrato, di dimensione ottimale per l’impiego cardiologico;

- Possibilità di almeno 2 ingrandimenti;

- Massima risoluzione spaziale, con dimensioni del pixel le più ridotte;

- Elevato valore di DQE;

- Output digital video di almeno 1024 x 1024 x 1024;

- Almeno due monitor TV da 21 pollici, ad alta luminosità, su supporto pensile, per visualizzare immagini dal vivo e di riferimento (monitor separati) con indicazioni dei parametri tecnici, delle condizioni operative e dei livelli di dose erogata; dovranno consentire una visione del tutto priva di sfarfallii e, pertanto, dovranno adottare soluzioni ad alta frequenza di quadro a scansione progressiva;

#### Complesso radiogeno

- A doppia macchia focale di dimensioni non superiori rispettivamente a 0,5x0,5 ed 1,0x1,0

- Capacità termica dell’anodo la più elevata possibile;

- Elevata capacità termica del sistema tubo-guaina;

- Massima dissipazione termica dell’anodo;

- Controllo di griglia per l’ottimizzazione della scopia pulsata;

- Collimatore automatico del fascio che si adatti automaticamente al campo selezionato dal detettore;

- Filtro anatomico con posizionamento automatico;

- Dispositivo di filtrazione addizionale per la riduzione delle radiazioni a bassa energia (specificare la filtrazione equivalente in mm Cu);

#### Generatore di alta tensione

- Circuito di raddrizzamento ad alta frequenza;

- Potenza: 100 kW (1000 mA a 100 kV);

- Possibilità di preselezionare diversi livelli di scopia;

Sistema di acquisizione, memorizzazione, visualizzazione ed elaborazione digitale delle immagini cardiovascolari avente le seguenti caratteristiche

- Matrice di acquisizione 1024 x 1024;

- Matrice di visualizzazione 1024 x 1024;

- Cadenza di acquisizione non inferiore a 25 immagini/sec con matrice 1024 x 1024;

- Capacità di memoria non inferiore a 135.000 immagini con matrice 1024 x 1024:

- Controllo automatico dell’esposizione;

- Possibilità di archiviazione automatica su disco;

- Completa possibilità di elaborazione in post-processing;

- Possibilità di rivisualizzazione delle immagini e sequenze tramite telecomando;

- Possibilità di richiamo delle immagini di riferimento;

- Revisione a diverse velocità di sequenze acquisite;

- Possibilità di acquisizione di immagini in regime di scopia;

- Sistema di analisi della stenosi (automatico);

- Sistema di analisi del ventricolo (automatico);

- Sistema automatico per la calibrazione;

- Funzionalità DICOM Query/Retrive;

- Il sistema dovrà essere inoltre completo di unità autonoma di registrazione delle riprese cardiologiche su CD-ROM, secondo gli standard DICOM per la cardiologia e di stazione di lavoro indipendente per la visualizzazione ed elaborazione delle immagini;

###### Barriere di protezione anti-X per gli operatori

- Di tipo pensile e a bordo tavolo;

###### Dispositivo per illuminazione campo operatorio

-  Di tipo pensile;

Iniettore automatico del mezzo di contrasto ( tipo acist)

- Possibilità di regolare portata e volume;

- Impiego di siringhe monouso;

#### Poligrafo per Studi Emodinamici

Le principali caratteristiche tecniche-funzionali richieste sono le seguenti:

- Poligrafo con 2 monitor da 21” (uno in sala ed uno in centralina), almeno 3 canali pressori e 12 canali ECG, NIBP saturimetro;

- Valutazioni e calcolo di pressioni, gradienti e superfici valvolari;

- Software per calcoli emodinamici, stampante a modulo continuo;

Opzioni

La ditta aggiudicataria dovrà presentare in opzione, con la relativa quotazione economica, un sistema di archiviazione e gestione delle immagini cardiologiche sul quale confluiscano quelle di entrambe le apparecchiature esistenti nella Unità Operativa.

GARANZIA FULL-RISK su tutti i componenti forniti, per almeno un anno, inclusi i materiali di consumo.

Addestramento all’uso, assistenza e manutenzione

Addestramento del personale medico e tecnico. Dettagliata dimostrazione delle capacità del fornitore di assicurare adeguata assistenza tecnica con descrizione dell’organizzazione del servizio e dei tempi di intervento

Le ditte concorrenti dovranno presentare adeguato progetto per l’installazione “chiavi in mano”, a norma con la legislazione vigente, incluso l’impianto elettrico e di condizionamento. Inoltre dovrà farsi carico dello smontaggio e smaltimento dell’angiografo esistente non utilizzato, secondo le normative vigenti.

SCELTA ED AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Le offerte pervenute nei termini indicati nella lettera d’invito saranno sottoposte al giudizio di apposita commissione tecnica nominata dall’amministrazione. Il criterio per l’aggiudicazione è determinato in base all’esame dei seguenti parametri con i relativi coefficienti di seguito riportati:

QUALITA’ (60 punti)

- QUALITA’ DELL’APPARECCHIATURA					Punti 50

- AFFIDABILITA’									Punti 2

- PARCO INSTALLATO                                                                Punti 2

- PROGETTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE            Punti 2

- OPZIONI										Punti 4

- PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA				Punti 40

La valutazione di ciascuno dei parametri sopra riportati avverrà sulla base dei criteri descritti nei seguenti paragrafi.

QUALITA’:

Il criterio di valutazione della qualità considera nel loro insieme le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali dell’apparecchiatura offerta. Tali caratteristiche sono riportate nei seguenti raggruppamenti:

| COMPONENTI IMPIANTO ANGIOGRAFICO | PUNTI |
| --- | --- |
| Stativo monoplanare multidirezionale con arco isocentrico | 8 |
| Collimazione | 2 |
| Dispositvi anticollisione | 4 |
| Tavolo portapaziente | 2 |
| Generatore | 2 |
| Complesso radiogeno | 6 |
| Detettore digitale dinamico “flat detector” per acquisizione diretta | 7 |
| Monitor TV | 2 |
| Sistema digitale | 6 |
| Archiviazione CD-R per riprese cardiologiche | 3 |
| Iniettore automatico | 4 |
| Poligrafo | 4 |
| TOTALE | 50 |

I dati necessari alla valutazione dei raggruppamenti verranno estratti dal questionario che ogni Ditta offerente dovrà obbligatoriamente, pena l’esclusione, compilare in ogni sua parte.

QUESTIONARIO TECNICO DI UN IMPIANTO RADIOLOGICO PER DIAGNOSTICA E TECNICHE INTERVENTIVE IN AMBITO  CARDIOLOGICO DI ULTIMA GENERAZIONE, CON DETETTORE DINAMICO "FLAT DETECTOR"

|  | IMPIANTO ANGIOGRAFICO | PUNTI |
| --- | --- | --- |
|  | Stativo monoplanare multidirezionale con arco isocentrico | 8 |
|  | modello |  |
|  | ancoraggio stativo |  |
|  | escursione rotazione con stativo in testa |  |
|  | escursione rotazione con stativo di lato |  |
|  | velocita' di rotazione in condizioni normali di esercizio |  |
|  | escursione angolazione con stativo in testa |  |
|  | escursione angolazione con stativo di lato |  |
|  | velocita' di angolazione in condizioni normali di esercizio |  |
|  | posizioni di parcheggio |  |
|  | distanza fuoco-detettore |  |
|  | profondita' dell'arco |  |
|  | indicatori di posizione |  |
|  | collimazione | 2 |
|  | elementi componenti il collimatore |  |
|  | filtri di compensazione |  |
|  | filtri addizionali per filtrazione fascio |  |
|  | assorbimento filtri addizionali (Cu equiv.) e sistemi di riduzione dose |  |
|  | dispositivi anticollisione | 4 |
|  | principio di funzionamento |  |
|  | delimitazione zona di sicurezza |  |
|  | limitazione velocità (rotazione/angolazione) in zona di sicurezza |  |
|  | tavolo portapaziente | 2 |
|  | modello |  |
|  | larghezza tavola |  |
|  | lunghezza tavola |  |
|  | spostamento longitudinale |  |
|  | spostamento trasversale |  |
|  | spostamento verticale |  |
|  | massimo peso sostenibile in condizioni di massima estensione della tavola |  |
|  | generatore | 2 |
|  | modello |  |
|  | tipo di raddrizzamento |  |
|  | ondulazione residua |  |
|  | potenza (secondo IEC) |  |
|  | cadenza di ripresa massima sostenibile |  |
|  | kV massimi |  |
|  | mA massimi |  |
|  | protezione carico tubo |  |
|  | indicazioni a display disponibili |  |
|  | complesso radiogeno | 6 |
|  | modello |  |
|  | tecnologia costruttiva |  |
|  | dimensione dei fuochi |  |
|  | capacita' termica anodo (HU) |  |
|  | dissipazione termica anodo (HU/min) |  |
|  | capacita' termica tubo+guaina (HU) |  |
|  | dissipazione termica tubo+guaina (HU/min) |  |
|  | raffreddamento |  |
|  | detettore digitale dinamico “ flat detector” per acquisizione diretta | 7 |
|  | Modello |  |
|  | Dimensione campo massimo |  |
|  | Dimensioni altri campi |  |
|  | efficienza di detezione |  |
|  | dimensione minima del pixel |  |
|  | caratteristiche particolari |  |
|  | monitor tv | 2 |
|  | Modello |  |
|  | tecnologia costruttiva |  |
|  | dimensioni |  |
|  | standard TV visualizzabili |  |
|  | risoluzione in pixels verticale e orizzontale |  |
|  | larghezza di banda |  |
|  | luminanza (cd/m²) |  |
|  | regolazione del contrasto |  |
|  | regolazione della luminosita' |  |
|  | caratteristiche particolari |  |
|  | sistema digitale | 6 |
|  | numero di bit di elaborazione |  |
|  | matrice di acquisizione |  |
|  | matrice di memorizzazione in memoria di massa |  |
|  | matrice di visualizzazione |  |
|  | cadenza di acquisizione immagini |  |
|  | memorie di massa (numero immagini per matrice) |  |
|  | immagini di riferimento |  |
|  | fluoroscopia pulsata |  |
|  | specificare le possibilita' di post-proc. |  |
|  | programmi clinici descrivere |  |
|  | archiviazione CD-R per riprese cardiologiche | 3 |
|  | stazione di masterizzazione CD-R descrivere configurazione hardware e software |  |
|  | stazione di lettura CD-R descrivere descrivere configurazione hardware e software |  |
|  | Stazione di masterizzazione e lettura (se unica) descrivere configurazione hardware e software |  |
|  | Descrivere le modalità di trasferimento dei dati dal sistema digitale |  |
|  | programmi clinici descrivere |  |

|  | Iniettore automatico | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Descrivere |  |
| 12 | # Poligrafo | 4 |
|  | Descrivere |  |

AFFIDABILITA’

Il criterio di valutazione dell’affidabilità tiene conto dell’organizzazione del servizio di assistenza tecnica e dei servizi successivi alla vendita.

|  | # ASSISTENZA TECNICA | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Addestramento del personale medico e tecnico |  |
|  | Tipologia e durata della garanzia (specificare dettagliatamente) | 2 |
|  | Condizioni di assistenza |  |

PARCO INSTALLATO

Il criterio di valutazione tiene conto del numero e della distribuzione delle apparecchiature già installate e funzionanti in Sicilia e su tutto il territorio nazionale e della sede di assistenza tecnica

|  | Parco installato, in Sicilia e su tutto il territorio nazionale, sede assistenza tecnica | 2 |
| --- | --- | --- |

PROGETTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

La valutazione verrà effettuata con riferimento alla completezza e alla definizione del progetto esecutivo in ossequio alle vigenti leggi.

|  | # Adeguamento locali e progetto | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Allegare progetto |  |
|  | Impianto elettrico |  |
|  | Impianto di condizionamento |  |
|  | Smontaggio e smaltimento angiografo di vecchia generazione in disuso |  |

OPZIONI

La ditta aggiudicataria dovrà presentare in opzione, con la relativa quotazione economica, un sistema di archiviazione e gestione delle immagini cardiologiche sul quale confluiscano quelle di entrambe le apparecchiature esistenti nella Unità Operativa.

| OPZIONI |  |
| --- | --- |
| Sistema di gestione delle immagini | 4 |