LOTTO N. 10

Scheda tecnica

CONTROPULSATORE AORTICO

N° 1 contropulsatore aortico, automatico di ultima generazione.

Contropulsatore aortico trasportabile di dimensioni e peso ridotti al fine di facilitare le operazioni di trasporto senza necessità di modificare la struttura dello strumento;

ampio monitor a colori per la visualizzazione dei parametri operativi dell’apparecchio.

massima velocità di gonfiaggio/gonfiaggio;

selezione automatica tempestiva del trigger migliore (ECG-pressione);

selezione automatica tempestiva della modalità di sgonfiaggio più adeguata al ritmo del paziente;

possibilità per l’operatore di eseguire eventuali aggiustamenti della temporizzazione  mantenendo inalterati gli automatismi;

trigger ECG unico, rilevabile fino a 12 derivazioni;

circuito chiuso per l’Elio, totale isolamento della bombola dal pallone intra-aortico;

dispositivi automatici di prevenzione della formazione e di rimozione della condensa;

allarmi per eventuale presenza di sangue nel circuito.

LOTTO N. 11

Scheda tecnica

n. 2 DEFIBRILLATORI AD ONDA BIFASICA

N° 2 defibrillatori ad onda bifasica. Defibrillatore/monitor/registratore portatile. Forma d’onda bifasica esponenziale troncata, regolata automaticamente in funzione della impedenza del paziente.

Potenza regolabile da 2 a 180 J, con regolazione automatica a 150 J. Tempo di carica a 200 J inferiore a 3 secondi. Comandi di carica/scarica sul corpo macchina e sulle piastre. Indicatore di fine carica acustico ed ottico (piastre).

Defibrillazione manuale con energia selezionabile tra 2 e 180 J e ciclo rapido tipo 1-2-3. Defibrillazione semiautomatica con analisi dell’ecg, valutazione della indicazione alla defibrillazione, carica automatica a 150 J, ciclo impostabile a 2-3-4 scariche successive.

Messaggi testuali/vocali di ausilio alla defibrillazione. Display elettroluminescente per la visualizzazione di almeno una traccia di ecg con derivazione selezionabile, frequenza cardiaca, energia disponibile, sincronizzazione, punto di scarica, modalità auto o manuale.

Messaggi: placche staccate, derivazioni anomale, batteria scarica, allarmi, etc.

Allarme FC regolabile tra 20 e 200 bpm. Segnalazione di elettrodi non applicati. ECG acquisibile da piastre, cavo paziente, placche adesive.

Stimolatore esterno di tipo demand e non demand a forma d’onda monofasica esponenziale troncata

con frequenza di stimolazione regolabile da 30 a 180, impulso regolabile fino a 200 mA, con ampiezza di 20 msec.

Alimentazione mediante una sola batteria al piombo, senza manutenzione, capace di almeno 100 minuti di monitoraggio o 60 minuti di monitoraggio e pacing ovvero 50 scariche a 150 J. Tempo di ricarica non superiore a tre ore.

Registratore termico, automatico e manuale, con registrazione in tempo reale o ritardata di 6 secondi.

Secondo cavo paziente con adattatore per placche adesive.

I defibrillatori devono essere completi di carrelli con ripiani e cassetti per l’emergenza, dotati di laringoscopio e pallone Ambu.

LOTTO N. 12

Scheda Tecnica

n. 2 ELETTROCARDIOGRAFI

N° 2 Elettrocardiografi digitali per la acquisizione simultanea di 12 derivazioni e la registrazione su unica pagina formato A4. Funzionamento sia automatico che manuale, con formato di registrazione selezionabile tra 6-12 derivazioni, a cui sia possibile aggiungere sullo stesso tracciato fino a tre derivazioni addizionali e selezionabili per lo studio del ritmo.

I formati a 3 e 6 derivazioni devono essere registrabili in continuo senza limiti di tempo.

Tastiera alfanumerica completa. Display a cristalli liquidi per la visualizzazione delle 12 derivazioni. Messaggi di stato e di interazione con l’operatore.

Stampante termica digitale ad alta risoluzione (non meno di 250x500 DPI).

Velocità di registrazione selezionabile tra 5-10-25-50 mm/sec.

Filtri configurabili per l’instabilità della linea di base, per il rumore e per gli artefatti.

Filtro della rete di alimentazione sempre attivato. Memorizzazione dei tracciati sull’hardware di sistema e dispositivo per la trasmissione in blocco al PC. Protezione contro scariche da defibrillatore fino a 400 J.

Alimentazione mista rete/batterie ricaricabili con autonomia di almeno 40 ecg.

Completo di carrello mobile con ripiani e cassetti.

LOTTO N. 13

Scheda Tecnica

n. 1 ECOGRAFO FINALIZZATO ALL’ECOGRAFIA INTRACORONARICA

N° 1 ecografo ultrasuoni intravascolare che utilizza per il funzionamento cateteri intravascolari ad ultrasuoni a tecnologia meccanica, in grado di effettuare misurazioni automatiche (aree, % di stenosi per area, diametri) analisi dell’immagine, mappature dei vasi per misurazioni longitudinali.

Capacità di archiviazione digitale in Hard Drive non inferiore a 75 min., in Drive magneto-ottico  non inferiore a 20 min., in CD-R Drive non inferiore a 5 min.

Compatibilità DICOM.

Ampia variazione della scala dei grigi.

Dispositivo di retrazione automatica.

Ampia frequenza operativa (da 9 a 40 Mhz).

Monitor 17” colore ad alta definizione.

La tecnologia meccanica del sistema, basata sul fatto che la generazione del segnale avviene grazie alla rotazione di un singolo cristallo piezoelettrico posto sulla punta del catetere, che rende tale sistema unico nel panorama degli ecografi intravascolari, fa si che si ottengano immagini particolarmente dettagliate della struttura anatomica della parete coronarica. L’assoluta nitidezza dei dettagli anatomici della parete dei vasi orienta l’operatore nella strategia della procedura e nella scelta dei devices ottimizzandone l’impiego. Da questo punto di vista l’apparecchiatura è da ritenere infungibile per l’uso a cui è destinata.

LOTTO N. 14

Scheda Tecnica

n. 1 RESPIRATORE AUTOMATICO

SISTEMA PER VENTILAZIONE IN ANESTESIA CON ROTAMETRO 3 GAS CON ALLARMI COMPOSTO   DA:

a) Apparecchio  elettronico per la ventilazione in anestesia e rianimazione per adulti, con funzionamento sia volumetrico che pressometrico. Curve di flusso accelerato, costante decelarato, funzione TRIGGER con sensibilità regolabile da pressione ambiente a – 20 cmH20 automaticamente correlata alla PEEP.

-Manometro per la lettura della pressione di lavoro regolabile da 0 a 120 cmH20. Indicatore analogici per il controllo del volume\minuto espirato con scale selezionabili da 0 a 4 1\min e per la pressione delle vie aeree.

- Indicatore digitale per il monitoraggio della concentrazione di 02, respiri\minuto, volume corrente inspirato, volume corrente espirato, volume minuto espirato, pressione di picco, pressione di pausa,

pressione media delle vie aeree.

-Rapporto I\E regolabili da 1:4 a 4:1 con selettori separai

-Volume minuto regolabile da 0,5 a 40 1\minuto.

-Selettore per 8 diversi tipi di funzionamento:

. volumetrico

. pressometrico

. volumetrico con respiro

. SIMV

. SIMV  con supporto di pressione

. ventilazione con supporto di pressione

. CPAP

. manuale ( con accessorio opzionale)

- Allarme ottico per la non predisposizione degli allarmi sul volume minuto espirato e concentrazione di  02 dei gas inspirati.

-Allarmi ottici acustici per:

. apnea

. mancanza alimentazione elettrica

. mancanza alimentazione gas;

.Volume minuto espirato minimo e massimo;

. pressione massima delle vie aeree;

. concentrazione % di 02 dei gas inspirati, minima e massima.

-Pulsanti per blocco  del ventilatore in inspirazione espirazione e cambio rapido dei gas

-Predisposto per la registrazione delle curve di pressione  e flusso per il collocamento delle unità supplementari, come analizzatore di C02-930, unità  di calcolo 940\ nebulizzatore di farmaci, collegamento al monitoraggio del posto letto ed ai sistemi computerizzati

-Alimentazione 220v, 50Hz e sorgente di gas  (3.5 – atm.)

L’apparecchio è conforme alle norme generali C.E.I.

b) ROTAMETRO A GAS  con by bass dell’02, blocco dell’N20 in caso di caduta pressione dell’02 con allarme acustico e regolazione automatica dell’N20  per mantenere una minima del 25% DI 02.

c)VENTILAZIONE MANUALE va e viene, carrello completo ed accessori di montaggio.

N° 1 respiratore automatico

LOTTO N. 15

Scheda Tecnica

n. 2  PACEMAKER TEMPORANEO

N° 2 pacemakers temporanei aventi le seguenti caratteristiche:

- intensità d’uscita da 0.1 a 20 mA

- frequenza di stimolazione base da 30 a 180 bpm

- sensibilità da o.5 a 20 mV

- possibilità di stimolazione atriale rapida fino a 800 bpm

- possibilità di strimolazione continua anche durante la sostituzione della batteria mediante un accumulatore interno

- possibilità di stimolazione in asincrono.

LOTTO N. 16

Scheda tecnica

n. 1 ASPIRATORE DA SALA OPERATORIA

N° 1 aspiratore meccanico a campana di elevata potenza

Regolazione del vuoto da 0 a 0,9 bar;

Manometro di controllo;

Valvola di sicurezza;

Due vasi da 700 cc intercambiabili ed autoclavabili;

Funzionamento tramite eiettore con ossigeno o aria compressa.

LOTTO N. 17

Scheda tecnica

n. 1 Lampada Scialitica su ruote

Lampada scialitica a luce fredda e di profondità;

Struttura in acciaio verniciato a forno a 24 C° a smalto;

Braccio snodato di supporto al riflettore di dimetro complessivo circa cm 35/40;

Snodo con frizioni meccaniche per consentire facilità e stabilità di movimento;

Asta ad altezza fissa 180 cm circa, provvista di ruote piroettanti ad alimentazione elettrica;

Base zavorrata;

Impugnatura sterilizzabile;

Interruttore on/off o trasformatore, sorgente luminosa alogena a 20 W 12 V G 4 a 50.000 lux complessivi;

Possibilità di regolare il diametro del campo luce e regolare la lampada.

Possibilità di girare il riflettore su se stesso.