LOTTO N. 37

SCHEDA TECNICA PER L’ACQUISIZIONE DI UNA APPARECCHIATURA                 DI TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA MULTIDETETTORE  A 16 CANALI             PER IL SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. CIVICO

Trattasi di un’apparecchiatura per Tomografia Computerizzata a rotazione continua e scansione volumetrica, “multidetettore” a 16 canali, completa di workstations per la elaborazioni delle immagini, e di tutto ciò che le Ditte riterranno opportuno per meglio qualificarla.

Requisiti minimi richiesti:

Sono elencati i requisiti minimi richiesti, precisando che saranno comunque positivamente valutati i parametri che saranno ritenuti  migliorativi rispetto a quelli qui di seguito indicati:

-	Generatore ad alta frequenza di potenza adeguata, non inferiore a 50 kW, imbarcato nel gantry, con almeno tre banchi di Kv con il valore massimo non inferiore a 135 mA e ampia possibilità di variazione dei mA;

-	 Gantry con apertura di almeno 70 cm, con tilting di almeno +/- 30°, possibilmente comandato dalla consolle operativa,  centraggio del paziente mediante laser luminosi sul piano di scansione.

-	Tubo radiogeno ad anodo rotante con capacità termica di almeno 5 MHU,  dissipazione termica di almeno 700.000 HU/min.,  doppia macchia focale di ridotte dimensioni secondo le norme NEMA-IEC, con l’indicazione dei valori di corrente effettiva applicabili

-	Detettori allo stato solido ad alta efficienza disposti su 16 file,  con le seguenti caratteristiche:

- Elevato numero di rivelatori utilizzati per ogni strato, con numero totale non inferiore a 5000.

- Elevato numero di proiezioni acquisite in 1 secondo, non inferiore a 1400.

-	Tempo minimo di scansione su 360° non superiore  a 0,5 sec.;

- Scansioni a spirale per un periodo di almeno 100 sec. senza interruzioni, con pitch pari a 1 ed utilizzando parametri di scansione non inferiori a quelli dichiarati per la risoluzione a basso contrasto. Ampia gamma di pitch liberamente selezionabili.

-	FOW preferibilmente non inferiore a 50 cm

-	Spessore minimo di strato non superiore  ad 0,75 mm.

- Lettino porta paziente in fibra di carbonio o altro materiale a basso assorbimento, con ampia escursione longitudinale, comunque non inferiore a 150 cm. Incremento minimo nell’escursione longitudinale, il più basso possibile, e massima accuratezza nel posizionamento. Velocità di spostamento variabile.

-	Risoluzione spaziale elevata , sia ad alto contrasto (al 2% e al 10% della curva MTF), che a basso contrasto (allo 0,3% di contrasto misurata con fantoccio CATPHAN da 20 cm);

-	Presenza di sistemi di riduzione della dose on-line;

-	Consolle di comando per il controllo della scansione e la valutazione delle immagini, dotata di monitor flat ad altissima risoluzione di grandi dimensioni.

-  Sistema informatico di ultima generazione, multitasking, massima ergonomia e facilità d’uso

-	Matrice di ricostruzione di almeno 512x512 pixels.

-	Matrice di visualizzazione di almeno 1024x1024 pixels.

-	Tempo di ricostruzione inferiore ad 1 sec. alla massima risoluzione

- 	Filtri ed algoritmi di ricostruzione per la riduzione degli artefatti

-	Hard-disk di elevata capacità, non inferiore a 10GB.

-  Memoria RAM elevata (almeno 512 MB)

-	Sistema di archiviazione su disco ottico e CD-ROM.

-	Software di base.Il software di base dovrà comprendere:

a)  Radiogramma digitale, con lunghezza elevata;

- Scansioni assiali in standard e ad alta risoluzione, volumetrica, cluster di scansioni.

- Software per l'effettuazione di scansioni dinamiche in rapida sequenza con o senza spostamento del tavolo portapaziente.

- Software per sincronizzazione delle scansioni con iniezione del mezzo di contrasto;

d)  Software per ricostruzioni tridimensionali (3D);

e)  Software per ricostruzioni multiplanari in tempo reale (MPR);

-	Interfaccia per il collegamento in rete secondo standard DICOM 3. Il sistema deve essere comunque dotato di tutte le altre librerie DICOM (Store-Query-Worklist- Print). Il collegamento dovrà assicurare oltre che il trasferimento delle immagini, anche la possibilità di stampa remota su tutte le altre stampanti laser connesse in rete in dotazione all’unità operativa.

### - n° 2 Workstations indipendenti per la post-elaborazione, dotate di monitors flat ad altissima risoluzione di grandi dimensioni, interconnesse in linea con la consolle di comando ed in grado di richiamare rapidamente le immagini acquisite.

Dette Wokstations dovranno essere dotate delle seguenti caratteristiche:

1. Processore di ultima generazione, multitasking, massima ergonomia e facilità d’uso

2. Hard-Disk di elevata capacità, non inferiore a 40 GB.

3. Memoria RAM elevata (almeno 512 MB)

4. Lettore/Masterizzatore CD

5. Collegamento in rete locale tra le workstations e via rete aziendale con le altre workstations in dotazione alla U.O. (Magic-Wiew della Siemens e sistema digitale della Kodak) e con i sistemi di stampa anche remoti.

  - Possibilità di connessione con reti di trasmissioni di immagini e dati secondo

protocollo standard internazionale DICOM 3.0.

7. Softwares in dotazione o in condivisione (via rete locale) ad entrambe le workastations: Software per ricostruzioni MPR, 3D,SSD,Angio CT con tecnica MIP, Volume Rendering a colori.

8. Softwares in dotazione ad una delle 2 workastations (o suddivisi tra le due WS), preferibilmente con possibilità di condivisione dei programmi tra le WS via rete locale:

- n° 1 Software per endoscopia virtuale (colon, vie aeree, vasi, etc.)

- n° 1 Software per TC polmonare (enfisema)

- n° 1 Software per lo studio del polmone in modalità preventiva (Tumore)

- n° 1 Software per lo studio della perfusione di MDC;

e)  n° 1 Software per coronarografia-TC corredato di gating cardiaco

f)  n° 1  Software per l’individuazione delle calcificazioni coronariche

## Opzionali

- Dispositivo per la determinazione del contenuto di sali minerali nelle ossa;

- Programma per la visualizzazione di implantazioni dentarie;

- Software e hardware per fluoroscopia CT;

- Deve inoltre essere previsto:

a) un iniettore automatico di alte prestazioni dedicato alla TC, comandabile dalla sala di comando con doppia siringa per iniezione consecutiva di mezzo di contrasto e fisiologica di spinta.

b) una Stampante a colori con tecnologia laser o a sublimazione termica formato A4, collegabile in rete.

c) Possibilità di implementazioni e di  aggiornamenti futuri

- Garanzia full-risk su tutti i componenti forniti per almeno un anno inclusi i materiali di consumo

f) fantocci ed oggetti test necessari per la misurazioni di linearità, uniformità, risoluzione ad alto e basso contrasto, spessore di strato, nonchè i relativi software.

g) un gruppo di continuità per il salvataggio dei dati informatici.

##### Addestramento all’uso, assistenza e manutenzione

La ditta aggiudicataria  dovrà:

- organizzare un corso d’istruzione per il personale medico e tecnico addetto all’utilizzo per almeno 3 settimane non consecutive specificandone modalità e durata.

b)	fornire, al momento del collaudo della apparecchiatura, tutta la documentazione tecnica comprendente sia i manuali operativi che quelli di servizio (manuali tecnici) contenenti gli schemi elettrici, elettronici, meccanici comprensivi delle part list ed il listino prezzi delle principali parti di ricambio.

e)	garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di garanzia.

Dovrà essere fornita dettagliata dimostrazione delle capacità del fornitore di assicurare adeguata assistenza tecnica con descrizione dell’organizzazione regionale, nazionale ed europea del servizio  e se comprensivo di telediagnosi, telemanutenzione e tempi di intervento

Dovrà essere dettagliata in apposito documento tecnico la configurazione proposta con le specifiche tecniche dell’offerta.

Dovrà essere formulata una proposta di contratto annuo di assistenza tecnica di tipo omnicomprensivo (full risk), relativa all’hardware ed al software dell’apparecchiatura, comprendente almeno le seguenti prestazioni:

- Interventi di manutenzione periodica a cadenza bimestrale per taratura, aggiornamento software, ecc.;

- Numero illimitato di interventi di riparazione su chiamata da effettuarsi entro il termine massimo di 8 (otto) ore lavorative dalla chiamata stessa.

- Sostituzione dei pezzi di ricambio di qualsiasi natura (nessuno escluso).

La proposta di contratto dovrà inoltre specificare:

- ubicazione della sede di riferimento per l’assistenza tecnica;

- la struttura tecnica ed organizzativa della Ditta;

- l’organizzazione del servizio di assistenza tecnica e il servizio di post-vendita.

Le ditte concorrenti dovranno visionare i locali destinati. Dovranno presentare adeguato progetto per l’installazione “chiavi in mano” del sistema integrato rispetto al contesto della U.O.  Il progetto sarà soggetto a verifica ed approvazione dai Responsabili della Sicurezza sia Medico che Fisico e dalle autorità di Vigilanza preposte secondo le norme vigenti. Il progetto deve essere conforme ai requisiti minimi richiesti dal Decreto Assessorato alla Sanità 17/6/2002 . Le ditte si dovranno altresì impegnare ad effettuare le eventuali variazioni ritenute necessarie dai suddetti organi.

(Scelta ed aggiudicazione dell’appalto)

Il criterio per l’aggiudicazione è determinato in base all’esame dei seguenti parametri con i relativi coefficienti di seguito riportati:

a) QUALITÀ DELL'APPARECCHIATURA						Punti 50

b) AFFIDABILITÀ									Punti   6

c) PROGETTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE				Punti   4

e) PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA					Punti 40

Le offerte pervenute nei termini indicati nella lettera d’invito saranno sottoposte al giudizio di apposita commissione tecnica nominata dall’Amministrazione.

Sulla base dei requisiti documentati e di eventuali esami obiettivi, la Commissione a suo insindacabile giudizio, provvederà all’assegnazione dei punteggi di Qualità, Affidabilità, Progetto opere e Tempi di consegna, sulla base dei criteri e dei parametri descritti nei successivi paragrafi.

Qualora la somma dei punteggi attribuiti della Commissione tecnica non raggiunga i 30 punti, la Commissione provvederà all’esclusione della Ditta stessa dalla gara.

La Commissione tecnica avrà facoltà di richiedere a tutte o ad alcune delle Ditte concorrenti la presentazione, entro un breve termine perentorio, ulteriori elaborati e particolari, grafici o analitici, e qualsiasi altro elemento utile per la precisazione delle offerte, allo scopo di acquisire gli elementi necessari per gli esami comparativi di cui sopra.

### QUALITÀ

Il criterio di valutazione della qualità considera nel loro insieme le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali dell'apparecchiatura offerta.

Tali caratteristiche sono ripartite nei seguenti raggruppamenti:

| Apparecchiatura TAC : Caratteristiche e punteggi | PUNTI |
| --- | --- |
| Gantry, Tubo Radiogeno, Generatore, Tavolo Porta-Paziente | 8 |
| Sistema Rivelatore | 7 |
| Modalità di Scansione | 7 |
| Scansione Dinamica / Volumetrica | 7 |
| Qualità Immagine | 7 |
| Consolle di Comando, Seconda Consolle, sistema di elaborazione e di archiviazione, connessioni in rete | 7 |
| Dotazioni software | 5 |
| Espandibilità, aggiornabilità ed eventuali accessori e dotazioni offerte senza aggravio economico | 2 |

TOTALE					        50

I dati necessari alla valutazione dei raggruppamenti verranno estratti dal questionario allegato che ogni ditta offerente dovrà obbligatoriamente compilare in ogni sua parte, possibilmente secondo l’ordine di elencazione dei parametri, pena l’esclusione. Il questionario dovrà essere corredato di una dettagliata relazione tecnica esplicativa in lingua italiana relativa ad ogni parametro preso in considerazionee, e  da depliants illustrativi. La qualità iconografica delle immagini nelle varie procedure dovrà essere dimostrata anche allegando le relative stampe di pellicole radiografiche.

### b)   AFFIDABILITA’

La valutazione dell’affidabilità terrà conto dell’organizzazione del servizio di assistenza tecnica e dei servizi successivi alla vendita. Detta valutazione

porterà alla determinazione del punteggio complessivo previsto (punti 6), tenendo conto dei parametri indicati nella tabella 1

| Tabella 1: PARAMATERI DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E POST VENDITA |  |
| --- | --- |
| GARANZIA (durata e tipologia ad es. full-risk): |  |
| ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MEDICO E TECNICO |  |
| NUMERO DI TECNICI CON ESPERIENZA SPECIFICA SULL’APPARECCHIATURA (Sicilia): |  |
| SEDE DI PARTENZA DEI TECNICI |  |
| TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO GARANTITO |  |
| DISPONIBILITA’ DI TELEASSISTENZA: |  |
| CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI MANUTNZIONE |  |

c) 	PROGETTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

La valutazione verrà effettuata con riferimento alla completezza e alla definizione del progetto esecutivo in ossequio alle vigenti leggi, seguendo il criterio indicato nella seguente tabella.

| Tabella 2: PROGETTAZIONE EDILE E IMPIANTI E TEMPI DI CONSEGNA |  |
| --- | --- |
| PROGETTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICA | 4 |
| Impianto elettrico |  |
| Impianto condizionamento |  |
| Rete informatica |  |
| Qualità delle rifiniture (porte, maniglie, servizi, rivestimenti, etc) |  |

Il   punteggio raggiunto sarà quindi rapportato a 60 e, pertanto, all’offerta che raggiungerà il miglior punteggio verrà attribuito l’intero punteggio disponibile per la qualità, mentre alle altre offerte che avranno totalizzato punteggio inferiore verrano attribuiti punteggi linearmente decrescenti secondo la formula:

PQi = PCQiPCQmax∗PQmax	 Dove:

PQi	= Punteggio da assegnare all’offerta valutata

PCQi	= Punteggio Complessivo Qualità dell’offerta valutata

PCQmax	= Punteggio Complessivo Qualità dell’offerta più vantaggiosa

PQmax	= Punteggio Massimo Qualità (60).

### e)   PREZZO

La valutazione verrà effettuata con riferimento congiuntamente al costo della fornitura (apparecchiatura ed opere civili ed impiantistiche) ed al costo del contratto di manutenzione.

Si definirà pertanto il prezzo dell‘offerta nel modo seguente:

P = CA + (5 x CM)	Dove:

CA= costo della fornitura

CM= costo annuo del contratto di manutenzione

L’assegnazione dei punti sarà effettuata con il metodo della proporzionalità inversa, ovvero all’offerta che presenterà il prezzo più basso verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (MPP), mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

PPi  =

Pmin

PI

*MPP

Ove:

      - MPP = massimo punteggio per il prezzo

      - PPi = punti da assegnare all’offerta valutata

      - Pmin = prezzo dell’offerta più vantaggiosa

      - PI = prezzo dell’offerta valutata

SCHEDA TECNICA PER L’ACQUISIZIONE DI UNA APPARECCHIATURA                 DI TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA MULTIDETETTORE  a 16 CANALI                PER IL SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. CIVICO – ALLEGATO I

QUESTIONARIO TECNICO TC 16 sl

DITTA PRODUTTRICE:

MODELLO:

TIPO:

ANNO DI INTRODUZIONE SUL MERCATO:

I 	GENERATORE						PUNTI DISPONIBILI:   2

- Produttore:

- Potenza utile:

- Valori di tensione selezionabili:

- Valori di corrente selezionabili:

- Tipo di emissione:

II 	GANTRY							PUNTI DISPONIBILI:   2

- Diametro del gantry:

- Inclinazione massima dello stativo (indicare se comandabile dalla consolle principale):

- Numero di pulsantiere

- Geometria

- Apertura del fascio RX in gradi:

- Distanza fuoco - rivelatori in mm:

- Distanza fuoco - isocentro in mm:

- Distanza gantry - piano di scansione con il lettino inserito (spazio utile al paziente):

- Sistema di centratura del paziente (indicare n° e posizione dei fasci luminosi):

- Specificare le dimensioni in larghezza sul piano z (cranio-caudale) del detettore multistrato all’isocentro;

III	TUBO RADIOGENO						PUNTI DISPONIBILI:   2

- Produttore:

- Capacità termica di accumulo dell’anodo:

- Dissipazione termica dell’anodo:

- Tipo di anodo e dimensioni della/e macchia/e focale/i (in accordo con le norme IEC):

- Tensione e corrente massima al tubo RX per i due fuochi, per uso clinico:

- tensione massima:

corrente massima:

- Velocità di rotazione dell’anodo:

- Sistema di raffreddamento (indicare se vi è dissipazione termica nella sala d’esame):

- Garanzia offerta sul tubo radiogeno:

IV	TAVOLO PORTA-PAZIENTE				PUNTI DISPONIBILI:   2

- Dimensioni e carico sostenibile:

- Escursione verticale:

- Escursione longitudinale:

- Accuratezza di posizionamento:

- Velocità di spostamento

- Lunghezza massima esaminabile senza incontrare parti radio opache del lettino:

- Spostamenti del lettino comandabili dalla consolle e manuali:

- Sistemi di sblocco in caso di emergenza:

- Possibilità di posizionamento del lettino porta-paziente per applicazioni interventistiche:

- Altezza minima da terra del piano di appoggio:

V	RIVELATORI							PUNTI DISPONIBILI:   7

- Tipo di rivelatori:

- Numero di rivelatori utili/strato (specificare il numero di canali di acquisizione utilizzati per ogni strato acquisito):

- Costanza di risposta nel tempo dei rivelatori (indicare modalità e frequenza della taratura):

- Efficienza dosimetrica

- Ampiezza del fascio radiante in gradi:

- Numero di proiezioni per ogni tempo di scansione su 360° (inteso come il numero di impulsi che vengono emessi dal tubo e rilevati dai detettori per ogni secondo di acquisizione):

- Numero di misure per ogni tempo di scansione su 360°/ strato:

- Modalità costruttiva del sistema multislice (matrix detectors, adaptive detectors)

- Ampiezza minima e massima delle righe nella direzione Z:

VI	MODALITA’ DI SCANSIONE				PUNTI DISPONIBILI:   7

- Tempi di scansione per acquisizione su 360°:

- Tempo di scansione per acquisizione su angoli parziali:

- Tempo di ricostruzione minimo per immagini standard ed in alta risoluzione (specificare matrice di ricostruzione, campo di scansione e numero di proiezioni per immagine):

- Tempi di ciclo per scansioni assiali, inteso come tempo intercorrente tra l’inizio di una scansione e l’inizio della successiva (specificare tutte le funzioni eseguite):

- Spessori di strato selezionabili e tipo di collimazione (pre- e/o post-paziente):

- Specificare gli spessori nominali di strato utilizzabili (collimazione) e gli spessori di strato effettivi sul paziente (FWHM):

- Matrici di ricostruzione selezionabili:

- Radiografia digitale di centratura (specificare tempi di visualizzazione per campi e tempi di scansione, lunghezza massima):

VII	SCANSIONE DINAMICA					PUNTI DISPONIBILI:   3

- Descrizione della modalità di acquisizione dinamica:

- Tempi di ciclo in regime dinamico (specificare tutte le funzioni eseguite)

- Numero massimo di scansioni continue

- Tempo minimo tra due scansioni

- Risoluzione temporale massima

VIII	SCANSIONE VOLUMETRICA				PUNTI DISPONIBILI:   4

- Tempi di scansione su 360°selezionabili:

- Specificare gli spessori nominali di strato utilizzabili (collimazione) e gli spessori di strato effettivi sul paziente (FWHM) in acquisizione volumetrica;

- Valori di pitch selezionabili e loro influenza sui valori di strato di cui al punto precedente; specificare la presenza di sistemi per la correzione del fenomeno dell’allargamento dello spessore di strato e del cone beam artifact:

- Volume massimo esplorabile con indicazione del tempo di scansione e valore di Pitch, utilizzando i parametri di scansione con i quali viene dichiarata la massima risoluzione di contrasto:

- Possibilità e tipi di scansioni volumetriche multiple e numero massimo di gruppi di acquisizioni volumetriche utilizzando i parametri con i quali viene dichiarata la massima risoluzione di contrasto; per ciascuna indicarne la durata e il ritardo che intercorre tra le singole acquisizioni volumetriche rispettando le condizioni di cui sopra:

- Possibilità di eseguire esami in acquisizione trifasica sull’addome, e successivamente sul torace, utilizzando lo stesso bolo di contrasto (minimo 4 spirali, con pause tra loro non superiori a 2 sec. utilizzando i parametri con i quali viene dichiarata la massima risoluzione di contrasto):

- Possibilità di variare i parametri tra scansioni volumetriche multiple (indicare quali):

- Possibilità di ricostruzione delle immagini a passo variabile (indicare gli incrementi possibili):

- Algoritmi di interpolazione sull’asse longitudinale disponibili:

- Acquisizioni cliniche tipiche (specificare spessore di strato al paziente, mA utilizzati, volume esplorato, tempo di acquisizione) per esami di : Aorta (studio aneurismi e dissezioni), Angiografia Cranio (carotidi e circolo di Willis), Torace, Addome superiore, Angiografia Periferica (es. iliache):

- Possibilità in post ricostruzione di cambiare lo spessore di strato:

IX	QUALITA’ DELL’IMMAGINE				PUNTI DISPONIBILI:   7

- Risoluzione spaziale con tecnica di scansione convenzionale e spirale (in pl/cm al 2% al 10% ed al cut off della curva MTF; specificare tempo di acquisizione, strato in mm, 120 kV, campo di scansione massimo; indicare i mA utilizzati):

- Risoluzione a basso contrasto con tecnica di scansione convenzionale e spirale (in mm allo 0.3%; strato 10 mm, 120 kV, campo di scansione massimo e fantoccio CATPHAN da 20 cm; indicare il tempo di scansione / 360°, i mA utilizzati e la dose somministrata al paziente in mGy):

- Rumore RMS:

- Dose al paziente (indicare i valori CTDI - CT Dose Index - con misurazioni al centro ed in superficie per cranio e corpo con campo di scansione massimo e tempo di 1 sec. su 360°):

- Disponibilità di dispositivi per la riduzione della dose irradiata al paziente :

- Specificare le modalità di esecuzione dei seguenti esami realizzati con l’apparecchio offerto: angio cranio, angio periferico, aorta, addome, torace (volume coperto, collimazione, mA, kV, tempo di esecuzione, risoluzione volumetrica):

- Estensione e linearità dei numeri di CT:

X 	CONSOLLE DI COMANDO, SECONDA CONSOLLE, SISTEMA DI ELABORAZIONE, SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE, CONNESSIONI IN RETE

PUNTI DISPONIBILI:   7

Consolle di Comando

- Descrizione:

- Monitor per testi, selezione parametri e immagini (specificare n. linee, dimensione diagonale in pollici e utilizzo):

- Matrice di display:

- Numero di immagini visualizzabili contemporaneamente:

- Funzione di istruzione automatica al paziente con messaggi pre-registrati:

- Facilità d’uso e interfaccia utente preferibilmente tipo Windows:

Seconda Consolle Indipendente

- Collegamento in linea con la consolle principale (specificare modalità di collegamento e condivisione dati):

- Descrizione dell’hardware:

- Descrizione del software per ricostruzioni 3D, SSD e Angio CT con tecnica MIP , Volume Rendering, MPR, MPVR (indicare se i software possono essere utilizzati sia per immagini TC che per immagini RM):

- Possibilità di connessione con reti di trasmissioni di immagini e dati secondo protocollo standard internazionale DICOM 3.0:

- Interfaccia software per stampanti laser:

Sistema di Elaborazione

- Tipo di elaboratore:

- Architettura:

- Sistema operativo:

- Disponibilità di funzioni multi tasking; specificare quali delle seguenti funzioni possono essere utilizzate, durante l’esame su un secondo paziente con ciclo scan-view:

- ricostruzione delle immagini:

- archiviazione:

- stampa su lastra:

- trasferimento delle immagini in rete:

- elaborazione delle immagini:

- Capacità Hard-Disk e numero di immagini memorizzabili in matrice 512 non compressa nella memoria di massa:

- Memoria dedicata all’elaboratore immagine e tempo di ricostruzione immagine in matrice 512:

- Dati grezzi memorizzabili (secondi di acquisizione):

Sistema di Archiviazione

- Disco ottico e/o CD-R (specificare capacità in funzione della matrice) e/o DVD:

Connessioni in rete

- Possibilità di connessione con reti di trasmissioni di immagini e dati secondo protocollo standard internazionale DICOM 3.0:

- Servizi DICOM disponibili con particolare riferimento al DICOM Print, Storage e MPPS (Modality Performance Procedure Step).

- Possibilità di utilizzo delle Worklist specifiche per la modalità.

XI	DOTAZIONE SOFTWARE

PUNTI DISPONIBILI:   5

Dotazione Software

- Descrivere le caratteristiche e le prestazioni del software clinico e delle funzioni comprese nel software di base (dovrà essere garantita un’ampia scelta di protocolli d’esame e di programmi, tra cui scansione dinamica e programma per ricostruzioni multiplanari in tempo reale):

- Elencare e descrivere i software opzionali disponibili per la consolle principale:

XII  	ESPANDIBILITA’ , AGGIORNABILITA’ ED EVENTUALI ACCESSORI E DOTAZIONI OFFERTE SENZA AGGRAVIO ECONOMICO

PUNTI DISPONIBILI:   2