LOTTO N. 1

SCHEDA TECNICA

N. 2 SISTEMI TESTALETTO DA PARETE PER RISVEGLIO POSTOPERATORIO

n. 2 Sistemi testaletto da parete adatto per postazione osservazione breve post-chirurgica costituito da canalizzazione in estruso d’alluminio verniciato istallato verticalmente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato, completo di rotaia frontale per il supporto di piu’ piani di appoggio.

E’ richiesta una capacità di carico complessiva del testaletto superiore ai 140 Kg con la possibilità di collocare sulle rotaie porta accessori una serie di mensole e ripiani.

L’ingombro massimo del sistema e’ di circa 0,5 metri.

Dovrà essere dotato di due mensole corredate di barre laterali per il supporto del ventilatore ed li monitor paziente. Ogni mensola dovrà poter ruotare sul piano orizzontale per un angolo di 90 ° e prevedere un carico utile di almeno 40 Kg.

Un braccio reggi tubi snodabile ed un cassetto porta accessori.

Le prese elettriche e gas medicali dovranno essere posizionate in modo da essere facilmente raggiungibili e nello stesso tempo protette da accidentali sconnessioni;

dovranno essere divise in modo da alimentare le apparecchiature  e le pompe da infusione per evitare collegamenti incrociati.

E’ richiesta la seguente dotazione di prese elettriche e gas medicali:

n° 2 prese di ossigeno

n° 2 prese di aria compressa

n° 1 presa di vuoto

n° 6 prese elettriche tipo Shuko con nodo equipotenziale e protette singolarmente

n° 1 predisposizione per inserire una presa computer, telefonica o monitoraggio.

Accessori

Cestello porta cateteri

Asta portaflebo

Lampada da visita

I sistemi testaletto devono essere realizzati in conformità alle attuali normative vigenti per la sicurezza delle apparecchiature elettromedicali.