LOTTO N. 12

Scheda tecnica

SISTEMA GEMELLARE di lampade scialitiche monofaro con predisposizione per telecamera costituito da n. 2 lampade scialitiche ognuna delle quali deve avere le seguenti caratteristiche:

ILLUMINAZIONE ED OTTICA:

- Intensità di illuminazione ad 1 m	150.000 lux

- Campo illuminato ad 1 m	18-28 cm. circa

- Profondità di illuminazione	cm. 120 circa

- Temperatura di colore	4.300°- 4.500 K

- Indice di resa cromatica	>  92

- Efficacia luminosa	> 280 - 300 lm/W

- Sistema ottico costituito da lenti di Fresnel e riflettori Multiconvex disposti

circolarmente alla sorgente luminosa, oppure in alternativa composto da riflettori

poliparabolici.

LAMPADINA

- Bulbo con tecnologia a scarica di gas

- Consumo di potenza massimo  circa 80 W

- Tempo di vita della lampadina di almeno 3000 - ore

- Frequenza di funzionamento del bulbo di almeno 300 Hz

- Continuità di funzionamento anche in caso di guasto tramite lampadina di emergenza che interviene in caso di emergenza in modo automatico e che garantisca le stesse caratteristiche ottico/geometriche della illuminazione originaria.

- Sostituzione delle lampade senza l’utilizzo di utensili.

PANNELLO DI CONTROLLO

La lampada deve essere completa di un pannello di controllo direttamente sul corpo o su un braccio della lampada,  dotato di:

- Tasto ON / OFF

- Dimmer per la variazione dell’intensità di illuminazione fino ad un minimo di 80.000 lux

- Indicatore luminoso di guasto della lampadina principale

- Indicatore luminoso del tempo di vita residuo della lampadina

MANOVRABILITA’

La lampada deve avere ampia libertà di movimento con rotazioni complete attorno a tutti gli snodi. Il posizionamento deve essere effettuato tramite una maniglia centrale sterile ed una maniglia laterale non sterile e più in generale qualsiasi parte del corpo lampada non deve superare i 38°C di temperatura in modo che l’operatore possa toccare la lampada in ogni sua parte senza il rischio di scottarsi.

I materiali della lampada devono essere tali da garantire leggerezza del sistema, facile pulizia e soprattutto superfici lisce ed antigraffio.

Il diametro del corpo lampada non deve superare i 700 mm. e deve avere un design tale da garantire il normale passaggio dei flussi laminari.

SISTEMA TV (predisposizione)

La lampada deve essere predisposta per l’applicazione di una telecamera direttamente sul corpo lampada e per l’aggancio di un terzo braccio porta monitor.

La telecamera dovrà poter essere rimossa/applicata in qualsiasi istante senza l’utilizzo di utensili e per garantire un elevato grado di igene non deve avere cavi di connessione esterni.

La telecamera dovrà essere in grado di riprodurre immagini digitali, dotata di autofocus automatico dopo significativi spostamenti della lampada rispetto all’oggetto da riprendere e zoom.

La telecamera (opzionale) deve includere un’unità di controllo remota dotata di uscite video (VHS – SVHS), tasto ON/OFF,  zoom, settaggio dell’immagine.