# LOTTO N. 11

Scheda tecnica per:

# n. 2 TAVOLO SERVITORE PORTAFERRI

Deve essere realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304. Piano superiore liscio spessore 15/10 da mm. 1200x650. Struttura portante in tubolare Ø 25 formante anche la struttura superiore portateli. N. 4 ruote Ø 80 semisferiche girevoli di cui n. 2 con blocco.

Dimensioni mm. 1200x650x900+400 h.

# n. 4 CARRELLO SERVITORE PER SALA OPERATORIA

Deve essere realizzato in parte inox ed in parte in lega leggera. Piano superiore con vassoio estraibile da mm. 700x450x30 h. Elevazione con pompa a sollevamento oleodinamico. Supporto inferiore in lega leggera a sbalzo zavorrato. Elevazione da mm. 900 a 1250 h. Montaggio su n. 4 ruote girevoli antistatiche Ø 65 mm. Finitura lucida/scotch brite/verniciata.

Dimensioni mm. 700x450x900/1250 h.

n. 2 PEDANA PER SALA OPERATORIA AD UN GRADINO

Realizzate in acciaio inox. Piano con zigrinatura antiscivolo. Carrello di trasporto

Dimensione base mm. 600x350.

versione con altezza mm. 130

versione con altezza mm. 220

versione con altezza mm. 300

n. 6 PEDANA PER SALA OPERATORIA DOPPIO GRADINO

Dimensione base mm. 600x650

Dimensioni gradino mm. 600x300

versione con altezza mm. 220/440

n. 2 Sgabello a sella per sala operatoria

n. 2 Sgabello circolare ad altezza variabile

# n. 2 PARETE TECNICA

Deve essere realizzata in acciaio inox 18/10 AISI 304. Così composta:

Parte superiore pannello di contenimento con inserimento di orologio contasecondi. Predisposizione di igrometro/termometro.

Moduli inferiori divisi in due zone:

N. 1 zona a sinistra così realizzata:

- vano tecnico chiuso perimetralmente su tre lati.

- Inserimento di n. 1 negativoscopio da mm. 1000x600 h. inox.

- N. 1 pannello tecnico con n. 6 prese schuko, n. 2 prese bipasso complete di interruttore e spia, n. 1 + 1 prese interblocco da 32 A e da 16 A, m. 2 prese di terra

- N. 1 pannello inferiore armadiato. N. 1 coppia di portine a battente. Ripiano interno.

N. 1 zona a destra così realizzata:

- vano tecnico chiuso perimetralmente su tre lati.

- Parte superiore armadiata con n. 2 portine a vetro  a battente. Ripiano interno.

- Catgutiera con n. 32 cassettini.

- Parte inferiore n. 4 cassetti estraibili su guide. Piano scrittoio estraibile.

Finitura inox scotch brite.

Dimensioni mm. 2400x500x2800 h.

# n. 1 BANCO LAVELLO CON VASCA – LAVAFERRI  ULTRASUONI

Deve essere realizzata in acciaio inox 18/10 AISI 304. Piano superiore liscio spessore 12/10. Alzatina posteriore mm. 100. N. 1 vasca lavello da mm. 500x400x300 h. completa di piletta, sifone, miscelatore.

N. 1 vasca ultrasuoni completa di pannello di comandi idrici ed elettrici dimensioni mm. 520x330. Vano sottostante chiuso perimetralmente su tre lati. Sul frontale sotto vasca, n. 1 coppia di portine a battente. N. 1 ripiano interno di fondo. Montaggio su piedini regolabili. Finitura scotch brite.

Dimensioni mm. 2000x600x900+100 h.

n. 2 SCAFFALATURA MODULARE COMPONIBILE CON RUOTE

Costituite da montanti di sostegno realizzati in profilato angolare da mm. 50x50 spessore 2,5 con forature multiple Ø 9. Ripiani spessore 12/10 con asole ai cantonali per il fissaggio ai montanti. Bulloncini di montaggio da M8x16. Ogni modulo è costituito da n. 4 montanti, n. 4 ripiani e n. 32 bulloncini. Montanti, ripiani e bulloncini completamente in acciaio inox 18/10. Ruote antistatiche Ø 125 mm. girevoli con freno.

Dimensioni mm. 1600x400x1600 h.

# n. 2 ARMADIO CARRELLATO PORTA CONTAINER

Deve essere realizzato completamente in acciaio inox 18/10 AISI 304 spessore 12/10. Chiuso perimetralmente su tre lati. Sul frontale n. 1 portina a battente tamburata antipolvere con chiusura. Portine apribili a 270°. Internamente 1 o 2 ripiani. N. 4 con ruote in gomma con supporto in acciaio zincato Ø 150 mm. di cui n. 2 girevoli con blocco e n. 2 fisse. Corredato di maniglia direzionale e paraurti perimetrali. Finitura scotch brite fine. dotato di n. 2 ripiani regolabili atti a contenere n. 9 container dimensioni mm. 600x300x300 h.

Dimensioni dell’armadio mm. 1080x700x1400 h.

n. 4 ARMADIO PORTA CESTELLI

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304. Involucro perimetralmente spessore 12/10. Sul frontale una coppia di portine a battente antipolvere. Chiusura con chiave. Maniglie in tondino.

Internamente predisposizione per telaietti supporto cestelli e container sterili da mm. 300x600x300 h. (n. 2 colonne con n. 5 ripianetti estraibili cadauna colonna). Montaggio su piedini regolabili. Zoccolature inferiore asportabile. Finitura scotch brite.

Dimensioni mm. 800x750x2000 h.

# n. 1 LAVAPADELLE E PAPPAGALLI AUTOMATICO - DISINFEZIONE TERMICA CON APERTURA/ CHIUSURA PORTELLO AUTOMATICA - BASCULAMENTO DELLA PADELLA DURANTE IL LAVAGGIO ED IL RISCIACQUO

Apparecchiatura per lo svuotamento, il lavaggio, il risciacquo, la disinfezione termica e parziale asciugatura delle padelle e dei pappagalli. Vasca stampata senza saldature realizzata integralmente in acciaio inox 18/10 AISI 316.

- Elemento superiore contenente utenze idriche ed elettriche, elettropompa inox tre stadi da 0,8 Kw. 220 Volt. monofase, motoriduttore elettrico apertura/chiusura a scorrere del portello con fotocellule e frizione di sicurezza, motoriduttore elettrico per il ribaltamento della padella, il serbatoio di accumulo acqua della capacità di lt. 18, livello a sonda elettronica. Pannello frontale con display alfanumerico a cristalli liquidi retro – illuminato dotato di tasto di avvio ciclo, tasto per la scelta delle opzioni di ciclo e due tasti per apertura e chiusura del portello. Pulsante d’emergenza. Alimentazione dei dispositivi di comando bassissima tensione di sicurezza 5Vcc.

- Elemento centrale con portello frontale saliscendi. Dispositivo di aggancio e bloccaggio padelle atto all’alloggiamento di tutti i modelli di padelle (inserimento frontale) e contenitori clinici. Il ribaltamento e lo svuotamento della padella si effettua automaticamente solo con portello chiuso. Internamente vasca di lavaggio corredata di ugelli sferici inox orientabili per il lavaggio - risciacquo delle padelle. Getto indipendente per il lavaggio interno ed esterno dei pappagalli. Ugello sciacquatore della vasca. Erogazione del vapore tramite apposito ugello.

- Elemento inferiore contenente produttore vapore, sifone di scarico in Geberit Ø 90, parte elettrica di potenza e scheda elettronica di gestione, serbatoio liquido anticalcare e pompa dosatrice liquido anticalcare, comando a pedale.

Il ciclo automatico di lavaggio, risciacquo e disinfezione, con possibilità di regolazione dei tempi, è programmato elettronicamente, durante il quale automaticamente vengono eseguite le seguenti fasi, dopo aver premuto il pulsante di avvio:

1°) Chiusura del portello

2°) Ribaltamento e svuotamento della padella solo a portello chiuso

(antisplash e antiaereosol secondo ISO 15883.1)

3°)  20”, per carico acqua fredda nel serbatoio di accumulo

4°)  20”, per il lavaggio con acqua fredda

5°)  20”, per carico acqua calda nel serbatoio di accumulo

Durante queste fasi la padella bascula in senso orario e antiorario per l’ottimizzazione dei lavaggi

6°)  20”, per il risciacquo con acqua calda

7°)  disinfezione a vapore 95° con conseguente asciugatura

8°)  10”, per raffreddamento della padella (opzionale)

Opzioni: 		Lavaggio rinforzato

- Risciacquo rinforzato

(Prelavaggio senza disinfezione)

Il programma di lavaggio è comandato da centralina elettronica con microprocessore a bassissima tensione 5Vcc. con autodiagnostica e presa seriale per scarico dati memorizzati (temperature, anomalie, numero lavaggi, data/ora ciclo).

Impossibilità apertura coperchio durante il ciclo.

Potenza totale installata: 5600 Watt.

Potenza massima assorbita dal produttore di vapore: 4500 Watt.

Le lavapadelle dvono essere dotate di Marchio CE rispondenti alle normative dir. 89/392 CEE, dir. 91/368/CEE, dir. 93/44/CEE, dir. 93/68/CEE, dir. 89/336/CEE, dir. 73/23/CEE e dir. 93/42/CEE classe IIa, norme armonizzate EN 61010-1, EN 61010-2-045, EN 61000/3-2, EN 61000/3-3, EN 55014, EN 55104.

# n. 1 Sterilizzatrice da 1,5 unità di sterilizzazione

- Sterilizzatrice a vapore saturo da 1,5 unità di sterilizzazione con camera ed intercapedine in acciaio austenitico al titanio.

- Telaio di supporto e pannellature esterne in acciaio

- Porta a scorrimento verticale ad azionamento elettromeccanico

- Doppio pulsante di chiusura porte che impegni entrambe le mani.

- Sistema di protezione installato sulla porta che impedisca lo schiacciamento.

- Generatore di vapore con funzionamento elettrico direttamente incorporato nell’intercapedine.

- Isolamento della camera realizzato in fibre ceramiche.

- Pompa per il vuoto ad anello liquido.

- Capacità litri 123 circa

- Controllo in continuo delle pressioni (intercapedine e camera) per mezzo di trasduttori.

- Controllo in continuo della temperatura utilizzando due diverse sonde di temperatura ognuna collegata ad un diverso microprocessore.

- Predisposizione per collegamento a sistema informatico esterno.

- Sistema di controllo e gestione tramite touch screen con monitor a colori in grado di visualizzare in continuo i parametri dei cicli in corso, sia in forma grafica che alfanumerica, e segnalare gli eventuali guasti.

- Due programmi test più tre programmi validati in memoria

- Possibilità di avere ulteriori programmi liberi ed impostabili.

- Rispondente alle norme EN 285 e marcata CE 93/42.

n. 1 Lavatrice termodisinfettante polivalente avente le seguenti caratteristiche:

- Marchio CE e rispondenza alla Direttiva 93/42/CEE

- Asciugatura integrata automatica

- Dimensioni camera di lavaggio cm. 64 h x 64 l x 67 p

- Dimensioni esterne cm. 75 l x 74 p x 182 h

- Altezza del piano di carico ergonomica ca 700 mm

- Camera, interno porte ed il sistema di circolazione, in acciaio inox AISI 316 L

- Livelli di lavaggio n. 5

- Cestelli per ferri minimo 10

- Pompe detergenti n. 2 regolabili

- Pompa lubrificanti ed anticalcare N. 1

- Alimentazione elettrica

- Display

- Programmi inseriti

- Programma per lavaggio zoccoli

- Programmi liberi

- Modello a 1 porta

- Predisposizione per collegamento a sistema informatico di rintracciabilità del prodotto

- Indicatore di allarme a pannello

- Individuazione guasti mediante codici d’errore

- Stampa dati e cicli di lavaggio