LOTTO N. 3

SCHEDA TECNICA

Voce n. 1

N. 2 PENSILI PER CHIRURGIA

- Sistema pensile modulare a due bracci con estensione massima pari almeno a 2500 mm realizzato in estruso di alluminio verniciato;

assenza di spigoli vivi e fessure per una più semplice ed accurata pulizia e disinfezione.

- Angolo di rotazione  su ogni snodo non inferiore a 330 ° regolabile ad intervalli non superiori a 15°.

- Sistema di doppio freno a frizione e pneumatico dello spostamento orizzontale agente su ogni braccio continuamente attivo.

- Sollevamento verticale telescopico di tutta la colonna di almeno 600 mm.

- Deve essere garantita la massima facilità di spostamento e stabilità grazie a guide stabilizzatrici interne.

- Capacità di carico sulla colonna fino a 240 kg.

- Sistema dotato di una colonna di dimensioni contenute avente altezza almeno pari a 1200 mm con barre normalizzate integrate sulla parte frontale di tutta la lunghezza della stessa dove possa essere collocato un ripiano regolabile verticalmente per il posizionamento delle apparecchiature. (monitor).

- Corredata di n. 1 piano di appoggio la cui dimensione utile deve essere di almeno 55x45 cm e dare la possibilità di posizionamento sulla colonna a qualsiasi altezza. E’ richiesto un carico utile sul piano di 40 kg.

- Deve essere possibile fissare un sistema di aggancio per il supporto di apparecchiature di anestesia di grandi dimensioni con peso superiore a 200 kg. Il sistema deve avere una sicurezza meccanica ed elettromagnetica per la prevenzione della caduta dell’apparecchiatura d’anestesia nella fase di caricamento o sgancio.

- La dimensione utile del piano deve essere di almeno 55x45 e dare la possibilità di posizionamento sulla colonna a qualsiasi altezza.

- La stessa torretta oltre a sorreggere il monitoraggio, dovrà alimentare l’apparecchiatura di anestesia tramite utenze posizionate lateralmente sia sulla parte superiore che inferiore della colonna per limitare al massimo la lunghezza dei tubi e dei cavi di alimentazione.

Viene richiesta la seguente dotazione prese.

- 10 prese elettriche tipo schuko singolarmente protette, avente il nodo equipollente e lo sportello di chiusura.

- 2 prese dati.

- 2 prese aria compressa.

- 2 prese ossigeno.

- 1 prese vuoto.

- 1 presa N2o.

- 1 presa evacuazione gas anestetico

LOTTO N. 3

SCHEDA TECNICA

Voce n. 2

n. 2 PENSILI PER ANESTESIA

- Sistema pensile modulare a due bracci con estensione massima pari almeno a 1500 mm realizzato in estruso di alluminio verniciato;

assenza di spigoli vivi e fessure per una più semplice ed accurata pulizia e disinfezione.

- Angolo di rotazione  su ogni snodo non inferiore a 330 ° regolabile ad intervalli non superiori a 15°.

- Sistema di doppio freno a frizione e pneumatico dello spostamento orizzontale agente su ogni braccio continuamente attivo.

- Sollevamento verticale telescopico di tutta la colonna di almeno 600 mm.

- Deve essere garantita la massima facilità di spostamento e stabilità grazie a guide stabilizzatrici interne.

- Capacità di carico sulla colonna fino a 270 kg.

- Sistema dotato di una colonna di dimensioni contenute avente altezza almeno pari a 1200 mm con barre normalizzate integrate sulla parte frontale di tutta la lunghezza della stessa dove possa essere collocato un ripiano regolabile verticalmente per il posizionamento delle apparecchiature. (monitor).

- Corredata di n. 1 piano di appoggio la cui dimensione utile deve essere di almeno 55x45 cm e dare la possibilità di posizionamento sulla colonna a qualsiasi altezza. E’ richiesto un carico utile sul piano di 40 kg.

- Deve essere possibile fissare un sistema di aggancio per il supporto di apparecchiature di anestesia di grandi dimensioni con peso superiore a 200 kg. Il sistema deve avere una sicurezza meccanica ed elettromagnetica per la prevenzione della caduta dell’apparecchiatura d’anestesia nella fase di caricamento o sgancio.

- La dimensione utile del piano deve essere di almeno 55x45 e dare la possibilità di posizionamento sulla colonna a qualsiasi altezza.

- La stessa torretta oltre a sorreggere il monitoraggio, dovrà alimentare l’apparecchiatura di anestesia tramite utenze posizionate lateralmente sia sulla parte superiore che inferiore della colonna per limitare al massimo la lunghezza dei tubi e dei cavi di alimentazione.

Viene richiesta la seguente dotazione prese.

- 10 prese elettriche tipo schuko singolarmente protette, avente il nodo equipollente e lo sportello di chiusura.

- 2 prese dati.

- 3 prese aria compressa.

- 2 prese ossigeno.

- 2 prese vuoto.

- 1 presa N2o.

- 1 presa evacuazione gas anestetico