# LOTTO N. 17

# Scheda tecnica

# n. 2  TAVOLI OPERATORI

N. 2 Tavoli operatori a colonna mobile elettromeccanico in acciaio inox o altre leghe.

N. 2 Colonna ermeticamente chiusa per evitare infiltrazioni di liquidi, con base piatta poggiata a pavimento e con le batterie al suo interno.

Unità di trasformazione per la ricarica degli accumulatori

Durata delle batterie di due settimane (corrispondenti a circa 80 interventi).

Il tavolo con di diversi tipi di comando gestiti da almeno tre circuiti completamente indipendenti:

- Telecomando a cavo

- Telecomando a raggi infrarossi

- Comandi posti sulla colonna

Le movimentazioni della colonna:

- Alto-Basso

- Trendelenburg/Antitrend.

- Basculamento laterale( tilt )

Ritorno automatico alla posizione “0” per consentire l’asportazione del piano operatorio con l’apposito carrello.

N°2 Carrelli per trasporto dei piani operatori con le seguenti caratteristiche:

- Telaio in acciaio inox

- Quattro rotelle da 125/150 mm circa di diametro

- Variabile in altezza

- Trendelenburg/Antitrendelenburg

n. 1 Piano operatorio per Chirurgia Generale totalmente elettrico e radiotrasparente.

Piano suddiviso in 8 sezioni: testa a doppia articolazione, schienale superiore ed inferiore, bacino e piano gambe in quattro sezioni con doppia articolazione.

Cuscini antistatici, lavabili e disinfettabili.

Assenza di barre sporgenti per non ostacolare il passaggio delle apparecchiature radiologiche e per non creare zone d’ombra.

L’intero sistema deve avere una capacità di carico certificata di circa 225 Kg, in tutte le posizioni.

Il piano deve consentire i seguenti movimenti:

Traslazione longitudinale di 300 mm circa; Piano schiena +70°/-45° circa; Piani gambe +90°/-90° circa; Posizione “0”;

n. 1 Piano operatorio Ortopedico in acciaio inox.

Cuscini lavabili, disinfettabili antistatici

Dotato di barre di trazione telescopiche

Il piano deve avere i seguenti movimenti:

Traslazione longitudinale di almeno 170 mm; Piano Schiena +70° circa; Posizione “0”;  Piano testa con doppia articolazione; Piano gambe con doppia articolazione;

L’intero sistema deve avere una capacità di carico da almeno 160 Kg , in tutte le posizioni.

L’intero sistema deve essere dotato dei seguenti accessori:

- Due fasce ferma corpo; quattro fasce ferma polso; due poggia braccio; due arco narcosi; due aste portaflebo; quattro reggi gambe tipo Goepel; sei morsetti radiali con sistema di aggancio/sgancio rapido; due barre di trazione; due prolunghe; due dispositivi di trazione a vite; due supporti per plantare di trazione; due morsetti rotanti; una barra di controtrazione per collo del femore; una barra laterale di prolunga; un cuscino cilindrico; una barra di controtrazione per il femore in posizione laterale; una barra di controestensione per tibia;

- una barra di guida per angolo di trazione della tibia; supporto per artroscopia del ginocchio; un fissatore per il posizionamento laterale del paziente; un supporto schiena-glutei; un supporto laterale; un dispositivo di posizionamento avambraccio; una barra di controestensione avambraccio; un ferma polso Weinberger; un supporto ascella; un supporto per l’articolazione del gomito; un carrello porta accessori.

Le misure sopra riportate possono subire uno scostamento in più o in meno del 10%.

Dovrà essere assicurato mediante dichiarazione un tempo di intervento in caso di fermo tecnico non superiore a 24 ore.

Scheda di valutazione qualità

Categoria : Alta tecnologia.

Punteggio  massimo totale a disposizione , 50

Il punteggio è frazionabile (0 – 0,50, 1 ecc.).

| CARATTERISTICHE di valutazione Tavoli Operatori |  | Punteggi disponibili per macro categorie | Punteggi disponibili per micro categorie | Punti assegnati macro categ. | Punti assegnati micro categorie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Struttura Colonna/Piano/Carrello |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Altre leghe |  | 3 |  |  |  |
|  | Acciaio inox |  | 1 |  |  |  |
| Colonna |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Sistema di sicurezza prelievo piano |  | 1 |  |  |  |
|  | Sistema per comandi posti sulla colonna |  | 2 |  |  |  |
|  | Piano colonna di minimo spessore |  | 2 |  |  |  |
|  | Alimentatore di emergenza |  | 1 |  |  |  |
|  | Carica batteria interno |  | 2 |  |  |  |
|  | Carico e scarico del piano sui quattro lati della colonna |  | 3 |  |  |  |
| Piano per Chirurgia Generale |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Possibilità di disinfezione in tunnel di lavaggio classe IPX4 |  | 3 |  |  |  |
|  | Possibilità di movimentazione del piano quando si trova sul carrello |  | 2 |  |  |  |
|  | Sistema di sicurezza contro gli urti del piano gambe e del piano schiena |  | 2 |  |  |  |
| Piano per Chirurgia Ortopedica |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Possibilità di disinfezione in tunnel di lavaggio a 90 C° |  | 3 |  |  |  |
|  | Possibilità di asportare il gruppo trazioni con carrello |  | 2 |  |  |  |
|  | Barre telescopiche a scomparsa ed integrate |  | 3 |  |  |  |
| Movimenti |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Flex con un solo tasto |  | 2 |  |  |  |
| Comandi |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Possibilità di memorizzare le dieci posizioni più frequenti |  | 2 |  |  |  |
|  | Comandi dotati di circuiti separati |  | 2 |  |  |  |
|  | Telecomando IR |  | 2 |  |  |  |
|  | Comando fisso a parete |  | 2 |  |  |  |
|  | Peso massimo sostenibile del piano chirurgico rispetto alla colonna | 4 |  |  |  |  |
|  | Da 225 Kg. a 250 kg. |  | 1 |  |  |  |
|  | Da 250 Kg. a 370 kg |  | 3 |  |  |  |
|  | Carrello | 6 |  |  |  |  |
|  | Blocco a pedale su entrambi i lati |  | 1 |  |  |  |
|  | Trendelenburg rapido |  | 2 |  |  |  |
|  | Quinta ruota direzionale |  | 1 |  |  |  |
|  | Ritorno in posizione zero al solo inserimento del carrello |  | 1 |  |  |  |
|  | Comando prelievo piano a pedale |  | 1 |  |  |  |