# LOTTO N. 19

# Scheda tecnica

# n. 4 ISOLE NEONATALI

- Realizzata in tubo d’acciaio verniciato su quattro ruote gommate di circa cm 15, di cui due munite di freno.

- Piano lavoro ruotante di 360° le dimensioni devono essere almeno 65x90 cm e posizionabile in trendeleburg e fowler (fino ad un massimo di +/- 20°), spondine di contenimento del piano paziente in materiale plastico, trasparenti, completamente abbattibili, asportabili   e dotate di di un sistema di sicurezza antiabbassamento; completo di materassino in gel.

-  Il piano di lavoro deve essere elevabile elettricamente da 90 a 110 cm circa.

- Plafoniera ruotante e completa di illuminazione, fototerapia e riscaldamento a raggi infrarossi;

- Quadri comandi controllato da microprocessore, con le seguenti caratteristiche:

- Conta tempo per l’indice  di Apgar, con allarmi audiovisivi a 1, 3, 5 minuti;

- Comando per predisporre il valore della temperatura paziente con lettura digitale su led;

- Controllo della temperatura paziente con sonda termometrica e lettura digitale della stessa su led;

- Controllo della temperatura del materasso in gel e lettura digitale della stessa su led;

- Comando per la predisposizione del riscaldamento radiante con termoregolazione manuale e servocontrollata in base alla temperatura del paziente;

- Controllo su scala a led della potenza termica irradiata sia col sistema manuale che col sistema automatico;

- Allarmi acustici e luminosi di alta e bassa temperatura paziente, impostati automaticamente a + 0,5° C e - 0,5° C rispetto alla temperatura del set;

Allarmi acustici e luminosi di mancanza alimentazione, mal funzionamento sonda, funzionamento in modalità manuale (ogni 15’).

ACCESSORI:

N. 1 kit portabombole di ossigeno da litri 3;

N. 1 mensole snodate per supportaggio monitors e ferri chirurgici cm 21x38 circa, complete di supporti;

N. 1 aste porta flebo;

N. 1 cassettiera in materiale plastico presso fuso, solidale al piano di supporto e munita di 13 cassetti con apertura a ventaglio e vano per il contenimento di presidi vari compreso bottiglie flebo;

N. 5 sonde termometriche per isola neonatale.

L’apparecchiatura deve essere predisposta per alloggiare successivamente i seguenti accessori:

- 1 ventilatore neonatale pressometrico con sistema di controllo a microprocessore e visualizzazione dei principali parametri respiratori (frequenza-pressione); lo stesso deve essere in grado di effettuare le seguenti modalità di ventilazione: IPPV, IMV,CPAP, ed eventualmente pausa inspiratoria, regolazione della FiO2 DAL 21 AL 100%.

- Umidificatore servocontrollato per ventilatore;

- Miscelatore Aria/02 con umidificatore – nebulizzatore per eventuale ossigeno terapia o collegamento ad un eventuale circuito ventilatorio manuale.;

Apparecchiatura deve essere conforme alle vigenti normative di sicurezza CEI nonché alla Direttiva dispositivi medici 93/42 CEE.