LOTTO N. 20

SCHEDA TECNICA

n. 1 SISTEMA DI MAMMOGRAFIA INTEGRALMENTE DIGITALE CON DETETTORE ATTIVO A CAMPO INTERO  ALLO STATO SOLIDO.

Unità Mammografica costituita da:

Struttura meccanica

Distanza fuoco/film la più ampia possibile .

Sistema di compressione motorizzata e/o manuale a pedale, decompressione          rapida del seno. Saranno valutati positivamente particolari accorgimenti per la compressione automatica.

Geometria del sistema con ampia rotazione in tutte le direzioni,che renda possibile ed agevoli le varie incidenze angolari, a varie altezze dal pavimento.

Facilità operativa e di posizionamento della pz  (descrivere particolari accorgimenti).

Dispositivo di ingrandimento con possibilità di scelta fra almeno due valori del  fattore di ingrandimento.

Kit di compressori per esami in ingrandimento.

Kit di pedale di compressione/decompressione.

Eventuale possibilità di accessorio per la stereotassi e relativo software.

Eventuale possibilità di braccio laterale per mammotome o altri dispositivi di vacuum-biopsy.

Complesso radiogeno

Tubo radiogeno ad anodo rotante, con doppia pista anodica (specificare le caratteristiche costruttive) e con ampio spettro di radiazione che permetta la piu' elevata qualita' diagnostica con la minima dose applicata alla paziente.

Filtrazioni del fascio X automaticamente adeguate al tipo di seno esaminato, da permettere la corretta esecuzione dell’esame anche in seni densi, con sistema di riduzione della dose erogata.

Doppio fuoco per ciascuna pista, di dimensioni piu' ridotte possibili, secondo Norme NEMA e IEC.

Elevata corrente in condizione di microfuochi. Elevata dissipazione del calore e ad alta velocità di dissipazione.

Generatore RX

Generatore RX ad alta frequenza (specificare) di elevata potenza, bassa ondulazione residua, con possibilità di regolazione dei KV anche per valori elevati.

Ampia possibilità di variazione dei mA con valore massimo non inferiore a 100 mA

Ampia possibilità di variazione dei mAs con valore massimo non inferiore a 500 mAs.Il sistema deve disporre di un controllo automatico di esposizione con differenti modi operativi.

Sistema di digitalizzazione immagini costituito da:

Sistema di digitalizzazione immagine in linea integralmente digitale, costituita da:

Unità di digitalizzazione immagine a grande campo almeno 18x23 cm, mediante detettore allo stato solido in Silicio o Selenio amorfo.

Detettore allo stato solido costituito da piastra di detezione con detettore unico a grande campo, pixels attivi di tipo TFT al Silicio o Selenio amorfo; pitch uniforme, privo di interpolazioni, sull’intera superficie del detettore, di piccole dimensioni, non superiore a 100 micron;valore di DQE  il più elevato possibile tale da permettere l’acquisizione di immagini in un range dinamico il più ampio possibile (specificare e documentare) e capace di produrre immagini con una matrice ad elevato numero di bits.Alla fine delle esposizioni le immagini dovranno essere visualizzate sulle consolles di acquisizione e di review in tempi brevi (specificare).

Workstation di acquisizione

Workstation di acquisizione e gestione immagini, completa dei software di elaborazione e di monitors ad alta risoluzione e senza compressione  preferibilmente di tipo piatto flicker-free.

Ampie possibilita’ di connessioni DICOM(almeno Worklist,HIS/RIS)

Possibilità di collegamento a sistema di archivio PACS/RIS

Software operativo di gestione

L’AWS deve essere fornita completa di mobile ergonomico.

WorkStation di Review

WorkStation di Review, totalmente indipendente dall’Unità di acquisizione ed elaborazione, che permetta il trattamento delle immagini mammografiche in alta risoluzione, comprensivo di software operativi.Il sistema deve comprendere due monitor ad ampio diametro ad alta risoluzione, preferibilmente flicker-free.

Memorizzazione di almeno 1000 immagini.Breve tempo di trasferimento di un immagine dall’unita’ di acquisizione verso la console di review.

Elencare le possibili connessioni con protocollo DICOM (es:Dicom Store, Print, Storage Commitment SCU, Modality Worklist SCU).

Archiviazioni immagini su CD-R con protocollo Dicom.

Il sistema dovra’ essere dotato di sistema CAD a norma con le approvazioni FDA .

La RWS deve essere fornita completa di mobile ergonomico.

Ampliamenti del sistema

Possibilita’ di ampliare le funzioni del mammografo (specificare).

## Assistenza tecnica e garanzia

GARANZIA FULL-RISK su tutti i componenti forniti per almeno un anno

Descrivere la struttura tecnica ed organizzativa nel territorio della Regione Siciliana della ditta che curera’ l’assistenza tecnica.

Tempi di intervento.

Accorgimenti usati per migliorare il servizio di assistenza tecnica.

Diagnosi remota per la risoluzione dei guasti via modem.

Garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di garanzia.

Altre prescrizioni

La ditta aggiudicataria dovra’ garantire formalmente che le apparecchiature offerte saranno dotate di certificazione “CE”, rispondono alle norme generali di sicurezza CEI e alle altre norme vigenti in materia.

Allegare scheda tecnica dettagliata, precisando le specifiche tecniche delle apparecchiature offerte e degli accessori offerti e  la rispondenza dell’FDA.

### Scelta ed aggiudicazione dell’appalto

Le offerte pervenute nei termini indicati nella lettera d’invito saranno sottoposte al giudizio di apposita commissione tecnica nominata dall’amministrazione. Il criterio per l’aggiudicazione  è  determinato in base all’esame dei seguenti parametri con i relativi coefficienti di seguito riportati:

a) QUALITÀ DELL'APPARECCHIATURA				Punti 55

b) ASSISTENZA TECNICA						Punti   5

e) PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA			Punti 40

La valutazione di ciascuno dei parametri sopra riportati avverrà sulla base dei criteri descritti nei seguenti paragrafi.

QUALITA’:

Il criterio di valutazione della qualità considera nel loro insieme le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali dell’apparecchiatura offerta. Tali caratteristiche sono riportate nei seguenti raggruppamenti:

| Mammografo digitale | Punti |
| --- | --- |
| Struttura Meccanica | 10 |
| Complesso Generatore | 5 |
| Complesso Radiogeno | 8 |
| Sistema di acquisizione digitale | 10 |
| Workstation di acquisizione | 6 |
| Workstation di review | 10 |
| Sistemi di riduzione della dose | 4 |
| Possibilità di implementazioni | 2 |
| TOTALE | 55 |

I dati necessari alla valutazione dei raggruppamenti verranno estratti dal questionario che ogni Ditta offerente dovrà obbligatoriamente, pena l’esclusione, compilare in ogni sua parte.

Tabella 1: Questionario Tecnico di un sistema mammografico digitale con

acquisizione diretta a campo pieno con rivelatore allo stato solido

| COMPONENTI IMPIANTO MAMMOGRAFICO | PUNTI |
| --- | --- |

| Struttura Meccanica | 10 |
| --- | --- |
| Distanza fuoco-film (specificare se fissa o variabile) |  |
| Geometria del sistema con assi di rotazione isocentrici ad ampia capacità di movimento e di incidenze angolari, a varia altezza dal pavimento, motorizzate: descrivere |  |
| Dispositivo di ingrandimento: indicare i valori disponibili |  |
| Kit di compressori: specificare |  |
| Sistema di compressione-decompressione: specificare |  |
| Griglia: descrivere |  |
| Consolle di comando e protezione anti-x per l’operatore: descrivere |  |
| Sistemi di biopsia compatibili: descrivere (stereotassi, core-biopsy, mammotome, vacuum biopsy) |  |

| Generatore ad alta frequenza | 5 |
| --- | --- |
| Denominazione |  |
| Tecnologia costruttiva e frequenza |  |
| Potenza max. |  |
| mA max e possibilità di variazione dei mA: specificare |  |
| mAs max e possibilità di variazione dei mAs: specificare |  |
| Tipo di regolazione dei kV, mA, tempi: specificare i differenti modi operativi |  |
| Controllo automatico dell’esposizione: specificare le modalità |  |
| Range dei Kv |  |

| Complesso Radiogeno | 8 |
| --- | --- |
| Denominazione e tecnologia costruttiva |  |
| Anodo rotante a doppia pista anodica: specificare le caratteristiche costruttive e la composizione dei metalli delle piste anodiche |  |
| N° giri rotazione anodo |  |
| N° di macchie focali e dimensioni fuochi |  |
| Potenza in KW nominale per i diversi fuochi |  |
| Capacità termica anodica HU e capacità di dissipazione termica |  |
| Filtrazione del fascio: specificare |  |
| Collimazione: descrivere |  |

| Sistema di Acquisizione Digitale | 10 |
| --- | --- |
| Denominazione |  |
| Struttura del sistema informatico |  |
| Detettore allo stato solido: specificare le caratteristiche costruttive e tecniche |  |
| Dispositivi di raffreddamento del detettore |  |
| Campo di acquisizione: specificare le dimensioni in full-field e in alta risoluzione |  |
| Matrice di acquisizione |  |
| Matrice visualizzata |  |
| Dimensioni minima dei pixel |  |
| Fill factor (%) |  |
| Capacità max di risoluzione dell’immagine digitale: specificare lp/mm |  |
| Efficacia di detezione quantica (DQE) a diversi valori di lp/mm, valore di DQE e range dinamico: specificare |  |
| MTF a 0/pl/mm sino a 5 e 7 pl/mm |  |
| NPS a 0/pl/mm sino a 5 e 7 pl/mm |  |
| Dose ghiandolare media in mGy |  |
| Descrizione della catena di formazione immagine |  |
| Tempo di acquisizione |  |
| Profondità bit e n. bits per pixel |  |
| Dimensioni in MB dell’immagine |  |

| Sistemi per la riduzione della dose | 4 |
| --- | --- |
| a) sistema di visualizzazione della dose erogata |  |
| b) Soluzioni mirate (descrivere dettagliatamente) |  |

| Workstation di acquisizione | 6 |
| --- | --- |
| Denominazione |  |
| Composizione sistema, CPU, bits, velocità |  |
| Tecnologia, risoluzione, numero, dimensioni, tempo di refresh, Dot pitch, luminanza, livelli di grigio monitor |  |
| Software di elaborazione: specificare |  |
| Interfaccia utente |  |
| Database paziente |  |
| Tempo di acquisizione e di visualizzazione immagini |  |
| Manipolazione immagini |  |
| Sistema di archiviazione |  |
| Uscita delle immagini in protocollo DICOM: elencare le possibili connessioni |  |
| Possibilità di riprocessing digitale |  |
| Software dedicati (specificare) |  |
| Descrivere dettagliatamente il sistema di archivio per la memorizzazione delle immagini indicando il numero di pazienti memorizzabili e accessibili in linea. |  |

| Workstation di review | 10 |
| --- | --- |
| Denominazione |  |
| Composizione sistema, CPU, bits, velocità |  |
| Tipo di registrazione |  |
| Capacita’ di memoria |  |
| Interfaccia utente |  |
| Matrice di acquisizione e visualizzazione |  |
| N° immagini memorizzate sul disco fisso , specificando la matrice |  |
| Connettività DICOM 3 (specificare dettagliatamente le librerie fornite) |  |