CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL’APPALTO

Forma oggetto del presente appalto il noleggio di apparecchiature per terapia infusionale unitamente alla fornitura a favore dell’Azienda Ospedaliera “Civico e Benfratelli -G. Di Cristina - M. Ascoli” di Palermo di materiale di consumo per dette apparecchiature,  suddiviso in dodici distinti lotti secondo quanto indicato in allegato al presente capitolato destinato alle varie Unità Operative dell’Azienda

Formano, altresì, parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati tecnici:

- allegato  1 = schede tecniche dei lotti distinti per tipologia

- allegato  2 = numero di apparecchi richiesti e di apparecchi di scorta

ARTICOLO 2

I canoni di noleggio ed prezzi del materiale di consumo saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari del materiale consumabile è sempre compreso  il costo del trasporto, dell’imballaggio ( che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce  da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.

Il contratto di fornitura  potrà essere sottoposto alla revisione dei prezzi con i limiti e le modalità previste dall’art. 44 , commi 4 e 6 della legge 724/94, a decorrere dal terzo anno della fornitura.

ARTICOLO 3

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura, le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge

ARTICOLO 4

La consegna delle attrezzature dovrà essere effettuata presso le UU.OO. destinatarie delle stesse che saranno individuate con apposita nota della stazione appaltante. Il materiale di consumo, invece, dovrà essere consegnato al Servizio di Farmacia nei quantitativi indicati dall’Amministrazione, in porto franco, con il carattere della somministrazione.

Nei documenti di consegna  i prodotti dovranno essere rapportati, con precisa equivalenza, al numero delle confezioni  vendita corrispondenti, riscontrabili nel  listino ufficiale

ARTICOLO 5

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La ditta partecipante dovrà trasmettere, con le modalità di cui all’art. 8 punto B) del bando di gara,

- Certificazione originale o in copia autenticata della certificazione relativa al marchio CE sia per il materiale di consumo che per le apparecchiature offerte;

- relazione in lingua italiana, redatta su carta semplice, indicante ogni notizia utile per I'accertamento della corrispondenza tecnica della fornitura offerta a quella richiesta dall'Azienda, preferibilmente rilasciata dal produttore e in ogni caso sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000.

La relazione dovrà essere accompagnata dalle schede tecniche e dai depliants illustrativi rilasciate dalle ditte produttrici, in originale o copia conforme, di quanto offerto con indicazioni in lingua italiana o con relativa traduzione in italiano, sottoscritta dal legale rappresentante, se scritti in lingua straniera. I depliants dovranno riportare in maniera chiara il modello e la casa costruttrice del materiale e dell’apparecchiatura offerta oltre il timbro dell'impresa partecipante alla gara;

ARTICOLO 6

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di aggiudicazione avverrà per i singoli lotti,  ai sensi dell’art. 16, lett. A, del Decreto legislativo 358/92 e successive integrazioni e modificazioni, vale a dire al prezzo più basso.

ARTICOLO 7

SPECIFICHE FORNITURA

La fornitura dei sistemi di cui al precedente art. 1 comporterà:

i seguenti obblighi del LOCATARIO:

FORNIRE, entro QUINDICI giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di apposito ordine, susseguente all’adozione del provvedimento di affidamento, la quantità di sistemi nello stesso indicati, nuovi e non ricondizionati;

RENDERE disponibili sistemi di riserva per qualsiasi esigenza, in grado di essere operativi in tempo utile per non causare interruzioni di trattamento sanitario;

GARANTIRE:

l’assistenza tecnica ordinaria e straordinaria, feriale e festiva, diurna e notturna dei sistemi ( compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio necessari, ad esclusivo carico della ditta locataria) per tutta la durata contrattuale entro 12 ore dalla chiamata;

la sostituzione delle unità non riparabili entro 12 ore;

la costante reperibilità del personale tecnico;

ASSICURARE eventuali corsi di formazione al personale utilizzatore;

PROVVEDERE, alla spirare del termine contrattuale finale, al ritiro delle attrezzature locate, a proprie spese, messi e rischio, e senza alcuna comunicazione trasmessa in tal senso dal conduttore, previa nulla osta del Responsabile dell’U.O. utilizzatrice, al fine di evitare interruzioni nelle prestazioni sanitarie.

L’utilizzo dei sistemi che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell’art. 2041 del c.c., così come l’eventuale furto, perimento o danneggiamento dei sistemi non potrà essere oggetto, da parte del locatario, di eventuali azioni risarcitorie.

RILASCIARE idonea polizza assicurativa per danni a terzi ed operatori sanitari che eventualmente conseguano a malfunzionamenti dei sistemi con esclusione dei rischi derivanti da uso improprio di quest’ultimi;

TUTTE le ulteriori obbligazioni che il codice civile impone al locatario.

i seguenti obblighi del CONDUTTORE:

PRENDERE in consegna i sistemi ordinati procedendo all’immediato collaudo degli stessi, mediante proprio personale tecnicamente idoneo ovvero mediante personale all’uopo incaricato in contraddittorio con persona designata dall’impresa locataria; ciò al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta e l’obbedienza alle vigenti normative.

Delle operazioni di collaudo si darà atto con apposito verbale che, firmato dalle parti, dovrà essere trasmesso in copia al Settore Provveditorato.

L’assenza di persona designata dal locatore alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

Il regolare collaudo, e l’accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta locataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o, comunque, non emersi al momento del collaudo.

PAGARE il canone complessivo quinquennale in 20 canoni trimestrali posticipati a ricezione fatture e a mezzo mandati di pagamento resi esigibili dal cassiere dell’azienda;

Eventuali difformità tra il documento contabile prodotto e gli esiti di affidamento imputabili a colpa della ditta, sospenderanno la decorrenza dei suddetti termini.

TUTTE le ulteriori obbligazioni che il codice civile impone al conduttore.

ARTICOLO  8

##### PREVISIONI ULTERIORI

- Le parti ribadiscono e convengono che allo spirare del termine finale, sarà preciso onere del locatario provvedere all’immediato ritiro dei sistemi locati a proprie spese, mezzi e rischio, senza alcuna comunicazione in tal senso del conduttore; il conduttore, pertanto, allo spirare del termine finale, è immediatamente liberato da tutti gli obblighi contrattuali e normativi gravanti in capo ad esso.

- Le parti, inoltre, convengono espressamente per l’inoperatività della rinnovazione tacita del contratto di locazione ex art. 1597 c.c.

- Eventuali prestazioni di fatto che dovessero conseguire dalla mancata osservazione delle precedenti disposizioni non potranno essere invocate ai sensi dell’art. 2041 del c.c.

ARTICOLO  9

QUANTITA’

Le quantità relative alle attrezzature da noleggiare ed al materiale di consumo relativo alle stesse hanno valore meramente indicativo, in quanto non riferite ad un monitorato consumo storico e, pertanto, l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno dei Servizi di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Conseguentemente, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione, che si riserva la facoltà di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dalle UU.OO. che necessiteranno dei sistemi di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, quindi, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare, nell’arco del triennio contrattuale, maggiorazioni ai sensi degli artt. 1559 e 1560 c.c.

ARTICOLO  10

DURATA DEL CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto e dall’esito positivo del collaudo delle attrezzature, per sessanta mesi consecutivi

In considerazione del numero delle apparecchiature da acquisire in locazione si da atto che il termine iniziale del quinquennio contrattuale decorrerà per tutte indistintamente le attrezzature fornite dal primo giorno del mese successivo alla data dell’ultimo verbale di collaudo.

ARTICOLO 11

CAMPIONATURA

Le ditte partecipanti, dovranno presentare la campionatura completa del materiale di consumo offerto in numero di 10 set unitamente ad un apparecchio della marca e del modello offerto.

La campionatura richiesta dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 09,00 del giorno 18.032004 ( termine finale per la presentazione delle offerte).

Sul plico succitato dovrà essere apposta la seguente dicitura “CAMPIONATURA  ASTA PUBBLICA PER NOLEGGIO DI POMPE E PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TERAPIE INFUSIONALI”.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, saranno trattenuti da questa Azienda e costituiranno parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

La campionatura prodotta dalle ditte non risultate aggiudicatarie sarà restituita a spese della ditta partecipante, su istanza delle stesse, da presentare entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva, nelle condizioni in cui si troverà per effetto dei controlli e delle verifiche che questa Azienda avesse dovuto operare, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi richiesti a qualsiasi titolo.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura, nei perentori termini suindicati, comporterà l’esclusione della Ditta.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicatarie della fornitura.

ARTICOLO N. 12

# MARCHIO CE

Per tutti i prodotti di consumo e per le apparecchiature è fatto obbligo di indicare il numero del marchio CE del quale dovrà essere trasmessa una copia conforme della relativa certificazione.

ARTICOLO N. 13

La ditta offerente dovrà impegnarsi con dichiarazione autentica resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a fornire prodotti con almeno 2/3 di vita residua dalla data di produzione e di sterilizzazione riportata nel lotto di preparazione.

ARTICOLO 14

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna dei beni strumentali e di consumo oggetto della presente procedura entro 15 giorni a far tempo dalla data dell’ordine.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, l’Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale dello 0,15% dell’importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno successivo al termine previsto.

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata consegna”.

In entrambe le ipotesi l’Azienda Ospedaliera si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore onere di spesa.

La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia del P.O. “Civico e Benfratelli”, Via C. Lazzaro n.1 - Palermo.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare un documento accompagnatorio in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

ARTICOLO 15

PAGAMENTO

Il pagamento relativo alle forniture conseguirà, entro 90 dalla presentazione della regolare fattura. Eventuali difformità tra il documento contabile prodotto e gli esiti di aggiudicazione, o a violazioni delle clausole del presente capitolato imputabili a colpa della ditta aggiudicataria, sospenderanno la decorrenza dei suddetti termini

ARTICOLO 16

GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente o, per motivate ragione che dovranno essere comunicate ed accettate dalla stazione appaltante, entro il termine massimo di cinque giorni.

Mancando o ritardando, senza giustificato motivo, il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla ditta aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi, indennizzi o risarcimenti  a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

L’Azienda Ospedaliera non assume comunque alcuna responsabilità per il deperimento e la perdita  delle merci respinte, ma non ritirate dal fornitore.

ARTICOLO 17

SUBALPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 13 del D. Lgvo 402/98.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni o successioni.

ARTICOLO  18

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

ARTICOLO  19

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

- D’ordine del Direttore Generale

## Il Capo Settore Provveditorato

## (Dott. Gianfranco Scarpello)

SCHEDA TECNICA

ALLEGATO “1”

LOTTO “A”

# SOMMINISTRAZIONE TERAPIE INFUSIONALI

N. 30.000 DEFLUSSORI per fluidoterapia con velocità di infusione controllata, muniti di perforatore, camera di gocciolamento, attacco terminale di tipo luer-lock in confezione singola sterile

N. 120  POMPE DI INFUSIONI, con relativi sistemi di ancoraggio, con le seguenti caratteristiche.

- Alimentazione rete e batteria ( con autonomia > di 3 ore a 125 ml/h)

- Protezione contro lo stillicidio;

- Possibilità memorizzabile di infondere indifferentemente sia microvolumi ( velocità d’infusione da 0,1 a 99,9 ml/ora), sia macrovolumi ( velocità d’infusione da 1 a 999 ml/ora);

- Il “range” delle velocità di infusione non dovrà variare in funzione dell’utilizzo a rete o a batteria

- Accuratezza di somministrazione +/- 5%

- Allarmi di flusso

- Funzione di mantenimento della pervietà vasale (KVO) alla velocità di 5 ml/h o al flusso impostato se minore

- Sistema di rilevazione bolle d’aria evidenziato da allarme sonoro

- Dimensione e peso contenuti

- Semplicità di impostazione e facilità d’uso

- Costruzione secondo le vigenti norme in materia di sicurezza elettrica

- Lotto di produzione successivo all’anno 2000

- Conformità alle normative europee EN 60601-1-2, EN 55011 e EN 50082-2

LOTTO “B”

# SOMMINISTRAZIONE TERAPIE INFUSIONALI

( per pazienti pediatrici e neonatali)

N. 25.000 DEFLUSSORI per fluidoterapia con velocità di infusione controllata, muniti di perforatore, camera di gocciolamento, attacco terminale di tipo luer-lock in confezione singola sterile

N. 60  POMPE DI INFUSIONI, con relativi sistemi di ancoraggio, con le seguenti caratteristiche.

- Alimentazione rete e batteria ( con autonomia > di 3 ore a 125 ml/h)

- Protezione contro lo stillicidio;

- Possibilità memorizzabile di infondere indifferentemente sia microvolumi ( velocità d’infusione da 0,1 a 99,9 ml/ora), sia macrovolumi ( velocità d’infusione da 1 a 999 ml/ora);

- Il “range” delle velocità di infusione non dovrà variare in funzione dell’utilizzo a rete o a batteria

- Accuratezza di somministrazione +/- 2/3%

- Allarmi di flusso

- Funzione di mantenimento della pervietà vasale (KVO) alla velocità di 5 ml/h o al flusso impostato se minore

- Sistema di rilevazione bolle d’aria evidenziato da allarme sonoro

- Dimensione e peso contenuti

- Semplicità di impostazione e facilità d’uso

- Costruzione secondo le vigenti norme in materia di sicurezza elettrica

- con due vie indipendenti attivabili in tempi differenti per la contemporanea infusione di farmaci anche incompatibili tra loro;

- Lotto di produzione successivo all’anno 2000

- Conformità alle normative europee EN 60601-1-2, EN 55011 e EN 50082-2

# SOMMINISTRAZIONE TERAPIE INFUSIONALI PER REPARTI SPECIALISTICI

# LOTTO “C”

## N. 1.200 deflussori, come da lotto A, in polietilene per infusione di nitroglicerina

N. 6  pompe volumetriche, con  relativi sistemi di ancoraggio, aventi le seguenti caratterstiche :

- Alimentazione rete e batteria ( con una autonomia > di 3 ore a 125 ml/h)

- Protezione contro lo stillicidio

- Possibilità memorizzabile di infondere indifferentemente sia microvolumi ( velocità d’infusione da 0,1 a 99,9 ml/ora), sia macrovolumi ( velocità d’infusione da 1 a 999 ml/ora);

- Il “range” delle velocità di infusione non dovrà variare in funzione dell’utilizzo a rete o a batteria

- Accuratezza di somministrazione +/- 5%

- Allarmi di flusso

- Funzione di mantenimento della pervietà vasale (KVO) alla velocità di 5 ml/h o al flusso impostato se minore

- Sistema di rilevazione bolle d’aria evidenziato da allarme sonoro

- Semplicità di impostazione e facilità d’uso

- Costruzione secondo le vigenti norme in materia di sicurezza elettrica

- monitoraggio in tempo reale e visualizzabile delle pressioni di esercizio

- monitoraggio della pressione venosa centrale rilevabile senza la eventuale necessità di manipolare il set sterile infusionale o l’utilizzo di ulteriori strumenti

- Lotto di produzione successivo all’anno 2000

- Conformità alle normative europee EN 60601-1-2, EN 55011 e EN 50082-2

# LOTTO “D”

## N. 1.200 deflussori come da lotto A in polietilene per infusione di nitroglicerina

N. 6  pompe volumetriche, con  relativi sistemi di ancoraggio, aventi le seguenti caratteristiche :

- Alimentazione rete e batteria ( con una autonomia > di 3 ore a 125 ml/h)

- Protezione contro lo stillicidio

- Possibilità memorizzabile di infondere indifferentemente sia microvolumi ( velocità d’infusione da 0,1 a 99,9 ml/ora), sia macrovolumi ( velocità d’infusione da 1 a 999 ml/ora);

- Il “range” delle velocità di infusione non dovrà variare in funzione dell’utilizzo a rete o a batteria

- Accuratezza di somministrazione +/- 5%

- Allarmi di flusso

- Funzione di mantenimento della pervietà vasale (KVO) alla velocità di 5 ml/h o al flusso impostato se minore

- Sistema di rilevazione bolle d’aria evidenziato da allarme sonoro

- Semplicità di impostazione e facilità d’uso

- Costruzione secondo le vigenti norme in materia di sicurezza elettrica

- monitoraggio in tempo reale e visualizzabile delle pressioni di esercizio

- -con due vie indipendenti attivabili in tempi differenti per la contemporanea infusione di farmaci anche incompatibili tra loro;

- Lotto di produzione successivo all’anno 2000

- Conformità alle normative europee EN 60601-1-2, EN 55011 e EN 50082-2

LOTTO “E”

## N. 3.600  deflussori, come da lotto A, in PVC privo di ftalati per infusione di lipidi

N. 15 pompe volumetriche, con relativi sistemi di ancoraggio, aventi le seguenti caratteristiche:

- Alimentazione rete e batteria ( con una autonomia > di 3 ore a 125 ml/h)

- Protezione contro lo stillicidio

- Possibilità memorizzabile di infondere indifferentemente sia microvolumi ( velocità d’infusione da 0,1 a 99,9 ml/ora), sia macrovolumi ( velocità d’infusione da 1 a 999 ml/ora);

- Il “range” delle velocità di infusione non dovrà variare in funzione dell’utilizzo a rete o a batteria

- Accuratezza di somministrazione +/- 5%

- Allarmi di flusso

- Funzione di mantenimento della pervietà vasale (KVO) alla velocità di 5 ml/h o al flusso impostato se minore

- Sistema di rilevazione bolle d’aria evidenziato da allarme sonoro

- Semplicità di impostazione e facilità d’uso

- Costruzione secondo le vigenti norme in materia di sicurezza elettrica

- monitoraggio in tempo reale e visualizzabile delle pressioni di esercizio

- monitoraggio della pressione venosa centrale rilevabile senza la eventuale necessità di manipolare il set sterile infusionale o l’utilizzo di ulteriori strumenti

- Lotto di produzione successivo all’anno 2000

- Conformità alle normative europee EN 60601-1-2, EN 55011 e EN 50082-2

# LOTTO “F”

## N. 6.500  deflussori, come da lotto A, in PVC privo di ftalati per infusione di lipidi

N. 25 pompe volumetriche, con relativi sistemi di ancoraggio, aventi le seguenti caratteristiche:

- Alimentazione rete e batteria ( con una autonomia > di 3 ore a 125 ml/h)

- Protezione contro lo stillicidio

- Possibilità memorizzabile di infondere indifferentemente sia microvolumi ( velocità d’infusione da 0,1 a 99,9 ml/ora), sia macrovolumi ( velocità d’infusione da 1 a 999 ml/ora);

- Il “range” delle velocità di infusione non dovrà variare in funzione dell’utilizzo a rete o a batteria

- Accuratezza di somministrazione +/- 5%

- Allarmi di flusso

- Funzione di mantenimento della pervietà vasale (KVO) alla velocità di 5 ml/h o al flusso impostato se minore

- Sistema di rilevazione bolle d’aria evidenziato da allarme sonoro

- Semplicità di impostazione e facilità d’uso

- Costruzione secondo le vigenti norme in materia di sicurezza elettrica

- monitoraggio in tempo reale e visualizzabile delle pressioni di esercizio

- con due vie indipendenti attivabili in tempi differenti per la contemporanea infusione di farmaci anche incompatibili tra loro;

- Lotto di produzione successivo all’anno 2000

- Conformità alle normative europee EN 60601-1-2, EN 55011 e EN 50082-2

# LOTTO “G”

## N. 1.200 deflussori, come da lotto A, oscurati per molecole fotosensibili

N. 6 pompe volumetriche, con relativi sistemi di ancoraggio, aventi le seguenti caratteristiche:

- Alimentazione rete e batteria ( con una autonomia > di 3 ore a 125 ml/h)

- Protezione contro lo stillicidio

- Possibilità memorizzabile di infondere indifferentemente sia microvolumi ( velocità d’infusione da 0,1 a 99,9 ml/ora), sia macrovolumi ( velocità d’infusione da 1 a 999 ml/ora);

- Il “range” delle velocità di infusione non dovrà variare in funzione dell’utilizzo a rete o a batteria

- Accuratezza di somministrazione +/- 5%

- Allarmi di flusso

- Funzione di mantenimento della pervietà vasale (KVO) alla velocità di 5 ml/h o al flusso impostato se minore

- Sistema di rilevazione bolle d’aria evidenziato da allarme sonoro

- Semplicità di impostazione e facilità d’uso

- Costruzione secondo le vigenti norme in materia di sicurezza elettrica

- monitoraggio in tempo reale e visualizzabile delle pressioni di esercizio

- monitoraggio della pressione venosa centrale rilevabile senza la eventuale necessità di manipolare il set sterile infusionale o l’utilizzo di ulteriori strumenti

- Lotto di produzione successivo all’anno 2000

- Conformità alle normative europee EN 60601-1-2, EN 55011 e EN 50082-2

# LOTTO “H”

## N. 2.000 deflussori, come da lotto A, oscurati per molecole fotosensibili

N. 6 pompe volumetriche, con relativi sistemi di ancoraggio, aventi le seguenti caratteristiche:

- Alimentazione rete e batteria ( con una autonomia di > 3 ore a 125 ml/h)

- Protezione contro lo stillicidio

- Possibilità memorizzabile di infondere indifferentemente sia microvolumi ( velocità d’infusione da 0,1 a 99,9 ml/ora), sia macrovolumi ( velocità d’infusione da 1 a 999 ml/ora);

- Il “range” delle velocità di infusione non dovrà variare in funzione dell’utilizzo a rete o a batteria

- Accuratezza di somministrazione +/- 5%

- Allarmi di flusso

- Funzione di mantenimento della pervietà vasale (KVO) alla velocità di 5 ml/h o al flusso impostato se minore

- Sistema di rilevazione bolle d’aria evidenziato da allarme sonoro

- Semplicità di impostazione e facilità d’uso

- Costruzione secondo le vigenti norme in materia di sicurezza elettrica

- monitoraggio in tempo reale e visualizzabile delle pressioni di esercizio

- con due vie indipendenti attivabili in tempi differenti per la contemporanea infusione di farmaci anche incompatibili tra loro;

- Lotto di produzione successivo all’anno 2000

- Conformità alle normative europee EN 60601-1-2, EN 55011 e EN 50082-2

# LOTTO “I”

SOMMINISTRAZIONE DIETE ENTERALI

N. 18.000 SACCHE COMPLETE DI DEFLUSSORI aventi le caratteristiche sotto elencate:

# SACCHE

- Volume compreso tra 1000 e 2000 ml circa

- Riportare all’esterno una serigrafia che consenta di annotare i dati del paziente, il volume, il contenuto della dieta, la velocità di somministrazione e la data;

- Riportare una serigrafia verticale tale da consentire una valutazione del volume;

- Consentire un agevole innesto del deflussore;

- Essere compatibili con le diete per Nutrizione Enterale;

- Essere sterili e monouso

# DEFLUSSORI

- devono possedere un raccordo universale per essere adattabile ai vari sondini

- devono essere in confezione singola e sterili;

- devono essere in materiale compatibile con le diete in uso;

- devono consentire la somministrazione attraverso la pompa.

# POMPE

n. 75 pompe, con relativi sistemi di ancoraggio, aventi le seguenti caratteristiche:

- devono essere a meccanismo peristaltico o volumetrico

- devono essere dotate di allarmi acustici e visivi di pre-fine infusione, occlusione, batteria scarica;

- devono essere dotate di batteria ricaricabile con autonomia di almeno tre ore;

- devono avere velocità di flusso programmabile;

- disporre di display che visualizza la velocità di infusione ed il volume infuso

- avere precisione di infusione di +/- 5 ml/h.

# LOTTO “L”

SOMMINISTRAZIONE CONTENITORI E MATERIALE DI CONSUMO PER LA MISCELAZIONE  DI FARMACI ANTALGICI

( da usarsi con pompe PCA)

n. 18.000 contenitori per la miscelazione di farmaci antalgici con adatto set infusionale e tubi di prolunga che consentano un volume d’infusione d’almeno ml. 50 ed oltre, monouso, connessione luer-lock.

n. 75 pompe PCA aventi le seguenti caratteristiche:

apparecchiatura infusionale portatile con alimentazione tramite batteria e adattatore a rete di peso e dimensioni contenute così da permettere l’eventuale deambulazione del paziente;

dotata di display ed allarmi visivi e sonori;

le procedure operative programmabili devono prevedere le possibilità di somministrazione secondo modalità di bolo, secondo modalità continua e secondo modalità associate;

deve essere prevista la possibilità d’interagire con l’apparecchiatura o da parte del personale sanitario esclusivamente o da parte del paziente nei limiti prefissati dal personale sanitario

# LOTTO “M”

SOMMINISTRAZIONE DIETE ENTERALI PER LUNGODEGENTI

( set di somministrazione a doppia sacca)

N. 5.000 SACCHE COMPLETE DI DEFLUSSORI aventi le caratteristiche sotto elencate:

# SACCHE

- Volume compreso tra 1000 e 2000 ml circa

- Riportare all’esterno una serigrafia che consenta di annotare i dati del paziente, il volume, il contenuto della dieta, la velocità di somministrazione e la data;

- Riportare una serigrafia verticale tale da consentire una valutazione del volume;

- Consentire un agevole innesto del deflussore;

- Essere compatibili con le diete per Nutrizione Enterale;

- Essere sterili e monouso

# DEFLUSSORI

- devono possedere un raccordo universale per essere adattabile ai vari sondini

- devono essere in confezione singola e sterili;

- devono essere in materiale compatibile con le diete in uso;

- devono consentire la somministrazione attraverso la pompa.

# POMPE

n. 12 pompe, con relativi sistemi di ancoraggio, aventi le seguenti caratteristiche:

- devono essere a meccanismo peristaltico o volumetrico

- devono prevedere la possibilità del risciacquo automatico e periodico del sondino naso-gastrico tramite set si somministrazione a doppia sacca

- devono essere dotate di allarmi acustici e visivi di pre-fine infusione, occlusione, batteria scarica;

- devono essere dotate di batteria ricaricabile con autonomia di almeno tre ore;

- devono avere velòocità di flusso programmabile;

- disporre di display che visualizza la velocità di infusione ed il volume infuso

- avere precisione di infusione di +/- 2 ml/h.

LOTTO “N”

- 400 pompe infusionali a siringa aventi le seguenti caratteristiche:

- visualizzazione in tempo reale del volume infuso, velocità da 0,1 a 200 ml/h

- funzione dose limite

- funzione di bolo programmabile con sommatoria dello stesso volume infuso

- allarme di guasto interno

- allarme di flusso/fine infusione/pre allarme svuotamento siringa, errato posizionamento siringa

- allarme di pressione/occlusione selezionabile

- allarme basso livello di carica della batteria/interruzione alimentazione alla rete

- autoriduzione di boli accidentali formatisi dopo l’occlusione

- alimentazione a rete e batteria

- batteria con autonomia = / > di 2 ore a 25 ml/h

- costruita secondo le vigenti norme di sicurezza elettrica e di compatibilità elettromagnetica

- aperte a qualunque materiale consumabile;

- indicazione delle marche delle siringhe dichiarate compatibili che devono assicurare volumi di 10, 20, 50 e 60 ml;

- lotto di produzione successivo al 2000

Allegato “2 “

Numero di apparecchi in attività e di riserva

| LOTTO | APPARECCHI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IN DOTAZIONE | RISERVA | TOTALE |
| A | 120 | 12 | 132 |
| B | 60 | 6 | 66 |
| C | 6 | 1 | 7 |
| D | 6 | 1 | 7 |
| E | 15 | 2 | 17 |
| F | 25 | 3 | 28 |
| G | 6 | 1 | 7 |
| H | 6 | 1 | 7 |
| I | 75 | 8 | 83 |
| L | 75 | 8 | 83 |
| M | 12 | 2 | 14 |
| N | 400 | 40 | 440 |