SCHEDA TECNICA AMBULANZE DA TRASPORTO
Autoveicolo tipo "FIAT DUCATO” equivalente
Passo 3.200 (passo medio)
Motorizzazione 2000 cc.
Alimentazione a benzina verde
Conformità ecologica Euro 3
Trazione anteriore
Idroguida
Sistema frenante misto con servofreno
Fari fendinebbia
Batteria di almeno 95 Ah tipo sigillato
Alternatore di almeno 120 Ah
Tergicristalli a due velocità
Cablaggi specifici
Finestrato con due finestrini apribili
Carrozzeria rinforzata
Porta laterale scorrevole
Pedana sottoporta laterale a funzionamento sincrono con l'apertura della porta,non gravante su
di essa per il movimento di apertura/chiusura. Dotata di proprio motorino elettrico e sistema
manuale in caso di guasto. Spia di segnalazione pedana fuori in cabina guida. Rivestimento in
alluminio antiscivolo.
Porta posteriore a due ante apribili sia dall'interno che dall'esterno.
Pedana sottoporta posteriore con rivestimento in alluminio antiscivolo.
Cabina guida:
due sedili singoli,uno per il pilota ed uno per passeggero, muniti di poggiatesta e di cinture di
sicurezza a tre punti con arrotolatore automatico.

Il sedile di guida deve essere regolabile in altezza ed in profondità.
Ganci porta abiti: applicati sui montanti delle porte della cabina guida, sopra le cinture di
sicurezza.
Nella cabina guida deve essere installato un estintore a polvere da Kg 3 facilmente raggiungibile.
Interfono tra cabina guida e vano sanitario con sistema a viva voce escludibile.
Nel vano sanitario devono essere presentì :
almeno una finestra su ogni fiancata, apribile soltanto da]l'interno, munita di vetro
temperato, parzialmente opacizzato.
Finestra fissa in vetro temperato, opacizzato sulle porte posteriori.
Sedile ribaltabile contromarcia per personale accompagnatore, dotato di cintura di sicurezza e
collocato in modo da non invadere l'area di trattamento del paziente.
N. l (uno) estintore a polvere da 3 Kg installato in apposito incasso,possibilmente nella parete
divisoria in prossimità della porta scorrevole.
Dispositivi di segnalazione:
Sirena bitonale elettronica con doppio cono installata sul tetto, nell'apposito spoiler tra i due
lampeggianti blu.
Fari lampeggianti: quattro fari lampeggianti stroboscopici di colore blu, installati ai quattro
angoli del tetto sopra appositi spoiler; non sporgenti ne dalla sagoma del veicolo ne in altezza.
Faretti di illuminazione a luce bianca: due faretti a luce bianca installati nello spoiler posteriore
con inclinazione calcolata per una corretta illuminazione dell'area di carico/scarico lettiga.
L'accensione deve essere sincrona con l'apertura della porte ed alimentati con l'accensione delle
luci di posizione.
Faretti a luce arancione: due faretti lampeggianti a luce arancione per evidenziare la sosta del
veicolo, incassati nello spoiler posteriore ed intercalati con i faretti bianchi sopra descritti.
Accensione sincrona con l'apertura delle porte ed esclusione a mezzo di apposito interruttore.
Scritte:
Ambulanza in immagine rovesciata applicata sul cofano anteriore di colore arancio e dello stesso
colore della fascia perimetrale. Dimensioni minime 6x60 cm.

Simboli:
Simboli internazionali di soccorso applicati in conformità al D.M. 12/12/87 n. 553.

Identificazione aziendale:
L'ambulanza deve riportare sulle due fiancate la seguente dizione:
"Regione Siciliana Ospedali Civico, G. Di Cristina, M. Ascoli, nonché l'effigie del Genio di Palermo.

Allestimento interno vano sanitario:
Deve essere separato dalla cabina di guida mediante divisorio inamovibile,dotato di finestre
 scorrevoli apribili e manigliette ferma vetro.

In tutto il vano sanitario debbono essere applicati idonei rinforzi, al fine di ridurre le vibrazioni
all'interno.
Tutti i rivestimenti e gli arredi del vano sanitario debbono essere realizzati in materiale plastico
resistente all'usura, ignifugo ed autoestinguente, non igroscopico, facilmente lavabile e
disinfettabile, privi di spigoli vivi, al fine di garantire la sicurezza passiva degli occupanti.
Il pavimento deve essere realizzato in materiale ignifugo, antiscivolo e non consentire il ristagno di
liquidi.

Il vano sanitario deve essere inoltre dotato di:
n. l (una) barella principale autocaricante, a norma
n. l (una barella a cucchiaio
maniglie di sostegno opportunamente posizionate
n. 2 aste portaflebo antioscillanti
supporto in acciaio inox per barella principale, completo di bloccaggio.
Supporti di ancoraggio per stivaggio barella a cucchiaio
supporti di ancoraggio per barella.
All'interno devono essere opportunamente posizionati:
piano di lavoro e mobili (basi e/o pensili) per alloggiamento di materiali vari,attrezzature
sanitarie, flaconi, e farmaci. Il  relativo contenitore deve essere provvisto di chiave.
Impianti in dotazione:
impianto di illuminazione realizzato in modo da non creare zone d'ombra all'interno del vano
sanitario, dislocato a soffitto con plafoniere dotate di lampade che garantiscono una luminosità
superiore a 300 lux, con possibilità di abbassare il livello fino a 150 lux.
impianto di ossigenoterapia completo,dotato di cestello
portabombola di 02 di volume non inferiore a lt. 7, munito di riduttore e manometro,corredato da
certificazione "per uso medico"
impianto di aspiratore/ventilatore a soffitto
impianto di riscaldamento nel vano sanitario
impianto di condizionamento in cabina guida e vano sanitario
impianto radio R/T (predisposizione)
almeno n. 3 prese a 12 V.
pannello di comando per azionamento dei dispositivi di segnalazione
quadro generale di comando e controllo completo di interruttori, comandi e spie per le varie
utenze.

Attrezzature sanitarie:

n. l (uno) flussometro / umidificatore

n. l (uno) aspiratore endotracheale completo di raccoglitore di secreti

n. l (uno) sfigmomanometro aneriode a grande quadrante applicato a parete
batteria supplementare e relativo impianto di alimentazione.