SCHEDE TECNICHE

RELATIVE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI

FILTRI PER U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE E PER LE EMOPATIE EREDITARIE

# Lotto n°1

Filtri per la rimozione dei leucociti, microaggregati e piastrine da una preparazione di sangue intero o concentrato, con residuo di leucociti post filtrazione inferiore a 2x10E5.

Tali filtri devono garantire la sterilità del sistema durante la fase di riempimento; deve residuare nel filtro la minima quantità di sangue; il recupero eritrocitario deve essere superiore al 90%; compatibilità con sistemi per connessione sterile (SCD); rimuovere oltre il 90% di piastrine dalla unità di emazie; per sangue di qualsiasi età e con qualunque soluzione conservante-nutriente; senza uso pre o post di fisiologica; confezione singola sterile, Sterilizzazione a raggi gamma (no ossido di etilene), così suddivisi:

VOCE 1) n. 300 filtri da laboratorio ad alta efficienza completi di 1 sacca di trasferimento con possibilità di eliminare l’aria dalla sacca di raccolta;

VOCE 2) n. 300 filtri da laboratorio ad alta efficienza completi di 2 sacche di trasferimento con possibilità di eliminare l’aria dalla sacca di raccolta;

VOCE  3) n. 9.000 filtri al letto del paziente, ad alta efficienza, completi di deflussore e gocciolatoio che consenta una volta raggiunto il livello ottimale, l’arresto automatico del flusso;

IMPORTO A BASE D’ASTA euro 120.900,00

Lotto n.2

Filtri per la deplezione leucocitaria e rimozione dei microaggregati da concentrati piastrinici (per un concentrato piastrinico da piastrinoaferesi o fino a 6 sacche di concentrati piastrinici random), con residuo leucocitario medio post filtrazione minore di 2x10E5, recupero piastrinico post-filtrazione maggiore del 90%, confezione singola sterile, compatibilità con sistemi di connessione sterile (SCD), nessuna necessità di pre o post-lavaggio con soluzione fisiologica, Sterilizzazione a raggi gamma (no ossido di etilene), così suddivisi:

VOCE 1) n. 300 filtri da laboratorio con sacca di raccolta preconnessa al filtro per la conservazione delle piastrine in sistema chiuso fino a 5 giorni.

VOCE 2) n. 2.100 filtri per deplezione leucocitaria a letto del paziente, completi di deflussore e gocciolatoio;

IMPORTO A BASE D’ASTA euro 67.500,00

## Lotto n. 3

N° 300 filtri per la rimozione dei leucociti da plasma fresco congelato, completi di deflussore, residuo leucocitario post-filtrazione minore o uguale a 5x10E4 fino a lt.1,5 di plasma filtrato senza decadimento delle prestazioni; possibilità di utilizzo con spremisacca fino a una pressione di 300 mmHg, inalterata composizione dei fattori plasmatici della coagulazione post-filtrazione

Sterilizzazione a raggi gamma (no ossido di etilene).

IMPORTO A BASE D’ASTA euro 7.650,00

## Lotto n. 4

N° 600 filtri per sangue intero o concentrato eritrocitario per la rimozione di microaggregati completi di deflussore, porosità della membrana 40 micron; efficienza della rimozione, riferita alla porosità della membrana, pari al 100%; possibilità di impiego con spremisacca con pressione massima di 300 mmHg, senza decadimento delle prestazioni; possibilità di filtrare fino a 5 sacche di concentrato eritrocitario o fino a 10 unità di sangue intero.

Sterilizzazione a raggi gamma (no ossido di etilene).

IMPORTO A BASE D’ASTA euro 2.100,00

# Lotto n. 5

n.21.000 Filtri per la rimozione dei leucociti da sacche di emazia concentrate:

Filtri bed-side per la filtrazione di una unità di emazia concentrate, a 2 vie, di cui una con presa d’aria; dotati di dispositivi di recupero emazia (valvola di ventilazione); camera di gocciolamento pre-filtro dotata di filtro per macro e micro aggregati; e camera di gocciolamento post-filtro; deflussore finale a Y con entrambi gli attacchi luer-lock; regolatore di flusso a rotella; residuo minimo di emazia non superiore a 10 ml, senza necessità di priming in salina; sterilizzati ai sensi delle normative di qualità;  ad alta efficienza di rimozione leucocitaria (residuo massimo leucocitario post-filtrazione non superiore a 10.000 GB/unità).

La velocità di filtrazione non deve variare in modo sostanziale in base al tipo di emocomponente.

IMPORTO A BASE D’ASTA euro 357.000,00